## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00074866 | 补体C1q测定试剂盒（免疫比浊法） | 补体C1q测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 伊普诺康 |  | 1 R1：1×24ml，R2：1×6ml；2、 R1：2×60ml，R2：2×20ml；3、 R1：2×60ml，R2：1×40ml；4 、R1：3×40ml，R2：2×15ml；5、 R1：3×60ml，R2：1×60ml；6、R1：3×50ml，R2：1×50ml；7、 R1：4×60ml，R2：1×60ml；8、 R1：2×60ml，R2：2×15ml；9、 R1：1×60ml，R2：1×15ml；10 、R1：4×40ml，R2：2×40ml；11、 R1：1×60ml，R2：1×20ml；12、 R1：4×30ml，R2：2×30ml；13、 R1：2×30ml，R2：1×15ml；14、 R1：4×30ml，R2：4×15ml；15、R1：2×60ml，R2：2×30ml；16、 R1：3×40ml，R2：1×40ml；17、 R1：5×40ml，R2：1×40ml；18、 R1：1×3000ml，R2：1×1000ml；19 、12×60 测试 | 1、R1：1×24ml，R2：1×6ml；2、R1：1×32ml，R2：1×8ml；3、R1：1×40ml，R2：1×10ml；4、R1：1×60ml，R2：1×15ml；5、R1：1×80ml，R2：1×20ml；6、R1：1×100ml，R2：1×25ml；7、R1：1×240ml，R2：1×60ml；8、R1：2×30ml，R2：1×15ml；9、R1：2×32ml，R2：2×8ml；10、R1：2×40ml，R2：2×10ml；11、R1：2×60ml，R2：2×15ml；12、R1：2×80ml，R2：2×20ml；13、R1：3×40ml，R2：2×15ml；14、R1：4×40ml，R2：2×20ml；15、R1：4×60ml，R2：4×15ml；16、R1：4×60ml，R2：2×30ml；17、12×60 测试；18、50测试；19、100测试；20、200测试；21、400测试；22、600测试；23、800测试；24：/。校准品规格：5×0.5ml、5×1ml、5×2ml、5×3ml、5×5ml；质控品规格：2×0.5ml、2×1ml、2×2ml、2×3ml、2×5ml。 | 1 R1：1×24ml，R2：1×6ml；2、 R1：2×60ml，R2：2×20ml；3、 R1：2×60ml，R2：1×40ml；4 、R1：3×40ml，R2：2×15ml；5、 R1：3×60ml，R2：1×60ml；6、R1：3×50ml，R2：1×50ml；7、 R1：4×60ml，R2：1×60ml；8、 R1：2×60ml，R2：2×15ml；9、 R1：1×60ml，R2：1×15ml；10 、R1：4×40ml，R2：2×40ml；11、 R1：1×60ml，R2：1×20ml；12、 R1：4×30ml，R2：2×30ml；13、 R1：2×30ml，R2：1×15ml；14、 R1：4×30ml，R2：4×15ml；15、R1：2×60ml，R2：2×30ml；16、 R1：3×40ml，R2：1×40ml；17、 R1：5×40ml，R2：1×40ml；18、 R1：1×3000ml，R2：1×1000ml；19 、12×60 测试 | 1、R1：1×24ml，R2：1×6ml；2、R1：1×32ml，R2：1×8ml；3、R1：1×40ml，R2：1×10ml；4、R1：1×60ml，R2：1×15ml；5、R1：1×80ml，R2：1×20ml；6、R1：1×100ml，R2：1×25ml；7、R1：1×240ml，R2：1×60ml；8、R1：2×30ml，R2：1×15ml；9、R1：2×32ml，R2：2×8ml；10、R1：2×40ml，R2：2×10ml；11、R1：2×60ml，R2：2×15ml；12、R1：2×80ml，R2：2×20ml；13、R1：3×40ml，R2：2×15ml；14、R1：4×40ml，R2：2×20ml；15、R1：4×60ml，R2：4×15ml；16、R1：4×60ml，R2：2×30ml；17、12×60 测试；18、50测试；19、100测试；20、200测试；21、400测试；22、600测试；23、800测试；24：/。校准品规格：5×0.5ml、5×1ml、5×2ml、5×3ml、5×5ml；质控品规格：2×0.5ml、2×1ml、2×2ml、2×3ml、2×5ml。 | 其他 |  | 皖械注准20162400018 |  | 12个月 |  | 纸塑 |  | R1：Tris缓冲液； R2：乳胶包被C1q抗体； 校准品（选配）：补体C1q 质控品（选配）：补体C1q |  | 体外定量测定人血清中补体C1q的含量 |  | 1. 试剂配制：试剂开瓶即用。 2. 试验条件：此参数为基本参数，不一定适用所有机型，请用户务必根据具体机型向公司索取参数。 主波长 340nm 副波长 700nm 测定方法 终点法 校准方法 非线性 试剂1（R1） 240μl 试剂2（R2） 60μl 样品量（S） 4μl 反应方向 正反应 孵育时间 5min 反应时间 5min 3. 校准程序：使用专用校准品或生化复合校准品。 4. 质量控制程序：使用推荐的质控品，其测定值应在规定范围。若结果偏离范围，应按以下步骤查找原因： 4.1． 检查参数设置是否正确、光源是否正常。 4.2． 检查比色杯和吸样针是否洁净。 4.3． 检查水是否被污染，细菌增长会导致不正确的结果。 4.4． 检查反应温度。 4.5． 检查试剂盒的效期。
00070579 | 尿试纸条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | URIT |  | URIT 11FA:120条/筒；110条/筒；100条/筒；60条/筒；50条/筒；35条/筒；30条/筒；25条/筒 URIT 12FA:120条/筒；110条/筒；100条/筒；60条/筒；50条/筒；35条/筒；30条/筒；25条/筒 URIT 14FA:120条/筒；110条/筒；100条/筒；60条/筒；50条/筒；35条/筒；30条/筒；25条/筒 |  | URIT 11FA/12FA/14FA |  | 纸质 |  | 桂械注准20172400017 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | 尿试纸条由基片、双面胶、空白块和测试块组成。各项目每100块测试块的主要成分（mg/100块）为： 维生素C：2,6-二氯靛酚钠0.5mg 胆红素：2,4-二氯苯胺重氮盐14.3mg；咖啡因215.6mg；缓冲剂345mg 亚硝酸盐：对氨基苯砷酸0.65mg；N-1-萘乙二胺盐酸盐0.45mg；缓冲剂50mg 葡萄糖：葡萄糖氧化酶6.2mg；过氧化物酶2.8mg；4-氨基安替比林0.08mg；缓冲剂496mg 微白蛋白：荧光素染料 0.36mg 蛋白质：四溴酚兰0.36mg；缓冲剂600mg 白细胞：取代吲哚酚酯1.4mg；重氮盐0.7mg；缓冲剂146mg 尿比重：溴百里酚兰0.4mg；聚甲基乙烯酯马来酸钠16.0mg； 肌酐：金属氯化物0.15mg；酸性染料0.4mg 酸碱度：溴二甲酚兰3.3mg；溴甲酚绿0.2mg 酮体：亚硝基铁氰化钠30mg；缓冲剂158mg 隐血：过氧化羟基异丙苯35.2mg；四甲基联苯胺2.0mg；缓冲剂34mg 尿胆原：固兰B盐1.20mg 尿钙：邻甲酚酞络合酮2.5mg；缓冲剂176.0mg |  | 尿试纸条可对人体尿液中的维生素C（VC）、亚硝酸盐（NIT）、微白蛋白（MA）、白细胞（WBC）、肌酐（CR）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、尿比重（SG）、隐血（BLD）、酸碱度(pH)、尿钙（Ca）十四项化学指标进行半定量或定性测定，为临床检验和诊断提供参考，适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。 尿试纸条采用干化学法，配套尿液分析仪对尿液中各项待测成分进行检测，尿液中的各项待测成分可使尿试纸条上相应的试剂块发生颜色变化，反应颜色的深浅与尿液中相应待测成分浓度成一定比例关系。通过此方法对泌尿系统疾病、肝胆疾病、糖尿病等疾病进行辅助诊断与疗效观察，尿干化学检测仅作为筛选试验，并且不能以此作为单一的诊断方法。 |  | 干化学法
00190725 | CD5检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20190178号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD5单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD5检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00191475 | CD2检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20190578号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD2单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD2的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD2检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00191588 | CD56检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20190599号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD56单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD56的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD56检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细
00182766 | CD36检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20180178号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD36单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD36检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00184983 | CD3检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20180389号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD3单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD3检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00076545 | 样本稀释液 |  |  |  | 45.2mL | 36ml | 45.2mL | 36ml | 液体 |  | 国械备20171113号 |  | 18个月 |  | 纸质 |  | 3瓶：12.1 mL 2瓶，21 mL 1瓶。成分：缓冲马血清基质；防腐剂。 |  | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |  | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。
00157288 | 卡波姆凝胶 | 医用妇科阻菌凝胶 |  |  | 2g、2.5g、3g、3.5g、4g、4.5g、5g |  | 2g、2.5g、3g、3.5g、4g、4.5g、5g |  | 卡波姆、低聚异麦芽糖 |  | 陕械注准20212180023 |  | 24个月 |  | PP管+银卡纸盒 |  | 该产品由卡波姆凝胶和一次性使用凝胶给药器构成。卡波姆凝胶由卡波姆、低聚异麦芽糖、甘油、三乙醇胺、苯氧乙醇和纯化水组成。 | 该产品由医用妇科阻菌凝胶和一次性使用凝胶给药器构成。医用妇科阻菌凝胶由卡波姆、低聚异麦芽糖、甘油、三乙醇胺、苯氧乙醇和纯化水组成。 | 该产品通过在阴道壁形成一层保护性凝胶膜，将阴道壁与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。 |  | 患者取仰卧位，取下一次性给药器前端的前盖，将装有凝胶的一次性给药器缓慢插入阴道深部，推动推注杆将凝胶推入阴道深处。抽出一次性给药器，弃去。
00101616 | 体表导管固定装置 | 医用导管夹 |  |  | 18.5×11.8×6.6（mm）。18×12×6.8（mm）。粘贴透气胶贴：68×45（mm）吸水垫14×5×2（mm） |  | HJ-1，HJ-2 |  | 聚乙烯 |  | 陕西食药监械生产备20180035号 |  | 2年 |  | 纸塑 |  | 产品由塑件与粘贴医用胶带组成，它是在水平放置的U型框架上垂直相连有门型支架，U型框架底面贴有医用胶带（含离型纸），门型支架上的门形孔可插入针柄头部，与皮肤相对固定针头不致刺出血管。 |  | 主要用于一次性使用输液器输液时针头的固定。 |  | 1、消毒、擦干（或挥发干净）。2、进针回血，确认针尖完全处于静脉血管之内（注意针尖不能靠近关节，不能跨关节使用本品）。3、将针梗沿静脉方向摆正。4、撕开本产品底面胶带离型纸，将门型支架垂直端面贴紧翼片前沿，其上门形孔对正并卡入针柄头，手指轻压门型架顶及U型框架两边，使之与皮肤粘牢。5、将输液贴吸水垫填入本品长形空槽内覆盖针孔，并将其两侧展平贴于皮肤。6、将一绺输液贴沿翼片前沿贴于翼片表面，并入皮肤粘牢。用另一绺输液贴固定前端输液软管。7、拔针前，先撕去原粘贴于翼片与皮肤上以及固定前端输液软管的输液贴，拔针时，患者用指甲压住吸水垫，拉动前端输液软管将针拔出，指甲压到针孔封闭为止。
00163698 | CD4检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluor488、iFluor647、iFluor700、APC-iFluor700、mFluor450、mFluor540 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00268492 | CD45检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP |  | 液体 |  | 粤深械备20190712号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD45单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD45检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268009 | CD25检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20200341号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD25单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD25的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD25检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268052 | CD13检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20200397号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD13单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD13的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD13检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268362 | CD38检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | Pacific Blue |  | 液体 |  | 粤深械备20210369号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD38单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD38的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD38检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268372 | CD9检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20210376号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD9单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD9的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD9检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00269112 | CD123检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20211115号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD123单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD123的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD123检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268443 | CD123检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20210377号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD123单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD123的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD123检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00188027 | 医用超声耦合剂 |  | 一枝藕 |  | 6g/袋（支）、8g/袋（支）、10g/袋（支）、12g/袋（支）、15g/袋（支）、20g/袋（支）、25g/袋（支）、30g/袋（支）、250g/瓶； |  | 杀菌型（普通级）、杀菌型（无菌级） | 消毒型、无菌型 | 凝胶 |  | YZB/粤1304-2013《医用超声耦合剂》 |  | 12个月 |  | 聚乙烯薄膜袋/低密度聚乙烯/高密度聚乙烯瓶 |  | 由卡波姆、聚己双胍（贝克-BG）复合杀菌剂、丙三醇组成。 | 产品由卡波姆、邻苯二甲醛、丙三醇组成。 | 用作超声探头与人体皮肤及腔道粘膜间的透声介质，并具有杀菌作用，能减少医源性交叉感染的机率。适用于各类医用超声的经完整及破损皮肤、腔道粘膜，经皮穿刺和术前术后检查和治疗。 | 消毒型：供超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于完整皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，以改善探头与患者完整皮肤之间的超声耦合效果，并具有消毒功能。 无菌型：供超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤/黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，已改善探头与患者皮肤/黏膜之间的超声耦合效果。 | 杀菌型（普通级）：1、体表皮肤使用，适量涂于超声声头或检查部位。2、腔道黏膜使用，适量涂于专用安全套或避孕套内外。杀菌型（无菌级）：无菌环境中使用，适量涂于超声声头或检查部位。 | 适量涂于超声声头辐射面或人体接触部位，超声诊断或治疗结束，将超声探头和人体接触部位擦拭干净。
00105173 | EP-CAM检测试剂盒（原位杂交法） |  |  |  | 8反应/套 | 8反应/盒 | 8反应/套 | 8反应/盒 | 液体 |  | 粤穗械备20191516号 |  | 8个月 |  | 塑料盒 |  | 本产品包含EP-CAM探针 |  | 本试剂盒用于常规染色（如：HE染色）基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 原位杂交法
00105191 | CD45检测试剂盒（原位杂交法） |  |  |  | 8反应/套 | 8反应/盒 | 8反应/套 | 8反应/盒 | 液体 |  | 粤穗械备20191512号 |  | 8个月 |  | 塑料盒 |  | 本产品包含CD45探针 |  | 本试剂盒用于常规染色（如：HE染色）基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 原位杂交法
00191288 | CD15检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | Pacific Blue |  | 液体 |  | 粤深械备20190467号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD15单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD15的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD15检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00191743 | CD11b检测试剂 |  | 液体 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | Pacific Blue |  | 液体 |  | 粤深械备20190693号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD11b单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD11b的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD11b检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细
00191229 | CD3检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PB |  | 液体 |  | 粤深械备20190367号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD3单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD3检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00151058 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法） | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法）C-2内校液2 |  |  | 110ml/瓶 |  | 内校液C-2 110ml/瓶 | 110ml/瓶 | 液体 |  | 行业标准 |  | 2年 |  | 塑料 |  | 由氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化钙（CaCl2）、醋酸钠（NaAc）、醋酸锂（LiAc）、醋酸镁（MgAc2）、碳酸氢钠（NaHCO3）、pH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成。 |  | 适用于本公司生产IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪离子选择电极（ISE：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、Li+、Mg2+、CO2）的校正和保养。 |  | 根据仪器使用说明书，对仪器进行定标校正；仪器在预备状态下，根据仪器使用说明书，进行两点校正。
00090722 | 尿液有形成分染色包 | 尿液分析用染色液 |  |  | 染色液（30uL：960×30uL：960×50uL：500mL）、样本板（63片；84片） |  | Mejer-CRB01、Mejer-CRB02、Mejer-CRB03、Mejer-CRB04、Mejer-CRB05、Mejer-CRB06、Mejer-CRB07、Mejer-CRB08 |  | 染液、样本板 |  | 粤深械备20190405号 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 由样本板和尿液分析用染色液组成 | 由样本板和龙胆紫、沙黄组成 | 用于尿液中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。 |  | Mejer-CRB01、Mejer-CRB02、Mejer-CRB05、Mejer-CRB07检验方法： 1、 取新鲜尿液150ul与染色板内单孔染色液混合均匀。 2、 将混合后的尿液滴置载玻片上，然后通过显微镜检查或仪器检测，先用低倍镜观察细胞、管型等分布情况，细胞在高镜视野下至少观察计数10个视野，以其平均值报告;管型在低倍镜下至少观察计数20个视野;结果按高倍镜视野中分布范围估计报告。 Mejer- CRB03、Mejer-CRB04、Mejer-CRB06、Mejer-CRB08检验方法： 1、取新鲜尿液10ml置入尖底离心管，2000转离心5分钟。 2、手持离心管45°- 90°弃除上清液，保留下基层0.2ml尿沉渣。 3、于沉渣试管中加入1滴染色液，轻轻混合均匀，静置1分钟。 4、取1滴置载玻片上，盖上盖玻片后显微镜检查，先用低倍镜观察细胞、管型等分布情况，细胞在高镜视野下至少观察计数10个视野，以其平均值报告;管型在低倍镜下至少观察计数20个视野;结果按高倍镜视野中分布范围估计报告。
00268463 | CD45检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20210624号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD45单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD45检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00269158 | CD28检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20211113号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD28单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD28的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD28检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267873 | HLA-DR检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20200338号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | HLA-DR单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中HLA-DR的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL HLA-DR检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268640 | CD55检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP/Cy5.5 |  | 液体 |  | 粤深械备20210725号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD55单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD55的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD55检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00164015 | CD11b检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | FITC、 PE、 PerCP、 PerCP-Cyanine5.5、 iFluor488、 iFluor700、 mFluor450、 PE-Cyanine5、 PE-Cyanine7、 APC、 APC-Cyanine7、 iFluor647、 APC-iFluor700、 mFluor540 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 | 外包装：纸盒；内包装：玻璃瓶 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD11b的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00072839 | 尿试纸条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | URIT |  | 100条/筒 |  | URIT 14F |  | 试剂纸 |  | 桂械注准20142400007 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | 尿试纸条由基片、双面胶、空白块和测试块组成。每100条尿试纸条的各项目测试块的成分主要为： 维生素C：2,6-二氯靛酚钠0.5mg 胆红素：2,4-二氯苯胺重氮盐14.3mg；缓冲剂345mg 亚硝酸盐：对氨基苯砷酸0.65mg；N-1-萘乙二胺盐酸盐0.45mg；缓冲剂50mg 葡萄糖：葡萄糖氧化酶6.2mg；过氧化物酶2.8mg；4-氨基安替比林0.08mg；缓冲剂496mg 微白蛋白：荧光素染料 0.36mg 蛋白质：四溴酚兰0.36mg；缓冲剂600mg 白细胞：取代吲哚酚酯1.4mg；重氮盐0.7mg；缓冲剂146mg 尿比重：溴百里酚兰0.4mg；聚甲基乙烯酯马来酸钠16.0mg； 肌酐：金属氯化物0.15mg；酸性染料0.4mg 酸碱度：溴二甲酚兰3.3mg；溴甲酚绿0.2mg 酮体：亚硝基铁氰化钠30mg；缓冲剂158mg 隐血：过氧化羟基异丙苯35.2mg；四甲基联苯胺2.0mg；缓冲剂34mg 尿胆原：固兰B盐1.20mg 尿钙：邻甲酚酞络合酮2.5mg；缓冲剂176.0mg |  | 与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的维生素C（VC）、亚硝酸盐（NIT）、微白蛋白（MA）、白细胞（WBC）、肌酐（CR）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、尿比重（SG）、酸碱度(pH)、隐血（BLD）、尿钙（Ca）十四项化学指标进行半定量或定性测定，适用于医疗机构作临床尿液检验使用。 |  | 干化学法
00163645 | CD2检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE- Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC- iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540; | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE- Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluor488、iFluor647、iFluorm 700、APC- iFluor700、mFluor450、mFluor540 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD2的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00191327 | CD36检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20190470号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD36单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD36的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD36检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00185174 | CD56检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20190022号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD56单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD56的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD56检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267693 | CD10检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20190715号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD10单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD10检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00066501 | 一次性使用棉签拭子 | 一次性使用使用无菌采样拭子 | 江扬 |  | 男用、女用 |  | 男用、女用 |  | 聚苯乙烯、聚乙烯、脱脂棉 |  | 苏械注准20182660360 | 苏械注准20182220360 | 24个月 |  | PE |  | 一次性使用棉签拭子由塑料试管、棉签和试管盖组成，按用途分为男用和女用两种，试管采用聚苯乙烯树脂制成，试管盖采用聚乙烯塑料制成，棉球应采用医用脱脂棉制成，产品应无菌。 | 一次性使用无菌采样拭子由塑料试管、棉签和试管盖组成，按用途分为男用和女用两种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供临床采集患者分泌物用 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | 撕开启封口，取出产品，即可使用。
00181647 | 检查手套 | 医用检查手套 | 倍适威 |  | 产品规格按照大小分为特大号（XL）、大号（L）、中号（M）、小号（S）、特小号（XS） |  | 聚氯乙烯（PVC）型（光面、麻面、有粉、无粉）、丁腈型（光面、麻面、有粉、无粉) |  | 聚氯乙烯；丁腈 |  | GB/T 2941-2006 |  | 三年 |  | PE纸塑袋；白卡纸；瓦楞纸箱 |  | 医疗检查过程中穿戴于检查者手部位的用品。 | 采用聚乙烯、聚氯乙烯、橡胶、丁腈等材料按不同型号需求制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 1.使用前详细阅读本说明，确认包装无损；确认产品尚在有效期内； 2.穿戴手套时，先取下佩戴的戒指等首饰品，并将指甲修剪平滑； 3.按手术消毒通用规范对手部清洁、消毒、干燥； 4.按使用者手型选择合适的规格，确认包装无破损后，从开口处拉开包装袋，取出手套。 | 1.使用前详细阅读本说明，确认包装无损；确认产品尚在有效期内； 2.穿戴手套时，先取下佩戴的戒指等首饰品，并将指甲修剪平滑； 3.按手术消毒通用规范对手部清洁、消毒、干燥； 4.按使用者手型选择合适的规格，打开包装取出手套； 5.对剩余未使用产品须重新密封保存，尽快使用。
00157752 | 透气胶贴 | 医用透气胶带 |  |  | 3cm×3cm、4cm×4cm、5cm×5cm、6cm×6cm、6cm×7cm、7cm×7cm、7cm×8cm、8cm×8cm、8cm×9cm、9cm×9cm、10cm×10cm、9cm×10cm、9cm×11cm、9cm×12cm、10.5cm×10.5cm、10cm×11cm、10cm×12cm、10cm×13cm、10cm×14cm、10cm×15cm、10cm×16cm、10cm×17cm、 11cm×11cm、12cm×12cm、12cm×13cm、12cm×14cm、12cm×15cm、12cm×16cm、 13cm×13cm、14cm×14cm、15cm×15cm、16cm×16cm、17cm×17cm、18cm×18cm、19cm×19cm、20cm×20cm。尺寸允差为±10%。 | 3cm×3cm、4cm×4cm、5cm×5cm、6cm×6cm、6cm×7cm、7cm×7cm、7cm×8cm、8cm×8cm、8cm×9cm、9cm×9cm、9cm×10cm、9cm×11cm、9cm×12cm、10cm×10cm、10cm×11cm、10cm×12cm、10cm×13cm、10cm×14cm、10cm×15cm、10cm×16cm、10cm×17cm、10.5cm×10.5cm、11cm×11cm、12cm×12cm、12cm×13cm、12cm×14cm、12cm×15cm、12cm×16cm、13cm×13cm、14cm×14cm、15cm×15cm、16cm×16cm、17cm×17cm、18cm×18cm、19cm×19cm、20cm×20cm；尺寸允差为±10%。 | 3cm×3cm、4cm×4cm、5cm×5cm、6cm×6cm、6cm×7cm、7cm×7cm、7cm×8cm、8cm×8cm、8cm×9cm、9cm×9cm、10cm×10cm、9cm×10cm、9cm×11cm、9cm×12cm、10.5cm×10.5cm、10cm×11cm、10cm×12cm、10cm×13cm、10cm×14cm、10cm×15cm、10cm×16cm、10cm×17cm、 11cm×11cm、12cm×12cm、12cm×13cm、12cm×14cm、12cm×15cm、12cm×16cm、 13cm×13cm、14cm×14cm、15cm×15cm、16cm×16cm、17cm×17cm、18cm×18cm、19cm×19cm、20cm×20cm。尺寸允差为±10%。 | 聚氨酯PU膜型、无纺布型、聚氨酯PU膜（带圈）型、无纺布（带圈）型 | 无纺布或聚氨酯PU膜 |  | YY/T0148-2006 |  | 三年 |  | 白卡纸 |  | 该产品为带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。 | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 该产品用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 打开包装，按需要的长度进行剪取或者撕扯，将胶面对准粘贴部位，并固定位置，再进行按压以达到粘贴。 | 选取适合的型号规格，打开包装，按需要的长度进行剪取，将胶面对准粘贴部位，并固定位置，再进行按压以达到粘贴。
00087467 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法）--电极内充液（普通电极用） | 电极内充液（普通电极用） | 希莱恒 |  | 3ml/瓶 |  | 3ml/瓶 |  | 液体 |  | 粤械注准20172400506 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 由氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化钙（CaCl2）、醋酸钠（NaAc）、醋酸锂（LiAc）、醋酸镁（MgAc2）、碳酸氢钠（NaHCO3）、pH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成。 |  | 适用于本公司生产IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪离子选择电极（ISE：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、Li+、Mg2+、CO2）的校正和保养。 |  | 根据仪器使用说明书，对仪器进行定标校正；仪器在预备状态下，根据仪器使用说明书，进行两点校正。
00268207 | CD4检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20201139号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD4单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD4检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268194 | CD11c检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20200399号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD11c单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD11c的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD11c检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267402 | CD15检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20190695号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD15单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD15的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD55检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268445 | CD59检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20210532号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD59单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD59的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD59检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00102029 | 呼吸功能训练仪 | 呼吸训练器 | 德尔 |  | 单缸单塞 |  | DRB-D |  | 采用丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物、聚丙烯、聚乙烯等材料制成 |  | 陕宝械备20190001号 |  | 3年 |  | 医用纸塑包 |  | 该产品由气缸、活塞、游标、气阀、浮标、波纹管、吸嘴组成。主要采用丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物、聚丙烯、聚乙烯等材料制成。气缸为丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，活塞和波纹管、吸嘴为聚丙烯材料、游标为聚乙烯材料。产品为非无菌。 |  | 该产品适用于围手术期患者肺吸气功能的锻炼，预防手术后肺不张的发生 |  | ●打开产品，拉直波纹管，将气缸气孔和吸嘴分别与波纹管相连接。 ●将容量标按照医生推荐调至所需容量。 ●完全呼气后口含吸嘴。 ●慢慢吸气，保持浮标在两个箭头之间。 ●吸气至不能再吸时，屏气6秒钟，维持原水平。 ●慢慢呼气，让活塞回到缸底。 ●重复3-6次或者更多。 ●使用者可用呼吸训练仪进行深吸气量地锻炼与测试，并在后面的总结中做记录
00105168 | 细胞角蛋白19检测试剂盒（原位杂交法） |  |  |  | 8反应/套 | 8反应/盒 | 8反应/套 | 8反应/盒 | 液体 |  | 粤穗械备20191515号 |  | 8个月 |  | 塑料盒 |  | 本产品包含细胞角蛋白19探针 |  | 本试剂盒用于常规染色（如：HE染色）基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 原位杂交法
00330174 | 样本稀释液 |  |  |  |  | 1瓶/盒(35mL/瓶) |  | ①型、②型、③型、④型、⑤型、⑥型、⑦型 | 液体 | [13 empty] | 保存在2℃～8℃,有效期为24个月
00160715 | 胰岛素（INS）测定试剂盒（化学发光-免疫分析法） |  | 安汀格瑞 |  | 规格1：R1:1×4.0mL、R2:1×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL； 规格2：R1:2×4.0mL、R2:2×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL； 规格3：R1:4×4.0mL、R2:4×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL | 100 人份/盒（R1：1×4.0mL、R2：1×4.0mL）；200 人份/盒（R1：2×4.0mL、R2：2×4.0mL）；400 人份/盒（R1：4×4.0mL、R2：4×4.0mL）；50 人份/盒（R1：1×2.0mL、R2：1×2.0mL）；200 人份/盒（R1：1×8.0mL、R2：1×8.0mL）；400 人份/盒（R1：2×8.0mL、R2：2×8.0mL） | 规格1：R1:1×4.0mL、R2:1×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL； 规格2：R1:2×4.0mL、R2:2×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL； 规格3：R1:4×4.0mL、R2:4×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL | 100 人份/盒（R1：1×4.0mL、R2：1×4.0mL）；200 人份/盒（R1：2×4.0mL、R2：2×4.0mL）；400 人份/盒（R1：4×4.0mL、R2：4×4.0mL）；50 人份/盒（R1：1×2.0mL、R2：1×2.0mL）；200 人份/盒（R1：1×8.0mL、R2：1×8.0mL）；400 人份/盒（R1：2×8.0mL、R2：2×8.0mL） | 液体 |  | 粤械注准20212400295 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | R1主要成分为吖啶衍生物标记鼠抗人胰岛素单克隆抗体、稳定剂、防腐剂等；R2主要成分为HRP标记鼠抗人胰岛素单克隆抗体、酶稳定剂、防腐剂；校准品及质控品主要成分为重组人胰岛素。 |  | 本产品用于体外定量测定人血清中胰岛素（INS）的含量，临床上主要用于评价胰岛功能。 | 本产品用于体外定量测定人血清、血浆中胰岛素（INS）的含量，临床上主要用于评价胰岛功能。 | 1、参考分析仪操作手册获取分析仪测试准备的详细信息。2、扫描试剂盒上的条码，读取测试相关参数。3、安装全自动免疫检验系统用底物液。4、加载胰岛素试剂，避免泡沫产生。5、校准申请。6、将校准品S0-S5放在分析仪的校准测试区。校准品只在校准时保持开盖状态。7、加载样本。8、测试申请。9、点击运行，分析仪将自动执行测试程序并计算测试结果。
00191164 | CD45检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PB |  | 液体 |  | 粤深械备20190362号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD45单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD45检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267793 | IFN-γ检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20200324号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | IFN-γ单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中IFN-γ的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL IFN-γ检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267749 | CD23检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20200109号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD23单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD23的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD23检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00164486 | 溶血素（不带固定剂） | 溶血素 | 凯普瑞 |  | 2000测试/盒、100测试/盒 | 2000测试/盒、100测试/盒 | 2000测试/盒、100测试/盒 | 不含固定剂 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 本品为包含氯化铵、磷酸二氢钾的水溶液。 |  | 与流式细胞仪配合使用溶血素，用于溶血。 |  | 流式细胞仪检测
00087412 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法）--试剂包 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法） |  |  | 漂移校正液A430ml+斜率校正液B70ml |  | 漂移校正液A430ml+斜率校正液B70ml |  | 液体 |  | 粤械注准20172400506 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 由氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化钙（CaCl2）、醋酸钠（NaAc）、醋酸锂（LiAc）、醋酸镁（MgAc2）、碳酸氢钠（NaHCO3）、pH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成。 |  | 适用于本公司生产IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪离子选择电极（ISE：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、Li+、Mg2+、CO2）的校正和保养。 |  | 根据仪器使用说明书，对仪器进行定标校正；仪器在预备状态下，根据仪器使用说明书，进行两点校正。
00163495 | CD1a检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。 注：20μL/人份。 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540; | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标本中CD1a的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00164062 | CD13检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 |  | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 | 外包装：纸盒；内包装：玻璃瓶 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD13的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00164023 | CD10检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份。 |  | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594、PE-iFluor647 |  | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 | 外包装：纸盒；内包装：玻璃瓶 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA 及1%Proclin 300。 |  | 检测人体生物标中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00268258 | CD38检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP/Cy5.5 |  | 液体 |  | 粤深械备20201177号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD38单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD38的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD38检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00269084 | CD279检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20210928号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD279单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD279的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD279检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268449 | CD117检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20210617号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD117单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD117的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD117检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268450 | CD117检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP/Cy5.5 |  | 液体 |  | 粤深械备20210618号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD117单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD117的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD117检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00269109 | CD81检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20211112号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD81单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD81的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD81检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268675 | CD4检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20210729号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD4单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD4检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00151537 | 一次性使用碘液保护帽 |  |  |  | DM-1型 | DM-1 | DM-1型 | DM-1 | 一次性使用碘液保护帽由帽外盖、帽主体、海棉和聚维酮碘组成。帽外盖、帽主体采用符合GB/T11115-2009的聚乙烯材料制成，海绵采用符合GB/T24451-2009的聚氨酯材料制成 | 一次性使用碘液保护帽由帽外盖（选配）、帽主体、海绵和聚维酮碘组成。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用，无菌产品经钴60辐照灭菌。 | 苏械注准20212100102 |  | 24个月 |  | 铝箔 |  | 一次性使用碘液保护帽由帽外盖、帽主体、海棉和聚维酮碘组成。帽外盖、帽主体采用符合GB/T11115-2009的聚乙烯材料制成，海绵采用符合GB/T24451-2009的聚氨酯材料制成，该产品以无菌状态提供，经钴60辐照灭菌，一次性使用。 | 一次性使用碘液保护帽由帽外盖（选配）、帽主体、海绵和聚维酮碘组成。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用，无菌产品经钴60辐照灭菌。 | 用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处。 |  | 1.戴上口罩、彻底清洗和干燥（或消毒）双手，可参考当地临床操作指南和培训要求。 2.先从保护帽包装袋方便开口处打开包装袋，直到方便取出的大小。 3.从包装中取出保护帽。 4.将外接管末端朝下，用手捏住保护帽，立即将保护帽盖在外接管路末端并按照顺时针方向拧紧，直到锁紧。 注意：避免将保护帽拧的过紧。 5.换液时，由逆时针方向旋转打开保护帽与外接管路的连接。 6.产品使用过后，请按照当地废弃物处理原则丢弃。 7.碘液保护帽的杀菌起效时间5min，维持时间最低4h。
00162801 | 需氧培养瓶 |  |  |  | 色原检测法培养瓶：标准成人需氧培养瓶40ml、中抗成人需氧培养瓶30ml、标准小儿需氧培养瓶20ml、中抗小儿需氧培养瓶20ml。 荧光检测法培养瓶：标准成人需氧培养瓶40ml、中抗成人需氧培养瓶30ml、标准小儿需氧培养瓶20ml、中抗小儿需氧培养瓶20ml。 |  | 色原检测法培养瓶：标准成人需氧培养瓶40ml、中抗成人需氧培养瓶30ml、标准小儿需氧培养瓶20ml、中抗小儿需氧培养瓶20ml。 荧光检测法培养瓶：标准成人需氧培养瓶40ml、中抗成人需氧培养瓶30ml、标准小儿需氧培养瓶20ml、中抗小儿需氧培养瓶20ml。 |  | 塑料瓶或玻璃瓶 |  | 技术要求 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 瓶内装有液体培养基和传感膜（色原检测法培养瓶传感膜呈蓝绿色，荧光检测法培养瓶传感膜呈紫红色）培养基主要成分：脑心浸液（BHI）1.2%、大豆酪蛋白肉汤（TSB）2.0%、酵母浸出液0.2%、添加剂：聚茴香脑磺酸钠（SPS）0.03%（仅中抗培养瓶含活性炭0.35%或树脂吸附剂4.5%） |  | 用于血液标本中需氧菌、兼性厌氧菌、真菌的培养。 |  | 1.需氧培养瓶无须通气。 2.在放入孵育箱或培养仪前，肉眼观察培养瓶，如果传感膜变黄或橙黄色，按阳性瓶处理，先进行涂片和传代培养，如涂片阴性应再进行培养。 3.手工培养时将培养瓶放入孵育箱后，需要连续培养5天或直到出现疑为阳性。 4.将培养瓶放入培养仪后，需要连续培养5天或直到出现阳性为止。 5.所有阳性瓶，需进行涂片并传代培养，如果涂片显示为阴性，表明培养可能是假阳性，培养瓶需再次放入培养仪继续培养，直到传代培养生长或仪器再次报阳。最初判定为假阳性并再次报阳的培养瓶，应再进行涂片和传代培养。 6.阴性培养瓶可进行涂片和/或传代培养检验以排除假阴性结果。
00072678 | 尿试纸条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | URIT |  | URIT 10G 包装规格：120条/筒；110条/筒；100条/筒；60条/筒；50条/筒；35条/筒；30条/筒；25条/筒；1条/袋；1条/袋×10；1条/袋×25；1条/袋×30；1条/袋×50；1条/袋×60；1条/袋×100 URIT 11G 包装规格：120条/筒；110条/筒；100条/筒；60条/筒；50条/筒；35条/筒；30条/筒；25条/筒；1条/袋；1条/袋×10；1条/袋×25；1条/袋×30；1条/袋×50；1条/袋×60；1条/袋×100 URIT 14G 包装规格：120条/筒；110条/筒；100条/筒；60条/筒；50条/筒；35条/筒；30条/筒；25条/筒；1条/袋；1条/袋×10；1条/袋×25；1条/袋×30；1条/袋×50；1条/袋×60；1条/袋×100 |  | URIT 10G/11G/14G |  | 试剂纸 |  | 桂械注准20192400097 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | 【主要组成成分】产品主要由基片、双面胶、测试块和空白块组成。每100条尿试纸条的各项目测试块的成份（mg/100条）主要为： 白细胞：取代吲哚酚酯1.4mg；重氮盐0.7mg；缓冲剂146mg 葡萄糖：葡萄糖氧化酶6.2mg；过氧化物酶2.8mg；4-氨基安替比林0.08mg；缓冲剂496mg 酮体：亚硝基铁氰化钠30mg；缓冲剂158mg 尿比重：溴百里酚兰0.4mg；聚甲基乙烯酯马来酸钠16mg 亚硝酸盐：对氨基苯砷酸0.65mg；N-1-萘乙二胺盐酸盐0.45mg；缓冲剂50mg 隐血：过氧化羟基异丙苯35.2mg；四甲基联苯胺2.0mg；缓冲剂34mg 尿胆原：固兰B盐1.20mg 酸碱度：溴二甲酚兰3.3mg；溴甲酚绿0.2mg 胆红素：2,4-二氯苯胺重氮盐14.3mg；缓冲剂345mg 维生素C：2,6-二氯靛酚钠0.5mg 蛋白质：四溴酚兰0.36mg；缓冲剂600mg 尿钙：邻甲酚酞络合酮2.5mg；缓冲剂176.0mg 微白蛋白：荧光素染料0.36mg 肌酐：3,5-二硝基苯甲酸5.0mg；缓冲剂126.0mg |  | 尿试纸条与适用的仪器配套使用，对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG）、酸碱度（pH）、隐血（BLD）、微白蛋白（MA）、尿钙（Ca）、肌酐（CR）、维生素C（VC）十四项化学指标进行半定量或定性检测，为临床检验和诊断提供参考，适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。 |  | 干化学法
00191603 | CD11b检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20190599号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD11b单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD11b的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD11b检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细
00182779 | CD33检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20180177号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD33单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD33的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD33检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00106240 | 定制式正畸矫治器 |  |  |  | SPARK | Spark 10 Dual Arch、Spark 10 Single Arch、Spark 10 Refinement、Spark 10 Reorder、Spark 20 Dual Arch、Spark 20 Single Arch、Spark 20 Refinement、Spark 20 Reorder、Spark Advanced Dual Arch、Spark Advanced Single Arch、Spark Advanced Refinement、Spark Advanced Reorder。 | SPARK | Spark 10 Dual Arch、Spark 10 Single Arch、Spark 10 Refinement、Spark 10 Reorder、Spark 20 Dual Arch、Spark 20 Single Arch、Spark 20 Refinement、Spark 20 Reorder、Spark Advanced Dual Arch、Spark Advanced Single Arch、Spark Advanced Refinement、Spark Advanced Reorder。 | 共聚酯、聚氨酯复合材料 |  | 川械注准20192170211 |  | 2年 |  | 塑料 |  | 由正畸矫治器、模板、软收纳盒（选配）、硬收纳盒（选配）组成 。正畸矫治器的材质为共聚酯、聚氨酯复合材料，模板的材质为低密度聚乙烯。 |  | 定制式 正畸矫治器 适用于 恒牙期 牙列不齐 治疗中 排齐牙列 。 | 定制式正畸矫治器适用于替牙期及恒牙期牙列不齐治疗中排齐牙列。 | 定制式 正畸矫治器 适用于 恒牙期 牙列不齐 治疗中 排齐牙列 。
00115639 | 脊柱钉棒固定系统 CSS型侧块螺钉 适用连接棒3.5、4.0 |  |  |  | 直径3.0、3.5、4.0、4.5、5.0mm，长度10-50mm，适用连接棒3.2、3.5、4.0 |  | CSS型 侧块螺钉 |  | T |  | 国械注准20173460032 |  | 长期 |  | PE塑料膜 |  | 产品采用符合ISO5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制造，侧方连接板和USS-CAVI型矫形钉的压块采用符合GB/T13810-2007规定的TA3纯钛材料制造，表面经阳极氧化或微弧氧化处理。产品含非灭菌包装和灭菌包装。 |  | 适用于颈、胸、腰段脊柱骨折后路内固定 |  | 见说明书
00268452 | CD117检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20210621号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD117单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD117的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD117检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268199 | CD56检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20200924号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD56单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD56的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD56检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268354 | CD28检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20190712号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD28单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD28的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD28检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268601 | CD25检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20210717号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD25单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD25的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD25检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00164194 | CD15检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluor488、iFluor647、iFluor700、APC-iFluor700、mFluor450、mFluor540 | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 |  | 纸盒 | 外包装：纸盒；内包装：玻璃瓶 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD15的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00164058 | CD11c检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | FITC、 PE、 PerCP、 PerCP-Cyanine5.5、 iFluor488、 iFluor700、 mFluor450、 PE-Cyanine5、 PE-Cyanine7、 APC、 APC-Cyanine7、 iFluor647、 APC-iFluor700、 mFluor540 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 | 外包装：纸盒；内包装：玻璃瓶 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD11c的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00268484 | CD11c检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20210625号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD11c单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD11c的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD11c检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00269087 | CD279检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20210930号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD279单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD279的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD279检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00269175 | CD81检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20190712号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD81单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD81的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD81检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00299541 | 一次性使用无菌导尿管 | 一次性使用无菌导尿管 |  |  |  | 规格：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr、28Fr、30Fr |  | 型号：Ⅱ腔有囊、Ⅱ腔有囊、Ⅲ腔有囊标准型、Ⅲ腔有囊大流量冲洗型、Ⅲ腔有囊大流量弯头冲洗型 | 硅胶 |  |  |  |  | 2年
00072792 | 尿试纸条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | URIT |  | 100条/筒 |  | URIT 11F/12F |  | 试剂纸 |  | 桂械注准20172400082 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | 尿试纸条由基片、双面胶及空白块和测试块组成。每100条尿试纸条的各项目测试块的成份主要为： 白细胞：取代吲哚酚酯1.4mg；重氮盐0.7mg；缓冲剂146mg； 酮体：亚硝基铁氰化钠30mg；缓冲剂158mg； 亚硝酸盐：对氨基苯砷酸0.65mg；N-1-萘乙二胺盐酸盐0.45mg；缓冲剂50mg； 尿胆原：固兰B盐1.20mg； 胆红素： 2,4-二氯苯胺重氮盐14.3mg；缓冲剂345mg； 蛋白质：四溴酚兰0.36mg；缓冲剂600mg； 葡萄糖：葡萄糖氧化酶6.2mg；过氧化物酶2.8mg；4-氨基安替比林0.08mg；缓冲剂496mg； 尿比重：溴百里酚兰0.4mg；聚甲基乙烯酯马来酸钠16mg； 酸碱度：溴二甲酚兰3.3mg；溴甲酚绿0.2mg； 隐血：过氧化羟基异丙苯35.2mg；四甲基联苯胺2.0mg；缓冲剂34mg； 维生素C：2,6-二氯靛酚钠0.5mg； 肌酐：金属氯化物0.15mg；酸性染料0.4mg； 微白蛋白：荧光素染料 0.36mg。 |  | 与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG）、酸碱度(pH)、隐血（BLD）、维生素C（VC）、肌酐（CR）、微白蛋白（MA）十三项化学指标进行半定量测定，适用于医疗机构作临床尿液检验使用。 |  | 干化学法
00182891 | CD8检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20180386号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD8单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD8检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267807 | FoxP3检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20200325号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | FoxP3单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中FoxP3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL FoxP3检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268024 | CD23检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP/Cy5.5 |  | 液体 |  | 粤深械备20200342号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD23单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD23的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD23检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00073041 | UQ尿质控液 | 尿液干化学分析质控物 | URIT |  | UQ-10、UQ-13：NO.Ⅰ：4mL×1瓶 NO.Ⅱ:4mL×4瓶、 NO.Ⅰ：8mL×1瓶 NO.Ⅱ:8mL×1瓶、 NO.Ⅰ：8mL×1瓶 NO.Ⅱ:8mL×2瓶 UQ-11、UQ-14：NO.Ⅰ：8mL×1瓶 NO.Ⅱ:8mL×1瓶 NO.Ⅲ:8mL×1瓶。 |  | UQ-10、 UQ-11、UQ-13、 UQ-14 |  | 液体 |  | 桂械注准20152400007 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | 尿质控液的主要组成成分： NO.Ⅰ 由尿素、氯化钠及缓冲物等组成 NO.Ⅱ（适用于UQ-10、UQ-11） 由牛血清白蛋白、牛血红蛋白、葡萄糖、亚硝酸盐及缓冲物等组成 NO.Ⅱ（适用于UQ-13、UQ-14） 由牛血清白蛋白、牛血红蛋白、葡萄糖、亚硝酸盐、肌酐、氯化钙及缓冲物等组成 NO.Ⅲ 由抗坏血酸和缓冲物等组成 |  | 产品适用于尿液分析仪（干化学）及配套尿试纸条检测系统的质量控制。 |  | 干化学
00306065 | 血糖试条 | 血糖试条（干化学法） | [6 empty] | 纸质 | [13 empty] | 储存条件：血糖试条应储存在2℃～30℃干燥处，避免阳光直射和高温，切不可冷冻；请勿折叠或重物压试条；取出的试条应立即使用，筒装试条开启后应将筒盖压紧；试条存放不当，可能对检验结果产生影响。 有效期：未开封产品的有效期为24个月，筒装试条开启
00105169 | 细胞角蛋白8检测试剂盒（原位杂交法） |  |  |  | 8反应/套 | 8反应/盒 | 8反应/套 | 8反应/盒 | 8反应/套 |  | 粤穗械备20191513号 |  | 8个月 |  | 塑料盒 |  | 本产品包含细胞角蛋白8探针 |  | 本试剂盒用于常规染色（如：HE染色）基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 原位杂交法
00087450 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法）--二氧化碳清洁液 | 二氧化碳清洁液 | 希莱恒 |  | 110ml/瓶 |  | 110ml/瓶 |  | 液体 |  | 粤械注准20172400506 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 由氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化钙（CaCl2）、醋酸钠（NaAc）、醋酸锂（LiAc）、醋酸镁（MgAc2）、碳酸氢钠（NaHCO3）、pH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成。 |  | 适用于本公司生产IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪离子选择电极（ISE：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、Li+、Mg2+、CO2）的校正和保养。 |  | 将二氧化碳清洁液参照仪器使用说明书放置在指定位置，将管道插入瓶中；在二氧化碳测试中观察该清洁液有无加入反应池即可。
00087464 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法）--电极活化液D | 电极活化液D | 希莱恒 |  | 110ml/瓶 |  | 110ml/瓶 |  | 液体 |  | 粤械注准20172400506 |  | 24个月 |  | 塑料 |  | 由氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化钙（CaCl2）、醋酸钠（NaAc）、醋酸锂（LiAc）、醋酸镁（MgAc2）、碳酸氢钠（NaHCO3）、pH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成。 |  | 适用于本公司生产IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪离子选择电极（ISE：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、Li+、Mg2+、CO2）的校正和保养。 |  | 打开电极活化液D，放到吸样处；选择活化电极功能，吸入电极活化液D；仪器自动倒计时30分钟进行活化电极。
00161452 | C肽（C-P）测定试剂盒（化学发光-免疫分析法） |  | 安汀格瑞 |  | 规格1：R1：1×4.0mL，R2：1×4.0mL，S0-S5：6×1.0mL，CT1-CT2：2×1.0mL； 规格2：R1：2×4.0mL，R2：2×4.0mL，S0-S5：6×1.0mL，CT1-CT2：2×1.0mL； 规格3：R1：4×4.0mL，R2：4×4.0mL，S0-S5：6×1.0mL，CT1-CT2：2×1.0mL | 100人份/盒（R1：4.0mL、R2：4.0mL）；200人份/盒（R1：2×4.0mL、R2：2×4.0mL）；400人份/盒（R1：4×4.0mL、R2：4×4.0mL）；50人份/盒（R1：2.0mL、R2：2.0mL） ；200人份/盒（R1：8.0mL、R2：8.0mL）；400人份/盒（R1：2×8.0mL、R2：2×8.0mL） | 规格1：R1：1×4.0mL，R2：1×4.0mL，S0-S5：6×1.0mL，CT1-CT2：2×1.0mL； 规格2：R1：2×4.0mL，R2：2×4.0mL，S0-S5：6×1.0mL，CT1-CT2：2×1.0mL； 规格3：R1：4×4.0mL，R2：4×4.0mL，S0-S5：6×1.0mL，CT1-CT2：2×1.0mL | 100人份/盒（R1：4.0mL、R2：4.0mL）；200人份/盒（R1：2×4.0mL、R2：2×4.0mL）；400人份/盒（R1：4×4.0mL、R2：4×4.0mL）；50人份/盒（R1：2.0mL、R2：2.0mL） ；200人份/盒（R1：8.0mL、R2：8.0mL）；400人份/盒（R1：2×8.0mL、R2：2×8.0mL） | 液体 |  | 粤械注准20212400310 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 规格1：R1：1×4.0mL、R2：1×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL；规格2：R1：2×4.0mL、R2：2×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL；规格3：R1：4×4.0mL、R2：4×4.0mL、校准品（S0-S5）：6×1.0mL、质控品（2水平）：2×1.0mL |  | 本产品用于体外定量检测人血清中C肽（C-Peptide）的含量，临床上主要用于评价胰岛功能。 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中C肽（C-Peptide）的含量，临床上主要用于评价胰岛功能。 | 1、参考分析仪操作手册获取分析仪测试准备的详细信息。2、扫描试剂盒上的条码，读取测试相关参数。3、安装全自动免疫检验系统用底物液。4、加载C肽试剂，避免泡沫产生。5、校准申请。6、将校准品S0-S5放在分析仪的校准测试区。校准品只在校准时保持开盖状态。7、加载样本。8、测试申请。9、点击运行，分析仪将自动执行测试程序并计算测试结果。
00162784 | 由壳聚糖、混合脂肪酸甘油酯制成栓粒加指套或推注器组成 | 生理性海水鼻腔喷雾器 |  |  | 高密度聚乙烯瓶：20ml、30ml、40ml、50ml、60ml、100ml、120ml； 铝罐：40ml、50ml、60ml、100ml、120ml |  | 高密度聚乙烯瓶：20ml、30ml、40ml、50ml、60ml、100ml、120ml； 铝罐：40ml、50ml、60ml、100ml、120ml |  | 生理性海水 |  | 辽械注准20182540028 |  | 三年 |  | 聚乙烯瓶，铝罐 |  | 该产品由瓶体、手动泵、喷嘴、生理性海水、防尘罩组成 |  | 用于新生婴儿、儿童及成年人鼻腔清洁和鼻腔湿润。改善急性慢性、干燥性、萎缩性、过敏性鼻炎、鼻窦炎引起的鼻腔症状及鼻腔术后创面的清洗，恢复鼻腔功能 |  | 每日三次，每次4-6喷/每鼻孔，冲洗液擤出。
00163710 | CD5检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor488、iFluor647、iFluor700、APC-iFluor700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 |  | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00164249 | CD23检测试剂 |  | 凯普瑞 |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | FITC、 PE、 PerCP、 PerCP-Cyanine5.5、 iFluor488、 iFluor700、 mFluor450、 PE-Cyanine5、 PE-Cyanine7、 APC、 APC-Cyanine7、 iFluor647、 APC-iFluor700、 mFluor540 | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 |  | 纸盒 | 外包装：纸盒；内包装：玻璃瓶 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD23的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00164287 | CD25检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cy7、FITC、APC、PerCP-Cy5.5、PerCP、PE-Cy5、PE-Cy7、iFluor 488、iFluor 647、iFluor 700、APC-iFluor 700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594、APC-iFluor750 | 液体 |  | 盒 |  | 24个月2年 | 18个月 | 纸盒 | 外包装：纸盒；内包装：玻璃瓶 | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD25的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00268046 | CD14检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20200395号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD14单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD14的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD14检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268587 | CD55检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20210715号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD55单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD55的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD55检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268080 | CD11c检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP/Cy5.5 |  | 液体 |  | 粤深械备20200398号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD11c单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD11c的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD11c检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00170335 | 检查手套 | 医用检查手套 |  |  | 【型号规格】聚乙烯（PE）型规格按照大小分为：大号（L）、中号（M）、小号（S）；聚氯乙烯（PVC）型（光面、麻面、有粉、无粉）、橡胶型（光面、麻面、有粉、无粉）和丁腈型（光面、麻面、有粉、无粉）产品规格按照大小分为特大号（XL）、大号（L）、中号（M）、小号（S）、特小号（XS）。【包装规格】（2只~500只）/袋，间隔2只/袋，允差为±5%。 | 【规格】 聚乙烯（PE）型、氯化聚乙烯（CPE）型、TPE型规格: 大号（L）；尺寸及公差：标称宽度180mm±10mm，最小长度≥270mm。 中号（M）；尺寸及公差：标称宽度150mm±10mm，最小长度≥250mm。 小号（S）；尺寸及公差：标称宽度120mm±10mm，最小长度≥230mm。 聚氯乙烯（PVC）型规格： 特大号（XL）；尺寸及公差：标称宽度≥110mm，最小长度≥230mm。 大号（L）；尺寸及公差：标称宽度110mm±10mm，最小长度≥230mm。 中号（M）；尺寸及公差：标称宽度95mm±10mm，最小长度≥230mm。 小号（S）；尺寸及公差：标称宽度80mm±10mm，最小长度≥220mm。 特小号（XS）；尺寸及公差：标称宽度≤80mm，最小长度≥220mm。 橡胶型和丁腈型规格： 特大号（XL）；尺寸及公差：标称宽度≥110mm，最小长度≥230mm。 大号（L）；尺寸及公差：标称宽度105mm±10mm，最小长度≥230mm。 中号（M）；尺寸及公差：标称宽度90mm±10mm，最小长度≥230mm。 小号（S）；尺寸及公差：称宽度80mm±5mm，最小长度≥220mm。 特小号（XS）；尺寸及公差：标称宽度≤80mm，最小长度≥220mm。 | 【型号规格】聚乙烯（PE）型规格按照大小分为：大号（L）、中号（M）、小号（S）；聚氯乙烯（PVC）型（光面、麻面、有粉、无粉）、橡胶型（光面、麻面、有粉、无粉）和丁腈型（光面、麻面、有粉、无粉）产品规格按照大小分为特大号（XL）、大号（L）、中号（M）、小号（S）、特小号（XS）。【包装规格】（2只~500只）/袋，间隔2只/袋，允差为±5%。 | 聚乙烯（PE）型、氯化聚乙烯（CPE）型、TPE型、聚氯乙烯（PVC）型（光面、麻面、有粉、无粉）、橡胶型（光面、麻面、有粉、无粉）和丁腈型（光面、麻面、有粉、无粉） | 聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、橡胶、丁腈 |  | GB/T528 |  | 三年 |  | 白卡纸、PE纸塑袋 |  | 医疗检查过程中穿戴于检查者手部的用品。 | 采用聚乙烯、聚氯乙烯、橡胶、丁腈等材料按不同型号需求制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 1.使用前详细阅读本说明，确认包装无损；确认产品尚在有效期内； 2.穿戴手套时，先取下佩戴的戒指等首饰品，并将指甲修剪平滑； 3.按手术消毒通用规范对手部清洁、消毒、干燥； 4.按使用者手型选择合适的规格，确认包装无破损后，从开口处拉开包装袋，取出手套。 | 1.使用前详细阅读本说明，确认包装无损；确认产品尚在有效期内； 2.穿戴手套时，先取下佩戴的戒指等首饰品，并将指甲修剪平滑； 3.按手术消毒通用规范对手部清洁、消毒、干燥； 4.按使用者手型选择合适的规格，打开包装取出手套； 5.对剩余未使用产品须重新密封保存，尽快使用。
00105172 | 细胞角蛋白18检测试剂盒（原位杂交法） |  |  |  | 8反应/套 | 8反应/盒 | 8反应/套 | 8反应/盒 | 液体 |  | 粤穗械备20191514号 |  | 8个月 |  | 塑料盒 |  | 本产品包含细胞角蛋白18探针 |  | 本试剂盒用于常规染色（如：HE染色）基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 原位杂交法
00191244 | CD3检测试剂 |  | 达优 |  | APC/Cy7 | 100测试/支（5μL/测试） | 100测试/支（5μL/测试） | APC/Cy7 | 液体 |  | 粤深械备20190368号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD3单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD3检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00191262 | CD8检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20190462号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD8单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD8检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00191702 | CD56检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20190598号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD56单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD56的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD56检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细
00267839 | CD69检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20200337号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD69单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD69的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD69检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267837 | CD79a检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20200330号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD79a单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD79a的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD79a检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267852 | CD25检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20200340号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD25单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD25的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD25检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00105895 | Vimentin检测试剂盒（原位杂交法） |  |  |  | 8反应/套 | 8反应/盒 | 8反应/套 | 8反应/盒 | 液体 |  | 粤穗械备20192000号 |  | 8个月 |  | 塑料盒 |  | 本产品包含Vimentin探针 |  | 本试剂盒用于常规染色（如：HE染色）基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息 |  | 原位杂交法
00268459 | CD38检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20210622号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD38单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD38的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD38检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00006502 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 洋生科技 | 洋生科技 | AS-S、AS-E、AS-E/SⅡ、AS-N | AS-S、AS-E、AS-E/SⅡ | AS-S、AS-E、AS-E/SⅡ、AS-N | AS-S、AS-E、AS-E/SⅡ | 多种医用材料 | 多种医用材料 | 国械注准20173150912 | 国械注准20173150912 | 24个月 | 24个月 | 纸塑 | 纸塑 | 一次性使用麻醉穿刺包由基本配置：AS-E/S II硬膜外穿刺针16#*1,腰椎穿刺针II型5#*1，药液过滤器，硬膜外麻醉到款1.0mm，导管接头，空气过滤器，无菌注射器20ml，3ml各一只，无菌注射针6#，7#各一只，低阻力注射器5ml，导管针16#*1，负压管，消毒液刷*3把，橡胶医用手套7.5#*1只，敷料巾（cm）40*40，手术巾（cm）60*60，医用纱布8层（cm）8*8，创口贴1片，医用胶带（cm）2.5*10、2.5*20、5*8、6*40，导管固定一次性使用麻醉穿刺包由基本配置：一次性使用麻醉穿刺针-（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针I型、II型，神经阻滞穿刺针），一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器，一次性使用硬膜外麻醉导管，导管接头，选用配置：一次性使用麻醉过滤器-空气过滤器，一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌注射针，一次性使用低阻力注射器，玻璃注射器，导引针，负压管，消毒液刷（不含消毒液），橡胶医用手套，敷料巾，手术巾，医用纱布，创口贴，医用胶带，导管固定垫组成。 | 一次性使用麻醉穿刺包由基本配置：AS-E/S II硬膜外穿刺针16#*1,腰椎穿刺针II型5#*1，药液过滤器，硬膜外麻醉到款1.0mm，导管接头，空气过滤器，无菌注射器20ml，3ml各一只，无菌注射针6#，7#各一只，低阻力注射器5ml，导管针16#*1，负压管，消毒液刷*3把，橡胶医用手套7.5#*1只，敷料巾（cm）40*40，手术巾（cm）60*60，医用纱布8层（cm）8*8，创口贴1片，医用胶带（cm）2.5*10、2.5*20、5*8、6*40，导管固定一次性使用麻醉穿刺包由基本配置：一次性使用麻醉穿刺针-（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针I型、II型，神经阻滞穿刺针），一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器，一次性使用硬膜外麻醉导管，导管接头，选用配置：一次性使用麻醉过滤器-空气过滤器，一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌注射针，一次性使用低阻力注射器，玻璃注射器，导引针，负压管，消毒液刷（不含消毒液），橡胶医用手套，敷料巾，手术巾，医用纱布，创口贴，医用胶带，导管固定垫组成 | 临床适用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞、蛛网膜下腔阻滞、神经阻滞等各种麻醉方法进行穿刺、注射药物。 | 临床适用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞、蛛网膜下腔阻滞、神经阻滞等各种麻醉方法进行穿刺、注射药物。 | 1．检查包装袋完好后，打开包装取出配置器械，放置于无菌操作台中央； 2．戴上橡胶医用手套，用消毒液刷消毒患者穿刺部位，并做局部麻醉； 3．麻醉药起作用实施穿刺，穿刺针突破黄韧带有落空感，将玻璃注射器抽入空气后，再连接空气过滤器（黄色）进行空气阻力试验，验证穿刺针是否进入硬膜外腔； 4．穿刺到位后，固定穿刺针的位置不动，将吸入药液的注射器同药液过滤器（蓝色）连接起来，并与穿刺针紧密连接； 5．注入麻醉药； 6．医师可通过硬膜外穿刺针放入导管至硬膜外腔，导管位置正常后，边固定导管边拔出硬膜外穿刺针。 7．将导管插入导管接头的孔内并旋紧，将导管与穿刺部位紧密固定； 8．根据麻醉平面的给药要求，分阶段间歇性注入麻醉药物； 9. 在抽出麻醉导管时，应均匀缓慢的拉出，禁止快速或猛力抽拉； 10.麻醉完成后，销毁全套组件，请勿重复使用。 | 1．检查包装袋完好后，打开包装取出配置器械，放置于无菌操作台中央； 2．戴上橡胶医用手套，用消毒液刷消毒患者穿刺部位，并做局部麻醉； 3．麻醉药起作用实施穿刺，穿刺针突破黄韧带有落空感，将玻璃注射器抽入空气后，再连接空气过滤器（黄色）进行空气阻力试验，验证穿刺针是否进入硬膜外腔； 4．穿刺到位后，固定穿刺针的位置不动，将吸入药液的注射器同药液过滤器（蓝色）连接起来，并与穿刺针紧密连接； 5．注入麻醉药； 6．医师可通过硬膜外穿刺针放入导管至硬膜外腔，导管位置正常后，边固定导管边拔出硬膜外穿刺针。 7．将导管插入导管接头的孔内并旋紧，将导管与穿刺部位紧密固定； 8．根据麻醉平面的给药要求，分阶段间歇性注入麻醉药物； 9. 在抽出麻醉导管时，应均匀缓慢的拉出，禁止快速或猛力抽拉； 10.麻醉完成后，销毁全套组件，请勿重复使用。
00268031 | CD14检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP/Cy5.5 |  | 液体 |  | 粤深械备20200378号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD14单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD14的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD14检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00177447 | 一次性使用冲洗管 |  | 井蓝 |  | 2.0mm(F6) 、2.7mm(F8)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、6.0mm(F18)、6.7mm(F20) |  | IA型、I B型、IIA型 、IIB型 |  | PVC，医用硅胶 |  | 技术要求 |  | 24个月 |  | 灭菌纸塑包装 |  | 一次性使用冲洗管按其型式分为I型直接冲洗型和II型接头连接型二种。I型由护套、瓶塞穿刺器（A型：无滴斗，B型：有滴斗）、上导管、夹子或流量控制器、接头、连接管和出水管组成；II型由护套、瓶塞穿刺器（A型：无滴斗，B型：有滴斗）、上导管、夹子或流量控制器、接头、连接管、下导管、二通接头或三通接头、护塞、冲水管组成，冲水管分单管型、双管型，由连接接头、接管（双管型）、扁三通（双管型）和出水管组成。冲洗管可选配S形导管固定夹、T型导管固定夹、U形导管固定夹。其中上、下导管、接管、冲水管、扁三通、S形导管固定夹、T型导管固定夹、U形导管固定夹采用符合GB15593-1995的聚氯乙烯塑料制成。连接管采用符合YY/T 0031-2008《输液、输血用硅橡胶管路及弹性件》的医用硅胶管制成。瓶塞穿刺器、护套、护塞、夹子、流量调节器、连接接头、二通接头、三通接头采用符合GB/T 12672-2009 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂的(ABS)树脂制成。按出水管管径不同分为2.0mm(F6) 、2.7mm(F8)、3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、6.0mm(F18)、6.7mm(F20)八种规格。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 供临床手术中冲洗创面、创口用。 |  | 使用前仔细检查冲洗管包装，确保其良好。确认冲洗管和纸塑袋在运输过程中未受到损失，并确定冲洗管的规格适用于相应的手术。 产品使用前检查包装是否完整。 将冲水管与二通接头/三通接头进行连接（II型），关闭夹子/流量调节阀。 将各导管理顺，避免发生打折、阻流现象发生。 取下瓶塞穿刺器的护套，将瓶塞穿刺器缓缓插入盐水瓶或盐水袋的塞口。 将连接管置于蠕动泵中，固定。开启蠕动泵，盐水瓶或盐水袋瓶里的液体在压力作用下，从出水管流出。利用流量调节器调节水流的大小。医护人员手持出水管一端，将出水管对准需要冲洗部位进行冲洗，冲洗时间根据临床需要确定但不超过24小时，同时注意瓶/袋中液体情况，出现液体不足时及时更换。 产品用后按相关规定进行销毁。
00312468 | 抗谷氨酸脱羚酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 抗谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 储存:存放在2～8℃，保持竖直向上。有效期:试剂条及校准品未开封存放于2～8℃:可稳定12个月。校准品开瓶后存放于2～8℃，可稳定28天。
00163679 | CD3检测试剂 |  |  |  | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒；注：20μL/人份 |  | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluorTM488、iFluorTM647、iFluorm TM700、APC-iFluorTM700、mFluorTM450、mFluorTM540 | PE、APC-Cyanine7、FITC、APC、PerCP-Cyanine5.5、PerCP、PE-Cyanine5、PE-Cyanine7、iFluor488、iFluor647、iFluor700、APC-iFluor700、mFluor450、mFluor540、PE-CF594、iFluor594 | 液体 |  | 盒 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 荧光标记的单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Proclin300. |  | 检测人体生物标中CD3的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 流式细胞仪检测
00190680 | CD4检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20190030号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD4单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD4检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00191124 | CD15检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20190223号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD15单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD15的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD15检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00191548 | CD36检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PerCP/Cy5.5 |  | 液体 |  | 粤深械备20190597号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD36单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD36的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD36检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00184977 | CD5检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20180388号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD5单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD5检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267845 | HLA-DR检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20200339号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | HLA-DR单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中HLA-DR的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL HLA-DR检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00267855 | CD79a检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20200326号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD79a单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD79a的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD79a检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00286834 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） |  | 生之源 |  | 1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 | 1人份/袋、1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 | 1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 | 1人份/袋、1人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 | 检测卡：塑料卡和试纸条/样本提取液：液体 |  | 紧急使用 | 国械注准20223400567 | 18 |  | 纸盒 |  | （1）检测卡：由塑料卡和试纸条组成。试纸条由硝酸纤维素膜（检测区包被新型冠状病毒单克隆抗体2、质控区包被有兔抗鸡IgY抗体和羊抗鼠IgG抗体）、金垫（喷有胶体金标记的新型冠状病毒单克隆抗体1和胶体金标记的鸡IgY抗体）、前垫、样品垫、吸水纸、PVC板构成。 （2）样本提取液：含有磷酸盐的缓冲溶液（pH6.5-8.0）,每支500μl±50μl。 |  | 本产品用于体外定性检测人口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）N抗原。 |  | 胶体金法
00087472 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法）--电极清洁液（蛋白酶） | 电极清洁液（蛋白酶） |  |  | 25mg×5支+5ml/瓶 |  | 25mg×5支+5ml/瓶 |  | 液体 |  | 粤械注准20172400506 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 由氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化钙（CaCl2）、醋酸钠（NaAc）、醋酸锂（LiAc）、醋酸镁（MgAc2）、碳酸氢钠（NaHCO3）、pH缓冲剂、表面活性剂、Prcolin组成。 |  | 适用于本公司生产IMS-972、IMS-972Plus、IMS-972Popular、H900型电解质分析仪离子选择电极（ISE：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH、Li+、Mg2+、CO2）的校正和保养。 |  | 根据使用说明书，对仪器进行定标校正。
00267764 | TNFα检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC |  | 液体 |  | 粤深械备20200313号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | TNFα单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中TNFα的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL TNFα检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268617 | CD55检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20210716号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD55单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD55的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD55检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268049 | CD14检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | APC/Cy7 |  | 液体 |  | 粤深械备20190712号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD14单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD14的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD14检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268226 | CD123检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20201138号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD123单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD123的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD123检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00268262 | CD10检测试剂 |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | FITC |  | 液体 |  | 粤深械备20210366号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD10单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD10的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD10检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。
00269167 | CD200检测试剂（流式细胞仪法） |  | 达优 |  | 100测试/支 | 100测试/支（5μL/测试） | PE |  | 液体 |  | 粤深械备20211122号 |  | 2年 |  | 试剂瓶 |  | CD200单克隆抗体、磷酸盐缓冲液，其中磷酸盐缓冲液中含有BSA和ProClin300。 |  | 检测人体生物标本中CD200的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 操作程序 ①无菌采血管采集人外周血样本，取100μL样本至流式管中，加入5μL CD200检测试剂，同时向对照管中加入5μL同型对照抗体;②室温(18℃~25℃)避光孵育20分钟;③如果需要，可使用红细胞裂解液对样本进行裂红处理，加入3mL1x红细胞裂解液，室温孵育10分钟，每5分钟震荡一次;如果不需要裂解红细胞，则加入至少2mL染色缓冲液;④室温下350g离心5分钟后去上清；⑤将沉淀重悬于至少2mL染色缓冲液中:重复步骤④；⑥加入300-500μL细胞染色缓冲液重悬，2小时内上机检测;若不能及时上机检测(2-24小时)，则建议使用0.1%甲醛溶液重悬细胞。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
赣械注准20182660108 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2018-05-28 |  | 2023-05-27 | [13 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-34 |  | ANNJET安捷2%戊二醛消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
国械注进20182402101 |  | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-65 |  | 消必克二氧化氯泡腾消毒片 | 安捷二氧化氯泡腾消毒片 | [8 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
国械注进20182402100 |  | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
冀械注准20202400582 |  | 胱抑素C检测试剂盒 | [9 empty] | 2020-08-17 |  | 2025-08-16 | [10 empty] | 试剂条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被CYS-C单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、标记垫(含有荧光标记的CYS-C单克隆抗体II)、吸水垫、聚氯乙烯（PVC）底板组成。ID卡一个。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中胱抑素C的含量。 | 2
粤械注准20182660722 | 粤械注准20182140722 | 鼻窦球囊导管 | [6 empty] | 2023-04-06 |  |  | 2018-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2028-07-15 | [12 empty] | 2
粤穗械备20160317号 |  | 细胞保存液 | [9 empty] | 2016-10-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182661109 | 苏械注准20182141109 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 2
国械注准20173173296 | 国械注准20173163296 | 折叠式人工玻璃体球囊 | [9 empty] | 2022-07-25 |  | 2027-07-24 | [13 empty] | 3
国械注准20183131822 |  | 金属接骨板（支持接骨板） | [9 empty] | 2018-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2028-09-19 | [9 empty] | 该产品采用符合GB/T13810标准规定的TA2G、TA3G纯钛材料制造。部分纯钛产品表面经阳极氧化处理，结构为解剖型。无菌和非无菌两种交付状态，无菌状态产品采用γ射线辐照灭菌。 |  | 该产品适用于四肢干骺端骨折内固定。 | 3
国械注准20173660220 | 国械注准20173140220 | 一次性使用输液器 带针 | [6 empty] | 2022-05-13 |  |  | 2017-01-24 | 2022-05-13 | 2022-01-23 | 2027-05-12 | [12 empty] | 3
国械注进20182402093 |  | 人生长激素定标液 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
苏械注准20182220909 | 苏械注准20182020909 | 一次性非血管腔道导丝 | [9 empty] | 2018-05-21 | 2023-06-09 | 2023-05-20 | 2028-06-08 | [9 empty] | 一次性非血管腔道导丝按导丝结构不同可分为硬导丝、包塑型导丝和斑马型导丝。硬导丝由绕丝、芯丝组成；包塑型导丝由绕丝、芯丝及包塑涂层组成；斑马型导丝由软头、芯丝及包塑涂层组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注进20182402092 |  | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注准201731053361 | 国械注准20173103361 | 空心纤维血液透析器 |  | 河南长垣 |  |  |  | 2022-10-18 |  |  |  | 2022-11-20 |  | 2027-11-19 |  | 国械注准201731053361 | 国械注准20173103361 | 河南省驼人医疗科技有限公司 | [5 empty] | 本产品由外壳、端盖、空心纤维膜、封口胶、O型圈、保护帽组成，不包含液体。外壳及端盖的材料为聚碳酸酯，空心纤维膜的材料为聚醚砜，封口胶的材料为聚氨酯，O型圈的材料为硅胶，保护帽的材料为聚丙烯。本产品采用电子束辐照灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。 |  | 3
国械注进20142405796 |  | 脑利钠肽前体检测用质控品 | [9 empty] | 2018-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-01 | 2028-03-01 | [12 empty] | 2
国械注进20142405454 |  | 水杨酸校准品 |  | 德国 |  |  |  | 2018-04-20 |  |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 |  | 罗氏诊断公司RocheDiagnosticsGmbH |  |  |  | 水杨酸校准品A瓶（0.0 μg/mL）：含稳定剂和防腐剂的缓冲液。水杨酸校准品B瓶（300 μg/mL）：水杨酸溶于含稳定剂和防腐剂的缓冲液中。（具体内容详见产品说明书） |  | 该校准品用于水杨酸检测的校准。 |  | 2
国械注进20142405155 |  | D-二聚体质控品 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402108 |  | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C定标液 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402104 |  | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402088 |  | 甲状旁腺素(1-84)检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182401627 |  | 锂检测试剂盒(比色法) | [9 empty] | 2018-02-01 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 2028-01-31 | [12 empty] | 2
国械注进20182402291 |  | 血气、电解质和生化分析用多项质控品 | [6 empty] | 2022-08-22 |  |  | 2018-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2028-08-22 | [12 empty] | 2
国械注进20182402207 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2022-09-13 |  |  | 2018-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2028-07-15 | [12 empty] | 2
豫漯械备20170007号 |  | 光疗护阴垫 | [9 empty] | 2020-12-28 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182661107 | 苏械注准20182141107 | 一次性使用肠内营养输注管路 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [9 empty] | 一次性使用肠内营养输注管路按材料分FB-01、FB-02,按外观分为Z式、D式，其中Z式由导管，滴斗、流量调节器、开关夹、Y三通（帽）、梯形接口（帽）、滴斗和塑料插针（帽）组成；D式由袋体，带攀袋口、接口、导管、流量调节阀、Y三通（帽）、流量观察窗和罗伯特夹组成，可选配硅胶管、二通接头、带翼二通。D式规格容量不同分为500ml、600 ml、800 ml、1000 ml、1200 ml、1500 ml、2000 ml七种，Z式按塑插针不同分为Ⅰ型、Ⅱ型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于向胃肠内输送营养液。 | 2
国械注进20182400355 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫干式定量法）AFIAS Myoglobin | [6 empty] | 2023-06-08 |  |  | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
鄂械注准20132401874 |  | 转铁蛋白（TRF）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2022-02-28 |  | 2027-02-27 | [13 empty] | 2
川械注准20182250090 | 川械注准20182010090 | 消融电极 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
赣械注准20182640098 | 赣械注准20182140098 | 一次性使用手术衣 | 一次性使用手术衣 | [8 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 2
赣械注准20172640216 | 赣械注准20172140216 | 一次性使用手术单 | 一次性使用手术单 | [8 empty] | 2017-10-09 | 2023-02-09 | 2022-10-08 | 2028-02-08 | [12 empty] | 2
国械注进20142405073 |  | α1-酸性糖蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2021-10-28 |  |  | 2018-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-01 | 2028-04-01 | [12 empty] | 2
国械注进20153403313 |  | 人类免疫缺陷病毒(1型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | [6 empty] | 2022-02-21 |  |  | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2028-08-27 | [12 empty] | 3
国械注进20142405769 |  | 胱抑素C检测用质控品 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20142405165 |  | 总霉酚酸质控品 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20142405158 |  | 微量白蛋白抗原过剩检测试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2022-08-12 |  |  | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
国械注准20223400348 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2022-03-13 | 2023-06-14 | 2023-03-12 | 2028-06-13 | [12 empty] | 3
鄂械注准20182632522 | 鄂械注准20182172522 | 定制式固定义齿 | 定制式固定义齿 | [5 empty] | 2022-11-14 |  |  | 2018-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-22 | 2028-04-22 | [12 empty] | 3 | 3
苏械注准20182210107 | 苏械注准20182120107 | 患者程控器 | [9 empty] | 2018-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-14 | 2028-01-14 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-60 |  | 安捷免洗外科手消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
粤械注准20182660687 | 粤械注准20182080687 | 一次性使用双腔支气管插管 | [9 empty] | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 |  | 粤械注准20182080687 | [7 empty] | 普通型支气管插管由15mm圆锥接头、双腔导管、三通、气管充气单向阀、支气管充气单向阀、充气管、气管指示球囊、支气管指示球囊、气管套囊、支气管套囊、插管导丝、吸痰管组成。可视型支气管插管由15mm圆锥接头、双腔导管、三通、气管充气单向阀、支气管充气单向阀、充气管、气管指示球囊、支气管指示球囊、气管套囊、支气管套囊、插管导丝、吸痰管、LED摄像头、显示部件(选配)、电源适配器(选配)组成。 |  |  | 2
苏械注准20182101059 | 苏械注准20182041059 | 单边外固定支架 | [9 empty] | 2018-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-11 | 2028-06-11 | [9 empty] | 单边外固定支架由左球头关节固定器、套圈、弹性圆柱销I、滑杆、滑套、右球头关节固定器、锁紧螺钉、距离调节器、弹性圆柱销II、“一”型钉夹、偏心轴、可调联杆、“Y”型钉夹、“T”型钉夹组成；分为Ⅰ型～Ⅸ型共9种；该产品以非灭菌状态提供，一次性使用。 |  |  | 2
京械注准20182040408 |  | 椎体工作通道系统 | 椎体成形手术器械包 | [8 empty] | 2018-12-28 |  | 2023-12-27 | [13 empty] | 2
粤械注准20182400787 |  | 需氧微生物培养瓶（比色法） | [9 empty] | 2018-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-26 | 2028-08-26 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400788 |  | 厌氧微生物培养瓶（比色法） | [9 empty] | 2018-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-26 | 2028-08-26 | [12 empty] | 2
国械注准20183211732 | 国械注准20183071732 | 一次性使用血压传感器 | [9 empty] | 2018-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2028-05-30 | [12 empty] | 3
国械注进20182402316 |  | 醛固酮测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2022-10-19 |  |  | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2028-08-27 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-3 |  | 安捷高效快速多酶清洗液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
国械注进20182402180 |  | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1定标液 | [6 empty] | 2022-04-19 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182402173 |  | 他克莫司定标液 | [6 empty] | 2022-08-08 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182402139 |  | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [9 empty] | 2018-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-14 | 2028-06-14 | [12 empty] | 2
国械注进20183451868 | 国械注进20183101868 | 膜式氧合器 |  | 意大利 |  | 优赛特（苏州）医疗器械有限公司 |  | 2018-03-30 | 2022-08-09 | 2023-02-23 | 2023-03-30 | 2018-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-29 | 2028-03-29 |  |  | Eurosets s.r.l. 优赛特有限责任公司 | [5 empty] | 膜式氧合器由气体交换器、热交换器以及硬壳静脉储血器构成。 |  | 该产品用于体外循环，代替肺功能，控制动脉温度并作为静脉血贮器。 |  | 3
豫械注准20202142063 |  | 一次性使用无菌产包 | [9 empty] | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | [10 empty] | A型由基本配置一次性医用中单和选用配置一次性医用垫、裤腿、纱布绷带、脐带绳、检查手套、一次性使用包布、医用棉签、医用纱布块、一次性使用孔巾、非吸收性外科缝线、医用纱布垫、托盘、碘伏棉球、医用石蜡棉球、一次性使用吸痰器、一次性使用备皮刀、纸巾、一次性使用无菌保护罩、一次性使用灭菌橡胶外科手套、腹带、医用缝合针、医用棉球、袖头、一次性产妇出血量计算垫巾、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、一次性使用手术衣组成。B型由基本配置一次性使用治疗巾和选用配置一次性使用医用帽、一次性使用医用口罩、一次性医用垫、裤腿、纱布绷带、脐带绳、检查手套、一次性使用包布、医用棉签、医用纱布块、一次性使用孔巾、非吸收性外科缝线、医用纱布垫、托盘、纸巾、碘伏棉球、医用石蜡棉球、一次性使用吸痰器、一次性使用备皮刀、一次性使用无菌保护罩、一次性使用灭菌橡胶外科手套、腹带、医用缝合针、医用棉球、袖头、一次性产妇出血量计算垫巾、一次性使用手术衣组成。 |  |  | 2
国械注进20162074898 |  | 医用导电膏 |  |  | 日本 | [6 empty] | 2021-09-16 |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 上海光电医用电子仪器有限公司 |  | 日本光电工业株式会社 | [6 empty] | 2
国械注准20183461758 | 国械注准20183131758 | 脊柱后路钉棒系统 | [9 empty] | 2018-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 2028-07-10 | [12 empty] | 3
国械注准20183461759 | 国械注准20183131759 | 空心钉系统 | [9 empty] | 2018-07-09 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2028-07-08 | [12 empty] | 3
国械注进20183631777 | 国械注进20183171777 | 愈合帽 |  |  |  |  | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司 |  | 2022-04-06 |  | 2023-03-06 | 2018-03-06 | 2022-04-06 | 2023-03-05 | 2028-03-05 |  |  |  | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司 | [8 empty] | 3
粤械注准20172400841 | 粤械注准 20232401034 | β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400835 | 粤械注准20232401032 | 常规C反应蛋白(CRP)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
国械注准20183400347 |  | 轮状病毒（A群）抗原检测试剂盒（免疫层析法） | [9 empty] | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2028-08-27 | [12 empty] | 3
粤械注准20172400830 | 粤械注准 20232401063 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-14 | 2022-05-22 | 2028-06-13 | [12 empty] | 2
湘械注准20182400165 |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 | [12 empty] | 2
国械注进20182640097 | 国械注进20182140097 | 医用外科口罩 | [6 empty] | 2022-08-16 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 | [12 empty] | 2
国械注准20183660274 | 国械注准20183140274 | 一次性使用输液连接件 | 一次性使用输液接头 | [5 empty] | 2022-11-24 |  |  | 2018-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2028-07-09 | [12 empty] | 3 | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-59 |  | 葡乐洁免洗外科手消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-21 |  | 捷尔碘皮肤粘膜消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
国械注准20183070421 |  | 动态葡萄糖监测系统 |  | 中国浙江湖州 |  |  |  | 2023-03-14 |  | 2023-05-05 |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2028-09-28 | 2028-09-28 |  |  | 德美医疗科技(湖州)有限公司 | [5 empty] | 产品由一次性动态葡萄糖传感器(CGM-S303)、无线发射器(CGM T303W、CGM-T303G、CGM-T303B、CGM-T303SCGM-T303M)用户分析软件(CGM-SE303)组成，一次性动态葡萄糖传感器包括皮下植入电极部分和皮肤外非植入基座部分组成。 |  | 产品适用于糖尿病患者（18岁及以上）皮下组织液中葡萄糖水平的连续或定期监测。该信息旨在补充而不是替代使用标准葡萄糖监测器械获得的信息，旨在探测走势和追踪图形，供专业医生审查。这些值并不直接用于疗法调整。用户可以通过手机跟踪葡萄糖浓度变化，查询历史数据。 |  | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-5 |  | 安捷邻苯二甲醛浓度指示卡 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
皖械注准20162400018 |  | 补体C1q测定试剂盒（免疫比浊法） | 补体C1q测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [8 empty] | 2020-11-26 |  | 2025-11-25 | [13 empty] | 2
国械注准20183641039 | 国械注准20183141039 | 可吸收止血纱布 | [9 empty] | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [12 empty] | 3
闽械注准20192190022 |  | 压力式盆底肌力测试仪 | [9 empty] | 2019-01-30 |  | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [12 empty] | 2
国械注准20183060441 |  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | [9 empty] | 2018-10-23 |  | 2023-10-22 | [13 empty] | 3
浙杭械备20160204号 |  | 透气胶贴 | [9 empty] | 2018-05-21 | 2021-06-03 | 2023-07-30 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
粤穗械备20191514号 |  | 细胞角蛋白18检测试剂盒（原位杂交法） | [9 empty] | 2019-10-15 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤穗械备20191513号 |  | 细胞角蛋白8检测试剂盒（原位杂交法） | [9 empty] | 2019-10-15 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
粤穗械备20140001号 |  | 细胞保存液 | [9 empty] | 2014-07-16 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫械注准20182660187 | 豫械注准20182080187 | 一次性使用气切雾化器 | [6 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2028-04-17 | [12 empty] | 2
赣械注准20182640110 |  | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2018-05-28 |  | 2023-05-27 | [13 empty] | 2
国械注准20153460649 | 国械注准20153130649 | 锁定金属接骨螺钉 | [9 empty] | 2018-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-16 | 2028-04-16 | [12 empty] | 3
国械注准20183231683 | 浙械注准20232061164 | 速溶胃肠超声助显剂 | 速溶胃肠超声助显剂 |  | 国内 |  |  |  | 2023-03-29 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [9 empty] | 该产品由薏苡仁、山药、陈皮、黄豆和大米制成的颗粒剂。粒度范围为12-50目，非无菌提供。 |  | 适用于胃肠超声助显。 | 3 | 2
国械注准20183461753 | 国械注准20183131753 | 金属接骨螺钉 | [9 empty] | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 3
国械注进20142406213 |  | 蛋白质校准品(尿液/脑脊液) | [9 empty] | 2018-05-04 | 2022-06-30 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [12 empty] | 2
国械注进20142405074 |  | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) | [9 empty] | 2018-04-02 | 2022-04-13 | 2023-04-01 | 2028-04-01 | [12 empty] | 2
国械注进20182402107 |  | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402102 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400832 | 粤械注准20232401030 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400839 | 粤械注准20232401037 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400829 | 粤械注准 20232401038 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400836 | 粤械注准20232401035 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
国械注准20183400346 |  | 轮状病毒（A群）/腺病毒抗原检测试剂盒（免疫层析法） | [9 empty] | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2028-08-27 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400858 |  | 阴道炎联检质控品 | [9 empty] | 2018-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2028-09-27 | [12 empty] | 2
粤械注准20142070063 |  | 一次性无创脑电传感器 | [9 empty] | 2019-06-11 |  | 2024-06-10 | [10 empty] | 主要由电极片、导线和连接器组成。 |  | 与麻醉深度监护设备配合使用，供采集、传输脑电生物信号用。 | 2
苏械注准20212100102 |  | 一次性使用碘液保护帽 | [9 empty] | 2021-03-17 |  | 2026-03-16 | [10 empty] | 一次性使用碘液保护帽由帽外盖（选配）、帽主体、海绵和聚维酮碘组成。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用，无菌产品经钴60辐照灭菌。 |  | 用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处。 | 2
冀械注准20182400177 |  | 心肌三项联合检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T1线包被C-TnI单克隆抗体I；T2线包被CK-MB单克隆抗体I；T3线包被Myo单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的C-TnI/CK-MB/Myo单克隆抗体II）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于体外定量测定人全血/血清/血浆中c-TnI/CK-MB/Myo的含量。 | 2
冀械注准20182400178 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被c-TnI单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的c-TnI单克隆抗体II）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆中肌钙蛋白I的含量。 | 2
冀械注准20182400176 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被LP-PLA2单克隆抗体Ⅰ；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的LP-PLA2单克隆抗体Ⅱ）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于体外定量测定人全血、血清和血浆中脂蛋白相关磷脂酶A2的含量。 | 2
桂械注准20172400082 |  | 尿试纸条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | [8 empty] | 2021-06-29 |  | 2026-06-28 | [13 empty] | 2
苏械注准20182061096 |  | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | [9 empty] | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [8 empty] | 一次性使用内窥镜标本取物袋由张开装置、外套管、外套管手柄、内套管手柄、纳物袋、连接塞、内套管组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用. |  |  |  | 2
国械注进20182402317 |  | 雌二醇质控品 | [6 empty] | 2022-08-30 |  |  | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-17 | 2028-08-27 | [12 empty] | 2
国械注进20182402312 |  | 醛固酮质控品 | [6 empty] | 2022-09-28 |  |  | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2028-08-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20182661108 | 苏械注准20152081108 | 一次性使用经皮气管切开组套 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [9 empty] | 一次性使用经皮气管切开组套由一次性气管切开插管、J型导丝（带保护套）基本配件和旋转扩张器、插入引导器、探针、手术刀和推助器的选用配件组成。一次性气管切开插管由充气管、固定翼、套囊、病人端、指示球囊、外圆锥接头、机器端、外插管、充气阀和插管芯组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于临床气管切开时建立人工气道用。 | 2
国械注准20223400470 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（乳胶法） | [9 empty] | 2022-04-12 | 2023-05-23 | 2023-04-11 | 2028-05-22 | [9 empty] | 检测卡、样本提取管（内含样本提取液）等。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断人群的鼻咽拭子、口咽拭子以及鼻拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）N蛋白抗原。本产品主要适用于感染早期人群，不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断，抗原检测阳性仅作为新型冠状病毒感染的病原学证据，应结合流行病学史、临床表现、其他实验室检查等进行综合分析，做出诊断。阴性结果不能排除新型冠状病毒感染。本产品不得单独作为作出治疗和疾病管理决定的依据。该产品在使用上应当遵守新型冠状病毒感染诊疗方案等文件的相关要求。开展新型冠状病毒抗原检测，应符合新冠病毒样本采集和检测技术相关指南的要求，做好生物安全工作。 | 3
粤械注准20212061164 |  | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | [9 empty] | 2021-08-05 |  | 2026-08-04 | [13 empty] | 2
国械注进20182640232 | 国械注进20182140232 | 医用无菌罩单 | [6 empty] | 2022-09-14 |  |  | 2018-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | [12 empty] | 2
国械注准20183130311 |  | 解剖型金属接骨板系统（非锁定） | [9 empty] | 2018-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-11 | 2028-08-11 | [12 empty] | 3
粤穗械备20191255号 |  | 免疫显色试剂 | [9 empty] | 2019-07-18 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20153152262 | 国械注进20152142262 | 抽吸式活检针 | [9 empty] | 2016-08-15 | 2020-03-27 | 2020-07-09 | 2025-03-26 | [12 empty] | 3
国械注进20163152800 | 国械注进20162142800 | 骨髓活检针 | [9 empty] | 2016-09-08 | 2021-04-02 | 2021-09-07 | 2026-04-01 | [12 empty] | 3
桂械注准20142400007 |  | 尿试纸条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | [8 empty] | 2019-07-19 |  | 2024-07-18 | [13 empty] | 2
国械注进20182402099 |  | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402096 |  | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-13 |  | 安捷邻苯二甲醛消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-6 |  | 安捷压力蒸汽灭菌指示胶带 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
赣械注准20172660268 | 赣械注准20172080268 | 一次性使用呼吸麻醉回路系统 | 一次性使用呼吸麻醉回路系统 |  | 中国/江西进贤 |  |  |  | 2022-10-14 |  |  | 2017-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 2027-12-20 | [11 empty] | 供医疗部门临床麻醉呼吸使用。 | 2 | 2
冀械注准20202400580 |  | 肌红蛋白检测试剂盒 | [9 empty] | 2020-08-17 |  | 2025-08-16 | [10 empty] | 试剂条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被Myo单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、标记垫(含有荧光标记的Myo单克隆抗体II)、吸水垫、聚氯乙烯（PVC）底板组成。ID卡一个。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆中肌红蛋白含量。 | 2
粤械注准20182020846 |  | 一次性使用泌尿道用导丝 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
粤械注准20182020897 |  | 一次性使用泌尿道用导丝 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-06-21 | 2023-10-22 | 2028-10-22 | [12 empty] | 2
川械注准20192170211 |  | 定制式正畸矫治器 |  |  | 中国 |  | 盈纬达（四川）医疗器械有限公司 |  |  |  | 2023-03-30 | 2019-11-26 |  | 2024-11-25 |  |  |  |  | 盈纬达（四川）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20173656938 | 国械注进20173026938 | 可吸收性外科缝线Absorbable Surgical Suture |  |  | 印度 |  | 广州市钛力进出口贸易有限公司 |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2023-04-13 | 2022-10-29 | 2028-04-12 |  | 产品技术要求 |  | 广州市钛力进出口贸易有限公司 |  | Healthium Medtech Limited |  |  |  | 可吸收性外科缝线是由针和缝线组成，其中针由不锈钢材料加工而成，缝线由人工合成的一种聚乙醇酸交酯同聚物材料制成。D&C紫色No.2染色剂染成紫色或不染色。 |  | 该缝线适用于需要使用人工可吸收性缝合线材料的外科操作，尤其是在肠胃、妇科和泌尿外科领域以及需要缝合和结扎的治疗中。 | 3
鄂械注准20222073847 |  | 一次性使用心电电极 | 穿戴式柔性心电传感器 | 中国 |  | 武汉联影智融医疗科技有限公司 |  | 2022-07-13 |  | 2023-03-15 |  | 2022-07-13 |  | 2027-07-12 |  |  |  | 武汉联影智融医疗科技有限公司 | [5 empty] | 由背衬、电极片、印刷电路、导电水凝胶、防粘膜和底托支架组成。 |  | 产品与动态心电记录仪（接口类型：ECG-12）配套使用，供医疗单位采集动态心电信号。 |  | 2
赣械注准20172660269 | 赣械注准20172080269 | 一次性使用无菌喉罩 | 一次性使用无菌喉罩 |  | 中国/江西进贤 |  |  |  | 2022-10-14 |  |  | 2017-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 2027-12-20 | [11 empty] | 供医护人员为需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的患者建立短期非确定性人工气道是使用。 | 2 | 2
国械注进20182402206 |  | β2-微球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2022-08-09 |  |  | 2018-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2028-07-15 | [12 empty] | 2
国械注进20182402204 |  | D-二聚体检测试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2021-12-27 |  |  | 2018-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2028-07-15 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660337 | 苏械注准20182140337 | 一次性使用灌肠冲洗包 | 一次性使用灌肠冲洗包 | [5 empty] | 2022-08-25 |  | 2023-06-27 | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [9 empty] | 一次性使用灌肠冲洗包由灌肠冲洗袋包括袋体、缓冲滴斗(大流量用)、导管、夹片开关夹或流量器、肛门管、（后接肛管型在导管上还应有接头和护套），一次性使用橡胶检查手套或一次性使用聚乙烯（PE）手套，医用软皂和臀垫组成。导管、肛门管采用医用聚氯乙烯塑料制成，袋体采用医用聚氯乙烯塑料制成，夹片、开关夹、流量器、护套采用聚丙烯塑料制成，一次性使用橡胶检查手套采用橡胶材料制成，一次性使用聚乙烯（PE）手套采用聚乙烯材料制成，医用软皂采用符合药典要求的医用软皂，臀垫采用非织造布制成。按灌肠冲洗袋型式不同分为直接肛管型和后接肛管型两种型式，灌肠冲洗包按公称容量不同分为五种规格，肛门管按尺寸不同分为六种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床灌肠冲洗用。 | 2
苏械注准20182560336 | 苏械注准20182080336 | 一次性使用鼻氧管 | 一次性使用鼻氧管 | [5 empty] | 2022-09-01 |  | 2023-06-27 | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [9 empty] | 一次性使用鼻氧管由接头、连接管、分叉接头（直通型不适应）、环通接管（直通型不适应）、鼻塞出气头、固定圈（直通型不适应）组成，硅胶氧气鼻塞由硅胶鼻塞出气头单独组成，按型式不同分为四种，鼻塞出气头三种规格，硅胶氧气鼻塞有六种规格，鼻氧管接头、连接管、分叉接头、出气头和固定圈采用软聚氯乙烯制成，硅胶氧气鼻塞采用医用硅橡胶制成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与供氧系统配套供临床患者吸氧用。 | 2
国械注进20182400264 |  | 生长激素质控品 | [6 empty] | 2022-08-16 |  |  | 2018-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2028-07-23 | [12 empty] | 2
国械注进20183010341 |  | 静脉腔内射频闭合治疗系统 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 |  |  |  | 生原微创医疗器械（南京）有限公司 |  | 馥凯医疗器械有限公司F Care Systems NV | [6 empty] | 3
湘械注准20182640029 | 湘械注准20182140029 | 疤痕凝胶 | 疤痕凝胶 | [8 empty] | 2018-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-12 | 2028-02-12 | [12 empty] | 2
豫械注准20182660201 | 豫械注准20182080201 | 一次性使用气流雾化器 | [6 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [9 empty] | 面罩型由基本配置导管、接头、雾化杯、面罩、固定带，选配配置面罩接头、固定夹、波纹管组成；口含型由基本配置导管、接头、雾化杯、咬嘴、选配配置三通、波纹管组成；混合型由基本配置导管、接头、雾化杯、面罩、固定带、咬嘴，选配配置面罩接头、固定夹、三通、波纹管组成；呼吸机型由基本配置导管、接头、雾化杯、三通，选配配置波纹管组成。 |  |  | 2
豫械注准20182660186 | 豫械注准20182080186 | 一次性使用吸痰包 | [6 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [9 empty] | 简装型：一次性使用吸痰管、一次性薄膜检查手套；选配型：由基本配置：一次性使用吸痰管、一次性薄膜检查手套；选配配置：医用脱脂纱布叠片、医用棉球、医用镊、口垫、量杯、医用包布、物品盒组成。 |  |  | 2
豫械注准20182640185 | 豫械注准20182140185 | 一次性使用清创缝合换药包 | [6 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [9 empty] | 缝合型：医用纱布块、一次性使用医用橡胶检查手套、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用镊、剪刀、一次性使用无菌孔巾、医用棉球、碘伏棉球、医用酒精棉球、无菌手术刀片、医用包布、物品盒、一次性使用治疗巾、医用灭菌自黏式伤口贴、医用棉球、透气胶带、医用纱布绷带；换药型：医用纱布块、医用镊、一次性薄膜检查手套、一次性使用医用橡胶检查手套、垫付棉球、医用酒精棉球、医用包布、物品盒、一次性使用治疗巾、医用灭菌自黏式伤口贴、医用棉签、医用棉球、透气胶带、医用纱布绷带。 |  |  | 2
豫械注准20182660310 | 豫械注准20182140310 | 一次性使用引流袋 | [6 empty] | 2023-02-16 |  |  | 2018-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | 2028-07-04 | [8 empty] | 本产品普通Ⅰ型、普通Ⅱ型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、挂绳、血尿比色条、挂耳、鲁尔接头、锥形接头、防护帽组成；A式防逆流型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、锥形接头、防护帽组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、血尿比色条、挂绳、挂耳组成；B式防逆流型的基本配置由收集袋、输入管、排放阀、防逆流片、鲁尔接头组成，选用配置由床单夹、排气囊、排气膜、止流夹、调节阀、血尿比色条、挂绳、挂耳组成。 |  | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物（尿液等）的收集。 |  | 2
国械注准20183460178 | 国械注准20183130178 | 肋骨固定系统 | [9 empty] | 2018-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2028-05-01 | [12 empty] | 3
国械注准20183461751 | 国械注准20183131751 | 椎间融合器 | [9 empty] | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 3
鄂械注准20182632505 | 鄂械注准20182172505 | 定制式固定义齿 |  |  |  | 湖北省龙鹏义齿有限公司 |  | 2021-08-16 | 2022-10-31 | 2021-08-16 |  | 2018-02-12 | 2023-02-12 | 2023-02-11 | 2028-02-11 |  |  | 湖北省龙鹏义齿有限公司 | [5 empty] | 产品主要介个分为冠.桥，由固位体组成，桥由固位体.桥体和连接体组成。 | 产品主要结构分为冠、桥、贴面、嵌体，由固位体、桥体和连接体三部分组成。 |  | 定制式固定义齿用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 2
鄂械注准20182632506 | 鄂械注准20182172506 | 定制式活动义齿 |  |  |  | 湖北省龙鹏义齿有限公司 |  | 2021-08-17 | 2022-10-14 | 2021-08-16 |  | 2018-02-12 | 2023-02-12 | 2023-02-11 | 2028-02-11 |  |  | 湖北省龙鹏义齿有限公司 | [5 empty] | 产品主要结构分为可摘局部义齿由人工牙，基托，固位体和连接体四个部分组成。全口义齿由人工牙和基托组成。 |  |  |  | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-18 |  | ANNJET安捷2%葡萄糖酸洗必泰沐浴消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-64 |  | 械无可击超浓缩医用润滑剂 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
粤械注准20192030152 |  | 微创扩张引流套件 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2019-02-20 |  | 2024-02-19 | [13 empty] | 2
国械注进20182402178 |  | 环孢霉素检测试剂盒（电化学发光法） | [6 empty] | 2022-05-17 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182402174 |  | 他克莫司检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-08-08 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182402172 |  | 环孢霉素定标液 | [6 empty] | 2022-09-28 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
国械注准20173154314 | 国械注准20173224314 | 一次性使用静脉采血针 | [9 empty] | 2017-08-14 | 2022-08-24 | 2022-08-13 | 2027-08-23 | [9 empty] | 产品由管塞穿刺器、手柄、导管、针柄、采血针管、采血针护套、胶套组成。 |  | 与一次性使用静脉血样容器配套使用，用于血样采集。 | 3
国械注准20183131792 |  | 骨填充网袋 | [9 empty] | 2019-02-22 |  | 2023-08-22 | 2028-08-22 | [12 empty] | 3
国械注进20182640098 | 国械注进20182140098 | 一次性使用口罩 | 一次性使用医用口罩 | [5 empty] | 2022-09-08 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 | [12 empty] | 2
国械注进20182400266 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2020-01-20 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2028-07-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20182101057 | 苏械注准20182041057 | 组合式外固定支架 | [9 empty] | 2018-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-11 | 2028-06-11 | [9 empty] | 组合式外固定支架由：针-杆固定夹、杆-杆固定夹、平行针夹、直形连接杆、半环形连接杆、直形连接柱、弯形连接柱、旋转固定夹、加压调节杆、调节夹、骨盆专用夹、平行调节装置组成；该产品以非灭菌状态提供。 |  |  | 2
苏械注准20182101060 | 苏械注准20182041060 | 微型外固定支架 | [9 empty] | 2018-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-11 | 2028-06-11 | [9 empty] | 微型外固定支架由万向连接螺杆装置、M6加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、距离调节螺丝、销、底座、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹、空心螺栓、螺母、距离调节螺钉、转动基座、空心螺栓组成；产品以非灭菌状态提供，在使用前应灭菌。 |  |  | 2
国械注准20183661760 | 国械注准20183101760 | 一次性使用去白细胞滤器血袋 | 一次性使用去白细胞滤器血袋 |  | 中国/上海 |  | 上海输血技术有限公司 |  | 2023-01-20 |  |  | 2018-07-09 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2028-07-08 | [12 empty] | 3 | 3
粤械注准20172400842 | 粤械注准20232401033 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-22 | 2023-06-12 | 2022-05-23 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400834 | 粤械注准20232401036 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400831 | 粤械注准20232401083 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-20 | 2022-05-22 | 2028-06-19 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400837 | 粤械注准20232401031 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-05-23 | 2023-06-12 | 2022-05-22 | 2028-06-11 | [12 empty] | 2
鲁械注准20172080159 |  | 一次性使用医用雾化器 |  | 中国 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 2021-11-26 |  | 2026-11-25 |  |  |  | 泰安大陆医疗器械有限公司 | [5 empty] | 可调节面罩型由松紧带、导气管（输氧管和输氧管接头组装而成）、雾化药杯（雾化杯、雾化芯、雾量调节盖、雾量调节片组装而成）和面罩（S/M/L）组成。 可调节双杯型由松紧带、导气管（输氧管和输氧管接头组装而成）、雾化药杯（雾化杯、雾化芯、雾量调节盖、雾量调节片组装而成）、面罩（M）、储雾杯（储雾杯筒体、储雾杯底座、储雾杯阀片、储雾杯三通和储雾杯咬嘴组装而成）组成。 | 可调节面罩型(无菌）:DL-SW-L、DL-SW-M、DL-SW-S;可调节面罩型（非无菌）:DL-DN-L、DL-DN-M、DL-DN-S;由松紧带、导气管（输氧管和输氧管接头组装而成)、雾化药杯（雾化杯、雾化芯、雾量调节盖、雾量调节片和圆环组装而成）和面罩(S/M/L）组成。 可调节面罩型（无菌）:DL-SW-CL、DL-SW-CM、DL-SW-CS;可调节面罩型（非无菌）:DL-DN-CL、DL-DN-CM、DL-DN-CS;由松紧带、导气管（输氧管、输氧管接头、紧固件和圆接头组装而成)、雾化药杯（雾化杯、雾化芯、圆环、雾量调节盖、雾量调节片组装而成）和面罩(S/M/L)组成。 可调节双杯型（非无菌):DL-DN-CC;可调节双杯型（无菌):DL-SW-CC;由松紧带、导气管（输氧管和输氧管接头组装而成)、雾化药杯(雾化杯、雾化芯、雾量调节盖、雾量调节片和圆环组装而成)、面罩(M)、储雾杯（储雾杯筒体、储雾杯底座、储雾杯阀片、储雾杯三通和储雾杯咬嘴组装而成)组成。 可调节双杯型（非无菌):DL-DN-CCC;可调节双杯型（无菌):DL-SW-CCC;由松紧带、导气管（输氧管、输氧管接头、紧固件和圆接头组装而成)、雾化药杯(雾化杯、雾化芯、雾量调节盖、雾量调节片、圆环组装而成)、面罩(M）和储雾杯（储雾杯筒体、储雾杯底座、储雾杯阀片、储雾杯三通和储雾杯咬嘴组装而成）组成。 可调节PVC面罩型（无菌):DL-SW-PVC;可调节PVC面罩型（非无菌):DL-DN-PVC;由松紧带、导气管（输氧管和输氧管接头组装而成)、雾化药杯(雾化杯、雾化芯,雾量调节盖、雾量调节片和圆环组装而成）和咬嘴、PVC面罩（M）组成。 可调节PVC面罩型（无菌):DL-SW-CPVC;可调节PVC面罩型(非无菌):DL-DN-CPVC;由松紧带、导气管（输氧管、输氧管接头、紧固件和圆接头组装而成 | 在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中。“ | 将液态药物雾化供患者吸入。 | 2
国械注进20182172516 |  | 牙钻 |  |  |  |  | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司 |  | 2023-04-03 |  |  | 2018-11-14 | 2023-04-03 | 2023-11-13 | 2028-11-13 |  |  |  | 科美勒医疗器械技术（广州）有限公司 |  | 安钛科齿科有限责任公司ALTATEC GmbH | [6 empty] | 3
粤械注准20182660451 | 粤械注准20182080451 | 一次性使用医用雾化器 | 一次性使用医用雾化器 | [8 empty] | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 | [12 empty] | 2 | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-30 |  | 安捷口腔抗菌液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-7 |  | 安捷132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-35 |  | 安捷过氧乙酸消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
吉械注准20222140413 |  | 一次性使用无菌混药器 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-30 |  | 2027-06-29 |  |  |  | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | [5 empty] | 混药器由混药针和密封盖构成。混药针由2个或2个以上带有穿刺功能的腔体相互连通构成，配有与腔体数量相同的密封盖。 |  | 适用于临床溶药、配药、加药（不得用于患者的穿刺、注射）。 |  | 2
鲁械注准20182100309 | 鲁械注准20182040309 | 组合式骨科外固定支架 |  | 中国 |  |  |  |  | 2023-03-22 |  |  | 2022-12-19 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | 鲁械注准20182100309 | 鲁械注准20182040309 | 山东君泰安德医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | "组合式骨科外固定支架按型式分为组合架（ZHJ）、单边架（DBJ）、环形架（HXJ）,每型按配件的组成不同和尺寸不同又分为若干规格。 组合架：由直形杆、杆针夹、杆杆夹、异形杆、丝杆、垫片、凹凸垫片、螺栓、螺母、搬移针夹、支柱、多孔针夹、直边型半环、弧形环、1/4杆环、调节杆、可调连接杆、横向提拉块、加厚螺母、指轮、万向杆针夹、加压延长杆、横杆夹T型等全部配件或部分配件组成，具体详见规格型号组成。 环形架：由全环、1/2环、丝杆、万向关节、单内关节、转向板、螺纹立柱、弧形连接板、双头针夹、针夹、螺母、套筒、指轮、弹簧、垫片、加厚螺母、螺母立柱、U形环、变径丝杆、直角连接板、双内关节、2/3环、直型连接板、调节杆、加厚四方螺母、光杆立柱、螺纹支柱、头环、内六角螺栓、垫片、加厚螺母、横向提拉块、四棱立柱、衬套、伸缩杆、外六角螺栓、折弯半环、1/4环、耳环、半耳环、2/3耳环、U型足环、槽环、双层环、异型环、Z型连接板、等全部配件或部分配件组成，具体详见规格型号组成。 单边架：管槽式架体、针夹、加压器、提拉丝杆、万向关节、万向T型夹块、中间夹块、多针夹块、尖嘴夹块、T型矫正块、外端夹块、T型夹块、双层环、双层环桥接块、直形杆、立柱、杆杆夹、杆针夹、针夹、万向关节、微调旋转块、弹性推块、旋转调节夹块等全部配件或部分配件组成，具体详见规格型号组成。" | "组合式骨科外固定支架按型式分为组合架（ZHJ）、单边架（DBJ）、环形架（HXJ）,每型按配件的组成不同和尺寸不同又分为若干规格。 组合架：由直形杆、杆针夹、杆杆夹、异形杆、丝杆、垫片、凹凸垫片、螺栓、螺母、搬移针夹、支柱、多孔针夹、直边型半环、弧形环、1/4杆环、调节杆、可调连接杆、横向提拉块、加厚螺母、指轮、万向杆针夹、加压延长杆、横杆夹T型等全部配件或部分配件组成，具体详见规格型号组成。 环形架：由全环、1/2环、丝杆、万向关节、单内关节、转向板、螺纹立柱、弧形连接板、双头针夹、针夹、螺母、套筒、指轮、弹簧、垫片、加厚螺母、螺母立柱、U形环、变径丝杆、直角连接板、双内关节、2/3环、直型连接板、调节杆、加厚四方螺母、光杆立柱、螺纹支柱、头环、内六角螺栓、垫片、加厚螺母、横向提拉块、四棱立柱、衬套、伸缩杆、外六角螺栓、折弯半环、1/4环、耳环、半耳环、2/3耳环、U型足环、槽环、双层环、异型环、Z型连接板、等全部配件或部分配件组成，具体详见规格型号组成。 单边架：管槽式架体、针夹、加压器、提拉丝杆、万向关节、万向T型夹块、中间夹块、多针夹块、尖嘴夹块、T型矫正块、外端夹块、T型夹块、双层环、双层环桥接块、直形杆、立柱、杆杆夹、杆针夹、针夹、万向关节、微调旋转块、弹性推块、旋转调节夹块等全部配件或部分配件组成，具体详见规格型号组成。" | 本产品通过与金属骨针的配合，适用于四肢骨折部位的体外固定复位。 | 本产品通过与金属骨针的配合，适用于四肢骨折部位的体外固定复位。 | 2
鄂械注准20182632523 | 鄂械注准20182172523 | 定制式活动义齿 | 定制式活动义齿 | [5 empty] | 2022-10-14 |  |  | 2018-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-22 | 2028-04-22 | [12 empty] | 3 | 3
粤穗械备20191256号 |  | 荧光原位杂交样品处理试剂盒 | [9 empty] | 2019-07-18 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
沪械注准20172630767 | 沪械注准20172170767 | 齿科藻酸盐印模粉 | [9 empty] | 2022-12-29 |  | 2027-12-28 | [9 empty] | 产品由硅藻土、海藻酸盐、食用添加剂硫酸钙（生石膏、石膏粉）、特制高强石膏a型（熟石膏）、氧化镁、焦磷酸钠、氟钛酸钾、聚乙二醇和酚酞组成。 |  | 用于制取牙齿和口腔组织印模。 |  | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-10 |  | 安捷A-2型戊二醛浓度指示卡 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
豫械注准20182660202 | 豫械注准20182080202 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | [6 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2018-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2028-04-27 | [9 empty] | 普通型、加强筋型、可深缩型由Ⅰ型转换接头、Y形件、管路、机器端接头组成；普通防护型、加强筋防护型、可伸缩防护型由Ⅰ型转换接头、Ⅱ型转换接头、Y形件、管路、机器端接头组成；普通积水杯型、加强筋积水杯型由Ⅰ型转换接头、Y形件、管路、机器端接头、积水杯组成；普通积水杯防护型、加强筋积水杯防护型由Ⅰ型转换接头、Ⅱ型转换接头、Y形件、管路、机器端接头，积水杯组成；单管型：由Ⅰ型转换接头、管路、机器端接头、病人端接头组成；单管防护型：由Ⅰ型转换接头、Ⅱ型转换接头、管路、机器端接头、病人端接头组成；单管双腔型：由Ⅰ型转换接头、单管双腔管路、可伸缩延长管、病人端接头、机器端接头组成；单管双腔防护型：由Ⅰ型转换接头、Ⅱ型转换接头、单管双腔管路、可伸缩延长管、病人端接头、机器端接头组成。选配配置：单管。 |  |  | 2
粤械注准20212401575 |  | 降钙素原测定试剂盒（微流控化学发光法） | [5 empty] | 2021-11-17 |  |  |  | 2021-11-17 |  | 2026-11-16 |  |  |  | 深圳市科瑞达生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂盒包含20个小包装、1份使用说明书和1份主校准曲线二维码，每个小包装由1个测试卡、1袋干燥剂和1个铝箔袋组成。其中测试卡为微流控芯片，包含包被降钙素原抗体的反应区、降钙素原抗体-碱性磷酸酶标记物、发光底物液、清洗液；铝箔袋标签含有主校准曲线二维码。 包被抗体：降钙素原抗体（小鼠），含防腐剂； 酶标记物：降钙素原抗体（小鼠）-碱性磷酸酶标记物，含防腐剂； 发光底物液：含防腐剂的发光底物液； 清洗液：含表面活性剂的Tris缓冲液。 |  | 用于检测人体血清/血浆中的降钙素原（PCT）的含量，临床上主要用于细菌感染性疾病的辅助诊断，但不作为确诊或排除病例的唯一依据。 | 用于检测人体血清/血浆/全血中的降钙素原（PCT）的含量，临床上主要用于细菌感染性疾病的辅助诊断，但不作为确诊或排除病例的唯一依据。 | 2
国械注进20193120128 |  | 植入式心脏除颤电极导线 | [9 empty] | 2019-03-25 |  | 2024-03-24 | [12 empty] | 该电极导线用于长期性、经静脉植入右心室。与配合使用的植入式心脏复律除颤器一起，构成一个植入系统。该植入系统属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T及3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | 3
国械注准20183461746 | 国械注准20183131746 | 脊柱后路钉棒系统 | [9 empty] | 2019-06-05 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 2028-06-26 | [12 empty] | 3
京械注准20182650223 | 京械注准20182020223 | 拉扣式皮肤缝合器 | [9 empty] | 2018-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-18 | 2028-06-18 | [12 empty] | 2
国械注进20182640231 | 国械注进20182140231 | 医用输液贴 | [6 empty] | 2022-08-02 |  |  | 2018-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | [12 empty] | 2
粤深械备20210408号 |  | 一次性使用采样器 | [9 empty] | 2021-03-03 | 2023-06-27 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-19 |  | 安捷聚维酮碘抗菌洗液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-24 |  | 安捷纯天然植物皂液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-25 |  | 安捷抗菌洗手液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
国械注准20183131821 |  | 金属微型接骨板钉系统 （手足） | [9 empty] | 2018-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2028-09-19 | [9 empty] | 该产品包括接骨板和接骨螺钉。接骨板采用符合GB/T13810标准规定的TA2G、TA3G纯钛材料制造。螺钉采用GB/T13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金材料制造。纯钛及钛合金产品表面经阳极氧化处理。分为无菌和非无菌两种交付状态，无菌状态产品采用γ射线辐照灭菌。 |  | 该产品适用于骨科手术时作人体手、足部骨折断端连接。 | 3
国械注准20183131820 |  | 直型加压和保护性接骨板 | [9 empty] | 2018-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 2028-09-19 | [9 empty] | 该产品采用符合GB/T13810标准规定的TA2G、TA3G纯钛材料制成。部分纯钛产品表面经着色阳极氧化处理。无菌和非无菌两种交付状态，无菌状态产品采用γ射线辐照灭菌，无菌有效期为三年。 |  | 适用于四肢、骨盆骨折加压或保护性内固定。 | 3
鲁卫消证字2003第0020号-49 |  | ANNJET安捷全效碱性多酶清洗液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-43 |  | 安捷复方碘酊消毒液 | 安捷碘酊消毒液 | [8 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
粤械注准20182660534 | 粤械注准20182140534 | 排泄物管理系统套件 | [9 empty] | 2018-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [12 empty] | 2
粤械注准20182660596 | 粤械注准20182080596 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套件 | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [9 empty] | 由一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路、呼吸袋（选配）、一次性使用热湿交换过滤器（人工鼻）（选配）、一次性使用麻醉面罩（选配）、连接管（选配）和呼吸短管（选配）组成。其中，套件最少需包含一个及以上选配配件。 |  |  | 2
鲁械注准20182540110 | 鲁械注准20182080110 | 一次性使用是视频喉镜片 | 一次性使用视频喉镜片 | [5 empty] | 2023-01-18 |  |  | 2018-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-19 | 2028-03-19 | [12 empty] | 2
国械注准20183131779 |  | 直型接骨板 | [9 empty] | 2018-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-01 | 2028-08-01 | [12 empty] | 3
鲁卫消证字2003第0020号-51 |  | ANNJET医用折叠式擦手纸巾 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
鲁宁械备20210157号 |  | 穴位压力刺激贴 | [5 empty] | 2021-09-02 | 2022-06-16 |  |  | 2021-09-02 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 通常由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 | 通常由球状体和医用组成，贴于人体穴位处，通过外力刺激仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 1
鄂械注准20132401827 |  | 抗环瓜氨酸肽（Anti-CCP）抗体检测试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2022-03-16 |  | 2027-03-15 | [13 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-26 |  | 安捷免洗泡沫手消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
国械注进20182402103 |  | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402098 |  | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182401933 |  | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | [9 empty] | 2018-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-15 | 2028-04-15 | [12 empty] | 2
国械注进20182402179 |  | 硫酸脱氢表雄甾酮检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-07-06 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182402176 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-04-13 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
粤穗械备20191515号 |  | 细胞角蛋白19检测试剂盒（原位杂交法） | [9 empty] | 2019-10-15 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫郑械备20205085号 |  | 溶血素含固定剂 | 溶血素 | [8 empty] | 2023-05-06 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 甲醛、二乙二醇、甲醇、氯化钾、硫酸镁、二水合柠檬酸钠 |  | 与流式细胞仪配合使用溶血素，用于溶血。 |  | 1
桂械注准20152400036 | 血糖试条（干化学法） | 血糖试条 |  |  |  | 桂林市高新区信息产业园D-07号 |  | 2019-10-17 |  |  |  | 2019-10-17 |  | 2024-10-16 |  | 桂械注准20152400036 |  | 桂林优利特医疗电子有限公司 | [5 empty] | 血糖试条与采血针（已取得医疗器械注册证的合格产品）配套使用； 血糖试条主要由印刷有导电材料的基片、酶试剂块和双面胶组成。酶试剂块的成份主要为：葡萄糖脱氢酶（约2U）、铁氰化钾（约75μg）、其他成分(约70μg)。 |  | 本产品用于定量检测新鲜毛细血管或静脉全血中葡萄糖的浓度。本产品可以由专业人士或患有糖尿病的非专业人员或其家属在家中或医疗单位进行血糖监测。本产品只用于糖尿病患者血糖水平的监测，不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 |  | 2
国械注准20183460265 | 国械注准20183130265 | 椎间融合器 | [9 empty] | 2018-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2028-07-09 | [12 empty] | 3
赣卫消证字(2014)第A018号 |  | 冲洗液 | [6 empty] | 2022-07-05 |  | 2026-07-04 | 2018-08-07 |  | 2022-08-06 | [13 empty] | 1
国械注进20142405125 |  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2022-10-26 |  |  | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [12 empty] | 2
苏械注准20182211162 | 苏械注准20182071162 | 穿戴式心电传感器 | 穿戴式心电传感器 | [5 empty] | 2022-10-25 |  |  | 2018-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2028-07-23 | [9 empty] | 穿戴式心电传感器由外壳、粘性胶、导电凝胶、柔性线路、电池及导线组成 |  | 产品与索思（苏州）医疗科技有限公司生产的穿戴式动态心电记录仪（TER030型）配合使用，可无创地测量人体心电信号。 | 2 | 2
赣械注准20172660282 | 赣械注准20172080282 | 一次性使用加强型气管插管 | 一次性使用加强型气管插管 |  | 中国/江西进贤 |  |  |  | 2022-10-14 |  |  | 2017-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 2027-12-20 | [11 empty] | 本产品供医疗部门临床急救时气管插管及麻醉时一次性使用。 | 2 | 2
国械注准20153460468 | 国械注准20153130468 | 金属直型接骨板 | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 2028-02-05 | [12 empty] | 3
国械注准20183461770 | 国械注准20183131770 | 金属接骨板 | [9 empty] | 2018-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-26 | 2028-07-26 | [12 empty] | 3
国械注进20143405049 |  | I型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-11-06 | 2022-08-24 | 2023-11-05 | 2028-11-05 | [12 empty] | 3
苏械注准20182660020 | 苏械注准20182140020 | 一次性使用引流管 | 一次性使用引流管 | [5 empty] | 2022-09-01 |  | 2023-06-27 | 2018-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2028-01-03 | [9 empty] | 引流管应采用符合YY/T0031-2008《输液、输血用硅橡胶管路及弹性件》的医用硅胶管或GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料》的医用软聚氯乙烯塑料或医用乳胶制成；接头应采用符合GB/T15593-2020的医用软聚氯乙烯塑料或符合GB/T12670-2008 《聚丙稀（PP）树脂》的聚丙烯塑料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床术后切口引流用。 | 2
苏械注准20182660023 | 苏械注准20182140023 | 一次性使用负压引流器 | 一次性使用负压引流器 | [5 empty] | 2022-08-26 |  | 2023-06-27 | 2018-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2028-01-03 | [9 empty] | 一次性使用负压引流器的型式按负压器的不同有PP中空吹塑型（Ⅰ型）和PVC膜热合型（Ⅱ型）二种，Ⅰ型：由负压器（PP中空吹塑成型壳体、弹簧）、气塞、流量控制器（夹片）、导管、接头组成；Ⅱ型：由负压器（PVC膜热合成型壳体、弹簧）、气塞、导管、流量控制器（夹片）、三通、细导管和切口器组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床手术吸引体液、手术残液用。 | 2
粤穗械备20192000号 |  | Vimentin检测试剂盒（原位杂交法） | [9 empty] | 2019-12-27 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫郑械备20200216号 |  | 溶血素不含固定剂 | 溶血素 | [8 empty] | 2023-05-06 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 本品为包含氯化铵、磷酸二氢钾的水溶液。 |  | 与流式细胞仪配合使用溶血素，用于溶血。 |  | 1
国械注准20193101641 |  | 一次性使用血液灌流器 | [9 empty] | 2019-03-04 |  | 2024-03-03 | 2029-03-03 | [12 empty] | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-38 |  | 安捷消毒片 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
国械注进20182402175 |  | C肽检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-06-24 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
冀械注准20182400181 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被PGⅡ单克隆抗体Ⅰ；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的PGⅡ单克隆抗体Ⅱ）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。（3）样本稀释液：pH7.4磷酸盐缓冲溶液、0.5%酪蛋白钠盐、1%表面活性剂。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中胃蛋白酶原Ⅱ的含量。 | 2
京械注准20172401161 | 京械注准20172401161 | 糖化血红蛋白（HbA1c）校准品 | 糖化血红蛋白（HbA1c）校准品 | [8 empty] | 2017-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | [12 empty] | 2 | 2
辽械注准20172640185 |  | 壳聚糖肛肠抗菌凝胶 | [9 empty] | 2019-09-29 |  | 2022-09-28 | [13 empty] | 2
冀械注准20182400173 |  | 铁蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条上的主要成分有：a)FER单克隆抗体I（固定在硝酸纤维素膜上）；b)羊抗鼠IgG抗体（固定在硝酸纤维素膜上）；c)荧光标记的FER单克隆抗体II、吸水纸及聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中铁蛋白的含量。 | 2
冀械注准20202400586 |  | β2-微球蛋白检测试剂盒 | β2-微球蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2020-08-17 |  | 2025-08-16 | [10 empty] | 试剂条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被β2-MG单克隆抗体I：C线包被羊抗鼠IgG抗体）、标记垫（含有荧光标记的β2-MG单克隆抗体II）、吸水垫、聚氯乙烯（PVC）底板组成。ID卡一个。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中β2-微球蛋白的含量。 | 2
粤械注准20182660684 | 粤械注准20182080684 | 一次性使用加强型气管插管 | [9 empty] | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 |  | 粤械注准20182080684 | [10 empty] | 2
浙杭械备20170228号 |  | 透气胶带 | [9 empty] | 2017-08-08 | 2021-06-03 | 2023-07-30 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
豫械注准20212141742 |  | 一次性使用透析护理包 | [9 empty] | 2021-09-26 |  | 2026-09-25 | [10 empty] | 上机包由基本配置医用非织造布敷料块和选用配置医用棉球、医用棉签、托盘、医用胶带、碘伏棉签、碘伏棉球、酒精棉球、一次性使用配药用注射器、医用脱脂棉、皮筋、一次性医用垫、碘伏纱布（卫生湿巾）、透气胶带、创可贴、一次性使用治疗巾、一次性使用包布、检查手套、医用纱布块、穿刺针保护套、废物收集袋、一次性使用敷料镊、一次性使用输液贴、医用酒精棉片、塑料帽、一次性使用捆扎止血带、医用酒精棉签组成；下机包由基本配置自粘性伤口护贴和选用配置医用棉球、医用棉签、托盘、医用胶带、医用非织造布敷料块、碘伏棉球、酒精棉球、一次性使用配药用注射器、医用脱脂棉、皮筋、一次性医用垫、碘伏纱布（卫生湿巾）、透气胶带、创可贴、一次性使用治疗巾、医用纱布块、一次性使用包布、检查手套、碘伏棉签、穿刺针保护套、废物收集袋、一次性使用敷料镊、一次性使用输液贴、医用酒精棉片、塑料帽、一次性使用捆扎止血带、医用酒精棉签组成；普通包由基本配置一次性医用中单和选用配置创可贴、检查手套、一次性使用治疗巾、医用棉球、医用棉签、托盘、医用胶带、医用非织造布敷料块、碘伏棉球、酒精棉球、一次性使用配药用注射器、医用脱脂棉、皮筋、一次性医用垫、碘伏纱布（卫生湿巾）、透气胶带、自粘性伤口护贴、碘伏棉签、医用纱布块、一次性使用包布、穿刺针保护套、废物收集袋、一次性使用敷料镊、一次性使用输液贴、医用酒精棉片、塑料帽、一次性使用捆扎止血带、医用酒精棉签组成。 |  |  | 2
豫械注准20202181243 |  | 一次性使用妇科检查包 | [9 empty] | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | [10 empty] | 本产品基本配置为一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用聚乙烯检查手套和选用配置医用棉签、一次性使用医用橡胶检查手套、医用纱布块、一次性医用垫、一次性医用包布、一次性使用妇科刮板、塑料盘、试管、医用棉球、碘伏棉球、一次性使用敷料镊、一次性使用治疗巾、止血钳、医用纱布垫组成。 |  |  | 2
豫械注准20212141740 |  | 一次性使用创伤处理包 | [9 empty] | 2021-09-26 |  | 2026-09-25 | [10 empty] | 换药型由基本配置一次性使用镊子、医用纱布块和选用配置托盘、包布、碘伏棉签、一次性使用配药用注射器、一次性使用输液贴、酒精棉球、医用纱布垫、纱布绷带、一次性医用垫、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、一次性使用备皮刀、消毒刷、透气胶带、剪刀、一次性使用孔巾、一次性使用治疗巾、医用棉球、检查手套、医用酒精棉签、一次性使用捆扎止血带、自粘性伤口护贴、储存袋、药杯、医用棉签、纸巾、标签、医用非织造布敷料块、碘伏棉球、医用石蜡棉球组成。缝合型由基本配置医用缝合针、医用纱布块和选用配置托盘、包布、碘伏棉签、一次性使用配药用注射器、一次性使用输液贴、酒精棉球、医用纱布垫、纱布绷带、一次性医用垫、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、一次性使用备皮刀、消毒刷、透气胶带、剪刀、一次性使用镊子、非吸收性外科缝线、一次性使用孔巾、一次性使用治疗巾、医用棉球、检查手套、医用酒精棉签、一次性使用捆扎止血带、自粘性伤口护贴、储存袋、药杯、医用棉签、纸巾、标签、医用非织造布敷料块、医用石蜡棉球、碘伏棉球组成。 |  |  | 2
冀械注准20182400175 |  | N-末端脑钠肽前体检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被NT-proBNP单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的NT-proBNP单克隆抗体II）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆中N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）的含量。 | 2
国械注进20182402590 |  | 人生长激素检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-02-18 |  |  | 2018-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 2028-12-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182402177 |  | 促卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-12-09 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | [12 empty] | 2
冀械注准20182400182 |  | 25-羟基维生素D检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被BSA与25-OH维生素D3的偶联物：C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的25-OH VD单克隆抗体）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。（3）样本稀释液：pH7.4磷酸盐缓冲液、0.5%酪蛋白钠盐、1%表面活性剂，0.15ml/支。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中25羟基维生素D的含量。 | 2
冀械注准20182400180 |  | 全程C-反应蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-16 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被CRP单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的CRP单克隆抗体II）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。（3）样本稀释液：pH7.4磷酸盐缓冲液、0.5%酪蛋白钠盐、1%表面活性剂。 |  | 用于检测人血清/血浆/全血中C反应蛋白的含量。 | 2
粤深械备20190405号 |  | 尿液有形成分染色包 | 尿液分析用染色液 | [8 empty] | 2019-07-03 | 2023-01-18 | 2099-12-31 | [10 empty] | 由样本板和龙胆紫、沙黄组成。 |  |  | 1
冀械注准20182400172 |  | 降钙素原检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-06-07 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被PCT单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的PCT单克隆抗体II）吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中的降钙素原（PCT）的含量，临床上主要用于细菌感染性疾病的辅助诊断。 | 2
豫械注准20212021743 |  | 医用备皮包 | [9 empty] | 2021-09-26 |  | 2026-09-25 | [10 empty] | Ⅰ型由基本配置备皮刀、检查手套和可选用配置一次性使用海绵刷、卫生纸、包布、滑石粉、医用非织造布敷料块、一次性医用垫、碘伏棉签、医用棉签、医用棉球、医用纱布块、一次性使用敷料镊、物品盒组成。Ⅱ型由基本配置备皮刀组成。 |  |  | 2
豫械注准20182660188 | 豫械注准20182140188 | 一次性使用无菌导尿包 | [6 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [9 empty] | 一次性使用无菌导尿包由基本配置：一次性使用无菌导尿管、一次性使用引流袋；选配配置：一次性使用医用橡胶检查手套、医用镊、医用脱脂纱布块、一次性使用无菌孔巾、一次性使用配药注射器、试管、碘伏棉球、止流夹、润滑剂、医用包布、物品盒组成。 |  |  | 2
渝械注准20182010145 |  | 超声刀头 | [6 empty] | 2023-06-06 |  |  | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 | [10 empty] | 作为重庆迈科唯医疗科技有限公司的超声切割止血刀系统(型号：K500)的附件与其配套使用，对软组织的切割和止血，最大可闭合直径 5mm 及以下的血管. |  | 2
国械注进20182402440 |  | 雌二醇测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [6 empty] | 2022-09-28 |  |  | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20182660024 | 粤械注准20182080024 | 一次性使用医用雾化器 | [9 empty] | 2019-01-08 | 2023-01-08 | 2023-01-07 | 2028-01-07 | [12 empty] | 2
国械注准20183450280 | 国械注准20183100280 | 血液透析浓缩物 | 血液透析浓缩物 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  | 2018-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2028-07-09 | [12 empty] | 3 | 3
国械注准20183220160 | 国械注准20183010160 | 一次性使用电圈套器 | [9 empty] | 2018-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2028-04-25 |  |  |  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | [5 empty] | 产品由切丝环、外管鞘、牵引钢丝、手柄组成。其中切丝环形状为椭圆形、六角形、半月形；外管鞘材质为聚四氟乙烯，切丝环材质为304不锈钢。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。 |  | 本产品在医疗机构中与高频设备配合使用，适用于内窥镜下消化道息肉的切除。 | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-56 |  | ANNJET安捷血液透析机管路消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
粤械注准20182400780 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（电化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-21 |  | 2023-08-20 | [13 empty] | 2
国械注进20142405161 |  | 电解质内标液 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2022-04-12 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660338 | 苏械注准20182140338 | 一次性使用导尿包 | 一次性使用导尿包 | [5 empty] | 2022-11-08 |  | 2023-06-27 | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [9 empty] | 一次性使用导尿包由一次性使用导尿管（单腔无气囊/双腔有气囊/三腔有气囊）、一次性使用引流袋（1000ml、2000ml）、镊子、医用纱布块、医用棉球（0.5％碘伏棉球、石蜡棉球、硅油棉球）、一次性使用检查手套（乳胶/聚乙烯（PE））、洞巾、注水器、尿样管、尿管夹、医用别针、包布和塑料盘组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床导尿用。 | 2 | 2
苏械注准20182660335 | 苏械注准20182080335 | 一次性使用吸痰包 | 一次性使用吸痰包 | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2023-06-27 | 2018-02-05 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2028-02-04 | [9 empty] | 一次性使用吸痰包由吸痰管和聚乙烯（PE）手套组成，吸痰管采用医用软聚氯乙烯塑料制成，按吸痰管规格不同分为八种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床吸痰用。 | 2
粤械注准20182400676 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（电化学发光法） | [9 empty] | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 |  |  |  | 广东普门生物医疗科技有限公司 | [8 empty] | 2
粤械注准20182400678 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（电化学发光法) | [9 empty] | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 |  |  |  | 广东普门生物医疗科技有限公司 | [8 empty] | 2
粤械注准20182400677 |  | 游离甲状腺素测定试剂盒（电化学发光法） | [9 empty] | 2017-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 |  |  |  | 广东普门生物医疗科技有限公司 | [8 empty] | 2
粤械注准20182400778 |  | 微量白蛋白（mALB）测定试剂盒(散射比浊法） | [9 empty] | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | 2028-08-20 |  |  |  | 广东普门生物医疗科技有限公司 | [8 empty] | 2
粤械注准20182400813 |  | 肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（电化学发光法） | [9 empty] | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 |  |  |  | 广东普门生物医疗科技有限公司 | [8 empty] | 2
粤械注准20172141846 |  | 一次性使用润滑导尿管 | [5 empty] | 2021-11-10 |  |  |  | 2021-11-10 |  | 2027-11-22 |  |  |  | 广州维力医疗器械股份有限公司 | [5 empty] | 单腔导尿管主要由导尿腔、排出孔和润滑涂层组成，由PVC或乳胶制成。双腔和三腔导尿管主要由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀和润滑涂层组成，由乳胶制成。 |  | 用于对患者泌尿系统引流、导尿时一次性使用。 |  | 2
粤械注准20182660535 | 粤械注准20182080535 | 一次性使用气管插管套件 | [9 empty] | 2018-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [9 empty] | 主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如果有，可选配Ⅰ型或Ⅱ型）组成。 |  |  | 2
鄂械注准20122401673 |  | 便潜血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | [13 empty] | 2
国械注进20182402095 |  | 25-羟基维生素D定标液 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20182220554 | 粵械注准20182080554 | 一次性使用光学窥喉镜 |  |  | 中国广东珠海 | [6 empty] | 2018-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-14 | 2028-05-14 | [9 empty] | 由主体、挡光板、主体盖、开关盖、电池盖、视野罩、密封圈、 透镜1、透镜2A、透镜2B、 透镜3、 透镜4、 三棱镜、 长反 光镜、短反光镜、二极管、电池、加热片和电路板19种配件组 合而成。 |  | 供医疗部门进行气管插管时一次性使用。 | 2
国械注准20183660087 | 国械注准20183140087 | 一次性使用输液器（TPE) | 一次性使用输液器 |  |  |  | 上海正邦医疗科技有限公司 |  | 2023-06-01 |  |  | 2018-03-02 | 2023-06-01 | 2023-03-01 | 2028-05-31 |  | 国械注准20183140087 |  | 上海正邦医疗科技有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器保护套、进气器件（空气过滤器）、瓶塞穿刺器、管路、止水夹、滴管、滴斗、自动排气装置、流量调节器、注射件（选配）、药液过滤器、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、输液针（选配）组成；输液针是由连接座、软管、针柄、针管和保护套组成。管路材料为聚丙烯热塑性弹性体(TPE)。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于重力作用下的静脉输液。 | 3
沪械注准20182410201 | 沪械注准20182220201 | 一次性使用真空采血管（辐照灭菌） | 一次性使用真空采血管 |  |  |  | 上海正邦医疗科技有限公司 |  | 2022-11-03 |  |  | 2018-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-21 | 2028-05-21 |  |  |  | 上海正邦医疗科技有限公司 | [5 empty] | 产品由塑料试管、塞子和塑料盖（可不配）组成，试管中保持一定的负压，其中塑料试管的原材料为PET,胶塞的原材料为卤丁基橡胶。 |  | 一次性使用真空采血管与具有防逆流装置的采血针配套，适用于医学临床检验抽取血样。 | 2
苏械注准20182220986 | 苏械注准20182020986 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2022-12-22 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2028-05-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20182641113 | 苏械注准20182021113 | 一次性使用清创缝合换药包 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [12 empty] | 2
国械注进20173466761 | 国械注进20173136761 | 不可吸收性合成外科网片 | 不可吸收性合成外科网片Non Absorbable Synthetic Surgical Mesh |  | 印度 |  | 广州市钛力进出口贸易有限公司 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | 2027-09-27 |  | 产品技术要求 |  | 广州市钛力进出口贸易有限公司 |  | Healthium Medtech Limited |  |  |  | 该产品是由拉伸的聚丙烯单丝编结制成的网片，未染色，有网塞，长方形补片，圆形补片，椭圆形补片，预裁补片，尾部开孔预裁补片。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期5年。 |  | 该产品适用于腹腔外修补腹壁疝、腹股沟疝、后腹壁疝、股疝、坐骨疝、闭孔疝、会阴疝，以及腹壁肿瘤手术造成的腹壁缺损。 | 3
国械注准20183140541 | 国械注准20183140544 | 一次性精密过滤输液器（非邻苯 止液型防气泡精密过滤） | 一次性精密过滤输液器（非邻苯 止液型防气泡精密过滤） | [8 empty] | 2018-12-12 | 2023-05-09 | 2023-12-11 | 2028-05-08 | [12 empty] | 3
赣械注准20182660005 | 赣械注准20182140005 | 一次性使用无菌导尿管 | 一次性使用无菌导尿管 |  | 中国/江西进贤 |  |  |  | 2022-10-14 |  |  | 2018-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-10 | 2028-01-10 | [11 empty] | 供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。 | 2 | 2
国械注进20143405210 |  | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 3
国械注进20143405198 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（电化学发光法） | [9 empty] | 2018-11-29 | 2022-12-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 3
国械注进20142405472 |  | 电解质参比液 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2022-04-22 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
国械注进20142405159 |  | 多项生化高值质控品 | [9 empty] | 2018-05-04 | 2022-02-08 | 2023-05-03 | 2028-05-03 | [12 empty] | 2
国械注进20182402109 |  | 总胆红素检测试剂盒(重氮法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400675 |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（电化学发光法） | [9 empty] | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 |  |  |  | 广东普门生物医疗科技有限公司 | [8 empty] | 2
苏械注准20182660150 | 苏械注准20182140150 | 一次性使用猪尾巴型导管 | 一次性使用猪尾巴型导管 | [5 empty] | 2022-10-25 |  | 2023-06-27 | 2018-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-14 | 2028-01-14 | [9 empty] | 一次性使用猪尾巴型导管由导管组成，选配推管（单J型不适用）、金属导丝及护套管、塑料导丝、拉线（单J型不适用），按型式不同分为单J型和双J型两种，每种型式按管径不同各分为五种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床尿路支撑，导尿用。 | 2
苏械注准20182660152 | 苏械注准20182140152 | 一次性使用导尿管 | 一次性使用导尿管 | [5 empty] | 2022-09-23 |  | 2023-06-27 | 2018-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-04 | 2028-01-14 | [9 empty] | 一次性使用导尿管按型式不同分为三种，单腔导尿管分为九种规格，双腔导尿管分为八种规格，三腔导尿管分为六种规格，单腔导尿管采用医用硅胶制成，双腔、三腔导尿管采用天然乳胶制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床导尿用。 | 2
粤械注准20182021103 |  | 一次性使用输尿管导引鞘 | [8 empty] | 2023-04-20 | 2018-12-21 |  | 2023-12-20 | [13 empty] | 2
国械注准20183130354 | 国械注准20183130354 | 不可吸收带线锚钉 | 不可吸收带线锚钉 |  | 中国 |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 |  | 2022-06-15 |  |  | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 |  | 国械注准20183130354 |  | 纳通生物科技（北京）有限公司 | [5 empty] | 不可吸收带线锚钉由锚钉、缝线和插入器组成。锚钉由符合GB/T 13810标准规定的TC4合金材料制成，表经微弧阳极氧化处理。缝线有两种单股编织缝线:白线和蓝白线。其中白线由超高分子量聚乙烯材料制成；蓝白线由白色超高分子量聚乙烯加蓝色聚丙烯材料编制而成，蓝色聚丙烯中含有符合USP的酞菁铜蓝色染料。插入器与人体接触部分由符合ASTM F899规定的316不锈钢制成。产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌有效期5年。 |  | 适用于骨与软组织的连接固定。 | 3 | 3
冀械注准20182400179 |  | 脑钠肽检测试剂盒(荧光免疫层析法) | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被BNP单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的BNP单克隆抗体II）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中脑钠肽的含量。 | 2
冀械注准20182400183 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被PGⅠ单克隆抗体Ⅰ；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的PGⅠ单克隆抗体Ⅱ）、吸水纸、聚氯乙烯(PVC)底板组成。（2）ID卡。（3）样本稀释液：pH7.4磷酸盐缓冲溶液、0.5%酪蛋白钠盐、1%表面活性剂。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆样本中胃蛋白酶原Ⅰ的含量。 | 2
国械注进20142404982 |  | 糖化血红蛋白校准品 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20142405209 |  | 糖化血红蛋白检测用异常值质控品 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20142405126 |  | 胱抑素C检测试剂盒（免疫比浊法） | [6 empty] | 2022-11-03 |  |  | 2018-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2028-07-15 | [12 empty] | 2
国械注进20182402106 |  | 果糖胺质控品 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660026 | 苏械注准20182140026 | 一次性使用负压吸引袋 | 一次性使用负压吸引袋 | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2023-06-27 | 2018-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2028-01-03 | [9 empty] | 一次性使用负压吸引袋根据结构不同分Ⅰ型、Ⅱ型二种型式，Ⅰ型吸引袋由袋体、袋盖和塞头组成。Ⅱ型吸引袋由袋体、袋盖、导管、接头组成，分A型不带透气阻水滤芯与B型带透气阻水滤芯两种型式，在袋体内可选配凝固剂。 吸引袋根据吸引袋的规格可分：Ⅰ型3000ml、3500ml二种；Ⅱ型1000ml、1500ml、2000ml三种。Ⅰ型吸引袋袋体采用符合GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料》中规定的聚氯乙烯薄膜制成；Ⅰ型吸引袋袋盖采用符合GB/T12670-2008《聚丙烯（PP)树脂》中规定的聚丙烯树脂制成；Ⅱ型吸引袋袋体和袋盖采用符合GB/T11115-2009《聚乙烯（PE）树脂》中规定的聚乙烯（PE）树脂制成；导管、接头、塞头采用符合GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料》中规定的聚氯乙烯制成；透气滤芯采用GB/T11115-2009《聚乙烯（PE）树脂》中规定的聚乙烯材料制成；凝固剂采用聚苯乙酰胺材料。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与吸引管配套供收集贮存人体废液用。 | 2
国械注准20173071476 |  | 动态葡萄糖监测系统 | [5 empty] | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2027-11-01 | 2027-11-01 |  |  | 德美医疗科技(湖州)有限公司 | [5 empty] | 产品由一次性动态葡萄糖传感器(CGM-S203)、数据记录仪(CGM-T203)、用户分析软件(CGM-SF203)组成，一次性动态葡萄糖传感器包括皮下植入电极部分和皮肤外非植入基座部分组成。 |  | 产品适用于糖尿病患者(18岁及以上)皮下组织液中葡萄糖水平的连续或定期监测。该信息旨在补充而不是替代使用标准葡萄糖监测器械获得的信息，旨在探测走势和追踪图形，供专业医生审查。这些值并不直接用于进行疗法调整，而是用于提示可能需要进行指尖毛细血管血糖检测。所有疗法的调整都应当根据专用血糖检测设备获得的测量值，并非根据本器械。动态葡萄糖监测系统可提供实时血糖数据，从而充许用户通过手机或电脑跟踪血糖浓度变化。血糖数据可进行存储，并提供患者历史数据，有助于病情分析。安卓版软件仅限于医生在医院使用。 |  | 3 | 3
冀械注准20182400208 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-20 |  |  | 2018-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2028-07-25 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被SAA单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的SAA单克隆抗体II）、吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。（3）样本稀释液：PH7.4磷酸盐缓冲液、0.5%酪蛋白钠盐、1%表面活性剂。 |  | 用于检测全血/血清/血浆中淀粉样蛋白A的含量。 | 2
冀械注准20182400169 |  | S100-β蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、结合垫、硝酸纤维素膜（T线包被S100-β单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、吸水纸及聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。 |  | 用于体外定量测定人全血、血清和血浆中S100-β的含量。 | 2
冀械注准20202400587 |  | 尿微量白蛋白检测试剂盒 | 尿微量白蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2020-08-17 |  | 2025-08-16 | [10 empty] | 试剂条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被mALB单克隆抗体I:C线包被羊抗鼠IgG抗体），标记垫（含有荧光标记的mALB单克隆抗体II）、吸水垫、聚氯乙烯（PVC）底板组成。ID卡一个。 |  | 用于检测人体尿液样本中微量白蛋白含量 | 2
国械备20160405号 |  | 医用外固定平板 |  |  | 韩国 |  | 大连益众经贸有限公司 |  |  |  |  | 2016-03-25 |  | 2023-03-24 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-1 |  | ANNJET安捷95%复方酒精消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
鲁卫消证字2003第0020号 |  | 安捷A-1型含氯消毒剂浓度试纸 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-11 |  | 安捷物表卫生湿巾 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-63 |  | 械无可击超浓缩润滑剂 | 械无可击超浓缩医用润滑剂 | [8 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
鲁卫消证字(2003)第0020号-20 |  | 安捷0.5%PVP-I消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-16 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-36 |  | 安捷84消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
国械注准20183131810 |  | 解剖型加压和保护性接骨板 | [9 empty] | 2018-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | [9 empty] | 该产品采用符合GB/T13810标准规定的TA2G、TA3G纯钛材料制造。纯钛产品表面均可经阳极氧化处理。无菌和非无菌两种交付状态，无菌状态产品采用γ射线辐照灭菌。 |  | 适用于骨盆骨折加压或保护性内固定。 | 3
湘械注准20222402112 |  | 抗谷氨酸脱羚酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 抗谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  |  | 2022-11-21 |  |  |  | 2022-11-21 |  | 2027-11-20 |  |  |  | 湖南卓润生物科技有限公司 | [5 empty] | 由30个一次性试剂条和3个校准品组成。其中一次性试剂条包含磁珠包被物、样本处理液、吖啶标记物和预激发液。各组分含量详见说明书。 |  | 用于体外定量测定人血清和(或)血浆中的抗谷氨酸脱羧酶抗体的含量,临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断。 |  | 2
苏械注准20182660025 | 苏械注准20182140025 | 一次性使用灌注冲洗器 | 一次性使用灌注冲洗器 | [5 empty] | 2022-09-01 |  | 2023-06-27 | 2018-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2028-01-03 | [9 empty] | 一次性使用灌注冲洗器分推杆型和灌注型两种型式。推杆型冲洗器是由推杆、注水器、护套、接头、导管组成；灌注型冲洗器是由球囊、注水器、护套组成。规格按容量分为：推杆型冲洗器规格10ml、20ml、60ml、80ml。灌注型冲洗器规格60ml、80ml。球囊、护套和导管采用GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料》中规定的聚氯乙烯塑料制成。注水器、推杆、接头采用符合YY/T0242-2007《医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料》聚丙烯塑料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床灌食或表面伤口冲洗用。 | 2
苏械注准20182660241 | 苏械注准20182140241 | 一次性使用胃管包 | 一次性使用胃管包 | [5 empty] | 2022-09-01 |  | 2023-06-27 | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [9 empty] | 一次性使用胃管包的基本配置为胃管和聚乙烯（PE）手套；可选配置有液体推注器、一次性使用橡胶检查手套、医用纱布片、石蜡棉球、塑料镊、塑料试管、塑料盘、围单、包布。胃管采用符合YY/T0031-2008的医用硅胶材料或符合GB/T15593-2020的软聚氯乙烯专用料制成；一次性使用橡胶检查手套采用符合GB10213-2006要求的橡胶制成；聚乙烯（PE）手套采用符合GB/T11115-2009规定的聚乙烯材料制成；纱布片采用符合YY/T0331-2006中规定的医用脱脂纱布制成；石蜡棉球采用YY/T0330-2015中规定的医用脱脂棉和中国药典规定的液体石蜡浸泡制成；围单、包布采用FZ/T64005-2021要求的卫生用薄型非织造布制成；塑料镊、塑料盘应采用符合GB/T12670-2008要求的聚丙烯制成；塑料试管应采用符合GB/T15593-2020要求的软聚氯乙烯专用料制成。液体推注器应采用符合YY/T0242-2007要求的聚丙烯制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供插入胃部，排空、清洗、灌注用。 | 2
苏械注准20182660024 | 苏械注准20182140024 | 一次性使用灌肠袋 | 一次性使用灌肠袋 | [5 empty] | 2022-09-01 |  | 2023-06-27 | 2018-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2028-01-03 | [9 empty] | 一次性使用灌肠袋分直接肛管型和后接肛管型两种型式，由袋体（含挂攀或带挂环加液口）、缓冲滴斗(大流量用)、导管、夹片（或选用开关夹、流量器）、肛门管、（后接肛管型在导管上还应有接头和护套）组成。袋体采用GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料》中规定的聚氯乙烯塑料制成；导管、肛门管、接头和挂攀采用GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料》中规定的聚氯乙烯塑料制成；带挂环加液口采用GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料》中规定的聚氯乙烯塑料制成；夹片、开关夹、流量器采用符合GB/T12670-2008《聚丙烯（PP)树脂》的聚丙烯塑料制成。按灌肠袋容量不同分五种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供临床病人冲洗肠道用。 | 2
国械注进20182402091 |  | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402089 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20183402488 |  | II型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2023-03-31 |  |  | 2018-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-05 | 2028-11-05 | [12 empty] | 3
国械注进20183400386 |  | 人类免疫缺陷病毒质控品 | [6 empty] | 2022-07-21 |  |  | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [12 empty] | 3
国械注进20182402587 |  | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-08-12 |  |  | 2018-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 2028-12-05 | [12 empty] | 2
国械注进20182402308 |  | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-12-09 |  |  | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
国械注进20142404977 |  | 谷氨酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | [6 empty] | 2021-12-16 |  |  | 2018-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2028-07-15 | [12 empty] | 2
国械注进20182402097 |  | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
国械注进20182402225 |  | 铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | [6 empty] | 2023-04-13 |  |  | 2018-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2028-07-25 | [12 empty] | 2
国械注进20182402208 |  | 甲状腺素结合力检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-06-24 |  |  | 2018-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-15 | 2028-07-15 | [12 empty] | 2
粤穗械备20191512号 |  | CD45检测试剂盒（原位杂交法） | [9 empty] | 2019-10-15 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫械注准20182660189 | 豫械注准20182080189 | 一次性使用气道导管麻醉联合包 | 一次性气道导管麻醉联合包 | [5 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2018-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2028-04-12 | [9 empty] | 本产品由基本配置：一次性使用气管插管；选配配置：一次性使用体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、口咽通气道、牙垫、口垫、一次性使用灭菌橡胶外科手套、导丝、医用透气胶带、一次性使用配药注射器、一次性麻醉咽喉镜、医用脱脂纱布块、石蜡棉球组成。 |  |  | 2
国械注准20183030308 |  | 一次性使用导管鞘组 | [9 empty] | 2018-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-11 | 2028-08-11 | [12 empty] | 3
苏械注准20182091077 | 苏械注准20182021077 | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [9 empty] | 一次性使用包皮切割吻合器主要由抵钉座、钉仓套、活动手柄、保险块、连杆、套管、调节螺母、吻合钉、环形刀、钉仓组成。根据使用部位直径尺寸不同可分为11、13、15、17、19、22、25、29、32、34共10种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20153120970 |  | 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 植入式脑深部神经刺激器 | [8 empty] | 2020-04-07 |  | 2025-04-06 | [13 empty] | 3
国械注准20183131799 |  | 金属锁定接骨板钉系统 | [9 empty] | 2018-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 2028-08-29 | [9 empty] | 该产品包括接骨板、螺钉。接骨板采用符合GB/T13810标准规定的TA3G纯钛材料制造;螺钉采用符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金材料制造。纯钛和钛合金材料产品表面经阳极氧化处理。无菌和非灭菌两种交付状态。 |  | 适用于骨科手术时四肢骨折内固定。 | 3
鲁泰械备20230013号 |  | 二氧化碳吸收器（含二氧化碳吸收剂） | 二氧化碳吸收器（钙石灰） | 山东泰安 |  |  |  | 2023-02-02 |  |  |  | 2023-02-02 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 山东诺亚医疗器械有限公司 | [5 empty] | 二氧化碳吸收器包括罐体、进气口和出气口，预装有二氧化碳吸收剂，二氧化碳吸收剂为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色，以非无菌形式提供。 |  | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 |  | 1
鄂械注准20222073846 |  | 一次性使用心电电极 | 穿戴式柔性心电传感器 | 中国 |  | 武汉联影智融医疗科技有限公司 |  | 2022-07-13 |  | 2023-03-15 |  | 2022-07-13 |  | 2027-07-12 |  |  |  | 武汉联影智融医疗科技有限公司 | [5 empty] | 由背衬、电极片、印刷电路、导电水凝胶、防粘膜、底托支架和电池组成。 |  | 产品与动态心电记录仪（接口类型：ECG-16）配套使用，供医疗单位采集动态心电信号。 |  | 2
国械注进20183402380 |  | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控品 | [6 empty] | 2022-08-08 |  |  | 2018-09-20 | 2023-09-20 | 2023-08-19 | 2028-09-19 | [12 empty] | 3
鲁械注准20182640282 | 鲁械注准20182140282 | 无菌敷贴 | [9 empty] | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | [9 empty] | 该产品由医用胶带、吸水垫、离型纸（膜）组成。其中医用胶带为无纺布或聚氨酯（PU）复合膜基材上涂布医用压敏胶构成；吸水垫由粘胶纤维、涤纶纤维构成，外敷聚乙烯（PE）网格隔离膜；离型纸（膜）为涂有硅油防粘剂的纸（膜）。 |  | 适用范围：该产品适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-14 |  | 安捷高效浓缩润滑剂 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 3
苏械注准20182060240 | 苏械注准20182170240 | 一次性使用口腔包 | 一次性使用口腔包 | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2023-06-27 | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [9 empty] | 一次性使用口腔包基本配置为医用棉球、聚乙烯（PE）手套、塑料盘，可选配置有纱布片、塑料镊、金属镊、塑料钳子、一次性使用橡胶检查手套、压舌板、口腔镜、口腔探针、吸管、围巾、包布、塑料圆碗、塑料盘；纱布片应采用符合YY/T0331-2006要求的脱脂纱布制成。棉球采用符合YY/T0330-2015要求的脱脂棉制成。压舌板采用天然桦木制造。吸管应采用符合GB/T15593-2020中的医用软聚氯乙烯塑料制成。一次性使用橡胶检查手套应采用符合GB10213-2006要求的橡胶制成。聚乙烯（PE）手套采用符合GB/T11115-2009规定的聚乙烯材料制成。金属镊采用A3钢镀铬材料制成。塑料镊、塑料钳子、口腔镜柄部、口腔探针柄部、塑料盘、塑料圆碗应采用符合GB/T12670-2008要求的聚丙烯制成。口镜镜片采用平板玻璃制成。牙探针采用GB/T1220-2007中规定的20Cr13不锈钢材料制成。围巾、包布采用符合FZ/T64005-2021规定的卫生用薄型非织造布和符合GB/T11115-2009规定的高密度聚乙烯树脂簿膜的复合无纺布制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床病人口腔检查和护理用。 | 2
粤深械备20160480号 |  | 核酸提取试剂 | [9 empty] | 2016-12-29 | 2023-01-30 | 2099-12-31 | [10 empty] | "型号：DNA（磁珠型）；规格：96人份/盒，192人份/盒。 型号：PN-16C；规格：1440人份/箱（16人份/板×90板），720人份/箱（16人份/板×45板），96人份/盒（16人份/板×6板），48人份/盒（8人份/板×6板），6人份/盒（1人份/板×6板）； 型号：PN-96C；规格：8640人份/箱，4320人份/箱，96人份/盒，64人份/盒，48人份/盒，32人份/盒，16人份/盒，8人份/盒，1人份/盒； 型号：PN-16E；规格：1440人份/箱（16人份/板×90板），720人份/箱（16人份/板×45板），96人份/盒（16人份/板×6板），48人份/盒（8人份/板×6板），6人份/盒（1人份/板×6板）； 型号：PN-32E；规格：2880人份/箱（32人份/板×90板），1440人份/箱（32人份/板×45板），192人份/盒（32人份/板×6板），96人份/盒（16人份/板×6板）； 型号：PN-96E；规格：8640人份/箱，4320人份/箱，96人份/盒，64人份/盒，48人份/盒，32人份/盒，16人份/盒，8人份/盒，1人份/盒； 型号：PN-16T；规格：1440人份/箱（16人份/板×90板），720人份/箱（16人份/板×45板），96人份/盒（16人份/板×6板），48人份/盒（8人份/板×6板），6人份/盒（1人份/板×6板）； 型号：PN-32T；规格：2880人份/箱（32人份/板×90板），1440人份/箱（32人份/板×45板），192人份/盒（32人份/板×6板），96人份/盒（16人份/板×6板）； 型号：PN-96T；规格：8640人份/箱，4320人份/箱，96人份/盒，64人份/盒，48人份/盒，32人份/盒，16人份/盒，8人份/盒，1人份/盒。" |  |  | 1
苏械注准20182660239 | 苏械注准20182140239 | 一次性使用引流袋 | 一次性使用引流袋 | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2023-06-27 | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [9 empty] | 一次性使用引流袋的型式可分为普通型、加厚型、精密型和球囊型四种，产品由袋体、瓶体（精密型）、挂圈、导管、球囊（球囊型）、接头（普通接头、采样接头）、排液接头和截止阀组成。袋体应采用符合GB/T15593-2020的聚氯乙烯专用料制成。导管、挂圈、球囊应采用符合GB/T15593-2020的聚氯乙烯专用料制成。瓶体、接头（普通接头、采样接头）、排液接头应采用符合GB/T15593-2020的聚氯乙烯专用料制成。引流袋截止阀、接头套应采用符合GB/T12670-2008《聚丙稀（PP）树脂》的聚丙烯塑料制成。根据袋体容量不同，共分为21种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床收集和储存引流液用。 | 2
苏械注准20182660238 | 苏械注准20182020238 | 一次性使用器官外套袋 | 一次性使用器官外套袋 | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2023-06-27 | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-21 | 2028-01-21 | [9 empty] | 一次性使用器官外套袋由袋体组成，可选配扎带。器官外套袋按袋底的形状可分为圆底型、平底型、长形和方形。其中圆底型和平底型可分为大号、中号、小号三种规格。袋体采用软聚氯乙烯塑料薄膜或聚乙烯（PE）塑料膜制成。扎带采用软聚氯乙烯塑料导管或普通织物扎带制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供外科手术中临时存放人体器官组织用。 | 2
苏械注准20172662415 | 苏械注准20172082415 | 一次性使用吸痰管 | 一次性使用吸痰管 | [5 empty] | 2022-08-26 |  | 2023-06-27 | 2017-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-18 | 2027-12-18 | [9 empty] | 一次性使用吸痰管的型式分为普通吸痰管和集液吸痰管二种。普通吸痰管由导管和接头组成，集液吸痰管由导管、储液瓶、吸引管和接头组成。导管、集液型的吸引管应采用符合 GB/T 15593-2020 软聚氯乙烯塑料或采用符合 YY/T0031-2008 医用硅橡胶材料制成；接头应采用 GB/T 15593-2020 医用聚氯乙烯或 GB/T 12672-2009 中规定的 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）树脂制成；储液瓶瓶体采用 AS（丙烯腈-苯乙烯）树脂制成；储液瓶瓶盖采用 GB/T12672-2009 中规定的 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）树脂制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床吸痰用。 | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-53 |  | ANNJET安捷消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660151 | 苏械注准20182140151 | 一次性使用负压引流球 | 一次性使用负压引流球 | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2023-06-27 | 2018-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-14 | 2028-01-14 | [9 empty] | 一次性使用负压引流球由负压吸引球、连通管、固定圈、挂圈、塞子、接头和引流条组成。其中负压吸引球、连通管、负压引流球、塞子和挂圈采用医用硅胶制成，接头和固定圈采用聚丙烯树脂制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床负压引流和贮存引流液用。 | 2
国械注进20182402094 |  | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2028-06-04 | [12 empty] | 2
冀械注准20182400174 |  | D-二聚体检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | 2018-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-24 | 2028-06-24 | [9 empty] | 见附表1。（1）检测卡：由塑料卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被D-Dimer单克隆抗体I；C线包被羊抗鼠IgG抗体）、结合垫（含有荧光标记的D-Dimer单克隆抗体II）吸水纸、聚氯乙烯（PVC）底板组成。（2）ID卡。（3）样本稀释液：pH7.4磷酸盐缓冲液、0.5%酪蛋白钠盐、1%表面活性剂。 |  | 用于检测人全血/血清/血浆中D-二聚体的含量 | 2
鄂汉械备20200888号 |  | 真菌荧光染色液 | [9 empty] | 2020-11-05 | 2023-02-13 | 2099-12-31 | [10 empty] | HW-1：产品由荧光素、荧光背景染料、氢氧化钾、稳定剂、纯化水组成。 HW-2：产品由荧光素、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、稳定剂、纯化水组成。 |  | 该试剂采用荧光染色法对人体组织或样本中可能存在的各类真菌进行染色。 | 1
苏械注准20182101062 | 苏械注准20182041062 | 环形外固定支架 | [9 empty] | 2018-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-11 | 2028-06-11 | [9 empty] | 环形外固定支架由：圆形环、C形环、U形环、连接调杆、?6螺杆、连接柱、立柱衬套、连接头、固定座、转向连接器、标识卡片、麻点螺母、M6六角螺栓、M6六角螺母、垫圈组成；产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20182101061 | 苏械注准20182041061 | 矫形外固定支架 | [9 empty] | 2018-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-11 | 2028-06-11 | [9 empty] | 矫形外固定支架由滑轨主杆、基础针夹、平面角度针夹、T型角度针夹、多平面角度针夹、干骺端针夹、多层针夹套件、距离调节器组成；该产品以非灭菌状态提供，一次性使用。 |  |  | 2
粤穗械备20191516号 |  | EP-CAM检测试剂盒（原位杂交法） | [9 empty] | 2019-10-15 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-29 |  | ANNJET安捷速干手皮肤消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-44 |  | ANNJET安捷碘伏消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 1
鲁卫消证字(2003)第0020号-47 |  | 葡乐洁免洗手消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字2003第0020号-52 |  | ANNJET0.1%PVP-I消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-61 |  | 安捷免洗外科手消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2
鲁卫消证字(2003)第0020号-62 |  | 安捷3%过氧化氢消毒液 | [9 empty] | 2019-08-16 | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2027-04-02 | [12 empty] | 2

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注进20203170459 | 骨填充材料 | J9743 | 纳米智能生物医学工程有限公司 | J9743 | 纳益倍医学工程有限公司NIBEC Jincheon Factory Co.,Ltd.

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS00339 | 杭州光典医疗器械有限公司 | 杭州迈瑞医疗科技有限公司
HCS02811 | 蓝科恒业医疗科技（长春）有限公司 | 蓝科兴医疗科技（长春）有限公司
HCS00923 | 常州百瑞吉生物医药有限公司 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司
J6662 | 湖北荣强医疗科技有限公司 | 中润康德医疗科技湖北有限公司
HCS02680 | 卡瓦（四川）医疗器械有限公司 | 盈纬达（四川）医疗器械有限公司
HCS01815 | 广州丰得利实业公司 | 广州丰得利医疗器械股份有限公司
HCS00008 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 北京泰杰伟业科技股份有限公司
HCS01802 | 波音特生物科技（南京）有限公司 | 亚辉龙生物科技（南京）有限公司