## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00266840 | 5'-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） |  |  |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):1×60ml, 试剂2(R2):1×20ml |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):1×60ml, 试剂2(R2):1×20ml |  | 液体 |  | 苏械注准20202400510 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1（R1）：含Tris 缓冲液（PH=7.6，浓度：50 mmol/L）、4-氨基安替比林（浓度：2 mmol/L）、核苷酸磷酸化酶（浓度：100U/L）、黄嘌呤氧化酶（浓度：200U/L）、过氧化物酶（浓度：＞600U/L）； 试剂2（R2）：含Tris 缓冲液（PH=7.6，浓度：50 mmol/L）、5’-次黄嘌呤核苷酸（浓度：10 mmol/L）、EHSPT（浓度：2 mmol/L）； 校准品（冻干品）：5’-核苷酸酶（浓度：55.0±15.0 U/L）、氯化钠（浓度：9.0g/L）、牛血清蛋白（浓度：10.0g/L）； 质控品（冻干品）：5’-核苷酸酶（浓度：20.0～40.0 U/L）、氯化钠（浓度：9.0g/L）、牛血清蛋白（浓度：10.0g/L）。" |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清5'-核苷酸酶（5'-NT）的含量。 |  | 【检验方法】 1、试剂准备 试剂均为即用式，开盖即可使用。校准品和质控品加入标示体积纯化水复溶。 2、测定条件 主波长 546nm 副波长 700nm 反应类型 速率法 样本量（S） 4ul 反应温度 37℃ 试剂量（R1） 180ul 比色杯光径 1.0cm 试剂量（R2） 60ul 3、操作步骤 向比色杯中加入 样本（S） 4ul 空白（B） 4ul 试剂1 (R1) 180ul 试剂1 (R1) 180ul 混匀，37℃下孵育300秒 试剂2（R2） 60ul 试剂2（R2） 60ul 混匀，37℃下孵育60秒后，，读取单位时间内吸光度的变化率ΔA/min(样品管/空白管)
00087206 | 甘油三酯单试剂测定试剂盒（GPO-PAP法） | 甘油三酯测定试剂（GPO-PAP法） | 武汉生之源 |  | R:60mL×4；R:60mL×8；R:30mL×1；R:30mL×2；R:80mL×3；R:30mL×4；R:40mL×5；R:1×510测试/盒；R:40mL×4；R:4×510测试/盒；R:100mL×1； R:6×510测试/盒；R:60mL×1；R:8×510测试/盒；R:60mL×6； R:1×225测试/盒；R:2×225测试/盒R:4×225测试/盒 |  | R:60mL×4；R:60mL×8；R:30mL×1；R:30mL×2；R:80mL×3；R:30mL×4；R:40mL×5；R:1×510测试/盒；R:40mL×4；R:4×510测试/盒；R:100mL×1； R:6×510测试/盒；R:60mL×1；R:8×510测试/盒；R:60mL×6； R:1×225测试/盒；R:2×225测试/盒R:4×225测试/盒 |  | 聚乙烯瓶 |  | 鄂械注准20132401864 |  | 12个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R:Good’s缓冲液、对氯苯酚、甘油激酶、过氧化物酶、4-氨基安替比林、三磷酸腺苷、磷酸甘油氧化酶。(具体内容详见产品说明书) |  | 本品用于定量测定人体血清中甘油三酯的含量。 |  | GPO-PAP法
00006112 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 |  | 健帆 |  | BS80、BS330、BS380 | BS80、BS100、BS150、BS180、BS250、BS280、BS330、BS350、BS380 | BS80、BS330、BS380 | BS80、BS100、BS150、BS180、BS250、BS280、BS330、BS350、BS380 | 离子树脂 |  | YZB/国 4440-2011《一次性使用血浆胆红素吸附器》 |  | 24个月 |  | 彩盒 |  | 产品采用离子树脂为吸附剂，外壳容器材料为聚丙烯，两端有过滤网，其中出血浆端加装无纺布。 |  | 利用血浆分离器和血液净化支持系统，将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。 |  | 1、 使用前准备 ① 将本吸附器按血浆流向标示（箭头朝上）垂直固定在血液净化装置支架上，并与预冲用管路相连。 ② 用3000mL加有肝素的生理盐水（肝素浓度为15～20mg/500 mL）以100mL/min～150mL/min流率自下而上预冲吸附器及管路，用手轻拍并转动吸附器，直至排尽空气。 ③ 将本吸附器进血浆端与已冲洗且肝素化的血浆分离器出血浆端连接；吸附器出血浆端与回血浆管连接（参见血浆吸附示意图）。 ④ 若采用与血浆分离器串联的方式预冲，先按血浆分离器说明书方法预冲血浆分离器后，再连接本吸附器，用3000mL含肝素（肝素浓度为15～20mg/500 mL）的生理盐水按100~150mL/min的流率预冲。 2、 血浆吸附 ① 建立循环血路。 ② 缓慢启动血液泵，开始进行体外血液循环。 ③ 待体外血液循环稳定之后，启动血浆泵，使分离出的血浆通过本吸附器，进行血浆吸附。 ④ 待净化后的血浆充满回血浆管时，再将回血浆管与静脉血路管的静脉壶连接，使净化后的血浆与血浆分离器分离出的血液一起，返回到患者体内。 ⑤ 抗凝：首次肝素剂量0.6mg/kg～1mg/kg，追加8mg/h～12mg/h。因个体差异，故肝素剂量应视患者个体情况而定，推荐采用活化凝血时间（ACT）或部分凝血活酶时间（APTT）进行监测。要求治疗过程中从血液净化管路静脉端采样的ACT或APTT维持于治疗前的1.5～2.5倍，治疗结束时基本恢复治疗前水平。 ⑥ 吸附过程中，控制血浆流率20 mL/min～50mL/min，吸附时间一般为120～180分钟（或者处理血浆量3600 mL～5400 mL）。 3、吸附后处理 ① 吸附结束后采用生理盐水回血法，将血浆分离器、吸附器和血液回路中的血浆和血液驱回患者体内。 ② 必要时可使用鱼精蛋白中和肝素。 4、 产品标签中所使用的图形、符号、缩写等内容的解释如下： 一次性使用 使用前请仔细阅读说明书 无菌 湿热灭菌
00040194 | 胰岛素泵用皮下输液器 |  |  |  | 皮下留置软针，型号：HRN-S-60、HRN-S-90; 规格：皮下留置硬针，型号：HRN-H-45、HRN-H-65 底板型号：MTM-4 | HRN-S-60、HRN-S-90、HRN-H-45、HRN-H-65 底板型号：MTM-4 | 皮下留置软针，型号：HRN-S-60、HRN-S-90; 规格：皮下留置硬针，型号：HRN-H-45、HRN-H-65 底板型号：MTM-4 | HRN-S-60、HRN-S-90、HRN-H-45、HRN-H-65 底板型号：MTM-4 | PP |  | 国械注准20173153333 | 国械注准20173143333 | 36个月 |  | PP |  | 贴敷式胰岛素泵系统用皮下留置软针由护套、留置硬管、留置软管、软管座、穿刺导向连接套、密封片和穿刺针座组成；皮下留置硬针由护套、留置硬管、硬管座、密封片和穿刺针座组成。另有1个附件：底板，底板由塑料件和无纺布胶布组成。各组件材质详见产品技术要求，产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品用于贴敷式胰岛素泵系统和储药器向皮下持续输注胰岛素药物。本产品需与MTM-3型储药器组件配套使用。 |  | 软针使用方法： 1)先将手洗净，然后擦干净输注部位并待其干燥，按照包装上的指示箭头撕开底板的包装，取出底板，撕掉底板胶布上的离型纸，可将其选择贴敷在图1所示的区域内（首选腹部，其次可依次选择上臂、大腿外侧、后腰、臀部等，需避开腹线、瘢痕、胰岛素注射硬结、腰带位置、妊娠纹和脐周2～3 cm以内，妊娠中晚期的患者慎选腹部）； 2)打开皮下留置软针的包装，将皮下留置软针按图2所示的方向按压到助针器中，直至听到“咔嚓”一声并且无法再前进后松手；此时皮下留置软针已经牢固的固定在助针器上，并且助针器的推杆已经完全被顶出； 3)如图3所示，将皮下留置软针中的保护套移除，放在一边待用； 4)如图4所示，将助针器安装到底板上，注意助针器下端的三角形凸起与底板上三角形孔槽对应，同时助针器两侧的卡扣扣进底板的相应位置，压下助针器侧边的两个白色按键，将留置软针打入体内； 5)如图5所示，手指同时向内挤压助针器两侧的卡扣，将助针器从底板上移除。如果穿刺件还留在留置软针上，可以用手轻轻将其掰开，使其与留置软针分离，将保护套重新盖回到穿刺件上。 6)如果穿刺件留在助针器上，如图6，将保护套重新盖回到穿刺件上，用力按下助针器顶部的蓝色塑料件，将剩下的部件弹出； 7)皮下留置硬针及其附件（底板）与胰岛素泵系统以及储药器配合的安装方法请详见《贴敷试胰岛素泵系统说明书》； 硬针使用方法： 1)先将手洗净，然后擦干净输注部位并待其干燥，按照包装上的指示箭头撕开底板的包装，取出底板，撕掉底板胶布上的离型纸，可将其选择贴敷在图1所示的区域内（首选腹部，其次可依次选择上臂、大腿外侧、后腰、臀部等，需避开腹线、瘢痕、胰岛素注射硬结、腰带位置、妊娠纹和脐周2～3 cm以内，妊娠中晚期的患者慎选腹部）； 2)打开皮下留置硬针的包装，将皮下留置硬针按图2所示的方向按压到助针器中，直至听到“咔嚓”一声并且无法再前进后松手；此时皮下留置硬针已经牢固的固定在助针器上，并且助针器的推杆已经完全被顶出； 3)如图3所示，将皮下留置硬针中的保护套移除，放在一边待用； 4)如图4所示，将助针器安装到底板上，注意助针器下端的三角形凸起与底板上三角形孔槽对应，同时助针器两侧的卡扣扣进底板的相应位置，压下助针器侧边的两个白色按键，将留置硬针打入体内； 5)如图5所示，手指同时向内挤压助针器两侧的卡扣，将助针器从底板上移除；如果穿刺件还留在留置针上，可以用手轻轻将其掰开，使其与留置针分离，将保护套重新盖回到穿刺件上。 6)如果穿刺件留在助针器上，如图6，将保护套重新盖回到穿刺件上，用力按下助针器顶部的蓝色塑料件，将剩下的部件弹出； 7)皮下留置硬针及其附件（底板）与胰岛素泵系统以及储药器配合的安装方法请详见《贴敷试胰岛素泵系统说明书》；
00087218 | 总胆固醇单试剂测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 总胆固醇测定试剂 (CHOD-PAP法) | 武汉生之源 |  | R:60mL×4；R:60mL×8；R:30mL×1；R:30mL×2；R:80mL×3；R:30mL×4；R:40mL×5；R:1×510测试/盒；R:40mL×4；R:4×510测试/盒；R:100mL×1；R:6×510测试/盒；R:60mL×1；R:8×510测试/盒；R:60mL×6；R:1×255测试/盒；R:2×255测试/盒；R:4×255测试/盒 |  | R:60mL×4；R:60mL×8；R:30mL×1；R:30mL×2；R:80mL×3；R:30mL×4；R:40mL×5；R:1×510测试/盒；R:40mL×4；R:4×510测试/盒；R:100mL×1；R:6×510测试/盒；R:60mL×1；R:8×510测试/盒；R:60mL×6；R:1×255测试/盒；R:2×255测试/盒；R:4×255测试/盒 |  | 聚乙烯瓶 |  | 鄂械注准20132401863 |  | 12个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R：胆固醇酯酶（CE）、4-氨基安替比林（4-AAP）、胆固醇氧化酶（COD）、过氧化物酶(POD)、对氯酚。(具体内容详见产品说明书) |  | 本品用于定量测定人体血清中总胆固醇的含量。 |  | CHOD-PAP法
00266841 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） |  |  |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):2×60ml, 试剂2(R2):1×40ml |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):2×60ml, 试剂2(R2):1×40ml |  | 液体 |  | 苏械注准20202400512 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1（R1):由Tris/HCl缓冲液（浓度：10.0 mmol/L）组成； 试剂2（R2):由Tris/HCl缓冲液（浓度：10.0 mmol/L）、羊抗人前白蛋白抗体（浓度：700mg/L）组成； 校准品（液体）①：氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）； 校准品（液体）②：人源性前白蛋白（85.0±5.0mg/L）, 氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）； 校准品（液体）③：人源性前白蛋白（170.0±10.0mg/L）, 氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）； 校准品（液体）④：人源性前白蛋白（340.0±15.0mg/L）, 氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）； 校准品（液体）⑤：人源性前白蛋白（500.0±20.0mg/L）, 氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）； 校准品（液体）⑥：人源性前白蛋白,675.0±25.0mg/L）, 氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）； 质控品（液体）①：人源性前白蛋白（250.0～300.0 mg/L），氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）； 质控品（液体）②：人源性前白蛋白（100.0～150.0 mg/L）, 氯化钠 （9.0g/L），牛血清蛋白（10.0g/L），Proclin300（0.1%）；" |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中前白蛋白（PALB）的浓度。 |  | 【检验方法】 1、试剂准备 试剂均为即用式，开盖即可使用。 2、测定条件 主波长 340nm 副波长 700nm 反应类型 终点法 样本量（S） 6ul 反应温度 37℃ 试剂量（R1） 225ul 比色杯光径 1.0cm 试剂量（R2） 75ul 3、操作步骤 向比色杯中加入 样 本（S） 6ul 空 白（B） 6ul 试剂1 (R1) 225ul 试剂1 (R1) 225ul 混匀，37℃下孵育300秒,读取吸光度A1 试剂2（R2） 75ul 试剂2（R2） 75ul 混匀，37℃下孵育300秒，读取吸光度A2， ΔA=[(A2－A1) 校准品管或样品管] – [(A2－A1)空白管]
00162817 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法）-1 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法） | / |  | 试剂1:60mL×3,试剂2:60mL×1 |  | 试剂1:60mL×3,试剂2:60mL×1 |  | 液体试剂 |  | 湘械注准20212400372 |  | 12个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | 试剂1：检测试剂1 十二水合磷酸氢二钠 53.7g/L；试剂2：检测试剂2 MES 85.3g/L，MG-2-氯-对硝基苯酚-α-L-岩藻糖苷 3.5g/L；校准品组成：牛血清白蛋白 35.0g /L，海藻糖 12.5g/L，α-L-岩藻糖苷酶；质控品组成：牛血清白蛋白 35.0g /L，海藻糖 12.5g/L，α-L-岩藻糖苷酶。 |  | 本品用于体外定量测定人体血清或血浆中的α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的活力。 |  | CNPF底物法
00073795 | 一次性使用肛肠套扎器 |  |  |  | RY-TZ | RY-TZ、RY-TL | RY-TZ | RY-TZ、RY-TL | 符合标准GB/T12672-2009的ABS材料、符合标准HG/T2503-1993的PC材料 | ABS、PC、硅胶 | 苏械注准20182021518 |  | 36个月 |  | 吸塑盒 |  | 一次性使用肛肠套扎器的型号规格为RY-TZ，肛肠套扎器RY-TZ型由导向固定吸管、击发推管、固定手柄、击发拉钩、储气按钮、释放按钮、套扎胶圈（6个）、导圈器和上圈器组成，附件由肛塞和窥视导入器组成。套扎胶圈具有良好的弹性和回弹性，在适宜装置下，扣动击发拉钩，保持负压值在40kpa±2kpa，保持10S±2S,不得漏气，窥视导入器的直柄与窥视导入器连接处应牢固，肛塞和窥视导入器中心部位应能承受20N载荷，持续1min不得有明显变形，不断裂，套扎枪操作性能：套扎枪操作应灵便、有效固定手柄、击发拉钩、储气按钮、释放按钮、导圈器、上圈器 由符合标准GB/T12672-2009丙烯腈一丁二烯—苯乙烯（ABS）树脂材料制成，导向固定吸管、击发推管、肛塞、窥视导入器由符合标准HG/T2503-1993聚碳酸酯树酯（PC）材料制成，套扎胶圈由YY 0334-2002硅橡胶外科植入物通用要求硅胶材料制成 本产品采用环氯乙烷灭菌，产品应无菌，为一次性使用。 | 一次性使用肛肠套扎器（以下简称“肛肠套扎器”）根据外形不同分为RY-TZ型和RY-TL型。肛肠套扎器由导向固定吸管、击发推管、固定手柄、击发拉钩、储气按钮、释放按钮、导气固定管、推进环（4个，适用于RY-TL)、回位按钮（适用于RY-TL)、导圈器、套扎胶圈（6个）、弹力线部件（4套）组成，附件由肛塞和窥视导入期组成，其中弹力线部件由弹力线、弹力线管、拉环组成。产品以无菌形式提供，经环氧乙烷或辐照灭菌，一次性使用。 | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗 |  | 1、使用时先借助套扎胶圈导圈器和上圈器将套扎胶圈套在导向固定吸管上，取下套扎胶圈导圈器；2、然后在肛塞和窥视导入器的外缘涂抹药用凡士林或石蜡，插入肛门，旋转肛塞和窥视导入器使痔核部位暴露，取出肛塞； 3、将导向固定吸管对准痔核部位，多次扣动套扎枪的储气按钮，直至将痔核完全吸入导向固定吸管内； 4、扣动击发拉钩，释放套扎胶圈，将套扎胶圈固定于痔核根部，观察1分钟后，套扎胶圈不脱落。 5、最后按下释放按钮即可。
00070733 | 医用抗菌水凝胶 | 医用生物水凝胶敷料 | 润清达 |  | 规格：25g、80g |  | 型号：I型、I型 |  | 甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四乙酸二钠、纯净水和壳聚糖 |  | 皖械注准20172640151 | 皖械注准20172180151 | 24个月 |  | 纸质 |  | 该产品由抗菌水凝胶和一次性给水凝胶器组成，抗菌水凝胶是由壳聚糖、甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四酸二钠（EDTA-2Na）、纯净水按照一定比例配制而成。 | 该产品由医用生物水凝胶和一次性给水凝胶器组成，医用生物水凝胶是由壳聚糖、甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四酸二钠（EDTA-2Na）、纯净水按照一定比例配制而成。 | I型：适用于细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、混合性阴道炎、宫颈炎好宫颈糜烂的治疗。 II型：适用于荨麻疹、湿疹、皮炎和手足癣的辅助治疗。 |  | I型：使用时应将装有医用抗菌水凝胶的喷雾头插入阴道深部，再按动喷雾头开或将外盖取下到出液体直接用于清洗外阴，每次用量不少于10g，应至少连续使用7天。 II型：请去除包装瓶，摇匀，喷抹于患病部位或直接清洗患处，每日3-5次，应至少连续使用7天。
00266819 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） |  |  |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):1×60ml, 试剂2(R2):1×20ml |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):1×60ml, 试剂2(R2):1×20ml |  | 液体 |  | 苏械注准20202400509 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1（R1）：含氧化型-硫代烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（Thio-NAD）（浓度：2 mmol/L）、Good’s 缓冲液（PH=4.0，浓度：20 mmol/L）； 试剂2（R2）：含还原型-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）（浓度：3 mmol/L）、3-羟甾醇脱氢酶（3-HSD）（浓度：≥15000U/L）、Good’s 缓冲液（PH=4.0，浓度：200 mmol/L）； 校准品（液体）：含甘氨胆酸钠水溶液（浓度：50.0±5.0 umol/L）。" |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清总胆汁酸(TBA)含量。 |  | 【检验方法】 1、试剂准备 试剂均为即用式，开盖即可使用。 2、测定条件 主波长 405nm 副波长 546nm 反应类型 速率法 样本量（S） 3ul 反应温度 37℃ 试剂量（R1） 210ul 比色杯光径 1.0cm 试剂量（R2） 70ul 3、操作步骤 向比色杯中加入 样 本（S） 3ul 空 白（B） 3ul 试剂1 (R1) 210ul 试剂1 (R1) 210ul 混匀，37℃下孵育300秒 试剂2（R2） 70ul 试剂2（R2） 70ul 混匀，37℃下孵育60秒，读取单位时间内吸光度的变化率，ΔA/min=[ΔA/min 校准品管或样品管] – [ΔA/min空白管]
00266821 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（连续监测法） |  |  |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):1×60ml, 试剂2(R2):1×20ml |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):1×60ml, 试剂2(R2):1×20ml |  | 液体 |  | 苏械注准20202400503 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1（R1）：含Tris-HCL缓冲液（PH=8.0，浓度：50mmol/L）、4-氨基安替比林（4-AAP）（浓度：1mmol/L）、核苷磷酸化酶（PNP）（浓度：200 U/L）、黄嘌呤氧化酶（XOD）（浓度：400 U/L）、过氧化物酶（POD）（浓度：1200 U/L）、二硫苏糖醇（浓度：1mmol/L）； 试剂2（R2）：含Tris-HCL（浓度：50 mmol/L）、腺苷（浓度：10 mmol/L）、N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺钠盐（EHSPT）（浓度：2 mmol/L）； 校准品（冻干品）：氯化钠（浓度：9.0 g/L）、牛血清蛋白（浓度：10.0 g/L）、腺苷脱氨酶（浓度：120.0±30.0 U/L）； 质控品①（冻干品）：氯化钠（浓度：9.0 g/L）、牛血清蛋白（浓度：10.0 g/L）、腺苷脱氨酶（浓度：15.0～25.0 U/L）。 质控品②（冻干品）：氯化钠（浓度：9.0 g/L）、牛血清蛋白（浓度：10.0 g/L）、腺苷脱氨酶（浓度：50.0～70.0 U/L）。" |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清腺苷脱氨酶（ADA）的含量。 |  | 【检验方法】 1、试剂准备 试剂均为即用式，开盖即可使用，校准品和质控品加入标示体积纯化水复溶。 2、测定条件 主波长 546nm 副波长 650nm 反应类型 速率法 样本量（S） 6ul 反应温度 37℃ 试剂量（R1） 225ul 比色杯光径 1.0cm 试剂量（R2） 75ul 3、操作步骤 向比色杯中加入 样本（S） 6ul 空白（B） 6ul 试剂1 (R1) 225ul 试剂1 (R1) 225ul 混匀，37℃下孵育300秒 试剂2（R2） 75ul 试剂2（R2） 75ul 混匀，37℃下孵育120秒后，，读取单位时间内吸光度的变化率ΔA/min，ΔA/min =(ΔA/min样品管/校准品管)- ΔA/min空白管
00266877 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接清除法） |  |  |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):2×60ml, 试剂2(R2):1×40ml |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):2×60ml, 试剂2(R2):1×40ml |  | 液体 |  | 苏械注准20202400514 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1（R1）：含GOOD’S缓冲液（PH=7.0，浓度：30 mmol/L）、胆固醇酯酶（浓度：≥0.8 KU/L）、胆固醇氧化酶（浓度：≥1.0 KU/L）、过氧化物酶（浓度：≥1.0 KU/L）、多聚阴离子（浓度：0.05 mmol/L）、表面活性剂（浓度：0.1%）； 试剂2（R2）：含GOOD’S缓冲液（PH=7.0，浓度：30 mmol/L）、N-乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺钠盐（ADPS）（浓度：3.0 mmol/L）、4-氨基安替比林（4-AA）（浓度：0.5 mmol/L）； 校准品（冻干品）：氯化钠（浓度：0.9g/L）、牛血清蛋白（浓度：10.0g/L）、人源性高密度脂蛋白胆固醇（浓度：1.75±0.25 mmol/L）。" |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)含量 |  | 【检验方法】 1、试剂准备 试剂均为即用式，开盖即可使用。 2、测定条件 主波长 546nm 副波长 700nm 反应类型 终点法 样本量（S） 3ul 反应温度 37℃ 试剂量（R1） 225ul 比色杯光径 1.0cm 试剂量（R2） 75ul 3、操作步骤 向比色杯中加入 样 本（S） 3ul 空 白（B） 3ul 试剂1 (R1) 225ul 试剂1 (R1) 225ul 37℃下孵育300秒后,读取吸光度A1 试剂2（R2） 75ul 试剂2（R2） 75ul 混匀，37℃下孵育300秒后，，读取反应终点吸光度值A2，ΔA=[(A2－A1) 校准品管或样品管] – [(A2－A1)空白管]
00277670 | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）-1 | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | / |  | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1 |  | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1 |  | 液体 |  | 湘械注准20212401021 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 1:检测试剂1 Tris 12.1g/L；试剂2:检测试剂2抗人甘胆酸抗体的胶乳颗粒悬浊液3g/L；校准品组成: Tris 12.1g/L，牛血清白蛋白50g/L，甘胆酸质；控品组成: Tris 12.1g/L，牛血清白蛋白50g/L，甘胆酸。 |  | 本品用于体外定量测定人体血清、血浆中甘胆酸（CG）的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00070571 | 医用抗菌凝胶 | 医用生物凝胶敷料 | 妇可馨 |  | 1g/支、2g/支、3g/支、4g/支、5g/支、10g/支、12g/支、15g/支、20g/支 |  | I型、II型、III型 |  | 卡波姆、甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四乙酸二钠、纯净水和壳聚糖 |  | 皖械注准20172640150 | 皖械注准20172180150 | 24个月 |  | 纸质 |  | 该产品由抗菌凝胶和推注器组成。抗菌凝胶是由壳聚糖、卡波姆、甘油、三乙醇胺、苯甲醇芳香剂、乙二胺四乙酸二胺（EDTA-2Na）纯净水按照一定比例配制而成。 | 该产品由医用生物凝胶和推注器组成。医用生物凝胶是由壳聚糖、卡波姆、甘油、三乙醇胺、苯甲醇芳香剂、乙二胺四乙酸二胺（EDTA-2Na）纯净水按照一定比例配制而成。 | I型：适用于细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、混合性阴道炎、宫颈炎和宫颈糜烂的治疗。、 II型：适用于内痔、混合痔引起的肛门瘙痒、灼痛；大便疼痛、出血；肛门充血、红肿以及痔核脱垂的缓解治疗。 III型：使用于前列腺炎、前列腺肥大、增生引起的尿频、尿急、尿道坐热、疼痛以及排尿困难的辅助治疗 |  | I型：请按下述方法使用或尊医嘱。请使用本产品前先清洗外阴，蒋给凝胶器前盖取下，插入给药器后端助推杆；将给药器缓缓插入阴道深处或有小便感时，推动助推干，将凝胶推入阴道内，抽出给凝胶器。每次一支，应至少连续使用7天。 II型;请使用本产品前先清洗肛门，将给药器前端的前盖取下，插入给药器后端助推杆；采取半蹲位，将给药器缓缓插入肛肠深处或有小便感时，推动助推杆，将凝胶推入直肠内后抽出凝胶器，弃之。每次1支，应至少连续使用7天。 III型：请使用本产品前先清洗肛门，将给药器前端的前盖取下，插入给药器后端助推杆；采取半蹲位，将给药器缓缓插入肛肠深处或有小便感时，推动助推杆，将凝胶推入直肠内后抽出凝胶器，弃之。每次1支，应至少连续使用7天。
00072706 | 超声耦合贴片（电极） | 医用超声耦合贴片 |  |  | A1长90mm，宽60mm（圆形）、A2长35mm，宽30mm（长方形）、A3边长40mm（六边形）、A4边长40mm（菱形）、A5长35mm，宽35mm（正方形）、A6长40mm，宽30mm（椭圆形） |  | A1、A2、A3、A4、A5、A6 |  | 由导电铝箔、无纺胶布、硅胶套、水溶性的聚合材料 |  | 粤穗械备20181185号 |  | 两年 |  | 铝袋 |  | 由导电铝箔、无纺胶布、硅胶套、水溶性的聚合材料、甘油、保湿剂、防腐剂组成 |  | 用于超声治疗操作中充填皮肤与治疗头辐射面之间，作为透射声波的耦合介质。与超声治疗仪配套使用（不具备消毒功能）。 |  | 撕开塑料膜包装取出超声耦合贴片（电极）放入超声治疗探头固定治疗部位的皮肤，治疗结束按医疗废弃物处理。
00078440 | 谷丙转氨酶检测试剂盒(IFCC法) | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC法) |  |  | 500测试/盒,1100测试/盒 |  | 500测试/盒,1100测试/盒 |  | 液体 |  | 国械注进20162404193 |  | 18个月 |  | 纸质 |  | 试剂1：三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲液、L-丙氨酸、白蛋白、乳酸脱氢酶、稳定剂、防腐剂；试剂2/SR：2-酮戊二酸、还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）、添加剂、防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量测定人体内血清和血浆中的谷丙转氨酶（ALT）。 |  | 本产品用于体外定量测定人体内血清和血浆中的谷丙转氨酶（ALT）。
00271278 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（速率法）-1 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（速率法） | / |  | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1 |  | 试剂1:60mL×3 试剂2:45mL×1 |  | 液体 |  | 湘械注准20212400900 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂 1:检测试剂1Good’s缓冲液250mmol/L、NADPH 0.1mmol/L；试剂2:检测试剂2谷胱甘肽2.2mmol/L；校准品组成: Good’s缓冲液50mmol/L、牛血清白蛋白20g/L 、谷胱甘肽还原酶；质控品组成:Good’s缓冲液 50mmol/L 、牛血清白蛋白 20g/L 、谷胱甘肽还原酶。 |  | 本品用于体外定量测定人体血清、血浆中谷胱甘肽还原酶的含量。 |  | 速率法
00044780 | 冲吸式消融电极 |  | 微宁清 |  | ZS-280-C1，ZS-330-C1，ZS-420-C1，ZS-280-C2，ZS-330-C2，ZS-420-C2，ZS-280-C3，ZS-330-C3，ZS-420-C3，ZS-280-D1，ZS-330-D1，ZS-420-D1，ZS-280-D2，ZS-330-D2，ZS-420-D2，ZS-280-D3，ZS-330-D3，ZS-420-D3，ZS-280-G1，ZS-330-G1，ZS-420-G1，ZS-280-G2，ZS-330-G2，ZS-420-G2，ZS-280-G3，ZS-330-G3，ZS-420-G3，ZS-280-Q1，ZS-330-Q1，ZS-420-Q1，ZS-280-Q2，ZS-330-Q2，ZS-420-Q2，ZS-280-Q3，ZS-330-Q3，ZS-420-Q3，ZS-280-S1，ZS-330-S1，ZS-420-S1，ZS-280-S2，ZS-330-S2，ZS-420-S2，ZS-280-S3，ZS-330-S3，ZS-420-S3，ZS-280-Z，ZS-330-Z，ZS-420-Z，WS-280-C1，WS-330-C1，WS-280-C2，WS-330-C2，WS-280-C3，WS-330-C3，WS-280-D1，WS-330-D1，WS-280-D2，WS-330-D2，WS-280-D3，WS-330-D3，WS-280-G1，WS-330-G1，WS-280-G2，WS-330-G2，WS-280-G3，WS-330-G3，WS-280-Q1，WS-330-Q1，WS-280-Q2，WS-330-Q2，WS-280-Q3，WS-330-Q3，WS-280-S1，WS-330-S1，WS-280-S2，WS-330-S2，WS-280-S3，WS-330-S3，WS-280-Z，WS-330-Z | WS-280-C1，WS-330-S1，WS-330-G1，WS-280-G1，WS-330-C1，WS-210-C1，WS-210-G1，SK-360-G1，SK-350-G1，SK-340-C1，SK-210-G1，SK-350-C1，SK-310-G1，SK-360-C1，SK-310-C1，SK-460-G1，SK-320-C1，SK-320-G1，SK-460-C1，SK-330-C1，SK-340-G1，SK-330-G1，WS-280-C2，WS-330-C2，WS-280-G2，WS-330-G2，WS-210-G2，WS-210-C2，WS-280-G3，WS-330-C3，WS-330-G3，WS-280-C3，SK-330-G3，SK-330-C3，SK-210-G3，WS-210-C3，SK-460-G3，WS-210-G3， SK-460-C3 | 直手柄系列(ZS)、弯手柄系列(WS) | 弯手柄系列(WS) | 镀银、镀黄金、镀玫瑰金、无镀层 | 镀银、镀黄金、镀玫瑰金 | 粤械注准20182010767 | 粤械注准20232011326 | 24个月 |  | 吸塑盒＋透析纸 |  | 冲吸式消融电极是由手柄（直手柄、弯手柄）、电极（铲形、刀形、钩形、球形、勺形、针形）、功能管、转盘、分离按钮、冲洗量调节阀、鲁尔接头、冲洗连接管、吸引流量调节阀、吸引连接管、负压吸引接头及插头组成。 | 消融电极由刀头部件和手柄部件组成，刀头部件由电极（铲形、直钩形、勾形）、功能管、转盘组成：手柄部件由手柄、分离按钮、冲洗流量调节阀、冲洗连接管、鲁尔接头、吸引流量调节阀、吸引连接管、负压吸引接头及插头组成。 | 与高频手术设备和吸引装置配合使用，在高频手术中对目标组织实施电切、电凝、刮爬、冲吸用。 | 本产品适用于高频手术设备和吸引装置配合使用，在高频手术中对目标组织实施电切、电凝、刮爬、冲吸用。 | 本产品适用于与频率为0.3MHz~3MHz的高频手术设备和吸引装置配合使用，在高频手术中进行电切、电凝、刮爬、冲吸用。
00109079 | 肿瘤标志物多项质控品 |  | 华科泰 |  | 0.5mL/瓶*2瓶 | 规格1：低值、高值，2*0.5ml | 0.5mL/瓶*2瓶 | 规格1：低值、高值，2*0.5ml | 牛血清、抗原 |  | 国械注准20183400415 |  | 12个月 |  | 纸盒、塑料瓶 |  | 含不同浓度人附睾蛋白4、鳞状细胞癌相关抗原、神经元特异性烯醇化酶、糖类抗原72-4、糖类抗原242、细胞角蛋白19片段、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原CA19-9、癌抗原CA15-3、肿瘤相关抗原CA125、糖类抗原CA50的人血清基质的冻干品。 | 含不同浓度人附睾蛋白4、鳞状上皮细胞癌抗原、神经元特异性烯醇化酶、癌抗原72-4、糖类抗原242、细胞角蛋白19片段、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原19-9、癌抗原15-3、癌抗原125、糖类抗原50的人血清基质的冻干品。 | 本产品与本公司生产的试剂盒配套使用，用于对人附睾蛋白4（HE4）、鳞状细胞癌相关抗原（SCC）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、糖类抗原72-4（CA72-4）、糖类抗原242（CA242）、细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）、游离前列腺特异性抗原（F-PSA）、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原CA19-9(CA19-9）、癌抗原CA15-3(CA15-3)、肿瘤相关抗原CA125(CA125)、糖类抗原CA50(CA50)肿瘤标志物检测的质量控制。 | 本产品与本公司生产的试剂盒配套使用， 用于对人附睾蛋白4（HE4）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、癌抗原 72-4（CA72-4）、糖类抗原242（CA242 ）、细胞角蛋白19片段（ CYFRA21-1 ）、游离前列腺特异性抗原（fPSA ）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原19-9（CA19-9）、癌抗原15-3（CA15-3）、癌抗原125（CA125 ）、糖类抗原50（CA50 ）肿瘤标志物检测项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、轻轻打开瓶盖，确保冻干粉不会丢失。然后，准确加入500μL的去离子水或蒸馏水。2、轻轻盖好瓶盖，室温（10℃～30℃）放置30分钟，轻轻旋转瓶体，使瓶内冻干粉充分溶解，避免产生气泡，不要震动瓶体。
00266880 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（表面活性剂清除法） |  |  |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):2×60ml, 试剂2(R2):1×40ml |  | 试剂1(R1):6×60ml, 试剂2(R2):2×60ml； 试剂1(R1):2×60ml, 试剂2(R2):1×40ml |  | 液体 |  | 苏械注准20202400399 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | "试剂1（R1）：含Good’s 缓冲液（PH=6.8，浓度：22 mmol/L）、胆固醇酯酶（CHE）（浓度：≥2000 U/L）、胆固醇氧化酶（CHOD）（浓度：≥2000 U/L）、H-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3,5-二甲氧基苯胺钠盐（H-DAOS）（浓度：0.43 mmol/L）、过氧化氢酶（CAT）（浓度：≥400 KU/L）； 试剂2（R2）：含Good’s 缓冲液（PH=7.0，浓度：22 mmol/L）、4-氨基安替比林（浓度：0.68 mmol/L）、过氧化物酶（POD）（浓度：≥3000 U/L）； 校准品（冻干品）：氯化钠（浓度：9.0g/L）、牛血清蛋白（浓度：10.0g/L）、人源性低密度脂蛋白胆固醇[浓度:(4.00±0.50)mmol/L]；" |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)含量。 |  | 【检验方法】 1、试剂准备 试剂均为即用式，开盖即可使用。 2、测定条件 主波长 546nm 副波长 700nm 反应类型 终点法 样本量（S） 3ul 反应温度 37℃ 试剂量（R1） 225ul 比色杯光径 1.0cm 试剂量（R2） 75ul 3、操作步骤 向比色杯中加入 样 本（S） 3ul 空 白（B） 3ul 试剂1 (R1) 225ul 试剂1 (R1) 225ul 37℃下孵育300秒后,读取吸光度A1 试剂2（R2） 75ul 试剂2（R2） 75ul 混匀，37℃下孵育300秒后，，读取反应终点吸光度值A2，ΔA=[(A2－A1) 校准品管或样品管] – [(A2－A1)空白管]
00145782 | N末端心房利钠肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | N端-B型钠尿肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 仁迈生物 |  | 试剂：25测试/盒，50测试/盒，75测试/盒，100测试/盒，150测试/盒； 校准品（选配）；校准品1:1*2ml/瓶，校准品2:1*2ml/瓶；校准品1:2*1ml/瓶，校准品2:2*1ml/瓶； 质控品（选配）；质控品1:1*2ml/瓶，质控品2:1*2ml/瓶；质控品1:2*1ml/瓶，质控品2:2*1ml/瓶； |  | 试剂：25测试/盒，50测试/盒，75测试/盒，100测试/盒，150测试/盒； 校准品（选配）；校准品1:1*2ml/瓶，校准品2:1*2ml/瓶；校准品1:2*1ml/瓶，校准品2:2*1ml/瓶； 质控品（选配）；质控品1:1*2ml/瓶，质控品2:1*2ml/瓶；质控品1:2*1ml/瓶，质控品2:2*1ml/瓶； |  | 水溶液 |  | 苏械注准20192401427 |  | 5年 |  | 聚丙烯 |  | （1）试剂 R1，链霉亲和素包被的磁性微粒，1.00 mg/mL，50 mmol/L Tris缓冲液，pH=7.40±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。 R3，吖啶酯标记的鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体，（0.250±0.075） μg/mL，50 mmol/L 柠檬酸缓冲液，pH=6.50±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。 R4，生物素标记的鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体，（2.00±0.600）μg/mL，50 mmol/L 柠檬酸缓冲液，pH=6.50±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。 （2）校准品 校准品1：为冻干状态，N末端心房利钠肽重组抗原浓度：（100.0±20.00）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。 校准品2：为冻干状态，N末端心房利钠肽重组抗原浓度：（10000±2000）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。 校准品定值卡（1张）、校准品条形码（6套） （3）质控品 质控品1：为冻干状态，N末端心房利钠肽重组抗原浓度：（100.0±20.00）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。 质控品2：为冻干状态，N末端心房利钠肽重组抗原浓度：（10000±2000）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。 其他：射频卡（1张） | R1：链霉亲和素包被的磁性微粒，1.00 mg/mL，50 mmol/L Tris缓冲液，pH=7.40±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。R3：吖啶酯标记的鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体，（0.250±0.075） μg/mL，50 mmol/L 柠檬酸缓冲液，pH=6.50±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。R4：生物素标记的鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体，（2.00±0.600） μg/mL，50 mmol/L 柠檬酸缓冲液，pH=6.50±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。校准品1：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（100.0±20.00）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。校准品2：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（10000±2000）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。校准品定值卡（1张）、校准品条形码（6套）。质控品1：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（100.0±20.00）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。质控品2：为冻干状态，N端-B型钠尿肽前体重组抗原浓度：（10000±2000）pg/mL，50 mmol/L 乙酸乙酸钠，pH=6.00±0.10，含0.1% ProClin 300防腐剂。其他：射频卡（1张）。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清、血浆和全血样本中N末端心房利钠肽（NT-proBNP）的含量。 | 用于临床体外定量检测人血清、血浆和全血样本中N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）的含量。 | "1. 样本、生物素标记的 NT-proBNP单克隆抗体以及吖啶酯标记的另外一株 NT-proBNP单克隆抗体、链霉亲合素包被的磁性微粒，在温育条件下反应，形成抗原抗体夹心复合物并通过生物素与链霉亲合素间的反应结合到磁性微粒上。 2. 检测读数：温育结束后，加磁场沉淀，去掉上清液，用清洗液清洗沉淀复合物，并吸干废液，除去未与磁性微粒结合的物质，再将反应杯送入测量室中。仪器自动泵入激发液，使复合物产生化学发光信号，通过光电倍增器测量发光强度。 3. 仪器自动通过工作曲线计算得出检测结果。"
00040197 | 储药器组件 | 胰岛素泵用储药器组件 |  |  | MTM-3 |  | MTM-3 |  | PP |  | 国械注准20173663330 | 国械注准20173143330 | 36个月 |  | PVC+透析纸 |  | 胰岛素泵用储药器组件由储药器（聚乙烯、不锈钢和硅胶）抽药器（聚乙烯、不锈钢和硅橡胶）和拉杆（聚碳酸酯）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品用于抽取、储存胰岛素药物，并在胰岛素系统的工作下通过皮下留置针向皮下输注胰岛素药物。本产品需与MTM-I型胰岛素泵配套使用。 |  | 1)打开新储药器组件的包装； 2）如图1所示，通过拉杆将储药器的活塞完全拉出，然后完全推入到底；并且重复三次这个操作，最终活塞还是位于顶部； 3）如图2所示，使用酒精擦拭胰岛素瓶口，再将其插入抽药器中； 4）如图3所示，将胰岛素瓶朝上，缓缓拉动拉杆，把胰岛素装入到储药器中 5）如图4所示，轻敲储药器侧壁，使侧壁可能存在的气泡上升到储药器顶部； 6)如图5所示，缓慢推动拉杆排出药器内的气泡，缓慢拉动拉杆使储药器装满胰岛素；反复进行此操作直到储药器内无气泡为止； 7)如图6所示，将胰岛素瓶从抽药器上取下； 8)如图7所示，手指同时向外按压抽药器两侧的凸起位置，将储药器连同拉杆从抽药器上一起取下； 9)如图8所示，逆时针旋转拉杆，直到拉杆脱离储药器； 10）储药器与胰岛素泵系统以及底板配合的安装方法请详见《胰岛素泵说明书》；

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注准20183030462 |  | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 | [12 empty] | 3
苏械注准20162401032 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2023-06-28 | 2026-03-18 | [13 empty] | 2
国械注准20173404656 |  | 甲，乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-08-03 |  |  | 2017-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-27 | 2027-11-27 | [12 empty] | 3
国械注准20183401701 |  | 沙门氏菌及志贺氏菌核酸联合检测试剂盒 | [6 empty] | 2022-09-19 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183401704 |  | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-10-18 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183401705 |  | 肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合检查试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-10-14 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-17 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
苏械注准20182661206 | 苏械注准20182141206 | 一次性使用灌注器 | [6 empty] | 2023-09-12 |  |  | 2018-07-30 | 2023-09-12 | 2023-07-29 | 2028-09-11 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140670 |  | 一次性使用医用孔巾 | [5 empty] | 2018-10-26 | 2023-08-09 | 2023-05-12 | 2023-10-12 | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 |  |  | 河南健和实业有限公司 | [5 empty] | 由非织造布制作而成。 |  | 用于外科、皮肤科病人清疮换药衬垫用。 |  | 2
豫械注准20182180420 |  | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | [6 empty] | 2022-09-21 |  |  | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
京械注准20162401328 |  | 5’核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
豫械注准20182140064 | 豫械注准20192140064 | 医用纱布块 | [9 empty] | 2019-01-18 |  | 2024-01-17 | [13 empty] | 2
国械注进20192171801 |  | 钨钢车针Bluwhite Carbide Burs | [9 empty] | 2019-03-11 |  | 2024-03-10 | [13 empty] | 2
国械注进20162404410 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚紫法） | [9 empty] | 2016-09-28 |  | 2021-09-27 | [13 empty] | 2
国械注进20152172934 |  | 不锈钢车针Stainless Steel Burs | [9 empty] | 2019-02-22 |  | 2024-02-21 |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20172552397 |  | 金钢砂车针 | 金刚砂牙科车针 | [8 empty] | 2017-10-23 |  | 2022-10-22 | 2022-10-23 |  | 2027-10-22 |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20162062999 | 国械注进20162172999 | 旋转镍钛根管锉针 | [9 empty] | 2016-11-03 | 2021-05-11 | 2021-11-02 | 2026-05-10 |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
京械注准20182020330 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [9 empty] | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 | [12 empty] | 2
京械注准20182020389 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [9 empty] | 2018-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2028-11-29 | [12 empty] | 2
京械注准20182020379 |  | 一次性使用直线切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2018-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2028-11-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401045 |  | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2023-06-05 | 2026-03-18 | [13 empty] | 2
鲁械注准20182140455 |  | 一次性使用脑科引流管 | [9 empty] | 2018-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2028-11-29 | [12 empty] | 2
国械注准20183401699 |  | 柯萨奇病毒16型（CA16）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-10-14 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183401700 |  | 巨细胞病毒（CMV）核酸定量测定试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-10-18 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183401702 |  | 单纯胞疹I，II分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-08-20 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183401703 |  | EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-07-18 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183401706 |  | 碳青霉烯耐药基因KPC检测试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-09-13 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20183401709 |  | 肠道病毒71型（EV71）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-11-03 |  |  | 2018-04-20 | 2024-01-11 | 2023-04-19 | 2023-01-10 | [12 empty] | 3
苏械注准20222021446 |  | 一次性使用无菌外科牵开器 | 一次性使用外科牵开固定器 | 常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊标准厂房 |  |  |  | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-07-07 |  | 2027-07-06 |  |  |  | 邦尼医疗科技(常州）有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌外科牵开器由牵开环、拉钩两部分组成，牵开环由牵开环和活动螺丝组成，拉钩由钩子、热塑管组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性使用外科牵开固定器由牵开环、拉钩两部分组成，牵开环由牵开环和活动螺丝组成，拉钩由钩子、热塑管组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 用于外科手术时牵开组织，显露手术视野 |  | 2
沪械注准20222030087 |  | 按压式Y型连接器套装 | 按压式Y型连接器 | [8 empty] | 2022-07-25 |  | 2027-07-24 | [13 empty] | 3
国械注进20152401859 |  | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法） | [9 empty] | 2018-10-19 |  | 2023-10-18 | [13 empty] | 2
鲁械注准20162230234 | 鲁械注准20212060151 | 无菌超声探头穿刺支架 | [9 empty] | 2016-05-03 | 2021-02-20 | 2021-05-03 | 2026-02-19 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140488 |  | 一次性使用中单 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021411 |  | 一次性使用管型消化道吻合器 | [6 empty] | 2023-08-22 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 一次性使用管型消化道吻合器由吻合钉、抵钉座总成、器身及钉仓组件组成；钉仓组件由钉仓、环形刀组成；抵钉座总成由抵钉座、垫刀圈组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 主要用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
国械注准20183460140 | 国械注准20183130140 | 空心接骨螺钉 | [9 empty] | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
苏械注准20182021413 |  | 一次性使用直线切割吻合器及组件 | [6 empty] | 2023-08-22 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 一次性使用直线切割吻合器及组件主要由器身及钉仓组件组成，器身主要由抵钉座、手柄、上盖板和切割刀组成，组件由钉仓、推钉片和吻合钉组成。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 主要用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合（肺切除除外）。 | 2
苏械注准20182141417 |  | 一次性使用引流管 | [6 empty] | 2023-09-06 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 一次性使用引流管由引流腔、给药腔、冲洗腔、内套管、引流接头、穿刺针组成。产品根据形式不同，分为5种型号。根据尺寸不同，分为58个规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供体表创伤或切口引流用。 | 2
国械注准20143401826 |  | 人乳头瘤病毒（HPV）6型，11型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2019-01-11 |  | 2024-01-10 | [13 empty] | 3
京械注准20182400244 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法—选择抑制法) | [9 empty] | 2018-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | [12 empty] | 2
京械注准20182400242 |  | 总胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | [9 empty] | 2018-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400027 |  | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2019-09-03 |  | 2024-09-02 | [13 empty] | 2
京械注准20182400241 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法) | [9 empty] | 2018-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | [12 empty] | 2
国械注准20183030500 |  | PTCA球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | [12 empty] | 3
国械注准20183461635 | 国械注准20183131635 | 金属带锁髓内钉 | [6 empty] | 2023-05-26 |  |  | 2018-03-14 | 2023-05-26 | 2023-03-13 | 2028-04-06 | [9 empty] | 直型带锁髓内钉(空心或实心)、非直型带锁髓内钉(空心或实心) 及锁钉选用GB 4234.1中规定的不锈钢00Cr18Ni14Mo3或GB/T 13810中规定的钛合金TC4材料， 钛合金产品表面有着色阳极氧化或无阳极氧化。所有产品有灭菌或非灭菌包装。产品为一次性使用，灭菌方式为辐照灭菌，灭菌有效期为5年。 |  | 该产品适用于股骨干骨折、胫骨干骨折、股骨颈骨折，股骨粗隆间骨折或合并股骨干骨折、股骨踝间骨折或合并股骨干骨折，肱骨干骨折内固定。 | 3
湘械注准20182140168 |  | 氧化电位水凝胶敷料 | [6 empty] | 2023-04-06 |  |  | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 |  |  |  | 湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司 | [5 empty] | 本产品由氧化电解水，氯化钠、塑料瓶组成。 |  |  | 2
浙械注准20182400412 |  | 纤维结合蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2028-10-30 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、氯化钠、防腐剂；试剂2：羊抗人纤维结合蛋白抗体、磷酸盐缓冲液、氯化钠、防腐剂；校准品：含人纤维结合蛋白的溶液；质控品：含人纤维结合蛋白的溶液。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定量测定人血清中纤维结合蛋白的含量。 | 2
浙械注准20182400408 |  | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法） | [9 empty] | 2018-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2028-10-23 | [9 empty] | 试剂1：凝血酶（牛）、叠氮钠、肝素；试剂2：发色底物；校准品：含抗凝血酶III（猪、兔）的冻干品；质控品：含抗凝血酶III（猪、兔）的冻干品。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定量测定人血浆中抗凝血酶III的活性。 | 2
浙械注准20182400406 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2028-10-23 | [9 empty] | 试剂1：HEPES缓冲液、氯化钙、叠氮钠、兔脑粉、脂化物； 凝血四项质控品：枸橼酸钠抗凝血浆（猪、兔）。 （具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外测定人血浆中的凝血酶原时间。 | 2
粤械注准20172401335 |  | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-08-07 |  | 2022-08-06 | [13 empty] | 2
粤械注准20172401336 |  | 透明质酸（HA）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-08-07 |  | 2022-08-06 | [13 empty] | 2
鄂械注准20182662547 | 鄂械注准20182022547 | 一次性切口牵开保护套 | [9 empty] | 2018-07-09 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2028-07-08 | [9 empty] | BKQYK-I型由置入环、外环、通道组成，其中置入环和外环选用符合GB/T11115-2009标准的PE（聚乙烯）材料制造；通道选用TPU（热可塑性聚氨酯）薄膜制造。 |  | 一次性切口牵开保护套I型适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切 口术野，保护切口免受损伤。一次性使用，无菌提供。 | 2
豫械注准20182140542 |  | 壳聚糖护脐包 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080536 |  | 一次性使用吸痰管 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080538 |  | 医用喉罩 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080494 |  | 简易呼吸器 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
皖械注准20172180150 |  | 医用抗菌凝胶 | 医用生物凝胶敷料 | 中国 |  |  |  | 2022-04-07 |  |  |  | 2022-10-09 |  | 2027-10-08 |  |  |  | 安徽徽科生物工程技术有限公司 | [5 empty] | 该产品由抗菌凝胶和推注器组成。抗菌凝胶是由壳聚糖、卡波姆、甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）、纯净水按照一定比例配制而成。 | 该产品由医用生物凝胶和推注器组成。医用生物凝胶是由壳聚糖、卡波姆、甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）、纯净水按照一定比例配制而成。 | I型：适用于细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、混合型阴道炎、宫颈炎和宫颈糜烂的治疗；II型：适用于内痔、混合痔引起的肛门瘙痒、灼痛； 大便疼痛、出血；肛门充血、红肿以及痣核脱垂的缓解和治疗； III型：适用于前列腺炎、前列腺肥大、增生引起的尿频、尿急、尿道灼热、疼痛以及排尿困难的辅助治疗。 |  | 2
皖械注准20172180151 |  | 医用抗菌水凝胶 | 医用生物水凝胶敷料 |  |  |  |  | 2022-04-07 |  |  |  | 2022-10-09 |  | 2027-10-08 |  |  |  | 安徽徽科生物工程技术有限公司 | [5 empty] | 该产品由抗菌水凝胶和一次性给水凝胶器组成。抗菌水凝胶是由壳聚糖、甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）、纯净水按照一定比例配制而成。 | 该产品由医用生物水凝胶和一次性给水凝胶器组成。医用生物水凝胶是由壳聚糖、甘油、三乙醇胺、苯甲醇、芳香剂、乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）、纯净水按照一定比例配制而成。 | I型：适用于细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、混合型阴道炎、宫颈炎和宫颈糜烂的治疗；II型：适用于荨麻疹、湿疹、皮炎和手足癣的辅助治疗。 |  | 2
鲁械注准20182020388 |  | 一次性切口牵开固定器 | [9 empty] | 2018-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-08 | 2028-10-08 | [12 empty] | 2
国械注准20173631460 | 国械注准20173171460 | 硬质合成树枝阿姨 | 硬质合成树脂牙 | [8 empty] | 2017-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2027-10-30 | [12 empty] | 3
豫械注准20182140489 |  | PE检查手套 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
浙械注准20182080369 |  | 一次性使用喉镜片(环保型) | [9 empty] | 2018-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-26 | 2028-08-26 | [11 empty] | 产品供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用，仅限与本公司已注册的可视喉镜系列产品配套使用。 | 2
苏械注准20162021144 |  | 一次性弧形切割吻合器 | [7 empty] | 2021-05-20 |  | 2021-05-20 |  | 2026-05-19 |  | 苏械注准20162021144 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性弧形切割吻合器由抵钉座、吻切组件、组件支架、抵钉座夹板、推杆、推杆滑钮、推钉手柄、限位手柄、盖板、复位钮、切割刀、吻合钉组成。每把吻合器出厂时带有一个组件，组件不可更换。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于消化道重建手术中，食管、肠道组织的离断和缝合。 |  | 2
湘械注准20222141220 |  | 医用生物胶体敷料 | 医用生物胶 |  |  |  |  | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-30 |  | 2027-06-29 |  |  |  | 湖南中腾湘岳生物科技有限公司 | [5 empty] | 由海藻酸钠和羧甲基纤维素钠、纯化水组成的水胶体溶液。 |  | 适用于体表急性创面的冲洗清洁、辅助止血及促进伤口愈合。 |  | 2
苏械注准20192020102 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2023-09-18 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [9 empty] | 一次性使用包皮切割吻合器由龟头罩、保护盖、针仓套、保险块、手柄连接件、活动手柄、套管、调节螺母、抵钉座、针仓、缝合钉、胶垫和环形刀组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |  |  | 2
琼械注准20202090007 |  | 骨科敷料 | 骨科远红外敷料 | [8 empty] | 2020-03-04 |  | 2025-03-03 | [13 empty] | 2
沪械注准20182140340 |  | 输尿管支架管 | [6 empty] | 2023-06-09 |  |  | 2018-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | 2028-11-20 | [8 empty] | 产品由双 J 管、助推管和导丝，导丝可分为不锈钢导丝、混合导丝、PU 导丝三种；或双 J 管、助推管组成。 |  |  | 通过微创介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支架、引流作用，滞留时间不超过30天。 | 2
国械注准20173664625 | 国械注准20173144625 | 一次性使用输液器 带针 | [6 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2017-11-22 | 2023-09-20 | 2022-11-21 | 2028-09-19 |  | 国械注准20173144625 | [7 empty] | 本品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。有进气式和非进气式两种结构，由一次性使用输液器、医用输液贴、静脉输液针组成。不同型号的组成如下：A型；瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、滴斗、流量调节器、药液过滤器（过滤介质标称孔径15μm）、滴管、注射件、输液贴、静脉输液针。B型：瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、滴斗、流量调节器、药液过滤器（过滤介质标称孔径15μm）、滴管、注射件、输液贴、外圆锥接头保护套。 |  |  | 3
豫械注准20182140569 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2018-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2028-09-28 | [9 empty] | 本产品由底层、面层的非织造布，中间加聚丙烯熔喷布、鼻夹（可塑性材料）和口罩带（无纺布或弹筋）经热合或缝制而成。 |  | 适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。 | 2
京械注准20162401329 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162400453 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
川械注准20162400248 |  | 大便隐血检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2016-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-16 | 2026-04-11 | [12 empty] | 2
国械注进20142555017 |  | 纤维桩配套用扩孔钻 Post Drills | [9 empty] | 2018-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2028-07-24 |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注准20173664509 | 国械注准20173144509 | 一次性使用胸腹穿刺包 | 经皮穿刺胸腹引流导管 | [8 empty] | 2017-10-20 | 2023-08-04 | 2022-10-19 | 2028-08-03 | [9 empty] | 本产品由引流导管、套管、穿刺针、导丝、引流管塞子、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用自动放液冲洗器、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、医用胶带、医用纱布叠片、一次性使用医用垫单、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用引流袋、一次性使用医用镊子和一次性使用试管组成。一次性使用。？注：一次性使用灭菌橡胶外科手套为无粉型。 |  |  | 3
苏械注准20162401030 |  | 促甲状腺激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2023-06-28 | 2026-04-08 | [13 empty] | 2
国械注准20183460245 | 国械注准20183130245 | 金属骨针 | [5 empty] | 2022-11-09 | 2023-08-07 |  |  | 2018-06-25 | 2023-08-07 | 2023-06-24 | 2028-08-06 | [8 empty] | 该产品由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成，表面经着色或微弧阳极氧化处理，或未经阳极氧化处理，灭菌和非灭菌包装。灭菌有效期3年。 |  |  |  | 3
国械注准20183460246 | 国械注准20183130246 | 金属缆索系统 | [6 empty] | 2023-09-11 |  |  | 2018-06-25 | 2023-09-11 | 2023-06-24 | 2028-09-10 | [12 empty] | 3
豫械注准20182180652 |  | 一次性使用宫腔组织吸引管套件 | [9 empty] | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [9 empty] | 简装型：1根一次性使用吸引管、1根子宫探针、1根宫颈扩张棒组成。标准型：2根一次性使用吸引管、1根子宫探针、2根宫颈扩张棒组成。精装型：一次性使用吸引管、子宫探针、宫颈扩张棒、子宫颈钳、镊子、医用棉垫、一次性使用橡胶检查手套、医用脱脂纱布叠片、一次性使用手术洞巾、一次性使用体外吸引连接管、医用棉球、一次性使用子宫刮匙、碘伏棉球、一次性使用无菌引导扩张器、一次性使用治疗巾。 |  |  | 2
国械注准20173664631 | 国械注准20173144631 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [6 empty] | 2023-02-23 |  |  | 2017-11-22 | 2023-02-23 | 2022-11-21 | 2028-02-22 |  | 国械注准20173144631 | [7 empty] | 本品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。有进气式和非进气式两种结构，由一次性使用精密过滤输液器和一次性使用静脉输液针组成。不同型号的组成如下：PFA型；瓶塞穿刺器、瓶塞穿刺器保护套、空气过滤器、精密药液过滤器（过滤介质标称孔径2.0μm/3.0μm/5.0μm）、流量调节器、滴斗、滴管、注射件、管路、静脉输液针；PFB型；瓶塞穿刺器、瓶塞穿刺器保护套、空气过滤器、精密药液过滤器（过滤介质标称孔径2.0μm/3.0μm/5.0μm）、流量调节器、滴斗、滴管、注射件、管路、外圆锥接头保护套。 |  |  | 3
豫械注准20182140526 |  | 医用脱脂纱布块 | [9 empty] | 2019-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140440 |  | 医用纱布垫 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [9 empty] | 本产品由脱脂棉纱布或加X 射线可探测组件的脱脂棉纱布或加腹巾带加工制成. |  | 供临床护创、吸湿用;含有X光可探测组件的纱布垫还可用于手术过程中承托器官、组织。 | 2
豫械注准20182140439 |  | 医用纱布块 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [9 empty] | 本产品由脱脂棉纱布或加X光追踪线的脱脂棉纱布加工制成。 |  | 供临床护创、吸湿用，含有X光可探测组件的纱布块还可用于手术过程中承托器官、组织。 | 2
豫械注准20182140437 |  | 医用帽子 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [11 empty] | 用于医疗机构门诊、病房、检验室作普通隔离。 | 2
豫械注准20182140436 |  | 一次性使用治疗巾 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [9 empty] | 本产品由非织造布裁剪制作而成。 |  | 用于外科、皮肤科病人，清疮换药衬垫用。 | 2
豫械注准20182140432 |  | 石蜡棉球 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140438 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [9 empty] | 本产品由医用脱脂棉、竹棒加工制成。 |  | 用于注射、输液前对完整皮肤涂抹消毒剂。 | 2
豫械注准20182140434 |  | 一次性使用输液贴 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140470 |  | 一次性使用手术包 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [9 empty] | 一次性使用手术包A型由基本配件一次性使用治疗巾、医用无菌垫单和选用配件:一次性使用包布、一次性使用手术衣、一次性使用手术洞巾、次性使用医用孔巾、医用纱布块、医用纱布垫、医用外科口罩、医用帽子、一次性使用医用口罩、纱布绷带、一次性使用灭菌橡胶外科手套、检查手套、一次性使用聚乙烯检查手套、医用棉签、碘伏棉球、脱脂棉球、酒精棉球、医用无纺布敷料块、非吸收外科缝线、自粘伤口敷贴、一次性使用无菌手术膜、一次性使用无菌保护罩、手术刀片、镊子、方盘、裤腿、弯盘、塑料钳、药碗组成。B 型由基本配件一次性使用手术衣、一次性使用包布和选用配件:一次性使用手术洞巾、一次性使用治疗巾、医用无菌垫单、一次性使用无苗保护置、医用纱布块、医用纱布垫、医用外科口罩医用帽子、一次性使用无菌手术膜、纱布绷带、一次性使用灭菌橡胶外科手套、检查手套、弯盘、塑料钳、药碗组成 |  | 适用于医疗机构临床手术时使用。 | 2
豫械注准20182140471 |  | 医用绷带 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注准20183030550 |  | 球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 2028-12-11 | [12 empty] | 3
苏械注准20162401036 |  | 促黄体生成素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-05-07 | 2023-07-17 | 2026-05-06 | [13 empty] | 2
国械注准20183401707 |  | 沙眼衣原体（CT）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-09-14 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20173404333 |  | 甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-06-15 |  |  | 2017-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2027-08-29 | [12 empty] | 3
国械注准20163141531 |  | 一次性使用流量设定微调式输液器 | 一次性使用带防针刺输液针流量设定微调式输液器 | [8 empty] | 2021-06-08 |  | 2026-06-07 | [13 empty] | 3
京械注准20182020315 |  | 可旋转重复开闭软组织夹 | [9 empty] | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [12 empty] | 2
国械注进20162404950 |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体质控品 | [9 empty] | 2016-12-14 |  | 2021-12-13 | [13 empty] | 2
京械注准20182140324 |  | 一次性脉冲冲洗引流器 | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140493 |  | 医用棉球 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021410 |  | 一次性腔镜用直线切割吻合器及组件 | [6 empty] | 2023-08-22 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 |  | 苏械注准20182021410 | [7 empty] | 一次性腔镜用直线切割吻合器及组件中吻合器器身由接套、旋钮、旋转头、固定手柄、复位手柄、活动手柄、击发按钮组成;组件由钉匣、抵钉座、切割刀、缝合钉和套管组成。同一把腔镜用直线切割吻合器在一次手术中可使用多个组件，组件为独立包装，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于多种开发性或微创手术，进行组织的横切，切除或吻合。 | 2
苏械注准20182021412 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [6 empty] | 2023-08-22 |  |  | 2021-06-04 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器A款由穿刺锥、穿刺杆、套管、密封座上盖、穿刺锥座盖、开关和注气阀组成；B款由穿刺套管盒穿刺针组成；套装由穿刺器和选配附件气腹针、取物袋组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | 2
豫械注准20182140529 |  | 一次性使用治疗巾 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140530 |  | 一次性使用引流袋 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140596 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
国械注准20183150433 | 京械注准20232140125 | 一次性穿刺活检针 | [9 empty] | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20183140495 |  | 生物可吸收复合止血膜 | [6 empty] | 2023-06-07 |  |  | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2028-11-13 |  |  | 重庆大清医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本产品是由透明质酸钠和羧甲基壳聚糖组成的可吸收性体内止血材料。本产品经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 当外科手术经压迫，结扎或其他常规止血手段不适用或无效时，辅助用于控制毛细血管，静脉和小动脉的出血。 |  | 3
苏械注准20182021518 |  | 一次性使用肛肠套扎器 | [9 empty] | 2018-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-12 | 2028-11-12 | [9 empty] | 一次性使用肛肠套扎器（以下简称“肛肠套扎器”）根据外形不同分为RY-TZ型和RY-TL型。肛肠套扎器由导向固定吸管、击发推管、固定手柄、击发拉钩、储气按钮、释放按钮、导气固定管、推进环（4个，适用于RY-TL)、回位按钮（适用于RY-TL)、导圈器、套扎胶圈（6个）、弹力线部件（4套）组成，附件由肛塞和窥视导入期组成，其中弹力线部件由弹力线、弹力线管、拉环组成。产品以无菌形式提供，经环氧乙烷或辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗 | 2
浙械注准20182400489 |  | 降钙素原检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [9 empty] | 检测卡、检测缓冲液、ID卡、校准品、质控品。(具体内容详见说明书) |  | 本产品用于体外定量测定人血清、血浆、全血中降钙素原的浓度。 | 2
浙械注准20182120346 | 浙械注准20182180346 | 一次性球囊举宫器（举宫球囊） | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [12 empty] | 2
鄂械注准20182662496 | 鄂械注准20182022496 | 一次性切口牵开保护套 | [9 empty] | 2018-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-08 | 2028-01-08 | [9 empty] | BKQYK-II型由外环、置入环、通道及钢丝圈组成，外环、置入环和通道采用硅胶材料制造；钢丝圈选用符合GB/T1220-2007标准，标号为12Cr18Ni9的材料制造。 |  | 一次性切口牵开保护套适用于内窥镜手术及小切口手术，其功能是扩展切口术野，保护切口免受损伤，无菌提供。 | 2
豫械注准20182140495 |  | 婴儿护脐包 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注进20143636250 | 国械注进20143176250 | 回填牙胶 | [9 empty] | 2018-07-06 |  | 2023-07-05 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
豫械注准20182080532 |  | 一次性使用吸氧管 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080533 |  | 一次性使用麻醉呼吸管路 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
滇械注准20182260007 |  | 穴位敷贴治疗贴 | [9 empty] | 2018-02-22 |  | 2023-02-21 | [13 empty] | 2
豫长械备20140035号 |  | 吸液袋（非无菌） | 吸液袋 | [8 empty] | 2014-10-20 | 2021-07-29 | 2019-10-19 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
国械注准20183140312 |  | 一次性使用避光输液器 | [9 empty] | 2018-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-11 | 2028-08-11 | [9 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴管、软管、流量调节器、注射件（可不带）、外圆锥接头、止动夹、流量设定微调装置、Y字管（可不带）、无针输液接头（可不带）、排气接头（可不带）、药液过滤器（过滤介质孔径为5μm、3μm、2μm）、一次性使用静脉输液针（可不带）构成。其中与药液接触的避光管路内层为TOTM增塑的PVC，采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于临床患者的静脉输液，可精确调控药液流速。本产品避光范围为290nm-450nm，适用于硫酸长春新碱、呋塞米注射液、注射用硝普钠、氨茶碱注射液、氟罗沙星葡萄糖注射液、注射用顺铂、甲氨蝶呤、盐酸阿扎司琼氯化钠注射液药物、注射用卡铂、复方苦参注射液、盐酸左氧氟沙星注射液光敏性药物的输注。 | 3
国械注准20183140324 |  | 一次性使用精密过滤输液器 | [9 empty] | 2018-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | 2028-08-16 | [9 empty] | 本产品由保护套、瓶塞穿刺器、管路、止水夹（选配），三通接头（选配）、注射件、滴管、滴斗、自排气装置、两通、精密药液过滤器（过滤介质标称孔径为5.0μm、3.0μm、2.0μm）、流量设定微调装置、流量调节器（选配）、圆锥接头、空气过滤器、一次性静脉输液针（选配）。管路与滴斗材料为聚丙烯热塑性弹性体。本产品一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品适用于临床静脉输液，并可精确调控药液的输注速度。 | 3
国械注准20183400427 |  | 人乳头瘤病毒（HPV）核酸分型检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | [9 empty] | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [9 empty] | HPV阴性对照、HPV阳性对照、HPV弱阳性对照、HPV反应液A、HPV反应液B、HPV混合酶液。（具体内容见说明书） |  | 本试剂盒适用于对妇女宫颈脱落细胞中的人乳头瘤病毒（6、11、16、18、31、33、35、39、42、45、51、52、53、56、58、59、66、68、70、73、81、82、83）DNA进行分型检测。 | 3
沪械注准20182400011 |  | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2018-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 2028-01-18 | [12 empty] | 2
国械注进20183641009 | 国械注进20183141009 | 凝胶敷料 | [6 empty] | 2023-02-10 |  |  | 2018-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-01 | 2028-02-09 |  | 国械注进20183141009 |  |  |  | Sonama Pharmaceuticals, Inc. | [6 empty] | 3
鄂咸宁械备20190033号 |  | 医用薄膜手套 | [9 empty] | 2021-05-20 |  | 2022-01-12 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
国械注准20183140503 |  | 一次性使用无菌防针刺注射针 | [9 empty] | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | [12 empty] | 3
国械注准20173664622 | 国械注准20173144622 | 一次性使用袋式输液器 带针 | [6 empty] | 2023-08-25 |  |  | 2017-11-22 | 2023-08-25 | 2022-11-21 | 2028-08-24 |  | 国械注准20173144622 | [7 empty] | 本品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。有进气式和非进气式两种结构，由一次性使用袋式输液器和一次性使用静脉输液针组成。不同型号的组成如下：DSA型：瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、进液开关、吊带、注射件、分液袋、滴管、三通注射件、滴斗、管路、流量调节器、药液过滤器（过滤介质标称孔径15μm）、静脉输液针。DSB型；瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、进液开关、吊带、注射件、分液袋、滴管、三通注射件、滴斗、管路、流量调节器、药液过滤器（过滤介质标称孔径15μm），外圆锥接头保护套。 |  |  | 3
豫械注准20182080631 |  | 一次性使用吸氧湿化装置 | 一次性使用湿化鼻氧管 | [8 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [12 empty] | 2
国械注准20143151858 | 国械注准20143141858 | 一次性使用无菌注射器 带针 | [9 empty] | 2018-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2028-09-27 | [12 empty] | 3
豫械注准20182140442 |  | 医用棉垫 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [9 empty] | 由两层脱脂棉纱布中间夹医用脱脂棉或非织造布中间夹医用脱脂棉加工制成。I型由两层脱脂棉纱布中间夹医用脱脂棉押裁折叠而成;III型由脱脂纱布和医用脱脂棉缝制而成;III型表示医用棉垫由非织造布和医用脱脂棉缝制而成。 |  | 供临床护创、吸湿用. | 2
豫械注准20182140433 |  | 医用棉球 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [9 empty] | 本产品由脱脂棉制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。一次性使用。 |  | 用于医疗机构皮肤消毒时使用。 | 2
豫械注准20182140435 |  | 一次性使用医用孔巾 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140441 |  | 碘伏棉球 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140469 |  | 一次性使用聚乙烯检查手套 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
鄂械注准20182022391 |  | 一次性使用微创筋膜缝合（闭合）器 | 一次性使用微创筋膜缝合器 | [8 empty] | 2018-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 2028-10-17 | [9 empty] | 由闭合固件和缝线穿引器组成(本产品不含缝线),。闭合固件由器身、传动器，近端翼，手环、窗口组成，器身上有座盘、导引孔、出线口，指握点、控刺板组成。缝线穿引器由缝线针和手柄组成。器身，传动器，近端翼为PC材质，手柄，手环为ABS材页，窗口为天然橡胶材质，缝线针为i2Cr18Ni9不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |  | 适用于腹腔镜手术中收提组织、经皮缝合，以闭合手术切口。 | 2
苏械注准20162401035 |  | 雌三醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2023-06-05 | 2026-04-08 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401041 |  | 孕酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2023-06-28 | 2026-04-08 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401040 |  | 泌乳素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2023-07-21 | 2026-04-08 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401048 |  | 促卵泡生成激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-05-21 | 2023-05-22 | 2026-05-20 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401029 |  | 睾酮检测试剂盒 （化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-08 | 2023-06-28 | 2026-04-07 | [13 empty] | 2
苏械注准20222400981 |  | 性激素结合球蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  | 2022-04-12 | 2023-07-17 | 2027-04-11 |  |  |  | 基蛋生物科技股份有限公司 | [5 empty] | L1：链霉亲和素包被磁性微粒；2.50mg/mL；含防腐剂0.1%普乐净300。（25人份/盒 1X0.40mL；50人份/盒 1X0.60mL；75人份/盒 1X0.90mL；100人份/盒 1X1.10mL；150人份/盒 1X1.60mL；200人份/盒 1X2.10mL)。L：校准品L（5-10nmol/L,HEK293细胞表达重组抗原，20mM磷酸盐缓冲液，PH=7.4±0.2，含防腐剂0.1%普乐净300）(25人份/盒 1X1.00mL；50人份/盒 1X2.00mL；75人份/盒 1X2.00mL；100人份/盒 1X2.00mL；150人份/盒 1X2.00mL；200人份/盒：1X2.00mL）。H：校准品H（40-60nmol/L,HEK293细胞表达重组抗原，20mM磷酸盐缓冲液，PH=7.4±0.2；含防腐剂0.1%普乐净PC-300）(25人份/盒 1X1.00mL；50人份/盒 1X2.00mL；75人份/盒 1X2.00mL；100人份/盒 1X2.00mL；150人份/盒 1X2.00mL；200人份/盒 1X2.00mL）。L3：吖啶酯标记的SHBG |  | 用于临床体外定量检测人血清和血浆中性激素结合球蛋白（SHBG）的含量。 |  | 2
苏械注准20212400890 |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-05-17 | 2023-07-04 | 2026-05-16 | [13 empty] | 2
苏械注准20182011439 |  | 一次性使用导电粘胶中性电极 | [9 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [12 empty] | 2
国械注准20183401708 |  | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药基因检测试剂盒（荧光PCR法） | [6 empty] | 2022-08-30 |  |  | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注进20152402058 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-10-19 |  | 2023-10-18 | [13 empty] | 2
豫械注准20182140487 |  | 壳聚糖敷料 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140491 |  | 一次性医用垫 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140498 |  | 一次性医用滑移垫 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140492 |  | 一次性使用孔巾 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140516 |  | 医用一次性防护服 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140537 |  | 负压指示引流瓶 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021414 |  | 一次性切口牵开固定器 | [6 empty] | 2023-08-22 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 一次性切口牵开固定器由外环、置入环、通道组成。 150/160 -150/250 及以上规格，可配置一个异物收集袋。该产品以无菌状态提供，经环氧乙炕灭菌。一次性使用。 |  | 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 2
豫械注准20182140497 |  | 一次性使用流产包 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
京械注准20182400175 |  | 特异性生长因子测定试剂盒(比色法) | [9 empty] | 2018-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-02 | 2028-05-02 | [12 empty] | 2
浙械注准20152400101 |  | D二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-10-30 |  | 2024-10-29 | [12 empty] | "用于体外定量测定人血清、血浆中D二聚体的含量。 | 2
京械注准20182400240 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法) | [9 empty] | 2018-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20182400410 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2028-10-30 | [9 empty] | 试剂1:三羟甲基氨基甲烷缓冲液、叠氮钠;试剂2:包被有鼠抗人血清淀粉样蛋白A抗体的胶乳颗粒;校准品:含血清淀粉样蛋白A（重组蛋白）的冻干品;质控品:含血清淀粉样蛋白A（重组蛋白）的冻干品。(具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定量测定人血清和全血中血清淀粉样蛋白A（SAA）的含量。 | 2
浙械注准20182400405 |  | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2028-10-23 | [9 empty] | 试剂1：凝血酶（牛）、叠氮钠；缓冲液：巴比妥钠、氯化钠；校准品： 含纤维蛋白原的冻干品；凝血四项质控品：枸橼酸钠抗凝血浆（猪、兔）。 |  | 本产品用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白原（FIB）的含量。 | 2
浙械注准20182400404 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2028-10-23 | [9 empty] | 试剂1：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、鞣花酸、兔脑磷脂； 氯化钙溶液：氯化钙、叠氮钠； 凝血四项质控品：枸橼酸钠抗凝血浆（猪、兔）。 （具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外测定人血浆中活化部分凝血活酶时间。 | 2
浙械注准20182400403 |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | [9 empty] | 2018-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2028-10-23 | [9 empty] | 试剂1：甘氨酸、叠氮钠、凝血酶（牛）； 凝血四项质控品：枸橼酸钠抗凝血浆（猪、兔）。 （具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外测定人血浆中的凝血酶时间。 | 2
豫械注准20192400157 |  | 促卵泡生成素检测试剂（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2019-02-03 |  | 2024-02-02 | 2029-02-02 | [8 empty] | "袋型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）、ID卡（内含产品特定批次信息和标准曲线信息）。 卡盒型：检测卡（NC膜包被抗体、标记抗体）。" |  |  |  | 2
国械注准20173254389 | 国械注准20173014389 | 射频控温热凝器 | [9 empty] | 2017-09-12 | 2023-07-10 | 2022-09-11 | 2028-07-09 | [9 empty] | 产品由射频控温热凝器由主机、射频治疗导管、脚踏板开关、连接导线组成。 |  | 产品用于胃食管反流病的治疗。适用于服用抗反流药物（包括质子泵抑制剂)后有效但不能完全控制症状，或对抗反流药物无法耐受的患者。应严格执行产品说明书中的入选和排除标准。 | 3
粤械注准20172401333 |  | IV型胶原蛋白（COL IV）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-08-07 |  | 2022-08-06 | [13 empty] | 2
皖合械备20220226号 | 皖合械备20220226 | 维生素释放剂 | [5 empty] | 2022-06-27 | 2023-08-18 |  |  | 2022-06-27 | 2023-08-18 | 2099-12-31 |  |  |  | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 | [5 empty] | VA：由高氯酸钠、无水乙醇、氯化钾等配制而成; VD：由高氯酸钠、无水乙醇等配制而成; VE：由高氯酸钠、无水乙醇、氯化钠等配制而成; VE、VA、VD：由高氯酸钠、无水乙醇、氯化钾、氯化钠等配制而成; VB1：由磷酸、硼酸、乙酸、氢氧化钠、吐温-20等制备而成等配制而成; VB6：由磷酸、硼酸、乙酸、氢氧化钾、吐温-20等制备而成等配制而成; VB1、VB6：由磷酸、硼酸、乙酸、氢氧化钠、氢氧化钾、吐温-20等配制而成; VB2：由磷酸、硼酸、乙酸、氢氧化钠、十二烷基氯化吡啶等制备而成; VC：由磷酸、硼酸、乙酸、氢氧化钾、十二烷基氯化吡啶等制备而成; VB2、VC：由磷酸、硼酸、乙酸、氢氧化钠、氢氧化钾、十二烷基氯化吡啶等制备而成； VB9：由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等配制而成; VB12：由磷酸、硼酸、氢氧化钠、吐温-20等配制而成。 |  | 本产品用于待测样本的预处理，使样本中的待测维生素从与其他物质结合的状态中释放出来，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测维生素进行检测。 |  | 1
豫械注准20182140448 |  | 一次性使用鼻饲营养包 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140496 |  | 一次性使用配药用注射器 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140531 |  | 一次性使用吸引连接管 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140545 |  | 一次性使用吸引连接管组件 | [9 empty] | 2018-09-21 |  | 2023-09-20 | [13 empty] | 2
国械注进20143636127 | 国械注进20143176127 | 光固化水门汀 NX3 | [9 empty] | 2018-05-26 |  | 2023-05-25 |  |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
桂桂械备20190055号 |  | 理疗用体表电极 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  |  | 2022-04-25 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本产品由电极板（或导电胶贴）、电极片组成，其中电极片由无纺布垫片、甘油、食用酒组成。垫片接触皮肤表面，将仪器输出的电刺激信号通过电极片传导到皮肤。产品中电极板为重复使用配件，根据实际使用配给。导电胶贴、电极片均为一次性使用。产品以非无菌形式提供。 | 由导电材料（甘油、水、丙二醇、无纺布）和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。一次性使用，非无菌提供。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |  | 1
豫械注准20182080539 |  | 一次性使用吸氧组件 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140534 |  | 医用牙垫 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080535 |  | 吸氧麻醉面罩 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
京械注准20162400466 |  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20172400456 |  | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | [9 empty] | 2022-04-10 |  | 2027-04-09 | [13 empty] | 2
京械注准20162401311 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401285 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401288 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401290 |  | 高敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401309 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401324 |  | 钙测定试剂盒（邻甲酚酞络合酮法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401303 |  | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401318 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20172400466 |  | 超氧化物歧化酶测定试剂盒（SOD底物法） | [9 empty] | 2022-04-10 |  | 2027-04-09 | [13 empty] | 2
京械注准20162401301 |  | C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401310 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401313 |  | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162400451 |  | 纤维蛋白原测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162401281 |  | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162400462 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162400438 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162401293 |  | N－乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MNP-G1cNAc底物法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401308 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162400456 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162400457 |  | 钠测定试剂盒（半乳糖苷酶法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162401292 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401312 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401282 |  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20172400455 |  | 氯测定试剂盒（硫氰酸汞法） | [9 empty] | 2022-04-10 |  | 2027-04-09 | [13 empty] | 2
京械注准20162400452 |  | 钾测定试剂盒（丙酮酸激酶法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162401327 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162400464 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162400459 |  | 肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20162400463 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-03-24 |  | 2026-03-23 | [13 empty] | 2
京械注准20172400454 |  | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | [9 empty] | 2022-04-10 |  | 2027-04-09 | [13 empty] | 2
京械注准20162401278 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
京械注准20162401284 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-11-25 |  | 2026-11-24 | [13 empty] | 2
国械注准20183130400 |  | 金属缆索内固定系统 | [9 empty] | 2018-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-24 | 2028-09-24 | [12 empty] | 3
苏械注准20182010543 | 苏械注准 20182020543 | 一次性牵开固定器 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 一次性牵开固定器由升降固定主杆 S（S1、S2）和钩板 G（G1、G2、G3、G4、G11、G12）组成，其中升降固定主杆 S 由固定杆、收带盒、外套杆、收带盒锁紧套、收紧带组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供外科手术中固定扩张软组织创口，显露手术视野 用。 | 2
国械注进20172555068 | 国械注进20172175068 | 根管锉针 | [9 empty] | 2017-01-24 | 2021-05-07 | 2022-01-23 | 2026-05-06 |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20182552156 | 国械注进20182172156 | 根管锉针 | [9 empty] | 2018-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | 2028-06-26 |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 2
浙械注准20152401053 |  | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2015-12-24 | 2021-01-13 | 2020-12-23 | 2026-01-12 | [9 empty] | R1:磷酸盐缓冲液(pH7.0)；R2:羊抗人前白蛋白血清。 |  | 用于体外定量测定人血清中前白蛋白(PA)的含量。 | 2
浙械注准20152401030 |  | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | [9 empty] | 2015-12-21 | 2021-01-12 | 2020-12-20 | 2026-01-11 | [9 empty] | R1:酒石酸缓冲液、十二烷基苯磺酸钠；R2:磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐、月桂酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中总胆红素的浓度。 | 2
浙械注准20152401039 |  | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | [9 empty] | 2015-12-21 | 2021-01-12 | 2020-12-20 | 2026-01-11 | [9 empty] | R1:柠檬酸缓冲液、十二烷基苯磺酸钠；R2:磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐、月桂酸。 |  | 用于体外定量测定人血清中直接胆红素的浓度。 | 2
国械注进20183402045 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [9 empty] | 2018-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2028-05-27 | [12 empty] | 3
国械注准20183130498 |  | 腹股沟疝生物补片 | [9 empty] | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | [12 empty] | 3
国械注准20193030115 |  | 冠状动脉球囊扩张导管 | [9 empty] | 2019-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2029-02-27 | [12 empty] | 3
苏械注准20162401031 |  | 游离甲状腺素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2023-06-28 | 2026-03-18 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401043 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2023-07-04 | 2026-04-08 | [13 empty] | 2
苏械注准20182100099 | 苏械注准20182040099 | 组合式外固定支架 | [5 empty] | 2022-09-01 |  |  |  | 2023-01-15 |  | 2028-01-14 | [9 empty] | 组合式外固定支架由夹持功能构件和联接功能构件组成，分为夹针件、夹管（杆）件、延伸杆（管）、环、立柱、关节、标准件共7种型号，每种型号按尺寸不同分为若干规格。其中夹针件分夹针块、针管夹、针杆夹、夹针体；夹管（杆）件分管管夹，管杆夹、杆杆夹；延伸杆（管）分直型/异型/弓型/弧型连接杆（管）、直柱、弯柱、滑槽、调节延伸杆（管）延伸体、延伸杆（管）、调节杆；环分全环、半环、长孔全环、2/3环、带耳2/3环、带耳半环、U型环；立柱分连接板、支柱、方柱；关节分近关节、肘关节、单关节、双关节、腕/膝关节、髁关节、单万关节、双万关节；标准件分螺杆、螺栓、螺母、弹簧、垫片、销钉。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。 |  | 与金属骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |  | 2
苏械注准20222401001 |  | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  | 2022-04-18 | 2023-06-05 | 2027-04-17 |  |  |  | 基蛋生物科技股份有限公司 | [5 empty] | L1：链霉亲和素包被磁性微粒；2.50mg/mL；含防腐剂0.1%普乐净300。（25人份/盒 1X0.40mL；50人份/盒 1X0.60mL；75人份/盒 1X0.90mL；100人份/盒 1X1.10mL；150人份/盒 1X1.60mL；200人份/盒 1X2.10mL)。L：校准品L（8-12ng/mL,天然抗原，50mM磷酸盐缓冲液，PH=7.4±0.2；含防腐剂0.1%普乐净300）(25人份/盒 1X1.00mL；50人份/盒 1X2.00mL；75人份/盒 1X2.00mL；100人份/盒 1X2.00mL；150人份/盒 1X2.00mL；200人份/盒：1X2.00mL）。H：校准品H（160-240ng/mL，天然抗原，50mM磷酸盐缓冲液，PH=7.4±0.2；含防腐剂0.1%普乐净300）(25人份/盒 1X1.00mL；50人份/盒 1X2.00mL；75人份/盒 1X2.00mL；100人份/盒 1X2.00mL；150人份/盒 1X2.00mL；200人份/盒 1X2.00mL）。L3：吖啶酯标记的甲状腺球蛋白单克隆小鼠抗体①（0.4-1.35ug/m |  | 用于体外定量检测人血清和血浆中甲状腺球蛋白（TG）的含量。 |  | 2
苏械注准20162401047 |  | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-09 | 2023-07-17 | 2026-04-08 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401050 |  | 雌二醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-04-07 | 2023-05-25 | 2026-04-06 | [13 empty] | 2
豫械注准20182140490 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2 | 2
国械注进20182222167 | 国械注进20182022167 | 套石网篮 | [9 empty] | 2018-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-02 | 2028-07-02 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140486 |  | 医用输液贴 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140514 |  | 医用防护口罩 | [9 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140597 |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | [9 empty] | 2018-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20182061415 |  | 一次性使用标本取物器 | [6 empty] | 2023-08-30 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [8 empty] | 一次性使用标本取物器主要由支撑圈、外套管、单环手柄、双环手柄、纳物袋、拉绳及内套管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用。 | 2
苏械注准20182021416 |  | 一次性使用肛肠吻合器及辅件 | [6 empty] | 2023-08-22 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [9 empty] | 一次性使用肛肠吻合器及辅件由抵钉座、吻切组件、护套、保险块、活动手柄、带翼调节螺母、吻合钉、环形刀和垫刀圈组成。辅件为选配件，由支撑套、肛塞、窥视套、带线棒、镜管（镜管分为单视窗镜管、双视窗镜管和三视窗镜管）、镜芯及推线器组成。A款：支撑套、肛塞、窥视套、带线棒。B款： 支撑套、肛塞、窥视套、带线棒、单视窗镜管，双视窗镜管、三视窗镜管、镜芯、推线器。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 主要用于齿状线上黏膜选择性切除。 | 2
內械注准20232040006 | 内械注准20232040006 | 定制式3D打印截骨导板 |  | 中国 |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-07-13 |  | 2023-04-10 |  | 2028-04-09 |  |  |  | 内蒙古子殷科技有限公司 | [5 empty] | 根据患者影像学数据及临床医生要求，进行三维重建、设计后，采用聚千二内酰胺粉末经激光烧结增材制造工艺制成。 |  | 骨科手术配套工具，匹配患者解剖结构，用于特定病人骨科截骨手术中的定位、导向，在使用过程中不与中枢神经系统、血液循环系统及椎间隙接触。产品非无菌提供，使用前由使用者灭菌。 |  | 2
內械注准20232020010 | 内械注准20232020010 | 定制式3D打印器官轮廓模型 |  | 中国 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-07-24 |  | 2028-07-23 |  |  |  | 内蒙古子殷科技有限公司 | [5 empty] | 根据患者影像学数据和临床医生要求，进行三维重建、设计后，采用聚乳酸或光敏树脂经3D打印工艺制成。 |  | 用于显示人体器官病灶或受损部位的表面形态的模拟人体器官轮廓模型，提供给临床医生用于辅助观察病患部位，不带入手术室内使用。 |  | 2
內械注准20232020009 | 内械注准20232020009 | 定制式3D打印骨模型 |  | 中国 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-07-24 |  | 2028-07-23 |  |  |  | 内蒙古子殷科技有限公司 | [5 empty] | 根据患者影像学数据和临床医生要求，进行三维重建、设计后，采用聚乳酸或光敏树脂经3D打印工艺制成。 |  | 用于显示骨缺损部位及骨骼表面形态的模拟人体模型，提供给临床医生用于辅助观察病患骨部位，不带入手术室内使用,不用于骨科内固定钢板的术前弯折。 |  | 2
国械注准20183140474 |  | 一次性使用植入式给药装置专用针 | [6 empty] | 2022-12-05 |  |  | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 | [12 empty] | 3
浙杭械备20150295 | 浙杭械备20150295号 | 耳鼻喉科手术器械 | [9 empty] | 2016-11-18 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫械注准20182180421 |  | 一次性使用妇科检查包 | [9 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080554 | 豫械注准20182020554 | 气管插管引导丝 | [9 empty] | 2018-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2028-09-26 | [12 empty] | 2
国械注准20183461634 | 国械注准20183131634 | 空心接骨螺钉 | [6 empty] | 2023-02-16 |  |  | 2018-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2028-03-13 | [9 empty] | 该产品由空心接骨螺钉 (普通)，空心接骨螺钉 (带垫圈) ，空心接骨螺钉 (带垫圈、弹簧) 以及空心接骨螺钉(渐进式变螺距) 组成。其中，螺钉和弹簧材料符合GB 4234.1 中规定的00Cr18Ni14Mo3 不锈钢或GB/T 13810 中规定的TC4钛合金；垫圈材料符合GB 4234.1中规定的00Cr18Ni14Mo3 不锈钢或GB/T 13810 中规定的TA2G、TA3G、TA4G 纯钛、或符合GB/T 13810中规定的TC4 钛合金。钛及钛合金产品表面有阳极氧化或无阳极氧化。所有产品有灭菌或非灭菌包装。产品为一次性使用，灭菌有效期为五年。 |  | 该产品是供骨科手术时作内固定用。 | 3
浙械注准20182400411 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2018-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2028-10-30 | [9 empty] | 试剂1：碳酸缓冲液、氯化钠、壬烷磺酸钠； 试剂2A：碳酸缓冲液、壬烷磺酸钠； 试剂2B：磷酸缓冲液、脂蛋白相关磷脂酶A2底物； 校准品：含脂蛋白相关磷脂酶A2（重组蛋白）冻干品； 质控品：含脂蛋白相关磷脂酶A2（重组蛋白）冻干品。 （具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定量测定人血清中脂蛋白相关磷脂酶A2 (Lp-PLA2) 的活性。 | 2
国械注准20183130432 |  | 带锁髓内钉系统 | [9 empty] | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [12 empty] | 3
国械注准20183401877 |  | 幽门螺旋杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2018-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-12 | 2028-11-12 | [12 empty] | 3
粤械注准20172401334 |  | III型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2017-08-07 |  | 2022-08-06 | [13 empty] | 2
豫械注准20182080540 |  | 一次性使用呼吸过滤器包 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080507 |  | 热湿交换器 | [9 empty] | 2018-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2028-09-13 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080499 |  | 一次性使用气流雾化器 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20182080638 |  | 呼吸道用吸引导管 | [9 empty] | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [12 empty] | 2
鄂汉械备20180607号 | 鄂汉械备20230409号 | 核酸提取试剂 |  | 中国 |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-09-25 |  |  | 2023-05-08 | 2023-09-25 | 2099-12-31 |  |  |  | 武汉纳磁生物科技有限公司 | [5 empty] | 裂解液、磁珠、洗涤液I、洗涤液Ⅱ、洗涤液Ⅱ、洗脱液、蛋白酶K。 | 裂解液&磁珠、洗涤I、洗涤Ⅱ、洗脱液、蛋白酶K | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤，其处理后的产物用于临床体外检测使用。 |  | 1
沪闵械备20200004号 |  | 骨骼肌肌球蛋白（Skeletal Myosin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 骨骼肌肌球蛋白（Skeletal Myosin）抗体试剂（免疫组织化学法） | [8 empty] | 2020-01-02 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20182021730 |  | 一次性使用内窥镜用取样刷 | [5 empty] | 2018-12-18 | 2023-03-10 |  |  | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | 苏械注准20182021730 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性使用内窥镜用取样刷由刷头（刷毛和刷头钢丝绳组成）、不锈钢弹簧软管（钢丝绳）、塑料外管、滑块、手柄组成。刷毛由尼龙6材料制成，刷头钢丝绳由20Cr13材料制成，不锈钢弹簧软管（钢丝绳）由06Cr19Ni10材料制成，手柄和滑块由ABS材料制成，塑料外管由PE材料制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 一次性使用内窥镜用取样刷由刷头（刷毛和刷头钢丝绳组成）、不锈钢弹簧软管（钢丝绳）、塑料外管、滑块、手柄组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 供临床取细胞样本用 |  | 2
苏械注准20182081258 |  | 一次性使用雾化器 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
苏械注准20182181257 |  | 一次性使用宫颈采样器 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
陕械注准20182140078 |  | 清鼻护理液 | [9 empty] | 2018-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-11 | 2028-11-11 | [9 empty] | 该产品由喷雾器和喷雾液构成。喷雾液由纯净水和海水组成。 |  | 该产品用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 | 2
豫械注准20222140443 |  | 一次性使用手包 | 一次性使用手术包 | [8 empty] | 2022-06-07 |  | 2027-06-06 | [13 empty] | 2
豫械注准20182080541 |  | 一次性使用口咽通气道 | [9 empty] | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2028-09-20 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021575 |  | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件 | [6 empty] | 2023-02-06 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | 苏械注准20182021575 | [7 empty] | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件主要由切割吻合器器身及组件两部分组成，切割吻合器器身由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成。组件由钉仓（尼龙PPA+35%GF）、钉砧组件（06Cr19Ni10、12Cr17Ni7、05Cr17Ni4Cu4Nb）、钉匣底座（12Cr17Ni7）、切割刀定位块（05Cr17Ni4Cu4Nb）、切割刀（30Cr13）、钉匣外壳（尼龙 PPA+35%GF）、钉匣外壳套管（06Cr19Ni10）、吻合钉（Ti-3Al-2.5V）组成；器身根据枪管长度分A型、B型、C型；组件根据缝合长度分30、45、60三种规格，钉仓根据吻合钉高度配组不同分1、2、3、4、5、6、7、8八种规格，依据组件头部是否可弯转分直型、转动型，根据钉砧组件顶部形状分为标准型和鹰嘴型。切割吻合器的器身和组件在出厂时分别独立包装。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性腔镜下直线切割吻合器及切割组件由切割吻合器器身及组件两部分组成，切割吻合器器身由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成。切割吻合器组件由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、切割刀、钉匣外壳、钉匣外壳套管、吻合钉、推钉片组成。器身根据枪管长度分A型、B型、C型；组件根据缝合长度分30、45、60三种规格，钉仓根据吻合钉高度配组不同分1、2、3、4、5、6、7、8八种规格，依据组件头部是否可弯转分直型、转动型，根据钉砧组件顶部形状分为标准型和鹰嘴型。切割吻合器的器身和组件在出厂时分别独立包装。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管及胃、肠等组织的切除、横断和吻合。 |  | 2
苏械注准20182021570 |  | 一次性使用内窥镜用分离钳 | [6 empty] | 2023-02-07 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | 苏械注准20182021570 | [7 empty] | 一次性使用内窥镜用分离钳主要由盖板、外套管、钳头、钳头架、万向轮组成；产品根据传动杆长度分为330、430两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性使用内窥镜用分离钳主要由盖板、外套管、钳头、钳头架、万向轮、传动杆组成；产品根据工作长度分为330、430两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术时，对组织进行分离、牵引和缝合打结。 | 在临床上供腹腔手术时，对组织进行分离、牵引和缝合打结。 | 2
苏械注准20182021571 |  | 一次性使用内窥镜用抓钳 | [6 empty] | 2023-01-29 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | 苏械注准20182021571 | [7 empty] | 一次性使用内窥镜用抓钳主要由钳头、钳头架、盖板、外套管、前拨钮、万向轮组成，抓钳根据钳头齿形分为粗齿（C）、细齿（X）、根据传动杆长度分为330、430两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性使用内窥镜用抓钳由钳头、钳头架、盖板、外套管、前拨钮、万向轮、外管组成，抓钳根据钳头齿形分为粗齿（C）、细齿（X）、根据传动杆长度分为330、430两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术时，对组织进行钳夹、牵引及固定用 | 在临床上供腹腔手术时，对组织进行钳夹、牵引及固定用 | 2
苏械注准20182061576 |  | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | [6 empty] | 2023-02-06 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | 苏械注准20182061576 | [7 empty] | 一次性使用内窥镜标本取物袋按结构不同分为A、B、C三种形式，A形由推柄、连接钢管、手柄、外套管、取出钳夹、袋体、拉带、结扎绳组成；B形由袋体、推杆、外套管、手柄、袋体撑环、内套管手柄组成；C形由收紧拉线、外套管、推杆、袋体组成。其中A形根据取物袋的尺寸不同分为1、2、3、4、5、6、7共7种规格；B形、C形根据取物袋的尺寸不同分为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10各10种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性使用内窥镜标本取物袋按结构不同分为A、B、C三种形式，A形由推柄、连接钢管、手柄、外套管、取出钳夹、袋体、拉带、结扎绳组成；B形由袋体、推杆、外套管、手柄、袋体撑环、推杆手柄组成；C形由收紧拉线、外套管、推杆、袋体组成。其中A形根据取物袋的尺寸不同分为1、2、3、4、5、6、7共7种规格；B形、C形根据取物袋的尺寸不同分为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10共10种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本，异物并取出体外用 |  | 2
苏械注准20182021574 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [6 empty] | 2023-01-29 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | 苏械注准20182021574 | [7 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器由鞘管、储液器、阀门、上盖、密封圈、刀头、刀套、连接杆、保险按钮和手柄组成；选配件（气腹针）由充气管、穿刺管、阀体、两通阀组成。穿刺器按是否带有配件气腹针可分为带选配件和不带选配件两种型式，按带有选配件气腹针的长度可分为Y1、Y2两种规格，不带有选配件用字母W表示；穿刺器按包装型式可分为5、10、11、12、13、15、A、B、C、D、E、F,共12种规格；穿刺器的原材料主要为ABS、6Cr13、PC。本产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器由护管、储液器、阀门、上盖、密封圈、切割刀、刀套、连接杆、保险按钮和手柄组成；选配件（气腹针）由充气管、穿刺管、阀体、两通阀组成。穿刺器按是否带有配件气腹针可分为带选配件和不带选配件两种形式，按带有选配件气腹针的长度可分为Y1、Y2两种规格。不带有选配件用字母W表示；穿刺器按包装型式可分为5、10、11、12、13、15、A、B、C、D、E、F,共12种规格；该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，建立腹腔镜手术的工作通道用 | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，建立腹腔镜手术的工作通道用 | 2
苏械注准20182021572 |  | 一次性使用直线型吻合器及组件 | [6 empty] | 2023-02-03 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | 苏械注准20182021572 | [7 empty] | 一次性使用直线型吻合器及组件由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、推钉手柄、复位按钮、吻合钉组成。产品根据缝合长度不同分为30、45、60、75、90mm共五种规格：根据缝合组织的厚度，吻合钉的高度分为2、3、4共三种组件。每把吻合器出厂时带有一个或两个组件，该产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 一次性使用直线型吻合器及组件由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、盖板、推钉手柄、限位手柄、复位按钮、吻合钉组成。产品根据缝合长度不同分为30、45、60、75、90mm共五种规格；根据吻合组织的厚度，吻合钉的高度分为2、3、4共三种组件。每把吻合器出厂时带有一个或两个组件，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于消化道重建和脏器切除手术中的残端或切口的关闭。 | 适用于消化道重建和脏器切除手术中的残端或切口的关闭。 | 2
京械注准20182020327 |  | 非吸收性外科缝线 | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-04-24 | 2023-10-25 | 2028-12-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20182021573 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [6 empty] | 2023-02-07 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | 苏械注准20182021573 | [7 empty] | 一次性使用肛肠吻合器主要由抵钉座、吻切组件、后收紧圈、指示视窗、固定手柄、蝶形调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀圈、附件（扩张器、引线钩、导入器、穿线器、不可吸收外科缝线（带针）、加长导入器、3孔扩张器、2孔扩张器、1孔扩张器）组成。根据抵钉座总成是否可拆分，分为连体式和分体式两类；根据配套附件不同分为八种型号；根据吻切组件外径不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性使用肛肠吻合器由抵钉座总成、吻切组件、后收紧圈、指示视窗、固定手柄、蝶形调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀圈、附件（扩张器、引线钩、导入器、穿线器、不可吸收外科缝线（带针）、加长导入器、3孔扩张器、2孔扩张器、1孔扩张器)组成。根据抵钉座总成是否可拆分，分为连体式和分体式两类；根据配套附件不同分为八种型号；根据吻切组件外径不同分为三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于齿状线上黏膜选择性切除。 | 适用于齿状线上黏膜选择性切除。 | 2
苏械注准20182021460 |  | 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓 | 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓组件 |  | 中国 |  | 强生（苏州）医疗器材有限公司 |  | 2023-04-28 |  |  | 2018-10-22 | 2023-10-22 | 2023-10-21 | 2028-10-21 |  |  |  | 强生（苏州）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓组件由吻合器和钉仓组成。基本配置为钉砧部、关闭槽、钉砧叉、钉仓保护帽、钉仓卡槽、钉仓叉、肩、关问杆、击发钮、钉仓部、钉仓小翼、组织定位钮和定位指示组成。吻合器和钉仓分别单独包装。每把吻合器出厂时已预装1 个钉仓组件。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 用于消化道重建及脏器切除手术中组织的横断切除及残端或切口的闭合。 | 2
琼械注准20182640019 | 琼械注准20222140043 | 医用透明质酸钠修复贴 | [9 empty] | 2018-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2028-07-23 | [9 empty] | 本产品由透明质酸钠、纯化水、对羟基苯甲酸乙酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠、非织造布组成。 |  | 适用于轻中度痤疮的愈后皮肤修复；适用于激光光子治疗术后非慢性创面，为创面愈合、修复提供微环境。 | 2
鲁械注准20182080040 |  | 一次性使用气流雾化器 | 雾化面罩 | [8 empty] | 2023-01-24 |  | 2028-01-23 | [10 empty] | 雾化面罩由雾化杯、面罩、直咬嘴或弯咬嘴、 T形接头或直形接头或弯形接头、波纹管、送气管、织带组成 |  | 通过外接气源方式，将放置于雾化器中的药剂进行雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入口中。 | 2
琼械注准20182660015 | 琼械注准20232140031 | 高渗海水鼻腔喷雾器 | 高渗海水鼻腔喷雾 | [8 empty] | 2018-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2028-07-03 | [9 empty] | 本产品由喷雾器和喷雾液构成。喷雾液由纯化水和精制海盐组成。喷雾器由瓶体、鼻用喷雾剂泵、鼻用喷嘴和喷雾罩组成。 |  | 适用于改善鼻腔微环境，也可用于儿童（≥两岁）以及成年人急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病、鼻炎手术及化疗后的鼻腔清洗。 | 2
国械注准20183400415 |  | 肿瘤标志物多项质控品 | [6 empty] | 2023-04-27 |  |  | 2018-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2028-09-27 | [9 empty] | 含不同浓度人附睾蛋白4、鳞状上皮细胞癌抗原、神经元特异性烯醇化酶、癌抗原72-4、糖类抗原242、细胞角蛋白19片段、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原19-9、癌抗原15-3、癌抗原125、糖类抗原50的人血清基质的冻干品。 |  | 本产品与本公司生产的试剂盒配套使用， 用于对人附睾蛋白4（HE4）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、癌抗原 72-4（CA72-4）、糖类抗原242（CA242 ）、细胞角蛋白19片段（ CYFRA21-1 ）、游离前列腺特异性抗原（fPSA ）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原19-9（CA19-9）、癌抗原15-3（CA15-3）、癌抗原125（CA125 ）、糖类抗原50（CA50 ）肿瘤标志物检测项目临床检验时的实验室质量控制。 | 3
国械注进20183241728 | 国械注进20183161728 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | [9 empty] | 2018-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | 2028-02-22 | [12 empty] | 3
国械备20160553号 |  | 根管充填器 | [9 empty] | 2016-04-19 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械备20190777号 | 国械备20190777 | 牙科修整用钨钢车针 | [9 empty] | 2019-07-11 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂械注准20192142656 |  | 球囊扩张导管 | [9 empty] | 2019-04-15 |  | 2024-04-14 | [13 empty] | 2
琼械注准20182660014 | 琼械注准20232140033 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 生理性海水鼻腔喷雾 | [8 empty] | 2018-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2028-07-03 | [9 empty] | 本产品由喷雾器和喷雾液构成。喷雾液由纯化水和精制海盐组成。喷雾器由瓶体、鼻用喷雾剂泵、鼻用喷嘴和喷雾罩组成。 |  | 适用于儿童（≥两岁）以及成年人急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也可用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 | 2
琼械注准20182640017 | 琼械注准20232140034 | 壳聚糖足部生物敷料 | [9 empty] | 2018-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2028-07-06 | [9 empty] | 本产品由喷雾瓶和喷雾液构成。喷雾液由纯化水和壳聚糖组成。喷雾瓶由瓶体、喷雾剂泵、喷嘴和喷雾罩组成。 |  | 适用于足部各种原因引起的非慢性创面（小创口、擦伤、切割伤等）及周围皮肤的护理。 | 2
琼械注准20182640016 | 琼械注准20232170032 | 壳聚糖口腔生物敷料 | [9 empty] | 2018-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2028-07-06 | [9 empty] | 本产品由喷雾瓶和喷雾液构成。喷雾液由纯化水和壳聚糖组成。喷雾瓶由瓶体、喷雾剂泵、喷嘴和喷雾罩组成。 |  | 用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的的疼痛。 | 2
谢顺械备20220030 |  | 导光凝胶 | [9 empty] | 2022-05-20 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、氢氧化钠(pH调节剂）和纯化水组成。 |  | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与多种光子治疗设备配合使用。 |  | 1
国械注准20163100373 |  | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | [9 empty] | 2020-09-27 |  | 2025-09-26 | [13 empty] | 3
豫械注准20182080443 |  | 麻醉面罩 | [9 empty] | 2018-09-06 | 2021-07-13 | 2023-09-05 | 2026-07-12 | [12 empty] | 2
国械注进20143174836 |  | 种植体附件 | 种植体附件abutment and screw | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  | 2018-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2028-10-09 |  |  |  | 士卓曼（北京）医疗器械贸易有限公司 | [5 empty] | 种植体附件包括多功能基台，八角基台，多能基台，临时基台，螺丝固位基台，基底，中央螺钉及颌面螺丝。种植体附件由符合GB/T13810的TC20钛合金，即 Ti-6AI-7Nb合金制成。部分产品表面经阳极氧化处理。种植体附件分为无菌包装和非无菌包装。无菌包装的种植体附件为无菌产品，经辐照灭菌。种植体附件为非无菌产品，使用前由使用者自行灭菌。种植体附件为一次性使用产品。 |  | 种植体附件用于牙科种植体上部修复。 | 3
国械注准20183161835 |  | 医用透明质酸钠凝胶（眼科粘弹剂） | [9 empty] | 2018-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-15 | 2028-10-15 | [12 empty] | 3
鄂械注准20182182566 |  | 一次性使用三角球囊子宫支架 | [9 empty] | 2018-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2028-10-23 | [12 empty] | 2
国械备20170236号 |  | 楔子 | [9 empty] | 2017-03-31 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
冀沧械备20230011 |  | 呼气末二氧化碳采集吸氧管 | [5 empty] | 2023-02-22 |  | 2023-05-12 | 2023-09-22 | 2023-02-22 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 由鼻塞、氧气软管、调节环、固定环、双通软管、进氧接口和螺纹接头组成，非无菌产品。螺纹接头与二氧化碳采集设备连接；进氧接口与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。无气体湿化功能。调节环不用于调节流量。 | 由鼻塞、氧气软管、调节环、固定环、双通软管、进氧接口和螺纹接头组成，非无菌产品。螺纹接头与二氧化碳采集设备连接；进氧接口与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。无气体湿化功能。调节环不用于调节流量。一次性使用。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送，以及辅助二氧化碳等酸性气体的吸收。 |  | 1
苏械注准20192020011 |  | 一次性内镜下用带穿刺针穿刺器 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [8 empty] | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2023-01-06 | 2029-01-06 | [9 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装按成品包装型式分为 TC 型（单支装）和 TZ 型（组合套装，其中包含可选配件一次性气腹针 VN120、VN150 两种型号规格）。TC 型穿刺器由定位导向盖、锁紧固定盖、注气阀、套管、穿刺针、密封帽、阻气阀、转换盖（仅适用 TC15 型）组成；VN 型气腹针由充气管、穿刺管、阀体、两通阀、导气管弹簧及警示块组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | 2
国械注准20183030466 |  | 一次性使用高压球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 | [12 empty] | 3
国械注准20183030527 |  | PTCA球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2028-11-27 | [12 empty] | 3
苏械注准20162401037 |  | 甲状腺素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2023-06-21 | 2026-03-18 | [13 empty] | 2
苏械注准20162401044 |  | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2021-03-19 | 2023-05-22 | 2026-03-18 | [13 empty] | 2
国械注准20183460264 | 国械注准20183130264 | 金属接骨螺钉 | [6 empty] | 2023-09-25 |  |  | 2018-07-10 | 2023-09-25 | 2023-07-09 | 2028-09-24 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成，产品表面经着色阳极氧化和非阳极氧化处理，非灭菌包装。 |  | 适用于四肢骨折内固定 | 3
国械注准20183460261 | 国械注准20183130261 | 空心接骨螺钉 | [6 empty] | 2022-12-27 |  |  | 2018-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2028-07-09 | [12 empty] | 3

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20162213248 | 雾化器系统 | J9988 | 优锐医药科技（上海）有限公司 | J9936 | 爱尔真（北京）医疗设备有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS01881 | 深圳蓝韵生物技术有限公司 | 深圳蓝韵生物医疗科技有限公司
HCS06253 | 浙江金华星期一生物技术有限公司 | 浙江星期一生物技术有限公司
HCS06305 | 扬州九康医疗器械有限公司 | 江苏九丽康医疗用品有限公司
HCS04903 | 北京长木谷医疗科技有限公司 | 北京长木谷医疗科技股份有限公司
HCS00026 | 江苏海尔滋生物科技有限公司 | 江苏鹰伟生物科技有限公司