## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00031901 | 高频切开刀 | 一次性使用括约肌切开刀 | 安杰思 |  | AG-5091-0320;AG-5091-0520;AG-5091-1520;AG-5091-0325;AG-5091-0525;AG-5091-1525;AG-5091-0330;AG-5091-0530;AG-5091-1530;AG-5091-0335;AG-5091-0535;AG-5091-1535 AG-5091-0320;AG-5091-0520;AG-5091-1520;AG-5091-0325;AG-5091-0525;AG-5091-1525;AG-5091-0330;AG-5091-0530;AG-5091-1530;AG-5091-0335;AG-5091-0535;AG-5091-1535 AG-5093-0320;AG-5093-0520;AG-5093-1520;AG-5093-0325;AG-5093-0525;AG-5093-1525;AG-5093-0330;AG-5093-0530;AG-5093-1530;AG-5093-0335;AG-5093-0535;AG-5093-1535 AG-5094-05 AG-5095-05 |  | 01系列（三腔拉式）; 02系列（两腔拉式）; 03系列（三腔快速交换拉式）; 04系列（三腔针式）; 05系列 (两腔针式） |  | 手柄和指环材质为黄铜（Cu）材料；外鞘材质为聚四氟乙烯（PTFE）材料。电极切丝材质为M号医用不锈钢（YY/T 0249.1-2005）材料 |  | 国械注准20153011974 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 高频切开刀由手柄、指环、连接器、导丝腔接头、注射腔接头、外鞘、电极切丝、外鞘尖端组成。手柄和指环材质为黄铜（Cu）材料；外鞘材质为聚四氟乙烯（PTFE）材料。电极切丝材质为M号医用不锈钢（YY/T 0249.1-2005）材料。连接器可与高频发生器上的一个单极电缆链接；导丝腔可通过0.89mm的导丝；注射腔可链接标准的注射器，作为注射通道。具体型号规格见附页。本产品一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品用于软性内窥镜及高频手术设备配套使用，利用高频电流，经内镜行十二指肠Vater乳头和/或0ddi括约肌切开术。 |  | " 插入器械 1) 确认高频切开刀的头端方向，必要时进行手工塑形，确保头端朝向正视时居中略偏左。 2) 将导丝预装入高频切开刀，一起沿十二指肠镜钳道插入直到其头端部分出现在内镜视野中。 3) 调整内镜旋向、抬钳器高度，配合将切开刀推拉或微拉弓，以使刀头尽可能对准或勾出十二指肠乳头，同时试探推入导丝。 4) 确认导丝成功插入乳头，且在X线显示屏上，导丝头端在预期方向，如胆总管后，微微松开拉弓，推入切开刀进入胆管。  注射造影剂 1) 视情况，将装有造影剂的注射器接至高频切开刀标识为injection的接头注射。 2) 视显影情况，添加造影剂。  切割 1) 检查并确保高频电烧装置电缆与高频切开刀电极连接牢靠。 2) 选择适量切割功率，由低到高。 3) 准备切割时，建议将导丝回退到高频切开刀头部以下，以保证切割拉弓的舒适性。 4) 踏下高频电烧装置脚踏开关，同时通过高频切开刀手柄部分控制电极松紧进行切割。  抽出器械 1) 将十二指肠镜抬钳器降至最低。 2) 视情况，可将导丝再推入胆管里保留不动，将高频切开刀缓慢抽出。"
00079363 | 甲胎蛋白定量检测试剂盒(化学发光法) | 甲胎蛋白检测试剂盒(化学发光法) |  |  | 48人份/盒,96人份/盒 |  | 48人份/盒,96人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 国械注准20153401651 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、AFP预包被板（包被有鼠抗AFP单抗） 6×8，12×8； 2、抗AFP-ALP标记物（含碱性磷酸酶标记羊抗AFP多抗） 1瓶，4.5mL/瓶或8.5mL/瓶； 3、AFP校准品（含不同浓度的AFP抗原，以牛血清配制而成）S0~S5各1管 0.3mL/管 浓度分别为：0、5、25、50、200、600ng/mL； 4、AFP质控物（含一定量浓度的AFP抗原，以人血清配制而成） Q1 Q2各1管，0.3mL/管 Q1浓度范围：8.25~11.29ng/mL Q2浓度范围：193.88~281.68ng/mL； 5、浓缩清洗液（20×）(含表面活性剂、防腐剂) 1瓶，10mL/瓶或20mL/瓶； 6、发光底物液（含发光剂及增强剂） 1瓶，3.0mL/瓶或5.4mL/瓶； 7、样品稀释液（新生牛血清） 1瓶，5mL/瓶或10mL/瓶； 8、自封袋 1个； AFP预包被板、抗AFP-ALP标记物、AFP校准品、AFP质控物不同批号不可互换。 |  | 定量测定血清或肝素抗凝血浆样品中甲胎蛋白（AFP）的含量，用于肝癌的辅助诊断。 甲胎蛋白（AFP）为常用的肿瘤标记物之一，属糖蛋白，分子量70000，含糖4%。主要由胎肝合成，其次为卵黄囊，胃肠道黏膜，肾脏可合成少许。胎儿6周开始合成，12～15周达高峰，血清浓度1～3g/L，出生时脐血为10～100mg/L；出生后1～2年降至成人水平；正常妊娠中期可达90～500ng/ml；正常人血清AFP含量在2～8ng/ml之间，但许多疾病特别是肝炎都影响AFP值，AFP正常值一般低于25ng/ml[1]。 |  | 1、准备：自2-8℃冰箱取出试剂，室温平衡15分钟；浓缩清洗液用煮沸并预冷至室温（不超过7天）的纯化水按1:20稀释成工作液。 2、临床样品的处理：临床血清样品按1:5稀释（80μL样品稀释液中加入20μL血清样品，混匀）。 3、加样品、校准品、质控物及抗AFP-ALP标记物：稀释后待测样品、校准品及质控物分别定位于微孔条板。待测样品、校准品系列及质控物Q1、Q2每孔加20μL，然后各孔加入抗AFP-ALP标记物80μL，混匀。 4、温育：置37℃恒温反应60分钟。 5、洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300µL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗5次,最后一遍将板中液体拍尽。 6、加发光底物液：开启发光测定仪及主控制计算机，预热15分钟。设定测定模式与参数。将微孔板置发光测定仪测定室，用内置加样器加发光底物液，每孔50μL。详见发光测定仪操作指南。或者用手工加发光底物液，每孔50μL，注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。 7、测定RLU：于室温25℃左右，设定每孔测定1秒钟。在加发光底物液后的第10-20分钟测定各孔的发光值RLU。并将数据传至定量软件。 8、定量方法：根据各校准品测定的RLU，用Cubic SpLine方程建立AFP浓度—RLU的回归方程和绘制校准曲线。依据各样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的AFP浓度。存入AFP文档，再输入至病人的检测报告单。
00082688 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 50测试/盒；100测试/盒。 |  | 50测试/盒；100测试/盒。 |  | PP塑料 |  | 国械注准20183400568 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 磁性微球、发光标记物1、发光标记物2、低点校准品、高点校准品、阴性质控品、Anti-HIV-1阳性质控品、Anti-HIV-2阳性质控品、HIV-1 p24抗原阳性质控品。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的人类免疫缺陷病毒HIV-1型p24抗原和HIV-1/2型抗体。 |  | 2-8℃保存，有效期为12个月。
00141883 | 医用外固定冷敷带 | 医用外固定降温带 |  |  | 10cm*350cm | 10*350cm | 10*350cm |  | 高分子材料 |  | 吉长械备20170027号 |  | 36个月 |  | 铝箔 |  | 本品是由医用外固定带配以甘油、薄荷、乙醇、香精及增溶剂等蓄冷剂组成；医用外固定带是棉纤维与高分子材料制作而成的外固定弹力绷带或加强型外固定弹力绷带。 |  | 本产品因具有外固定、加压包扎、冷疗法作用的多功能固定材料，可用于需要外固定、加压包扎、冷疗处理的症状。（不能直接用在开放性伤口的皮肤上，需处理后使用） |  | 1、 开袋取出后，在超过患处 50%以上面积开始从远心端到近心端缠绕包扎，包扎时后面一层要叠压前面一层的2/3面积。 2、 包扎完后，可用固定扣（带）固定或叠压固定。 3、 患处抬高并休息。治疗部位将逐渐变凉，并可保持 2 小时以上。 4、 加强控压型配有拉力调节包装盒，使用时将本品自然拉出缠绕，不可人为额外施力或拉出过多，以免造成缠绕压力不同的现象出现。
00184361 | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | 液体 |  | 粵械注准20212401058 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 磁性微球：包被DHEA-S竞争抗原（化学合成）的磁性微球，PBS缓冲液；防腐剂。低点校准品：DHEA-S抗原（化学合成），BSA；防腐剂。高点校准品：DHEA-S抗原（化学合成），BSA；防腐剂。缓冲液：Tris-HCl缓冲液；防腐剂。发光标记物：ABEI标记的抗DHEA-S抗体（小鼠），Tris-HCl缓冲液；防腐剂。质控品1：DHEA-S抗原（化学合成），BSA；防腐剂。质控品2：DHEA-S抗原（化学合成），BSA；防腐剂。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中硫酸去氢表雄酮（DHEA-S）的含量，临床上主要用于评价肾上腺分泌雄激素的水平。 |  | 1. 集成试剂（含产品校准品） 2℃～8℃储存，效期为12个月。开封后，2℃～8℃储存有效期为6周，开封后储存时用封条封好。放置在正常运行的仪器上（试剂仓温度通过仪器硬件电路方式控制在5℃～15℃），有效期为4周。2. 质控品 2℃～8℃储存，效期为12个月。开封后，2℃～8℃储存有效期为6周，开封后储存时应密封。 开封后，在10℃～30℃条件下，可稳定保存6小时。 开封后，-20℃保存有效期为3个月；可冻/融次数为3次。
00077185 | 血液透析浓缩A液 |  |  |  | 装量：5L/桶、10L/桶、12.5L/桶； | 5L/桶、6L/桶、7L/桶、10L/桶、11L/桶、12.5L/桶、13L/桶、14L/桶 | AH01-Ⅲ 35X A液 |  | 氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸 |  | 国械注准20193100411 |  | 12个月 |  | PE |  | 浓缩A液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成，一次性使用。 |  | 用于急性肾衰竭、慢性肾衰竭的血液透析治疗。 |  | 使用本品时A液、B液加透析用水进行配制，按A液：B液：水=1：1.225：32.775 的稀释比配成最终透析液（由血透装置完成）
00061525 | 医用重组人源胶原蛋白功能敷料（喷雾型） | 医用重组胶原蛋白功能敷料（喷雾型） |  |  | 10ml/瓶；20ml/瓶；30ml/瓶；40ml/瓶；50ml/瓶；80ml/瓶；100ml/瓶；150ml/瓶；200ml/瓶*** |  | 10ml/瓶；20ml/瓶；30ml/瓶；40ml/瓶；50ml/瓶；80ml/瓶；100ml/瓶；150ml/瓶；200ml/瓶*** |  | 重组人源胶原蛋白 |  | 晋械注准20142640010 | 晋械注准20142140010 | 24个月 |  | 医用聚乙烯 |  | 该产品主要材料为重组人源胶原蛋白，辅以PBS缓冲液（由磷酸二氢钠、氯化钠组成）和少量防腐剂（尼泊金酯类和苯氧乙醇）。包装材料为医用聚乙烯（或聚丙烯）瓶、玻璃瓶或铝瓶。 | 该产品主要材料为重组胶原蛋白，辅以PBS缓冲液（由磷酸二氢钠、氯化钠组成）和少量防腐剂（尼泊金酯类和苯氧乙醇）。包装材料为钠钙玻璃模制注射剂瓶、聚丙烯喷头。 | 通过增加皮肤含水量，降低经表皮水分流失量（TEWL），调节皮肤pH值及油脂分泌，用于修复皮肤屏障功能，适用于皮肤屏障功能受损引起的皮肤疾病的辅助治疗。 1、 治疗皮炎、湿疹，可快速改善皮炎、湿疹引起的皮肤瘙痒、灼热、紧绷、疼痛及红斑、丘疹干燥脱屑、皮肤变薄萎缩、毛细血管扩张；用于面部痤疮的治疗。 2、用于痤疮引起的红斑、丘疹、脓疱、黑头粉刺、白头粉刺，预防疤痕形成及色素沉着。 | 该产品可用于非慢性创面（如小创口、擦伤、切割伤、皮炎/湿疹/痤疮引起的浅表性创面）及周围皮肤的护理，修复皮肤屏障功能，预防疤痕形成。 | 局部外用，每天喷3次，15天为一个疗程。
00060440 | 医用皮肤胶原修复功能敷料 | 医用胶原修复敷料 |  |  | 10g、20g、30g、40g、50g、80g、100g、150g、200g/支（瓶）*** |  | 10g、20g、30g、40g、50g、80g、100g、150g、200g/支（瓶）*** |  | 重组人源胶原蛋白 |  | 晋械注准20142640007 | 晋械注准20142140007 | 24个月 |  | 医用聚乙烯 |  | 该产品主要材料为重组人源胶原蛋白，辅以保湿润肤剂、助溶剂以及少量防腐剂。包装材料为医用聚乙烯（或聚丙烯）瓶、玻璃材料或医用铝管 | 该产品主要材料为重组胶原蛋白，辅以赋形剂、助溶剂以及少量防腐剂。包装材料为聚乙烯软管。 | 修复重建皮肤屏障功能，适用于皮炎、湿疹的治疗，用于皮炎、湿疹引起的局部皮肤瘙痒、灼热、皮肤紧绷、疼痛等。 可修复皮肤屏障功能，用于皮肤屏障功能受损引起的皮肤干燥脱屑、红斑、丘疹、红血丝及皮肤萎缩变薄的修复。 可预防疤痕形成及色素沉着。 | 该产品可用于非慢性创面（如小创口、擦伤、切割伤、皮炎/湿疹引起的浅表性创面）及周围皮肤的护理，修复皮肤屏障功能，预防疤痕形成。 | 局部外用，每天3次，15天为一个疗程。
00079196 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量检测试剂盒(化学发光法) | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153401876 |  | 48人份/盒；96人份/盒；500人份/盒 |  | 48人份/盒；96人份/盒；500人份/盒 |  | 聚乙烯 | 液体 | 国械注准20153401876 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1.预包被板（包被链霉亲和素） 48人份，96人份，500人份； 2.HBsAg标记物1（含生物素标记鼠抗HBs单抗） 1瓶，3.0mL/48人份，5.5mL/96人份，25mL/500人份； 3.HBsAg标记物2（含碱性磷酸酶标记羊抗HBs） 1瓶，3.0mL/48人份，5.5mL/96人份，25mL/100人份； 4.HBsAg校准品（含不同浓度的HBsAg，以牛血清配制而成） S0～S5各1管，浓度分别为:0、0.1、2、25、100、200IU/mL 0.3mL/48人份，0.5mL/96人份，1.0mL/500人份； 5.弱阳性（Q1）、强阳性（Q2）对照（含一定量浓度的HBsAg，以人血清配制而成） 各1管，Q1范围:0.73~1.21IU/mL Q2范围:34641~44653IU/mL 0.3mL/48人份，0.5mL/96人份，1.0mL/500人份； 6.浓缩清洗液（20×）（含表面活性剂、防腐剂） 1瓶，10mL/48人份，20mL/96人份，100mL/500人份； 7.发光底物液（含发光剂及增强剂） 1瓶，3.0mL/48人份，5.4mL/96人份，25mL/500人份； 8.阴性对照（含阴性人血清） 1管，0.3mL/48人份，0.5mL/96人份，1.0mL/500人份； 9.样品稀释液（新生牛血清） 1瓶，5.0mL/48人份，10mL/96人份，50mL/500人份； 10.自封袋 1个； 预包被板，HBsAg标记物1，HBsAg标记物2、HBsAg校准品，弱阳性（Q1）、强阳性（Q2）对照不同批号不可互换。 |  | 用于定性检测人血清、血浆（肝素抗凝）中HBsAg，并定量测定HBsAg阳性样品中HBsAg含量。 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）是乙型肝炎病毒外壳的一种结构成分。HBsAg存在于患者血清的小球型颗粒、管型颗粒和Dane颗粒中。HBsAg存在与否为判断是否感染乙型肝炎病毒感染的指标之一[1]。本试剂盒仅用于临床辅助诊断，具体临床应用时，临床医生须结合病例实际情况判断，不能以本试剂盒检测结果作为临床诊断的唯一依据。 |  | 1.准备：自2～8℃冰箱取出试剂，室温平衡15分钟；浓缩洗液用新制备的纯化水按1：20稀释成工作液；冻干校准品和阳性对照分别以500μL去离子水充分溶解； 2.加样：阴性对照、阳性对照（Q1、Q2）、样品及校准品加样于相应孔，分别加50µL；每孔加HBsAg标记物1及HBsAg标记物2各50μL；另设空白对照孔1孔，不加任何成份。置37℃恒温箱反应60分钟； 3.洗板：吸除板孔中的反应液，各孔加入洗液约300μL，静置20秒左右，除去其中液体。如此共洗五次,最后一遍将板中液体拍尽； 4.加底物：开启发光测定仪及主控制计算机，设定测定模式与参数。将微孔板置发光测定仪测定室，用内置加样器加发光底物，每孔50μL。或者用手工加发光底物液，每孔50μL，注意吸头不要碰到孔壁，且控制速度在每孔1秒钟左右。详见发光测定仪操作指南； 5.测定发光值：于加底物后的第15分钟测定各孔的发光值RLU，读数时间为1秒钟/孔。并将数据转至定量软件； 6.结果判定 在对数据进行处理前，先将各孔RLU减去空白孔RLU，再进行分析； 6.1 定性 Co值=阴性对照RLU×3.3， Co=Cut-off 标本RLU≥阴性对照RLU×3.3，HBsAg检测判为阳性； 标本RLU＜阴性对照RLU×3.3，HBsAg检测判为阴性； 6.2 定量 检测为HBsAg阳性的血清样品,必要时可进一步定量测定其HBsAg浓度。方法是将阳性标本按1:10，1:1000和1:10000稀释后检测。按测定为有效测定浓度（测定值在0.1-200IU/mL范围内）的最高稀释度的稀释倍数乘以测定浓度来报其浓度。 依据各校准品测定的RLU，建立HBsAg浓度-RLU的Cubic Spline回归方程和绘制校准品曲线。根据HBsAg阳性样品RLU值，由定量软件直接计算转换成其相应的HBsAg含量。存入HBsAg文档资料，再输入至病人的检测报告单。
00175519 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） |  |  | 25人份/盒 |  | 25人份/盒 |  | 塑料卡壳 |  | 鲁械注准20212400218 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 试剂盒主要组成成分为cTnI袋装检测卡、ID卡（选配）、二维码（选配）、全血缓冲液。 （1）cTnI袋装检测卡：检测卡由卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、荧光垫（喷有荧光微球偶联的cTnI单克隆抗体01和兔IgG抗体），硝酸纤维素膜（C线包被羊抗兔抗体，T线包被cTnI单克隆抗体02）、吸水纸、PVC板组成。 （2）ID卡（选配）: 载有本批次试剂的定标曲线信息。 （3）二维码（选配）：载有本批次试剂的定标曲线信息。 （4）全血缓冲液：主要成分为 0.01mol/L磷酸缓冲液、1%吐温-20等。 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中肌钙蛋白I（cTnI）的含量。 |  | 1.准备： 检测前将检测卡、缓冲液、样本恢复至室温（10-30℃）。建议检测卡在恢复至室温后再开封，开封后1小时内使用，防止检测卡受潮。 2.导入数据： 打开适用仪器，将配套试剂的ID卡或二维码信息导入仪器，在适用仪器中确认导入的信息与试剂盒的名称批号一致。（按照适用仪器说明书进行操作）。 3.加样： 血清/血浆样本：用移液器吸取100uL样本（注意不要吸入气泡），垂直加入试剂卡的加样孔中； 全血样本：用移液器吸取120uL样本（注意不要吸入气泡），垂直加入试剂卡的加样孔中，立即滴加一滴全血缓冲液(约50uL)。 4.模式： 根据样本类型，在适用仪器上选择“血清/血浆”或“全血”模式，详见适用仪器使用说明书。 5.检测： 试剂卡室温反应10分钟，插入适用仪器，读取检测结果（具体操作详见适用仪器使用说明书）。 6.退卡： 将检测完成后的测试卡从仪器中取出，并和多余实验废品一起按有生物危害的物品处理。
00079984 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | PP塑料 |  | 粤械注准20182400517 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 磁性微球、发光标记物、低点校准品、高点校准品、质控品1、质控品2 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清样本中心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）的含量 |  | 2℃～8℃储存，禁止冷冻，避免阳光直射。未开封试剂有效期为12个月。试剂开封后，在2℃～8℃有效期为28天。机载有效期为14天。
00082682 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | PP塑料 |  | 国械注准20183400517 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 磁性微球、低点校准品、高点校准品、发光标记物、缓冲液、阳性质控品、阴性质控品。（具体内容详见产品说明书） |  | 该产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。 |  | 2-8℃保存，有效期为12个月。
00162599 | 高频切开刀 | 一次性使用括约肌切开刀 | AGS |  | AG-5096-0325；AG-5096-0325-U；AG-5096-0520；AG-5096-0520-U；AG-5096-0525；AG-5096-0525-U；AG-5096-0530；AG-5096-0530-U；AG-5096-1520；AG-5096-1520-U；AG-5098-0325；AG-5098-0325-U；AG-5098-0520；AG-5098-0520-U；AG-5098-0525；AG-5098-0525-U；AG-5098-0530；AG-5098-0530-U；AG-5098-1520；AG-5098-1520-U |  | 06系列（三腔拉式）；08系列（三腔快速交换拉式） |  | 手柄和指环材质为黄铜（Cu）材料；外鞘材质为聚四氟乙烯（PTFE）材料。电极切丝材质为M号医用不锈钢（YY/T 0249.1-2005）材料。 |  | 国械注准20153011974 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 高频切开刀按照手柄不同分为普通型和滚轮型。其中普通型由手柄、指环、连接器、导丝腔接头、注射腔接头、外鞘、电极切丝和外鞘尖端组成，滚轮型由手柄、指环、连接器、导丝腔接头、注射腔接头、滚轮、外鞘、电极切丝组成。产品均为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年 |  | 本产品用于软性内窥镜及高频手术设备配套使用，利用高频电流，经内镜行十二指肠Vater乳头和/或0ddi括约肌切开术。 |  | "插入器械 1) 确认高频切开刀的头端方向，必要时进行手工塑形，确保头端朝向正视时居中略偏左。 2) 将导丝预装入高频切开刀，一起沿十二指肠镜钳道插入直到其头端部分出现在内镜视野中。 3) 调整内镜旋向、抬钳器高度，配合将切开刀推拉或微拉弓，以使刀头尽可能对准或勾出十二指肠乳头，同时试探推入导丝。 4) 确认导丝成功插入乳头，且在X线显示屏上，导丝头端在预期方向，如胆总管后，微微松开拉弓，推入切开刀进入胆管。  注射造影剂 1) 视情况，将装有造影剂的注射器接至高频切开刀标识为injection的接头注射。 2) 视显影情况，添加造影剂。  切割 1) 检查并确保高频电烧装置电缆与高频切开刀电极连接牢靠。 2) 选择适量切割功率，由低到高。 3) 准备切割时，建议将导丝回退到高频切开刀头部以下，以保证切割拉弓的舒适性。 4) 踏下高频电烧装置脚踏开关，同时通过高频切开刀手柄部分控制电极松紧进行切割。  抽出器械 1) 将十二指肠镜抬钳器降至最低。 2) 视情况，可将导丝再推入胆管里保留不动，将高频切开刀缓慢抽出。"
00061537 | 医用重组人源胶原蛋白功能敷料（凝胶型） | 医用重组胶原蛋白功能敷料 |  |  | 2g、3g、5g、10g、20g、30g、40g、50g、100g/支（瓶）*** |  | 2g、3g、5g、10g、20g、30g、40g、50g、100g/支（瓶）*** |  | 重组人源胶原蛋白 |  | 晋械注准20142640011 | 晋械注准20142140011 | 24个月 |  | 医用聚乙烯 |  | 该产品主要材料为重组人源胶原蛋白，辅以透明质酸钠、甘油和少量防腐剂（尼泊金酯类和苯氧乙醇）。包装材料为医用聚乙烯（或聚丙烯）瓶、玻璃瓶、树脂或铝管。 | 该产品主要材料为重组胶原蛋白，辅以透明质酸钠、甘油和少量防腐剂（尼泊金酯类和苯氧乙醇）。包装材料为钠钙玻璃模制注射剂瓶或配备聚丙烯喷头的钠钙玻璃模制注射剂瓶。 | 用于面部痤疮的辅助治疗。用于痤疮引起的皮肤红斑、丘疹、脓疱、黑头粉刺、白头粉刺、红血丝及皮肤萎缩变薄等多形性皮损症状。可改善皮肤局部症状，如：瘙痒、灼热、皮肤紧绷、疼痛。可通过增加皮肤含水量、修复皮肤屏障功能。用于皮肤屏障功能损伤引起的皮肤干燥脱卸及其他皮肤损伤的修复。预防疤痕形成及色素沉着。修复皮肤屏障功能，改善局部干燥、疼痛、瘙痒等自觉症状，修复激光创面，具有覆盖、止血、促进创面愈合的作用。可抑制创面色素沉着及疤痕形成。 | 该产品可用于非慢性创面（如小创口、擦伤、切割伤、痤疮引起的浅表性创面）及周围皮肤的护理，修复皮肤屏障功能；适用于激光治疗术后创面的覆盖、促进创面愈合与修复，预防疤痕形成。 | 局部外用，每天3次，15天为一个疗程。
00303641 | 核酸提取纯化试剂 | [7 empty] | 液体 | [13 empty] | 常温
00080039 | 超敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 超敏肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | PP塑料 |  | 粤械注准20182400803 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 主要由磁性微球、低点校准品、高点校准品、缓冲液、发光标记物、质控品1、质控品2组成 |  | 用于体外定量测定人血清样本中肌钙蛋白I（cTn I）的含量 |  | 2℃~8℃储存，禁止冷冻，避免阳光直射。在储存条件下，试剂盒可保存直至失效日期，未开封试剂有效期为12个月。试剂开封后，在2℃~8℃储存，有效期为28天。机载有效期为14天。
00080072 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | PP塑料 |  | 粤械注准20182401002 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 主要由磁性微球、低点校准品、高点校准品、缓冲液、发光标记物、质控品1、质控品2组成 |  | 用于人体外定量测定人血清样本中脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2)的含量 |  | 在2℃～8℃储存条件下，未开封试剂有效期为12个月，试剂盒可保存直至失效日期。试剂开封后，在2℃～8℃有效期28天。机载有效期为14天。
00162611 | 高频切开刀 | 一次性使用括约肌切开刀 | AGS |  | AG-5099-05 |  | 09系列（三腔针式） |  | 手柄和指环材质为黄铜（Cu）材料；外鞘材质为聚四氟乙烯（PTFE）材料。电极切丝材质为M号医用不锈钢（YY/T 0249.1-2005）材料。 |  | 国械注准20153011974 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 高频切开刀按照手柄不同分为普通型和滚轮型。其中普通型由手柄、指环、连接器、导丝腔接头、注射腔接头、外鞘、电极切丝和外鞘尖端组成，滚轮型由手柄、指环、连接器、导丝腔接头、注射腔接头、滚轮、外鞘、电极切丝组成。产品均为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年 |  | 本产品用于软性内窥镜及高频手术设备配套使用，利用高频电流，经内镜行十二指肠Vater乳头和/或0ddi括约肌切开术。 |  | "插入器械 1) 确认高频切开刀的头端方向，必要时进行手工塑形，确保头端朝向正视时居中略偏左。 2) 将导丝预装入高频切开刀，一起沿十二指肠镜钳道插入直到其头端部分出现在内镜视野中。 3) 调整内镜旋向、抬钳器高度，配合将切开刀推拉或微拉弓，以使刀头尽可能对准或勾出十二指肠乳头，同时试探推入导丝。 4) 确认导丝成功插入乳头，且在X线显示屏上，导丝头端在预期方向，如胆总管后，微微松开拉弓，推入切开刀进入胆管。  注射造影剂 1) 视情况，将装有造影剂的注射器接至高频切开刀标识为injection的接头注射。 2) 视显影情况，添加造影剂。  切割 1) 检查并确保高频电烧装置电缆与高频切开刀电极连接牢靠。 2) 选择适量切割功率，由低到高。 3) 准备切割时，建议将导丝回退到高频切开刀头部以下，以保证切割拉弓的舒适性。 4) 踏下高频电烧装置脚踏开关，同时通过高频切开刀手柄部分控制电极松紧进行切割。  抽出器械 1) 将十二指肠镜抬钳器降至最低。 2) 视情况，可将导丝再推入胆管里保留不动，将高频切开刀缓慢抽出。"
00153180 | 医用重组人源胶原蛋白功能敷料（凝胶型）（无菌型） | 医用重组胶原蛋白功能敷料（无菌型） |  |  | 2、3、5、10、15、20、25、30、40、50、80g/支 |  | 2、3、5、10、15、20、25、30、40、50、80g/支 |  | 医用聚乙烯 |  | 晋械注准20162640010 | 晋械注准20162140010 | 24个月 |  | 纸盒 |  | 该产品主要成分为重组人源胶原蛋白，辅以透明质酸钠。产品内包装为医用聚乙烯（或聚丙烯）、医用玻璃、医用树脂管（瓶）。无菌提供。 | 该产品主要成分为重组胶原蛋白，辅以透明质酸钠和甘油。产品内包装为预灌封注射器组合件或药用玻璃瓶（钠钙玻璃管制注射剂瓶、丁基胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖）。无菌提供。 | 适用于①预防整形切口的疤痕形成及色素沉着；②对皮肤浅表损伤可止血、止痛、促进创面愈合。 | 适用于预防整形切口的疤痕形成；对皮肤浅表损伤可止血、止痛，促进创面愈合。 | 创面处理：创面常规消毒、清创、止血；常规清创后，用生理盐水冲洗创面，取本品均匀涂于患处，无菌敷料包扎。一次一支，每3天使用一次。本产品可配合仪器使用。 | 创面处理：创面常规消毒、清创、止血；常规清创后，用生理盐水冲洗创面，取本品均匀涂于患处，可根据创面部位、创面大小调整用量和次数，或遵医嘱。本产品可配合仪器设备使用。
00061495 | 医用重组人源胶原蛋白功能敷料贴 | 医用重组胶原蛋白功能敷料贴 |  |  | 3g/袋；5g/袋；10g/袋；20g/袋；25g/袋；30g/袋*** |  | 3g/袋；5g/袋；10g/袋；20g/袋；25g/袋；30g/袋*** |  | 大分子重组人源胶原蛋白（III型）溶液 |  | 晋械注准20162640043 | 晋械注准20162140043 | 24个月 |  | 医用聚乙烯 |  | 该产品由大分子重组人源胶原蛋白（III型）溶液，辅以透明质酸钠、乳酸钠、少量防腐剂和蚕丝布组成。一次性外用。 | 该产品由胶原蛋白溶液和无纺布组成，胶原蛋白溶液主要材料为重组胶原蛋白，辅以透明质酸钠、乳酸钠和少量防腐剂（尼泊金酯类和苯氧乙醇）。包装材料为铝塑复合袋，本产品一次性使用。 | 修复面部皮肤屏障，增加皮肤含水量，用于物理治疗后皮肤损伤的修复。 | 修复面部皮肤屏障，用于物理治疗术后皮肤浅表性损伤的修复。 | 面部敷用，一次一片，15天为一个疗程。
00141726 | 医用冷湿敷绷带 | 医用降温绷带 | 艾尔丝邦 |  | ZHB-10cm*350cm | ZHB-10*350cn | ZHB-10cm*350cm | ZHB-10*350cn | 高分子材料 |  | 吉长械备20160045号 |  | 36个月 |  | 铝箔 |  | 本品是由弹力绷带配以甘油、薄荷、乙醇、增溶剂、香精等冷敷液混合而成；弹力绷带由氨纶（聚氨酯纤维）、棉纶（聚酰胺纤维）或（和）涤纶（聚酯纤维）等功能性纤维、棉纤维等高分子材料组成，皮肤破损处不能直接接触（需处理后使用）具有冷湿敷及加压包扎、外固定的作用。（皮肤破损处不能直接接触）。 |  | 本产品因具有冷湿敷及加压包扎、外固定的作用，故可用于需要冷疗、包扎固定处理的症状。 |  | 1、开袋取出后，在超过患处 50%以上面积开始从远心端到近心端缠绕包扎，包扎时后面一层要叠压前面一层的2/3面积。 2、包扎完后，可用固定扣（带）固定或叠压固定。 3、患处抬高并休息。治疗部位将逐渐变凉，并可保持 2 小时以上。 4、加强控压型配有拉力调节包装盒，使用时将本品自然拉出缠绕，不可人为额外施力或拉出过多，以免造成缠绕压力不同的现象出现。
00107093 | 牵开器 |  | 源临 |  | ORCL-12-3×3，ORCL-12-5×5，ORCL-16-3×3，ORCL-16-5×5 | ORCL-12-3×3、ORCL-12-5×5、ORCL-16-3×3、ORCL-16-5×5、ORCL-19-3×3、ORCL-19-5×5 | ORCL-12-3×3，ORCL-12-5×5，ORCL-16-3×3，ORCL-16-5×5 | ORCL-12-3×3、ORCL-12-5×5、ORCL-16-3×3、ORCL-16-5×5、ORCL-19-3×3、ORCL-19-5×5 | 不锈钢钢丝+PP |  | 粤穂械备20181294号 |  | 24个月 |  | 纸塑袋（个），白卡纸（盒） |  | 通常由撑开片或钩板、齿条（或弹簧片、螺丝）和手柄组成。或通常由连接口和杆部组成。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 由撑开片、手柄、固定用弹力线和医用胶带组成，撑开片采用不锈钢材料制成，手柄采用医用高分子材料制成。固定用弹力线和医用胶带用于固定撑开片及手柄，防止其脱落。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于或与拉钩配合使用，牵开组织。 |  | （1）消毒外阴部，根据包皮口大小选用合适的牵开器，扩张包皮； （2）打开包装，取出产品；将牵开器两工作端合拢插入阴茎包皮口，用胶布将弹力线固定在阴茎根部； （3）戴用期间每天用碘伏溶液清洗阴茎部三次，使用二至三天左右取出或更换较大规格再用。 由训练有素、有经验的医务人员操作。
00110120 | 壳聚糖医用生物创面修复敷料 |  | 人福 |  | 6cm*8cm、9cm*10cm、9cm*15cm、9cm*20cm、9cm*25cm、9cm*30cm、10cm*10cm、10cm*15cm、10cm*20cm、10cm*25cm |  | 无 | 6cm*8cm、9cm*10cm、9cm*15cm、9cm*20cm、9cm*25cm、9cm*30cm、10cm*10cm、10cm*15cm、10cm*20cm、10cm*25cm | 医用高分子材料 |  | 鄂械注准20132141844 |  | 三年 |  | 铝箔袋 |  | 本产品是由羧甲基壳聚糖、聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠、丙三醇、纯化水，经过滤、搅拌混合，涂布于粘胶纤维敷芯上制成的羧甲基壳聚糖复合敷芯层。本品由离型纸、羧甲基壳聚糖复合敷芯层和涂有医用压敏胶的无纺布组成。本品为无菌产品，灭菌方式为辐照灭菌。 |  | 本产品适用于真皮浅层及以上非慢性体表创口的保护，防止换药时创口撕拉损伤，促进创面愈合。本品为一次性使用。 |  | 1、清洗并去除坏死组织，对伤口常规消毒。2、取出本品，撕去白色保护层，将产品覆盖伤口并轻压，确保本品与伤口的紧密接触。3、最后沿“S”型撕口撕去外层的透明保护膜。
00028748 | 高频切开刀 | 一次性使用括约肌切开刀 | AGS |  | AG-5091-0320;AG-5091-0520;AG-5091-1520;AG-5091-0325;AG-5091-0525;AG-5091-1525;AG-5091-0330;AG-5091-0530;AG-5091-1530;AG-5091-0335;AG-5091-0535;AG-5091-1535 AG-5091-0320;AG-5091-0520;AG-5091-1520;AG-5091-0325;AG-5091-0525;AG-5091-1525;AG-5091-0330;AG-5091-0530;AG-5091-1530;AG-5091-0335;AG-5091-0535;AG-5091-1535 AG-5093-0320;AG-5093-0520;AG-5093-1520;AG-5093-0325;AG-5093-0525;AG-5093-1525;AG-5093-0330;AG-5093-0530;AG-5093-1530;AG-5093-0335;AG-5093-0535;AG-5093-1535 AG-5094-05 AG-5095-05 |  | 01系列（三腔拉式）; 02系列（两腔拉式）; 03系列（三腔快速交换拉式）; 04系列（三腔针式）; 05系列 (两腔针式） |  | 手柄和指环材质为黄铜（Cu）材料；外鞘材质为聚四氟乙烯（PTFE）材料。电极切丝材质为M号医用不锈钢（YY/T 0249.1-2005）材料 |  | 国械注准20153011974 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 1) 外鞘尖端设计有刻度标记供内镜下的可视操作。 2) 插入部分的最大外径可适配2.8mm以上活检孔道的内镜。 3) 导丝腔可适配最大外径0.89mm的导丝。 4) 作为高频发生器的应用单极，满足电磁兼容和电气安全特性要求。 |  | 本产品用于软性内窥镜及高频手术设备配套使用，利用高频电流，经内镜行十二指肠Vater乳头和/或0ddi括约肌切开术。 |  | ？ 插入器械 1) 确认高频切开刀的头端方向，必要时进行手工塑形，确保头端朝向正视时居中略偏左。 2) 将导丝预装入高频切开刀，一起沿十二指肠镜钳道插入直到其头端部分出现在内镜视野中。 3) 调整内镜旋向、抬钳器高度，配合将切开刀推拉或微拉弓，以使刀头尽可能对准或勾出十二指肠乳头，同时试探推入导丝。 4) 确认导丝成功插入乳头，且在X线显示屏上，导丝头端在预期方向，如胆总管后，微微松开拉弓，推入切开刀进入胆管。 ？ 注射造影剂 1) 视情况，将装有造影剂的注射器接至高频切开刀标识为injection的接头注射。 2) 视显影情况，添加造影剂。 ？ 切割 1) 检查并确保高频电烧装置电缆与高频切开刀电极连接牢靠。 2) 选择适量切割功率，由低到高。 3) 准备切割时，建议将导丝回退到高频切开刀头部以下，以保证切割拉弓的舒适性。 4) 踏下高频电烧装置脚踏开关，同时通过高频切开刀手柄部分控制电极松紧进行切割。 ？ 抽出器械 1) 将十二指肠镜抬钳器降至最低。 2) 视情况，可将导丝再推入胆管里保留不动，将高频切开刀缓慢抽出。
00075747 | 尿液碘检测试剂盒（氧化显色法） | 尿液碘检测试剂盒（过氧乙酸四甲基联苯胺氧化显色法） |  |  | 10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 |  | 10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 |  | 塑料 |  | 皖械注准20162400209 |  | 12个月 |  | 塑料 |  | 【产品性能指标】 最低检出限：不高于20μg/L。 线性范围：50μg/L~500μg/L，线性相关系数：r≥0.990。 批内精密度：变异系数CV≤10%。 批间精密度：相对偏差（R）≤15%。 准确度：相对偏差（B）≤15%。 特异性： a) 阴性特异性：该检测试剂对加入终浓度为25mg/dl的蛋白质、50mg/dl的葡萄糖、0.5mg/dl的胆红素、5mg/dl的尿酮体、0.03mg/dl的亚硝酸盐的0μg/L碘的阴性质控液，检测结果应不大于10μg/L。 b)阳性特异性：该检测试剂对加入终浓度为25mg/dl的蛋白质、50mg/dl的葡萄糖、0.5mg/dl的胆红素、5mg/dl的尿酮体、0.03mg/dl的亚硝酸盐的50μg/L碘的阳性质控液，检测结果的相对偏差应≤15%。 【主要组成成分】 尿液纯化装置 稀释液（柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液） 显色液（3,3，，5,5，-四甲基联苯胺） 氧化剂（冰乙酸、过氧化氢） 碘标准液（150μg/L，碘化钾） |  | 定量检测人尿液中的碘含量：用于检测评价人体碘营养状况 适用科室：医院儿科(儿保）、妇产科、内分泌科 |  | 1）样品处理：取1ml稀释液加入尿液纯化装置中，再加入尿液1ml，摇匀， 过滤，收集滤液，备用。 2）样品测量：在收集的纯化尿液中，加入150μl（5滴）显色剂，混匀，再加入30μl（1滴）氧化剂，立即按“测量”键，混匀之后，放入尿液碘定量分析仪检测池中，准确反应60秒时，读出样品的浓度值，即为尿液中碘的含量。 注：如尿液碘浓度超过500μg/L，则进行成倍稀释，按以上方法检测所得值应乘以相应稀释倍数。
00079621 | 胃泌素-17测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 胃泌素-17测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | 50测试/盒、100测试/盒 |  | PP塑料 |  | 粤械注准20182401001 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 主要由磁性微球、低点校准品、高点校准品、缓冲液、发光标记物、质控品1、质控品2组成 |  | 用于体外定量测定人血清中胃泌素-17（Gastrin-17)的含量 |  | 在2℃-8℃储存条件下，未开封试剂有效期为12个月，试剂盒可保存直至失效日期。 试剂开封后，在2℃-8℃有效期为28天。机载有效期为14天。
00148672 | 医用激光光纤 |  | Jxmedex |  | SSRH 8-SMA、 TCRH 7-SMA、 FEF 2. 2-SMA、CFE 0. 6-SMA | R-SSRH 8-SMA、R-TCRH 7-SMA、 R-FEF 2. 2-SMA | SSRH 8-SMA、 TCRH 7-SMA、 FEF 2. 2-SMA、CFE 0. 6-SMA | R-SSRH 8-SMA、R-TCRH 7-SMA、 R-FEF 2. 2-SMA | 低0H硅芯光纤、铁氟龙、PE、 PVC、303 医用不锈钢 |  | 赣械注准20182010166 |  | 2年 |  | PVC |  | SSRH 8-SMA 型主要由光纤、SMA9OS连接器、三通、冷却剂管、外层套管、手柄以及远端接触式刀头连接器等组成; TCRH7-SMA 型主要由光纤、SMA905 连接器、三通、 冷却剂管、外层套管、手柄、耳机接头以及远端接触式刀头连接器等组成; FEF2. 2 -SMA型主要由光纤、SMA905连接器、三通、冷却剂管、外层套管、远端接触式刀头连接器等组成; CFE0.6-SMA 型主要由光纤、SMA905 连接器等组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌 |  | 与医用激光手术系统配套应用，传输激光器产生的能量,供激光手术用。 |  | 与医用激光手术系统配套应用
00289943 | B型利钠肽（BNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | B型钠尿肽（BNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 试剂卡 | [13 empty] | 2~30℃保存，有效期为12个月。禁止冻存。
00093350 | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | S100抗体试剂（免疫组织化学） |  |  | 1.5ml/瓶、3ml/瓶、6ml/瓶、12ml/瓶、25ml/瓶 |  | 1.5ml/瓶、3ml/瓶、6ml/瓶、12ml/瓶、25ml/瓶 |  | 液体 |  | 鄂汉械备20180225号 |  | 18个月 |  | 塑料瓶 |  | 免疫组化一抗 |  | 免疫组化 |  | 上机使用
00003120 | 一次性使用无菌血液透析导管包 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 健启 |  | GMH-1813-S GMH-18135-S GMH-1815-S GMH-1816-S GMH-1819-S GMH-1820-S GMH-211513-S GMH-2115135-S GMH-211515-S GMH-211516-S GMH-211519-S GMH-211520-S GMH-21213-S GMH-212135-S GMH-21215-S GMH-21216-S GMH-21219-S GMH-21220-S GMH-212513-S GMH-2125135-S GMH-212515-S GMH-212516-S GMH-212519-S GMH-212520-S GMH-21313-S GMH-213135-S GMH-21315-S GMH-21316-S GMH-21319-S GMH-21320-S GMH-213513-S GMH-2135135-S GMH-213515-S GMH-213516-S GMH-213519-S GMH-213520-S GMH-21413-S GMH-214135-S GMH-21415-S GMH-21416-S GMH-21419-S GMH-21420-S GMH-31213-S GMH-312135-S GMH-31215-S GMH-31216-S GMH-31219-S GMH-31220-S | GMH-1813-S、GMH-18135-S、GMH-1815-S、GMH-1816-S、GMH-1819-S、GMH-1820-S、GMH-1824-S、GMH-211513-S、GMH-2115135-S、GMH-211515-S、GMH-211516-S、GMH-211519-S、GMH-211520-S、GMH-211524-S、GMH-21213-S、GMH-212135-S、GMH-21215-S、GMH-21216-S、GMH-21219-S、GMH-21220-S、GMH-21224-S、GMH-212513-S、GMH-2125135-S、GMH-212515-S、GMH-212516-S、GMH-212519-S、GMH-212520-S、GMH-212524-S、GMH-21313-S、GMH-213135-S、GMH-21315-S、GMH-21316-S、GMH-21319-S、GMH-21320-S、GMH-21324-S、GMH-213513-S、GMH-2135135-S、GMH-213515-S、GMH-213516-S、GMH-213519-S、GMH-213520-S、GMH-213524-S、GMH-21413-S、GMH-214135-S、GMH-21415-S、GMH-21416-S、GMH-21419-S、GMH-21420-S、GMH-21424-S、GMH-31213-S、GMH-312135-S、GMH-31215-S、GMH-31216-S、GMH-31219-S、GMH-31220-S、GMH-31224-S | GMH-1813-S GMH-18135-S GMH-1815-S GMH-1816-S GMH-1819-S GMH-1820-S GMH-211513-S GMH-2115135-S GMH-211515-S GMH-211516-S GMH-211519-S GMH-211520-S GMH-21213-S GMH-212135-S GMH-21215-S GMH-21216-S GMH-21219-S GMH-21220-S GMH-212513-S GMH-2125135-S GMH-212515-S GMH-212516-S GMH-212519-S GMH-212520-S GMH-21313-S GMH-213135-S GMH-21315-S GMH-21316-S GMH-21319-S GMH-21320-S GMH-213513-S GMH-2135135-S GMH-213515-S GMH-213516-S GMH-213519-S GMH-213520-S GMH-21413-S GMH-214135-S GMH-21415-S GMH-21416-S GMH-21419-S GMH-21420-S GMH-31213-S GMH-312135-S GMH-31215-S GMH-31216-S GMH-31219-S GMH-31220-S | GMH-1813-S、GMH-18135-S、GMH-1815-S、GMH-1816-S、GMH-1819-S、GMH-1820-S、GMH-1824-S、GMH-211513-S、GMH-2115135-S、GMH-211515-S、GMH-211516-S、GMH-211519-S、GMH-211520-S、GMH-211524-S、GMH-21213-S、GMH-212135-S、GMH-21215-S、GMH-21216-S、GMH-21219-S、GMH-21220-S、GMH-21224-S、GMH-212513-S、GMH-2125135-S、GMH-212515-S、GMH-212516-S、GMH-212519-S、GMH-212520-S、GMH-212524-S、GMH-21313-S、GMH-213135-S、GMH-21315-S、GMH-21316-S、GMH-21319-S、GMH-21320-S、GMH-21324-S、GMH-213513-S、GMH-2135135-S、GMH-213515-S、GMH-213516-S、GMH-213519-S、GMH-213520-S、GMH-213524-S、GMH-21413-S、GMH-214135-S、GMH-21415-S、GMH-21416-S、GMH-21419-S、GMH-21420-S、GMH-21424-S、GMH-31213-S、GMH-312135-S、GMH-31215-S、GMH-31216-S、GMH-31219-S、GMH-31220-S、GMH-31224-S | 聚氨酯 |  | 国械注准20183101944 |  | 3年 |  | PE灭菌袋 |  | 一次性使用无菌血液透析导管包按包内除血液透析导管以外是否配有其他组件进行分类,可分为单管包、复合包共两种类型。一次性使用无菌血液透析导管包的单管包由:血液透析导管组成。一次性使用无菌血液透析导管包的复合包由基本配置组件:血液透析导管、导丝、Y型穿刺针(或直型穿刺针+蓝空针)、扩张管;选配组件:消毒刷 、一次性使用注射器、一次性使用注射针、肝素帽、塑柄手术刀、中单、孔巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、医用透明贴、医用棉球组成。所有组件均不含药物。灭菌方式:环氧乙烷灭菌 | 一次性使用无菌血液透析导管套件按包内除血液透析导管以外是否配有其他组件进行分类，可分为单管包、复合包共两种类型。 一次性使用无菌血液透析导管套件的单管包由：血液透析导管组成。 一次性使用无菌血液透析导管套件的复合包由基本配置组件：血液透析导管、导丝、Y型穿刺针（或直型穿刺针+蓝空针）、扩张器；选配组件：消毒刷、一次性使用注射器、一次性使用注射针、肝素帽、塑柄手术刀、中单、孔巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、医用透明贴、医用棉球、橡胶外科手套组成。 所有组件均不含药物。 灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 | 用于血液透析的血管内导管包，血液透析导管留置人体时间≤14天 |  | 1．确定穿刺部位、进针方向及深度。2．按要求对穿刺部位进行准备处理。 3．用适当的针局部注射皮丘。 4．冲洗管腔后准备插入导管。去掉导管上的肝素帽，以便穿过导丝。警告：请勿剪断导管更改导管长度。 5．将带有注射器的穿刺针插入血管并回抽注射器。确保有良好的静脉回血。注意：抽吸得到的血液的颜色，并不能作为已经进入静脉的可靠指标。 6．将导丝轻柔的送入至静脉，将导丝推送到合适位置。警告：勿切断导丝，改变导丝长度。请勿以与针斜角的方向抽出导丝，以降低损坏导丝的可能性。 7．将导丝固定在原位并移去穿刺针和注射器。注意：在穿刺的全过程中，都要紧紧抓住导丝，并保持导丝位置。利用导丝上的厘米刻度、根据留置导管所需要的深度调整导丝的置入深度。8．用手术刀切开穿刺部位的皮肤，切开过程中让手术刀的刀锋背向导丝。注意：请勿切断导丝。将扩张管沿导丝插入血管，转动扩张管，扩张通道以便导管插入，退出扩张管。注意：插入和退出扩张管时保持导丝位置不变。9．将带刻度的导管沿导丝插入至血管内所需的位置。 10．把导管固定在合适的深度后抽出导丝。注意：如果置管后拔出导丝时发现有阻力，说明导丝可能在血管内的导管尖端处打折。这种情况下，如果强行将导丝抽出，可能会拉断导丝。遇到阻力时，应该将导管沿导丝后撤2-3厘米，再尝试抽出导丝。如果仍存在阻力，应将导丝和导管一同拔出。警告：尽管导丝断裂的发生率极低，但术者仍应注意用力过度可能造成导丝断裂风险。11．确认导丝在抽出之后完整无缺。 12．把一个注射器与导管相连并抽吸，直到可以看到顺畅的静脉回血。依照标准的医院操作规范用肝素帽封管。若外延管末端带有止血夹，可用于阻止导管内的液体流动及更换肝素帽。注意：为避免过高的压力造成外延管损坏，使用导管输液前必须打开止血夹。 13．暂时固定导管并加盖敷料。 14．置管后立即进行胸部x射线检查，以确认导管尖端的位置。注意：X射线检查必须确认导管位于纵膈右侧的上腔静脉内，导管远端与腔静脉壁平行，且尖端位于奇静脉或气管隆突之上，并清晰显现。如果导管尖端位置不正确，需重置导管并再次确认。 15．利用旋转固定夹将导管缝合在病人身上。注意：为降低切断或损坏导管的风险，避免阻塞导管液流，请勿直接缝合导管外壁。16．遵照医院的规定在穿刺位置加盖敷料。注意：护理穿刺部位时必须严格遵守无菌操作技术。 17．根据导管上的厘米刻度，在病历上记录导管置入皮下的深度。经常检视导管留置情况，可以确保导管没有移位。 18．拔管时确保导管全部被拔出。 19．导管使用后，可能有潜在的生物学风险，应按相关的法律法规要求进行处理。
00080043 | 肾素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 肾素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | PP塑料 |  | 粤械注准20182400812 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 磁性微球、低点校准品、高点校准品、发光标记物、质控品1、质控品2 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血浆中的肾素（Renin） |  | 2℃～8℃储存，禁止冷冻，避免阳光直射。 未开封试剂保存在2℃～8℃，有效期为12个月。开封试剂保存在2℃～8℃，有效期为42天。试剂放置在正常运行的仪器上，有效期为28天。
00074387 | 液基细胞处理试剂盒 |  |  |  | LSG-100 、 LMG-100、 LCG-100、LST-100、 LMT-100、 LCT-100 、LSX-100、 LMX-100、 LCX-100、 LSN-100、 LMN-100、 LCN-100 | 型号:LSG-100、LSG-100A、LSG-100B、LMG-100、LMG-100A、LMG-100B、LCG-100、LCG-100A、LCG-100B、LCG-200、LST-100、LMT-100、LCT-100、LSX-100.LMX-100、LCX-100、LSN-100、LMN-100、LCN-100、LSJ-100,LCJ-100、LMJ-100包装规格:100人份/箱（10mL./瓶）、100人份/箱（14mL/瓶）、100人份/箱（17mL）瓶）、100人份/箱（20mL/瓶）、100人份/箱（25mL/瓶）、200人份/箱（10mL）瓶）、200人份/箱（14mL/瓶）、200人份/箱（17mL/瓶）、200人份/箱（20mL/瓶）、200人份/箱（25mL/瓶） | LSG-100 、 LMG-100、 LCG-100、LST-100、 LMT-100、 LCT-100 、LSX-100、 LMX-100、 LCX-100、 LSN-100、 LMN-100、 LCN-100 | 型号:LSG-100、LSG-100A、LSG-100B、LMG-100、LMG-100A、LMG-100B、LCG-100、LCG-100A、LCG-100B、LCG-200、LST-100、LMT-100、LCT-100、LSX-100.LMX-100、LCX-100、LSN-100、LMN-100、LCN-100、LSJ-100,LCJ-100、LMJ-100包装规格:100人份/箱（10mL./瓶）、100人份/箱（14mL/瓶）、100人份/箱（17mL）瓶）、100人份/箱（20mL/瓶）、100人份/箱（25mL/瓶）、200人份/箱（10mL）瓶）、200人份/箱（14mL/瓶）、200人份/箱（17mL/瓶）、200人份/箱（20mL/瓶）、200人份/箱（25mL/瓶） | 液体 |  | 闽厦械备20170003号 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 该试剂盒主要由细胞保存液（氯化钠、氯化钾、乙酸钙、甲醇、EDTA、纯化水）、细胞保存液（氯化钠、SDS、纯化水）、稀释液（氯化钾、乙酸钙、L-抗坏血酸、甲醇、纯化水）、细胞承载片（载玻片、盖玻片）组成。 |  | 该产品可用于临床检验分析前细胞的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。 |  | 利用染色液对细胞染色，从而进行细胞学检查。
00077325 | 血液透析浓缩B液 |  |  |  | 装量：6.3L/桶、12.5L/桶 | 6L/桶、6.3L/桶、7L/桶、11L/桶、12L/桶、12.5L/桶、13L/桶、14L/桶 | AH01-Ⅲ 35X B液 |  | 碳酸氢钠 |  | 国械注准20193100411 |  | 5个月 | 6个月 | PE |  | 浓缩B液由碳酸氢钠组成。一次性使用。 |  | 用于急性肾衰竭、慢性肾衰竭的血液透析治疗。 |  | 使用本品时A液、B液加透析用水进行配制，按A液：B液：水=1：1.225：32.775 的稀释比配成最终透析液（由血透装置完成）
00003052 | 一次性使用无菌中心静脉导管包 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 健启 |  | GMC-12008-S GMC-12013-S GMC-11813-S GMC-11816-S GMC-11820-S GMC-11616-S GMC-11620-S GMC-11630-S GMC-11416-S GMC-11420-S GMC-11430-SGMC-2408-S GMC-2413-S GMC-2513-S GMC-2516-S GMC-2520-SGMC-2716-S GMC-2720-S GMC-2730-S GMC-2816-S GMC-2820-S GMC-2830-S GMC-28516-S GMC-28520-S GMC-35513-S GMC-35516-S GMC-3716-S GMC-3720-S GMC-3730-S GMC-3816-S GMC-3820-S GMC-3830-S GMC-38516-S GMC-38520-S GMC-38530-S GMC-48516-S GMC-48520-S GMC-48530-S GMC-28530-S |  | GMC-12008-S GMC-12013-S GMC-11813-S GMC-11816-S GMC-11820-S GMC-11616-S GMC-11620-S GMC-11630-S GMC-11416-S GMC-11420-S GMC-11430-SGMC-2408-S GMC-2413-S GMC-2513-S GMC-2516-S GMC-2520-SGMC-2716-S GMC-2720-S GMC-2730-S GMC-2816-S GMC-2820-S GMC-2830-S GMC-28516-S GMC-28520-S GMC-35513-S GMC-35516-S GMC-3716-S GMC-3720-S GMC-3730-S GMC-3816-S GMC-3820-S GMC-3830-S GMC-38516-S GMC-38520-S GMC-38530-S GMC-48516-S GMC-48520-S GMC-48530-S GMC-28530-S |  | 聚氨酯 |  | 国械注准20173774253 | 国械注准20173034253 | 3年 |  | PE灭菌袋 |  | 本产品由基本配置:中心静脉导管(一次性使用穿刺针、导丝、扩张管;选用器械和辅料配置:一次性使用无菌注射器带针、一次性使用塑柄手术刀、一次性使用肝素帽、蝴蝶夹、消毒刷、医用无菌垫单、一次性使用医用孔巾、外科纱布辅料、非吸收性外科缝线、吸塑盒、医用粘贴膜、医用棉球组成。 | 本产品由基本配置：中心静脉导管（单腔、双腔、三腔、四腔）、穿刺针、导丝、扩张器；选用器械和辅料配置：一次性使用注射器、一次性使用注射针、塑柄手术刀、肝素帽、蝴蝶夹、消毒刷、中单、孔巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、吸塑盒、医用透明贴、医用棉球、蓝空针、橡胶外科手套组成。 | 主要用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量用的血管内导管包。 |  | 1．确定穿刺部位、进针方向及深度。 2．按要求对穿刺部位进行准备处理。 3．用适当的针局部注射皮丘。 4．冲洗管腔后准备插入导管。去掉导管上的一次性使用肝素帽，以便穿 过导丝。警告：请勿剪断导管更 改导管长度。 5．将带有注射器的一次性使用穿刺针插入血管并回抽注射器。确保有良好的静脉回血。注意：抽吸得 到的血液的颜色，并不能作为已经进入静脉的可靠指标。 6．将导丝轻柔的送入至静脉，将导丝推送到合适位置。 警告：勿切断导丝，改变导丝长度。请勿以与针斜角的方向抽出导丝，以降低损坏导丝的可能性。 7．将导丝固定在原位并移去一次性使用穿刺针和注射器。 注意：在穿刺的全过程中，都要紧紧抓住导丝，并保持导丝位置。利用导丝 上的厘米刻度、根据留置导管所需要的深度调整导丝的置入深度。 8．用手术刀切开穿刺部位的皮肤，切开过程中让手术刀的刀锋背向导丝。 注意：请勿切断导丝。将扩张管沿导丝插入血管，转动扩张管，扩张通 道以便导管插入，退出扩张管。注意：插入和退出扩张管时保持导丝位置不变。 9．将带刻度的导管沿导丝插入至血管内所需的位置。 10．把导管固定在合适的深度后抽出导丝。 注意：如果置管后拔出导 丝时发现有阻力，说明导丝可能在血管内的导管尖端处打折。这种 情况下，如果强行将导丝抽出，可能会拉断导丝。遇到阻力时，应该 将导管沿导丝后撤2-3厘米，再尝试抽出导丝。如果仍存在阻力，应将导丝和导管一同拔出。 警告:尽管导丝断裂的发生率极低，但术者仍应注意用力过度可能造成导丝断裂风险。 11．确认导丝在抽出之后完整无缺。 12．把一个注射器与导管相连并抽吸，直到可以看到顺畅的静脉回血。依照标准的医院操作规范用一 次性使用肝素帽封管。若外延管末端带有止血夹，可用于阻止导管内的液体流动及更换一次性使用肝素帽。 注意：为避免过高的压力造成外延管损坏，使用导管输液前必须打开止血夹。 13．暂时固定导管并加盖敷料。 14．置管后立即进行胸部x射线检查，以确认导管尖端的位置。注意：X射线检查必须确认导管位于纵膈 右侧的上腔静脉内，导管远端与腔静脉壁平行，且尖端位于奇静脉或气管隆突之上，并清晰显现。如果导 管尖端位置不正确，需重置导管并再次确认。 15．利用包装内的蝴蝶夹将导管缝合在病人身上，如有需要可讲一体化的缝合固定翼作为第二缝合点。 注意：为 降低切断或损坏导管的风险，避免阻塞导管液流，请勿直接缝合导管外壁。 16．遵照医院的规定在穿刺位置加盖敷料。注意：护理穿刺部位时必须严格遵守无菌操作技术。 17．根据导管上的厘米刻度，在病历上记录导管置入皮下的深度。经常检视导管留置情况，可以确保导 管没有移位。 18．拔管时确保导管全部被拔出。 19．导管使用后，可能有潜在的生物学风险，应按相关的法律法规要求进行处理。
00175514 | N末端B型利钠肽原（NT-proBNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | N末端B型利钠肽原（NT-proBNP）检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） |  |  | 25人份/盒 |  | 25人份/盒 |  | 塑料卡壳 |  | 鲁械注准20212400214 |  | 18个月 |  | 铝箔袋 |  | 试剂盒主要组成成分为NT-proBNP袋装检测卡、ID卡（选配）、二维码（选配）、全血缓冲液。 （1）NT-proBNP袋装检测卡：检测卡由卡壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、荧光垫（喷有荧光微球偶联的NT-proBNP单克隆抗体01和兔IgG抗体），硝酸纤维素膜（C线包被羊抗兔抗体，T线包被NT-proBNP单克隆抗体02）、吸水纸、PVC板组成。 （2）ID卡（选配）: 载有本批次试剂的定标曲线信息。 （3）二维码（选配）：载有本批次试剂的定标曲线信息。 （4）全血缓冲液：主要成分为 0.01mol/L磷酸缓冲液、1%吐温-20等。 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中N末端B型利钠肽原（NT-proBNP）的含量。 |  | 1.准备： 检测前将检测卡、缓冲液、样本恢复至室温（10-30℃）。建议检测卡在恢复至室温后再开封，开封后1小时内使用，防止检测卡受潮。 2.导入数据： 打开适用仪器，将配套试剂的ID卡或二维码信息导入仪器，在适用仪器中确认导入的信息与试剂盒的名称批号一致。（按照适用仪器说明书进行操作）。 3.加样： 血清/血浆样本：用移液器吸取100uL样本（注意不要吸入气泡），垂直加入试剂卡的加样孔中； 全血样本：用移液器吸取120uL样本（注意不要吸入气泡），垂直加入试剂卡的加样孔中，立即滴加一滴全血缓冲液(约50uL)。 4.模式： 根据样本类型，在适用仪器上选择“血清/血浆”或“全血”模式，详见适用仪器使用说明书。 5.检测： 试剂卡室温反应10分钟，插入适用仪器，读取检测结果（具体操作详见适用仪器使用说明书）。 6.退卡： 将检测完成后的测试卡从仪器中取出，并和多余实验废品一起按有生物危害的物品处理。
00079092 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 胰岛素样生长因子结合蛋白3测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | PP塑料 |  | 粤械注准20182400815 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 磁性微球、低点校准品、高点校准品、发光标记物、样本稀释液、质控品1、质控品2 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中胰岛素样生长因子结合蛋白3（IGFBP-3）的含量 |  | 2℃-8℃储存，禁止冷冻，避免阳光直射。未开封试剂有效期为12个月；试剂开封后，在2℃～8℃保存，有效期为42天。机载有效期为28天。
00078994 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | MAGLUMI |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | 100测试/盒 、50测试/盒 |  | PP塑料 |  | 粤械注准20182400814 |  | 12个月 |  | PP塑料 |  | 磁性微球、低点校准品、高点校准品、生物素标记物、发光标记物、质控品1、质控品2 |  | 本试剂盒用于定量测定人血清中抗缪勒氏管激素（AMH）的含量。 |  | 2℃-8℃储存，禁止冷冻，避免光照。未开封试剂保存在2℃-8℃，有效期为12个月。开封试剂保存在2℃-8℃，有效期为42天。试剂放置在正常运行的仪器上，有效期为28天。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
豫械注准20182140566 |  | 一次性使用医用帽 | [9 empty] | 2018-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2028-09-26 | [9 empty] | 本品由非织造布经热合或缝制而成。 |  | 医用。 | 2
粤穂械备20181294号 |  | 牵开器 | [9 empty] | 2018-12-29 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 由撑开片、手柄、固定用弹力线和医用胶带组成，撑开片采用不锈钢材料制成，手柄采用医用高分子材料制成。固定用弹力线和医用胶带用于固定撑开片及手柄，防止其脱落。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 |  | 用于与拉钩配合使用，牵开组织。 | 1
国械注准20153130884 |  | 同种异体骨修复材料 | [9 empty] | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | [13 empty] | 3
鄂械注准20222403666 |  | B型利钠肽（BNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | B型钠尿肽（BNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） |  |  |  |  | 2028-02-22 |  |  |  | 2022-02-28 |  | 2027-02-27 |  |  |  | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 试剂盒主要由试剂卡、枪头、样本缓冲液组成。其中：1.试剂卡由试纸条、卡壳组成。试纸条上的主要成分有：硝酸纤维素膜、滤血垫、吸水垫。硝酸纤维素膜包被有鼠抗人BNP单克隆抗体B（T线）、羊抗链霉亲和素抗体（C线）；卡壳上喷印有含定标曲线的二维码。2.枪头：内喷有冻干的标记的鼠抗人BNP单克隆抗体A和链霉亲和素的荧光微球。3.样本缓冲液：100μL/支，内含0.5%吐温20和0.1%Proclin300的PB（pH=7.4）缓冲液。 |  | 适用于体外定量检测人全血、血浆和血清样本中B型利钠肽（NP）的含量。 |  | 2
粤械注准20182400780 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（电化学发光法） | [9 empty] | 2018-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-20 | 2028-08-20 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400462 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒（连续监测法) | [9 empty] | 2019-05-14 |  | 2024-05-13 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400589 |  | 胆固醇检测试剂盒（氧化酶法） | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400586 |  | 甘油三酯检测试剂盒（酶法) | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
豫械注准20222140397 |  | 急救止血绷带 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-08-16 |  |  | 2022-10-14 | 2023-08-16 | 2027-10-13 | 2028-08-15 |  |  | 河南仓迪生物科技有限公司 | [5 empty] | 急救止血绷带由敷料垫、活动敷料垫、自粘性弹性绷带和搭扣组成。 | 急救止血绷带Ⅰ型由敷料垫、活动敷料垫、自粘性弹性绷带和搭扣组成;Ⅱ型由壳聚糖敷料垫、活动壳聚糖敷料垫、自粘性弹性绷带和搭扣组成。 | 适用于体表非慢性创面、伤口紧急止血，起到包扎、固定作用。 |  | 2
鲁械注准20212400214 |  | N末端B型利钠肽原（NT-proBNP）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | N末端B型利钠肽原（NT-proBNP）检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） | [8 empty] | 2021-03-12 |  | 2026-03-11 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400580 |  | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒 （免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2021-02-26 |  | 2026-02-25 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400061 |  | 总胆红素检测试剂盒（SCR氧化法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400062 |  | 肌钙蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400399 |  | 肌酐检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
国械注准20213140630 |  | 一次性使用输液器 带针 | 一次性使用输液器 | [8 empty] | 2021-08-18 |  | 2026-08-17 | [10 empty] | 产品由瓶塞穿刺器（塑钢穿刺器或塑料穿刺器）、穿刺器保护套、止流夹/开关、进气器件、注射件、滴管、滴斗、管路、流量调节器、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、药液过滤器（孔径：15um）、输液贴、一次性使用静脉输液针（连接座、软管、针柄、针管、保护套）组成。其中止流夹/开关、进气器件、注射件、外圆锥接头保护套、输液贴、一次性使用静脉输液针为可选配件。本产品所选用的PVC材料增塑剂为TOTM。产品采用环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用。 |  |  | 3
吉长械备20160045号 |  | 医用冷湿敷绷带 | 医用降温绷带 | [8 empty] | 2019-01-08 | 2022-11-15 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20142025601 |  | 应急碎石器 | [9 empty] | 2018-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2028-09-02 | [12 empty] | 2
鄂械注准20222144009 |  | 一次性使用采血输液护理包 | [9 empty] | 2022-10-21 |  | 2027-10-20 | [10 empty] | 由垫巾、止血带、输液贴、棉签、碘伏棉棒、一次性使用医用敷贴组配而成。按组件配置不同划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型，其中Ⅰ型-1、Ⅰ型-2、Ⅰ型-3、Ⅰ型-4由垫巾、止血带、输液贴、棉签组成；Ⅱ型-1、Ⅱ型-2由垫巾、止血带、棉签组成；Ⅲ型-1、Ⅲ型-2、Ⅲ型-3 由垫巾、止血带、输液贴、棉签、碘伏棉棒、一次性使用医用敷贴组成；Ⅳ型-1、Ⅳ型-2、Ⅳ型-3 由垫巾、止血带、输液贴、碘伏棉棒、一次性使用医用敷贴组成；Ⅴ型-1、Ⅴ型-2由垫巾、止血带、输液贴、碘伏棉棒、棉签组成。 |  |  | 2
(鄂)卫消证字(2018)第0004号-1 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号-30 | 无砷失活抑菌剂（快失） | [9 empty] | 2018-02-06 | 2023-02-11 | 2022-02-05 | 2025-12-12 | [12 empty] | 1
国械注准20183140366 |  | 亲水性纤维敷料 | [9 empty] | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [12 empty] | 3
粤械注准20182021135 |  | 微创筋膜闭合器 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
国械注准20173660211 | 国械注准20173140211 | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2017-01-24 | 2022-07-08 | 2022-01-23 | 2027-07-07 | [9 empty] | 该产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器件（带空气过滤器和塞子、盖子的进气口，带空气过滤器和进气管路可选择夹子）、连接管（可选夹子）、滴斗盖（含滴管、滴管、滴斗件、两通（可无））、管路（可选夹子）流量调节器件、连接头（可无）、药液注射件（可在其他位置、可无）、药业过滤器件（锁定接头，药液过滤器与外圆锥接头可以分体和合体，可在其他位置）；配用静脉输液针组成。单包装内可配备医用输液器贴备用。 |  | 仅用于重力式输液，不得配用压力输液设备。 | 3
浙械注准20232401135 |  | 抗β2糖蛋白1抗体测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-21 |  | 2028-03-20 |  |  |  | 世纪一束（杭州）医学诊断科技有限公司 | [5 empty] | 磁微粒、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗β2糖蛋白1免疫球蛋白A、G、M（IgA/G/M）含量。 |  | 2
国械注进20183160334 |  | 人工晶状体 | [9 empty] | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 | [9 empty] | 该产品为预装单件式后房人工晶状体，人工晶状体放置于装载盒中，装载盒通过人工晶状体固定器保持打开状态。人工晶状体可折叠，盘形襻，主体及支撑部分由亲水性丙烯酸酯材料（由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸乙氧基乙酯等共聚）制成，添加紫外吸收剂苯并三唑，表面经疏水性处理。光学设计：单焦，非球面（在孔栏半径3.0mm范围内轴截面光焦度分布符合非球面分布特征）。装载盒及人工晶状体固定器由聚丙烯HD850MO制成。产品经湿热法灭菌，有效期5年，一次性使用。 |  | 适用于手术摘除晶状体后无晶状体状态下进行的人工晶状体植入，用于老年性白内障以及其他形式白内障的治疗。 | 3
苏械注准20182660616 | 苏械注准20182080616 | 一次性使用加强型气管插管 | [9 empty] | 2018-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20172662154 | 苏械注准20172082154 | 一次性使用气道导管麻醉联合包 | [9 empty] | 2017-11-06 | 2022-11-06 | 2022-11-05 | 2027-11-05 | [12 empty] | 2
鄂械注准20172662354 | 鄂械注准20172142354 | 一次性使用腹腔吸引管 | [5 empty] | 2017-12-28 | 2022-06-27 |  |  | 2017-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-27 | 2027-12-27 |  |  | 武汉唐济科技有限公司 | 武汉唐济医疗科技有限公司 |  |  |  |  | TJ50415210、TJ50415260、TJ50415310、TJ50417210、TJ50417260、TJ50417310型：由管身、手柄前壳、手柄后壳、过滤筛和负压连接管组成。 TJ50425210、TJ50425260、TJ50425310、TJ50427210、TJ50427260、TJ50427310型：由管身、手柄前壳、手柄后壳、过滤筛组成。 其中管身由吸引管、吸引管头套组成。吸引管的组成材料为聚碳酸脂；吸引头套、过滤筛的组成材料为聚丙烯；手柄前壳、手柄后壳、负压连接管的组成材料为聚氯乙烯。 |  | 与医用负压设备配套，供腹腔手术吸引体液、手术残液等用。 |  | 2
苏械注准20192400084 |  | 胃蛋白酶原I和胃蛋白酶原II联合检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [6 empty] | 2023-06-28 |  |  | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [9 empty] | 本试剂盒的主要组成成分有：检测卡、ID芯片卡（仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）、说明书。详细情况如下： 检测卡由试纸条、塑料夹片组成。试纸条上的主要组成成分有： DNP-BSA（固定在硝酸纤维素膜上的“质控线”区）0.5mg/mL； 鼠抗人胃蛋白酶原I（PGI）单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上的“检测线1”区）0.3mg/mL； 鼠抗人胃蛋白酶原II（PGII）单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上的“检测线2”区）0.5mg/mL； 量子点荧光标记的鼠抗人胃蛋白酶原I（PGI）单克隆抗体（固定在玻璃纤维素膜上）0.06ug/人份； 量子点荧光标记的鼠抗人胃蛋白酶原II（PGII）单克隆抗体（固定在玻璃纤维素膜上）0.10ug/人份； 量子点荧光标记的兔抗DNP多克隆抗体（固定在玻璃纤维素膜上）0.03ug/人份； 试纸条支持物（聚氯乙烯聚合物材料硬板）；ID芯片卡（录入标准曲线（溯源至ARCHITECT全自动化学发光免疫测量程序及配套校准品），仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）（注：其他机型可直接扫描检测卡上的二维码录入标准曲线） |  | 用于体外定量检测人体血清、血浆和全血的胃蛋白酶原I（PGI）和胃蛋白酶原II（PGII）的浓度，临床上用于评价胃泌酸腺细胞功能和胃底粘腺病变。 | 2
苏械注准20192400085 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [6 empty] | 2023-06-25 |  |  | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [9 empty] | 本试剂盒的主要组成成分有：检测卡、ID芯片卡（录入标准曲线，仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）、说明书。详细情况如下： 检测卡由试纸条、塑料夹片组成。试纸条上的主要组成成分有： DNP-BSA（固定在硝酸纤维素膜上的“质控线”区）0.5mg/mL； 鼠抗人糖化血红蛋白(HbA1c) 单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上的“检测线”区）1mg/mL； 量子点荧光标记的羊抗人血红蛋白(Hb) 多克隆抗体；0.06ul/人份； 量子点荧光标记的兔抗DNP多克隆抗体（固定在玻璃纤维素膜上）0.01ul/人份； 试纸条支持物（聚氯乙烯聚合物材料硬板） ID芯片卡（录入标准曲线（溯源到国家标准品GBW09181-09183），仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）。（注：NepQD-Infinity-P1机型和NepQD-Infinity-V1机型可直接扫描检测卡上的二维码录入标准曲线） |  | 用于体外定量检测人体全血样本中的糖化血红蛋白(HbA1c)的含量。 | 2
苏械注准20192400087 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [6 empty] | 2023-08-07 |  |  | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [9 empty] | 由检测卡、ID芯片卡（录入标准曲线，仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）、说明书。详细情况如下： 检测卡由试纸条、塑料夹片组成。试纸条上的主要组成成分有： DNP-BSA（固定在硝酸纤维素膜上的“质控线”区）0.5mg/mL； 鼠抗人肌酸激酶同工酶(CK-MB) 单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上的“检测线”区）2mg/mL； 量子点荧光标记的鼠抗人肌酸激酶同工酶(CK-MB) 单克隆抗体0.1μg/人份； 量子点荧光标记的兔抗DNP多克隆抗体（固定在玻璃纤维素膜上）0.03μg/人份；试纸条支持物（聚氯乙烯聚合物材料硬板）； ID芯片卡（录入标准曲线（溯源至强生公司的VITROS 3600配套试剂盒及校准品），仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）。（注：NepQD-Infinity-P1机型和NepQD-Infinity-V1机型可直接扫描检测卡上的二维码录入标准曲线） |  | 用于体外定量检测人体血清、血浆和全血样本中的肌酸激酶同工酶(CK-MB)的浓度。 | 2
国械注进20183132360 |  | 脊柱内固定系统 | [9 empty] | 2018-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-10 | 2028-09-10 |  |  |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. |  |  |  | 该产品由万向螺钉、螺塞以和预弯棒组成。万向螺钉和螺塞采用符合GB/T13810标准规定的TC4ELI钛合金制成，万向螺钉的顶丝采用符合GB/T13810标准规定的TA2纯钛材料制成。预弯棒采用符合ASTM F2026标准规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，等级为Optima LT1。一种预弯棒带有符合GB/T13810标准规定的TC4ELI钛合金制成的显影块，另外一种预弯棒带有符合ISO13782标准规定的纯钽材料制成的显影块。金属组件表面经阳极氧化处理。金属组件为非灭菌包装，预弯棒为灭菌包装。 |  | 适用于胸、腰及/或骶部脊柱后路内固定手术。 | 3
国械注进20182402650 |  | 单克隆免疫球蛋白测定试剂盒（电泳-免疫固定法）SPIFE Immunofixation (IFE) Kits | [9 empty] | 2018-12-19 |  | 2023-12-18 | 2028-12-18 | [12 empty] | 2
国械注进20183402579 |  | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-11-08 |  |  | 2018-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 2028-12-05 | [12 empty] | 3
国械注进20183402637 |  | 总前列腺特异性抗原定标液 | [6 empty] | 2022-11-19 |  |  | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 3
国械注准20183661664 | 国械注准20183141664 | 一次性使用静脉营养输液袋 | [9 empty] | 2018-03-30 | 2023-08-23 | 2023-03-29 | 2028-08-22 | [12 empty] | 3
赣械注准20182020156 |  | 一次性管型消化道吻合器 | [9 empty] | 2018-08-07 |  | 2023-08-06 | 2028-08-06 | [12 empty] | 2
赣械注准20182010168 |  | 一次性使用电凝切割器 | [9 empty] | 2018-09-11 |  | 2023-09-10 | 2028-09-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20182081319 |  | 一次性使用气流雾化器 | [6 empty] | 2023-02-17 |  |  | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2 | 1
鄂械注准20142641388 | 鄂械注准20142141388 | 无纺布球 | 无纺布球 | [8 empty] | 2018-01-19 | 2023-01-09 | 2023-01-08 | 2028-01-08 | [12 empty] | 2 | 2
鄂械注准20182642485 | 鄂械注准20182142485 | 无菌棉签 | 无菌棉签 | [8 empty] | 2018-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20163130735 |  | 同种异体肌腱修复材料 | [9 empty] | 2020-12-25 |  | 2025-12-24 | [13 empty] | 3
苏械注准20182400055 |  | 同型半胱氨酸检测试剂盒（循环酶法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400058 |  | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20172400268 |  | β2-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2022-02-24 |  | 2027-02-23 | [13 empty] | 2
豫械注准20222140396 |  | 急救创伤绷带 | [5 empty] | 2022-10-14 |  |  |  | 2022-10-14 | 2023-08-16 | 2027-10-13 | 2028-08-15 |  |  | 河南仓迪生物科技有限公司 | [5 empty] | 急救创伤绷带由弹性绷带、敷料垫、搭扣、蝴蝶卡组成。 | 急救创伤绷带Ⅰ型由弹性绷带、敷料垫、搭扣、蝴蝶卡组成:Ⅱ型由弹性绷带、壳聚糖敷料垫、搭扣、蝴蝶卡组成。 | 适用于体表非慢性创面、伤口紧急止血，起到包扎、固定作用。 | 适用于体表非慢性创面、伤口紧急止血，起到包扎、固定作用。 | 2
苏械注准20182400067 |  | 甘胆酸检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400264 |  | 胃蛋白酶原II检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400253 |  | 丙酮酸检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400254 |  | 唾液酸检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400064 |  | 肌红蛋白检测试剂盒 （胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
国械注进20182630121 | 国械注进20182170121 | 正畸用托槽和颊面管Single Patient Kit |  |  |  |  | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2021-01-26 | 2023-03-29 | 2026-01-25 |  |  |  | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 |  | 奥美科公司Ormco Corporation |  |  |  | 由正畸托槽和正畸颊面管组成。其中正畸托槽分为Damon 3Mx系列、Damon Q系列、Damon Clear系列；正畸颊面管分为Gingivally Offset系列、Accent系列。托槽均为自锁托槽。其中Damon 3Mx系列和Damon Q系列的托槽主体为不锈钢17-4Ph，底板为不锈钢316SS,内置弹簧为NiTi合金；Damon Clear系列的托槽主体和底板为Al2O3陶瓷，内置弹簧为NiTi合金；正畸颊面管Gingivally Offset系列和Accent系列颊面管主体、牵引钩及底板为不锈钢316SS，Gingivally Offset系列滑盖为不锈钢304SS。 |  | 正畸用托槽和颊面管在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形。 | 2
苏械注准20182011317 |  | 一次性止血镊 | 高频手术电极 | [5 empty] | 2023-06-05 |  | 2023-05-22 | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [9 empty] | 产品由镊体、镊尾座及座盖、连接线（电线）、限位器、硅胶护套组成。带输水功能的产品型号由输水管及管座组成 |  |  | 2
国械备20160481号 |  | 吸唾管 |  |  | 意大利 |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2016-04-11 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | [5 empty] | 本产品由可重复使用吸唾管和一次性使用吸唾管组成。可重复使用吸唾管由聚丙烯（PP）制成。与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。一次性使用吸唾管由聚氯乙烯（PVC）和镀铜金属丝制成。与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。非无菌提供。（我们本次申报的组合包组件均包含在第一类医疗器械分类目录中。我们保证上述内容属实，如果发生任何情况，我们将承担所有法律责任。） |  | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 1
沪械注准20182400296 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | [6 empty] | 2023-01-30 |  |  | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 | [9 empty] | R1：PBS缓冲液、防腐剂、表面活性剂； R2：抗体致敏胶乳（RBP抗体>0.2%）、PBS缓冲液、防腐剂、稳定剂、表面活性剂； 冻干校准品：视黄醇结合蛋白、冻干赋形剂、PBS缓冲液、防腐剂、稳定剂； 液体校准品：视黄醇结合蛋白、PBS缓冲液、防腐剂、稳定剂； 液体质控品：视黄醇结合蛋白、PBS缓冲液、防腐剂、稳定剂。 |  |  | 2
国械注准20183130353 |  | 金属骨针 | [9 empty] | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [12 empty] | 3
浙械注准20232401137 |  | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-21 |  | 2028-03-20 | [9 empty] | 磁微粒、样本缓冲液、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗双链DNA免疫球蛋白G（IgG）含量。 |  | 2
浙械注准20232401146 |  | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-21 |  | 2028-03-20 | [9 empty] | 磁微粒、样本缓冲液、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗蛋白酶3免疫球蛋白G（IgG）含量。 |  | 2
浙械注准20232401134 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-21 |  | 2028-03-20 |  |  |  | 世纪一束（杭州）医学诊断科技有限公司 | [5 empty] | 磁微粒、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗β2糖蛋白1免疫球蛋白G（IgG）含量。 |  | 2
浙械注准20232401114 |  | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-10 |  | 2028-03-09 |  |  |  | 世纪一束（杭州）医学诊断科技有限公司 | [5 empty] | 磁微粒、样本缓冲液、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗心磷脂免疫球蛋白G（IgG）含量。 |  | 2
浙械注准20232401113 |  | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-10 |  | 2028-03-09 |  |  |  | 世纪一束（杭州）医学诊断科技有限公司 | [5 empty] | 磁微粒、样本缓冲液、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗心磷脂免疫球蛋白A（IgA）含量。 |  | 2
国械注许20163170060 |  | 口腔用胶原蛋白基质 癒立安膠原蛋白傷口敷料 | [9 empty] | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | [6 empty] | 和康生物科技股份有限公司 | [6 empty] | 3
国械注准20173663019 | 国械注准20173143019 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2017-01-05 | 2022-08-01 | 2022-01-04 | 2027-07-31 | [9 empty] | 进气式型结构组成：由保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器（带空气过滤器和塞子、盖子的进气口，带空气过滤器和进气管路可配置夹子）、连接管（可配置夹子）、双穿刺器连接件、药液注射件（可配置）、滴管【可选滴斗盖（含滴管）】、滴斗、两通、软管（可配置夹子、可在其他位置）、流量调节器、精密药液过滤器（可在其他位置）、流量调节器、精密药液过滤器（可在其他位置）、外圆锥接头、静脉输液针组成。保护套、流量调节器由聚乙烯（PE）制造。瓶塞穿刺器、精密药液过滤器、输液针针柄、夹子、两通、滴斗盖由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）制造。空气过滤器、连接管、双穿刺器连接件、滴管、滴斗、软管、针座由聚氯乙烯(pvc）制造。聚氯乙烯增塑剂为邻苯二甲酸二辛酯（DEHP）。塑钢针由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）和SUS304(0Cr18Ni9)制造。精密药液过滤膜片由聚醚砜（PES）和聚四氟乙烯（PTFE）制造。药液注射件由天然橡胶制造。 输液针针管由SUS304(0Cr18Ni9）制造。 |  | 本产品适用于人体静脉输注药液，仅适用于重力式输液，一次性使用。 | 3
辽械注准20192180025 |  | 一次性使用子宫颈扩张球囊引产包 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [9 empty] | 该产品由一次性使用子宫颈扩张球囊导管和一次性使用注水器组成。 |  | 用于妇女引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈的机械扩张。 | 2
辽械注准20162660162 | 辽械注准20162180162 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [5 empty] | 2021-12-02 |  |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | 该产品主要由上叶、下叶和手柄组成， 采用聚丙烯材料制成 |  | 用于妇产科检查 |  | 2
国械注准20173661541 | 国械注准20173141541 | 一次性使用避光输液器带针 | [6 empty] | 2022-09-14 |  |  | 2017-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-28 | 2027-11-28 | [9 empty] | 本产品管路和滴斗采用双层共挤工艺形成，管路和滴斗使用原材料：内层采用PVC 料、外层采用含避光剂的PVC 料， 避光剂为氧化铁红（Fe2O3）；瓶塞穿刺器件、滴管、药液过滤器件及其他与药液接触的连接件由不透光的ABS料制成。 |  | 本产品避光范围为290nm-450nm波长范围， 适用于光敏性药物替硝唑氯化钠注射液、维生素B6注射液、注射用氨曲南的输注。 | 3
湘械注准20182140143 |  | 一次性使用低阻力配药用注射器 | [9 empty] | 2018-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2028-09-02 | [12 empty] | 2
国械注准20183140315 |  | 一次性使用防针刺精密过滤输液器 | [9 empty] | 2018-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | 2028-08-16 | [12 empty] | 3
鄂械注准20182252376 | 鄂械注准20182012376 | 消融电极 | [6 empty] | 2022-12-20 |  |  | 2018-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-23 | 2028-05-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20172412570 | 苏械注准20172222570 | 一次性使用真空采血管 | [9 empty] | 2022-12-26 |  | 2027-12-25 | [13 empty] | 2
粤械注准20182010767 | 粤械注准20232011326 | 冲吸式消融电极 | 冲吸式消融电极 |  | 中国 |  |  |  | 2023-08-10 |  | 2023-08-10 | 2018-08-13 | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2028-08-09 | [9 empty] | 消融电极由刀头部件和手柄部件组成，刀头部件由电极（铲形、直钩形、勺形）、功能管、转盘组成；手柄部件由手柄、分离按钮、冲洗流量调节阀、冲洗连接管、鲁尔接头、吸引流量调节阀、吸引连接管、负压吸引接头及插头组成。 |  | 本产品适用于与高频手术设备和吸引装置配合使用，在高频手术中对目标组织实施电切、电凝、刮爬、冲吸用。 | 2
国械注准20183060318 |  | 胃镜消泡剂（含盐酸利多卡因） | [9 empty] | 2018-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | 2028-08-16 | [12 empty] | 3
国械注准20183401797 |  | 乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒（PCR-测序法） | [9 empty] | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2028-08-27 | [12 empty] | 3
豫械注准20182140889 |  | 一次性医用中单 | [9 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140890 |  | 一次性使用输液贴 | [9 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140807 |  | 一次性使用手术洞巾 | [9 empty] | 2018-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-24 | 2028-11-24 | [12 empty] | 2
豫械注准20172660929 | 豫械注准20222081014 | 一次性使用呼吸管路 | [9 empty] | 2017-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2027-11-16 | [12 empty] | 2
豫械注准20172660900 | 豫械注准20222080979 | 一次性使用无菌全麻辅助袋 | 一次性使用无菌全麻辅助包 | [8 empty] | 2017-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-09 | 2027-11-09 | [12 empty] | 2
豫械注准20172640930 | 豫械注准20222140978 | 一次性使用无菌透析护理包 | [9 empty] | 2017-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2027-11-16 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400086 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [9 empty] | 由检测卡、ID芯片卡（录入标准曲线，仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）、说明书。详细情况如下： 检测卡由试纸条、塑料夹片组成。试纸条上的主要组成成分有： DNP-BSA（固定在硝酸纤维素膜上的“质控线”区），0.5mg/mL； 鼠抗人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）单克隆抗体（固定在硝酸纤维素膜上的“检测线”区），0.5mg/mL； 量子点荧光标记的鼠抗人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白单克隆抗体（固定在玻璃纤维素膜上），0.105μg/人份； 量子点荧光标记的兔抗DNP多克隆抗体（固定在玻璃纤维素膜上），0.031μg/人份；试纸条支持物（聚氯乙烯聚合物材料硬板）；ID芯片卡（录入标准曲线（溯源至雅培公司的化学发光测量程序试剂盒及配套校准品），仅适用于NepQD-Infinity-P0机型）（注： 其他机型可直接扫描检测卡上的二维码录入标准曲线） |  | 用于体外定量检测人尿液样本中的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）的浓度。 | 2
国械注许20182660058 | 国械注许20182080058 | 一次性呼吸/麻醉管路组及附件 | 一次性呼吸/麻醉管路组及附件 | [8 empty] | 2018-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-08 | 2028-02-08 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20223031169 |  | 神经血管导丝 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  | 2023-08-08 | 2022-09-05 |  | 2027-09-04 | [9 empty] | 产品由导丝、扭控器、塑形针和通丝针组成。导丝包括近端芯丝、镍钛管、远端导丝、显影绕丝，表面带有涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 | 产品由导丝，延长导丝，扭控器、塑形针和通丝针组成。导丝包括近端芯丝、镍钛管、远端导丝、显影绕丝，表面带有涂层。延长导丝是导丝的附件，由近端芯丝及镍钛管组成，主干涂覆PTFE涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 | 该产品预定用于神经血管系统内有选择性导入和放置导管和其他器械，不适用于冠脉血管。 |  | 3
国械注进20153161188 |  | 一次性使用眼内激光光纤 | [6 empty] | 2022-05-24 |  |  | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [12 empty] | 3
鲁械注准20182640073 | 鲁械注准20182140073 | 无菌棉球 | 无菌棉球 | [8 empty] | 2018-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-25 | 2028-02-25 | [12 empty] | 2 | 2
国械注进20183402627 |  | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)质控试剂盒 | [6 empty] | 2022-08-09 |  |  | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 3
国械注进20183402628 |  | 游离前列腺特异性抗原定标液 | [6 empty] | 2022-11-08 |  |  | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 3
鄂汉械备20210594号 |  | 穴位压力刺激贴 | [5 empty] | 2021-05-28 | 2023-08-31 |  |  | 2021-05-28 |  | 2026-05-27 | 2099-12-31 |  |  | 湖北森力康医疗科技有限公司 | [5 empty] | 由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 | 本品由球状体（贬石）和医用胶布组成，背材上涂有具有自粘性的胶粘剂的胶带。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学和代谢作用的成分。不包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 1
苏械注准20182081318 |  | 一次性使用面罩 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
沪奉械备20140006号 |  | 钙石灰 | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） | [8 empty] | 2014-10-16 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂械注准20182642486 | 鄂械注准20182142486 | 无菌棉球 | 无菌棉球 | [8 empty] | 2018-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20183640055 | 国械注准20183140055 | 凡士林纱布片 | 凡士林纱布 | [8 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 3 | 3
国械注准20143401988 | 沪械注准20232400117 | 糖类抗原19-9（CA19-9）检测试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 2023-05-09 |  |  | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [9 empty] | 试剂1:CA19-9抗体包被的发光微粒，试剂2:生物素标记CA19-9抗体;CA19-9样品稀释液;CA19-9校准品1、CA19-9校准品2、CA19-9校准品3、CA19-9校准品4、CA19-9校准品5、CA19-9校准品 6; CA19-9低水平质控品、CA19-9高水平质控品。 |  | 该产品用于体外定量检测人血清中肿瘤相关抗原19-9(CA19-9)。临床上用于胰腺等消化道恶性肿瘤的疗效监测。不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据;不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 3 | 2
国械注准20153400159 |  | 游离前列腺特异性抗原（FPSA）检测试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 2023-07-11 |  |  | 2019-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2029-05-30 | [9 empty] | FPSA试剂1、FPSA试剂2、FPSA校准品1、FPSA校准品2、FPSA校准品3、FPSA校准品4、FPSA校准品5、 FPSA校准品6、FPSA低水平质控品、FPSA高水平质控品。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中的游离前列腺特异性抗原(FPSA)。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果,不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 3
国械注准20153400160 |  | 总前列腺特异性抗原（PSA）检测试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2029-05-30 | [9 empty] | PSA试剂1、PSA试剂2、PSA校准品1、PSA校准品2、PSA校准品3、PSA校准品4、PSA校准品5、PSA校准品6、PSA低水平质控品、PSA高水平质控品（具体内容详见说明书) |  | 本产品用于体外定量检测人血清中的总前列腺特异性抗原(PSA） 。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用子普通人群的肿瘤筛香。 | 3
国械注准20193401606 |  | 人类免疫缺陷病毒HIV（1＋2型）抗体检测试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 2023-04-18 |  |  | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [9 empty] | Anti-HIV试剂1、Anti-HIV试剂2、Anti-HIV阴性对照、Anti-HIV-1阳性对照、Anti-HIV-2阳性对照、Anti-HIV参考样品、Anti-HIV样品稀释液（具体内容详见说明 书）。 |  | 该产品用于体外定性检测人血清中的人类免疫缺陷病毒HIV(1+2型）抗体。 | 3
苏械注准20182400060 |  | 前白蛋白检测试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400136 |  | 载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2023-01-15 |  | 2028-01-14 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400576 |  | 补体C4检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-02-26 |  | 2026-02-25 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400584 |  | 载脂蛋白E检测试剂盒 （免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-03-08 |  | 2026-03-07 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400583 |  | 纤维蛋白（原）降解产物检测试剂盒（胶乳增强免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-02-24 |  | 2026-02-23 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400056 |  | 直接胆红素检测试剂盒（SCR氧化法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182661151 | 苏械注准20182081151 | 一次性使用喉镜片 | [9 empty] | 2018-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-09 | 2028-07-09 | [12 empty] | 2
国械注准20193400313 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增荧光法） | [9 empty] | 2019-05-15 |  | 2024-05-14 | [6 empty] | 广州迪澳医疗科技有限公司 | [6 empty] | 3
粤械注准20182630385 |  | 定制式精密义齿 | [5 empty] | 2018-03-27 |  |  |  | 2018-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-26 | 2028-03-26 |  |  | 东莞市永嘉义齿有限公司 | [5 empty] | 由固定修复体部分、附件连接体、活动修复体部分组成。 |  | 用于牙列及牙体缺损的修复。 |  | 2
国械注准20173464035 | 国械注准20173134035 | 金属接骨板（角度） | [9 empty] | 2017-07-03 | 2023-01-03 | 2022-07-02 | 2028-01-03 | [12 empty] | 3
国械注进20183660278 | 国械注进20183100278 | 一次性血液成分分离管路 | [9 empty] | 2018-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-29 | 2028-07-29 | [9 empty] | 本产品由0. 2 um药液过滤器 〈盐水管路、抗凝剂管路) 、穿刺器滴斗组件〈盐水管路、抗凝剂管路) 、夹具、滚动夹、Y-型接头、血小板容量标签、塑料滑动夹-封闭式、机用采血器、软管、红细胞袋600m1 、血浆袋1000m1、血小板袋1000m1、血浆采样袋50nml 、控制盒、多腔管、保护套、血小 板采样袋5n1、分离袋140n1和收集袋150m1组成。 |  | 与AmiCORE血液成分分离机配套使用，用于血小板的采集及存储。血小板最多可存活5天。 | 3
粵械注准20212401058 | 粤械注准20212401058 | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2021-07-18 |  | 2026-07-17 | [13 empty] | 2
国械注准20173401522 |  | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫斑点法） |  | 中国 |  | 广州迪澳生物科技有限公司 |  | 2022-05-16 |  |  |  | 2022-11-29 |  | 2027-11-28 |  | 国械注准20173401522 |  | 广州迪澳生物科技有限公司 |  |  | 广州迪澳医疗科技有限公司 |  |  | 检测板、抗原1、抗原2、阳性对照、缓冲液、浓缩标记抗体、浓缩酶结合物、显示液A、显示液B、显示液C、显示液D.(具体内容详见产品说明书) |  | 本产品用于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应 |  | 3
粤穗械备20170074号 |  | 核酸提取或纯化试剂 | [9 empty] | 2017-03-24 |  | 2099-12-31 | [6 empty] | 广州迪澳医疗科技有限公司 | [6 empty] | 1
京械注准20172011018 |  | 一次性射频等离子手术电极（刀头） | 一次性射频等离子消融手术电极（刀头） |  |  | 北京杰西慧中科技股份有限公司 |  | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-09-27 |  | 2027-09-26 |  |  |  | 北京杰西慧中科技股份有限公司 | [5 empty] | 包括四种不同的结构组成形式： a）单一电极由工作电极、电极杆和手柄组成； b）带引流电极由工作电极、电极杆、手柄和引流管组成； c）带导联线电极由工作电极、电极杆、手柄和导联线组成； d）带引流管与导联线电极由工作电极、电极杆、手柄、引流管和导联线组成。 |  | 本产品与射频等离子手术治疗系统主机配套使用，适用于手术中软组织的消融、切除和凝固以及血管的止血。 |  | 2
国械注准20193401520 |  | 恶性疟原虫抗原检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 3
国械注准20193401519 |  | 沙眼衣原体（Chlamydia）抗原检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 3
粤械注准20192400064 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400144 |  | 超敏C-反应蛋白（hsCRP）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400588 |  | 白蛋白检测试剂盒 (溴甲酚绿法) | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20182660916 | 苏械注准20182140916 | 一次性使用乳管灌注器 | [9 empty] | 2018-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-20 | 2028-05-20 | [9 empty] | 一次性使用乳管灌注器由两通接头、管路、药液过滤器、三通接头、连接座、软管、针柄、针管、保护套组成。产品根据外型结构的不同可分为A型、B型、C型三种，其中每型规格有10种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床向乳管灌注药液和冲洗疏通乳管用 | 2
苏械注准20162400582 |  | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2021-02-05 |  | 2026-02-04 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400066 |  | 血管紧张素转换酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400263 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400899 |  | 高敏C-反应蛋白检测试剂盒（胶乳凝集反应法） | [9 empty] | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400260 |  | 糖化白蛋白检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400406 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶学速率法) | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400401 |  | 胆碱酯酶检测试剂盒(连续监测法) | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400403 |  | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20182401477 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2018-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-04 | 2028-11-04 | [12 empty] | 2
国械注准20163462352 | 国械注准20163132352 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | [8 empty] | 2016-11-30 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 2026-09-08 | [12 empty] | 3 | 3
沪械注准20182400297 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | [6 empty] | 2023-07-13 |  |  | 2018-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-26 | 2028-08-26 | [12 empty] | 2
国械注进20183462199 | 国械注进20183132199 | 髋关节固定螺钉 | [9 empty] | 2018-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 2028-07-10 |  |  |  | 北京威联德骨科技术有限公司 | [5 empty] | 该产品采用符合GB/T 13810标准规定的锻造TC4 ELI钛合金材料制成，表面无着色，灭菌包装。 |  | 与同一系统组件配合使用，适用于髋关节置换。 | 3
国械注进20183241728 |  | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | [9 empty] | 2018-02-23 |  | 2023-02-22 | [13 empty] | 3
苏械注准20182141299 | 苏械注准20182021299 | 三级球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
闽厦械备20170003号 |  | 液基细胞处理试剂盒 | [9 empty] | 2017-01-06 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20173134394 |  | 脊柱后路内固定系统 | [9 empty] | 2018-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-28 | 2028-08-29 | [9 empty] | 该系统由WGB1Z-7型脊柱内固定系统组成，内固定系统由Premier椎弓根螺钉、Premier短尾椎弓根钉、Premier短尾椎弓根钉-1、Premier万向复位螺钉、Premier万向复位螺钉-1、Premier大直径万向复位螺钉、Premier大直径万向复位螺钉-1、Premier万向螺钉、Premier万向螺钉-1、Premier万向螺钉-2、Premier大直径万向螺钉、Premier大直径万向螺钉-1、Premier万向加长复位螺钉、Premier加长椎弓根螺钉、Premier双锁紧螺钉、Premier双锁紧复位螺钉、Premier单平面螺钉、Premier单平面复位螺钉、Premier单轴旋转钉、Premier单轴旋转复位螺钉、Premier皮质骨螺钉、Premier偶联螺钉、Premier中空椎弓根螺钉、Premier中空短尾椎弓根钉、Premier中空万向复位螺钉、Premier中空万向螺钉、Premier中空单平面螺钉、Premier中空单平面复位螺钉、Premier连接杆、Premier连接杆-2、Premier微创连接杆、Premier微创弧形连接杆、Premier生长阀 、Premier侧方联接器 、Premier侧方联接器-1、Premier复位骨钩、Premier骨钩、Premier长多米诺接头、Premier多米诺接头、Premier多米诺接头-1、Premier多米诺接头-2、Premier多米诺接头-3、Premier多米诺接头-4、Premier多米诺接头-5、Premier顶丝 、Premier自断螺塞、Premier复位螺塞 、Premier双锁紧顶丝、Premier横连杆装配 、Premier横连杆装配-1、Premier横连杆装配-2、Premier横连杆装配-3、Premier横连杆装配-4、Premier横连杆装配-5、Pr |  | 该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。 | 3
国械注准20163151592 | 国械注准20163141592 | 一次性使用无菌注射器带针 | [6 empty] | 2022-07-05 |  |  | 2016-09-30 | 2022-07-05 | 2021-09-29 | 2027-07-04 | [9 empty] | 本产品由外套、芯杆、橡胶活塞及无菌注射针组成。 |  | 供对人体皮下、皮肉、肌肉、静脉注射，或配制药液用。 | 3
国械注准20193010040 |  | 一次性使用三腔括约肌切开刀 | [6 empty] | 2023-04-28 |  |  | 2019-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2029-01-16 | [9 empty] | 本产品由手柄 、连接器、外鞘 、切丝、鲁尔接头 、指环组成，为环氧乙烷灭菌，一次性使用产品。 |  | 本产品在医疗机构中与软性消化内窥镜及高频设备配合使用，用于经内窥镜行十二指肠乳头括约肌切开术。 | 3
豫械注准20182140595 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [9 empty] | 2028-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2028-09-29 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140393 |  | 一次性使用手术薄膜 | [9 empty] | 2018-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-19 | 2028-08-19 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182640076 | 鲁械注准20182140076 | 无菌纱布绷带 | 无菌纱布绷带 | [8 empty] | 2018-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-25 | 2028-02-25 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20203131001 |  | 髋关节假体 陶瓷球头 | [9 empty] | 2020-12-25 |  | 2025-12-24 | [10 empty] | 该产品由符合ISO 6474-2规定的X型陶瓷材料制成，其中金属袖套由符合ISO 5832-3规定的钛合金(Ti6Al4V)材料制成。灭菌包装。该产品经辐照灭菌，灭菌有效期5年。 |  |  | 3
鄂汉械备20140078号 |  | 血细胞分析用染色液 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2022-08-01 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂汉械备20140083号 |  | 血细胞分析用稀释液 | [9 empty] | 2019-06-05 | 2022-08-01 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂械注准20182402499 |  | 碘元素测定试剂盒（化学法） | [9 empty] | 2018-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-10 | 2028-01-10 | [12 empty] | 2
鄂汉械备20210589号 |  | 医用透气胶带 | [5 empty] | 2021-05-25 | 2023-08-29 |  |  | 2021-05-25 |  | 2026-05-24 | 2099-12-31 |  |  | 湖北森力康医疗科技有限公司 | [5 empty] | 通常为背材上涂有具有粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 1
苏械注准20162400578 |  | 脂肪酶检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2021-03-05 |  | 2026-03-04 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400137 |  | D-二聚体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-15 |  | 2028-01-14 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400574 |  | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-02-09 |  | 2026-02-08 | [13 empty] | 2
豫械注准20222141539 |  | 三角巾急救包 | [5 empty] | 2022-11-14 |  |  |  | 2022-11-14 | 2023-08-16 | 2027-11-13 | 2028-08-15 |  |  | 河南仓迪生物科技有限公司 | [5 empty] | 由三角巾与敷料垫缝制后，配入敷料块组成:三角巾由纯棉纤维纺织而成。敦料垫和敷料块由医用吸水性粘胶纤维和隔离透气膜组成。 | 82型由三角巾与敷料垫缝制后，配入敷料块组成;三角巾由纯棉纤维纺织而成敷料垫和敷料块由医用吸水性粘胶纤维和隔离透气膜组成。II型由三角巾与壳聚糖敷料垫缝制后，配入壳聚糖敷料块组成;三角巾由纯棉纤维纺织而成。壳聚糖敷料垫和壳聚糖敷料块由壳聚糖敷料、医用吸水性粘胶纤维和隔离透气膜组成 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  | 2
苏械注准20182400065 |  | 缺血修饰白蛋白检测试剂盒（游离钴比色法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400255 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400257 |  | 游离脂肪酸检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400865 |  | 二氧化碳检测试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2020-06-02 |  | 2025-06-01 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400252 |  | 乳酸检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
辽械注准20162150145 | 辽械注准20162140145 | 一次性使用无菌溶药器 | [9 empty] | 2016-11-02 | 2021-09-07 | 2021-11-01 | 2026-09-06 | [9 empty] | 该产品由外套、芯杆、活塞、溶药针组成。溶药针由针座、针管、护套组成。 |  | 用于临床液体药液与固体药剂溶合。 | 2
粤械注准20192400146 |  | 中枢神经特异蛋白（S100β）测定试剂（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20183452122 | 国械注进20183102122 | 血液透析干粉 | 血液透析干粉Powder for Haemodialysis Solution |  | 瑞典 |  |  |  | 2022-01-26 |  |  | 2018-06-05 | 2023-06-05 | 2022-06-04 | 2028-06-04 | [5 empty] | Baxter Healthcare SA | [6 empty] | 3
国械注准20183400423 | 沪械注准20222400220 | 癌抗原15-3（CA15-3)检测试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 2022-12-06 |  |  | 2018-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 2028-10-11 | [9 empty] | 试剂盒内含CA15-3试剂1、CA15-3试剂2、CA15-3校准品1、CA15-3校准品2、CA15-3校准品3、CA15-3校准品4、CA15-3校准品5、CA15-3校准品6、CA15-3低水平质控品、CA15-3高水平质控品、CA15-3样品稀释液 |  | 本产品用于体外定量检测人血清样本中的癌抗原15-3(CA15-3）的浓度。临床上用于乳腺癌治疗疗效及预后观察，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不建议用于普通人群的肿瘤筛查。 | 3 | 2
苏械注准20182540491 | 苏械注准20182080491 | 一次性使用细菌过滤器 | [9 empty] | 2018-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2028-02-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660554 | 苏械注准20182080554 | 一次性使用喉镜片 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [9 empty] | 一次性使用喉镜片按长度不同分为 KC-80、KC-90、KC-110、KC-120、KC-130、KC-205 六个规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20183030358 | 粤械注准20232030417 | Y形连接器 | [9 empty] | 2018-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-04 | 2028-09-04 | [12 empty] | 3 | 2
粤穗械备20191833号 |  | 样本稀释液 | [9 empty] | 2019-12-13 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | PBS缓冲液、BSA、tween 20、Proclin 300。(其中PBS缓冲液为磷酸二氢钠、磷酸氢二钠) |  | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 1
赣械注准20182020158 |  | 包皮环切吻合器 | [9 empty] | 2018-08-07 |  | 2023-08-06 | 2028-08-06 | [12 empty] | 2
赣械注准20182020178 |  | 一次性肛肠吻合器及附件 | [9 empty] | 2018-11-09 |  | 2023-11-08 | 2028-11-08 | [12 empty] | 2
国械注进20173131986 |  | 人工韧带及附件 | [9 empty] | 2021-07-12 |  | 2026-07-11 |  |  |  |  | 拉思医疗技术（上海）有限公司 | [8 empty] | 3
粤穗械备20181185号 |  | 超声耦合贴片（电极） | 医用超声耦合贴片 | [8 empty] | 2018-12-03 |  | 2099-01-01 | [10 empty] | 由水凝极胶块（聚合材料、甘油、保湿剂、防腐剂）及其外包装组成，非无菌产品。 |  | 改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 | 1
粤械注准20182630384 |  | 定制式活动义齿 | [5 empty] | 2018-03-27 |  |  |  | 2018-03-27 |  | 2023-03-26 |  |  |  | 东莞市永嘉义齿有限公司 | [5 empty] | 钴铬支架局部义齿、纯钛支架可摘局部义齿由合成树脂牙、卡环、基托及连接体组成（无前腭杆、后腭杆、腭板结构）树脂基托可摘全口义齿由合成树脂牙、树脂基托组成。 |  | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |  | 2
苏械注准20192400580 |  | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（一步法） | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400407 |  | 腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400581 |  | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（一步法） | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400582 |  | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸法） | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400587 |  | 总蛋白检测试剂盒 (双缩脲反应法) | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400585 |  | 总胆汁酸检测试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20142400099 |  | 淀粉酶检测试剂盒 (CNP-G3法) | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400584 |  | 尿素氮检测试剂盒(酶学速率法) | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400405 |  | 肌酸激酶检测试剂盒 (N-乙酰半胱氨酸法） | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400400 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（NAC-免疫抑制法） | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400070 |  | α1微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400069 |  | 微量白蛋白检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400585 |  | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-02-04 |  | 2026-02-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400059 |  | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
鲁械注准20212400218 |  | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（干式免疫荧光定量法） | [8 empty] | 2021-03-18 |  | 2026-03-17 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400579 |  | 转铁蛋白检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-02-05 |  | 2026-02-04 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400135 |  | C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-15 |  | 2028-01-14 | [13 empty] | 2
吉长械备20170027号 |  | 医用外固定冷敷带 | 医用外固定降温带 | [8 empty] | 2019-01-08 | 2022-11-15 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20173152040 | 国械注进20173142040 | 一次性胰岛素笔用针头 |  |  | 日本 |  | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2021-03-15 | 2022-06-25 | 2026-03-14 |  |  |  | 泰尔茂医疗产品（上海）有限公司 |  | Terumo Corporation | [6 empty] | 3
京械注准20142400059 |  | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒（凝集素亲和法） | [9 empty] | 2018-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2028-09-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20182141298 | 苏械注准20182021298 | 一次性气管用球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [9 empty] | 一次性气管用球囊扩张导管由前端软头、球囊、显影标记、导管、手柄组件、支撑杆和球囊保护套组成，按球囊直径、球囊长度、工作长度和适用钳道孔直径分为若干种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20182660797 | 苏械注准20182080797 | 一次性使用雾化吸入器 | [9 empty] | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2028-04-17 | [12 empty] | 2
国械注准20183151033 | 国械注准20183221033 | 一次性使用静脉采血针 | [9 empty] | 2018-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2028-04-19 | [12 empty] | 3
国械注准20173661461 | 国械注准20173141461 | 一次性使用回缩式防针刺输液器 | [9 empty] | 2017-10-31 | 2023-05-26 | 2022-10-30 | 2028-05-25 | [12 empty] | 3
国械注准20203030888 |  | 远端通路导管 | 支撑导管 | [8 empty] | 2020-11-09 |  | 2025-11-08 | [13 empty] | 3
国械注准20183060524 |  | 肠镜胶（含盐酸利多卡因） | [6 empty] | 2023-04-14 |  | 2023-11-28 | 2018-11-28 |  | 2023-11-27 | 2028-11-27 | [12 empty] | 3
闽厦械备20210015号 |  | 核酸提取纯化试剂 | [5 empty] | 2021-02-04 |  |  |  | 2021-02-04 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 泰普生物科学（中国）有限公司 | [5 empty] | 由裂解液(柠檬酸钠、异硫氰酸胍、FDTA、 PFG、NaCl. TritonX- 100、Tween 20、纯水)、清洗液1 (柠檬酸钠、异硫氰酸胍、EDTA、PEG、NaCl、TritonX -100、Tween20、 乙醇、纯水)、清洗液2 (Tris、 乙醇、纯水)、洗脱液(纯水)、蛋白酶K (蛋白酶K、甘油)、磁珠悬浮液(磁性微球)组成。 |  | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床休外检测使用。 |  | 1
国械注准20183401798 |  | 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-测序法） | [9 empty] | 2018-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-27 | 2028-08-27 | [12 empty] | 3
国械注准20183401816 |  | 乙型肝炎病毒YMDD基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | [9 empty] | 2018-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 2028-09-12 | [12 empty] | 3
国械注准20183401817 |  | 乙型肝炎病毒前C区/BCP区突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | [9 empty] | 2018-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 2028-09-12 | [12 empty] | 3
苏械注准20182401367 |  | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
国械注进20183130331 |  | 颅内支架ENTERPRISE 2 Vascular Reconstruction Device and Delivery System |  |  | 美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-04-20 |  |  | 2018-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-16 | 2028-09-16 |  | 国械注进20183130331 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Medos International SARL |  |  |  | 该产品由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylence-C涂层。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锘导丝芯构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 |  | 该产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。 | 3
豫械注准20182660288 | 豫械注准20182140288 | 一次性使用耳鼻喉检查包 | [9 empty] | 2018-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401430 |  | 胱抑素C检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2023-08-30 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20182401431 |  | β2-微球蛋白检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2023-04-11 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [11 empty] | 本检测试剂适用于体外定量检测人血清、血浆和全血中β2-微球蛋白的含量，临床上用于监测近端肾小管的功能。 | 2
国械注准20233400829 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | [5 empty] | 2023-06-20 | 2023-07-24 |  |  | 2023-06-20 | 2023-07-24 | 2028-06-19 |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | [5 empty] | 溶解液、血清稀释液、致敏粒子、未致敏粒子、阳性对照血清、25μL胶头滴管。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价。 |  | 3
国械注进20183132365 |  | 椎间融合器 | [9 empty] | 2018-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 2028-09-12 |  |  |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. |  |  |  | 该产品采用符合YY/T0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，等级为OPTIMA LT1，其中显影丝采用符合GB/T13810标准规定的TC4 ELI钛合金材料制成，结构为中空型几何结构，灭菌包装。 |  | 该产品用于颈椎融合内固定。 | 3
国械注准20163130866 |  | 膝关节假体 | [9 empty] | 2021-03-25 |  | 2026-03-24 | [10 empty] | 该产品由股骨髁假体、高屈膝股骨髁、胫骨平台假体、胫骨托、半月板衬垫和髌骨假体组成。股骨髁假体、高屈膝股骨髁、胫骨平台假体和胫骨托由符合YY 0117.3标准要求的铸造钴铬钼材料制成；半月板衬垫和髌骨假体由符合GB/T19701.2标准要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成。金属部件采用辐照灭菌包装， 塑料部件采用环氧乙烷灭菌或辐照灭菌包装，无菌有效期5年。 |  |  | 3
国械注进20182402293 |  | 尿液分析仪校准试条 | [9 empty] | 2018-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2028-08-22 | [12 empty] | 2
苏苏械备20210581号 |  | CD5检测试剂（流式细胞仪法-PE） | CD5检测试剂（流式细胞仪法） | [8 empty] | 2021-05-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂汉械备20140080号 |  | 清洗液 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2022-08-01 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂汉械备20140081号 |  | 尿液分析用鞘液 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2023-07-25 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂汉械备20140082号 |  | 血细胞分析用溶血剂 | [9 empty] | 2021-01-27 | 2023-07-25 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
沪奉械备20140013号 |  | 钠石灰 | 二氧化碳吸收剂（钠石灰） | [8 empty] | 2014-10-16 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20192400583 |  | 葡萄糖检测试剂盒（已糖激酶法） | [9 empty] | 2019-06-03 |  | 2024-06-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400068 |  | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400054 |  | 脂蛋白(a)检测试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400575 |  | 亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒 （速率法） | [9 empty] | 2021-02-05 |  | 2026-02-04 | [13 empty] | 2
苏械注准20172400491 |  | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（速率法） | [9 empty] | 2022-04-06 |  | 2027-04-05 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400581 |  | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-02-22 |  | 2026-02-21 | [13 empty] | 2
苏械注准20162400577 |  | 补体C3检测试剂盒（免疫浊度法） | [9 empty] | 2021-02-04 |  | 2026-02-03 | [13 empty] | 2
鲁械注准20162400305 | 鲁械注准20162400305 | MH琼脂培养基 | MH琼脂培养基 | [8 empty] | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [9 empty] | 培养基由平皿和培养基基质组成；培养基基质：酸水解酪蛋白、可溶性淀粉、牛肉浸出粉、琼脂 |  | 适应于常见的易于生长的一般细菌的纸片扩散法抗生素敏感试验 | 2 | 2
浙械注准20232401136 |  | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-21 |  | 2028-03-20 |  |  |  | 世纪一束（杭州）医学诊断科技有限公司 | [5 empty] | 磁微粒、样本缓冲液、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗Sm免疫球蛋白G（IgG）含量。 |  | 2
豫械注准20172640892 | 豫械注准20222140981 | 脱脂纱布块 | [9 empty] | 2017-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-06 | 2027-11-06 | [12 empty] | 2
国械注进20183402553 |  | 梅毒螺旋体抗体质控品 | [6 empty] | 2022-07-05 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 3
国械注进20183402559 |  | 人绒毛膜促性腺激素定标液 | [6 empty] | 2022-07-08 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 3
国械注进20183402552 |  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(电化学发光法) | [9 empty] | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 3
国械注进20183402555 |  | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2022-09-16 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 3
国械注进20183402558 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2023-05-26 |  |  | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 3
国械注进20183402585 |  | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒(电化学发光法) | [6 empty] | 2023-03-08 |  |  | 2018-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 2028-12-05 | [12 empty] | 3
国械注准20143401992 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）检测试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-04-25 |  |  | 2019-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2029-03-26 | [9 empty] | Anti-HCV试剂1、Anti-HCV试剂2、Anti-HCV阴性对照、Anti-HCV阳性对照、Anti-HCV参考样品（(弱阳性对照）、Anti-HCV样品稀释液。(具体内容详见说明书) |  | 本产品用于体外定性检测人血清样本中的丙型肝炎病毒抗体。 | 3
粤械注准20182020804 |  | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2018-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-03 | 2028-09-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20182560555 | 苏械注准20182080555 | 一次性使用面罩 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-08 | 2028-03-08 | [12 empty] | 2
赣械注准20182020159 |  | 痔疮套扎吻合器 | [9 empty] | 2018-08-07 |  | 2023-08-06 | 2028-08-06 | [12 empty] | 2
鄂汉械备20220424号 |  | 医用退热凝胶 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-08-29 |  |  | 2022-10-28 |  | 2027-10-27 | 2099-12-31 |  |  | 湖北森力康医疗科技有限公司 | [5 empty] | 由纯化水、甘油、卡波姆和固定器具组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 |  | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |  | 1
国械备20180101号 |  | 拔牙刀 |  |  | 瑞典 |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2018-01-29 |  | 2099-12-31 |  |  |  |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  | 迪锐达牙科有限公司Directa AB |  |  |  | 本产品由柄部和刃部组成，手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。使用前由使用结构根据说明书进行灭菌。 |  | 用于牙科手术中进行切割。 | 1
国械注进20163142990 |  | 一次性胰岛素笔用针头 | 一次性使用注射笔用针头 | [8 empty] | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | [13 empty] | 3
苏械注准20182660673 | 苏械注准20182080673 | 一次性使用喉罩气道导管 | [9 empty] | 2018-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 2028-03-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20182660614 | 苏械注准20182080614 | 一次性使用支气管插管 | [9 empty] | 2020-01-23 | 2023-03-19 | 2023-03-18 | 2028-03-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20182560556 | 苏械注准20182080556 | 简易呼吸器 | [9 empty] | 2018-03-09 | 2023-04-24 | 2023-03-08 | 2028-04-23 | [12 empty] | 2
豫械注准20182640220 | 豫械注准20182140220 | 一次性使用血管造影手术包 | [9 empty] | 2018-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-07 | 2028-05-07 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140888 |  | 一次性使用引流袋 | [9 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
鲁械注准20182640075 | 鲁械注准20182140075 | 无菌棉签 | 医用棉签 | [8 empty] | 2018-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-25 | 2028-02-25 | [12 empty] | 2 | 2
赣械注准20182010166 |  | 医用激光光纤 | [9 empty] | 2018-09-11 | 2013-09-11 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | [12 empty] | 2
苏械注准20152400259 |  | 中性粒细胞明胶酶相关载脂蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400256 |  | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
苏械注准20152400261 |  | 胃蛋白酶原I检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-16 |  | 2025-03-15 | [13 empty] | 2
国械注准20203400738 |  | 幽门螺杆菌抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-09-11 |  | 2025-09-10 | [13 empty] | 3
苏械注准20192400402 |  | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶学速率法) | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20192400404 |  | 尿酸检测试剂盒（酶法) | [9 empty] | 2019-04-30 |  | 2024-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20182400063 |  | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2023-01-04 |  | 2028-01-03 | [13 empty] | 2
苏械注准20182021300 |  | 一次性使用内窥镜取石网篮 | [9 empty] | 2021-06-11 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 2028-09-09 | [12 empty] | 2
国械注准20233400661 |  | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-22 |  | 2028-05-21 |  |  |  | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | [5 empty] | 检测卡（ T线包被有肺炎支原体重组蛋白， C线质控线包被有内参蛋白C， 标记物垫上含有鼠抗人IgG抗体量子点结合物）、样本稀释液和采样管。 |  | 该产品用于体外定性检测人血清、血浆和静脉全血中的肺炎支原体IgG抗体。 |  | 3
浙械注准20232401170 |  | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-04-04 |  |  | 2023-07-25 | 2023-04-04 |  | 2028-04-03 |  |  |  | 世纪一束（杭州）医学诊断科技有限公司 | [5 empty] | 磁微粒、样本缓冲液、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗髓过氧化物酶（MPO）免疫球蛋白G（IgG）含量。 |  | 2
浙械注准20232401132 |  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  | 2023-07-25 | 2023-03-21 |  | 2028-03-20 |  |  |  | 世纪一束（杭州）医学诊断科技有限公司 | [5 empty] | 磁微粒、标记二抗、校准品1、校准品2。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的抗β2糖蛋白1免疫球蛋白A（IgA）含量。 |  | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20193402364 | 七项呼吸道病毒检测试剂盒（免疫荧光法） | J6579 | 快臻贸易（上海）有限公司 | J3926 | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司
国械注进20193400329 | 甲乙型流感病毒抗原检测试剂盒（免疫荧光法） | J6579 | 快臻贸易（上海）有限公司 | J3926 | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司
国械注进20203400084 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（免疫荧光法） | J6579 | 快臻贸易（上海）有限公司 | J3926 | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司
国械注进20172402179 | D-二聚体测试板（荧光免疫法） | J6579 | 快臻贸易（上海）有限公司 | J3926 | 奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司
国械注进20162010831 | 电外科手术器械 (微型针状电极) | J4624 | 湖北佰瑞医疗器械有限公司 | J10720 | 广州诺邦诺德医疗技术有限公司
国械注进20173776231 | 血管内超声诊断导管 | J1268 | 北京伟龙科仪贸易有限公司 | J10722 | 北京美康晟翔科贸有限公司
国械注进20193061627 | 血管内超声诊断导管 | J1268 | 北京伟龙科仪贸易有限公司 | J10722 | 北京美康晟翔科贸有限公司
国械注进20193030505 | 压力导丝 | J1268 | 北京伟龙科仪贸易有限公司 | J10722 | 北京美康晟翔科贸有限公司
国械注进20213060292 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | J1268 | 北京伟龙科仪贸易有限公司 | J10722 | 北京美康晟翔科贸有限公司
国械备20151193 | 胸腰骶固定器 | J9434 | 上海恩黎诗商贸有限公司 | J10548 | 上海葆菱医疗器械有限公司
国械备20151241 | 腰椎固定器 | J9434 | 上海恩黎诗商贸有限公司 | J10548 | 上海葆菱医疗器械有限公司
国械备20151242 | 颈椎固定器 | J9434 | 上海恩黎诗商贸有限公司 | J10548 | 上海葆菱医疗器械有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
粤械注准20152060014 | 肛肠内窥镜 | HCS03529 | 深圳市大汉普众科技有限公司 | HCS07794 | 深圳市医思美科技有限公司
粤械注准20172020090 | 一次性使用手术拉钩 | HCS03529 | 深圳市大汉普众科技有限公司 | HCS07794 | 深圳市医思美科技有限公司
粤械注准20162021332 | 一次性使用自动肛肠套扎器 | HCS03529 | 深圳市大汉普众科技有限公司 | HCS07794 | 深圳市医思美科技有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS04386 | 青岛海大倍尔信生物科技有限公司 | 山东海大倍尔信生物科技有限公司
J1394 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | 盈纬达（上海）医疗器械有限公司
J2711 | 湖北拓尚商贸有限公司 | 湖北弘润科技有限公司