## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00135809 | CD4检测试剂盒（流式细胞仪法） |  |  |  | 规格：20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 |  | 型号：A型：FITC；B型：PE；C型：APC；D型：Percp；E型：APC-Cy7；F型：PE-Cy7；G型：Percp-Cy5.5 | A5型：FITC；B5型：PE；C5型：APC；D5型：Percp；E5型：APC-Cy7；F5型：PE-Cy7；G5型：Percp-Cy5.5；A20型：FITC；B20型：PE；C20型：APC；D20型：Percp；E20型：APC-Cy7；F20型：PE-Cy7；G20型：Percp-Cy5.5 | 抗体、荧光素、PBS |  | 赣洪械备20200139号 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | 由荧光CD4抗体、PBS、Gelatin(凝胶）组成。 |  | 检测人体生物标本CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1、 实验前准备 自备物品：浓度0.1M的PBS溶液，PBS配制而成的1%多聚甲醛溶液，1×溶血素。 2、质量控制 建议在使用仪器之前，根据流式细胞仪说明书，使用配套的仪器校准品进行校准。 校准通过后才能进行样本检测，使用合适的软件进行数据的采集和分析。采集样本前，调整仪器的设置保证细胞碎片最少，同时能检测到目标细胞。如校准未通过请根据流式细胞仪配套说明书要求进行仪器维护，再校准。 建议每天实验前仪器校准通过后，先检测一个正常人样本或者质控品以确认流式仪处于正常状态，并对整个系统进行质量控制。以带有靶值范围的质控品来评估整个操作系统、仪器设备是否正常。如果质控结果与预期不符，实验室应重复试验以保证结果的可靠性。如不能获得可靠性结果，则不应出具检测报告。 3、样本染色 （1）在室温下，取20μL CD4检测试剂盒(流式细胞仪法)的抗体试剂于已做好标记的测试管中； （2）将50μL已充分混匀的抗凝人血液样本加入试管底部； 注：避免操作中碰到流式管壁，管壁上的血液样本无法进行染色，会影响实验结果。 （3）涡旋混合器上轻轻振荡5秒，室温避光静置孵育15分钟； （4）加入2mL溶血素，涡旋混合器上轻轻振荡5秒，室温避光静置孵育15分钟； （5）室温下300g离心5分钟，轻轻弃去上清（或用移液器慢慢吸去）； （6）加2至3mL PBS缓冲液，涡旋混合器上轻轻振荡1-2秒后；室温下300g离心5分钟，弃上清； （7）加入0.5mL PBS，即可在流式细胞仪上进行获取和分析。 注：如样本染色后不立即进行检测，可加入1%多聚甲醛，放置2-8℃避光保存24小时。检测前将细胞混合均匀，避免出现细胞的凝集。
00048658 | 医用生物磁性敷料 |  | 舒医生 |  | 长方形：3×3；4×4；6×6；8×7；9×7；12×5；12×10；13×10；18×5；18×10；20×10；22×5；22×10；25×10；28×5；28×10：36×10；42×10。 椭圆型：13×10。圆型：直径60。 |  | 长方形：3×3；4×4；6×6；8×7；9×7；12×5；12×10；13×10；18×5；18×10；20×10；22×5；22×10；25×10；28×5；28×10：36×10；42×10。 椭圆型：13×10。圆型：直径60。 |  | 由钕铁硼永磁，壳聚糖水刺非织造布，医用脱脂棉，医用级压敏透气胶带，克拉辛纺粘纸组成 |  | 鄂械注准20132641891 | 鄂械注准20132141891 | 24个月 |  | 铝箔锡复合袋 |  | 由钕铁硼永磁，壳聚糖水刺非织造布，医用脱脂棉，医用级压敏透气胶带，克拉辛纺粘纸组成 |  | 适用于外科手术后切口护理，具有止痛消肿，促进伤口愈合的作用 |  | 揭开防粘纸，将本品贴于缝合后的伤口处
00132461 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）30ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:15mL×1 R2:15mL×1 |  | R1:15mL×1 R2:15mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂2 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132486 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）320ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:20mL×8 R2:20mL×8 |  | R1:20mL×8 R2:20mL×8 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂12 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00133172 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) |  |  | 试剂1:1×50mL，试剂2: 1×10mL 试剂1: 3×60mL， 试剂2: 1×36mL 试剂1:3×60mL，试剂2: 3×12mL 试剂1: 4×50mL， 试剂2: 2×20mL 试剂1：2×100mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：3×60mL，试剂2：3×15mL 试剂1：4×50mL，试剂2：2×25mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1:3×45mL，试剂2: 3×15mL 试剂1: 2×60mL， 试剂2: 2×20mL 试剂1: 1×60mL，试剂2: 1×30mL 试剂1: 2×60mL， 试剂2: 2×30mL 试剂1:3×45mL，试剂2: 3×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×60mL 试剂1：3×45mL，试剂2：3×45mL |  | 试剂1:1×50mL，试剂2: 1×10mL 试剂1: 3×60mL， 试剂2: 1×36mL 试剂1:3×60mL，试剂2: 3×12mL 试剂1: 4×50mL， 试剂2: 2×20mL 试剂1：2×100mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×15mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×45mL 试剂1：3×60mL，试剂2：3×15mL 试剂1：4×50mL，试剂2：2×25mL 试剂1：2×80mL，试剂2：2×20mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×20mL 试剂1：3×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1:3×45mL，试剂2: 3×15mL 试剂1: 2×60mL， 试剂2: 2×20mL 试剂1: 1×60mL，试剂2: 1×30mL 试剂1: 2×60mL， 试剂2: 2×30mL 试剂1:3×45mL，试剂2: 3×15mL 试剂1：1×60mL，试剂2：1×60mL 试剂1：2×60mL，试剂2：2×60mL 试剂1：3×45mL，试剂2：3×45mL |  | 液体 |  | 京械注准20142400246 |  | 12个月 |  | 纸塑 |  | 试剂1（R1） Tris缓冲液 100mM PEG &lt; 4% NP-40 1ml/L 试剂2（R2） 羊抗人CRP抗体乳胶颗粒 适量 NP-40 1ml/L |  | 用于体外定量测定人血清中超敏C反应蛋白（HS-CRP）的含量。 |  | 1. 试剂准备 液体双试剂开瓶即用。 2. 参数设置 检测方法：终点法（上升） 检测温度：37℃ 检测波长：570nm 反应时间：10min 以水作为空白对照。 3. 检测步骤 空白管（B） 标准管（S） 测定管（T） 试剂1 200μL 200μL 200μL 蒸馏水 2μL 校准品 2μL 样品 2μL 混匀， 37℃孵育5分钟； 试剂2 40μL 40μL 40μL 混匀，30秒后读取吸光度A1；4分钟后读取吸光度A2。计算ΔA= A2-A1 4. 校准程序 推荐使用本公司配套校准品。若使用其他厂家产品，请自行验证。 5. 质控程序 推荐使用本公司配套质控品。若使用其他厂家产品，请自行验证。如果结果偏离范围，请按以下步骤查找原因： (一) 检查参数设置和光源是否正确。 (二) 检查比色杯和吸样针是否洁净。 (三) 检查水是否被污染，细菌增长会导致不正确的结果。 (四) 检查反应温度。 (五) 检查试剂盒的效期。
00184395 | 桡骨远端-3螺纹孔孔锁定板（纯钛） | 桡骨远端-3螺纹孔锁定板（纯钛） |  |  | 左、右1~20孔 |  | YJBL52 |  | 纯钛 |  | 国械注准20153130663 |  | 60个月 |  | PE+透析纸 |  | 锁定金属接骨板分为直型、解剖型两种，孔的形式为螺纹孔和加压孔相配合的结构形式。采用符合GB4234标准的00Cr18Ni14Mo3不锈钢或符合GB/T13810标准的TA3纯钛制造。纯钛表面可经微弧阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 该产品与锁定金属接骨螺钉配合使用，适用于四肢骨折内固定。 |  | 1.医生在手术前要认真阅读产品使用说明书，避免在术中损伤内植物，造成损伤、弯曲会影响其寿命。 2.不同部位的骨折，应选用不同型式，不同长度和宽度的锁定金属接骨板，选用时应考虑骨折断端直径与接骨板长度的比例和螺纹孔的型式。 3.根据所选用的锁定金属接骨板的型式，选择合理的配套使用的锁定金属接骨螺钉型式、直径与长度及配套使用的工具。 4.骨折线不应位于锁定金属接骨板孔的部位。 5. 螺纹孔操作时使用配套的钻套固定方向，钻孔保持垂直，使用相应丝锥扩孔逐步固定各螺钉。 6. 锁定锁定接骨板为非永久性骨接合植入物，只是在骨折愈合阶段完成对骨折进行暂时的固定，在骨折断端起连接、支撑作用，植入物接触时间建议在12～18个月，应将其取出。 七、 注意事项 1.锁定金属接骨板以非灭菌包装，使用前一般采用湿热灭菌（灭菌参数：121℃，30min或132℃，5min）。使用产品的医院应考虑到灭菌器、包装方法以及装载方式的不同，在首次灭菌前应灭菌过程进行确认，严格按经确认过的灭菌参数进行灭菌。 2.产品在使用前必须确认其材料成份，无标志或标签的产品不得使用。 3.锁定金属接骨板为一次性使用产品，不得二次使用。 4.锁定金属接骨板植入人体后，应在规定时间内进行X线临床随访观察骨折愈合情况，延迟愈合或不融合会导致内植入物的断裂。 5.患者要遵医嘱，不能提早活动、内植入物是在骨愈合前生理载荷的重要承担者，正常的生理活动会对金属接骨板施以生理载荷,有时会导致内植物发生弯曲、断裂、松动。 6.不同的金属混用会导致腐蚀作用，不同金属相接触会加快不锈钢的腐蚀，从而加快内植物疲劳断裂的发生。
00132465 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）80ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:40mL×1 R2:40mL×1 |  | R1:40mL×1 R2:40mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂3 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132375 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）160ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:20mL×4 R2:20mL×4 |  | R1:20mL×4 R2:20mL×4 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂4 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00061154 | M造影导丝 | 导丝 | 泰尔茂 |  | 直径：0.010/0.016/0.018/0.025/0.032/0.035/0.038",长度：80/120/150/180/220/260/300/400/450cm |  | RF*GA18123M;RF*GS25153M;RF*PA18153M;RF*GA18153M;RF*GR32153M;RF*GB25153M;RF*GS32123M;RF*GA25123M;RF*GS32153M;RF*PA25153M;RF*GR35153M;RF*GB32153M;RF*GA25153M;RF*GR38153M;RF*GB35153M;RF*GA32123M;RF*PA32153M;RF*GA32153M;RF*GS35123M;RF*GS35153M;RF*PA35083M;RF*GS35158M;RF*PA35153M;RF*GN18153M;RF*GB38153M;RF*GA35083M;RF*GA35123M;RF*GN25153M;RF*GA35153M;RF*GS38123M;RF*PA38153M;RF*GA35155M;RF*GS38153M;RF*GA35158M;RF*GF35153M;RF*GV35151M;RF*GA38158M;RF*GN32153M;RF*PS35153M;RF*GH35153M;RF*PS38153M;RF*GN35153M;RF*GH38153M;RF*PC35153M;RF*GA38153M;RF*HA35153M;RF*PC38153M;RF*HA38153M;RF*GR18153M;RF*GN38153M;RF*GS18153M;RF*HS35153M;RF*GR25153M;RF*GB18153M;RF*HS38153M;RF*GS25123M;RF*GS18123M;RF*GA38123M;RF*GS25183M;RF*PA18183M;RF*GA18183M;RF*GS25223M;RF*PA18223M;RF*GR32183M;RF*GB25183M;RF*GA18223M;RF*GS32183M;RF*PA25183M;RF*GR35183M;RF*GB32183M;RF*GA25183M;RF*GS32223M;RF*PA25223M;RF*GA25223M;RF*GR38183M;RF*GB35183M;RF*PA32183M;RF*GB35223M;RF*GA32183M;RF*GS35183M;RF*PA35183M;RF*GA32223M;RF*GN18183M;RF*PA35188M;RF*GB38183M;RF*GE35185M;RF*PA38183M;RF*GE35188M;RF*GS38183M;RF*GA35183M;RF*RA10188M;RF*GN32183M;RF*RA1018CM;RF*RA16188M;RF*RA18188M;RF*GN35183M;RF*RB1018CM;RF*PC35183M;RF*RB10188M;RF*GA38183M;RF*HA35183M;RF*RB1618CM;RF*PC38183M;RF*RB16188M;RF*RB1818CM;RF*HA38183M;RF*GR18183M;RF*GN38183M;RF*RB18188M;RF*HN35183M;RF*HR35183M;RF*GS18183M;RF*HS35183M;RF*GR25183M;RF*GB18183M;RF*HS38183M;RF*GN25183M;RF*GS18223M;RF*GS35223M;RF*PA35223M;RF*PA38223M;RF*GS38223M;RF*GA35223M;RF*GH35183M;RF*PS35183M;RF*RA1618CM;RF*GH35223M;RF*RA1818CM;RF*GA38223M;RF*GS25263M;RF*PA18263M;RF*GR32263M;RF*GB25263M;RF*GA18263M;RF*GS25303M;RF*GR32303M;RF*GB25303M;RF*GA18303M;RF*GR35263M;RF*GB32263M;RF*GS32263M;RF*PA25263M;RF*GR35303M;RF*GB32303M;RF*GA25263M;RF*GS32303M;RF*GA25303M;RF*GR38263M;RF*GR38303M;RF*GB35263M;RF*GB35303M;RF*GA32263M;RF*GA32303M;RF*GS35263M;RF*GN18263M;RF*GS35303M;RF*PA35263M;RF*GN18303M;RF*GB38263M;RF*GB38303M;RF*GN25263M;RF*GN25303M;RF*PA38263M;RF*GS38263M;RF*GS38303M;RF*GA35263M;RF*GN32263M;RF*GA35303M;RF*GN32303M;RF*PS35263M;RF*GH35263M;RF*GN35263M;RF*GN35303M;RF*HA35263M;RF*GA38263M;RF*GA38303M;RF*GR18263M;RF*GN38263M;RF*GR18303M;RF*GN38303M;RF*HR35303M;RF*GS18263M;RF*GS18303M;RF*GR25263M;RF*GB18263M;RF*GR25303M;RF*GB18303M;RF*GR25403M;RF*GB18403M;RF*PA18403M;RF*PA18453M;RF*GR32403M;RF*GB25403M;RF*GB32403M;RF*GS32403M;RF*PA25453M;RF*PA25403M;RF*GR35403M;RF*GS32453M;RF*GR38403M;RF*GB35403M;RF*GA32403M;RF*GA32453M;RF*GS35403M;RF*PA35403M;RF*GN18403M;RF*GS35453M;RF*PA35453M;RF*GB38403M;RF*GN25403M;RF*PA38403M;RF*PA38453M;RF*GA35403M;RF*GN32403M;RF*GA35453M;RF*GN35403M;RF*GR18403M;RF*GN38403M |  | 内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物；部分型号产品具有尖端环，材料为黄金。 |  | 国械注进20153772566 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 该产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物；部分型号产品具有尖端环，材料为黄金。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗及将导管等引导到某个特定部位。 |  | 将本品从每个托架包装上取出。将注射器连接到托架集线器上，向托架内注满肝素盐水。将本品从托架上拔下，确认表面光滑之后再使用。如果从托架上拔下时感觉到有阻抗，不要强行拔下，要再次向托架内注入肝素盐水。所使用的导管要事先注满肝素盐水。本品在导管内易滑，所以要从导管集线器后端拉出至少5cm左右，并保持住进行操作。
00054902 | 口腔溃疡凝胶 |  | 乾佰纳 |  | 5g/支、10g/支、13g/支、15g/支、16g/支、18g/支、20g/支、25g/支、28g/支、30g/支、35g/支、38g/支、40g/支、45g/支、50g/支、60g/支 | 5g/支、7g/支、10g/支、13g/支、15g/支、16g/支、18g/支、20g/支、25g /支、28g/支、30g/支、35g/支、38g/支、40g /支、45g /支、50g /支、60g/支 | 5g/支、10g/支、13g/支、15g/支、16g/支、18g/支、20g/支、25g/支、28g/支、30g/支、35g/支、38g/支、40g/支、45g/支、50g/支、60g/支 | 5g/支、7g/支、10g/支、13g/支、15g/支、16g/支、18g/支、20g/支、25g /支、28g/支、30g/支、35g/支、38g/支、40g /支、45g /支、50g /支、60g/支 | 壳聚糖 |  | 黑械注准20182170070 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 口腔溃疡凝胶是有壳聚糖、聚乙烯醇、甘油、薄荷脑制成的水溶性凝胶。ph值为3.5-7.0；微生物限度：细菌总数不得过1000cfu/g，金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌不得检出；抑菌试验：本产品有抑菌效果；刺激试验：无刺激反应；致敏试验：无致敏反应。 | 口腔溃疡凝胶是由壳聚糖、聚乙烯醇、甘油、薄荷脑、纯化水、凝胶基质、奥替尼啶制成的水溶性凝胶。(凝胶基质为:卡波姆C型、聚丙烯酸钠、羟丙甲纤维素、液状石蜡、白凡士林) | 通过持续粘附在口腔溃疡创面，阻隔口腔唾液及口腔菌群对口腔创面的侵蚀，起到修复及促进溃疡创面愈合的作用。 |  | 用卫生棉签擦干患处，在洁净的手指或棉签上挤出适量本品，均匀涂抹;每天3次，症状严重者可适当增加使用次数，睡前使用更佳。
00000450 | 按压式Y型连接器套装 | 按压式Y型连接器 | KDL | INT | KDL-YCK111 |  | KDL-YCK111 |  | 医用PC、硅橡胶等，由II代按压式止血阀、导丝扭转器、导丝导插管构成。 |  | 国械注准20173773294 |  | 3年 |  | PC；透析纸 |  | 产品由按压式Y型连接器、塑型针和扭转器组成。 主要技术指标： 1、按压式Y阀连接器 1.1耐压性：产品的耐压性应良好 1.2连接牢固度：Y阀帽与Y阀体、选装接头与Y阀体之间连接应牢固： 1.3按压顺畅性：Y阀帽应活动自由且能自由回位，并无明显卡阻。 2、塑型针 2.1管体内通畅性：管体内应顺畅： 2.2管体耐腐蚀性：管体应有良好耐腐蚀性： 2.3连接强度：管体与管座之间的连接应牢固。 3、扭转器 3.1夹持性能:扭转器夹持性能应良好。 4、产品应无菌 |  | 产品套装主要用于PTCA手术中，在体外辅助建立导引钢丝进入人体的工作通道；其中按压式Y型连接器在体外用于帮助导引钢丝进入人体；扭转器在体外固定在导引钢丝的末端，便于医生扭转导引钢丝进入人体；塑型针在体外用于将不同形状的导引钢丝塑型为直型。 |  | 1、遵守无菌操作规程； 2、检查包装，打开后取出按压式Y型连接器套装； 3、利用塑型针将导引钢丝塑形为直形，然后将导引钢丝穿过球囊导管； 4、将带有导引钢丝的球囊导管经导丝导插管送入Y型连接器； 5、将导引钢丝末端穿过扭转器并固定，旋转扭转器，缓慢将导引钢丝和球囊导管沿指引导管送入人体。
00036242 | 人工肩关节假体（肩胛骨组件） |  | 晟实 |  | 肩胛骨组件 肩盂部件 B(1-40),L(5-150)、压板 B(1-40),L(5-150) |  | 肩胛骨组件 肩盂部件 B(1-40),L(5-150)、压板 B(1-40),L(5-150) |  | 聚乙烯 | Ti6A14V | YZB/国3940-2015 |  | 长期 |  | 纸盒+吸塑盒 |  | 该产品由球头、肱骨组件、肩胛骨组件、聚乙烯组件组成。其中，球头、肱骨柄、肩胛骨组件、肱骨组件由符合YY 0117.1标准规定的钛合金锻件Ti6A14V制成；聚乙烯组件和肱骨组件中聚乙烯配件由符合GB/T19701.2标准规定的1型或2型超高分子量聚乙烯（UHMWPE）制成。非灭菌包装。 |  | 人工肩关节假体主要适用于人体肩关节的置换。包括：1.严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者；2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。 |  | 人工肩关节假体主要适用于人体肩关节的置换。包括：1.严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者；2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。
00132475 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）2480T | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:8×310测试/盒 R2:8×310测试/盒 |  | R1:8×310测试/盒 R2:8×310测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂8 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00184794 | B型利钠肽（BNP）测定试剂盒（免疫荧光层析法） | B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒（免疫荧光层析法） |  |  | 1人份/盒；20人份/盒；25人份/盒；30人份/盒；40人份/盒；50人份/盒；100人份/盒；200人份/盒 |  | 1人份/盒；20人份/盒；25人份/盒；30人份/盒；40人份/盒；50人份/盒；100人份/盒；200人份/盒 |  | 液体试剂 |  | 川械注准20212400141 |  | 15 个月 |  | 医用塑料包装 |  | 试剂盒由测试卡、吸样头、说明书组成。其中： 测试卡由试剂条、塑料盒组成。试剂条上的主要组成成分为：硝酸纤维素膜、吸水纸、PVC板；试剂条包被有BNP单克隆抗体-2（每人份试剂条上含0.11μg～1.12μg）和羊抗兔IgG（每人份试剂条上含0.20μg～1.50μg）；塑料盒上包含三羟甲基氨基甲烷缓冲液（Tris）（50mmol/L，150μL～300μL）、荧光标记BNP单克隆抗体-1（每人份试剂条上含0.04μg～0.24μg）、荧光标记兔IgG（每人份试剂条上含0.20μg～1.50μg）。其中产品名称、批号、质控线及检测线位置、校准曲线、计算方法以二维码形式标记在测试卡上。 质控品：建议使用伯乐质控品进行质控；质控品具有批次特异性，具体信息见质控品标签及说明书。 测定系统可溯源至药监部门批准已上市的BNP测定系统。 不同批号试剂盒中各组分不能互换或混用。 |  | 体外定量测定人血浆、人全血样本中B型利钠肽的浓度。 |  | 免疫荧光层析法
00132489 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）3720T | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:12×310测试/盒R2:12×310测试/盒 |  | R1:12×310测试/盒R2:12×310测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂16 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132377 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）310T | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:1×310测试/盒 R2:1×310测试/盒 |  | R1:1×310测试/盒 R2:1×310测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂7 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00087110 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1：60mL×1 R2：60mL×1； R1：20mL×1 R2：20mL×1；R1：15mL×1 R2：15mL×1； R1：30mL×1 R2：30mL×1；R1：40mL×1 R2：40mL×1；R1：50mL×1 R2：50mL×1；R1：20mL×4 R2：20mL×4； R1：20mL×8 R2：20mL×8；R1：20mL×12 R2：20mL×12；R1：60mL×2 R2：60mL×2；R1：60mL×4R2：60mL×4； R1：60mL×8 R2：60mL×8；R1：1×310测试/盒 R2：1×310测试/盒； R1：4×310测试/盒R2：4×310测试/盒；R1：8×310测试/盒 R2：8×310测试/盒； R1：12×310测试/盒R2：12×310测试/盒 |  | R1：60mL×1 R2：60mL×1； R1：20mL×1 R2：20mL×1；R1：15mL×1 R2：15mL×1； R1：30mL×1 R2：30mL×1；R1：40mL×1 R2：40mL×1；R1：50mL×1 R2：50mL×1；R1：20mL×4 R2：20mL×4； R1：20mL×8 R2：20mL×8；R1：20mL×12 R2：20mL×12；R1：60mL×2 R2：60mL×2；R1：60mL×4R2：60mL×4； R1：60mL×8 R2：60mL×8；R1：1×310测试/盒 R2：1×310测试/盒； R1：4×310测试/盒R2：4×310测试/盒；R1：8×310测试/盒 R2：8×310测试/盒； R1：12×310测试/盒R2：12×310测试/盒 |  | 聚乙烯瓶 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品与质控品可选配。(具体内容详见产品说明书) |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00160279 | 粤中械备20210004号 | 样本保存液 |  |  | 1.5mL/管，100管/盒；3mL/管，100管/盒；5mL/管，100管/盒；6mL/管，100管/盒；10mL/管，50管/盒；500mL/瓶，1瓶/盒； |  | 1.5mL/管，100管/盒；3mL/管，100管/盒；5mL/管，100管/盒；6mL/管，100管/盒；10mL/管，50管/盒；500mL/瓶，1瓶/盒； |  | 液体 |  | 粤中械备20210004号 |  | 18个月 |  | 液体 |  | 由异硫氰酸胍和Proclin-300等组成 |  | 用于组织、细胞病理学分析样本的保存 |  | 用于组织、细胞病理学分析样本的保存
00002560 | M造影导丝 | 导丝 | 泰尔茂 |  | 直径：0.010/0.016/0.018/0.025/0.032/0.035/0.038",长度：80/120/150/180/220/260/300/400/450cm |  | RF*GA18123M;RF*GS25153M;RF*PA18153M;RF*GA18153M;RF*GR32153M;RF*GB25153M;RF*GS32123M;RF*GA25123M;RF*GS32153M;RF*PA25153M;RF*GR35153M;RF*GB32153M;RF*GA25153M;RF*GR38153M;RF*GB35153M;RF*GA32123M;RF*PA32153M;RF*GA32153M;RF*GS35123M;RF*GS35153M;RF*PA35083M;RF*GS35158M;RF*PA35153M;RF*GN18153M;RF*GB38153M;RF*GA35083M;RF*GA35123M;RF*GN25153M;RF*GA35153M;RF*GS38123M;RF*PA38153M;RF*GA35155M;RF*GS38153M;RF*GA35158M;RF*GF35153M;RF*GV35151M;RF*GA38158M;RF*GN32153M;RF*PS35153M;RF*GH35153M;RF*PS38153M;RF*GN35153M;RF*GH38153M;RF*PC35153M;RF*GA38153M;RF*HA35153M;RF*PC38153M;RF*HA38153M;RF*GR18153M;RF*GN38153M;RF*GS18153M;RF*HS35153M;RF*GR25153M;RF*GB18153M;RF*HS38153M;RF*GS25123M;RF*GS18123M;RF*GA38123M;RF*GS25183M;RF*PA18183M;RF*GA18183M;RF*GS25223M;RF*PA18223M;RF*GR32183M;RF*GB25183M;RF*GA18223M;RF*GS32183M;RF*PA25183M;RF*GR35183M;RF*GB32183M;RF*GA25183M;RF*GS32223M;RF*PA25223M;RF*GA25223M;RF*GR38183M;RF*GB35183M;RF*PA32183M;RF*GB35223M;RF*GA32183M;RF*GS35183M;RF*PA35183M;RF*GA32223M;RF*GN18183M;RF*PA35188M;RF*GB38183M;RF*GE35185M;RF*PA38183M;RF*GE35188M;RF*GS38183M;RF*GA35183M;RF*RA10188M;RF*GN32183M;RF*RA1018CM;RF*RA16188M;RF*RA18188M;RF*GN35183M;RF*RB1018CM;RF*PC35183M;RF*RB10188M;RF*GA38183M;RF*HA35183M;RF*RB1618CM;RF*PC38183M;RF*RB16188M;RF*RB1818CM;RF*HA38183M;RF*GR18183M;RF*GN38183M;RF*RB18188M;RF*HN35183M;RF*HR35183M;RF*GS18183M;RF*HS35183M;RF*GR25183M;RF*GB18183M;RF*HS38183M;RF*GN25183M;RF*GS18223M;RF*GS35223M;RF*PA35223M;RF*PA38223M;RF*GS38223M;RF*GA35223M;RF*GH35183M;RF*PS35183M;RF*RA1618CM;RF*GH35223M;RF*RA1818CM;RF*GA38223M;RF*GS25263M;RF*PA18263M;RF*GR32263M;RF*GB25263M;RF*GA18263M;RF*GS25303M;RF*GR32303M;RF*GB25303M;RF*GA18303M;RF*GR35263M;RF*GB32263M;RF*GS32263M;RF*PA25263M;RF*GR35303M;RF*GB32303M;RF*GA25263M;RF*GS32303M;RF*GA25303M;RF*GR38263M;RF*GR38303M;RF*GB35263M;RF*GB35303M;RF*GA32263M;RF*GA32303M;RF*GS35263M;RF*GN18263M;RF*GS35303M;RF*PA35263M;RF*GN18303M;RF*GB38263M;RF*GB38303M;RF*GN25263M;RF*GN25303M;RF*PA38263M;RF*GS38263M;RF*GS38303M;RF*GA35263M;RF*GN32263M;RF*GA35303M;RF*GN32303M;RF*PS35263M;RF*GH35263M;RF*GN35263M;RF*GN35303M;RF*HA35263M;RF*GA38263M;RF*GA38303M;RF*GR18263M;RF*GN38263M;RF*GR18303M;RF*GN38303M;RF*HR35303M;RF*GS18263M;RF*GS18303M;RF*GR25263M;RF*GB18263M;RF*GR25303M;RF*GB18303M;RF*GR25403M;RF*GB18403M;RF*PA18403M;RF*PA18453M;RF*GR32403M;RF*GB25403M;RF*GB32403M;RF*GS32403M;RF*PA25453M;RF*PA25403M;RF*GR35403M;RF*GS32453M;RF*GR38403M;RF*GB35403M;RF*GA32403M;RF*GA32453M;RF*GS35403M;RF*PA35403M;RF*GN18403M;RF*GS35453M;RF*PA35453M;RF*GB38403M;RF*GN25403M;RF*PA38403M;RF*PA38453M;RF*GA35403M;RF*GN32403M;RF*GA35453M;RF*GN35403M;RF*GR18403M;RF*GN38403M |  | 内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物；部分型号产品具有尖端环，材料为黄金。 |  | 国械注进20153032566 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 该产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物；部分型号产品具有尖端环，材料为黄金。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗及将导管等引导到某个特定部位。 |  | 将本品从每个托架包装上取出。将注射器连接到托架集线器上，向托架内注满肝素盐水。将本品从托架上拔下，确认表面光滑之后再使用。如果从托架上拔下时感觉到有阻抗，不要强行拔下，要再次向托架内注入肝素盐水。所使用的导管要事先注满肝素盐水。本品在导管内易滑，所以要从导管集线器后端拉出至少5cm左右，并保持住进行操作。
00132488 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）1240T | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:4×310测试/盒 R2:4×310测试/盒 |  | R1:4×310测试/盒 R2:4×310测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂15 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132457 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）120ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×1 R2:60mL×1 |  | R1:60mL×1 R2:60mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂2 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00289249 | B型利钠肽测定试剂盒（化学发光法） | B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 液体试剂 | [13 empty] | 12个月
00109166 | N末端心房利钠肽前体测定试剂盒（免疫荧光层析法） | N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（免疫荧光层析法） | 新健康成 |  | 规格 测试卡（条） 吸样头（个） 1人份/盒 1 1 20人份/盒 20 20 25人份/盒 25 25 30人份/盒 30 30 40人份/盒 40 40 50人份/盒 50 50 100人份/盒 100 100 200人份/盒 200 200 |  | 规格 测试卡（条） 吸样头（个） 1人份/盒 1 1 20人份/盒 20 20 25人份/盒 25 25 30人份/盒 30 30 40人份/盒 40 40 50人份/盒 50 50 100人份/盒 100 100 200人份/盒 200 200 |  | 试剂条 |  | 川械注准20192400231 |  | 15个月 |  | 医用塑料包装 |  | 试剂盒由测试卡、吸样头、说明书组成。其中： 测试卡由试剂条、塑料盒组成。试剂条上的主要组成成分为：硝酸纤维素膜、吸水纸、PVC板；试剂条包被有鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体（每人份试剂条上含0.11μg～1.12μg）和羊抗兔IgG（每人份试剂条上含0.20μg～1.50μg）；塑料盒上包含三羟甲基氨基甲烷缓冲液（Tris）（50mmol/L，150μL～300μL）、荧光标记鼠抗人NT-proBNP单克隆抗体（每人份试剂条上含0.04μg～0.24μg）、荧光标记兔IgG（每人份试剂条上含0.20μg～1.50μg）。 测定系统可溯源至药监部门批准已上市的NT-proBNP测定系统。 不同批号试剂盒中各组分不能互换或混用。 |  | 体外定量测定人血清、人血浆、人全血样本中N末端心房利钠肽前体的浓度。 |  | 使用前请仔细阅读适用仪器使用说明书及本说明书，检测前应将本试剂恢复至室温，检测过程也应在室温下进行。1.检验步骤 1.1打开试剂盒，将测试卡插入仪器进出口。 1.2取150μL～250μL血清/血浆/全血加入至测试卡样本孔。 1.3 在仪器操作界面选择适当的样本检测模式进行检测。 1.4检测完成后，应从仪器中取出测试卡，并按照规定进行处理。 2.计算 使用多点非线性/半对数校准模式，以样条函数为计算模式，根据校准品的值与吸光度变化值作剂量/响应曲线，样本中NT-proBNP的浓度可根据其吸光度变化值在剂量/响应曲线上计算出。
00072857 | 阴道抑菌凝胶 | 阴道阻菌凝胶 | 和雅 |  | 3ml/支 |  | 3ml/支 |  | 壳聚糖 |  | 豫械注准20182180501 |  | 3年 |  | 纸质 |  | 本品由一次性凝胶推进器、凝胶和壳聚糖成分组成。 | 本品由一次性凝胶推注器，凝胶(羧甲基纤维素、甘油、尼泊金乙酯)和壳聚糖成分组成。 | 适用于细菌、霉菌、真菌、滴虫、支原体、衣原体等致病菌引起的阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、白带异常等。 | 通过在阴道壁形成一层保护性凝胶膜。将阴道壁与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。适用于细菌、真菌(霉菌)致病菌引起的阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂的辅助治疗。 | 每晚一支，连续6天一个疗程。每晚睡前清洗外阴后，将包装拆开，取出阴道给凝胶器，先将前盖（助推器）取下，再将密封盖取下，将前盖（助推器）插入凝胶管体作为助推器，采取仰卧位，膝盖弯曲，将给凝胶器缓慢插入阴道深处，推动助推器将凝胶推入阴道深处，抽出给凝胶器，弃之。
00094244 | 远红外痛经贴 | 远红外热磁理疗贴 | 普爱药业 |  | A型：90mm×80mm；B型：100mm×90mm；C型：120mm×100mm；D型：椭圆[135mm，100mm]。 |  | A型：90mm×80mm；B型：100mm×90mm；C型：120mm×100mm；D型：椭圆[135mm，100mm]。 |  | 发热体、磁铁、远红外材料、无纺布背贴 |  | 鄂械注准20132261257 | 鄂械注准20132091257 | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 远红外波长范围在5.5um～15.5um之间的法向发射率≥0.75。磁体表面的最大剩磁感应强度为：120mT≤Bt≤200mT。升温时间≤20分钟，温度保证时间大于持续时间的40%，最高温度≤70℃。持续时间A型≥3h，B型≥6h，C型≥8h，D型≥8h。 产品组成:本品由发热体、磁铁、远红外材料和无纺布背贴组成。 | 升温时间≤20min；最高温度50℃（平均值），允差±5℃，本品不直接与人体皮肤接触，最高限温不大于70℃；A型持续时间≥3h，B型持续时间≥6h，C型和D型持续时间≥8h；温度保证时间≥持续时间的50%；在5.5μm～ 15.5μm波长范围的远红外法向发射率≥0.75；磁体表面磁感应强度应为120mT≤Bt≤200mT。本品由发热体、磁铁、远红外材料和无纺布背贴组成。发热体由内袋、铁粉、活性炭、食盐、吸水树脂、蛭石和水组成。 | 温经散寒，暖宫止痛。用于经期腹痛、闭经、经少。 | 促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛，用于经期腹痛的辅助治疗。 | 将本品胶面贴在对应于气海穴（脐下）的内衣上，每日一贴。
00094363 | 远红外热疗贴 |  | 金月子 |  | A型：90mm×80mm、B型：100mm×90mm、C型：120mm×100mm、D型：130mm×95mm、E型：135mm×100mm、F型：椭圆（长轴130mm×短轴90mm）、G型：椭圆（长轴135mm×短轴100mm）。 | A型：90mm×80mm、100mm×90mm、100mm×100mm、110mm×100mm、115mm×100mm、120mm×100mm、125mm×100mm、130mm×100mm；B型：椭圆（长轴130mm×短轴90mm）、椭圆（长轴135mm×短轴100mm ）；C型：110mm×100mm、120mm×100mm、130mm×95mm、135mm×100mm。 | A型：90mm×80mm、B型：100mm×90mm、C型：120mm×100mm、D型：130mm×95mm、E型：135mm×100mm、F型：椭圆（长轴130mm×短轴90mm）、G型：椭圆（长轴135mm×短轴100mm）。 | A型：90mm×80mm、100mm×90mm、100mm×100mm、110mm×100mm、115mm×100mm、120mm×100mm、125mm×100mm、130mm×100mm；B型：椭圆（长轴130mm×短轴90mm）、椭圆（长轴135mm×短轴100mm ）；C型：110mm×100mm、120mm×100mm、130mm×95mm、135mm×100mm。 | 铁粉，活性炭，蛭石，食盐，远红外陶瓷粉的微孔透气内袋，带聚热孔的无纺布内衬，背贴 |  | 鄂械注准20142261088 | 鄂械注准20142091088 | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本品由内含铁粉，活性炭，蛭石，食盐，远红外陶瓷粉的微孔透气内袋，带聚热孔的无纺布内衬和背贴组成。 升温时间≤20min，最高温度≤65℃，持续时间≥8h，温度保证时间大于持续时间的40%。在5.5μm~15.5μm波长范围的远红外法向发射率≥0.83。 |  | 温经散寒，暖宫止痛，用于促进局部血液循环、缓解产后腹痛。 |  | 产后24小时后，将本品贴在对应于气海穴（脐下）的内裤外侧。每日一贴。
00132469 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）480ml-1 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:20mL×12 R2:20mL×12 |  | R1:20mL×12 R2:20mL×12 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂5 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132481 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）40ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:20mL×1 R2:20mL×1 |  | R1:20mL×1 R2:20mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂9 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132508 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）960ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×8 R2:60mL×8 |  | R1:60mL×8 R2:60mL×8 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂14 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00289278 | N末端心房利钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） | N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 液体试剂 | [13 empty] | 12个月
00132507 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）240ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×2 R2:60mL×2 |  | R1:60mL×2 R2:60mL×2 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂13 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132472 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）480ml-2 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×4 R2:60mL×4 |  | R1:60mL×4 R2:60mL×4 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂6 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132485 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）100ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:50mL×1 R2:50mL×1 |  | R1:50mL×1 R2:50mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂11 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00132484 | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）60ml | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 武汉生之源 |  | R1:30mL×1 R2:30mL×1 |  | R1:30mL×1 R2:30mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20132401607 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris缓冲液、聚乙二醇（PEG6000）、防腐剂；R2：检测试剂10 抗人全程C反应蛋白抗体的胶乳颗粒悬浊液；校准品组成：牛血清白蛋白、C反应蛋白；质控品组成：海藻糖、牛血清白蛋白、C反应蛋白。校准品与质控品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清中C反应蛋白的含量。 |  | 胶乳免疫比浊法
00000426 | 造影导管 | 一次性使用造影导管 | KDL | INT | JL3.5、JL4.0、JL4.5、JL5.0、JL6.0；JR3.5、JR4.0、JR5.0、JR6.0；AL1、AL2、AL3、AL4；AR MOD、AR1、AR2、AR3、PIG |  | JL3.5、JL4.0、JL4.5、JL5.0、JL6.0；JR3.5、JR4.0、JR5.0、JR6.0；AL1、AL2、AL3、AL4；AR MOD、AR1、AR2、AR3、PIG |  | 医用Pebax SS304不锈钢网 、PC接头构成 |  | 国械注准20163772106 |  | 3年 |  | PC；透析纸 |  | 该产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。 |  | 本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于冠状动脉血管造影检查。 |  | 1、缓慢从包装中抽出导管，为避免在拆包过程中损伤或折弯导管尖端，请握住一端。 2、为避免损伤血管壁或闭塞血管，在放置及抽回导管等操作过程中一定要加倍小心。如从导管中取出导丝时有阻力产生，请将导丝与导管一起取出，以免损伤血管壁。在使用导管时一定要谨慎防止血凝固现象。当在动脉中操作时，导管中应当有冲洗液或者其他能产生强烈对比的物质，系统肝素化的使用应谨慎。
00090568 | 九项呼吸道感染病原体IgM抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） |  | 安图生物 |  | 10人份/盒 |  | 10人份/盒 |  | 试剂 |  | 国械注进20173406446 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 本产品用于定性检测人血清中的嗜肺军团菌血清1型、肺炎支原体、Q热立克次体、肺炎衣原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒和副流感病毒1、2和3型九种呼吸道感染病原体IgM抗体。 |  | 本产品用于定性检测人血清中的嗜肺军团菌血清1型、肺炎支原体、Q热立克次体、肺炎衣原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒和副流感病毒1、2和3型九种呼吸道感染病原体IgM抗体。 |  | 通用试剂-间接免疫荧光法

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注进20183402373 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2018-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 2028-09-12 | [12 empty] | 3
豫长械备20150099号 |  | 检查手套 | 医用橡胶检查手套 | [8 empty] | 2015-09-30 | 2023-03-07 | 2099-12-31 | [10 empty] | 本品由天然橡胶胶乳制成。有足够的强度和阻隔性能。 |  | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 1
京械注准20182400407 |  | 血脂复合质控物 | [9 empty] | 2018-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-23 | 2028-12-23 | [9 empty] | 本产品为冻干粉，共有两水平。其中：人血清>75%，稳定剂15%~25% (W/V>。本产品所含项目为:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蚤白B、载脂蛋白E.脂蛋白(a)、磷脂、同型半胱氨酸、全程C反应蛋白、小而密低密度脂蛋白胆固醇12个项目。 |  | 与本公司生产的试剂盒配套使用，用于总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白Al、 载脂蛋白B、载脂蛋白E、脂蛋白(a)、磷脂、同型半胱氨酸、全程C反应蛋白、小而密低密度脂蛋白胆固醇共12.项的室内质量控制。 | 2
国械注进20142405345 |  | 屋尘混合hx2食物混合fx5过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 屋尘混合hx2过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [8 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
国械注进20142405344 |  | 德国小蠊i6过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
国械注进20142405348 |  | 食物混合fx5过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
沪械注准20182400366 |  | β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2023-10-20 |  |  | 2018-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2028-12-25 | [9 empty] | 主要组成成分：1.β-HCG检测试剂卡：包被有抗β-HCG单克隆抗体-1、抗β-HCG单克隆抗体-2和羊抗鼠IgG。2.IC卡：含试剂工作曲线。 |  | 预期用途：供医疗机构用于体外定量检测人全血、血清、血浆、尿液样本中β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）的浓度，做辅助诊断用。 | 2
国械注进20182142475 |  | 尿动力学导管 | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 |  |  |  | 禧暧医疗器械（上海）有限公司 | [8 empty] | 2
国械注进20173461768 | 国械注进20173121768 | 人工耳蜗植入体 Cochlear Implant |  |  | 澳大利亚 |  | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 |  | 2022-10-18 |  |  | 2017-06-26 | 2022-10-18 | 2022-06-25 | 2027-10-17 |  |  |  | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 |  | 科利耳有限公司Cochlear Limited |  |  |  | 该植入体由接收/刺激器主体，1个电极组组成。电极组成见产品技术要求。 |  | 该产品为电子装置的植入体，通过对听神经进行电刺激来恢复听觉感知。 | 3
国械注进20183132675 |  | 无头加压空心螺钉 | [6 empty] | 2022-12-02 |  |  | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 3
黑械注准20182140072 |  | 医用生物修复膜 | [9 empty] | 2018-11-02 | 2021-11-19 | 2023-11-01 | 2026-11-18 | [9 empty] | 本产品由透明质酸钠、甘油、丙二醇、海藻酸钠、聚山梨酯20、聚山梨酯80、三甲基甘氨酸、维生素E醋酸酯、新癸酸甘油酯、卡波姆、纯化水、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、苯甲酸钠和聚乙烯醇组成。 |  |  | 2
黑械注准20182540041 | 黑械注准 20182140041 | 硅凝胶疤痕贴 | [9 empty] | 2018-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-21 | 2028-06-22 | [12 empty] | 2
黑械注准20162640040 | 黑械注准 20182140041 | 液体创面保护膜 | [9 empty] | 2016-04-21 | 2021-01-15 | 2021-04-21 | 2026-01-14 | [9 empty] | 产品由乙基纤维素、右旋龙脑、乙醇、薄荷脑、三氯叔丁醇、柠檬酸三乙酯、松香组成。 |  | 用于烧伤、烫伤、皮肤破损等体表创面的保护，减少组织液渗出，预防感染，促进创面愈合。 | 2
黑械注准20182170070 |  | 口腔溃疡凝胶 | [9 empty] | 2018-11-14 | 2023-10-27 | 2023-11-13 | 2028-10-26 | [9 empty] | 口腔溃疡凝胶是由壳聚糖、聚乙烯醇、甘油、薄荷脑、纯化水、凝胶基质、奥替尼啶制成的水溶性凝胶。(凝胶基质为:卡波姆C型、聚丙烯酸钠、羟丙甲纤维素、液状石蜡、白凡士林) |  |  | 2
粤械注准20192400062 |  | 精浆果糖测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400135 |  | 精浆酸性磷酸酶测定试剂盒（对硝基酚磷酸法） | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400133 |  | 精浆柠檬酸测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
国械注准20193141756 |  | 一次性使用输液器 带针 | [6 empty] | 2022-12-16 |  |  | 2019-04-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2029-03-31 |  |  |  | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | [5 empty] | 一次性使用输液器由：保护套、瓶塞穿刺器（塑料穿刺器/分离式穿刺器/半圆穿刺器/双穿刺器）、空气过滤器、滴管、滴斗（吹塑/注塑）、管路、流量调节器、药液过滤器、药液注射件、乳胶管（仅供回血用）、输液贴（不含药）和一次性使用静脉输液针组成。其中药液注射件、乳胶管（仅供回血用）、输液贴（不含药）和一次性使用静脉输液针为可选配件。产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。 |  | 本产品用于静脉输注药液。 | 3
国械注进20152160728 |  | 一次性眼科用弯型膜刮刀 |  |  | 美国 |  |  |  | 2022-09-28 |  |  | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 |  |  |  | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |  | 爱尔康锐视宝公司（Alcon Grieshaber AG） |  |  |  | 本产品由环形刀头，套管和手柄构成。环形刀头由符合ASTM：F2063-05中的镍钛合金制成，套管是由符合GB20878-2007中的316L不锈钢制成，手柄由聚碳酸酯材料制成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。一次性使用。 |  | 用于眼科后节手术中。 | 2
浙械注准20222061033 |  | 胃窗声学造影剂 | [5 empty] | 2022-07-14 |  |  |  | 2022-08-14 |  | 2027-08-13 |  |  |  | 杭州华工本像医药技术有限公司 | [5 empty] | 该产品为超声诊断用造影剂，是由食用玉米、大豆、薏苡仁、黄原胶、阿期巴甜经熟化配制而成的淡黄色或黄色粉末状固体。使用期限2年。 |  | 该产品口服进入体内胃肠道，用于胃部肿瘤、溃疡等疾病的超声图像诊断。 |  | 2
国械注进20153160015 |  | 人工晶状体 |  |  | 美国 |  |  |  | 2023-06-19 |  |  | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 |  |  |  | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |  | 美国爱尔康公司Alcon Laboratories, Incorporated |  |  |  | 该产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为STABLEFORCE 改良型L襻。该人工晶状体由疏水性丙烯酸酯类单体共聚物制成，添加紫外吸收剂和蓝光吸收剂。光学设计：多焦、非球面（在模拟眼内状态下孔栏3.0mm范围内的轴截面光焦度分布符合反球差分布特征）；产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 该产品用来替换人类晶状体，适用于无晶状体眼的伴有或不伴有老视的成人白内障患者的视力矫正，使患者可以无需借助阅读工具而享有近视力带来的益处，减少对眼镜的依赖。该产品用于囊袋内植入。 | 3
国械注进20183102603 |  | 血浆分离器 | [9 empty] | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 2028-12-06 | [12 empty] | 3
粤械注准20172211710 |  | 一次性脉搏血氧饱和度传感器 | [9 empty] | 2017-10-16 |  | 2022-10-15 | [13 empty] | 2
豫械注准20192140045 |  | X射线可探测无菌脱脂纱布块 | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注进20152403728 |  | 总IgE曲线质控品 | [9 empty] | 2019-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2029-05-30 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
苏械注准20192020174 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管 | [9 empty] | 2019-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | [12 empty] | 2
浙械注准20182400494 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | [5 empty] | 2023-04-24 |  |  |  | 2028-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [8 empty] | 试剂R：鞣花酸、兔脑磷脂、稳定剂、防腐剂； 氯化钙溶液：氯化钙 |  | 本产品用于体外测定人血浆活化部分凝血活酶时间 |  | 2
鄂械注准20192172587 |  | 定制式固定义齿 | [5 empty] | 2019-01-11 | 2023-08-31 |  |  | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 |  |  | 武汉泽康医疗器械有限公司 | [5 empty] | 定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成。 |  | 定制式固定义齿用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  | 2
京械注准20192140010 |  | 一次性使用动脉止血压迫器 | [6 empty] | 2023-03-08 |  |  | 2019-01-21 | 2024-01-21 | 2024-01-20 | 2029-01-20 | [9 empty] | 产品包括止血压迫器和充气装置，止血压迫器由膨胀球囊、管路、单向阀和可调型锁扣组成。 |  | 用于经桡动脉穿刺介入手术后，进行桡动脉压迫止血的辅助装置。 | 2
国械注准20193141514 |  | 异种脱细胞真皮基质敷料 | [9 empty] | 2019-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2029-01-15 | [12 empty] | 3
国械注准20183400592 |  | 人ALDH2基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2018-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2028-12-18 | [12 empty] | 3
国械注准20183400516 |  | 14种高危人乳头瘤病毒核酸检测与16/18分型试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2018-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-19 | 2028-11-19 | [12 empty] | 3
鄂械注准20172402351 |  | 糖化血红蛋白（HbAlc）检测试剂盒（硼酸亲和色谱层析法） | [9 empty] | 2017-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-22 | 2027-11-22 | [12 empty] | 2
京械注准20192010594 |  | 一次性使用无菌双极射频消融笔 | [9 empty] | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
京械注准20192010595 |  | 一次性使用无菌双极射频消融钳 | [9 empty] | 2019-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2029-09-25 | [12 empty] | 2
国械注准20193130278 |  | 左心耳闭合系统 | [9 empty] | 2019-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2029-04-29 | [12 empty] | 3
苏械注准20182201762 |  | 揿针 | [5 empty] | 2021-09-16 | 2023-12-28 |  |  | 2021-09-16 | 2023-12-28 | 2023-12-24 | 2028-12-27 |  |  | 苏州市仲景生命科技有限公司 | [5 empty] | 揿针由不锈钢丝制成，揿针针体以GB/T 4240-2009中所规定的06Cr19Ni10不锈钢丝制成，按针体直径、长度不同分为32个规格，按针柄形式分为A型揿针和B型揿针。产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。非无菌产品使用前应进行严格的消毒处理。 |  | 供临床中医针灸疗法用。 | 供专业人士用于人体体表穴位（含耳穴）的表浅侵入式刺激。 | 2
苏械注准20182401555 |  | 降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 2
闽械注准20192400028 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（胶体金法） | [6 empty] | 2023-06-05 |  |  | 2019-02-12 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2029-01-11 | [12 empty] | 2
豫械注准20152640016 | 豫械注准20152140016 | 一次性医用垫 | 一次性医用垫 | [8 empty] | 2018-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2028-07-30 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20183030439 |  | PTA球囊扩张导管 | [9 empty] | 2018-10-23 | 2023-12-19 | 2023-10-22 | 2028-12-18 | [9 empty] | PTA球囊扩张导管采用整体交换型（OTW 型）设计，配合0.035英寸标准直径导丝。由远尖端（聚醚酰胺）、射线可探测性标志（铂铱）、球囊（尼龙12）、内管（聚醚酰胺）、外管（聚醚酰胺）、导管座（聚碳酸酯）及保护套（聚氯乙烯）组成，涂有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年。 |  | PTA球囊扩张导管用于扩张髂骨、股骨、髂股、腘、下腘和肾动脉等的狭窄，并用于治疗自体或人工动静脉透析瘘的堵塞性损伤。本产品还适用于周围脉管系统的支架后扩张。 | 3
苏械注准20162641409 | 苏械注准20162141409 | 藻酸盐敷料 | [9 empty] | 2016-12-12 | 2022-03-21 | 2021-12-11 | 2027-03-20 | [9 empty] | 藻酸盐敷料分为非自粘型和自粘型两种。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成， 护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬基材采用水刺无纺布或 PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘 剂制成；护创垫采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸。 |  | 通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。 | 2
国械注进20192400011 |  | 校准血清 | [9 empty] | 2019-01-14 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2029-01-13 |  |  | 朗道莱铂诊断用品（上海）有限公司 | [9 empty] | 2
鄂械注准20142261088 | 鄂械注准20142091088 | 远红外热疗贴 | [9 empty] | 2018-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-25 | 2028-02-25 | [12 empty] | 2
豫械注准20182180501 |  | 阴道抑菌凝胶 | 阴道阻菌凝胶 | [8 empty] | 2018-09-14 | 2023-12-26 | 2023-09-13 | 2028-12-25 | [9 empty] | 本品由一次性凝胶推注器，凝胶(羧甲基纤维素、甘油、尼泊金乙酯)和壳聚糖成分组成。 |  | 通过在阴道壁形成一层保护性凝胶膜。将阴道壁与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。适用于细菌、真菌(霉菌)致病菌引起的阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂的辅助治疗。 | 2
国械注进20143035023 |  | 诊断导丝 Emerald Guidewire | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [12 empty] | 3
国械注准20193131522 |  | 颅骨螺钉 | [9 empty] | 2019-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-19 | 2029-01-19 | [12 empty] | 3
豫械注准20182170663 |  | 一次性使用口腔包 | 一次性使用口腔包 | [8 empty] | 2018-10-25 | 2025-10-25 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182080897 |  | 一次性使用吸痰管 | 一次性使用吸痰管 | [8 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2 | 2
渝械注准20192140050 |  | 一次性使用乳房旋切活检针 | [9 empty] | 2019-01-23 |  | 2024-01-22 | 2025-12-31 | [12 empty] | 2
国械注进20183461990 | 国械注进20183131990 | 金属接骨板系统 | [6 empty] | 2024-01-04 |  |  | 2018-05-04 | 2024-01-04 | 2023-05-03 | 2029-01-03 | [12 empty] | 3
国械注准20193131651 |  | 弹力聚合器 | [9 empty] | 2019-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 2029-03-03 | [12 empty] | 3
赣械注准20192140046 |  | 一次性使用避光配药注射器 带针 | [6 empty] | 2023-04-25 |  |  | 2019-02-11 | 2024-02-11 | 2024-02-10 | 2029-02-10 |  |  |  | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | [5 empty] | 本产品主要由避光外套、芯杆、胶塞、一次性使用配药用针组成。其中一次性使用配药用针为可选配件。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  | 供医疗单位手动抽吸配制需要避光的药液进行配药用。 | 2
豫械注准20182140774 |  | 医用输液贴 | 医用输液贴 | [8 empty] | 2018-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 2028-11-22 | [12 empty] | 2 | 2
豫长械备20140033号 |  | 透气胶带 | 医用透气胶带 | [8 empty] | 2014-10-10 | 2023-03-02 | 2099-12-31 | [10 empty] | I型由无纺布和医用压敏胶制成；II型由机制布和医用压敏胶制成；III型由医用透气纸和医用压敏胶制成；IV型由PE膜和医用压敏胶制成。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 |  | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 1
国械注进20173131421 |  | 铂铬合金可降解涂层依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 |  | 美国 |  | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |  | 2022-02-18 |  |  |  | 2022-05-22 |  | 2027-05-21 |  |  |  | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |  | BostonScientificCorporation |  |  |  | 该产品由预装的药物支架和快速交换型Monorail递送系统组成，包括冲洗针附件。金属支架由铂铬合金制成；涂层由药物和可降解聚合物制成，药物为依维莫司，剂量为1.0μg／mm2，不同规格产品载药量为38.9-287.2μg；可降解聚合物为PLGA。输送系统由海波管、导管和球囊等组成，球囊内层材料为Pebax6333，外层材料为Pebax7233。导管涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期24个月。 | 该产品包括SYNERGY支架和SYNERGY SHIELD支架。由预装的药物支架和快速交换型Monorail递送系统组成，SYNERGY支架包括冲洗针附件。金属支架由铂铬合金制成；涂层由药物和可降解聚合物制成，药物为依维莫司，剂量为1.0μg／mm2，不同规格产品载药量为38.9-363.6μg；可降解聚合物为PLGA。输送系统由海波管、导管和球囊等组成，球囊内层材料为Pebax6333,外层材料为Pebax7233。导管涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期24个月。 | 该产品可改善冠状动脉内腔直径，适用于因分散的原发性自然冠状动脉病变而引发缺血性心脏疾病症状的患者。治疗的病变长度应当小于标称支架长度（8 mm、12 mm、16 mm、20 mm、24 mm、 28 mm、32 mm 和 38 mm）且 ≤ 34 mm，参考血管直径应在 2.25 mm到 4.0 mm 范围内。 | 该产品可改善冠状动脉内腔直径，适用于因分散的原发性自然冠状动脉病变而引发缺血性心脏疾病症状的患者。治疗的病变长度应当小于标称支架长度（8 mm、12 mm、16 mm、20 mm、24 mm、 28 mm、32 mm 和 38 mm和48 mm）且 ≤ 44 mm，参考血管直径应在 2.25 mm到 4.0 mm 范围内。长度为48 mm的支架不适用于直径2.25mm的血管。 | 3
鄂械注准20192172588 |  | 定制式活动义齿 | [5 empty] | 2019-01-11 | 2023-08-31 |  |  | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 |  |  | 武汉泽康医疗器械有限公司 | [5 empty] | 全口义齿一般由人工牙和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基托组成。 |  | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |  | 2
闽械注准20192400029 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂盒（胶体金法） | [6 empty] | 2023-06-05 |  |  | 2019-02-12 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2029-01-11 | [12 empty] | 2
国械注进20193031541 |  | PTA球囊导管PTA balloon catheter | [9 empty] | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 | [12 empty] | 3
苏械注准20182401556 |  | 脂蛋白磷脂酶A2/髓过氧化物酶检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20192100075 |  | 一次性使用腹透引流袋 | [5 empty] | 2019-01-23 | 2023-09-06 |  |  | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 |  |  | 江苏纳海生物科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用腹透引流袋由引流袋、引流管、输液管、三通、连接接头、接头保护套、连接短管、进液接头组成。引流袋、引流管、输液管、三通、连接短管采用聚氯乙烯材料制成；连接接头、接头保护套采用热塑性弹性体粒料制成；进液接头采用聚碳酸酯树脂制成。根据产品是否灭菌分为：无菌（I型）、非无菌（II型）。无菌（I型）为经过环氧乙烷灭菌产品；非无菌（II型）为非灭菌产品。 | 一次性使用腹透引流袋由引流袋、引流管、输液管、三通、连接接头、接头保护套、连接短管、进液接头组成。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 与腹膜透析药液袋配套，供腹膜透析时引流和废液收集用。 |  | 2
豫械注准20182180849 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [8 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2 | 2
黑械注准20182640026 | 黑械注准20182140026 | 疤痕平 | [9 empty] | 2018-02-12 | 2021-11-19 | 2023-02-11 | 2026-11-18 | [9 empty] | I型由小分子硅酮为主要原料，聚乙烯醇为基质，添加甘油、聚山梨酯80、薄荷脑、褐色素、平平加、十六醇、丙二醇、尼泊金甲酯、尼泊金丙酯、纯化水或蒸馏水所制成的乳剂型涂膜剂；II型由小分子硅酮为主要原料，聚乙烯醇为基质，添加甘油、聚山梨酯80、褐色素、平平加、十六醇、丙二醇、尼泊金甲酯、尼泊金丙酯、纯化水或蒸馏水所制成的乳剂型涂膜剂；III型由小分子硅酮为主要原料，环状聚硅氧烷为基质，添加维生素E醋酸酯、所制成的凝胶性涂膜剂。 |  | 适用于疤痕的治疗与预防。 | 2
黑械注准20182140074 |  | 壳聚糖阴道填塞敷料 | [9 empty] | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | [12 empty] | 2
赣械注准20182180205 |  | 一次性使用无菌阴道照明扩张器 | [6 empty] | 2023-09-28 |  |  | 2018-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-19 | 2028-11-19 | [9 empty] | 本产品由上叶、下叶、手柄、滑销和照明光源组成。照明光源由电池或电池组、电路和发光二级管组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌 |  | 供医疗单位妇产科检查用。 | 2
苏械注准20152020698 |  | 一次性使用肛肠吻（缝）合器 | [9 empty] | 2020-04-30 |  | 2025-04-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20172021064 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2021-09-08 |  | 2026-09-07 | [13 empty] | 2
苏械注准20152020724 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | [9 empty] | 2020-04-30 |  | 2025-04-29 | [13 empty] | 2
国械注准20143401880 |  | 肠道病毒71型RNA检测试剂盒（PCR荧光法） | [9 empty] | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 | [12 empty] | 3
国械注准20183460262 | 国械注准20183130262 | 解剖型金属接骨板 | [9 empty] | 2018-07-10 | 2023-12-29 | 2023-07-09 | 2028-12-28 | [9 empty] | 该产品由符合GB/T13810标准的TA3G纯钛材料制成，产品表面经着色阳极氧化和非阳极氧化处理，非灭菌包装。 |  |  | 3
豫械注准20182020753 |  | 一次性使用肛门镜 | 一次性使用肛门镜 | [8 empty] | 2018-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | 2028-11-07 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20183400426 |  | 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2018-10-12 | 2024-01-02 | 2023-10-11 | 2029-01-01 | [12 empty] | 3
国械注准20193400028 |  | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2019-01-14 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2029-01-13 | [12 empty] | 3
国械注准20183150212 | 国械注准20183100212 | 一次性鈍型动静脉瘘穿刺针 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 |  | 中国 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [9 empty] | 本产品由保护套、针管、针翼、针座、夹子、软管、鲁尔接头、鲁尔盖和去痂器组成。原材料为聚氯乙烯（增塑剂DEHP）、不锈钢、聚丙烯、聚乙烯、聚碳酸酯、聚甲醛和丙烯酸共聚物。本产品采用环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品适用于血液净化治疗中，进行定点穿刺（如扣眼穿刺），建立血管通道。 | 3
国械注准20183150212 | 国械注准20183100212 | 一次性鈍型动静脉瘘穿刺针 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 |  | 中国 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2028-06-03 | [9 empty] | 本产品由保护套、针管、针翼、针座、夹子、软管、鲁尔接头、鲁尔盖和去痂器组成。原材料为聚氯乙烯（增塑剂DEHP）、不锈钢、聚丙烯、聚乙烯、聚碳酸酯、聚甲醛和丙烯酸共聚物。本产品采用环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品适用于血液净化治疗中，进行定点穿刺（如扣眼穿刺），建立血管通道。 | 3
国械注准20193030394 |  | 导引导管 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [12 empty] | 3
京械注准20182400341 |  | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（GPN底物法） | [9 empty] | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [9 empty] | 试剂1 (液体) : HEPES缓 冲液，100mmol/L;试剂2(液体) :甘氨酰脯氨酰对硝基苯胺对甲苯磺酸盐，6mmol/L:校准品(冻干粉)人血清，≥30；甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶，70~150U/L;防腐剂，0.09%; 质控品（冻干粉）:人血清，≥30%；甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶，水平1: 70~90 U/L; 水平2: 115~155U/L;防腐剂，0.09%。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA)的活性。 | 2
国械注准20143402166 |  | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [9 empty] | 试剂1 (R1 );: Good's缓冲液;试剂2 (R2)前列腺特异抗原(PSA)抗体胶乳颗粒。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清中总前列腺特异性抗原的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 3
国械注进20193141636 |  | 水凝胶清创胶 | [6 empty] | 2023-04-07 |  |  | 2019-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 | [12 empty] | 3
津械注准20222030192 |  | 颅骨钻头 | 一次性使用颅骨钻头 | [8 empty] | 2022-05-13 |  | 2027-06-18 | [13 empty] | 2
豫械注准20182080938 |  | 异形气管插管 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
豫长械备20200014号 |  | 一次性使用隔离衣 | 隔离衣 | [8 empty] | 2020-01-30 | 2023-03-02 | 2099-12-31 | [10 empty] | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫/热合制成。非无菌提供。 |  | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 1
苏械注准20182401629 |  | 髓过氧化物酶检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 2028-12-06 | [12 empty] | 2
国械注准20193130093 |  | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | [6 empty] | 2023-12-27 |  |  | 2019-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [9 empty] | 该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸(PDLLA) 。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、铂铱合金、聚碳酸酯组成。产品经辐照灭菌，一次性使用。产品货架有效期18个月。 |  | 用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75mm-3.75mm，病变长度≤20mm。 | 3
国械注准20193030164 | 苏械注准20232031702 | 带止血阀的Y型连接阀套件 | [9 empty] | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 | [12 empty] | 3 | 2
京械注准20182400340 |  | 氯测定试剂盒（α-淀粉酶法） | [9 empty] | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [9 empty] | 试剂1 (液体) : HEPES缓冲液，100mmol/L; EPS， 1mmol/L; EDTA， 10μmol/L; a-淀粉酶，5KU/L;试剂2 (液体) : HEPES缓冲液，100mmol/L: a-葡萄糖苷酶，10KU/L; EDTA. Ca,1mmol/L;防腐剂，0.09%; 校准品(液体) :氯化钠，水平1: 80mmol/L(目 标浓度);水平2:120mmo1/L (目标浓度) ;质控品(液体) :氯化钠，水平1: 60~ 100mmol/L;水平2: 100~140mmol/L。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中氯的含量。 | 2
国械注进20173220160 | 国械注进20173160160 | 注入式非球面丙烯酸人工晶状体系统 | [9 empty] | 2017-01-16 | 2022-01-16 | 2022-01-15 | 2027-01-15 | [12 empty] | 3
国械注准20183131956 | 国械注准 20183131956 | 金属骨针 | 金属骨针 | [8 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 3
国械注进20193161561 |  | 后房型丙烯酸酯非球面人工晶状体 | [6 empty] | 2023-06-12 |  |  | 2019-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2029-01-14 |  |  |  | 北京视达医疗器械有限公司 |  | 人类光学控股股份公司 HumanOptics Holding AG | [6 empty] | 3
国械注进20152403215 |  | 特异性IgE校准品 | [9 empty] | 2019-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2029-05-12 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
国械注进20152400276 |  | 艾蒿w6过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2029-03-14 | [12 empty] | 2
国械注进20142405347 |  | 小麦f4过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [12 empty] | 2
渝械备20180096号 |  | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | [9 empty] | 2018-11-16 |  | 2023-11-15 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
国械注准20193130026 |  | 固定带袢钛板 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [12 empty] | 3
苏械注准20182401377 |  | 抗缪勒氏管激素检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2022-10-24 |  |  | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2
国械注准20143132375 |  | 椎间融合器 | [6 empty] | 2023-09-11 |  |  | 2019-04-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2029-03-31 | [9 empty] | 该产品采用符合YY/T 0660标准规定的PEEK(OPTIMA-LT1)材料制成，显影棒采用符合YY/T 0966标准规定的纯钽材料制成。灭菌或非灭菌包装。无菌包装产品灭菌方式为辐照灭菌，灭菌有效期4年。 |  | 本产品适用于颈椎和腰椎的骨折、滑脱、不稳、间盘突出的椎间植骨融合内固定。 | 3
国械注进20183400221 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2018-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | [12 empty] | 3
豫械注准20182140773 |  | 一次性使用聚乙烯手套 | 一次性使用聚乙烯手套 | [8 empty] | 2018-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 2028-11-22 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182180845 |  | 一次性产妇出血量计算垫巾 | 一次性产妇出血量计算垫巾 | [8 empty] | 2018-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 2028-12-14 | [12 empty] | 2 | 2
苏苏械备20160300号 | 苏苏械备20160300 | 骨牵引针 | [9 empty] | 2016-08-09 | 2023-10-08 | 2099-12-31 |  |  |  |  | 苏州市锐铸医疗器械有限公司 | [8 empty] | 1
苏械注准20182401558 |  | C反应蛋白检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2018-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140046 |  | X射线可探测脱脂纱布块 | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注准20183400417 |  | 肠道病毒EV/EV71/CA16核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [5 empty] | 2018-09-28 | 2023-11-21 | 2019-12-12 |  | 2018-09-28 | 2023-11-21 | 2023-09-27 | 2028-11-20 |  |  | 上海速创诊断产品有限公司 | [5 empty] | 病毒核酸纯化试剂、PCR扩增检测试剂（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于定性检测人体咽拭子、粪便样本中的肠道病毒通用型、肠道病毒71型和柯萨奇病毒A16型特异性核酸片段，同时可区分肠道病毒71型和柯萨奇病毒A16型。 |  | 3
豫械注准20192140047 |  | 一次性使用帽子 | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注进20152400277 |  | 蟹f23过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
国械注进20142225242 |  | 一次性使用采血器 | [9 empty] | 2019-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2029-01-15 | [12 empty] | 2
国械注准20153030484 |  | 导引导丝 | [6 empty] | 2023-07-26 |  |  | 2019-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | 2029-09-11 | [9 empty] | 本产品由导丝主体芯丝和远端绕丝组成，导丝近端涂覆聚四氟乙烯涂层，远端绕丝涂覆亲水涂层。主体芯丝近端材料为304V不锈钢，芯丝远端材料为镍钛合金，远端绕丝材料为304V不锈钢和铂镍合金。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 导引导丝的作用是通过冠状动脉狭窄或闭塞病变至血管远端，为球囊导管或支架送达狭窄病变处加压扩张提供“轨道”。 | 3
国械注进20142405188 |  | 动物皮毛屑混合ex1过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
黑械注准20182140073 |  | 医用透明质酸钠修复贴 | [9 empty] | 2018-11-02 | 2021-11-30 | 2023-11-01 | 2026-11-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400042 |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） |  | 中国 |  |  |  | 2019-01-14 | 2023-08-01 |  |  | 2019-01-14 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2029-01-13 |  |  | / |  | 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司 |  |  |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）由血糖试纸和血糖质控液（选配）组成。试纸主要组成成分：15%葡萄糖氧化酶（GOD）、16%氯化六氨合钌、69%非反应性物质（2.0%聚乙二醇辛基苯基醚、1.5%海藻糖）；血糖质控液（以下简称质控液）是一种红色溶液，基质是水，主要成分：0.2% 乙二胺四乙酸二钠，0.5%氯化钙，0.2%阿洛拉红，10%氯化钠，质控液水平1、水平2和水平3分别含有大约0.1% D型-葡萄糖、0.3% D型-葡萄糖和0.6% D型-葡萄糖。质控液靶值范围：水平1为1.1-5.0 mmol/L，水平2为5.5-10.0 mmol/L，水平3为10.5-20.0 mmol/L。产品存储条件及有效期：1、产品储存条件未开封血糖试纸（环境温度范围：4℃-30℃，相对湿度范围：10%-85%）开封血糖试纸（环境温度范围：4℃-30℃，相对湿度范围：10%-85%）未开封血糖质控液（质控液应当在4℃-30℃的温度条件下储存）开封血糖质控液（质控液应当在4℃-30℃的温度条件下储存）2、有效期血糖试纸：未开封的试纸自生产之日起有效期为24个月。试纸开封后有效期为3个月（不超过试纸标签上的有效日期 |  | 主要用于医院和家庭患者体外定量检测指尖新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度。 |  | 2
国械注准20223401613 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV） 抗原检测试剂盒（乳胶法） | [5 empty] | 2022-12-09 | 2023-09-08 |  |  | 2022-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-08 | 2028-12-08 |  |  | 基蛋生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 试剂盒由检测卡（ 内含干燥剂） 、样本提取液、密封袋组成。（ 具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定性检测鼻咽拭子、口咽拭子或鼻拭子样本中新型冠状病毒（ 2019-nCoV） N抗原。适用人群参照《新冠病毒抗原检测应用方案（ 试行） 》等国家相关规定执行。本产品不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断， 阳性结果仅表明样本中可能存在新型冠状病毒特定抗原， 应结合核酸检测结果判断感染状态。阴性结果不能排除新型冠状病毒感染， 也不得单独作为作出治疗和疾病管理决定的依据。有相应临床症状的疑似患者抗原检测不管是阳性还是阴性， 均应进行进一步的核酸检测。检测阳性受试者应遵循当地疫情防控政策进行报告和隔离，并寻求相应的医疗帮助； 检测阴性受试者应严格遵守当地疫情防控要求， 必要时采用核酸检测进行确认。产品使用环境应遵循《新冠病毒抗原检测应用方案（ 试行） 》等国家相关规定。 | 本产品用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关人群，其他需要进行新型冠状病毒感染诊断人群鼻咽拭子、口咽拭子或鼻拭子样本中新型冠状病毒（ 2019-nCoV） N抗原。本产品主要适用于感染早期人群，不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断，抗原检测阳性仅作为新型冠状病毒感染的病原学证据，应结合流行病学史、临床表现、其他实验室检查等进行综合分析，做出诊断。阴性结果不能排除新型冠状病毒感染。本产品不能单独作为做出治疗和疾病管理决定的依据。该产品在使用上应当遵循新型冠状病毒感染诊疗方案等文件的相关要求。开展新型冠状病毒抗原检测，应符合新型冠状病毒样本采集和检测技术相关指南的要求，做好生物安全工作。 | 3
豫械注准20182140899 |  | 一次性使用治疗巾 | 一次性使用治疗巾 | [8 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182140908 |  | 一次性使用胃镜检查包 | 一次性使用胃镜检查包 | [8 empty] | 2018-12-17 | 2023-12-27 | 2023-12-16 | 2028-12-26 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182180778 | 豫械注准20182140778 | 一次性使用脐带保护包 | 一次性使用脐带保护包 | [8 empty] | 2018-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 2028-11-22 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182640332 | 豫械注准20182140332 | 一次性使用手术洞巾 | 一次性使用手术洞巾 | [8 empty] | 2018-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2028-07-30 | [12 empty] | 2 | 2
京械注准20182400243 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法) | [9 empty] | 2018-07-18 | 2023-03-07 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | [12 empty] | 2
国械注准20193131524 |  | 颅骨网板 | [9 empty] | 2019-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-19 | 2029-01-19 | [12 empty] | 3
沪械注准20192010001 |  | 射频消融电极 | [9 empty] | 2019-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-07 | 2029-01-07 | [12 empty] | 2
豫长械备20200274号 |  | 医用隔离鞋套 | [9 empty] | 2020-11-06 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
京械注准20172140567 |  | 高渗海水鼻腔护理器 | 高渗海水鼻腔清洗器 |  |  |  |  | 2022-03-30 |  |  |  | 2022-05-15 |  | 2027-05-14 |  |  |  | 北京宝恩科技有限公司 | [5 empty] | 高渗海水鼻腔护理器由海水溶液、瓶体、鼻用喷雾剂泵、鼻用喷嘴、喷嘴罩组成。其中高渗海水为氯化钠含量2.5%的海水溶液。 |  | 用于冲洗鼻腔，排出因鼻粘膜水肿而产生的分泌物，使鼻腔保持清洁，湿润。 |  | 2
国械注准20193400095 |  | MTHFR基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2019-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 2029-02-20 | [9 empty] | 水、PCR反应液、MTHFR 677-C引物混合液、MTHFR677-T引物混合液、MTHFR野生型质控品、MTHFR突变型质控品、MTHFR杂合型质控品。 (具体内容详见说明) |  | 用于体外定性检测人全血样本中MTHFR基因677位点C>T基因型。 | 3
黑械注准20182170069 |  | 口腔溃疡膜 | [9 empty] | 2018-11-14 | 2023-09-26 | 2023-11-13 | 2028-09-25 | [9 empty] | 产品属于黏附外用膜，分为 I型和 II型，I型由壳聚糖、聚乙烯醇、甘油、薄荷脑组成;II 型由壳聚糖、聚维酮 K90、卡波姆、整丙甲纤维素、枸橼酸三正丁酯、聚乙二醇400、聚山梨醋80、奥替尼啶、烟脂红、二氧化钛、三氯蔗糖、草莓香精、薄荷脑、乙基纤维素组成。 |  |  | 2
国械注准20193141735 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | [6 empty] | 2022-12-02 |  |  | 2019-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-24 | 2029-03-24 |  |  |  | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌注射器 带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌、无热原。 |  | 本产品适用于肌肉、静脉、皮下和皮内注射。 | 3
苏械注准20222021927 |  | 一次性使用腔镜直线型切割吻合器及切割组件 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-08-22 |  |  | 2022-11-01 |  | 2027-10-31 |  | 苏械注准20222021927 |  | 无锡贝恩外科器械有限公司 | [5 empty] | 一次性使用腔镜直线型切割吻合器及切割组件由器身和组件组成，器身由联杆外壳、旋转轴套 、转向旋钮、把手、保险按钮、手柄外壳、复位帽组成；组件由钉匣外壳、钉匣底座、钉砧、引导头、钉仓、切割刀、吻合钉组成。器身与组件分开独立包装。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。 |  | 2
鄂械注准20182142568 |  | 无菌创口贴 | 无菌创可贴 | [8 empty] | 2023-11-02 |  | 2028-11-01 | [13 empty] | 2
苏苏械备20211235号 | 苏苏械备20211235 | 琥珀酸脱氢酶A亚基（SDHA）抗体试剂（免疫组织化学法） | [9 empty] | 2022-10-17 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 由琥珀酸脱氢酶A亚基（SDHA）单克隆抗体和抗体稀释液组成。 |  |  |  | 1
豫械注准20182140524 |  | 医用无菌保护罩 | 医用无菌保护罩 | [8 empty] | 2018-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2028-09-17 | [12 empty] | 2 | 2
浙械注准20172400184 |  | 谷草转氨酶测试条（干式化学法） | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [12 empty] | 2
鄂械注准20132401607 |  | 全程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [8 empty] | 2022-01-05 |  | 2027-01-04 | [13 empty] | 2
粤械注准20142220375 |  | 一次性使用核酸检测专用采血管 | [6 empty] | 2023-12-06 |  |  | 2019-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | 2029-03-07 |  |  |  | 广州阳普医疗器械有限公司 | [5 empty] | 试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、EDTA抗凝剂和血浆分离胶组成。管内预设真空。 |  | 适用于核酸检测用静脉血液标本的采集、运输和贮存，以及分析前标本处理，临床主要用于核酸(主要包括HBV的DNA， HCV、HIV的RNA)扩增检测。 | 2
京械注准20192020065 |  | 一次性使用肛肠套扎器 | [9 empty] | 2019-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-14 | 2029-02-14 | [12 empty] | 2
国械注准20223011511 |  | 超声软组织切割止血设备 |  | 中国 |  |  |  | 2022-11-16 |  | 2023-05-15 |  | 2022-11-16 |  | 2027-11-15 |  |  |  | 安速康医疗（苏州）有限公司 | [5 empty] | 产品由一次性使用超声刀头（型号：ASK-DY36、ASK-DY23）、手柄（型号：ASK-8100)、电源适配器（型号：ASK-8500）组成。其中一次性使用超声刀头环氧乙烷灭菌。 | 产品由一次性使用超声刀头（型号：ASK-DY36、ASK-DY23）、手柄（型号：ASK-8000)、电源适配器（型号：ASK-8500）组成。 | 在医疗机构中使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可用于闭合直径不超过5mm的血管。 |  | 3
豫长械备20150009号 |  | 检查手套 | 医用薄膜手套 | [8 empty] | 2015-03-26 | 2023-03-02 | 2099-12-31 | [10 empty] | 本品由PE膜制成。有足够的强度和阻隔性能。 |  | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 1
浙械注准20182400472 |  | 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2018-12-17 | 2023-12-17 | 2023-12-16 | 2028-12-16 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140909 |  | 医用脱脂纱布块 | 医用脱脂纱布块 | [8 empty] | 2018-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2028-12-26 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20183131963 | 国械注准 20183131963 | 金属交锁髓内钉 | 金属交锁髓内钉 | [8 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 3
国械注进20173221818 | 国械注进20173161818 | 亲水丙烯酸人工晶状体 | [9 empty] | 2017-06-26 | 2022-06-26 | 2022-06-25 | 2027-06-25 | [12 empty] | 3
苏械注准20182401557 |  | D-二聚体检测试剂盒（免疫荧光法） | [9 empty] | 2018-10-29 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | [12 empty] | 2
国械注准20183400414 |  | 白色念珠菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-荧光法） | [5 empty] | 2018-09-28 | 2023-02-27 | 2019-12-17 |  | 2018-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2028-09-27 |  |  | 上海速创诊断产品有限公司 | [5 empty] | 提取固形物，核酸提取液，恒温扩增反应液，酶，阳性对照，阴性对照（具体内容详见说明书） |  | 该产品用于定性检测阴道拭子样本中白色念珠菌特异性基因片段。 |  | 3
豫械注准20192140043 |  | 无菌脱脂纱布块 | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注准20183400589 |  | 人MTHFR基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2018-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2028-12-18 | [12 empty] | 3
国械注进20152400750 |  | 尿微量白蛋白/肌酐试纸条（干化学法） | [9 empty] | 2019-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2029-01-01 | [12 empty] | 2
国械注进20152401077 |  | 尿液分析试纸条（干化学法） | [9 empty] | 2018-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 2028-12-05 | [12 empty] | 2
浙械注准20172400207 |  | 谷丙转氨酶测试条（干式化学法） | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [12 empty] | 2
国械注准20233400274 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV）及甲/乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | [5 empty] | 2023-03-08 |  |  |  | 2023-03-08 |  | 2028-03-07 |  |  |  | 北京京东方知微生物科技有限公司 | [5 empty] | 新型冠状病毒（2019-nCoV）及甲/乙型流感病毒核酸检测盒、一次性300μL移液管、2019-nCoV/FluA/FluB阳性质控品、2019-nCoV/FluA/FluB阴性质控品。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定性检测新型冠状病毒肺炎疑似病例、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 和N 基因以及甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）核酸。 |  | 3
国械注准20193401604 |  | 梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2019-02-22 | 2023-12-21 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 3
鄂械注准20132641343 | 鄂械注准20132141343 | 一次性使用产包 | 一次性使用无菌产包 | [8 empty] | 2018-04-20 | 2023-11-28 | 2023-04-19 | 2028-11-27 | [11 empty] | 供医疗单位妇产科手术防护使用。 | 2
豫械注准20192140716 |  | 碘伏棉球 | 碘伏棉球 | [8 empty] | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182140355 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 一次性使用无菌导尿管 | [8 empty] | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-05 | 2028-08-05 | [12 empty] | 2 | 2
国械注准20143142046 |  | 一次性使用胰岛素泵注射组件 | [6 empty] | 2023-06-20 |  |  | 2019-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 | [9 empty] | 一次性使用胰岛素泵注射组件由储药器和输注管路两部分组成，输注管路分为常规型和可分离型两种类型。储药器由推杆、储药器筒、注射针、胶圈、锥头保护套、推杆后盖组成。常规型输注管路由接头、导管、针座、输液针、附加敷贴(部分型号含)组成。可分离型输注管路由接头、导管、连接器、针座、输液针、附加敷贴(部分型号含)组成。 |  | 一次性使用胰岛素泵注射组件是用来储存胰岛素和将胰岛素经皮下注入人体的装置，须和郑州瑞宇科技有限公司生产的胰岛素泵组成使用系统，适用于有必要使用胰岛素泵治疗糖尿病的患者。 | 3
国械注准20143401987 |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [9 empty] | 试剂1:氨基乙酸缓冲液，0.1moL/L，PH=7.25;试剂2:抗人甲胎蛋白(免)多克隆抗体乳胶颗粒悬浊液0.12w/v%;校准品:人血清基质≥50%,甲胎蛋白0~ 1000ng/mL;质控品:人血清基质≥50;%甲胎蛋白l5~ 150ng/mL |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中甲胎蛋白(AFP)的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测,以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 3
国械注准20193031503 |  | 非顺应性PTCA球囊扩张导管 | [9 empty] | 2019-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-03 | 2029-01-03 | [12 empty] | 3
国械注进20183460143 | 国械注进20183120143 | 人工耳蜗植入体 Cochlear Implant |  | 澳大利亚 |  | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 |  | 2018-04-11 | 2023-02-27 |  |  | 2018-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2028-04-10 |  |  | 澳科利耳医疗器械（北京）有限公司 |  | Cochlear Limited 科利耳有限公司 |  |  |  | 人工耳蜗植入体由接收/刺激器主体和一个电极组组成。电极组包含两个蜗外电极和二十二个蜗内电极。 |  | 通过对听神经进行电刺激来重建听觉，适用于在低言语频率有中度到极重度听力损失，及在中高言语频率有极重度听力损失的患者。适用于成人和年龄大于12个月的儿童。 |  | 3
京械注准20142400246 |  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [8 empty] | 2019-06-18 |  | 2024-06-17 | [13 empty] | 2
国械注准20143401993 |  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法） | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [9 empty] | 试剂1、试剂2、溶血剂及质控品。 |  | 本试剂盒用于体外定量检测人红细胞中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的含量 | 3
国械注进20142405346 |  | 花生f13过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [5 empty] | Phadia AB | [6 empty] | 2
国械注准20183400591 |  | 人CYP2C19基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [9 empty] | 2018-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2028-12-18 | [12 empty] | 3
渝械注准20192400021 |  | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 | [12 empty] | 2
国械注进20183660246 | 国械注进20183140246 | 体外引流及监测系统 | 体外引流装置External Drainage and Monitoring System |  |  |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | 2022-09-14 |  |  | 2018-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2028-07-01 | [5 empty] | Medtronic, Inc. |  |  |  | 体外引流装置由以下部件组成：1）激光水平定位仪；2）引流外设带压力刻度（旋转式选择压力单位）的压力监控板（一次性使用）；3）带旋转阀和疏水性微生物过滤膜排气孔的刻度滴瓶（一次性使用）；4）带旋转阀、压力传感器专用连接端口、固定夹的非弹性引流管路（一次性使用）；5）带刻度和疏水性微生物过滤膜排气孔的集液袋（一次性使用）。 |  | 在选定的患者中引流及监测侧脑室或腰椎蛛网膜下腔的脑脊液流量：1.降低颅内压（ICP），例如术前、术中或术后。2.监测脑脊液化学特性、细胞特性和生理特性。3.在脑脊液分流术感染的患者中提供暂时的脑脊液外引流。在具有下列条件的选定患者中监测颅内压（ICP）：1.严重颅脑损伤；2.术前Ⅲ、Ⅳ或Ⅴ级蛛网膜下腔出血；3.雷耶斯综合征或类似的脑病；4.脑积水；5.颅内出血。6.需要进行引流予以治疗的其他疾病。监测还可以用来评估占位性病变的术前和术后状态。 | 3
国械注准20183400411 |  | EB病毒核酸检测试剂盒（荧光定量PCR法） | [9 empty] | 2018-09-28 | 2023-12-11 | 2023-09-27 | 2028-12-10 | [12 empty] | 3
京械注准20192030035 |  | 一次性使用无菌夹子装置 | [9 empty] | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 | [12 empty] | 2
国械注进20183250140 | 国械注进20183010140 | 射频等离子手术系统 |  |  | 美国 |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | 2022-06-15 |  |  | 2018-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 2028-04-10 | [5 empty] | Medtronic Navigation, Inc. |  |  |  | 产品由发生器，手术电极（单极等离子电极，双极止血电极）和无线脚踏组成。手术电极均为一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  | 产品在医疗机构内使用，单极模式配合单极等离子电极用于软组织的切割和凝血，双极模式配合双极止血电极以及生理盐水用于软组织和骨骼的止血和凝固。产品仅可与本公司生产的电极配合使用。 | 3
苏械注准20172021004 |  | 一次性使用肛门镜 | [9 empty] | 2021-09-02 |  | 2026-09-01 | [13 empty] | 2
国械注准20183080578 |  | 一次性使用疼痛治疗用穿刺包 | [9 empty] | 2018-12-19 | 2023-12-26 | 2023-12-18 | 2028-12-25 | [9 empty] | 本产品由基本配置:一次性使用疼痛治疗用穿刺针、一次性使用疼痛治疗用导管、一次性使用疼痛治疗用导管接头、一次性使用无菌注射针和选用配置:一次性使用无菌注射器、一次性使用低阻力注射器或全玻璃注射器、一次性使用麻醉用过滤器(药液)、一次性使用麻醉用过滤器(空气)、一次性使用灭菌橡胶外科手套、无菌塑柄手术刀、带针非吸收外科缝线、术后贴膜、一次性使用手术洞巾、一次性使用治疗巾、医用输液贴(敷料贴)、医用输液贴(粘条)、脱脂棉球、医用脱脂纱布块、蝶形夹、消毒刷、负压管、塑料夹、直尺、导管固定垫、保护套、一次性使用配药针。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 3
国械注准20193401518 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)检测试剂（乳胶法） | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 3
国械注准20183141930 |  | 医用凡士林纱布 | 医用凡士林纱布 | 中国/河南 | 中国/河南 | [6 empty] | 2018-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 2028-12-11 |  |  | 新乡市华西卫材有限公司 | 新乡市华西卫材有限公司 |  |  |  |  | 本品由脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成。 | 本品由脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成。 | 用于皮肤防护、保护创面。 | 用于皮肤防护、保护创面。 | 3 | 3
豫械注准20182140660 |  | 一次性使用口腔护理包 | 一次性使用口腔护理包 | [8 empty] | 2018-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | [12 empty] | 2 | 2
豫械注准20182140754 |  | 一次性使用引流袋 | 一次性使用引流袋 | [8 empty] | 2018-11-08 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2028-11-06 | [12 empty] | 2 | 2
渝械注准20192140049 |  | 一次性使用乳房旋切活检针 | [9 empty] | 2019-01-23 |  | 2024-01-22 | 2025-12-31 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20173162387 | 超声青光眼治疗仪 Non-invasive ultrasou | J9695 | 天津康哲维盛医药科技发展有限公司 | J11081 | 海南康哲维盛科技有限公司
国械注进20183661798 | 输液接头 | J2395 | 北京吉事柏医疗器械有限公司 | J11161 | 北京金康驰医药投资有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS06727 | 长沙普方德医疗器械有限公司 | 长沙普方德生物科技有限公司