## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00024475 | 一次性使用腔镜下切割吻合器 | 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 安克 |  | 吻合器：AKJQA-S、AKJQA-M、AKJQA-L、AKJQB-S、AKJQB-M、AKJQB-L;常规性组件：AKJQWZ-30-2.0mm、AKJQWZ-30-2.5mm、AKJQWZ-30-3.5mm、AKJQWZ-45-2.0mm、AKJQWZ-45-2.5mm、AKJQWZ-45-3.5mm、AKJQWZ-45-4.8mm、AKJQWZ-60-2.5mm、AKJQWZ-60-3.5mm、AKJQWZ-60-4.8mm、AKJQWX-30-2.0mm、AKJQWX-30-2.5mm、AKJQWX-30-3.5mm、AKJQWX-45-2.0mm、AKJQWX-45-2.5mm、AKJQWX-45-3.5mm、AKJQWX-45-4.8mm、AKJQWX-60-2.5mm、AKJQWX-60-3.5mm、AKJQWX-60-4.8mm;台阶型组件：AKJQWT-30-T、AKJQWT-30-P、AKJQWT-45-T、AKJQWT-45-P、AKJQWT-45-B、AKJQWT-60-T、AKJQWT-60-P、AKJQWT-60-B |  | 吻合器：AKJQA-S、AKJQA-M、AKJQA-L、AKJQB-S、AKJQB-M、AKJQB-L;常规性组件：AKJQWZ-30-2.0mm、AKJQWZ-30-2.5mm、AKJQWZ-30-3.5mm、AKJQWZ-45-2.0mm、AKJQWZ-45-2.5mm、AKJQWZ-45-3.5mm、AKJQWZ-45-4.8mm、AKJQWZ-60-2.5mm、AKJQWZ-60-3.5mm、AKJQWZ-60-4.8mm、AKJQWX-30-2.0mm、AKJQWX-30-2.5mm、AKJQWX-30-3.5mm、AKJQWX-45-2.0mm、AKJQWX-45-2.5mm、AKJQWX-45-3.5mm、AKJQWX-45-4.8mm、AKJQWX-60-2.5mm、AKJQWX-60-3.5mm、AKJQWX-60-4.8mm;台阶型组件：AKJQWT-30-T、AKJQWT-30-P、AKJQWT-45-T、AKJQWT-45-P、AKJQWT-45-B、AKJQWT-60-T、AKJQWT-60-P、AKJQWT-60-B |  | ABS,PC,不锈钢，TA1 |  | YZB/苏0208-2015一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 苏械注准20152020284 | 36个月 |  | 吸塑盒，纸塑 |  | 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件器身根据外形和结构的差异分为A、B两种型式。其中A型切割吻合器器身的安全钮为固定式；B型切割吻合器器身的安全钮为滑动式，根据接套长度分为长杆型（L）标准型（M）和短杆型（S）三种形式，根据组件有效切割长度分为30、45、60三种规格，根据组件结构不同分为常规直线型组件（WZ）；常规旋转型组件（WX）；台阶型组件（WT），常规型组件根据缝合钉高度不同分为四种尺寸，分别为2.0mm、2.5mm、3.5mm、4.8mm，台阶型组件根据钉仓颜色分为三种型号分别用字母T、P、B表示，黄褐色为T（钉高从内到外依次为2.0mm、2.5mm、3.0mm）、紫色为P（钉高从内到外依次为3.0mm、3.5mm、4.0mm）、黑色为B（钉高从内到外依次为4.0mm、4.5mm、5.0mm）。一次性使用腔镜下切割吻合器及组件由抵钉座、钉仓座、接套、固定手柄、活动手柄、拨盘、安全钮、复位钮、钉仓、切割刀和吻合钉组成。切割吻合器器身与组件可单独包装，每把吻合器出厂时配一个组件。抵钉座、钉仓座、接套采用符合标准GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板及钢带（12Cr18Ni9）材料制造，固定手柄、活动手柄、拨盘、安全钮、复位钮采用符合标准GB/T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂材料制成，钉仓采用符合标准YY/T0806-2010医用输液、输血、注射及其他医疗器械用聚碳酸酯专用料（PC）材料制成或采用符合标准GB/T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂材料制成，切割刀采用符合标准GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板及钢带（68Cr17）材料制造，吻合钉采用符合标准GB/T13810-2017外科植入物用钛及钛合金加工用材（TA1G）材料制造。本产品采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌，为一次性使用。 |  | 用于外科手术中，开放或腔镜下消化道组织离断、切除和吻合； |  | 一次性使用； | 1.将组件插入到合适的穿刺器中，或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中。 注意：在体腔内完全张开抵钉座与钉仓前，必须确保抵钉座完全暴露于穿刺器套管外。 2.当组件完全进入体腔后，将复位扭向后拉到底，打开抵钉座与钉仓。（AKJQB型切割吻合器可直接单手推开活动手柄来打开抵钉座与钉仓。） 3.调节转动拨盘（可360°旋转），拧动转向拨扭（只有当装载旋转型切割吻合器组件时才能拧动）至合适的方向，将需要切割的组织置入组件抵钉座与钉仓内，确保抵钉座与钉仓内无其它障碍物。 注意：器械不会切割掉长度切割标记以外区域的组织。如果需要切割超过钉仓的长度（30mm、45mm或60mm）的组织,则需要更换多个完整的组件。 警告：如果组织放置超过组件终止位，可能导致器械故障。任何超过切割终止位外的组织将不会被切断。 4.扣动活动手柄到底一次，使组件的抵钉座与钉仓夹紧待手术组织。器械手柄有内置保险装置，在没有按下绿色安全扭之前，器械将不会被击发和切断组织。 警告：未按下绿色安全扭之前，不要试图强行扣动活动手柄，否则将导致损坏。在击发前，可张开器械组件的抵钉座与钉仓，然后重新定位需切割的组织。 5.按下绿色安全钮，连续扣动活动手柄，中途切忌犹豫停顿，直到切割刀定位块滑到组件钉仓座中心槽的末端。组织被切开的同时，两侧组织被同时缝合完成。 注意：连续扣动活动手柄是为了确保钛钉被完全击发。连续扣动活动手柄的次数依据组件的缝钉线长度而定（30mm、45mm或60mm）。击发不完全将导致切割不完全和/或缝钉成型不良，从而无法有效止血。 6.器械完全击发后，将复位扭向后拉到底。使组件的抵钉座与钉仓张开，小心移走器械。 7.一次扣动活动手柄到底，关闭器械组件的抵钉座与钉仓，将器械从体腔内取出，并卸载组件。 注意：在同一台手术的同一个病人，切割吻合器通过更换组件，最多可击发25次。 附件（钉仓）的兼容性
00061999 | 一次性使用肛肠套扎吻合器及附件 | 一次性使用痔疮套扎器及附件 |  | 安克 | AKTZA/B/C | AKTZA、AKTZB、AKTZC、AKTXA、AKTXB | AKTZA/B/C | AKTZA、AKTZB、AKTZC、AKTXA、AKTXB | ABS、PC、硅橡胶、聚乙烯纤维线 |  | 苏械注准20182090757 | 苏械注准20182020757 | 36个月 | 24个月 | PET |  | 一次性使用痔疮套扎器及附件主要由套扎器和附件组成。套扎器根据外观形状和结构的差异分为A、B、C三种，其中A型为齿轮(ABS)转动带动外推管(PC)向前运动使套扎圈(硅橡胶)实现套扎，B、C型为绕线轮(ABS)转动带动拉线(聚乙烯纤维线)使套扎圈实现套扎。附件根据外观和尺寸的差异分为Z型、X型两种，Z型附件包括锥形平口扩张器(PP)、Z型导入器(pp)两部分，X型附件包括锥形斜口扩张器(PC)、X型导入器(PC)两部分，A型套扎器配Z型附件，B型、C型套扎器配X型附件，两种附件可单独包装。产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 |  | 一次性使用痔疮套扎器适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。 |  | 1、遵循无菌原则，检查吸塑盒包装是否完整，如有破损严禁使用； 2、术前肠道准备，取侧卧位、膝胸位或截石位，术野皮肤常规消毒铺巾； 3、取出一次性使用痔疮套扎器，在附件上涂上润滑剂以备用； 4、将扩张器与导入器配合导入肛门内部，使痔脱垂或肛管粘膜脱垂部分复位，抽出肛塞组件，消毒直肠与肛管，显露齿状线和内痔块；（注：C 型套扎器在使用前，将另外购置的电池、灯珠放入透光孔并旋紧盖帽，前端万向吸头即有光射出，可用于手术观察） 5、将负压吸引接头与外源负压吸引器相接，并确认负压排气孔处于闭合状态； 6、经扩张器置入套扎器，并对准目标组织，在负压抽吸下目标组织即被吸入套扎器前端内。当负压值达到-0.08~-0.1MPa 时，即可转动击发齿轮（B 型、C 型为转动绕线轮），直至套扎圈释放，将目标组织扎住；【注：在负压抽吸目标组织的同时可采取反复抽动枪管的方法使吸入的组织更多】 7、松开负压排气孔，释放被套扎的组织（约小指尖大小），然后进行下一个部位的套扎操作； 8、在套扎全扎住痔块组织后，为防止套扎圈滑脱，可于被套扎的组织球内注射“10%高渗盐水（或50%的葡萄糖）＋2％利多卡因混合液”2～3ml（配制方法见注释），使组织球膨胀、发白，套扎圈套扎的更紧，防止套扎圈滑脱及术后出血，并可明显减轻术后坠胀感和急便；【注：高渗盐水(或高渗糖水)－利多卡因混合液的配制：抽取10％高渗盐水（50％高渗葡萄糖）10ml和2％利多卡因10ml，两者混匀即可】 9、全部套扎完毕，缓慢退出扩张器即完成手术操作。（注：套扎完后拨动一下套扎好的痔疮组织，如发现有套扎圈脱落，需进行补充套扎） 10、套扎方法： 10.1 痔疮套扎有两种方法：“痔块基底套扎法”和“痔上粘膜套扎法”。前者是直接套扎痔块基底部粘膜(距齿状线约1.5～2cm)；后者是套扎痔块上方的粘膜(位于齿状线上方3cm 以上)。 10.2 对于轻、中度痔疮，一般采用直接套扎法即可；而对于重度痔疮，联合采用直接套扎法与痔上粘膜套扎法效果更好。 10.2.1 直接套扎法与痔上粘膜套扎法有两种联合模式：①串联式套扎法，即在痔块基底部套扎一个点，在其正上方再套扎一个点（如图1）；②倒三角套扎法，即在痔块基底部套扎一个点，在其上方成等腰三角形再套扎两个点（如图2）。 10.2.2 套扎点一般选择膝胸位1～2 点、5～6 点和9 点（即截石位3 点、7～8 点和11～ 12 点），也可依痔块具体部位而定。一次治疗可套扎2～3 个部位，最好不要超过3 个 部位。
00116326 | 动态葡萄糖监测系统-传感器套装 | 持续葡萄糖监测系统-传感器(探头) |  |  | FreeStyle Libre H |  | FreeStyle Libre H |  | 高分子聚合物 |  | 国械注进20173215196 |  | 12个月 |  | 塑料 |  | 该产品由扫描检测仪套装、传感器套装和软件组成。扫描检测仪套装包含扫描检测仪（内置一个血糖血酮仪）及其操作软件（软件发布版本:2.0）、电源适配器和USB电缆；传感器套装包含传感器组件包，传感器敷贴器；软件（应用程序，发布版本:1.0）。 |  | 该产品预期用于监测18周岁及以上糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续变化趋势并跟踪其动态波动趋势，辅助监测高血糖和低血糖的发生，不能作为治疗药物调整的依据。该产品由专业医护人员使用。患者只有通过咨询专业医护人员才能获得系统读书。扫描检测仪中内置的血糖血酮检测模块用于体外定量测量新鲜毛细血管（采自手指），静脉全血中的葡萄糖和酮体（β-羟基丁酸）浓度。不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。与其配套的适合专业医护人员使用，帮助他们查阅、分析和评估从动态葡萄糖监测系统上传的患者葡萄糖读书，从而支持有效的糖尿病健康管理方案。 |  | 扫描式葡萄糖监测法
00178817 | 非顺应性球囊扩张导管 |  | KDL | INT | NC200008-1；NC200010-1；NC200012-1；NC200015-1；NC200018-1；NC225008-1；NC225010-1；NC225012-1；NC225015-1；NC225018-1；NC250008-1；NC250010-1；NC250012-1；NC250015-1；NC250018-1；NC275008-1；NC275010-1；NC275012-1；NC275015-1；NC275018-1；NC300008-1；NC300010-1；NC300012-1；NC300015-1；NC300018-1；NC325008-1；NC325O1O-1；NC325012-1；NC325015-1；NC325018-1；NC350008-1；NC350010-1；NC350012-1；NC350015-1；NC350018-1；NC375008-1；NC375010-1；NC375012-1；NC375015-1；NC375018-1；NC400008-1；NC400010-1；NC400012-1；NC400015-1；NC400018-1；NC450008-1；NC450010-1；NC450012-1；NC450015-1；NC450018-1；NC500008-1；NC500010-1；NC500012-1；NC500015-1；NC500018-1 |  | NC200008-1；NC200010-1；NC200012-1；NC200015-1；NC200018-1；NC225008-1；NC225010-1；NC225012-1；NC225015-1；NC225018-1；NC250008-1；NC250010-1；NC250012-1；NC250015-1；NC250018-1；NC275008-1；NC275010-1；NC275012-1；NC275015-1；NC275018-1；NC300008-1；NC300010-1；NC300012-1；NC300015-1；NC300018-1；NC325008-1；NC325O1O-1；NC325012-1；NC325015-1；NC325018-1；NC350008-1；NC350010-1；NC350012-1；NC350015-1；NC350018-1；NC375008-1；NC375010-1；NC375012-1；NC375015-1；NC375018-1；NC400008-1；NC400010-1；NC400012-1；NC400015-1；NC400018-1；NC450008-1；NC450010-1；NC450012-1；NC450015-1；NC450018-1；NC500008-1；NC500010-1；NC500012-1；NC500015-1；NC500018-1 |  | 带环芯轴不锈钢，尖端Pebax，球囊尼龙(PA)，远端内管Pebax，显影环铂铱合金，海波管不锈钢管，热塑性聚氨酯弹性体(TPU)，球囊保护套聚乙烯(PE)，导管护套管聚乙烯(PE) |  | 国械注准20213030458 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 非顺应性球囊扩张导管由带环芯轴、尖端、球囊、远端内管、显影环、远端外管、海波管（导管护套、导管座、近端管体）、球囊保护套和导管护套管（导管固定夹、导管 盘管、三夹）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 货架有效期三年。 |  | 非顺应性球囊扩张导管用于冠状动脉狭窄部分和支架的后扩张治疗，从而改善心肌供血能力。 |  | "1)从导管护套管中取出球囊扩张导管，握住球囊扩张导管靠近球囊端，取出球囊保护套和带环芯轴； 2)将充满肝素化生理盐水的注射器连接到冲洗针上，从非顺应性球囊扩张导管尖端插入冲洗针，将肝素化生理盐水注入非顺应性球囊扩张导管内腔冲洗，冲洗充分后可见冲洗液从快速交换口流出； 3)用带有路厄氏联锁接口的注射器抽取适量造影剂，将注射器与三通开关相连接后，再将三通开关与导管座连接，将导管远端和球囊部分垂直朝下，用负压抽吸5秒，缓慢释放压力至压力平衡，使造影剂充满扩张导管的近端和导管座； 4)取下带有路厄氏联锁接口的注射器。排除注射器内的所有空气，重新将注射器连接到导管座上，继续抽负压，直至空气完全排空； 5)缓慢释放压力至压力平衡，拆下注射器，注意不要让空气进入系统内。将球囊导管的亲水外层管鞘仔细浸湿； 注：非顺应性球囊扩张导管使用前必须经肝素化生理盐水冲洗；为了将残留在充盈器械末端路厄氏接头中的所有空气排空，应将造影剂排出大约1ml(cc)；在取下注射器之前，先对球囊施加正压，取下注射器时，确定扩张导管球囊端口为明显的弯液面。"
00178909 | 一次性使用微导管 |  | KDL | INT | MCM03-0；MCM03-0L；MCM04-0；MCM04-0L；MCM03-1；MCM03-1L；MCM04-1；MCM04-1L；MCM03-2；MCM03-2L；MCM04-2；MCM04-2L；MCM03-3；MCM03-3L；MCM04-3；MCM04-3L；MCM03-4；MCM03-4L；MCM04-4；MCM04-4L；MCM03-5；MCM03-5L；MCM04-5；MCM04-5L；MCM03-6；MCM03-6L；MCM04-6；MCM04-6L |  | MCM03-0；MCM03-0L；MCM04-0；MCM04-0L；MCM03-1；MCM03-1L；MCM04-1；MCM04-1L；MCM03-2；MCM03-2L；MCM04-2；MCM04-2L；MCM03-3；MCM03-3L；MCM04-3；MCM04-3L；MCM03-4；MCM03-4L；MCM04-4；MCM04-4L；MCM03-5；MCM03-5L；MCM04-5；MCM04-5L；MCM03-6；MCM03-6L；MCM04-6；MCM04-6L |  | 主要材料有Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。 |  | 国械注准20193030352 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 一次性使用微导管由导管、护套、导管座和显影环组成，导管外层涂有亲水涂层。主要材料由Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年 |  | 一次性使用微导管用于注射或输入对照介质和/或液体（如造影剂）和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈），神经血管应用除外 |  | 1、术前的准备 1）从包装中取出产品； 2）选择与本产品内径相匹配的导丝； 3）通过护套管对微导管进行肝素化处理，并保证本产品表面已经充分润滑； 2、微导管插入及撤出 1）将导丝插入到微导管内；2）然后将导丝以及微导管通过Y形止血阀或者鞘管，缓慢进入到病变所需位置； 3）微导管到位后，进行后续所需的诊断或治疗措施； 4）松开Y形止血阀，缓慢将微导管撤出血管。
00062868 | 创面抗菌喷剂 | 壳聚糖喷剂敷料 |  |  | 容量10mL、容量15mL、容量20mL、容量25mL、容量30mL、容量35mL、容量40mL、容量45mL、容量50mL、容量70mL |  | 容量10mL、容量15mL、容量20mL、容量25mL、容量30mL、容量35mL、容量40mL、容量45mL、容量50mL、容量70mL |  | 本产品由壳聚糖溶液及容器组成。壳聚糖溶液由壳聚糖、纯水构成;容器有喷嘴保护套、喷嘴、导管及瓶体构成。 |  | 豫械注准20142640107 |  | 24个月 |  | 纸盒 |  | 本产品由壳聚糖溶液及容器组成。壳聚糖溶液由壳聚糖、纯水构成;容器有喷嘴保护套、喷嘴、导管及瓶体构成。 |  | 适用于皮肤创面的清创，抗菌护理。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口.擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理 | 直接使用原液，喷瓶喷嘴距离创面适当位置，喷涂于患处，每日2-3次，使用量依创面大小而定。用于清洁创面时，宜多次喷洗或视创面情况喷洗。
00178969 | 一次性使用取石网篮 |  | KDL | INT | QSW-1530-A； QSW-2040-A； QSW-2550-A； QSW-3060-A； QSW-1530-B； QSW-2040-B； QSW-2550-B； QSW-3060-B |  | QSW-1530-A； QSW-2040-A； QSW-2550-A； QSW-3060-A； QSW-1530-B； QSW-2040-B； QSW-2550-B； QSW-3060-B |  | 主要原材料有不锈钢、镍钛合金、全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）、聚乙烯、聚碳酸酯（PC）、光固胶组成。 |  | 沪械注准20212020492 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 产品由网篮部分、弹簧管、护套管和推拉手柄组成，其 中网篮部分由网篮和网篮头端组成，推拉手柄由三通阀 体、滑动按手和阀体组成。网篮由不锈钢和镍钛合金丝 制成，弹簧管由不锈钢和全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）材 料制成。 |  | 本产品适用于在内窥镜下捕获和取出胆管内的结石或上 下消化道中的异物。 |  | 1、用生理盐水冲洗弹簧管，并经三通阀体冲洗弹簧管内腔。 2、在网篮完全撤入弹簧管之后, 将器械插入内窥镜活检通道，以小幅运动方式缓慢地推进器械，直至弹簧管穿出内窥镜为止。 3、通过内窥镜或透视观察捕获目标,并将网篮送至合适位置。可以通过三通阀体注射造影剂以便于进行透视观察。在推出网篮套取目标待取物之前, 将取石网篮弹簧管置于超越目标物的位置。 4、确认取石网篮弹簧管位于相对于目标物的预定位置，缓慢向前推动滑动按手，将网篮推出弹簧管。 注意: 牵拉弹簧管的同时推进或撤回网篮有可能会损坏器械，使其无法使用。 5、将网篮置于捕获目标或异物周围，缓慢回拉滑动按手，直至套住目标。 注意：可能需要沿目标物前后移动取石网篮，以捕获目标。 6、取出结石: 撤回网篮，进入通道，直全结石被顶靠在内窥镜头部为止。如果有多颗结石，重复操作，直至所有结石被取出为止，然后从患者体内撤出内窥镜。 注意: 在从胆道内取出网篮时若遇到阻力，则有可能需要外科手术处理。 7、取出异物: 在套牢捕获目标的同时,将网篮推入内窥镜通道。将目标顶靠在内窥镜头部,并从患者体内撤出内窥镜。保持内窥镜观察，以确保持续套住目标。"
00135688 | 肠道球囊导管 |  |  | INT | I型（CQ1、CQ2、CQ3、CQ4、CQ5）；II型（CQ6、CQ7、CQ8、CQ9、CQ10） |  | I型（CQ1、CQ2、CQ3、CQ4、CQ5）；II型（CQ6、CQ7、CQ8、CQ9、CQ10） |  | 球囊、外管、内管：医用PVC，球囊手柄：医用PC，无针加药接头：医用PC、硅胶，注射器：医用PP,橡胶 |  | 沪械注准20182660050 |  | 36个月 |  | PC；透析纸 |  | 肠道球囊导管套装由肠道球囊导管（球囊、内管、外管、手柄、无针加药接头）和注射器组成。主要技术指标：1。外观：球囊导管表面清洁，无杂质、划痕。头端光滑、无毛刺。2.各组件连接因牢固。3.施加20KPA压力，无泄漏和损坏。4.爆裂体积：额定容积150ML爆裂体积不小于300ML；额定容积100ML爆裂体积不小于200ML. |  | 肠道球囊导管套装适用于扩张直肠肠腔，辅助直肠、肛周部位的影像学检查，提高病变形态、大小和部位的显示效果。 |  | 1、遵守无菌操作规程。 2、检查包装，打开后取出肠道球囊导管组件和注射器，用注射器的圆锥接头与无针加药接头相连，抽出球囊中的气体。 3、用凡士林或其他润滑剂涂抹导管和球囊外表面。 4、将肠道球囊导管组件插入肛门，插入尺寸，根据病人需要造影的部位而定，一般直肠插入的尺寸为10～15cm。 5、通过注射器和无针加药接头相连，向球囊内注入水或造影剂。如病人需要进行肠道远程造影，可通过无针加药接头向内管内注入造影剂。 6、在X光拍摄下，进行造影。 7、造影完成后，将注射器与无针加药接头相连，将球囊内的液体回抽到注射器中并尽量抽空球囊，然后将肠道球囊导管组件撤出肛门。
00062851 | 医用硅凝胶膜敷料（烧伤型） | 医用硅凝胶膜敷料 |  |  | 长6cm×宽3cm、长3cm×宽3cm、长6cm×宽6cm、长10cm×宽8cm、长12cm×宽3cm、长15cm×宽3cm、长12cm×宽6cm、长15cm×宽12cm |  | 长6cm×宽3cm、长3cm×宽3cm、长6cm×宽6cm、长10cm×宽8cm、长12cm×宽3cm、长15cm×宽3cm、长12cm×宽6cm、长15cm×宽12cm | 加厚型 | 本产品由硅橡胶膜、硅凝胶、无纺布和隔离纸组成。 |  | 豫械注准20152640093 |  | 36个月 |  | 纸盒 |  | 本产品由硅橡胶膜、硅凝胶、无纺布和隔离纸组成。 |  | 适用于抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕。 | 适用于辅助抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕。 | 1、打开包装盒，将硅凝胶膜覆盖在体表疤痕处或依疤痕大小、形状，剪裁后敷贴使用，确保敷料超过伤口边缘1厘米。（若疤痕面积较大可用数张同时粘贴，边缘续对齐）。 2、小心揭去粘胶面贴纸，将有粘性的一面贴在干净的疤痕上与之贴敷紧密，在有疤痕的关节部位、睡眠或大运动量时可用薄的弹性纱布包扎固定。 3、为使皮肤适应，开始每天可贴4-8小时，以后可逐渐增至24小时。 4、每个疗程为一个月，疤痕严重者续持续贴三个月至半年。 5、粘胶面被污后可用温水清洗，晾干或电吹风吹干后仍可继续使用，直至粘胶面粘性丧失。
00191058 | 一次性使用血管鞘 |  | KDL | INT | VSMP5F04；VSMP6F04；VSMP7F04；VSMP8F04 |  | VSMP5F04；VSMP6F04；VSMP7F04；VSMP8F04 |  | 主要原材料有不锈钢、显影剂、聚丙烯（PP）、硅胶、共聚聚酯（PCTA）、聚乙烯（PE）、聚碳酸酯（PC）、丙烯酸酯胶、甲基苯丙酮等组成 |  | 国械注准20213030647 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 一次性使用血管鞘由长鞘、扩张器组成，其中长鞘由鞘 管管体、护套、鞘管座、鞘座、止血片、鞘盖、侧支、 旋塞阀芯、旋塞阀体、亲水涂层组成；而扩张器由扩张器管体、扩张器座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用， 货架有效期三年。 |  | 该产品用于介入手术中，将导丝、导管等医疗器械插入血管。 |  | "1、使用前，请检查并确保血管鞘的内径适用于通路血管，并与需要导入的导管或者其他器械的最大直径相适应。 2、从包装中取出产品后，请检查产品是否损坏，损坏则不可使用。 3、使用前，用肝素化生理盐水冲洗血管鞘和扩张器。 4、将扩张器完全插入长鞘。 5、采用Seldinger技术，用适当的穿刺针穿刺靶血管。 6、通过穿刺针将导丝插入血管，退出穿刺针，将导丝留在原位。 7、沿导丝插入扩张器和长鞘的组装体，然后将其推送到目标血管中。 8、缓慢取出导丝和扩张器，长鞘则留在血管中，抽吸和冲洗长鞘侧支。 9、根据需要插入适当尺寸的导管或者其他器械。"
00178987 | 一次性使用微导管 |  | KDL | INT | MCS01-0；MCS01-0L；MCS02-0；MCS02-0L；MCS03-0；MCS03-0L；MCS04-0；MCS04-0L；MCS02-1；MCS03-1 |  | MCS01-0；MCS01-0L；MCS02-0；MCS02-0L；MCS03-0；MCS03-0L；MCS04-0；MCS04-0L；MCS02-1；MCS03-1 |  | 主要材料有Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。 |  | 国械注准20193030352 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 一次性使用微导管由导管、护套、导管座和显影环组成，导管外层涂有亲水涂层。主要材料由Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年 |  | 一次性使用微导管用于注射或输入对照介质和/或液体（如造影剂）和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈），神经血管应用除外 |  | 1、术前的准备 1）从包装中取出产品； 2）选择与本产品内径相匹配的导丝； 3）通过护套管对微导管进行肝素化处理，并保证本产品表面已经充分润滑； 2、微导管插入及撤出 1）将导丝插入到微导管内；2）然后将导丝以及微导管通过Y形止血阀或者鞘管，缓慢进入到病变所需位置； 3）微导管到位后，进行后续所需的诊断或治疗措施； 4）松开Y形止血阀，缓慢将微导管撤出血管。
00178844 | 一次性使用血管鞘 |  | KDL | INT | VSS5F01；VSS5F02；VSS5F03；VSS5F04；VSS6F01；VSS6F02；VSS6F03；VSS6F04；VSS7F01；VSS7F02；VSS7F03；VSS7F04；VSS8F01；VSS8F02；VSS8F03；VSS8F04；VSM5F01；VSM5F02；VSM5F03；VSM5F04；VSM6F01；VSM6F02；VSM6F03；VSM6F04；VSM7F01；VSM7F02；VSM7F03；VSM7F04；VSM8F01；VSM8F02；VSM8F03；VSM8F04；VSMP5F01；VSMP5F02；VSMP6F01；VSMP6F02；VSMP7F01；VSMP7F02；VSMP8F01；VSMP8F02；VSMP5F03；VSMP6F03；VSMP7F03；VSMP8F03 |  | VSS5F01；VSS5F02；VSS5F03；VSS5F04；VSS6F01；VSS6F02；VSS6F03；VSS6F04；VSS7F01；VSS7F02；VSS7F03；VSS7F04；VSS8F01；VSS8F02；VSS8F03；VSS8F04；VSM5F01；VSM5F02；VSM5F03；VSM5F04；VSM6F01；VSM6F02；VSM6F03；VSM6F04；VSM7F01；VSM7F02；VSM7F03；VSM7F04；VSM8F01；VSM8F02；VSM8F03；VSM8F04；VSMP5F01；VSMP5F02；VSMP6F01；VSMP6F02；VSMP7F01；VSMP7F02；VSMP8F01；VSMP8F02；VSMP5F03；VSMP6F03；VSMP7F03；VSMP8F03 |  | 主要原材料有不锈钢、显影剂、聚丙烯（PP）、硅胶、共聚聚酯（PCTA）、聚乙烯（PE）、聚碳酸酯（PC）、丙烯酸酯胶、甲基苯丙酮等组成 |  | 国械注准20213030647 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 一次性使用血管鞘由长鞘、扩张器组成，其中长鞘由鞘 管管体、护套、鞘管座、鞘座、止血片、鞘盖、侧支、 旋塞阀芯、旋塞阀体、亲水涂层组成；而扩张器由扩张器管体、扩张器座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用， 货架有效期三年。 |  | 该产品用于介入手术中，将导丝、导管等医疗器械插入血管。 |  | 1、使用前，请检查并确保血管鞘的内径适用于通路血管，并与需要导入的导管或者其他器械的最大直径相适应。 2、从包装中取出产品后，请检查产品是否损坏，损坏则不可使用。 3、使用前，用肝素化生理盐水冲洗血管鞘和扩张器。 4、将扩张器完全插入长鞘。 5、采用Seldinger技术，用适当的穿刺针穿刺靶血管。 6、通过穿刺针将导丝插入血管，退出穿刺针，将导丝留在原位。 7、沿导丝插入扩张器和长鞘的组装体，然后将其推送到目标血管中。 8、缓慢取出导丝和扩张器，长鞘则留在血管中，抽吸和冲洗长鞘侧支。 9、根据需要插入适当尺寸的导管或者其他器械。
00135824 | 一次性使用引流管 |  | KDL | INT | 10×360×36、10×360×28、10×360×20、10×360×12、8×350×36、8×350×28、8×350×20、8×350×12、6×320×36、6×320×28、6×320×20、6×320×12、5×450×50、4×200×10 |  | 直型、弯型 |  | 产品由PVC延长管、PP旋紧盖等构成。 |  | 沪械注准20172660569 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 产品由引流管外管、引流管内管、加水件、加药件、管座、旋紧盖、引流孔、多用孔、延长管、连接座和显影线组成。 |  | 供临床外科引流用，不用于脑室和胸腔引流 |  | 1.液体引流功能： 手术时将本产品放置入患处，常规方式作体外固定，开始引流时请用本品连接座接通负压。 2.给药及冲洗功能： 1)加药件连通内藏于引流外管管壁的一组毛细管，直达引流外管末端，所注入的药液从多用孔析出至伤口。 2)选用不带针的输液(血)器，连接引流管的加药件，可以对伤口实施连续药液冲洗。 3)实施连续冲洗的情况下，如果必要，可开启加水件进行气压平衡，更利于引流的通畅。 4)使用间歇或持续冲洗时，若使用输液(血)器，应考虑其晃动引起的材料疲劳可能导致连接处松脱，可以医用胶布固定使其贴近引流管。 5)药液的选择可为盐水、肝素钠溶液、镇痛药物或其他用于消除炎症的药物，由医师具体确定。小剂量药物可用注射器加注，加药件管腔残留值为0.35mL。 3.本产品所有外联接头均采用国际标准的鲁尔圆锥接头，建议连接座接驳负压器（或机）接口、加药件或加水件可以接驳输注系统用于冲洗等。 4.引流管腔内含显影线，可在放射线下透视定位和术后监测置管位置。 【性能指标】 1.抗弯曲性：引流管的最小弯曲半径在50mm时,产品不发生打折现象。 2.抗变形：对引流管施加-20kPa的压力，引流管应无明显影响其功能的变形。 3.管体强度：引流管的管体能承受50N的静态轴向拉力持续15s，不发生撕裂或断裂。 4.密封性：对引流管施加10kPa的压力，引流管及其各连接处应保持密封性，无泄漏现象发生。 5.头端形状记忆性能（不适用直型产品）：引流管头端应有良好的形状记忆性能。
00068913 | PTCA球囊扩张导管 |  | KDL | INT | S012010-2 S012010-3 S012010-4 S012015-2 S012015-3 S012015-4 S012020-2 S012020-3 S012020-4 S012025-2 S012025-3 S012025-4 S012030-2 S012030-3 S012030-4 S015010-2 S015010-3 S015010-4 S015015-2 S015015-3 S015015-4 S015020-2 S015020-3 S015020-4 S015025-2 S015025-3 S015025-4 S015030-2 S015030-3 S015030-4 S015040-2 S015040-3 S015040-4 S020010-2 S020010-3 S020010-4 S020015-2 S020015-3 S020015-4 S020020-2 S020020-3 S020020-4 S020025-2 S020025-3 S020025-4 S020030-2 S020030-3 S020030-4 S020040-2 S020040-3 S020040-4 S022010-2 S022010-3 S022010-4 S022015-2 S022015-3 S022015-4 S022020-2 S022020-3 S022020-4 S022025-2 S022025-3 S022025-4 S022030-2 S022030-3 S022030-4 S022040-2 S022040-3 S022040-4 S025010-2 S025010-3 S025010-4 S025015-2 S025015-3 S025015-4 S025020-2 S025020-3 S025020-4 S025025-2 S025025-3 S025025-4 S025030-2 S025030-3 S025030-4 S025040-2 S025040-3 S025040-4 S027010-2 S027010-3 S027010-4 S027015-2 S027015-3 S027015-4 S027020-2 S027020-3 S027020-4 S027025-2 S027025-3 S027025-4 S027030-2 S027030-3 S027030-4 S027040-2 S027040-3 S027040-4 S030010-2 S030010-3 S030010-4 S030015-2 S030015-3 S030015-4 S030020-2 S030020-3 S030020-4 S030025-2 S030025-3 S030025-4 S030030-2 S030030-3 S030030-4 S030040-2 S030040-3 S030040-4 S032010-2 S032010-3 S032010-4 S032015-2 S032015-3 S032015-4 S032020-2 S032020-3 S032020-4 S032025-2 S032025-3 S032025-4 S032030-2 S032030-3 S032030-4 S032040-2 S032040-3 S032040-4 S035010-2 S035010-3 S035010-4 S035015-2 S035015-3 S035015-4 S035020-2 S035020-3 S035020-4 S035025-2 S035025-3 S035025-4 S035030-2 S035030-3 S035030-4 S035040-2 S035040-3 S035040-4 S040010-2 S040010-3 S040010-4 S040015-2 S040015-3 S040015-4 S040020-2 S040020-3 S040020-4 S040025-2 S040025-3 S040025-4 S040030-2 S040030-3 S040030-4 S040040-2 S040040-3 S040040-4 S045010-2 S045010-3 S045010-4 S045015-2 S045015-3 S045015-4 S045020-2 S045020-3 S045020-4 S045025-2 S045025-3 S045025-4 S045030-2 S045030-3 S045030-4 S045040-2 S045040-3 S045040-4 S050010-2 S050010-3 S050010-4 S050015-2 S050015-3 S050015-4 S050020-2 S050020-3 S050020-4 S050025-2 S050025-3 S050025-4 S050030-2 S050030-3 S050030-4 S050040-2 S050040-3 S050040-4 |  | S012010-2 S012010-3 S012010-4 S012015-2 S012015-3 S012015-4 S012020-2 S012020-3 S012020-4 S012025-2 S012025-3 S012025-4 S012030-2 S012030-3 S012030-4 S015010-2 S015010-3 S015010-4 S015015-2 S015015-3 S015015-4 S015020-2 S015020-3 S015020-4 S015025-2 S015025-3 S015025-4 S015030-2 S015030-3 S015030-4 S015040-2 S015040-3 S015040-4 S020010-2 S020010-3 S020010-4 S020015-2 S020015-3 S020015-4 S020020-2 S020020-3 S020020-4 S020025-2 S020025-3 S020025-4 S020030-2 S020030-3 S020030-4 S020040-2 S020040-3 S020040-4 S022010-2 S022010-3 S022010-4 S022015-2 S022015-3 S022015-4 S022020-2 S022020-3 S022020-4 S022025-2 S022025-3 S022025-4 S022030-2 S022030-3 S022030-4 S022040-2 S022040-3 S022040-4 S025010-2 S025010-3 S025010-4 S025015-2 S025015-3 S025015-4 S025020-2 S025020-3 S025020-4 S025025-2 S025025-3 S025025-4 S025030-2 S025030-3 S025030-4 S025040-2 S025040-3 S025040-4 S027010-2 S027010-3 S027010-4 S027015-2 S027015-3 S027015-4 S027020-2 S027020-3 S027020-4 S027025-2 S027025-3 S027025-4 S027030-2 S027030-3 S027030-4 S027040-2 S027040-3 S027040-4 S030010-2 S030010-3 S030010-4 S030015-2 S030015-3 S030015-4 S030020-2 S030020-3 S030020-4 S030025-2 S030025-3 S030025-4 S030030-2 S030030-3 S030030-4 S030040-2 S030040-3 S030040-4 S032010-2 S032010-3 S032010-4 S032015-2 S032015-3 S032015-4 S032020-2 S032020-3 S032020-4 S032025-2 S032025-3 S032025-4 S032030-2 S032030-3 S032030-4 S032040-2 S032040-3 S032040-4 S035010-2 S035010-3 S035010-4 S035015-2 S035015-3 S035015-4 S035020-2 S035020-3 S035020-4 S035025-2 S035025-3 S035025-4 S035030-2 S035030-3 S035030-4 S035040-2 S035040-3 S035040-4 S040010-2 S040010-3 S040010-4 S040015-2 S040015-3 S040015-4 S040020-2 S040020-3 S040020-4 S040025-2 S040025-3 S040025-4 S040030-2 S040030-3 S040030-4 S040040-2 S040040-3 S040040-4 S045010-2 S045010-3 S045010-4 S045015-2 S045015-3 S045015-4 S045020-2 S045020-3 S045020-4 S045025-2 S045025-3 S045025-4 S045030-2 S045030-3 S045030-4 S045040-2 S045040-3 S045040-4 S050010-2 S050010-3 S050010-4 S050015-2 S050015-3 S050015-4 S050020-2 S050020-3 S050020-4 S050025-2 S050025-3 S050025-4 S050030-2 S050030-3 S050030-4 S050040-2 S050040-3 S050040-4 |  | "导管座：由聚碳酸酯（PC）制造、导管加强件：由聚氨酯（PU）制造、近端管体：由不锈钢、聚四氟乙烯（PTFE）（特氟龙涂层）制造、带环芯轴：由不锈钢制造、远端外管和球囊及远端内管都是由Pebax材料制造、亲水涂层：由甲基苯丙酮（底层）、聚乙 |  | 国械注准20193030239 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 该产品为Rx型球囊扩张导管，由尖端、标记、球囊、远端内管、远端外管、带环芯轴、海波管（导管加强件、导管座、近端管体）等组成，产品涂有亲水涂层。环氧乙炕灭菌，一次性使用，货架有效期三年 |  | 用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架扩张治疗 |  | 【使用说明】 1、器械准备 1）一次性使用、无菌医疗器械； 2）肝素化生理盐水； 3）与病变位置和手术需要相适应的导引导管； 4）与导管相适应的导引导丝（导丝直径不超过扩张导管所允许通过导丝的最大直径，见产品标签）； 5）配件（包括但不限于导丝扭转器、Y型连接器、止血阀、三通、导丝导引器械）； 6）造影剂； 7）本次手术需要的其他器械和设备。 2、操作说明 ●术前准备 1）为本次手术选择适合的PTCA球囊扩张导管，检查包装是否破损，若是，请勿使用。 2）从单包装中取出装有PTCA球囊扩张导管的盘管，从盘管护套中抽出PTCA球囊扩张导管，检查PTCA球囊扩张导管是否扭结或其他损坏，若是，请勿使用。 3）移除导管护套管和带环芯轴，将充满肝素化生理盐水的注射器连接到冲洗针上，从PTCA球囊扩张导管尖端插入冲洗针，将肝素化生理盐水注入PTCA球囊扩张导管内腔冲洗，冲洗充分后可见冲洗液从快速交换口流出。 4）用加压装置或注射器抽取适量造影剂，将加压装置或注射器连接到导管座上，将导管远端和球囊部分垂直朝下，用负压抽吸5秒，缓慢释放压力至压力平衡，使造影剂充满扩张导管的近端和导管座。 5）取下加压装置和注射器。排除加压装置或注射器内的所有空气，重新将加压装置或注射器连接到导管座上，继续抽负压，直至空气完全排空。 6）缓慢释放压力至压力平衡。将加压装置连接到导管座上。注意不要让空气进入系统内。 注意：在PTCA球囊扩张导管插入到人体前，必须将球囊和管腔中的空气排出，并置换为造影剂，在此过程中应谨慎操作，切勿将球囊加压扩张。 ●PTCA球囊扩张导管置入 1）放置已连接止血阀的导引导管至病变血管开口处。 2）将导丝穿过导引导管到达并穿过目标病变部位。将PTCA球囊扩张导管的尖端从导丝的末端穿入并推送PTCA球囊扩张导管，确认导丝从PTCA球囊扩张导管的快速交换口穿出。 3）沿导丝推送PTCA球囊扩张导管，打开止血阀，固定导丝的同时，推入PTCA球囊扩张导管逐步拧紧止血阀。 注意：止血阀拧紧要适度，即不能让血液沿PTCA球囊扩张导管漏出，也不能太紧，否则会妨碍扩张导管的插入、球囊的扩张、导丝的移动等。 ●球囊扩张 1）继续推送PTCA球囊扩张导管直到病变部位。 2）通过X光透视，准确定位后，按照标准操作步骤扩张球囊。 3）每次扩张后，需评估远端血流情况。 4）对于严重的狭窄病变，可能需要多次扩张球囊已扩张狭窄部位，但不可超过额定压力（见标签）。 ●取出导管 1）对加压装置施加负压，确认球囊完全收缩。 2）撤回球囊导管，直到PTCA球囊扩张导管离开病变部位，此时保持导丝位置不变。 3）PTCA球囊扩张导管完全撤出后，检查PTCA球囊扩张导管的完整性。 注意：如果已回缩PTCA球囊扩张导管撤回后需要重新插入，应使用无菌肝素化生理盐水将其擦拭干净，并存放于装有无菌肝素化生理盐水的水浴中，以备再次插入。
00134881 | 一次性使用阴道扩张器 |  | KDL | INT | 大号、中号、小号 |  | 大号、中号、小号 |  | 上叶、下叶、手柄、固定器、发光二极管、扣式电池，主要材料：聚丙烯、5250T |  | 沪械注准20162660144 |  | 24个月 |  | 纸塑包装 |  | 产品由上叶、下叶、手柄、3.0伏扣式电池、发光二极管和固定器组成 |  | 供妇产科作阴道诊察用。 |  | "1、撕开包装，取出一次性使用阴道扩张器； 2、操作一次性使用阴道扩张器，使其处于上下叶闭合状态； 3、将闭合的扩张器顺患者阴道行走，尽量保持0角度送入； 4、慢慢张开上下叶，并用固定器锁紧，使上下叶开，处于固定位置； 5、由于阴道壁对上叶的压力，会使二极管照明开启，处于照明状态； 6、检查结束，打开固定器，慢慢闭合扩张器后取出； 7、使用后的扩张器作为医疗废物处理"
00122022 | 医用外科口罩 |  | KDL | INT | 大号、中号、小号 |  | 耳带式 |  | 口罩体外层蓝色无纺布，中层25g聚丙烯熔喷布，内层无纺布。鼻夹铝条，口罩带丙纶。 |  | 沪械注准20202140244 |  | 1年 |  | PC透析纸 |  | 产品由口罩体（含鼻夹）和口罩带组成，口罩体中层为25g聚丙烯熔喷布 |  | 供临床医务人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者 的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障 |  | 【使用说明】 1）面向口罩无鼻夹的一面，使鼻夹位于口罩上方； 2）两端的口罩带挂于双耳，调整口罩，使口罩完全覆盖口鼻部位； 3）将双手指尖放在鼻夹上，从中间位置开始，用双手向内按压鼻夹，并逐步向两侧移动逐步按压，根据鼻梁的形状塑造鼻夹； 4）佩戴完成后做气密性检查，双手盖住口罩呼气，不要改变口罩在面部的位置，若感觉有气体从鼻夹处漏出，需重新调整鼻夹；若感觉有气体从两侧漏出，需重新调整口罩带。
00264694 | 氟保护剂 Fluor Protector |  |  |  | 单品装：安瓿装：1ml；一次性用量装：0.4ml。 套装：安瓿装：1ml+牙科用毛刷；一次性用量装：0.4ml+牙科用毛刷。 |  | / |  | 液体 |  | 国械注进20162174476 |  | 48 |  | 纸盒 |  | 该产品组成为：一氟硅烷、芳香类异氰酸盐、乙酸乙酯、丙酸异戊酯。 |  | 该产品可用于预防（因牙本质暴露引起的）牙颈部过敏、并增加牙釉质的抗酸能力、具有防龋功能。 |  | 1.彻底清洁牙齿表面。 2.用棉球和气枪干燥。 3.用内置的开启器打开Vivampoule，或将Ampoule放在在塑料基座里用随附的开瓶器打开。 4.用合适的一次性涂药器，如Vivabrush或刷子，刷一薄层氟保护剂。用牙线把材料涂到临近区域。 5.均匀涂抹并干燥清漆，可用气枪。 6.1分钟后去除棉球。 7.不要让患者漱口。
00135987 | 一次性使用影像定位材料 |  |  | INT | RSP1、RSP2 |  | RSP1、RSP2 |  | 无纺布、医用双面胶、乌粉 |  | 沪械注准20202060416 |  | 36个月 |  | PC；透析纸 |  | 产品由胶带、无纺布和显影线组成。 |  | 适用于CT检查时对患者病变部位的辅助定位。 |  | 1、将一次性使用影像定位材料平坦固定在病人需要穿刺部位的裸露皮肤上； 2、进行CT扫描，在每一扫描层面将有几个标点显示在皮肤上； 3、选择所需病灶的扫描层面，在此层面上确定好穿刺定位点的位置，用定位笔在影像定位材料上标记精确穿刺点； 4、通过一次性使用影像定位材料上标记的定位点。用定位笔在定位点的皮肤做好标记； 5、取下定位纸，以定位好的穿刺点为中心，画出十字纵横坐标，十字中心为穿刺点位置。 6、产品使用完毕，应按一次性医疗废物处置办法进行处理。
00044330 | 一次性使用亲水涂层导丝 |  | KDL | INT | HG251SF、HG251JF、HG251AF; HG281SF、HG281JF、HG281AF;HG321SF、HG321JF、HG321AF; HG351SF、HG351JF、HG351AF; HG381SF、HG381JF、HG381AF; HG252SF、HG252JF、HG252AF; HG282SF、HG282JF、HG282AF; HG322SF、HG322JF、HG322AF; HG352SF、HG352JF、HG352AF; HG382SF、HG382JF、HG382AF; HG253SF、HG253JF、HG253AF; HG283SF、HG283JF、HG283AF; HG323SF、HG323JF、HG323AF; HG353SF、HG353JF、HG353AF; HG383SF、HG383JF、HG383AF; HG254SF、HG254JF、HG254AF; HG284SF、HG284JF、HG284AF; HG324SF、HG324JF、HG324AF; HG354SF、HG354JF、HG354AF; HG384SF、HG384JF、HG384AF; HG255SF、HG255JF、HG255AF; HG285SF、HG285JF、HG285AF; HG325SF、HG325JF、HG325AF; HG355SF、HG355JF、HG355AF; HG385SF、HG385JF、HG385AF; |  | HG251SF、HG251JF、HG251AF; HG281SF、HG281JF、HG281AF;HG321SF、HG321JF、HG321AF; HG351SF、HG351JF、HG351AF; HG381SF、HG381JF、HG381AF; HG252SF、HG252JF、HG252AF; HG282SF、HG282JF、HG282AF; HG322SF、HG322JF、HG322AF; HG352SF、HG352JF、HG352AF; HG382SF、HG382JF、HG382AF; HG253SF、HG253JF、HG253AF; HG283SF、HG283JF、HG283AF; HG323SF、HG323JF、HG323AF; HG353SF、HG353JF、HG353AF; HG383SF、HG383JF、HG383AF; HG254SF、HG254JF、HG254AF; HG284SF、HG284JF、HG284AF; HG324SF、HG324JF、HG324AF; HG354SF、HG354JF、HG354AF; HG384SF、HG384JF、HG384AF; HG255SF、HG255JF、HG255AF; HG285SF、HG285JF、HG285AF; HG325SF、HG325JF、HG325AF; HG355SF、HG355JF、HG355AF; HG385SF、HG385JF、HG385AF; |  | 产品由镍钛合金、TPU外层、亲水涂层构。 |  | 国械注准20173773094 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 由芯丝、TPU包覆层以及亲水涂层组成。亲水涂层由甲基苯丙酮和聚乙烯吡咯烷酮制造，TPU包覆层由热塑性聚氨酯和乌粉制造，芯丝由镍钛合金制造。导丝护套管由聚碳酸酯和聚乙烯制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。 |  | 用于引导导管插入血管并辅助其它器械进行定位操作，神经血管应用除外；长度为45cm的导丝用于Seldinger术，用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道，不具有血管内定位或建立血管内通道的作用 |  | 1、打开包装，取出产品，将导丝从导丝护套管里面取出。 2、用生理盐水完全浸泡导丝。 3、将亲水涂层导丝配合所用导管沿自导管鞘尾部穿入，轻轻推动，送至病变部位或通过病变部位后进行手术操作。 4、手术结束后，撤出亲水涂层导丝。
00062850 | 医用硅凝胶膜敷料（普通型） | 医用硅凝胶膜敷料 |  |  | 长6cm×宽3cm、长3cm×宽3cm、长6cm×宽6cm、长10cm×宽8cm、长12cm×宽3cm、长15cm×宽3cm、长12cm×宽6cm、长15cm×宽12cm、宽4cm×长30cm、宽6cm×长8cm、宽4cm×长15cm |  | 长6cm×宽3cm、长3cm×宽3cm、长6cm×宽6cm、长10cm×宽8cm、长12cm×宽3cm、长15cm×宽3cm、长12cm×宽6cm、长15cm×宽12cm、宽4cm×长30cm、宽6cm×长8cm、宽4cm×长15cm | 普通型 | 本产品由硅橡胶膜、硅凝胶、无纺布和隔离纸组成。 |  | 豫械注准20152640094 |  | 36个月 |  | 纸盒 |  | 本产品由硅橡胶膜、硅凝胶、无纺布和隔离纸组成。 |  | 适用于抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕。 | 适用于辅助抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕。 | 1、打开包装盒，将硅凝胶膜覆盖在体表疤痕处或依疤痕大小、形状，剪裁后敷贴使用，确保敷料超过伤口边缘1厘米。（若疤痕面积较大可用数张同时粘贴，边缘续对齐）。 2、小心揭去粘胶面贴纸，将有粘性的一面贴在干净的疤痕上与之贴敷紧密，在有疤痕的关节部位、睡眠或大运动量时可用薄的弹性纱布包扎固定。 3、为使皮肤适应，开始每天可贴4-8小时，以后可逐渐增至24小时。 4、每个疗程为一个月，疤痕严重者续持续贴三个月至半年。 5、粘胶面被污后可用温水清洗，晾干或电吹风吹干后仍可继续使用，直至粘胶面粘性丧失。
00080062 | 一次性使用引流袋 | 引流袋 | 名加M+ |  | SL-I型、SL-II型 | 1000ml、1500ml、2000ml | SL-I型、SL-II型 |  | PE |  | 粤穗械备20180073号 |  | 36个月 |  | 塑料袋 |  | 由瓶盖、软管、单向阀、滤芯（SL-I型）、负压连接管、吸引连接管（可选配件）、接头、套壳、凝固剂（可选部分）组成。 | 为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。 | 产品与插入体内的引流导管相连接，为负压引流，用于向外引出并收集体内液体。不含电动负压源。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液）、分泌物（痰液、冲洗液）以及人体排泄物的收集。 | 1、将软袋装入相同型号的套壳内，使软袋瓶盖紧扣套壳上口。 2、单瓶操作顺序： 连接：软袋负压连接管与负压源连接，病人端引流管与瓶盖“PATIENT”接口连接。 讲负压微调到所需要的刻度即可使用。 使用完后按与上述不走相反的顺序操作。取出软袋后将负压连接管游离的一头与瓶盖连接管开口相连，使之密封闭成提篮状，再关闭负压源。将使用后的软袋连同负压连 接管一起按医疗垃圾分类专项处理。 3、二瓶串联操作顺序： 外科接管（引流管）套入瓶盖上的“PATIENT”接口 将白色盖（第一袋）上的负压连接管的另一端套入浅绿色盖（第二瓶）上的“PATIENT”接口。 将浅色绿色盖（第二袋）上的负压连接管的另一端套入挂架上的真空连接口，连接负压源。 4、四瓶双表双抽吸操作顺序：一台挂架连个吸引头，可同时使用，操作步骤同二瓶串联。 5、四瓶串联操作顺序： 外科接管（引流管）套入第一袋白色盖上的PATIENT接口。 将第一袋白色盖上的负压连接管的另一端套入第二袋白色盖上的PATIENT接口，将第二袋白色盖上的负压连接管的另一端套入第三袋白色软袋PATIENT接口。 将第三袋白色盖上的负压连接管的另一端套入浅绿色盖（第四袋）上的PATIENT接口。 将浅绿色盖上的负压连接管的另一端套入挂架上的真空连接口，连接负压源。 6、更换废液袋步骤 抬高吸引头端连接管，失管内废液流入软袋内，将管自软袋接口处PATIENT接口拔掉。然后将串联到第二袋上的负压连接管拔掉，插回到第一袋的瓶盖连接管开口上，使其 呈提篮状，关负压后直接讲该软袋自套壳中取出。 如第二袋也已盛满废液需更换时，则将第二袋的连接管的负压端拔掉插到与第一袋的串联接口PATIENT接口上，第二袋亦呈提篮状，关负压后自套壳中取出，装入新的软袋，按操作步骤依次套入接管，打开负压后使用。
00135154 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 |  |  |  | B-Ⅰ（晶体液） | B-Ⅰ（晶体液）、B-Ⅱ（1/4有血） | B-Ⅰ（晶体液） | B-Ⅰ（晶体液）、B-Ⅱ（1/4有血） | PVC、PC |  | 国械注准20173104115 |  | 24个月 |  | 每套装置用有透析纸的单层复合膜封口包装 |  | 本产品是由气泡停捕器、变温器、连接管、接头、滴斗针(选配)和三通开关(选配)组成。其中气泡停捕器、变温器、连接管均采用PVC材料制成，接头和三通开关采用PC材料制成。 |  | 该产品主要用于体外循环心脏直视手术中进行心肌停跳液（晶体液或1/4有血）的灌注，是心血管手术的心肌保护装置。 |  | 每套装置均依据顾客的使用要求而生产。由于灌注技术的广泛多样性和复杂性，最终的应用方法取决于使用者的决定和经验。 由于装置的结构会有不同，可以和其他部件一起使用，如血泵、氧合器、贮血罐、血液过滤器和对角线泵。我们建议仔细阅读各自设备的使用说明 ◆安装与连接 1、核对消毒日期，包装完整无破损 2、固定气泡停捕器，将双泵管平行置于滚压泵槽内，严防扭曲缠绕，泵头放松；入泵端管路的连接管与氧合器氧合血的自循环通路连接，晶体停跳液管安置于贮血罐入口。 3、心肌保护液入气泡停捕器前，有一测压管与泵压表连接，待心肌保护液灌注时监测其压力。 4、气泡停捕器顶部的排气管连接与贮血罐 5、装置与鼓泡式氧合器（或泵前氧合的膜肺）连接时，将氧合血的连接管连接在鼓泡式氧合器的出口管路上，也可以来连接于泵后入动脉微栓过滤器之前的管路上。 ◆预充排气 1、钳闭台上连接管和测压管，保护液灌注泵头放松 2、开放装置的排气管，将保护液充满装置的管路至变温器，并钳闭。同时保护液应当完全充满气泡停捕器的内腔。 3、缓慢转动保护液灌注泵，拍尽气泡停捕器内的气体，并钳闭排气管。 4、开放台上连接管，缓慢转动保护液灌注泵，以排除管道内的气体。
00082257 | 一次性使用指引导丝 |  | KDL | INT | NS1403045BS,NS1403045BJ,NS1403045CS,NS1403045CJ,NS1403280AS,NS1403280AJ,NS1403280CS,NS1403280CJ,NS1403200AS,NS1403200AJ,NS1403200CS,NS1403200CJ,NS1403120BS,NS1403120BJ,NS1403120CS,NS1403120CJ,NS1403300AS,NS1403300AJ,NS1403120AS,NS1403120AJ,NS1403110AS,NS1403110AJ,NS1403110CS,NS1403110CJ,NS1416160BS,NS1416160BJ,NS1416160CS,NS1416160CJ,NS1411110AS,NS1411110AJ,NS1411110CS,NS1411110CJ,NS1420200AS,NS1420200AJ,NS1417170AS,NS1417170AJ,NS1415150BS,NS1415150BJ,NS1415150CS,NS1415150CJ |  | NS1403045BS,NS1403045BJ,NS1403045CS,NS1403045CJ,NS1403280AS,NS1403280AJ,NS1403280CS,NS1403280CJ,NS1403200AS,NS1403200AJ,NS1403200CS,NS1403200CJ,NS1403120BS,NS1403120BJ,NS1403120CS,NS1403120CJ,NS1403300AS,NS1403300AJ,NS1403120AS,NS1403120AJ,NS1403110AS,NS1403110AJ,NS1403110CS,NS1403110CJ,NS1416160BS,NS1416160BJ,NS1416160CS,NS1416160CJ,NS1411110AS,NS1411110AJ,NS1411110CS,NS1411110CJ,NS1420200AS,NS1420200AJ,NS1417170AS,NS1417170AJ,NS1415150BS,NS1415150BJ,NS1415150CS,NS1415150CJ |  | 主要原材料有铂镍丝、SUS304V不锈钢、锡银铜、镍钛合金、甲基苯丙酮、热塑性聚氨酯（TPU）、钨粉、聚四氟乙烯涂层（PTFE）、聚乙烯吡络烷酮。 |  | 国械注准20193030562 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 指引导丝组成包括导丝和保护套，导丝由X射线不能穿透的簧圈（铂镍丝）、不锈钢簧圈、头端芯丝、镍钛管和尾端芯丝构成，导丝头端芯丝涂覆带有亲水涂层的含钨聚氨酯。产品包装内配附一直塑形针。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 适用于在经皮冠状动脉成形术（PTCA）和经皮血管成形术（PTA）中，引导球囊导管或支架系统送达病变部位。 |  | 1、术前准备 1）使用前，应根据病变部位选择适合的指引导丝，并检查产品包装是否破损，若是，请勿使用。 2）从单包装中取出包含指引导丝的导丝护套管及塑形针。 3）将导丝拉出护套管之前，用肝素化生理盐水冲洗整个护套管，通过肝素化生理盐水润湿指引导丝表面使亲水涂层恢复其润滑性。 4）从尾部将指引导丝缓慢抽出指引导丝，抽出后，检查指引导丝是否损坏，若是，请勿使用。 5）如需要对指引导丝头端进行塑形，应使用塑形针根据病变部位对导丝头端进行塑形，塑形时，尽量使用最小的力以避免导丝受损。（针对头端直型导丝） 2、使用方法 ●Over-the-wire 系统 1）将导丝插入介入器械，直至其头端接近介入器械头端。 2）插入带有指引导丝的介入器械至Y型连接器。 3）通过导引导管推进介入器械，直至介入器械头端接近导引导管头端。 4）拧紧Y型连接器的止血阀以封闭介入器械，确保介入器械礽处于可移动状态。 5）如有必要，需连接导丝扭转器至导丝。 6）在X光透视下推进导丝穿过病变部位，同时推进介入器械直至到达病变位置。 ●快速交换系统 1）将导丝通过Y型连接器插入导引导管。 2）通过导引导管推进导丝直至导丝头端接近导引导管的头端。 3）如有必要，需连接导丝扭转器至导丝。 4）在X光透视下推进导丝穿过病变部位，移除导丝扭转器， 5）保持导丝不动状态的同时，通过导丝操作介入器械，并推进其至病变部位。
00085567 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒（流式细胞仪法） |  |  |  | 50人份/盒；100人份/盒两种规格 | 20人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 | A型：FITC；B型：PE；C型：APC；D型：Percp；E型：APC-Cy7；F型：PE-Cy7；G型：Percp-Cy5.5七种型号 | A5型：FITC；B5型：PE；C5型：APC；D5型：Percp；E5型：APC-Cy7；F5型：PE-Cy7；G5型：Percp-Cy5.5；A20型：FITC；B20型：PE；C20型：APC；D20型：Percp；E20型：APC-Cy7；F20型：PE-Cy7；G20型：Percp-Cy5.5 | 抗体、荧光素、PBS |  | 赣洪械备20180103号 |  | 12个月 |  | 纸质 |  | A型：FITC标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、PBS、Gelatin；B型：PE标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、PBS、Gelatin；C型：APC标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、PBS、Gelatin；D型：Percp标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、PBS、Gelatin；E型：APC-Cy7标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、PBS、Gelatin；F型：PE-Cy7标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、PBS、Gelatin；G型：Percp-Cy5.5标记的鼠抗人CD4单克隆抗体、PBS、Gelatin。 |  | 本试剂盒通过检测人体生物标本CD4的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | （1）在室温下，取 20μL 白细胞分化抗原FMC7检测试剂盒(流式细胞仪法)的抗体试剂于已做好标记的测试管中； （2）将 100μL 已充分混匀的抗凝人血液样本加入试管底部； 注：避免操作中碰到流式管壁，管壁上的血液样本无法进行染色，会影响实验结果。 （3）涡旋混合器上轻轻振荡 5 秒，室温避光静置孵育 15 分钟； （4）加入 2mL 溶血素，涡旋混合器上轻轻振荡 5 秒，室温避光静置孵育 10 分钟； （5）室温下 300g 离心 5 分钟，轻轻弃去上清（或用移液器慢慢吸去）； (6）加 2 至 3mL PBS 缓冲液，涡旋混合器上轻轻振荡 1-2 秒后；室温下 300g 离心 5 分钟，弃上清； (7) 加入 0.5mL PBS，即可在流式细胞仪上进行获取和分析。 注：如样本染色后不立即进行检测，可加入 1%多聚甲醛，放置 2-8℃避光保存 24 小时。检测前将细胞混合均匀，避免出现细胞的凝集。
00043585 | 膝关节假体（胫骨平台ACCK） | 胫骨平台（A3 全稳定ACCK型） |  |  | S；A；B；B+；C；C+；D；D+；E；F；G；H；L |  | S；A；B；B+；C；C+；D；D+；E；F；G；H；L |  | 钴铬钼 |  | 国械注准20163131366 |  | 60个月 |  | 纸塑 |  | 本系列膝关节假体为解剖型结构，由股骨髁部件、胫骨平台部件、胫骨垫片、髌骨假体及附件组件组成，附件包括垫块、垫块螺钉、加长杆、拉钉、锁夹。根据手术中后交叉韧带的去留情况，可分为标准型和后稳定型两种类型。股骨髁部件、胫骨平台部件材料为铸造钴铬钼合金，胫骨垫片、髌骨假体材料为超高分子量聚乙烯，附件材料均为锻造钛合金。一次性使用产品，钴60射线灭菌。可根据适应症情况选择置换或不置换。 |  | 该产品主要用于严重的膝关节疼痛、不稳、畸形，日常活动严重障碍，经过保守治疗无效或效果不显著的病例，包括(1)类风湿性关节炎。(2)骨性关节炎。 |  | "1.启用：灭菌产品从包装中取出，应遵守无菌原则，外层保护性包装盒和封口袋可由巡回助手打开，最里层塑料袋由手术台操作人员打开。 2.工具：膝关节假体需配合本公司专用手术工具，手术工具在使用前应按照国家卫生部门规定的方法消毒。安装前需对工具使用进行培训。"
00046103 | 负压引流器（非无菌） |  |  |  | 500ml、1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml | 1000ml、1100ml、1200ml、1300ml、1400ml、1500ml、1600ml、1700ml、1800ml、1900ml、2000ml、2100ml、2200ml、2300ml、2400ml、2500ml、2600ml、2700ml、2800ml、2900ml、3000ml、3500ml。 | 500ml、1000ml、1500ml、2000ml、2500ml、3000ml | A普通型、A普通固化型、A止溢型、A止溢固化型、B普通型、B普通固化型、B止溢型、B止溢固化型、C普通型、C普通固化型、C止溢型、C止溢固化型、D普通型、D普通固化型、D止溢型、D止溢固化型、E普通型、E普通固化型 | PE材质 |  | 豫长械备20150074号 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | 与插入体内的引流导管相连的体外液路和容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源，由集液瓶，盖子，导管组成 | 与插入体内的引流导管相连的体外液路和容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能，不含电动负压源。 | 用于向外引出并收集体内液体 |  | 一、打开包装，取出负压引流器 二、导管一端与接头连接，另一端接负压机或中心负压机 三、调节负压机至合适压力，即可连续引流工作
00068941 | 一次性使用微导管 |  | KDL | INT | MCS01;MCS02;MCS03;MCS04 MCM01;MCM02;MCM03;MCM04; |  | MCS01;MCS02;MCS03;MCS04 MCM01;MCM02;MCM03;MCM04; |  | 主要材料有Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。 |  | 国械注准20193030352 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 一次性使用微导管由导管、护套、导管座和显影环组成，导管外层涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年 |  | 一次性使用微导管用于注射或输入对照介质和/或液体（如造影剂）和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈），神经血管应用除外 |  | 【使用说明】 1、术前的准备 1）从包装中取出产品； 2）选择与本产品内径相匹配的导丝； 3）通过护套管对微导管进行肝素化处理，并保证本产品表面已经充分润滑； 2、微导管插入及撤出 1）将导丝插入到微导管内； 2）然后将导丝以及微导管通过Y形止血阀或者鞘管，缓慢进入到病变所需位置； 3）微导管到位后，进行后续所需的诊断或治疗措施； 4）松开Y形止血阀，缓慢将微导管撤出血管。
00178999 | 一次性使用微导管 |  | KDL | INT | MCS03-1L；MCS04-1；MCS04-1L；MCS03-2；MCS03-2L；MCS04-2；MCS04-2L；MCS03-3；MCS03-3L；MCS04-3；MCS04-3L；MCS03-4；MCS03-4L；MCS04-4；MCS04-4L；MCS03-5；MCS03-5L；MCS04-5；MCS04-5L；MCS03-6；MCS03-6L；MCS04-6；MCS04-6L |  | MCS03-1L；MCS04-1；MCS04-1L；MCS03-2；MCS03-2L；MCS04-2；MCS04-2L；MCS03-3；MCS03-3L；MCS04-3；MCS04-3L；MCS03-4；MCS03-4L；MCS04-4；MCS04-4L；MCS03-5；MCS03-5L；MCS04-5；MCS04-5L；MCS03-6；MCS03-6L；MCS04-6；MCS04-6L |  | 主要材料有Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。 |  | 国械注准20193030352 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 一次性使用微导管由导管、护套、导管座和显影环组成，导管外层涂有亲水涂层。主要材料由Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年 |  | 一次性使用微导管用于注射或输入对照介质和/或液体（如造影剂）和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈），神经血管应用除外 |  | 1、术前的准备 1）从包装中取出产品； 2）选择与本产品内径相匹配的导丝； 3）通过护套管对微导管进行肝素化处理，并保证本产品表面已经充分润滑； 2、微导管插入及撤出 1）将导丝插入到微导管内；2）然后将导丝以及微导管通过Y形止血阀或者鞘管，缓慢进入到病变所需位置； 3）微导管到位后，进行后续所需的诊断或治疗措施； 4）松开Y形止血阀，缓慢将微导管撤出血管。
00098750 | 一次性使用指引导管 |  | KDL | INT | 5F EBU2.0;6F EBU2.0;7F EBU2.0;8F EBU2.0;9F EBU2.0;5F EBU2.0 侧孔;6F EBU2.0 侧孔;7F EBU2.0 侧孔;8F EBU2.0 侧孔;9F EBU2.0 侧孔;5F EBU3.0;6F EBU3.0;7F EBU3.0;8F EBU3.0;9F EBU3.0;5F EBU3.0 侧孔;6F EBU3.0 侧孔;7F EBU3.0 侧孔;8F EBU3.0 侧孔;9F EBU3.0 侧孔;5F EBU3.5;6F EBU3.5;7F EBU3.5;8F EBU3.5;9F EBU3.5;5F EBU3.5 侧孔;6F EBU3.5 侧孔;7F EBU3.5 侧孔;8F EBU3.5 侧孔;9F EBU3.5 侧孔;5F EBU3.75;6F EBU3.75;7F EBU3.75;8F EBU3.75;9F EBU3.75;5F EBU3.75 侧孔;6F EBU3.75 侧孔;7F EBU3.75 侧孔;8F EBU3.75 侧孔;9F EBU3.75 侧孔;5F EBU4.0;6F EBU4.0;7F EBU4.0;8F EBU4.0;9F EBU4.0;5F EBU4.0 侧孔;6F EBU4.0 侧孔;7F EBU4.0 侧孔;8F EBU4.0 侧孔;9F EBU4.0 侧孔;5F EBU4.5;6F EBU4.5;7F EBU4.5;8F EBU4.5;9F EBU4.5;5F EBU4.5 侧孔;6F EBU4.5 侧孔;7F EBU4.5 侧孔;8F EBU4.5 侧孔;9F EBU4.5 侧孔;5F EBU5.0;6F EBU5.0;7F EBU5.0;8F EBU5.0;9F EBU5.0;5F EBU5.0 侧孔;6F EBU5.0 侧孔;7F EBU5.0 侧孔;8F EBU5.0 侧孔;9F EBU5.0 侧孔;5F JL2.0;6F JL2.0;7F JL2.0;8F JL2.0;9F JL2.0;5F JL3.0;6F JL3.0;7F JL3.0;8F JL3.0;9F JL3.0;5F JL3.5;6F JL3.5;7F JL3.5;8F JL3.5;9F JL3.5;5F JL3.5 侧孔;6F JL3.5 侧孔;7F JL3.5 侧孔;8F JL3.5 侧孔;9F JL3.5 侧孔;5F JL4.0;6F JL4.0;7F JL4.0;8F JL4.0;9F JL4.0;5F JL4.0 侧孔;6F JL4.0 侧孔;7F JL4.0 侧孔;8F JL4.0 侧孔;9F JL4.0 侧孔;5F JL4.5;6F JL4.5;7F JL4.5;8F JL4.5;9F JL4.5;5F JL5.0;6F JL5.0;7F JL5.0;8F JL5.0;9F JL5.0;5F JL5.0 侧孔;6F JL5.0 侧孔;7F JL5.0 侧孔;8F JL5.0 侧孔;9F JL5.0 侧孔;5F JL6.0;6F JL6.0;7F JL6.0;8F JL6.0;9F JL6.0;5F JR3.0;6F JR3.0;7F JR3.0;8F JR3.0;9F JR3.0;5F JR3.5;6F JR3.5;7F JR3.5;8F JR3.5;9F JR3.5;5F JR4.0;6F JR4.0;7F JR4.0;8F JR4.0;9F JR4.0;5F JR4.0侧孔;6F JR4.0侧孔;7F JR4.0侧孔;8F JR4.0侧孔;9F JR4.0侧孔;5F JR4.5;6F JR4.5;7F JR4.5;8F JR4.5;9F JR4.5;5F JR4.5侧孔;6F JR4.5侧孔;7F JR4.5侧孔;8F JR4.5侧孔;9F JR4.5侧孔;5F JR5.0;6F JR5.0;7F JR5.0;8F JR5.0;9F JR5.0;5F JR5.0侧孔;6F JR5.0侧孔;7F JR5.0侧孔;8F JR5.0侧孔;9F JR5.0侧孔;5F JR6.0;6F JR6.0;7F JR6.0;8F JR6.0;9F JR6.0;5F AL0.75;6F AL0.75;7F AL0.75;8F AL0.75;9F AL0.75;5F AL0.75侧孔;6F AL0.75侧孔;7F AL0.75侧孔;8F AL0.75侧孔;9F AL0.75侧孔;5F AL1.0;6F AL1.0;7F AL1.0;8F AL1.0;9F AL1.0;5F AL1.0侧孔;6F AL1.0侧孔;7F AL1.0侧孔;8F AL1.0侧孔;9F AL1.0侧孔;5F AL1.5;6F AL1.5;7F AL1.5;8F AL1.5;9F AL1.5;5F AL1.5侧孔;6F AL1.5侧孔;7F AL1.5侧孔;8F AL1.5侧孔;9F AL1.5侧孔;5F AL2.0;6F AL2.0;7F AL2.0;8F AL2.0;9F AL2.0;5F AL2.0侧孔;6F AL2.0侧孔;7F AL2.0侧孔;8F AL2.0侧孔;9F AL2.0侧孔;5F AL2.5;6F AL2.5;7F AL2.5;8F AL2.5;9F AL2.5;5F AL2.5侧孔;6F AL2.5侧孔;7F AL2.5侧孔;8F AL2.5侧孔;9F AL2.5侧孔;5F AL3.0;6F AL3.0;7F AL3.0;8F AL3.0;9F AL3.0;5F AL3.0侧孔;6F AL3.0侧孔;7F AL3.0侧孔;8F AL3.0侧孔;9F AL3.0侧孔;5F AL4.0;6F AL4.0;7F AL4.0;8F AL4.0;9F AL4.0;5F AL4.0侧孔;6F AL4.0侧孔;7F AL4.0侧孔;8F AL4.0侧孔;9F AL4.0侧孔;5F AR1.0;6F AR1.0;7F AR1.0;8F AR1.0;9F AR1.0;5F AR1.0侧孔;6F AR1.0侧孔;7F AR1.0侧孔;8F AR1.0侧孔;9F AR1.0侧孔;5F AR2.0;6F AR2.0;7F AR2.0;8F AR2.0;9F AR2.0;5F AR2.0侧孔;6F AR2.0侧孔;7F AR2.0侧孔;8F AR2.0侧孔;9F AR2.0侧孔;5F AR3.0;6F AR3.0;7F AR3.0;8F AR3.0;9F AR3.0;5F AR3.0侧孔;6F AR3.0侧孔;7F AR3.0侧孔;8F AR3.0侧孔;9F AR3.0侧孔;5F FL3.0;6F FL3.0;7F FL3.0;8F FL3.0;9F FL3.0;5F FL3.5;6F FL3.5;7F FL3.5;8F FL3.5;9F FL3.5;5F FL4.0;6F FL4.0;7F FL4.0;8F FL4.0;9F FL4.0;5F FL4.5;6F FL4.5;7F FL4.5;8F FL4.5;9F FL4.5;5F FL5.0;6F FL5.0;7F FL5.0;8F FL5.0;9F FL5.0;5F FL6.0;6F FL6.0;7F FL6.0;8F FL6.0;9F FL6.0;5F FR3.0;6F FR3.0;7F FR3.0;8F FR3.0;9F FR3.0;5F FR3.5;6F FR3.5;7F FR3.5;8F FR3.5;9F FE3.5;5F FR4.0;6F FE4.0;7F FR4.0;8F FR4.0;9F FR4.0;5F FR4.5;6F FR4.5;7F FR4.5;8F FR4.5;9F FR4.5;5F FR5.0;6F FR5.0;7F FR5.0;8F FR5.0;9F FR5.0;5F FR6.0;6F FR6.0;7F FR6.0;8F FR6.0;9F FR6.0;5F RBU3.5;6F RBU3.5;7F RBU3.5;8F RBU3.5;9F RBU3.5;5F RBU4.0;6F RBU4.0;7F RBU4.0;8F RBU4.0;9F RBU4.0;5F ECR3.5;6F ECR3.5;7F ECR3.5;8F ECR3.5;9F ECR3.5;5F ECR4.0;6F ECR4.0;7F ECR4.0;8F ECR4.0;9F ECR4.0;5F ECR4.5;6F ECR4.5;7F ECR4.5;8F ECR4.5;9F ECR4.5;5F ECR5.0;6F ECR5.0;7F ECR5.0;8F ECR5.0;9F ECR5.0;5F HS;6F HS;7F HS;8F HS;9F HS;5F HS侧孔;6F HS侧孔;7F HS侧孔;8F HS侧孔;9F HS侧孔;5F LCB;6F LCB;7F LCB;8F LCB;9F LCB;5F LCB侧孔;6F LCB侧孔;7F LCB侧孔;8F LCB侧孔;9F LCB侧孔;5F RCB;6F RCB;7F RCB;8F RCB;9F RCB;5F RCB侧孔;6F RCB侧孔;7F RCB侧孔;8F RCB侧孔;9F RCB侧孔;5F MP;6F MP;7F MP;8F MP;9F MP;5F MP侧孔;6F MP侧孔;7F MP侧孔;8F MP侧孔;9F MP侧孔;5F IM;6F IM;7F IM;8F IM;9F IM;5F IM侧孔;6F IM侧孔;7F IM侧孔;8F IM侧孔;9F IM侧孔;5F SCR3.5;6F SCR3.5;7F SCR3.5;8F SCR3.5;9F SCR3.5;5F SCR4.0;6F SCR4.0;7F SCR4.0;8F SCR4.0;9F SCR4.0;5F SCR5.0;6F SCR5.0;7F SCR5.0;8F SCR5.0;9F SCR5.0;5F MAC3.0;6F MAC3.0;7F MAC3.0;8F MAC3.0;9F MAC3.0;5F SBS3.0;6F SBS3.0;7F SBS3.0;8F SBS3.0;9F SBS3.0;5F SBS3.0侧孔;6F SBS3.0侧孔;7F SBS3.0侧孔;8F SBS3.0侧孔;9F SBS3.0侧孔;5F SBS3.5;6F SBS3.5;7F SBS3.5;8F SBS3.5;9F SBS3.5;5F SBS3.5侧孔;6F SBS3.5侧孔;7F SBS3.5侧孔;8F SBS3.5侧孔;9F SBS3.5侧孔;5F SBS4.0;6F SBS4.0;7F SBS4.0;8F SBS4.0;9F SBS4.0;5F SBS4.0侧孔;6F SBS4.0侧孔;7F SBS4.0侧孔;8F SBS4.0侧孔;9F SBS4.0侧孔;5F XB3.0;6F XB3.0;7F XB3.0;8F XB3.0;9F XB3.0;5F XB3.5;6F XB3.5;7F XB3.5;8F XB3.5;9F XB3.5;5F XB4.0;6F XB4.0;7F XB4.0;8F XB4.0;9F XB4.0;5F XB4.5;6F XB4.5;7F XB4.5;8F XB4.5;9F XB4.5;5F EG;6F EG;7F EG;8F EG;9F EG; |  | EBU2.0;EBU3.0;EBU3.5;EBU3.5 ;EBU3.75;EBU4.0;EBU4.5;EBU5.0;JL2.0;JL3.0;JL3.5;JL4.0;JL4.0 ;JL4.5;JL5.0;JL5.0 ;JL6.0;JR3.5;JR4.0;JR4.5;JR5.0;JR6.0;AL0.75;AL1.0;AL1.5;AL2.0;AL2.5;AL3.0;AL4.0;AR1.0;AR2.0;AR3.0;FL3.0;FL3.5;FL4.0;FL4.5;FL5.0;FL6.0;FR3.0;FR3.5;FR4.0;FR4.5;FR5.0;FR6.0;RBU3.5;RBU4.0;ECR3.5;ECR4.0;ECR4.5;ECR5.0;HS;LCB;RCB;MP;IM;SCR3.5;SCR4.0;SCR5.0;MAC3.0;SBS3.0;SBS3.5;SBS4.0;XB3.0;XB3.5;XB4.0;XB4.5;EG; |  | 主要原材料有：Pebax，三氧化二铋，钨粉，硫酸钡，304V不锈钢。，聚四氟乙烯（PTFE）,聚酰胺，医用透析纸，热塑性聚氨酯（TPU）等 |  | 国械注准20193030955 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 由主体导管、护套管、手柄座、显影环组成；主体导管分为内管、中间层（尖端无中间层）、外管；部分型号有侧孔；无涂层。主体导管材料为Pebax、三氧化二铋、硫酸钡、304不锈钢，内管为聚四氟乙烯；显影环含钨粉。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 用于在冠状动脉介入手术中为介入器械和诊断器械的导入提供通道。 |  | 1）根据病变部位选择适合的指引导管，并检查产品包装是否破损，若是，请勿使用。 2）从单包装中取出产品，检查产品是否损坏，若是，请勿使用。 3）使用前，用肝素化生理盐水溶液浸泡并冲洗指引导管。 4）通过鞘管，经导丝将指引导管导入血管系统。 5）在X光透视下，将指引导管沿导丝推进，直到到达所需位置。 6）指引导管到位后，进行后续所需的诊断或治疗措施。
00178251 | 一次性使用亲水涂层导管鞘 |  | KDL | INT | ISRH500；ISRH501；ISRH511；ISRH521；ISRH531；ISRH541；ISRH551；ISRH500L；ISRH501L；ISRH511L；ISRH521L；ISRH531L；ISRH541L；ISRH551L；ISRH600；ISRH601；ISRH611；ISRH621；ISRH631；ISRH641；ISRH651；ISRH600L；ISRH601L；ISRH611L；ISRH621L；ISRH631L；ISRH641L；ISRH651L；ISRH010；ISRH020；ISRH030；ISRH040；ISRH050 |  | ISRH500；ISRH501；ISRH511；ISRH521；ISRH531；ISRH541；ISRH551；ISRH500L；ISRH501L；ISRH511L；ISRH521L；ISRH531L；ISRH541L；ISRH551L；ISRH600；ISRH601；ISRH611；ISRH621；ISRH631；ISRH641；ISRH651；ISRH600L；ISRH601L；ISRH611L；ISRH621L；ISRH631L；ISRH641L；ISRH651L；ISRH010；ISRH020；ISRH030；ISRH040；ISRH050 |  | 鞘管：聚全氟乙丙烯(FEP) 硫酸钡；亲水涂层：甲基苯丙酮、聚乙烯毗咯烷酮；扩张器鞘管：聚丙烯(PP)、硫酸钡；TPU包覆层：热塑性聚氨酯(TPU) |  | 国械注准20203031014 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。 |  | （1）在穿刺部位备皮、消毒、铺巾、放置纱布。 （2）将导引套管（带穿刺针）以30-45度的角度插入血管，直至针尾部有鲜红的动脉血涌出,以确保其进入正确的血管部位。 （3）拔除穿刺针，将导引导丝插入导引套管内，并推进到所需的深度。 （4）握紧导引导丝,去除导引套管。 （5）将扩张器插入导管鞘。 （6）将扩张器的头部穿过导引导丝，在靠近皮肤的地方抓紧扩张器，轻轻转动推送入血管。 （7）握紧导管鞘，去掉导引导丝和扩张器。 （8）将导管通过导管鞘送入.血管，并置于合适位置，如果有必要用缝合线将导管鞘固定。 （9）手术结束后，拔除导管鞘，然后对穿刺部位进行止血。
00178228 | 气囊式股动脉止血带 |  | KDL | INT | PB06；PB06A |  | PB06；PB06A |  | 产品由止血带和空气注入器（仅适用于PB06A）组成。其 中止血带由单向阀接头、PVC管、气囊压板、气囊、粘贴 保护圈、粘贴胶带组成，空气注入器由外套、胶塞和推 杆组成。 |  | 沪械注准20212140395 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 产品由止血带和空气注入器（仅适用于PB06A）组成。其 中止血带由单向阀接头、PVC管、气囊压板、气囊、粘贴 保护圈、粘贴胶带组成，空气注入器由外套、胶塞和推 杆组成。 |  | 本产品适用于经股动脉介入手术后动脉穿刺点体外压迫 闭合止血。 |  | 1）医务人员确认患者足背部动脉正常，将动脉鞘退出2~3cm，然后确认股动脉穿刺点；将止血带气囊中心点对准股动脉穿刺点的体表位置，调整带体位置，使粘贴胶带达到最理想的位置； 注：止血带的放置可能需要根据病人的人体结构、穿刺位置的角度等进行调整。 2）取下粘贴胶带背衬，固定粘贴胶带。 3）连接并使用空气注入器给气囊充气，充气体积应不超过40mL，使气囊膨胀，对穿刺部位施加压力，充气完成后移除空气注入器； 注：移除空气注入器时，保持气囊内的压力，观察所需的压力是否达到并保持。 4）拔除动脉鞘，然后立即用手按压在膨胀的气囊上，直至止血； 注：根据医务人员经验确定按压时间，通过透明的气囊压板确认是否止血。 5）检查足背部动脉搏动，应为略减弱不消失为宜。 注：本产品为压迫止血器械，压力以穿刺侧肢体皮肤温度、颜色、足背部动脉搏动与对侧比较无明显差异，皮肤穿刺点无活动性渗血为宜，加压不宜过紧过重，以避免直接压迫静脉。 6）定期检查穿刺部位，并根据医务人员经验随时调整气囊体积和由此产生的压力。 7）按照医务人员要求解除止血带。
00134844 | 输液接头及附件 |  | KDL | INT | C001；C002;C003;C004；C005;C006；C007;C008; |  | C001；C002;C003;C004；C005;C006；C007;C008; |  | 输液接头及附件主要由：输液接头、单向阀、锁紧盖、两用接头、和软管组成；主要材质：聚碳酸酯、PC、POM、PE、高密度聚乙烯、聚氨酯树脂 |  | 国械注准20183661510 |  | 36个月 |  | 纸塑包装 |  | 本产品由输液接头（公、母接头、胶塞）、单向阀、锁合口，两用接头、延长管组成。本产品经环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品主要用于注射液体、重力输液、液体抽取，可与静脉输液器，静脉导管等连接，避免由于针头穿刺可能带来的微粒，微屑的污染，实现单个方向的液体流动。 |  | "1、严格遵守无菌操作规程。 2、检查包装，打开后取出输液接头及附件，取掉两头端处的保护帽，用无针头的注射器抽取2-3ML的生理盐水，与输液接头相接，并使软管一端向上，进行排气。 3、将输液接头及附件与已穿刺好的留置针连接。 4、用注射器回抽，排出存于留置针与接头之间的空气。 5、此时如马上输液，可即刻将输液器与输液接头连接，进行输液。如果不马上输液则可先用生理盐水将输液接头与留置针中的血液冲下去 6、输完液后，用适量的生理盐水注入输液接头及附件中，对存留药液进行冲洗。 7、输液接头及附件的临床最长使用期限与配合使用的静脉留置针一致，不超过73小时，其丢弃处理方式可根据各地医院规定进行处理。"
00036988 | 活检针 | 一次性使用无菌活检针 Quick-Core Biopsy Needle | COOK | IZI Medical | QC-10-5.0-10T；QC-18-15.0-10T；QC-19-60.0-20T；QCS-16-9.0-20T；QC-14-15.0-20T；QC-18-15.0-20T；QC-19-9.0-10T；QCS-18-15.0-10T；QC-14-20.0-20T；QC-18-20.0-20T；QC-19-9.0-20T；QCS-18-15.0-20T；QC-14-6.0-20T；QC-18-6.0-10T；QC-20-15.0-10T；QCS-18-20.0-20T；QC-14-9.0-20T；QC-18-6.0-20T；QC-20-15.0-20T；QCS-18-6.0-10T；QC-15-15.0-20T；QC-18-60.0-20T；QC-20-20.0-20T；QCS-18-9.0-10T；QC-16-15.0-10T；QC-18-9.0-10T；QC-20-6.0-10T；QCS-18-9.0-20T；QC-16-15.0-20T；QC-18-9.0-20T；QC-20-6.0-20T；QCS-20-15.0-10T；QC-16-20.0-20T；QC-19-15.0-10T；QC-20-9.0-10T；QCS-20-15.0-20T；QC-16-6.0-10T；QC-19-15.0-20T；QC-20-9.0-20T；QCS-20-20.0-20T；QC-16-6.0-20T；QC-19-48.0-20T；QCS-14-15.0-20T；QCS-20-9.0-10T；QC-16-9.0-10T；QC-19-6.0-10T；QCS-14-9.0-20T；QCS-20-9.0-20T；QC-16-9.0-20T；QC-19-6.0-20T；QCS-16-15.0-20T | QC-14-15.0-20T、QC-18-6.0-10T、QCS-16-15.0-20T、QC-14-9.0-20T、QC-18-6.0-20T、QCS-16-9.0-20T、QC-16-15.0-20T、QC-18-9.0-10T、QCS-18-15.0-10T、QC-16-20.0-20T、QC-18-9.0-20T、QCS-18-15.0-20T、QC-16-6.0-10T、QC-20-15.0-10T、QCS-18-20.0-20T、QC-16-6.0-20T、QC-20-15.0-20T、QCS-18-9.0-10T、QC-16-9.0-10T、QC-20-9.0-20T、QCS-18-9.0-20T、QC-16-9.0-20T、QCS-20-15.0-10T、QC-18-15.0-10T、QCS-20-15.0-20T、 QC-18-15.0-20T、QCS-20-20.0-20T、QC-18-20.0-20T、QCS-20-9.0-10T、QCS-20-9.0-20T | QC-10-5.0-10T；QC-18-15.0-10T；QC-19-60.0-20T；QCS-16-9.0-20T；QC-14-15.0-20T；QC-18-15.0-20T；QC-19-9.0-10T；QCS-18-15.0-10T；QC-14-20.0-20T；QC-18-20.0-20T；QC-19-9.0-20T；QCS-18-15.0-20T；QC-14-6.0-20T；QC-18-6.0-10T；QC-20-15.0-10T；QCS-18-20.0-20T；QC-14-9.0-20T；QC-18-6.0-20T；QC-20-15.0-20T；QCS-18-6.0-10T；QC-15-15.0-20T；QC-18-60.0-20T；QC-20-20.0-20T；QCS-18-9.0-10T；QC-16-15.0-10T；QC-18-9.0-10T；QC-20-6.0-10T；QCS-18-9.0-20T；QC-16-15.0-20T；QC-18-9.0-20T；QC-20-6.0-20T；QCS-20-15.0-10T；QC-16-20.0-20T；QC-19-15.0-10T；QC-20-9.0-10T；QCS-20-15.0-20T；QC-16-6.0-10T；QC-19-15.0-20T；QC-20-9.0-20T；QCS-20-20.0-20T；QC-16-6.0-20T；QC-19-48.0-20T；QCS-14-15.0-20T；QCS-20-9.0-10T；QC-16-9.0-10T；QC-19-6.0-10T；QCS-14-9.0-20T；QCS-20-9.0-20T；QC-16-9.0-20T；QC-19-6.0-20T；QCS-16-15.0-20T | QC-14-15.0-20T、QC-18-6.0-10T、QCS-16-15.0-20T、QC-14-9.0-20T、QC-18-6.0-20T、QCS-16-9.0-20T、QC-16-15.0-20T、QC-18-9.0-10T、QCS-18-15.0-10T、QC-16-20.0-20T、QC-18-9.0-20T、QCS-18-15.0-20T、QC-16-6.0-10T、QC-20-15.0-10T、QCS-18-20.0-20T、QC-16-6.0-20T、QC-20-15.0-20T、QCS-18-9.0-10T、QC-16-9.0-10T、QC-20-9.0-20T、QCS-18-9.0-20T、QC-16-9.0-20T、QCS-20-15.0-10T、QC-18-15.0-10T、QCS-20-15.0-20T、 QC-18-15.0-20T、QCS-20-20.0-20T、QC-18-20.0-20T、QCS-20-9.0-10T、QCS-20-9.0-20T | 活检针：切割套管和针芯：304不锈钢；手柄和扳机：塑料（聚碳酸酯）；同轴穿刺针：针管和针芯：304不锈钢；针座：塑料（聚碳酸酯）。 |  | 国械注进20163151491 | 国械注进20162141491 | 60个月 |  | 产品经环氧乙烷灭菌，剥开式无菌袋包装 |  | QC活检针由不锈钢切割套管和针芯、塑料手柄及扳机组成。QCS型号的活检针由不锈钢同轴穿刺针（由针管和针芯组成）和QC活检针组成。产品材料：活检针：切割套管和针芯：304不锈钢；手柄和扳机：塑料（聚碳酸酯）；同轴穿刺针：针管和针芯：304不锈钢；针座：塑料（聚碳酸酯）。一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  | 活检针用于在B超或X线监视下，进行软组织活检。 |  | 活检针用于在B超或X线监视下，进行软组织活检。
00178379 | 亲水涂层造影导管 |  | KDL | INT | HAC-JL35-04100；HAC-JL35-05100；HAC-JL35-06100；HAC-JL40-04100；HAC-JL40-05100；HAC-JL40-06100；HAC-JL45-05100；HAC-JL45-06100；HAC-JL50-04100；HAC-JL50-05100；HAC-JL50-06100；HAC-JL60-04100；HAC-JL60-05100；HAC-JL60-06100；HAC-JR35-04100；HAC-JR35-05100；HAC-JR35-06100；HAC-JR40-04100；HAC-JR40-05100；HAC-JR40-06100；HAC-JR50-04100；HAC-JR50-05100；HAC-JR50-06100；HAC-JR60-04100；HAC-JR60-05100；HAC-JR60-06100；HAC-AL1-04100；HAC-AL1-05100；HAC-AL1-06100；HAC-AL2-04100；HAC-AL2-05100；HAC-AL2-06100；HAC-AL3-04100；HAC-AL3-05100；HAC-AL3-06100；HAC-AL4-04100；HAC-AL4-05100；HAC-AL4-06100；HAC-ARMOD-04100；HAC-ARMOD-05100；HAC-ARMOD-06100；HAC-AR1-04100；HAC-AR1-05100；HAC-AR1-06100；HAC-AR2-04100；HAC-AR2-05100；HAC-AR2-06100；HAC-AR3-04100；HAC-AR3-05100；HAC-AR3-06100 |  | HAC-JL35-04100；HAC-JL35-05100；HAC-JL35-06100；HAC-JL40-04100；HAC-JL40-05100；HAC-JL40-06100；HAC-JL45-05100；HAC-JL45-06100；HAC-JL50-04100；HAC-JL50-05100；HAC-JL50-06100；HAC-JL60-04100；HAC-JL60-05100；HAC-JL60-06100；HAC-JR35-04100；HAC-JR35-05100；HAC-JR35-06100；HAC-JR40-04100；HAC-JR40-05100；HAC-JR40-06100；HAC-JR50-04100；HAC-JR50-05100；HAC-JR50-06100；HAC-JR60-04100；HAC-JR60-05100；HAC-JR60-06100；HAC-AL1-04100；HAC-AL1-05100；HAC-AL1-06100；HAC-AL2-04100；HAC-AL2-05100；HAC-AL2-06100；HAC-AL3-04100；HAC-AL3-05100；HAC-AL3-06100；HAC-AL4-04100；HAC-AL4-05100；HAC-AL4-06100；HAC-ARMOD-04100；HAC-ARMOD-05100；HAC-ARMOD-06100；HAC-AR1-04100；HAC-AR1-05100；HAC-AR1-06100；HAC-AR2-04100；HAC-AR2-05100；HAC-AR2-06100；HAC-AR3-04100；HAC-AR3-05100；HAC-AR3-06100 |  | 管体分为三层，外层和内层材料为Pebax7233和30%硫酸钡的混合物，中间包覆304V不锈钢编织网。软头材料为Pebax5533和30%的硫酸钡的混合物，导管座材料为聚碳酸酯、聚酰胺，导管最外层涂覆亲水涂层，涂层涂覆范围为高管远端至导管护 |  | 国械注准20213030369 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 本产品由导管座、导管护套、管体和软头组成，管体表面涂覆亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架有效期3年。 |  | 本产品用于注射或输入对照介质和/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。 |  | "● 根据病变部位选择适合的导管，并检查产品包装是否破损，若是，请勿使用。 ● 从单包装中取出产品，检查产品是否损坏，若是，请勿使用。 ● 使用前，用肝素化生理盐水浸泡并冲洗导管。 ● 通过鞘管，经导丝将亲水涂层造影导管导入血管系统。 ● 在X光透视下，将导管沿导丝推进，直到到达所需位置。 ● 亲水涂层造影导管到位后，进行后续血管造影检查。 注：最大使用导丝尺寸为0.038″英寸（0.97mm）。"
00121984 | 输卵管导管套件 |  | KDL | INT | KDL-SSG01-01、KDL-SSG01-02、KDL-SSG01-03、KDL-SSG01-04、KDL-SSG01-05、KDL-SSG01-06、KDL-SSG01-07、KDL-SSG01-08、KDL-SSG02-01、KDL-SSG02-02、KDL-SSG02-03、KDL-SSG02-04、KDL-SSG02-05、KDL-SSG02-06、KDL-SSG02-07、KDL-SSG02-08、KDL-SSG03-01、KDL-SSG03-02、KDL-SSG03-03、KDL-SSG03-04、KDL-SSG03-05、KDL-SSG03-06、KDL-SSG03-07、KDL-SSG03-08、KDL-SSG04-01、KDL-SSG04-02、KDL-SSG05-01、KDL-SSG06-01、KDL-SSG06-02、KDL-SSG06-03、KDL-SSG06-04、KDL-SSG06-05、KDL-SSG06-06、KDL-SSG06-07、KDL-SSG06-08、KDL-SSG07-01、KDL-SSG07-02、KDL-SSG07-03、KDL-SSG07-04、KDL-SSG07-05、KDL-SSG07-06、KDL-SSG07-07、KDL-SSG07-08、KDL-SSG08-01、KDL-SSG08-02、KDL-SSG08-03、KDL-SSG08-04、KDL-SSG08-05、KDL-SSG08-06、KDL-SSG08-07、KDL-SSG08-08、 |  | KDL-SSG01-01、KDL-SSG01-02、KDL-SSG01-03、KDL-SSG01-04、KDL-SSG01-05、KDL-SSG01-06、KDL-SSG01-07、KDL-SSG01-08、KDL-SSG02-01、KDL-SSG02-02、KDL-SSG02-03、KDL-SSG02-04、KDL-SSG02-05、KDL-SSG02-06、KDL-SSG02-07、KDL-SSG02-08、KDL-SSG03-01、KDL-SSG03-02、KDL-SSG03-03、KDL-SSG03-04、KDL-SSG03-05、KDL-SSG03-06、KDL-SSG03-07、KDL-SSG03-08、KDL-SSG04-01、KDL-SSG04-02、KDL-SSG05-01、KDL-SSG06-01、KDL-SSG06-02、KDL-SSG06-03、KDL-SSG06-04、KDL-SSG06-05、KDL-SSG06-06、KDL-SSG06-07、KDL-SSG06-08、KDL-SSG07-01、KDL-SSG07-02、KDL-SSG07-03、KDL-SSG07-04、KDL-SSG07-05、KDL-SSG07-06、KDL-SSG07-07、KDL-SSG07-08、KDL-SSG08-01、KDL-SSG08-02、KDL-SSG08-03、KDL-SSG08-04、KDL-SSG08-05、KDL-SSG08-06、KDL-SSG08-07、KDL-SSG08-08、 |  | 导管座聚酰胺（PA）,导管护套热塑性聚氨酯（TPU),主体导管Pebax,芯丝不锈钢丝，绕丝镍钛合金丝，绕丝铂镍丝 |  | 沪械注准20202180314 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 产品有三种组合，1）由导引导管、造影导管、指引导丝和造影导丝四个组件组合而成，2）由导引导管、指引导丝二个组件组合而成，3）由造影导管、造影导丝二个组件组合而成。其中导引导管和造影导管均由导管座、导管护套、主体导管组成，指引导丝和造影导丝均由芯丝和绕丝组成 |  | 供医疗机构通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管。注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行注液疏通操作 |  | 【使用方法】 ※准备 1）使用前检查包装是否破损，若破损，请勿使用； 2）检查产品是否在有效期内，若过期，请勿使用； 3）打开包装，取出器械，检查是否破损，若破损请勿使用。 ※操作过程---导引导管、指引导丝、造影导管和造影导丝配合（型号规格：KDL-SSG01-01、KDL-SSG01-02、KDL-SSG01-03、KDL-SSG01-04、KDL-SSG01-05、KDL-SSG01-06、KDL-SSG01-07、KDL-SSG01-08、KDL-SSG02-01、KDL-SSG02-02、KDL-SSG02-03、KDL-SSG02-04、KDL-SSG02-05、KDL-SSG02-06、KDL-SSG02-07、KDL-SSG02-08、KDL-SSG03-01、KDL-SSG03-02、KDL-SSG03-03、KDL-SSG03-04、KDL-SSG03-05、KDL-SSG03-06、KDL-SSG03-07、KDL-SSG03-08） 1）在透视下，通过造影导丝的引导将造影导管和造影导丝一起向输卵管口推进，使导管头端楔入输卵管口； 2）当造影导管头端楔入输卵管口时取出造影导丝，连接注射器，向输卵管口注入造影剂，在透视下观察输卵管伞端是否有造影剂渗出。 3）若经过上述过程，未观察到造影剂从输卵管伞端弥散至腹膜腔，则需要将导引导管插入输卵管近端，以确认输卵管梗阻和排除输卵管暂时性痉挛引起的假阳性结果； 4）将导引导管和指引导丝插入造影导管，一起推送造影导管和指引导丝，直至导引导管的远端头端与造影导管头端对齐； 5）通过推送指引导丝开始将导引导管插入输卵管内部； 6）在透视下，越过子宫-输卵管接合点向输卵管口轻柔推送指引导丝，如手感有明显阻力或病人疼痛时停止； 7）退出指引导丝，连接注射器，向输卵管口注入造影剂，并在X射线的透视下观察输卵管伞端是否有造影剂渗出，若观察到造影剂渗出，则证实输卵管通畅，完成手术。 ※操作过程---导引导管和指引导丝配合（型号规格：KDL-SSG04-01、KDL-SSG04-02、KDL-SSG05-01） 1）将导引导管插入输卵管近端，以确认输卵管梗阻和排除输卵管暂时性痉挛引起的假阳性结果； 2）将导引导管和指引导丝插入造影导管，一起推送导引导管和指引导丝，直至导引导管的远端头端与造影导管头端对齐； 3）通过推送指引导丝开始将导引导管插入输卵管内部； 4）在透视下，越过子宫-输卵管接合点向输卵管口轻柔推送指引导丝，如手感有明显阻力或病人疼痛时停止； 5）退出指引导丝，连接注射器，向输卵管口注入造影剂，并在X射线的透视下观察输卵管伞端是否有造影剂渗出，若观察到造影剂渗出，则证实输卵管通畅，完成手术。 ※操作过程---造影导管和造影导丝配合（型号规格：KDL-SSG06-01、KDL-SSG06-02、KDL-SSG06-03、KDL-SSG06-04、KDL-SSG06-05、KDL-SSG06-07、KDL-SSG06-08、KDL-SSG07-01、KDL-SSG07-02、KDL-SSG07-03、KDL-SSG07-04、KDL-SSG07-05、KDL-SSG07-06、KDL-SSG07-07、KDL-SSG07-08、KDL-SSG08-01、KDL-SSG08-02、KDL-SSG08-03、KDL-SSG08-04、KDL-SSG08-05、KDL-SSG08-06、KDL-SSG08-07、KDL-SSG08-08） 1）在透视下，通过造影导丝的引导将造影导管和造影导丝一起向输卵管口推进，使导管头端楔入输卵管口； 2）当造影导管头端楔入输卵管口时取出造影导丝，连接注射器，向输卵管口注入造影剂，在透视下观察输卵管伞端是否有造影剂渗出。 若观察到造影剂渗出，则证实输卵管通畅，完成手术。 注：手术开始前，需根据有经验的医师对患者病变情况的初步判断，选择不同的配置的产品型号规格。
00121989 | 关节镜用腕管松解手术器械 |  | KDL | INT | LRK01;LRK02;LRK03;LRK04; |  | LRK01;LRK02;LRK03;LRK04; |  | 主要原材料有ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物） |  | 沪械注准20202040468 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 产品有扩张器、带撑芯套管、剥离器、勾刀和铲刀组成，塑料部分采用丙稀腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）PA-747制成，金属部分采用420J2不锈钢制成。 |  | 用于在关节镜下作腕管松解手术。 |  | 【使用说明】 ※准备 1）使用前检查包装的完整性及密封性，检查产品是否在有效期内； 2）打开包装，取出产品； ※操作过程 1）选取病变部位，并经皮切开手术部位软组织； 2）插入剥离器对软组织进行剥离，清除手术通道的软组织结构； 3）用扩张器通入软组织，帮助扩张手术通道； 4）然后将带撑芯套管慢慢通入病变部位，取出撑芯，将套管置留体内作为工作通道； 5）在撑芯的尾端置入关节镜（如需要）； 6）将勾刀、铲刀通过套管通道对病变部位进行手术操作； 7）术后取出置留的套管。 注：手术开始前，需根据有经验的医师对患者病变情况的初步判断，选择不同的配置的产品型号规格，如不能确定所用产品规格，建议先使用6mm扩张器、6mm带撑心套管，如不适合，再更换为7mm扩张器、7mm带撑心套管。
00000443 | 介入手术器械 |  | KDL | INT | KDL-YX-001-01、KDL-YX-001-02、KDL-YX-001-03、KDL-YX-001-04、KDL-YX-001-05、KDL-YX-001-06、KDL-YX-001-07、KDL-YX-001-08、KDL-YX-001-09、KDL-YX-001-10、KDL-YX-001-11、KDL-YX-001-12、KDL-YX-001-13、KDL-YX-001-14、KDL-YX-001-15、KDL-YX-001-16、KDL-YX-002-01、KDL-YX-002-02、KDL-YX-002-03、KDL-YX-002-04、KDL-YX-003-01、KDL-YX-003-02、KDL-YX-003-03、KDL-YX-003-04、KDL-YX-003-05、KDL-YX-003-06、KDL-YX-003-07、KDL-YX-003-08、KDL-YX-003-09、KDL-YX-003-10、KDL-YX-003-11、KDL-YX-003-12、KDL-YX-003-13、KDL-YX-003-14、KDL-YX-003-15、KDL-YX-003-16、KDL-YX-004-01、KDL-YX-004-02、KDL-YX-004-03、KDL-YX-004-04、KDL-YX-004-05、KDL-YX-004-06、KDL-YX-004-07、KDL-YX-004-08、KDL-YX-004-09、KDL-YX-004-10、KDL-YX-004-11、KDL-YX-004-12、KDL-YX-004-13、KDL-YX-004-14、KDL-YX-004-15、KDL-YX-004-16、KDL-YX-005-01、KDL-YX-005-02、KDL-YX-005-03、KDL-YX-005-04、KDL-YX-005-05、KDL-YX-005-06、KDL-YX-005-07、KDL-YX-005-08、KDL-YX-005-09、KDL-YX-005-10、KDL-YX-005-11、KDL-YX-005-12、KDL-YX-005-13、KDL-YX-005-14、KDL-YX-005-15、KDL-YX-005-16、KDL-YX-006-01、KDL-YX-006-02、KDL-YX-006-03、KDL-YX-006-04、KDL-YX-007-01、KDL-YX-007-02、KDL-YX-007-03、KDL-YX-007-04、KDL-YX-008-01、KDL-YX-008-02、KDL-YX-008-03、KDL-YX-008-04、KDL-YX-008-05、KDL-YX-008-06、KDL-YX-008-07、KDL-YX-008-08、KDL-YX-008-09、KDL-YX-008-10、KDL-YX-008-11、KDL-YX-008-12、KDL-YX-008-13、KDL-YX-008-14、KDL-YX-008-15、KDL-YX-008-16、KDL-YX-009-01、KDL-YX-009-02、KDL-YX-009-03、KDL-YX-009-04、KDL-YX-010-01、KDL-YX-010-02、KDL-YX-010-03、KDL-YX-010-04、KDL-YX-011-01、KDL-YX-012-01、KDL-YX-013-01、KDL-YX-014-01、KDL-YX-014-02、KDL-YX-014-03、KDL-YX-014-04、KDL-YX-015-01、KDL-YX-016-01、KDL-YX-016-02、KDL-YX-016-03、KDL-YX-016-04、KDL-YX-017-01、KDL-YX-017-02、KDL-YX-017-03、KDL-YX-018-01、KDL-YX-018-02、KDL-YX-018-03、KDL-YX-019-01、KDL-YX-019-02、KDL-YX-019-03、KDL-YX-019-04、KDL-YX-019-05、KDL-YX-019-06、KDL-YX-019-07、KDL-YX-019-08、KDL-YX-020-01、KDL-YX-020-02、KDL-YX-020-03、KDL-YX-020-04、KDL-YX-021-01、KDL-YX-021-02、KDL-YX-021-03、KDL-YX-021-04、KDL-YX-021-05、KDL-YX-021-06、KDL-YX-021-07、KDL-YX-021-08、KDL-YX-021-09、KDL-YX-021-10、KDL-YX-021-11、KDL-YX-021-12、KDL-YX-021-13、KDL-YX-021-14、KDL-YX-021-15、KDL-YX-021-16、KDL-YX-022-01、KDL-YX-022-02、KDL-YX-022-03、KDL-YX-022-04、KDL-YX-022-05、KDL-YX-022-06、KDL-YX-022-07、KDL-YX-022-08、KDL-YX-022-09、KDL-YX-022-10、KDL-YX-022-11、KDL-YX-022-12、KDL-YX-022-13、KDL-YX-022-14、KDL-YX-022-15、KDL-YX-022-16、KDL-YX-023-01、KDL-YX-023-02、KDL-YX-023-03、KDL-YX-023-04、KDL-YX-024-01、KDL-YX-024-02、KDL-YX-024-03、KDL-YX-024-04、KDL-YX-025-01、KDL-YX-025-02、KDL-YX-025-03、KDL-YX-025-04、KDL-YX-026-01、KDL-YX-026-02、KDL-YX-026-03、KDL-YX-026-04、KDL-YX-027-01、KDL-YX-027-02、KDL-YX-027-03、KDL-YX-027-04、KDL-YX-028-01、KDL-YX-029-01、KDL-YX-030-01、KDL-YX-030-02 |  | KDL-YX-001-01、KDL-YX-001-02、KDL-YX-001-03、KDL-YX-001-04、KDL-YX-001-05、KDL-YX-001-06、KDL-YX-001-07、KDL-YX-001-08、KDL-YX-001-09、KDL-YX-001-10、KDL-YX-001-11、KDL-YX-001-12、KDL-YX-001-13、KDL-YX-001-14、KDL-YX-001-15、KDL-YX-001-16、KDL-YX-002-01、KDL-YX-002-02、KDL-YX-002-03、KDL-YX-002-04、KDL-YX-003-01、KDL-YX-003-02、KDL-YX-003-03、KDL-YX-003-04、KDL-YX-003-05、KDL-YX-003-06、KDL-YX-003-07、KDL-YX-003-08、KDL-YX-003-09、KDL-YX-003-10、KDL-YX-003-11、KDL-YX-003-12、KDL-YX-003-13、KDL-YX-003-14、KDL-YX-003-15、KDL-YX-003-16、KDL-YX-004-01、KDL-YX-004-02、KDL-YX-004-03、KDL-YX-004-04、KDL-YX-004-05、KDL-YX-004-06、KDL-YX-004-07、KDL-YX-004-08、KDL-YX-004-09、KDL-YX-004-10、KDL-YX-004-11、KDL-YX-004-12、KDL-YX-004-13、KDL-YX-004-14、KDL-YX-004-15、KDL-YX-004-16、KDL-YX-005-01、KDL-YX-005-02、KDL-YX-005-03、KDL-YX-005-04、KDL-YX-005-05、KDL-YX-005-06、KDL-YX-005-07、KDL-YX-005-08、KDL-YX-005-09、KDL-YX-005-10、KDL-YX-005-11、KDL-YX-005-12、KDL-YX-005-13、KDL-YX-005-14、KDL-YX-005-15、KDL-YX-005-16、KDL-YX-006-01、KDL-YX-006-02、KDL-YX-006-03、KDL-YX-006-04、KDL-YX-007-01、KDL-YX-007-02、KDL-YX-007-03、KDL-YX-007-04、KDL-YX-008-01、KDL-YX-008-02、KDL-YX-008-03、KDL-YX-008-04、KDL-YX-008-05、KDL-YX-008-06、KDL-YX-008-07、KDL-YX-008-08、KDL-YX-008-09、KDL-YX-008-10、KDL-YX-008-11、KDL-YX-008-12、KDL-YX-008-13、KDL-YX-008-14、KDL-YX-008-15、KDL-YX-008-16、KDL-YX-009-01、KDL-YX-009-02、KDL-YX-009-03、KDL-YX-009-04、KDL-YX-010-01、KDL-YX-010-02、KDL-YX-010-03、KDL-YX-010-04、KDL-YX-011-01、KDL-YX-012-01、KDL-YX-013-01、KDL-YX-014-01、KDL-YX-014-02、KDL-YX-014-03、KDL-YX-014-04、KDL-YX-015-01、KDL-YX-016-01、KDL-YX-016-02、KDL-YX-016-03、KDL-YX-016-04、KDL-YX-017-01、KDL-YX-017-02、KDL-YX-017-03、KDL-YX-018-01、KDL-YX-018-02、KDL-YX-018-03、KDL-YX-019-01、KDL-YX-019-02、KDL-YX-019-03、KDL-YX-019-04、KDL-YX-019-05、KDL-YX-019-06、KDL-YX-019-07、KDL-YX-019-08、KDL-YX-020-01、KDL-YX-020-02、KDL-YX-020-03、KDL-YX-020-04、KDL-YX-021-01、KDL-YX-021-02、KDL-YX-021-03、KDL-YX-021-04、KDL-YX-021-05、KDL-YX-021-06、KDL-YX-021-07、KDL-YX-021-08、KDL-YX-021-09、KDL-YX-021-10、KDL-YX-021-11、KDL-YX-021-12、KDL-YX-021-13、KDL-YX-021-14、KDL-YX-021-15、KDL-YX-021-16、KDL-YX-022-01、KDL-YX-022-02、KDL-YX-022-03、KDL-YX-022-04、KDL-YX-022-05、KDL-YX-022-06、KDL-YX-022-07、KDL-YX-022-08、KDL-YX-022-09、KDL-YX-022-10、KDL-YX-022-11、KDL-YX-022-12、KDL-YX-022-13、KDL-YX-022-14、KDL-YX-022-15、KDL-YX-022-16、KDL-YX-023-01、KDL-YX-023-02、KDL-YX-023-03、KDL-YX-023-04、KDL-YX-024-01、KDL-YX-024-02、KDL-YX-024-03、KDL-YX-024-04、KDL-YX-025-01、KDL-YX-025-02、KDL-YX-025-03、KDL-YX-025-04、KDL-YX-026-01、KDL-YX-026-02、KDL-YX-026-03、KDL-YX-026-04、KDL-YX-027-01、KDL-YX-027-02、KDL-YX-027-03、KDL-YX-027-04、KDL-YX-028-01、KDL-YX-029-01、KDL-YX-030-01、KDL-YX-030-02 |  | 材料主要为医用ABS、PE、PC、PU、PP、LDPE、PVC(聚氯乙烯)？、HDPE(高密度聚乙烯)、四氟乙烯TFE、橡胶、硅胶、黄铜、医用级不锈钢制成。 |  | 国械注准20193031843 |  | 3年 |  | PC；透析纸 |  | 介入手术器械包基本配置组成：导管鞘套装（导管鞘、扩张器、导引导丝、穿刺针）、三通旋塞（二联三通、三联三通、四联三通）、造影剂推入器（即三环注射器）、穿刺针、手术刀、压力延长管、Y型连接器套装、球囊扩张压力泵。介入手术器械包可选配：输液器。该产品无菌状态提供，一次性使用 |  | 该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。 |  | 1 取出三通旋塞与压力延长管、输液器（若有），将其相应的接头进行连接，旋紧即可，按三通旋塞上旋钮的指示对接口进行开通或关闭。 2 将扩张器插入导管鞘。 3造影剂推入器内吸入造影剂，排除空气，然后与三通旋塞或其它装置（如造影导管）连接，并锁紧。
00080118 | 非封闭式负压引流装置 | 负压引流器 | 名加M+ |  | 止溢型、非止溢型 | 1000ml、1500ml、2000ml | 止溢型、非止溢型 |  | PE |  | 粤穗械备20150229号 |  | 36个月 |  | 塑料袋 |  | 由相关选配件连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋组成。非一次性使用无菌产品，且产品中不包含负压引流源（电动）和负压引流管。 | 由连接接头、连接管、引流袋组成。非无菌提供，一次性使用。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 | 用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面进行引流，仅起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和引导、收集引流液的作用。 | 1、将软袋装入相同型号的套壳内，使软袋瓶盖紧扣套壳上口。 2、单瓶操作顺序： 连接：软袋负压连接管与负压源连接，病人端引流管与瓶盖“PATIENT”接口连接。 讲负压微调到所需要的刻度即可使用。 使用完后按与上述不走相反的顺序操作。取出软袋后将负压连接管游离的一头与瓶盖连接管开口相连，使之密封闭成提篮状，再关闭负压源。将使用后的软袋连同负压连 接管一起按医疗垃圾分类专项处理。 3、二瓶串联操作顺序： 外科接管（引流管）套入瓶盖上的“PATIENT”接口 将白色盖（第一袋）上的负压连接管的另一端套入浅绿色盖（第二瓶）上的“PATIENT”接口。 将浅色绿色盖（第二袋）上的负压连接管的另一端套入挂架上的真空连接口，连接负压源。 4、四瓶双表双抽吸操作顺序：一台挂架连个吸引头，可同时使用，操作步骤同二瓶串联。 5、四瓶串联操作顺序： 外科接管（引流管）套入第一袋白色盖上的PATIENT接口。 将第一袋白色盖上的负压连接管的另一端套入第二袋白色盖上的PATIENT接口，将第二袋白色盖上的负压连接管的另一端套入第三袋白色软袋PATIENT接口。 将第三袋白色盖上的负压连接管的另一端套入浅绿色盖（第四袋）上的PATIENT接口。 将浅绿色盖上的负压连接管的另一端套入挂架上的真空连接口，连接负压源。 6、更换废液袋步骤 抬高吸引头端连接管，失管内废液流入软袋内，将管自软袋接口处PATIENT接口拔掉。然后将串联到第二袋上的负压连接管拔掉，插回到第一袋的瓶盖连接管开口上，使其 呈提篮状，关负压后直接讲该软袋自套壳中取出。 如第二袋也已盛满废液需更换时，则将第二袋的连接管的负压端拔掉插到与第一袋的串联接口PATIENT接口上，第二袋亦呈提篮状，关负压后自套壳中取出，装入新的软袋，按操作步骤依次套入接管，打开负压后使用。
00149859 | 人工心肺机体外循环管道 |  |  |  | 成人型、儿童型 | 成人型、成人A型、成人B型、成人C型、成人D型、成人E型、成人F型、儿童型、儿童A型、儿童B型、儿童C型、儿童D型、儿童E型、儿童F型、儿童G型 | 成人型、儿童型 | 成人型、成人A型、成人B型、成人C型、成人D型、成人E型、成人F型、儿童型、儿童A型、儿童B型、儿童C型、儿童D型、儿童E型、儿童F型、儿童G型 | 聚氯乙烯、聚碳酸酯 |  | 国械注准20183451550 |  | 24个月 |  | 每套装置用双层塑料薄膜封口包装，袋上应有检验合格证 |  | 本产品是由导管、泵管、血液过滤器、气体过滤器、压力监测器、连接管、单向阀、三通开关、接头、心内吸引头、左心减压头组成。其中导管、心内吸引头、左心减压头是由聚氯乙烯材料制成，血液过滤器、气体过滤器、压力监测器、连接管、单向阀、三通开关、接头是由聚碳酸酯材料制成。 |  | 该产品主要用于实施心脏直视手术时与心脏插管、氧合器相连构成一整套体外循环血液通路，为患者建立体外循环血液通路的使用。 |  | ◆ 台上包 应用：台上包是一种应用于手术中或治疗中的体外循环的管路。它用于将血液和液体从患者输送到台下包并运回。 心肺灌注前的操作和准备： 1.台上包需在无菌的条件下从包装袋中取出，检查无菌包装是否损坏，如果无菌包装被损坏，则严禁使用本管道。2.仅从无菌包装中取出立即要使用的部件。3.保持所需的管道的两端在操作台上并固定，以防滑落。4.将管道的另一端交给灌注师。5.在无菌条件下连接台上包和台下包。6.检查接口是否密闭及其气密性。7.如心肺机管道中所述，在台上包中充满液体并使之循环。8.预充液在台上包中循环后，关闭泵并夹住动脉管路及静脉管路。9.如果管路中包括体外循环前过滤器，则移除它及其连接管道。10.将动脉管路与动脉插管连接，静脉管路与静脉插管连接。将心内吸引头与左心减压头分别与吸引导管连接。 开始灌注：将患者连接到管路系统后，可以打开动脉管路和主泵，小心的开始灌注，打开静脉管路并调整到所需流速。 终止灌注：降低主泵转速并阻断静脉血流，断开静脉管路，停止主泵并断开动脉管路，以停止灌注。 ◆ 台下包 应用：台下包是一种应用于手术中或治疗中的体外循环的管路，它用于将血液引去灌注或引回身体。 心肺灌注前的操作及准备： 1.台下包需在无菌的条件下从包装袋中取出，检查无菌包装是否损坏，如果无菌包装被损坏，则严禁使用本管道。2.仅从无菌包装中取出立即使用的部件。3.将泵管插入泵端，按照制造商提供的说明书调节松紧旋钮。4.关闭阀，拧紧连接接口的螺帽。5.在无菌的条件下从包装袋中取出血液过滤器，检查无菌包装是否损坏，如果无菌包装被损坏，则严禁使用本装置。仅从无菌包装中取出立即使用的部件。以参考过复合使用产品说明书的预充液预充入血液过滤器内，充满内腔，排除空气。将血液过滤器可靠固定于支架，并将顶端接口与三通开关连接。将单向阀近端与血液过滤器顶端三通开关的一个接口牢固连接，将远端与氧合器接口连接。将压力监测器的近端接口与三通开关的另一接口牢固连接，将远端接口与压力表连接。将气体过滤器近端接口与氧气减压阀出口连接，远端与氧合器氧气进口接头连接。6.把管道与氧合器、热交换器、血液过滤器及其部件连接以构成不同系统，以上操作要符合无菌条件。7.检查接口是否密闭及其气密性，确保管道的所有连接都使用适合的材料，符合生产商提供的组合使用产品的说明书。8.确保管路中减压阀的位置正确。9.用参考过复合使用产品说明书的预充液浇满管路。10.以大约400-800ml/min的速度打开主泵，通过一个动脉/静脉环路循环(包括一个体外循环前过滤器或接合器)。11.将泵容量调至最大值，并符合制造商提供的联合使用产品的说明书。在这个阶段，整个动脉/静脉环路都在预充中。12.检查整个系统是否有空气，仔细检查尤其是接头、复合开关处及其它认为有滞留气泡和可能泄露的结构的连接处。13.为管道预充后，关闭泵并断开动脉和静脉管路。 开始灌注：连接患者和管路系统之后，打开动脉并打开泵，小心的开始灌注，然后打开夹紧的静脉调整到预期的流速，要服从氧合器及循环系统中其他部件的用户使用说明及灌注数据。 终止灌注：减慢主泵并拟制静脉血流，断开静脉管路，停止泵并断开动脉管路。 管道的替换：在灌注期间，通常额外预留一套无菌管道。在长时间持续的心肺灌注或于体外环境中后，当灌注师认为患者的安全受到危及时，需要更换管道。 注：这种更换需要在无菌环境中进行。
00179885 | 多环测量灌注导管 |  | KDL | INT | FC03401；FC03402；FC03501；FC03502；FC03503；FC03504 |  | FC03401；FC03402；FC03501；FC03502；FC03503；FC03504 |  | 管体聚醚酰胺(Pebax)硫酸根不锈钢，软头聚醚酰胺(Pebax)硫酸钥，导管护套热塑性聚氨酯(TPU)，导管塑形护套高密度聚乙烯(HDPE)，显影环铂铱合金， |  | 国械注准20213030436 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 产品由导管座、导管护套、导管塑形护套、管体、显影环 等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 本产品用于介入手术中，将诊断介质（造影剂）或治疗溶 剂（溶栓溶液）递送至血管内，神经血管应用除外。 |  | "● 根据病变部位选择适合的产品，并检查产品包装是否破损，若是，请勿使用。 ● 从单包装中取出产品，检查产品是否损坏，若是，请勿使用。 ● 使用前，用肝素化生理盐水浸泡并冲洗导管。 ● 通过鞘管，经导丝将导管导入血管系统。 注：本产品推荐使用导丝尺寸为0.035″英寸（0.89mm）。 ● 在X光透视下，将导管沿导丝推进，直至到达病变位置。 ● 导管到位后，术者可通过观察导管所处病变位置的显影环数量来判断病变位置的长度，如显影环间距为2cm，病变血管长度在两个显影环之间即血管病变长度约为2cm，如病变血管长度在3个显影环之间即血管病变长度约为4cm，以此类推。 注：产品显影环间距、显影环数量在产品标签中有具体描述，根据显影环间距来判断血管病变长度是为操作医生提供指导性建议，具体临床操作可根据病变部位特点及操作医生技术做相应调整。 ●根据手术需要进行后续所需的治疗措施。"
00179832 | 亲水涂层造影导管 |  | KDL | INT | HAC-PIG145-04110；HAC-PIG145-05110；HAC-PIG145-05125；HAC-PIG145-06110；HAC-PIG145-06125；HAC-PIG155-04110；HAC-PIG155-05110；HAC-PIG155-05125；HAC-PIG155-06110；HAC-PIG155-06125；HAC-PIG160-04110；HAC-PIG160-05110；HAC-PIG160-06110；HAC-CBL-04100；HAC-CBL-05100；HAC-CBL-06100；HAC-CBR-04100；HAC-CBR-05100；HAC-CBR-06100；HAC-IM-04100；HAC-IM-05100；HAC-IM-06100；HAC-MPA1-04080；HAC-MPA1-04100；HAC-MPA1-05080；HAC-MPA1-05100；HAC-MPA1-05125；HAC-MPA1-06080；HAC-MPA1-06100；HAC-MPA1-06125；HAC-MPA2-04080；HAC-MPA2-04100；HAC-MPA2-05080；HAC-MPA2-05100；HAC-MPA2-05125；HAC-MPA2-06080；HAC-MPA2-06100；HAC-MPA2-06125；HAC-TIG-04100；HAC-TIG-05100；HAC-TIG-06100；HAC-PIG-04050；HAC-PIG-04065；HAC-PIG-04080；HAC-PIG-04100；HAC-PIG-04110；HAC-PIG-05065；HAC-PIG-05080；HAC-PIG-05090；HAC-PIG-05100；HAC-PIG-05110；HAC-PIG-05125；HAC-PIG-06080；HAC-PIG-06110；HAC-PIG-06125；HAC-MIV1-04110；HAC-MIV1-04125；HAC-MIV1-05110；HAC-MIV1-05125；HAC-MIV1-06110；HAC-MIV1-06125；HAC-MIV2-04110；HAC-MIV2-04125；HAC-MIV2-05110；HAC-MIV2-05125；HAC-MIV2-06110；HAC-MIV2-06125；HAC-MPB1-04080；HAC-MPB1-04100；HAC-MPB1-05080；HAC-MPB1-05100；HAC-MPB1-05125；HAC-MPB1-06080；HAC-MPB1-06100；HAC-MPB1-06125；HAC-MPB2-04080；HAC-MPB2-04100；HAC-MPB2-05080；HAC-MPB2-05100；HAC-MPB2-05125；HAC-MPB2-06080；HAC-MPB2-06100；HAC-MPB2-06125；HAC-SON1-04100；HAC-SON1-05100；HAC-SON1-06100；HAC-SON2-04100；HAC-SON2-05100；HAC-SON2-06100；HAC-SON3-04100；HAC-SON3-05100；HAC-SON3-06100；HAC-COB1-04080；HAC-COB1-04100；HAC-COB1-05080；HAC-COB1-05100；HAC-COB1-06080；HAC-COB1-06100；HAC-COB2-04080；HAC-COB2-04100；HAC-COB2-05080；HAC-COB2-05100；HAC-COB2-06080；HAC-COB2-06100；HAC-HEAD1-04100；HAC-HEAD1-04125；HAC-HEAD1-05100；HAC-HEAD1-05125；HAC-HEAD1-06100；HAC-HEAD1-06125；HAC-HEAD3-04100；HAC-HEAD3-04125；HAC-HEAD3-05100；HAC-HEAD3-05125；HAC-HEAD3-06100；HAC-HEAD3-06125；HAC-HIN-04100；HAC-HIN-05100；HAC-HIN-06100；HAC-REN-04100；HAC-REN-05100；HAC-REN-06100；HAC-SIM1-04100；HAC-SIM1-05100；HAC-SIM1-06100；HAC-SIM2-04100；HAC-SIM2-05100；HAC-SIM2-06100；HAC-SIM3-04100；HAC-SIM3-05100；HAC-SIM3-06100；HAC-DAV-04100；HAC-DAV-05100；HAC-DAV-06100；HAC-HN3-04100；HAC-HN3-05100；HAC-HN3-06100；HAC-VER-04065；HAC-VER-04100；HAC-VER-04125；HAC-VER-05065；HAC-VER-05100；HAC-VER-05125；HAC-VER-06065；HAC-VER-06100；HAC-VER-06125；HAC-BEN1-04100；HAC-BEN1-05100；HAC-BEN1-06100；HAC-BEN2-04100；HAC-BEN2-05100；HAC-BEN2-06100；HAC-KA2-04040；HAC-KA2-04065；HAC-KA2-05040；HAC-KA2-05065；HAC-KA2-06040；HAC-KA2-06065；HAC-MANI-04100；HAC-MANI-05100；HAC-MANI-06100；HAC-MH1-04080；HAC-MH1-04100；HAC-MH1-05080；HAC-MH1-05100；HAC-MH1-06080；HAC-MH1-06100；HAC-MH2-04080；HAC-MH2-04100；HAC-MH2-05080；HAC-MH2-05100；HAC-MH2-06080；HAC-MH2-06100；HAC-MH3-04080；HAC-MH3-04100；HAC-MH3-05080；HAC-MH3-05100；HAC-MH3-06080；HAC-MH3-06100；HAC-RBI-04065；HAC-RBI-04100；HAC-RBI-05065；HAC-RBI-05100；HAC-RBI-06065；HAC-RBI-06100；HAC-STR-04065；HAC-STR-04100；HAC-STR-04125；HAC-STR-05065；HAC-STR-05100；HAC-STR-05125；HAC-STR-06065；HAC-STR-06100；HAC-STR-06125；HAC-RIM-04100；HAC-RIM-05100；HAC-RIM-06100；HAC-YAS-04100；HAC-YAS-05100；HAC-YAS-06100；HAC-RH-04080；HAC-RH-04100；HAC-RH-05080；HAC-RH-05100；HAC-RH-06080；HAC-RH-06100 |  | HAC-PIG145-04110；HAC-PIG145-05110；HAC-PIG145-05125；HAC-PIG145-06110；HAC-PIG145-06125；HAC-PIG155-04110；HAC-PIG155-05110；HAC-PIG155-05125；HAC-PIG155-06110；HAC-PIG155-06125；HAC-PIG160-04110；HAC-PIG160-05110；HAC-PIG160-06110；HAC-CBL-04100；HAC-CBL-05100；HAC-CBL-06100；HAC-CBR-04100；HAC-CBR-05100；HAC-CBR-06100；HAC-IM-04100；HAC-IM-05100；HAC-IM-06100；HAC-MPA1-04080；HAC-MPA1-04100；HAC-MPA1-05080；HAC-MPA1-05100；HAC-MPA1-05125；HAC-MPA1-06080；HAC-MPA1-06100；HAC-MPA1-06125；HAC-MPA2-04080；HAC-MPA2-04100；HAC-MPA2-05080；HAC-MPA2-05100；HAC-MPA2-05125；HAC-MPA2-06080；HAC-MPA2-06100；HAC-MPA2-06125；HAC-TIG-04100；HAC-TIG-05100；HAC-TIG-06100；HAC-PIG-04050；HAC-PIG-04065；HAC-PIG-04080；HAC-PIG-04100；HAC-PIG-04110；HAC-PIG-05065；HAC-PIG-05080；HAC-PIG-05090；HAC-PIG-05100；HAC-PIG-05110；HAC-PIG-05125；HAC-PIG-06080；HAC-PIG-06110；HAC-PIG-06125；HAC-MIV1-04110；HAC-MIV1-04125；HAC-MIV1-05110；HAC-MIV1-05125；HAC-MIV1-06110；HAC-MIV1-06125；HAC-MIV2-04110；HAC-MIV2-04125；HAC-MIV2-05110；HAC-MIV2-05125；HAC-MIV2-06110；HAC-MIV2-06125；HAC-MPB1-04080；HAC-MPB1-04100；HAC-MPB1-05080；HAC-MPB1-05100；HAC-MPB1-05125；HAC-MPB1-06080；HAC-MPB1-06100；HAC-MPB1-06125；HAC-MPB2-04080；HAC-MPB2-04100；HAC-MPB2-05080；HAC-MPB2-05100；HAC-MPB2-05125；HAC-MPB2-06080；HAC-MPB2-06100；HAC-MPB2-06125；HAC-SON1-04100；HAC-SON1-05100；HAC-SON1-06100；HAC-SON2-04100；HAC-SON2-05100；HAC-SON2-06100；HAC-SON3-04100；HAC-SON3-05100；HAC-SON3-06100；HAC-COB1-04080；HAC-COB1-04100；HAC-COB1-05080；HAC-COB1-05100；HAC-COB1-06080；HAC-COB1-06100；HAC-COB2-04080；HAC-COB2-04100；HAC-COB2-05080；HAC-COB2-05100；HAC-COB2-06080；HAC-COB2-06100；HAC-HEAD1-04100；HAC-HEAD1-04125；HAC-HEAD1-05100；HAC-HEAD1-05125；HAC-HEAD1-06100；HAC-HEAD1-06125；HAC-HEAD3-04100；HAC-HEAD3-04125；HAC-HEAD3-05100；HAC-HEAD3-05125；HAC-HEAD3-06100；HAC-HEAD3-06125；HAC-HIN-04100；HAC-HIN-05100；HAC-HIN-06100；HAC-REN-04100；HAC-REN-05100；HAC-REN-06100；HAC-SIM1-04100；HAC-SIM1-05100；HAC-SIM1-06100；HAC-SIM2-04100；HAC-SIM2-05100；HAC-SIM2-06100；HAC-SIM3-04100；HAC-SIM3-05100；HAC-SIM3-06100；HAC-DAV-04100；HAC-DAV-05100；HAC-DAV-06100；HAC-HN3-04100；HAC-HN3-05100；HAC-HN3-06100；HAC-VER-04065；HAC-VER-04100；HAC-VER-04125；HAC-VER-05065；HAC-VER-05100；HAC-VER-05125；HAC-VER-06065；HAC-VER-06100；HAC-VER-06125；HAC-BEN1-04100；HAC-BEN1-05100；HAC-BEN1-06100；HAC-BEN2-04100；HAC-BEN2-05100；HAC-BEN2-06100；HAC-KA2-04040；HAC-KA2-04065；HAC-KA2-05040；HAC-KA2-05065；HAC-KA2-06040；HAC-KA2-06065；HAC-MANI-04100；HAC-MANI-05100；HAC-MANI-06100；HAC-MH1-04080；HAC-MH1-04100；HAC-MH1-05080；HAC-MH1-05100；HAC-MH1-06080；HAC-MH1-06100；HAC-MH2-04080；HAC-MH2-04100；HAC-MH2-05080；HAC-MH2-05100；HAC-MH2-06080；HAC-MH2-06100；HAC-MH3-04080；HAC-MH3-04100；HAC-MH3-05080；HAC-MH3-05100；HAC-MH3-06080；HAC-MH3-06100；HAC-RBI-04065；HAC-RBI-04100；HAC-RBI-05065；HAC-RBI-05100；HAC-RBI-06065；HAC-RBI-06100；HAC-STR-04065；HAC-STR-04100；HAC-STR-04125；HAC-STR-05065；HAC-STR-05100；HAC-STR-05125；HAC-STR-06065；HAC-STR-06100；HAC-STR-06125；HAC-RIM-04100；HAC-RIM-05100；HAC-RIM-06100；HAC-YAS-04100；HAC-YAS-05100；HAC-YAS-06100；HAC-RH-04080；HAC-RH-04100；HAC-RH-05080；HAC-RH-05100；HAC-RH-06080；HAC-RH-06100 |  | 管体分为三层，外层和内层材料为Pebax7233和30%硫酸钡的混合物，中间包覆304V不锈钢编织网。软头材料为Pebax5533和30%的硫酸钡的混合物，导管座材料为聚碳酸酯、聚酰胺，导管最外层涂覆亲水涂层，涂层涂覆范围为高管远端至导管护 |  | 国械注准20213030369 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 本产品由导管座、导管护套、管体和软头组成，管体表面涂覆亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架有效期3年。 |  | 本产品用于注射或输入对照介质和/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。 |  | "● 根据病变部位选择适合的导管，并检查产品包装是否破损，若是，请勿使用。 ● 从单包装中取出产品，检查产品是否损坏，若是，请勿使用。 ● 使用前，用肝素化生理盐水浸泡并冲洗导管。 ● 通过鞘管，经导丝将亲水涂层造影导管导入血管系统。 ● 在X光透视下，将导管沿导丝推进，直到到达所需位置。 ● 亲水涂层造影导管到位后，进行后续血管造影检查。 注：最大使用导丝尺寸为0.038″英寸（0.97mm）。"
00178488 | 多环测量灌注导管 |  | KDL | INT | FC01401；FC02501；FC02502；FC02503；FC02504；FC04401；FC04402；FC04501；FC04502；FC04503；FC04504；FC05401；FC05402；FC05501；FC05502；FC05503；FC05504；FC01402；FC01501；FC01502；FC01503；FC01504；FC02401；FC02402；FC01505；FC01506；FC03505；FC03506；FC04505；FC04506；FC05505；FC05506；FC01507；FC01508；FC03507；FC03508；FC04403；FC04404；FC04507；FC04508；FC04509；FC04510；FC04511；FC04512；FC05403；FC05404；FC05507；FC05508；FC05509；FC05510；FC05511；FC05512；FC04513；FC04514；FC04601；FC04602；FC05513；FC05514；FC05601；FC05602 |  | FC01401；FC02501；FC02502；FC02503；FC02504；FC04401；FC04402；FC04501；FC04502；FC04503；FC04504；FC05401；FC05402；FC05501；FC05502；FC05503；FC05504；FC01402；FC01501；FC01502；FC01503；FC01504；FC02401；FC02402；FC01505；FC01506；FC03505；FC03506；FC04505；FC04506；FC05505；FC05506；FC01507；FC01508；FC03507；FC03508；FC04403；FC04404；FC04507；FC04508；FC04509；FC04510；FC04511；FC04512；FC05403；FC05404；FC05507；FC05508；FC05509；FC05510；FC05511；FC05512；FC04513；FC04514；FC04601；FC04602；FC05513；FC05514；FC05601；FC05602 |  | 管体聚醚酰胺(Pebax)硫酸根不锈钢，软头聚醚酰胺(Pebax)硫酸钥，导管护套热塑性聚氨酯(TPU)，导管塑形护套高密度聚乙烯(HDPE)，显影环铂铱合金， |  | 国械注准20213030436 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 产品由导管座、导管护套、导管塑形护套、管体、显影环 等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 本产品用于介入手术中，将诊断介质（造影剂）或治疗溶 剂（溶栓溶液）递送至血管内，神经血管应用除外。 |  | ● 根据病变部位选择适合的产品，并检查产品包装是否破损，若是，请勿使用。 ● 从单包装中取出产品，检查产品是否损坏，若是，请勿使用。 ● 使用前，用肝素化生理盐水浸泡并冲洗导管。 ● 通过鞘管，经导丝将导管导入血管系统。 注：本产品推荐使用导丝尺寸为0.035″英寸（0.89mm）。 ● 在X光透视下，将导管沿导丝推进，直至到达病变位置。 ● 导管到位后，术者可通过观察导管所处病变位置的显影环数量来判断病变位置的长度，如显影环间距为2cm，病变血管长度在两个显影环之间即血管病变长度约为2cm，如病变血管长度在3个显影环之间即血管病变长度约为4cm，以此类推。 注：产品显影环间距、显影环数量在产品标签中有具体描述，根据显影环间距来判断血管病变长度是为操作医生提供指导性建议，具体临床操作可根据病变部位特点及操作医生技术做相应调整。 ●根据手术需要进行后续所需的治疗措施。
00121996 | 医用防护口罩 |  | KDL | INT | 大号、中号 |  | 头带式 |  | 口罩体外层白色无纺布，中层50g聚丙烯熔喷布，内层无纺布。鼻夹铝条，口罩带丙纶。 |  | 沪械注准20202140245 |  | 36个月 |  | PC透析纸 |  | 产品由口罩体（含鼻夹）和口罩带组成，口罩体中层为50g聚丙烯熔喷布 |  | 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 |  | 【使用说明】 1）面向口罩无鼻夹的一面，使鼻夹位于口罩上方； 2）先将下方口罩带套过头顶，置于颈后耳朵下方； 3）初步调整口罩位置，再将上方口罩带拉过头顶，置于颈后耳朵上方； 4）将双手指尖放在鼻夹上，从中间位置开始，用双手向内按压鼻夹，并逐步向两侧移动逐步按压，根据鼻梁的形状塑造鼻夹； 5）佩戴完成后做气密性检查，双手盖住口罩呼气，不要改变口罩在面部的位置，若感觉有气体从鼻夹处漏出，需重新调整鼻夹；若感觉有气体从两侧漏出，需向脑后方调整口罩带位置。
00304257 | CD3检测试剂 | [7 empty] | 液体 | [13 empty] | 2℃～8℃避光储存，12个月
00037135 | 定制式隐形正畸矫治器 | 定制式正畸矫治器 | 上海正雅 |  | Smartee-A | Infinite | Smartee-A |  | PETG |  | YZB/沪4788-63-2014《定制式隐形正畸矫治器》 |  | 自生产日期二年内有效 | 自生产日期三年内有效 | 纸盒 |  | 产品由聚对苯二甲酸乙二酯-乙二醇共聚酯材料制成。产品设计软件采用本企业自编的上海正雅数字化正畸软件（SmartCheck V5.0） |  | 根据临床医师的设计要求制作，供非骨性牙列错颌畸形的矫治用 | 适用于口腔正畸 | 1、佩戴前的准备 患者佩戴该矫治器进行牙颌畸形矫治时，须首先确认： （1）无严重进行性牙周疾病，满足使用本矫治器的条件； （2）已按顺序正常使用了该矫治器所在矫治器序列中当前矫治器之前的所有矫治器，并达到了接诊医师预期的矫治效果； （3）经接诊医师确认，无其它不适合使用本矫治器的情况。 2、佩戴方法 （1）清洗矫治器可用软毛牙刷加少量牙膏用温水轻度的冲刷清洗，佩戴以后一般每隔2-3天清洗一次。 （2）清洁口腔后佩戴矫治器，用干净的双手将矫治器对正相应牙颌（上颌和下颌），轻轻推到牙列上，将矫治器套在牙冠上，然后慢慢的咬紧上下颌，使矫治器完全紧贴在牙冠表面。每个矫治器根据矫治计划佩戴后更换下个矫治器。 3、摘除方法 用干净的手指伸入口腔内将矫治器靠近后牙的末端先行拔除，然后在顺势将中段一起取出，上下颌可采用同样的方法。 4、保存方法 将矫治器清洗后放入矫治器盒中晾干和保存。常温常湿保存。 5、佩戴时间 （1）正常使用时，每个矫治器每天不少于20小时的佩戴；但在进食或需要咀嚼时，应当将矫治器摘下。 （2）更换矫治器时，只能按照序号更换下一副（下一序列）的矫治器，不可逆向（上一副）更换。特殊情况请遵医嘱。 （3）患者如不能按佩戴时间要求佩戴，可延长该矫治器使用时间，并告知接诊医师。 6、更换周期：遵医嘱，建议每副矫治器佩戴周期不超过14天。 7、复诊：患者应按授权接诊医师的要求，定期进行复诊以确定矫治效果和进度。
00179009 | 一次性使用微导管 |  | KDL | INT | MCS01-1；MCS01-1L；MCS02-1L；MCS01-2；MCS01-2L；MCS02-2；MCS02-2L；MCS01-3；MCS01-3L；MCS02-3；MCS02-3L；MCS01-4；MCS01-4L；MCS02-4；MCS02-4L；MCS01-5；MCS01-5L；MCS02-5；MCS02-5L；MCS01-6；MCS01-6L；MCS02-6；MCS02-6L |  | MCS01-1；MCS01-1L；MCS02-1L；MCS01-2；MCS01-2L；MCS02-2；MCS02-2L；MCS01-3；MCS01-3L；MCS02-3；MCS02-3L；MCS01-4；MCS01-4L；MCS02-4；MCS02-4L；MCS01-5；MCS01-5L；MCS02-5；MCS02-5L；MCS01-6；MCS01-6L；MCS02-6；MCS02-6L |  | 主要材料有Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。 |  | 国械注准20193030352 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 一次性使用微导管由导管、护套、导管座和显影环组成，导管外层涂有亲水涂层。主要材料由Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年 |  | 一次性使用微导管用于注射或输入对照介质和/或液体（如造影剂）和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈），神经血管应用除外 |  | 1、术前的准备 1）从包装中取出产品； 2）选择与本产品内径相匹配的导丝； 3）通过护套管对微导管进行肝素化处理，并保证本产品表面已经充分润滑； 2、微导管插入及撤出 1）将导丝插入到微导管内；2）然后将导丝以及微导管通过Y形止血阀或者鞘管，缓慢进入到病变所需位置； 3）微导管到位后，进行后续所需的诊断或治疗措施； 4）松开Y形止血阀，缓慢将微导管撤出血管。
00178890 | 一次性使用微导管 |  | KDL | INT | MCM01-0；MCM01-0L；MCM02-0；MCM02-0L；MCM01-1；MCM01-1L；MCM02-1；MCM02-1L；MCM01-2；MCM01-2L；MCM02-2；MCM02-2L；MCM01-3；MCM01-3L；MCM02-3；MCM02-3L；MCM01-4；MCM01-4L；MCM02-4；MCM02-4L；MCM01-5；MCM01-5L；MCM02-5；MCM02-5L；MCM01-6；MCM01-6L；MCM02-6；MCM02-6L |  | MCM01-0；MCM01-0L；MCM02-0；MCM02-0L；MCM01-1；MCM01-1L；MCM02-1；MCM02-1L；MCM01-2；MCM01-2L；MCM02-2；MCM02-2L；MCM01-3；MCM01-3L；MCM02-3；MCM02-3L；MCM01-4；MCM01-4L；MCM02-4；MCM02-4L；MCM01-5；MCM01-5L；MCM02-5；MCM02-5L；MCM01-6；MCM01-6L；MCM02-6；MCM02-6L |  | 主要材料有Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。 |  | 国械注准20193030352 |  | 三年 |  | PC、透析纸 |  | 一次性使用微导管由导管、护套、导管座和显影环组成，导管外层涂有亲水涂层。主要材料由Pebax、聚酰胺、304V不锈钢、PTFE、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚氨酯（TPU）等。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年 |  | 一次性使用微导管用于注射或输入对照介质和/或液体（如造影剂）和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈），神经血管应用除外 |  | 1、术前的准备 1）从包装中取出产品； 2）选择与本产品内径相匹配的导丝； 3）通过护套管对微导管进行肝素化处理，并保证本产品表面已经充分润滑； 2、微导管插入及撤出 1）将导丝插入到微导管内；2）然后将导丝以及微导管通过Y形止血阀或者鞘管，缓慢进入到病变所需位置； 3）微导管到位后，进行后续所需的诊断或治疗措施； 4）松开Y形止血阀，缓慢将微导管撤出血管。
00026272 | 一次性使用腔镜下切割吻合器组件 | 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 安克 |  | 吻合器：AKJQA-S、AKJQA-M、AKJQA-L、AKJQB-S、AKJQB-M、AKJQB-L;常规性组件：AKJQWZ-30-2.0mm、AKJQWZ-30-2.5mm、AKJQWZ-30-3.5mm、AKJQWZ-45-2.0mm、AKJQWZ-45-2.5mm、AKJQWZ-45-3.5mm、AKJQWZ-45-4.8mm、AKJQWZ-60-2.5mm、AKJQWZ-60-3.5mm、AKJQWZ-60-4.8mm、AKJQWX-30-2.0mm、AKJQWX-30-2.5mm、AKJQWX-30-3.5mm、AKJQWX-45-2.0mm、AKJQWX-45-2.5mm、AKJQWX-45-3.5mm、AKJQWX-45-4.8mm、AKJQWX-60-2.5mm、AKJQWX-60-3.5mm、AKJQWX-60-4.8mm;台阶型组件：AKJQWT-30-T、AKJQWT-30-P、AKJQWT-45-T、AKJQWT-45-P、AKJQWT-45-B、AKJQWT-60-T、AKJQWT-60-P、AKJQWT-60-B |  | 吻合器：AKJQA-S、AKJQA-M、AKJQA-L、AKJQB-S、AKJQB-M、AKJQB-L;常规性组件：AKJQWZ-30-2.0mm、AKJQWZ-30-2.5mm、AKJQWZ-30-3.5mm、AKJQWZ-45-2.0mm、AKJQWZ-45-2.5mm、AKJQWZ-45-3.5mm、AKJQWZ-45-4.8mm、AKJQWZ-60-2.5mm、AKJQWZ-60-3.5mm、AKJQWZ-60-4.8mm、AKJQWX-30-2.0mm、AKJQWX-30-2.5mm、AKJQWX-30-3.5mm、AKJQWX-45-2.0mm、AKJQWX-45-2.5mm、AKJQWX-45-3.5mm、AKJQWX-45-4.8mm、AKJQWX-60-2.5mm、AKJQWX-60-3.5mm、AKJQWX-60-4.8mm;台阶型组件：AKJQWT-30-T、AKJQWT-30-P、AKJQWT-45-T、AKJQWT-45-P、AKJQWT-45-B、AKJQWT-60-T、AKJQWT-60-P、AKJQWT-60-B |  | ABS,PC,TA1，不锈钢 |  | YZB/苏0208-2015 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 苏械注准20152020284 | 36个月 |  | 纸塑，吸塑盒 |  | 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件器身根据外形和结构的差异分为A、B两种型式。其中A型切割吻合器器身的安全钮为固定式；B型切割吻合器器身的安全钮为滑动式，根据接套长度分为长杆型（L）标准型（M）和短杆型（S）三种形式，根据组件有效切割长度分为30、45、60三种规格，根据组件结构不同分为常规直线型组件（WZ）；常规旋转型组件（WX）；台阶型组件（WT），常规型组件根据缝合钉高度不同分为四种尺寸，分别为2.0mm、2.5mm、3.5mm、4.8mm，台阶型组件根据钉仓颜色分为三种型号分别用字母T、P、B表示，黄褐色为T（钉高从内到外依次为2.0mm、2.5mm、3.0mm）、紫色为P（钉高从内到外依次为3.0mm、3.5mm、4.0mm）、黑色为B（钉高从内到外依次为4.0mm、4.5mm、5.0mm）。一次性使用腔镜下切割吻合器及组件由抵钉座、钉仓座、接套、固定手柄、活动手柄、拨盘、安全钮、复位钮、钉仓、切割刀和吻合钉组成。切割吻合器器身与组件可单独包装，每把吻合器出厂时配一个组件。抵钉座、钉仓座、接套采用符合标准GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板及钢带（12Cr18Ni9）材料制造，固定手柄、活动手柄、拨盘、安全钮、复位钮采用符合标准GB/T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂材料制成，钉仓采用符合标准YY/T0806-2010医用输液、输血、注射及其他医疗器械用聚碳酸酯专用料（PC）材料制成或采用符合标准GB/T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂材料制成，切割刀采用符合标准GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板及钢带（68Cr17）材料制造，吻合钉采用符合标准GB/T13810-2017外科植入物用钛及钛合金加工用材（TA1G）材料制造。本产品采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌，为一次性使用。 |  | 适用于外科手术中，开放或腔镜下消化道组织离断、切除和吻合； |  | 装载 1.组件的抵钉座与钉仓在包装内处于张开位置，切勿将其关闭。 警告：应根据组织厚度选择相应高度吻合钉的组件。过厚或过薄的组织将导致缝钉成型不良。 注意：在组件未正确安装到器身上之前，请不要拆除保护盖。 2.确定复位扭完全复位。 3.将合适的组件装入切割吻合器。将组件上的安装对准线与接套内芯上的安装线对齐，将组件完全插入到切割吻合器的接套内芯后，再按顺时针方向旋转45°，听到“咔嗒”声为组件锁定。此时切割吻合器接套内芯上的安装对准线与组件上的安装对准线对齐，锁紧按钮重新复位到原位。 4.将组件上的保护盖移除。 注意：再移除保护盖之前，请不要关闭组件抵钉座与钉仓。 卸载 1.将复位扭完全复位，使组件抵钉座与钉仓处于完全张开状态。转向拨扭成直线复位状态时（只有当装载旋转型切割吻合器组件时才需要操作此步骤）将锁紧按钮向下推动到底，逆时针旋转组件约45°，然后将组件从接套中取出。 操作步骤 注意：如将器械插入穿刺器前，须一次扣动活动手柄到底关闭组件抵钉座与钉仓。 1.将组件插入到合适的穿刺器中，或通过转换器插入到更大尺寸的穿刺器中。 注意：在体腔内完全张开抵钉座与钉仓前，必须确保抵钉座完全暴露于穿刺器套管外。 2.当组件完全进入体腔后，将复位扭向后拉到底，打开抵钉座与钉仓。（AKJQB型切割吻合器可直接单手推开活动手柄来打开抵钉座与钉仓。） 3.调节转动拨盘（可360°旋转），拧动转向拨扭（只有当装载旋转型切割吻合器组件时才能拧动）至合适的方向，将需要切割的组织置入组件抵钉座与钉仓内，确保抵钉座与钉仓内无其它障碍物。 注意：器械不会切割掉长度切割标记以外区域的组织。如果需要切割超过钉仓的长度（30mm、45mm或60mm）的组织,则需要更换多个完整的组件。 警告：如果组织放置超过组件终止位，可能导致器械故障。任何超过切割终止位外的组织将不会被切断。 4.扣动活动手柄到底一次，使组件的抵钉座与钉仓夹紧待手术组织。器械手柄有内置保险装置，在没有按下绿色安全扭之前，器械将不会被击发和切断组织。 警告：未按下绿色安全扭之前，不要试图强行扣动活动手柄，否则将导致损坏。在击发前，可张开器械组件的抵钉座与钉仓，然后重新定位需切割的组织。 5.按下绿色安全钮，连续扣动活动手柄，中途切忌犹豫停顿，直到切割刀定位块滑到组件钉仓座中心槽的末端。组织被切开的同时，两侧组织被同时缝合完成。 注意：连续扣动活动手柄是为了确保钛钉被完全击发。连续扣动活动手柄的次数依据组件的缝钉线长度而定（30mm、45mm或60mm）。击发不完全将导致切割不完全和/或缝钉成型不良，从而无法有效止血。 6.器械完全击发后，将复位扭向后拉到底。使组件的抵钉座与钉仓张开，小心移走器械。 7. 一次扣动活动手柄到底，关闭器械组件的抵钉座与钉仓，将器械从体腔内取出，并卸载组件。 注意：在同一台手术的同一个病人，切割吻合器通过更换组件，最多可击发25次。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
国械注准20233131775 |  | 经导管二尖瓣夹系统 |  | 中国 |  |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-25 |  |  | 2023-11-30 |  | 2028-11-29 |  |  |  | 杭州德晋医疗科技有限公司 | [5 empty] | 经导管二尖瓣夹系统由导引鞘、瓣膜夹系统两个部件组成。其中导引鞘包含24F调弯鞘和扩张器两个组件。瓣膜夹系统包含瓣膜夹和瓣膜夹输送系统两个组件，瓣膜夹输送系统包含装载器组件,11F调弯鞘、夹子输送导管三个组件，其中装载器组件包含套筒和装载器两个组件。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 经导管二尖瓣夹系统由导引鞘、二尖瓣夹系统两个部件组成。其中导引鞘包含24F调弯鞘和扩张器两个组件。二尖瓣夹系统包含二尖瓣夹和输送系统两个组成部分，输送系统包含装载器组件、11F调弯鞘、夹子输送导管三个组成部分，其中装载器组件包含套筒和装载器两个组成部分。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。该类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病治疗经验的心脏疾病专家。该产品由接受过心脏介入导管技术（包括经房间隔穿刺术）培训并经过准确使用本器械系统相关培训的临床医生使用，还需要具备一名心脏超声专科医生。 |  | 3
国械注进20152161631 |  | 眼科无菌患者接口 | [5 empty] | 2019-01-15 | 2022-06-16 |  |  | 2019-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2029-01-14 |  |  | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 |  | 爱尔康威福莱特公司WaveLightGmbH |  |  |  | 眼科无菌患者接口由压平锥、吸引环、真空管路、过滤器和真空接头组成。其中压平锥、吸引环、真空管路、过滤器和真空接头分别由热塑性工程塑料、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚氯乙烯、及ABS塑料制成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。灭菌有效期36个月。 |  | 配合WaveLight FS200型激光角膜手术系统使用时固定患者眼球。 |  | 2
浙械注准20192400022 |  | 总抗氧化状态检测试剂盒（比色法） | [9 empty] | 2019-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2029-01-17 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、2,2'-联氮-双-(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)、正铁肌红蛋白；试剂2：过氧化氢；校准品：总抗氧化状态、磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖；质控品：总抗氧化状态、磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白、葡萄糖。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清中总抗氧化状态浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20182400333 |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2018-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液，胆固醇酯酶，胆固醇氧化酶，磷脂酶，过氧化物酶，N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺钠盐，1-丁基-3甲基咪唑六氟磷酸盐；试剂2：磷酸盐缓冲液，4-氨基安替比林，乙二胺四乙酸；校准品：小而密低密度脂蛋白胆固醇，磷酸盐缓冲液，氯化钠，牛血清白蛋白，乳糖；质控品：小而密低密度脂蛋白胆固醇，磷酸盐缓冲液，氯化钠，牛血清白蛋白，乳糖。 |  | 用于人血清和血浆中小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)浓度的定量测定。 | 2
浙械注准20192400593 |  | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-10-28 |  | 2024-10-27 | [13 empty] | 2
浙械注准20192400377 |  | 胰岛素检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 胰岛素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-07-12 |  | 2024-07-11 | [13 empty] | 2
国械注进20153171314 |  | 树脂水门汀 | 树脂水门汀 Adhesive Resin Cement |  | 德国 |  |  |  | 2023-03-17 |  |  | 2019-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2029-03-10 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 本产品由本剂和催化剂组成。本剂主要由硅烷处理的玻璃粉末，三甘醇二-2-甲基丙烯酸酯，2-丙烯酸，2甲基-,1,1‘-[1-(羟甲基)-1,2-乙二基]酯，1,1,1-三甲基-N-(三甲基硅烷基)硅烷胺、硅石的水解产物，玻璃纤维，过硫酸钠组成；催化剂主要由硅烷处理的玻璃粉末、(1-甲基亚乙基)双(4,1-苯氧基-3,1-亚丙基)双甲基丙烯酸酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,12-十二双醇酯、巴比妥酸钙、硅烷化的硅石、氢氧化钙组成。 |  | 用于全瓷、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接；2-3单位的马里兰桥和3单位的嵌体/冠嵌体桥（磨牙症或牙周炎患者除外）的粘接；玻璃纤维桩的最终粘接；最终粘接全瓷和复合材料贴面；种植体基台上的全瓷、复合材料或金属修复体的最终粘接。 | 3
国械注许20143140155 |  | 水胶体敷料 | 水胶体敷料 3M親水性敷料 |  | 台湾 |  |  |  | 2023-05-26 |  |  | 2019-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2029-03-18 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 |  | 臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 |  |  |  | 该产品由水胶体、聚氨酯薄膜背衬及PET衬垫组成。经射线灭菌, 一次性使用。 |  | 本产品适用于表浅擦伤、裂伤、破皮、一度烫伤、慢性褥疮。累积使用时间不超过28天。 | 3
国械注准20203060799 |  | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | [9 empty] | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | [13 empty] | 3
京械注准20192030108 |  | 一次性使用颅骨钻头 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 |  | 京械注准20192030108 |  | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 | [5 empty] | 产品由主钻头、副钻头、连接轴组件、弹簧、转接轴组成。 |  | 主要用于手动或电动颅钻配套组装后供脑外科手术钻孔使用。 | 2
渝械注准20232200084 |  | 灸疗器 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-06 |  | 2028-04-05 |  |  |  | 重庆百笑医疗设备有限公司 | [5 empty] | 灸疗器分BX-JLQ-A型、BX-JLQ-B型。A型灸疗器由灸盖、定位金属支架、灸柱、胶贴、筒身组成，其中灸盖、定位金属支架和筒身组成灸筒，灸柱主要由艾绒柱组成，胶贴由压敏胶、无纺布和离型纸组成。B型灸疗器由灸盖、上滤片、侧面滤片、定位金属支架、灸柱、胶贴、筒身组成，其中灸盖、定位金属支架、上滤片、侧面滤片和筒身组成灸筒，灸柱主要由艾绒柱组成，胶贴由压敏胶、无纺布和离型纸组成。 |  | 适用于灸疗，通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 |  | 2
渝械注准20212200044 |  | 雷火灸 | [9 empty] | 2021-03-19 |  | 2026-03-18 | [13 empty] | 2
川械注准20192170003 |  | 定制式正畸矫治器 | [9 empty] | 2019-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2029-01-14 | [9 empty] | 定制式正畸矫治器采用聚对苯二甲酸乙二酯-乙二醇共聚酯材料制成。 |  | 适用于口腔正畸。 | 2
国械注准20193030166 |  | PTCA球囊扩张导管 | [6 empty] | 2023-12-21 |  |  | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2029-03-12 | [12 empty] | 3
苏械注准20192020184 |  | 一次性使用直线形吻合器及组件 | [6 empty] | 2023-04-18 |  |  | 2019-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 苏械注准20192020184 | [7 empty] | 一次性使用直线形吻合器及组件由抵钉座、吻切组件、定位杆、盖板、手柄、保险、固定手柄、调节螺母、推钉片和吻合钉组成，按组件缝合长度不同分为5种规格，根据吻合钉高度不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。每把吻合器出厂时配置一个或两个组件。 | 一次性使用直线形吻合器及组件由抵钉座、吻合组件、定位杆、盖板、手柄、保险、固定手柄、调节螺母、推钉片和吻合钉组成，按组件缝合长度不同分为5种规格，根据吻合钉高度不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。每把吻合器出厂时配置一个或两个组件。 | 适用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 |  | 2
苏械注准20192020186 |  | 一次性荷包缝合器 | [6 empty] | 2023-07-27 |  |  | 2019-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 苏械注准20192020186 | [7 empty] | 一次性荷包缝合器由组件、荷包线、鳃轴、荷包缝合器外钳片、荷包缝合器内钳片、保险机构、荷包钉组成，根据组件长度分为两种。荷包钉采用TA1G或TA2G制成，荷包线采用合成纤维（聚酰胺或聚丙烯）材料制作的非吸收性外科缝线制成。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。 | 一次性荷包缝合器由组件、荷包线、鳃轴、荷包缝合器外钳片、荷包缝合器内钳片、保险机构、荷包钉组成，根据组件长度分为两种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供临床外科做荷包缝合用。 |  | 2
国械注进20153172378 |  | 树脂加强型玻璃离子水门汀 Nexus RMGI | [9 empty] | 2019-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2029-08-18 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20193171768 |  | 流动性复合树脂修复材料 Dyad Flow | [9 empty] | 2019-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 2029-03-03 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20153171964 |  | 树脂桩核修复材料 Build-it FR | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注准20193141527 |  | 一次性使用静脉输液针 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 3
国械注进20152062735 |  | 先端帽 | [9 empty] | 2019-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2029-01-23 | [12 empty] | 2
国械注进20153010952 |  | 双极高频超声双输出手术系统 | [9 empty] | 2019-03-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 | [12 empty] | 3
川械注准20182040157 |  | 椎体成形导向系统 | 椎体成形导向系统 | [5 empty] | 2023-05-25 |  |  | 2018-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2028-11-15 |  | 川械注准20182040157 |  | 四川阿尔泰医疗器械有限公司 | [5 empty] | ZTCX-Ⅰ型由穿刺系统Ⅰ型、穿刺系统Ⅱ型、扩张系统、骨水泥注入系统、扩张椎钻、导针组成；ZTCX-Ⅱ型由穿刺系统Ⅰ型、穿刺系统Ⅱ型、扩张系统、骨水泥注入系统、扩张椎钻、导针、球囊扩充压力泵组成；其中穿刺系统Ⅰ型由穿刺针和穿刺针套管组成、穿刺系统Ⅱ型由穿刺针和穿刺针套管组成、扩张系统由扩张器和扩张器套管组成、骨水泥注入系统由骨水泥注入推杆和骨水泥注入套管组成。产品无菌，采用环氧乙烷灭菌。 |  | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 | 2 | 2
国械注准20193040121 |  | 椎体扩张球囊导管 | 椎体扩张球囊导管 | [5 empty] | 2023-09-11 |  |  | 2019-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2029-03-05 |  |  |  | 四川阿尔泰医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品由显影标志、芯管、球囊、外管、护套、手柄组件、支撑丝组件、保护套组成。其中显影标志由化学成分符合ISO13782标准要求的金属钽材料制成，支撑丝组件由符合GB/T1220标准要求的06Cr19Ni10(304不锈钢)材料制成；球囊、芯管和外管由聚氨酯（TPU）材料制成；护套、保护套由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成；手柄组件由聚碳酸酯（PC）材料制成。环氧乙烷灭菌包装，无菌有效期3年。 |  | 适用于因椎体压缩性骨折需进行椎体后凸成形术时，恢复椎体高度，形成骨水泥注入腔道。 | 3 | 3
赣械注准20192140036 |  | 肠胃营养袋 | [6 empty] | 2023-10-31 |  |  | 2019-02-11 | 2024-02-11 | 2024-02-10 | 2029-02-10 | [12 empty] | 2
国械注进20183460101 | 国械注进20183130101 | 脊柱内固定系统组件 |  |  | 美国 |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | 2022-04-21 |  |  | 2018-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2028-03-14 |  |  |  | 美敦力（上海）管理有限公司 |  | Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. |  |  |  | 脊柱内固定系统由万向螺钉，固定角度螺钉，螺塞组成。万向螺钉的钉头、卡环和骨螺钉采用符合GB/ T 13810要求的TC4ELI钛合金制造，万向螺钉垫圈采用符合GB/ T13810要求的TA2纯钛制造，固定角度螺钉和螺塞采用符合GB/ T13810要求的TC4ELI钛合金制造。非灭菌包装。 |  | 脊柱内固定系统用于胸椎、腰椎或骶椎节段的固定和稳定，以辅助其融合。 | 3
国械注进20193030007 |  | 远端通路导管SOFIA Distal Access Catheter |  |  | 美国 |  | 北京微仙医疗科技有限公司 |  |  |  |  | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 |  | 国械注进20193030007 |  | 北京微仙医疗科技有限公司 |  | MicroVention,Inc. 美科微先公司 |  |  |  | 该产品是一种非锥形的单腔导管，导管内壁材料为聚四氟乙烯和聚烯烃，管身使用不锈钢线圈和编织丝双层复合结构，导管外壁材料为聚氨酯、PEBAX和聚酰胺，外表面带有亲水涂层。部分型号规格的远端具有蒸汽可塑性，并带有不透射线标记。亲水涂层材料为Hydak B-23K和Hydak A-15。包装内还有附件导入鞘管，部分型号规格配有蒸汽塑形杆。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 该产品适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；有助于导入诊断性或治疗装置；不适用于冠状动脉。 | 3
国械注进20153171151 |  | 自粘接树脂粘固剂 | 自粘接树脂粘固剂 Self-Adhesive Resin Cement |  | 德国 |  |  |  | 2022-09-20 |  |  | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 双重固化，自粘接的树脂粘接剂。主要成分，粉：玻璃粉，硅石。液：二甲基丙烯酸磷酸甘油酯，二甲基丙烯酸甲酯，二甲基丙烯酸酯，二缩三乙二醇双甲基丙烯酸酯。 |  | 用于间接陶瓷、复合树脂和金属修复体的粘接。 | 3
湘械注准20192140020 |  | 医用凝胶创面敷料 | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
国械注准20183080504 |  | 一次性使用麻醉穿刺套件 |  |  |  | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | [5 empty] | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | [8 empty] | 一次性使用麻醉穿刺包基本配置：一次性使用麻醉用针-硬膜外麻醉穿刺针、腰椎麻醉穿刺针I型、腰椎麻醉穿刺针II型、麻醉导管、导管接头、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器。选用器械配置：一次性使用麻醉用过滤器-空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、全玻璃注射器、导引针、负压管、消毒液刷、橡胶外科手套（无粉）、敷料巾（覆膜洞巾）、手术巾、脱脂纱布、创口贴、医用透气胶带、导管固定垫、塑料托盘组成 |  | 本产品适用于硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉时进行穿刺、注射药物 |  | 3
苏械注准20182141776 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [9 empty] | 2017-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
国械注进20193010160 |  | 超声高频外科集成系统超声刀头 Harmonic HD 1000i Ultrasonic Surgical Devices |  |  | 美国 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-03-30 |  |  | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 |  |  |  | 爱惜康内镜外科器械有限责任公司 |  | Ethicon Endo-Surgery, LLC |  |  |  | 产品由涂层刀头、夹臂和组织垫、轴杆、旋转钮、能量按钮、高级止血能量按钮、握手、关闭杆、换能器组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  | 产品与超声高频外科集成手术设备（ GEN11CN、软件发布版本号：2016-1）配合使用，在手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管。本产品的高级止血模式可在与其他止血手段配合下用于闭合直径不超过7mm的肺血管。 | 3
国械注进20183462182 | 国械注进20183132182 | 脊柱后路内固定螺钉 |  |  | 瑞士 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-04-16 |  |  | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2028-07-05 |  |  |  | 迈道国际有限公司 |  | Medos International SARL |  |  |  | 该产品由一系列单向螺钉、万向螺钉、复位螺钉、内锁紧螺钉组成，采用符合GB/T 13810要求的TC4ELI钛合金材料制成，产品表面无着色，一次性使用，非灭菌状态提供。 |  | 与该企业同一系统产品配合，适用于胸腰骶椎的后路内固定。 | 3
川械注准20182630035 | 川械注准20182170035 | 定制式固定义齿 | [9 empty] | 2018-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-22 | 2028-01-22 | [12 empty] | 2
国械注准20193141760 |  | 一次性使用袋式输液器 带针 | [6 empty] | 2023-10-12 |  |  | 2019-04-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2029-03-31 |  |  |  | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | [5 empty] | 一次性使用袋式输液器带针产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、悬挂装置、加药注射件、液袋、滴管、滴斗、流量调节器、药液过滤器和一次性使用静脉输液针组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。 |  | 本产品适用于医疗单位重力输液时分装输注。 | 3
豫械注准20182140858 |  | 一次性使用胃镜检查包 | [9 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140861 |  | 医用无菌垫单 | [9 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2
国械注进20142046074 |  | 刨削头 | [6 empty] | 2023-02-23 |  |  | 2019-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | [12 empty] | 2
国械注进20193131868 |  | 软组织铆钉用垫圈 Linvatec Soft Tissue Anchoring Implants | [6 empty] | 2022-12-07 |  |  | 2019-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2029-03-18 | [12 empty] | 3
粤械注准20182141074 |  | 一次性使用输尿管支架 | [9 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20182081116 |  | 一次性使用鼻咽通气道 | [9 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20182021075 |  | 一次性使用气管插管导丝 | [9 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2
沪械注准20192170061 |  | 定制式隐形正畸矫治器 | 定制式正畸矫治器 | [8 empty] | 2019-03-13 |  | 2024-03-12 | [12 empty] | 适用于口腔正畸 | 2
浙械注准20212400499 |  | 糖类抗原50检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 糖类抗原50检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2021-11-12 |  |  |  | 2021-11-12 |  | 2026-11-11 |  |  |  | 美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗人糖类抗原50抗体；固相试剂：包被有鼠抗人糖类抗原50抗体的磁性微球；辅助试剂：牛血清白蛋白；校准品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、糖类抗原50；质控品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、糖类抗原50。（具体内容详见说明书） |  | 用于人血清中糖类抗原50浓度的体外定量测定。 |  | 2
粤械注准20192140012 |  | 藻酸盐敷料 | [9 empty] | 2019-01-21 | 2024-01-21 | 2024-01-20 | 2029-01-20 | [12 empty] | 2
国械注许20193170001 |  | 内六角种植体配件 | 内六角种植体配件卓越內六角植體系統 |  | 中国台湾 |  |  |  | 2022-12-21 |  |  | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 |  |  |  | 士卓曼（中国）投资有限公司 |  | 台湾美佳境股份有限公司台灣美佳境股份有限公司 |  |  |  | 本产品由愈合基台、封口螺丝、基台、角度基台和临时基台组成。材料及表面处理见附件。 |  | 本产品与种植体配合使用，用于支持和固定义齿。愈合基台与种植体连接后，用于塑形牙龈；封口螺丝用于在骨整合期间，保护种植体内部孔洞，避免异物进入；基台与角度基台与种植体接合后用于支撑牙冠；临时基台是为了让患者适应种植完成后牙齿的咬合情况，于患者口内约3-4周后拆除。 | 3
国械注进20183171023 |  | 牙科种植体 |  |  | 韩国 |  |  |  | 2022-06-15 |  |  | 2018-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-11 | 2028-08-11 | [5 empty] | 韩国沃兰牙科器械有限公司WARANTEC CO., Ltd. |  |  |  | 该产品由Inplant形种植体、Inplant 形种植体覆盖螺钉、Inplant直形通用种植体及Inplant直形通用种植体覆盖螺钉组成。材质为符合GB/T 13810的TA4G，表面经喷砂酸蚀处理；伽马射线灭菌。 |  | 本产品用于植牙手术，取代天然牙根，通过外科手术植入上颌或下颌牙槽骨内，为缺失牙的修复提供支持和固定。 | 3
豫械注准20192010042 |  | 针形高频电极 | [6 empty] | 2023-06-30 |  |  | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注进20152171518 |  | 粘结剂预置陶瓷托槽 | 粘结剂预置陶瓷托槽 Clarity ADVANCED Ceramic Brackets with |  | 瑞士 |  |  |  | 2022-11-08 |  |  | 2019-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 |  | 3M Unitek Corporation |  |  |  | 托槽主体由氧化铝构成，托槽底板由二氧化硅混合物构成。APCTM Flash-Free粘结剂主要由双酚-A-二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、双酚-A-双（2-羟乙基醚）二甲基丙烯酸酯和聚丙烯组成。详见附页。 |  | 适用于口腔科正畸治疗。 | 2
粤械注准20182100719 | 粤械注准20182040719 | 骨水泥填充器 | [9 empty] | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-16 | 2028-07-16 | [12 empty] | 2
粤械注准20182090375 | 粤械注准 20182020375 | 一次性使用输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2018-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-26 | 2028-03-26 | [9 empty] | 产品按种类分为直型和Y型输尿管导引鞘。由扩张器接头、鞘管接头、鞘管管体、扩张器管体组成。导引鞘管由聚酰胺弹性体、304不锈钢和聚四氟乙烯制成，扩张器导管由聚乙烯制成，导引鞘和扩张器的表面有亲水润滑涂层（聚乙烯吡络烷酮），导引鞘直型接头采用聚酰胺弹性体制成，导引鞘Y型接头采用聚碳酸酯和热塑性弹性体制成，扩张器接头采用聚丙烯制成。 |  |  | 2
粤械注准20142040286 |  | 椎体成形工具包 | [9 empty] | 2019-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2029-01-14 | [12 empty] | 2
粤穗械备20180877号 |  | 骨科定位片 | [9 empty] | 2018-08-17 |  | 2023-08-16 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
国械注进20193131533 |  | 瓣膜 |  |  | 哥斯达黎加 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2023-11-06 |  |  | 2019-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-03 | 2029-01-03 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 圣犹达医疗用品有限公司 St. Jude Medical |  |  |  | 该产品由猪主动脉瓣膜瓣叶制成,瓣膜的流出边附有一条牛心包组织带。瓣膜安装在聚酯纤维材料覆盖的弹性乙缩醛共聚物支架上。缝合圈内有316L 不锈钢丝,用于获得射线显像。产品保存在0.5%甲醛溶液中。液体化学剂灭菌。货架有效期4年。 |  | 该产品用于需要更换病变、损坏或功能障碍的主动脉和/或二尖瓣心脏瓣膜的患者,瓣膜也可用于更换早先植入的主动脉和/或二尖瓣人工心脏瓣膜。 | 3
国械注准20223401813 |  | 游离前列腺特异性抗原（fPSA)检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [5 empty] | 2022-12-28 |  |  | 2024-01-09 | 2022-12-28 |  | 2027-12-27 | [9 empty] | 试剂盒由检测卡、检测缓冲液、SD卡和吸管（选配）组成。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血样本中游离前列腺特异性抗原（fPSA)的含量。主要用于对前列腺恶性肿瘤患者进行动态检测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 2
国械注准20183100580 |  | 一次性使用动静脉穿刺器 | [9 empty] | 2018-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2028-12-18 | [12 empty] | 3
国械注准20153140487 |  | 一次性使用无菌注射针 | [5 empty] | 2019-03-11 | 2023-04-06 |  |  | 2019-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | [8 empty] | 一次性使用无菌注射针由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料为不锈钢304；针座、保护套材料为聚丙烯。 |  | 与一次性使用无菌注射器配套使用，也适合于其他相适应的注射器配套使用，作为对人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射药液，或调配药液时用。 |  | 3
京械注准20192400059 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400058 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
苏械注准20212011778 |  | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2021-12-30 |  | 2026-12-29 | [10 empty] | 电动腔镜吻合器由器身、臂杆、抵钉座、钉仓座组成。钉仓组件由钉仓、推钉片、推钉板、吻合钉组成。附件：取钉器、电池包、可拆卸吻合器钉砧组件(可选配)。该产品以无菌状态提供，经钴-60辐照或环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20192080136 |  | 一次性使用喉镜片 | [9 empty] | 2019-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-11 | 2029-02-11 | [12 empty] | 2
国械注进20193132001 |  | 尿道支架系统 | [9 empty] | 2019-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2029-04-22 | [12 empty] | 3
苏械注准20192020185 |  | 一次性腹腔镜用管型吻合器 | [6 empty] | 2023-04-28 |  |  | 2019-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 苏械注准20192020185 | [7 empty] | 一次性腹腔镜用管型吻合器由抵钉座（Y12Cr18Ni9、06Cr19Ni10）、吻切组件、弯套管组件、手柄（ABS、PC）、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀（06Cr19Ni10、30Cr13）、吻合钉（TA1G、TA2、Ti-6Al-4V）、垫刀圈及荷包接杆（聚丙烯、PC）组成。 | 一次性腹腔镜用管型吻合器由抵钉座组件、吻切组件、弯套管组件、手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈及荷包接杆(选配)组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于在腹腔镜下的微创手术中或开放性手术中，对消化道的端端、端侧、侧侧吻合。 | 适用于在腹腔镜下的微创手术中或开放性手术中，对消化道的端端、端侧、侧侧吻合。 | 2
国械注进20153172602 |  | 通用树脂粘合剂系统 NX3 | [9 empty] | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20143176238 |  | 牙科粘接剂 OptiBond S | [9 empty] | 2019-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2029-07-30 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
国械注进20193170288 |  | 牙科复合树脂 SonicFill2 | [9 empty] | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 3
苏械注准20192020188 |  | 一次性使用管形吻合器 | [6 empty] | 2023-04-13 |  |  | 2019-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 苏械注准20192020188 | [7 empty] | 一次性使用管形吻合器主要由抵钉座、吻切组件、器体、固定手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆组成，根据调节螺母外形的不同分为YWH和YWHD两种型号，按吻切组件的外径不同分为十一种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 一次性使用管形吻合器由抵钉座、吻切组件、器体、固定手柄、活动手柄、保险、调节螺母、环形刀、吻合钉、垫刀圈、荷包接杆组成，根据调节螺母外形的不同分为YWH和YWHD两种型号，按吻切组件的外径不同分为十一种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 |  | 2
国械注准20193141525 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 3
沪械注准20192020032 |  | 无菌手术刀片 | [9 empty] | 2019-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-13 | 2029-02-13 | [12 empty] | 2
国械注准20193141528 |  | 一次性使用无菌注射针 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 3
皖械注准20192080008 |  | 一次性使用医用喉罩 | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
川械注准20192220020 |  | 真空采血管 | [9 empty] | 2019-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2029-01-23 | [12 empty] | 2
国械注准20143401891 |  | 37种人乳头状瘤病毒分型检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | [9 empty] | 2019-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2029-01-01 | [9 empty] | PCR试剂盒：PCR 混合液、DNA 聚合酶、阳性对照、阴性对照；杂交试剂盒：杂交液、封阻液、酶标液、溶液A、溶液B、杂交膜、显色液。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于女性宫颈脱落细胞样本中37种人乳头状瘤病毒DNA的分型定性检测，包括HPV 6、11、42、43、44、16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、81、26、34、40、54、55、57、61、67、69、70、71、72、73、82、83及84型。 | 3
国械注进20173075196 |  | 动态葡萄糖监测系统 | 持续葡萄糖监测系统 | [8 empty] | 2022-06-14 |  | 2027-06-14 | [13 empty] | 3
国械注准20223130444 |  | 神经外科生物补片 | 硬脑（脊）膜补片 |  |  |  |  | 2022-04-06 |  |  |  | 2022-04-06 |  | 2027-04-05 |  |  |  | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品取自于牛心包组织，经化学改性处理制成。辐照灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于神经外科硬脑（脊）膜修补或替代。 | 适用于硬脑（脊）膜修补或替代。 | 3
国械注准20153140395 |  | 一次性使用无菌输液接头 | [6 empty] | 2023-08-29 |  |  | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 2028-12-06 | [12 empty] | 3
京械注准20152400655 |  | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 2029-01-27 | 2029-01-27 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140653 |  | 一次性使用口罩 | 一次性使用医用口罩 | [8 empty] | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [9 empty] | 一次性使用医用口罩由口罩体（含鼻夹）、口罩带组成，口罩体为三层结构，中层为聚丙烯熔喷布材料制成的过滤层，其他各层由非织造布制成。鼻夹由可弯折的可塑性材料制成，耳挂式口罩带由氨纶材料制成，绑带式口罩带由非织造布材料制成。 |  | 供临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。 | 2
国械注准20183130539 |  | 生物型组合髋关节假体 | [9 empty] | 2018-12-12 | 2024-01-05 | 2023-12-11 | 2029-01-04 | [12 empty] | 3
国械注准20153040284 |  | 椎体成形成套手术器械 | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 3
苏械注准20192020269 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [6 empty] | 2023-12-07 |  |  | 2019-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2029-03-20 | [12 empty] | 2
国械注进20153171165 |  | 预成树脂牙科材料 | 预成树脂牙科材料 Lava Ultimate CAD/CAMRestorative |  | 美国 |  |  |  | 2022-11-29 |  |  | 2019-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2029-04-14 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 |  | 3M ESPE Dental Products |  |  |  | 产品主要成分：硅烷化氧化锆/硅填料、硅烷化硅填料、乙氧化双酚A甲基丙烯酸双酯、硅烷化氧化锆。 产品主要性能：外观：目测检查，预成树脂牙科材料应为块状物，无可见杂质，无外来异物；挠曲强度：应不小于50MPa。 |  | 产品适用于切削制作嵌体、高嵌体、贴面。 | 3
京械注准20192400056 |  | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400055 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400054 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法) | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400053 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400051 |  | 亮氨酸氨肽酶测定试剂盒（L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400050 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400048 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400047 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400046 |  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140063 |  | 一次性使用肛门管 | [9 empty] | 2019-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2029-01-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020183 |  | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | [6 empty] | 2023-05-09 |  |  | 2019-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 苏械注准20192020183 | [7 empty] | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由一次性腔镜用直线型切割吻合器器身及组件两部分组成。吻合器器身主要由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位帽、外壳、环形把手、转向旋钮组成；旋转型组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳组成；直型组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳组成。钉砧组件采用（06Cr19Ni10、12Cr17Ni7、05Cr17Ni4Cu4Nb）制成，推钉片、钉匣外壳、钉仓、枪管内芯采用尼龙（PPA+35%GF）制成，切割刀采用30Cr13制成，钉匣底座采用12Cr17Ni7制成，切割刀定位块采用05Cr17Ni4Cu4Nb制成，枪管内芯套管、钉匣外壳套管采用06Cr19Ni10，吻合钉采用Ti-3A1-2.5V制成。器身根据结构不同分为YNQ、WTYZT两种型号，每种型号器身根据枪管长度不同分为A、B、C三种型号，组件根据钉砧组件顶部形状及组件头部是否可以弯转分为JN-D、JN-Z、WTZJ-1、WTZJ-2四种型号，每种型号的组件根据缝合长度不同分为30mm、45mm、60mm三种规格，吻合钉根据高度不同分为2.0mm、2.5mm、3.5mm、4.0mm、4.8mm共5种规格。YNQ-A（B、C）-Z（D）、WTYZT-1（2、3）-Z（D）出厂时配一个器身和一个组件,YNQ-A（B、C）、WTYZT-1（2、3）出厂时不带组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件由器身及组件两部分组成。吻合器器身主要由铰接连杆、枪管内芯、枪管内芯套管、旋转轴套、保险按钮、复位冒、外壳、环形把手、转向旋钮、钉匣解锁按钮组成；转动型组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳套管组成；直型组件主要由钉仓、钉砧组件、钉匣底座、切割刀定位块、钉匣外壳组成。器身根据结构不同分为YNQ、WTYZT两种型号，每种型号器身根据枪管长度不同分为标准型、短柄型、加长型三种型号，组件根据钉砧组件顶部形状及组件头部是否可以弯转分为JN-D、JN-Z、WTZJ-Z、WTZJ-D四种型号，每种型号的组件根据缝合长度不同分为30mm、45mm、60mm三种规格，吻合钉根据高度不同分为2.0、2.5、3.5、4.0、4.8共5种规格。YNQ-A（B、C）-Z（D）、WTYZT-1（2、3）-Z（D）出厂时配一个器身和一个组件,YNQ-A（B、C）、WTYZT-1（2、3）出厂时不带组件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。 |  | 2
苏械注准20192400004 |  | α-淀粉酶检测试剂盒（连续监测法） | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 | [12 empty] | 2
国械注准20193140017 |  | 藻酸盐敷料 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [9 empty] | 藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型，非自粘型由藻酸盐纤维组成；自粘型由聚氨酯薄膜、藻酸盐敷芯和离型纸组成。本产品经辐射灭菌，产品无菌，仅供一次性使用。 |  | 本产品适用于体表覆盖创面，吸收创面渗液。 | 3
国械注进20192171535 |  | 热牙胶充填机 |  |  | 韩国 |  | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |  | 2023-05-26 |  |  | 2019-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-03 | 2029-01-03 |  |  |  | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |  | B&L Biotech,Inc |  |  |  | 该产品由充填机主机、保护帽、（可重复使用）针头（型号包括：20ga、23ga、25ga）、针保护套、充电器基座、电源适配器、活塞、电池、针头扳钳、除尘毛刷组成。 |  | 本产品用于加热牙胶，并将热牙胶充填入已备好的牙齿根管内，以快速完全地封闭根管。 | 2
国械注准20193131593 |  | 棘突撑开器 | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 3
国械注准20193130127 |  | 椎体融合器 | [9 empty] | 2019-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2029-03-05 | [12 empty] | 3
粤深械备20210902号 |  | 运送培养基 | [5 empty] | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-08-02 | 2023-11-06 | 2022-12-31 |  |  |  | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | [5 empty] | 由缓冲剂，等渗剂，营养剂，还原剂，凝固剂，显色剂等组成。 | Ⅰ型-Cary-Blair 由硫代乙醇酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、氯化钙、琼脂组成；Ⅰ型-Cary-Blair-AC 由硫代乙醇酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、氯化钙、 琼脂、活性炭组成；Ⅰ型-Cary-Blair-L 由硫代乙醇酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、氯化钙组成；Ⅱ型-Amies 由硫乙醇酸钠、氯化钠、氯化钾、氯化镁、 磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钙、琼脂组成；Ⅱ型-Amies-AC 由硫乙醇酸钠、氯化钠、氯化钾、氯化镁、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钙、琼脂、 活性炭组成；Ⅱ型-Amies-L 由硫乙醇酸钠、氯化钠、氯化钾、氯化镁、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钙组成；Ⅲ型-Stuart 由甘油磷酸钠、半胱氨酸 盐酸盐、硫代乙醇酸钠、氯化钙、琼脂组成；Ⅲ型-Stuart-AC 由甘油磷酸钠、L-半胱氨酸盐酸盐、硫代乙醇酸钠、氯化钙、琼脂、活性炭组成；Ⅲ型- Stuart-L 由甘油磷酸钠、L-半胱氨酸盐酸盐、硫代乙醇酸钠、氯化钙组成；Ⅳ型-B 群链球菌由蛋白胨、玉米淀粉、葡萄糖、丙酮酸钠、盐酸半胱氨酸、 硫酸镁、对氧氮己环丙磺酸、磷酸氢二钠、甲氨蝶呤钠、结晶紫和琼脂组成；Ⅳ型-B 群链球菌-AC 由蛋白胨、玉米淀粉、葡萄糖、甘油磷酸钠、琼 脂、活性炭组成；Ⅳ型-B 群链球菌-L 由蛋白胨、玉米淀粉、葡萄糖、甘油磷酸钠组成。Ⅴ型-SPG 由甘油磷酸钠、蔗糖、谷氨酸、琼脂组成；Ⅴ型-SPG-L 由甘油磷酸钠、蔗糖、谷氨酸组成 | 用于临床采集样本的转运保存。 |  | 1
豫械注准20182140860 |  | 一次性使用口腔包 | [9 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140859 |  | 一次性使用无菌保护罩 | [9 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2
国械注进20182172682 |  | 硅烷预处理剂(商品名：Monobond N) | 硅烷预处理剂 Monobond N | [8 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400594 |  | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-10-28 |  | 2024-10-27 | [13 empty] | 2
京械注准20192400057 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400052 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400049 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
京械注准20192400045 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2029-02-01 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400003 |  | α1-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-12-04 |  |  | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400001 |  | κ轻链检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20192400002 |  | λ轻链检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20222080945 |  | 支气管封堵导管 |  | 中国江苏南京 |  |  |  | 2022-03-28 | 2023-12-22 |  |  | 2022-03-28 | 2023-12-22 | 2027-03-27 |  |  |  | 南京康友医疗科技有限公司 | [5 empty] | 支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 产品按照管体结构分为双腔型和单腔型双腔型支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴和导管固定座组成。 单腔型支气管封堵导管由球囊、内层管、外层管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、远端导向管 (部分规格)、显影环(部分规格)组成。 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 |  | 2 | 2
国械注准20153140321 |  | 一次性使用静脉营养输液袋 | [6 empty] | 2022-12-21 |  |  | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [12 empty] | 3
国械注准20193131529 |  | 交锁髓内钉 | [9 empty] | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 | [12 empty] | 3
国械注进20193011622 |  | 高频切除电极 | [9 empty] | 2019-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 | [12 empty] | 3
国械注准20193140021 |  | 一次性使用精密过滤器避光输液器 带针 | [6 empty] | 2023-12-15 |  |  | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [9 empty] | 本产品是由穿刺器保护套、穿刺器、止液夹（选配）、进气器件、滴斗组件、滴管、管路、流量调节器、药液过滤器（过滤介质标称孔径2.0、3.0、5.0um）、外圆锥接头、保护帽（选配）、注射件（选配）、安全保护套（选配）、一次性使用静脉输液针（选配）组成，滴斗、管路为双层结构，内层为聚氨酯，外层为含避光剂的聚氯乙烯(增塑剂为T0TM)，经环氧乙烷灭菌。 |  |  | 3
鄂械注准20192042594 |  | 环形外固定支架 | [9 empty] | 2019-01-21 | 2024-01-21 | 2024-01-20 | 2029-01-20 | [12 empty] | 2
赣械注准20192140035 |  | 一次性使用肠内营养输注器 | [6 empty] | 2023-10-31 |  |  | 2019-02-11 | 2024-02-11 | 2024-02-10 | 2029-02-10 |  |  |  | 江西好克医疗用品有限公司 | [5 empty] | 产品主要由营养袋、水袋、瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、瓶装/袋装 接口连接器、空气过滤器、防回流阀、三叉、管路、滴斗、滴管、硅胶泵 管、硅胶泵管接头、流量调节器、止液夹、三通、接头、接头保护套、连 接座等全部组件或部分组件组成。产品无菌，环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。 |  | 与肠内营养输送器/泵配套，用于向胃肠内输送营养液。 | 2
豫械注准20192140058 |  | 一次性使用无菌超滑导尿包 | [9 empty] | 2019-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2029-01-17 | [12 empty] | 2
国械注准20183140583 |  | 一次性使用输注泵 | [9 empty] | 2018-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2028-12-18 | [12 empty] | 3
国械注准20193140018 |  | 一次性使用精密过滤输液器 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [9 empty] | 本产品主要由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、管路、止流夹、三通接头（选配）、滴斗盖、滴管、滴斗、排气膜、排气管、药液过滤器（过滤介质孔径5.0μm、3.0μm）、自动排气止液底座、流量调节器、无针加药件（选配）、Y型加药口（选配）、外圆锥接头、排气止液护帽/保护套（选配）、静脉输液针（选配）、回缩式静脉输液针（选配）组成。管路和滴斗材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM。 |  | 本产品适用于临床患者的静脉输液。 | 3
国械注准20193140020 |  | 水胶体敷料 | [9 empty] | 2019-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | 2029-01-08 | [9 empty] | 本产品由外基材层、水胶体层和保护层组成，其中外基材层由聚氨酯制成，水胶体层由羧甲基纤维素钠、聚异丁烯和热塑性橡胶组成，保护层材料为离型纸。产品采用辐照灭菌，一次性使用。 |  | 本产品适用于体表低度到中度渗液创面的覆盖，吸收体表创面渗出液。 | 3
国械注准20193130076 |  | 髋臼内衬 | [6 empty] | 2023-04-27 |  |  | 2019-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2029-02-19 | [12 empty] | 3
国械注准20193130073 |  | 髋臼部件 | [6 empty] | 2023-09-13 |  |  | 2019-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2029-02-19 | [12 empty] | 3
国械注准20193130056 |  | 股骨柄 | [6 empty] | 2023-05-26 |  |  | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 3
粤械注准20202221804 |  | 一次性使用无菌采样拭子 | [9 empty] | 2020-11-04 | 2023-12-14 | 2025-11-03 | [13 empty] | 2
豫械注准20182140654 |  | 一次性使用PE检查手套 | [6 empty] | 2023-05-18 |  |  | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [12 empty] | 2
湘械注准20202140425 |  | 硅酮疤痕凝胶 | [9 empty] | 2020-01-02 |  | 2024-01-01 | 2025-01-01 | [12 empty] | 2
湘械注准20192180021 |  | 卡波姆妇科凝胶 | [9 empty] | 2019-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140657 |  | 一次性使用医用垫 | [6 empty] | 2023-05-23 |  |  | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [12 empty] | 2
苏械注准20152400882 |  | 胃蛋白酶原I检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2020-03-30 |  | 2025-03-29 |  |  |  |  | 复星诊断科技（泰州）有限公司 | [8 empty] | 2
苏械注准20152400883 |  | 胃蛋白酶原II检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2020-03-30 |  | 2025-03-29 |  |  |  |  | 复星诊断科技（泰州）有限公司 | [8 empty] | 2
粤惠械备20200039号 |  | 阴道微生物荧光染色液 | [9 empty] | 2020-05-18 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 主要由吖啶橙、sybr green Ⅰ和去离子水组成。 |  | 用于女性阴道分泌物中上皮细胞、细菌及真菌涂片的染色。 | 1
国械注进20193011698 |  | 高频电极 Linvatec Electrodes Set | [6 empty] | 2022-12-07 |  |  | 2019-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-14 | 2029-02-14 | [12 empty] | 3
粤械注准20192080044 |  | 一次性使用带吸痰腔气管插管 | [9 empty] | 2019-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 | [12 empty] | 2
冀石械备20150138号 |  | 负压引流器 | [9 empty] | 2018-07-30 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 负压引流器由盖子、收集袋、鲁尔接头、鲁尔帽、软管、单向阀、止溢阀、固化剂、堵头、收集杯、螺纹盖组成。其中软管由软 PVC 塑料制成，单向阀由 PET 塑料制成，固化剂由高分子吸水树脂制成，其余部分由 PE、PP 塑料制成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 |  | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 1
豫械注准20192140023 |  | 一次性使用负压引流球 | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [9 empty] | I型引流球由球体、排液塞、挂件、密封内盖、密封外盖、接头、单向阀、导丝、引流管和选配配置导引导针组成。II型引流球由球体、排液塞、挂件、密封内盖、密封外盖、接头、单向阀、导丝、下通管、止流夹、鲁尔接头、引流袋、引流管和选配配置导引导针组成。 |  |  | 2
浙械注准20192400026 |  | 磷脂检测试剂盒（氧化酶法） | [9 empty] | 2019-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-23 | 2029-01-23 | [9 empty] | 试剂1：磷酸盐缓冲液、磷脂酶D、N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3,5-二甲氧基苯胺钠盐、抗坏血酸酶；试剂2：磷酸盐缓冲液、4-氨基安替吡啉、过氧化物酶、胆碱氧化酶；校准品：磷脂、磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白；质控品：磷脂、磷酸盐缓冲液、氯化钠、牛血清白蛋白。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于体外定量测定人血清或血浆中的磷脂(PLIP)浓度。 | 2
苏械注准20192020187 |  | 一次性使用直线形吻合器及吻合组件 | [6 empty] | 2023-04-24 |  |  | 2019-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 苏械注准20192020187 | [7 empty] | 一次性使用直线形吻合器及吻合组件由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、定位杆推板、活动手柄、固定手柄、定位杆推板手柄、复位按钮和吻合钉组成。按缝合长度不同分为5种。根据吻合钉高度不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。每把吻合器出厂时带有一个或两个组件。 | 一次性使用直线形吻合器及吻合组件由抵钉座、组件、组件夹板、抵钉座夹板、定位杆推板、活动手柄、固定手柄、定位杆推板手柄、复位按钮和吻合钉组成，按吻合长度不同分为5种。根据吻合钉高度不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。每把吻合器出厂时带有一个或两个组件。 | 适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2
国械注进20192171610 |  | 硅橡胶印模材 | [9 empty] | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 |  |  | 盈纬达(上海)医疗器械有限公司 | [9 empty] | 2
国械注准20193400313 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增荧光法） | [6 empty] | 2023-12-14 |  |  | 2019-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 2029-05-14 |  |  |  |  | 广州迪澳医疗科技有限公司 |  |  |  |  | DNA提取液、反应液(结核)、Bst聚合酶、密封液、阳性对照(结核)、阴性对照。(具体内容详见产品说明书) |  | 本产品用于体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌复合群脱氧核糖核酸(DNA)。 | 3
国械注准20193131669 |  | JTNK型TiNi骨卡环环抱式接骨器 | [9 empty] | 2019-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | [12 empty] | 3
豫械注准20182140894 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140893 |  | 医用棉球 | [9 empty] | 2018-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2028-12-24 | [12 empty] | 2
国械注进20183132564 |  | 椎间融合器 | 椎间融合器 T-PAL |  | 瑞士 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2021-12-31 |  |  | 2018-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2028-11-29 |  |  |  | 辛迪思有限公司 |  | Synthes GmbH |  |  |  | 该产品采用YY/T 0660-2008的聚醚醚酮材料制成，内部嵌有3颗符合ISO 5832-11钛6铝7铌的显影钉。灭菌包装。 |  | 该产品用于腰椎的融合。 | 3
苏械注准20192020098 |  | 一次性使用手动负压肛肠套扎吻合器 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [9 empty] | 一次性使用手动负压肛肠套扎吻合器(以下简称套扎器)根据外形不同分为D型、E型两种型号，根据头部套扎胶圈放置数量分为3、4、5、6四种。套扎吻合器的套装由外形不同的D型和E型组成套装F型。套扎吻合器D型由吸管、推管、上、下手柄、套扎扳机、负压扳机、复位按钮、套扎胶圈组成；套扎吻合器E型由吸管、推管、拉绳杆、负压扳机、拉簧扳手、套扎按钮、推钮、复位按钮、左、右固定手柄、套扎指示窗、套扎胶圈组成，附件由扩肛器、肛门镜、弹力线、上圈器组件组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20192020052 |  | 一次性使用内窥镜给药管 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20162221108 |  | 一次性使用无菌采样拭子 | [9 empty] | 2021-07-15 |  | 2026-07-14 | [13 empty] | 2
浙械注准20222400349 |  | 抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2022-07-29 |  |  |  | 2022-07-29 |  | 2027-07-28 |  |  |  | 【国产器械】美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂、固相试剂、辅助试剂、校准品1、校准品2、质控品1、质控品2。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血清中抗谷氨酸脱羧酶抗体(Anti-GAD65)的浓度。 |  | 2
国械注准20193020081 |  | 可吸收血管封合医用胶 | [9 empty] | 2019-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2029-02-19 | [9 empty] | 本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为改性聚乙二醇（PEG-SG、PEG-SH)；溶液A为酸性稀释液；溶液B为聚乙烯亚胺（PEI)的碱性缓冲溶液；配套工具包括注射器架、双母鲁尔连接配件、推板、混液喷头、注射器。本产品经辐射灭菌，一次性使用。 |  | 本产品用于血管重建时，通过机械封闭方式辅助止血。 | 3
国械注准20193021571 |  | 医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线 | [9 empty] | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 | [12 empty] | 3
国械注准20153131335 |  | 疝修补补片 | [9 empty] | 2020-04-23 |  | 2025-04-22 | [10 empty] | 该产品由聚丙烯单丝编织而成，因单丝直径及编织方 式不同可具有不同的孔径及单位面积重量。产品形状 可分为矩形平片、椭圆形平片、预裁平片、精索开口 平片、复合式平片、叠加式平片、加强式平片、组合 网塞、3D 立体型网片几种类型。环氧乙烷灭菌，一次 性使用。货架有效期 5 年。 |  | 适用于股疝或II-IV型腹股沟疝的无张力疝修补术。 | 3
粤械注准20192140239 |  | 一次性使用鼻饲管 | [9 empty] | 2019-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-24 | 2029-03-24 | [12 empty] | 2
沪械注准20202020572 |  | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | [9 empty] | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | [9 empty] | 产品由内套环部件、薄膜通道部件、多孔平台部件组成，其中内套环部件由内套环、提拉带和拉环组成，薄膜通道部件由翻圈、薄膜通道和焊圈（或法兰、拉环、提拉带）组成，多孔平台部件由多个器械通道、进出气管和乐扣件组成。选配件有大预开孔阀、小预开孔阀和内套环部件。 |  |  |  | 2
苏械注准20192400005 |  | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020507 |  | 一次性使用腔镜用直线型切割吻合器和切割组件 | [6 empty] | 2023-09-26 |  |  | 2019-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 2029-05-27 | [9 empty] | 一次性使用腔镜用直线型切割吻合器和切割组件包括器身和切割组件。其中器身由联杆外壳、旋转轴套、转向旋钮、把手、保险按钮、手柄外壳、复位帽、联杆内芯、铰接联杆组成。切割组件由钉匣外壳、钉匣底座、钉砧、钉仓和切割刀定位块组成。产品出厂时器身和切割组件分开单独包装。器身根据枪管长度分为3种规格:切割组件为可转弯型，按缝合长度和吻合钉高度共分为15种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
豫械注准20182140633 |  | 一次性使用帽 | [6 empty] | 2023-05-18 |  |  | 2018-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-07 | 2028-10-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020053 |  | 一次性使用取石球囊 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 2
国械注准20163011647 |  | 一次性使用圈套器 | 一次性使用电圈套器 | [8 empty] | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | [13 empty] | 3
粤深械备20210711号 |  | 细胞保存液 | [9 empty] | 2021-11-10 | 2023-09-22 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫械注准20182140857 |  | 医用无纺布敷料块 | [9 empty] | 2018-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-17 | 2028-12-17 | [12 empty] | 2
湘械注准20222140488 |  | 负压伤口治疗仪 | 一次性使用负压伤口治疗装置 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2027-03-13 |  |  |  | 施爱德（长沙）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 负压伤口治疗仪主机由微处理控制器、负压泵、压力传感器、管路接头组成。型号SAC-NPS-4000经环氧乙烷灭菌，无菌供应。SAC-NPS-4000N为非无菌型。 | 一次性使用负压伤口治疗装置主机由微处理控制器、负压泵、压力传感器、管路接头 组成。本产品分无菌和非无菌两种交付状态。无菌状态交付的产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 产品产生负压源，负压伤口治疗仪与敷料配套使用，组成封闭系统，用于吸除体液、创口分泌物等，以加速伤口愈合。 | 产品产生负压源，一次性使用负压伤口治疗装置与敷料配套使用，组成封闭系统，用于吸除体液、创口分泌物等，以加速伤口愈合。 | 2
粤械注准20192080295 |  | 一次性使用气管切开专用罩 | [9 empty] | 2019-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-21 | 2029-01-21 | [12 empty] | 2
粤械注准20192140054 |  | 一次性使用介入包 |  |  | 中国/湖北 | [6 empty] | 2019-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2029-01-29 |  |  |  | 稳健医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | I型：基本组件由洞巾和包布组成，选配组件由手术铺巾、治疗巾、桌布、小洞巾、手术衣、 台套、塑料仪器套、垃圾袋、擦手纸、手术薄膜、盐水盆、量碗、托盘、弯盘、药杯、溶 液器、溶液器（带针）、海绵刷、医用手套、外科纱布敷料、纱布绷带、棉签、脱脂棉球、 医用外科口罩、医用手术帽、止血钳、手术刀、鞋套、袖套、镊子、夹子、弹性绷带组成。 （选配组件供医疗单位根据实际临床需要选择） II型：基本组件由包布、手术铺巾、治疗巾、塑料仪器套、洞巾、手术衣、外科纱布敷料 组成，选配组件由小洞巾、桌布、台套、垃圾袋、擦手纸、手术薄膜、盐水盆、量碗、托 盘、弯盘、药杯、溶液器、溶液器（带针）、海绵刷、医用手套、纱布绷带、棉签、脱脂棉 球、止血钳、手术刀、鞋套、袖套、镊子、夹子、弹性绷带组成。（选配组件供医疗单位根 据实际临床需要选择） III型：基本组件由包布、手术铺巾、治疗巾、塑料仪器套、洞巾、手术衣组成，选配组件 由小洞巾、桌布、台套、垃圾袋、擦手纸、手术薄膜、盐水盆、量碗、托盘、弯盘、药杯、 溶液器、溶液器（带针）、海绵刷、医用手套、纱布绷带、棉签、医用外科口罩、医用手术 帽、止血钳、手术刀、镊子、夹子、弹性绷带组成。（选配组件供医疗单位根据实际临床需 要选择） IV型：基本组件由包布、手术铺巾、治疗巾、塑料仪器套、洞巾、小洞巾、外科纱布敷料 组成，选配组件由桌布、台套、垃圾袋、擦手纸、手术薄膜、盐水盆、量碗、托盘、弯盘、 药杯、溶液器、溶液器（带针）、海绵刷、医用手套、纱布绷带、脱脂棉球、止血钳、手术 刀、镊子、夹子、弹性绷带组成。 V型：基本组件由包布、手术铺巾、治疗巾、塑料仪器套、洞巾组成，选配组件由小洞巾、 桌布、台套、垃圾袋、擦手纸、手术薄膜、盐水盆、量碗、托盘、弯盘、药杯、溶液器、 溶液器（带针）、海绵刷、医用手套、纱布绷带、止血钳、手术刀、镊子、夹子、弹性绷带 组成 |  | 供医疗单位做临床介入手术时一次性使用。 | 2 | 2
浙械注准20192400592 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | [8 empty] | 2019-10-28 |  | 2024-10-27 | [13 empty] | 2
浙械注准20222400063 |  | 25-羟基维生素D检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 25-羟基维生素D检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  |  |  |  | 2022-02-11 |  |  |  | 2022-02-11 |  | 2027-02-10 |  |  |  | 美康生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 标记试剂：吖啶酯标记的鼠抗维生素D抗体，固相试剂：包被有维生素D的磁性微球，辅助试剂：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、牛血清白蛋白，校准品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、25-羟基维生素D，质控品：磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、25-羟基维生素D。（具体内容详见说明书） |  | 用于体外定量测定人血清样本中25-羟基维生素D的浓度。 |  | 2
渝械注准20202200072 |  | 一次性无菌穴位针 | [9 empty] | 2020-03-04 |  | 2025-03-04 | [13 empty] | 2
渝械备20190034号 |  | 穴位压力刺激贴（耳穴压丸贴） | [9 empty] | 2019-01-30 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20153071582 |  | 一次性使用可调弯标测导管 | [9 empty] | 2019-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2029-04-22 | [12 empty] | 3
国械注进20182631881 | 国械注进20182171881 | 牙科精密附着体 | 牙科精密附着体LOCATOR IMPLANT ATTACHMENT SYSTEM | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-08 | 2028-04-08 |  |  |  | 士卓曼（北京）医疗器械贸易有限公司 |  | 泽斯安科有限责任公司Zest Anchors, LLC |  |  |  | 牙科精密附着体由阳性垫片、基底帽、临时垫片、封闭环组成。 阳性垫片由聚酰胺66制成；基底帽由符合GB/T 13810的TC4钛合金，即Ti-6Al-4V合金制成，无表面处理；临时垫片由聚乙烯制成；封闭环由硅橡胶制成。 |  | 牙科精密附着体用于齿科矫形修复。 | 2
川械注准20172100256 | 川械注准20172040256 | 外固定支架 | 外固定支架 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 2017-11-27 | 2022-11-27 | 2022-11-26 | 2027-11-26 |  | 川械注准20172040256 |  | 四川阿尔泰医疗器械有限公司 | [5 empty] | 三维型由夹针块1、夹针块2、球座、套筒、伸缩体、夹针块螺杆、螺母、垫片、万向球、锁紧套、套筒螺母、伸缩调节器、定位螺丝组成；腕关节型由连接杆1、连接杆2、夹针块1、夹针块2、锁紧螺丝、锁紧套、万向球、调节螺丝组成；万向Ⅰ型由球形夹针块、定位块、内六角螺丝、伸缩体、固定块上盖、压紧螺帽、铆钉、调节锁紧螺丝、主体、固定螺丝、固定块底座、连接杆1、连接杆2组成；万向Ⅱ型（单边型）由主杆、紧固螺栓、盖板、定位块、压座组成；万向Ⅱ型（双边型）由主杆、紧固螺栓、盖板、定位块、压座组成；万向Ⅱ型（半环型）由加压延长杆、半环弓、单槽管针夹、双槽管管夹组成；万向Ⅲ型（单边型）由锁紧螺母、夹针块1、夹针块2、连接块、主杆、夹针块3、调节锁紧螺母、T形连接块、紧固螺母组成；组合型由半环连接杆、多针固定夹、连接柱、杆-杆固定夹、针-杆固定夹、撑开活动器、连接杆调节器-Ⅰ、可调节连接杆、近关节固定夹、连接杆组成；产品为非灭菌产品。 |  | 与骨钉配套，供四肢长骨或骨盆骨折外固定用。 | 2
国械注准20193141526 |  | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [8 empty] | 产品由输液器和输液针组成。其中：输液器由保护套、进气器件、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、管路、注射件(注射件外壳和注射件)(选配)、流量调节器、滴营、止液夹（选配）组成；输液针由针管保护套、针柄、软管、连接座组成。 |  |  |  | 3
国械注进20163142809 |  | 预充式导管冲洗器(商品名: 英文商品名: BD PosiFlushTM 中文商品名: 福徕喜) | 预充式导管冲洗器 BD Pre-filled Flush Syringes | [8 empty] | 2019-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 | [12 empty] | 3
国械注进20192171586 |  | 热牙胶充填机 |  |  | 韩国 |  | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |  | 2023-05-26 |  |  | 2019-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2029-01-15 |  |  |  | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |  | B&L Biotech,Inc |  |  |  | 该产品由充填主机、（可重复使用）工作尖（型号包括：BP3004、BP3504、BP4004、BP4504、BP5004、BP5506、BP5508、BP5508L、BP5510、BP6012、SPRDS、SPRDN）、工作尖保护套、充电器基座、电源适配器、电池组成。 |  | 该产品用于加热工作尖，以软化牙胶并在距离根尖三分之一处切断牙胶尖，同时对软化的牙胶按照根管形状进行压实充填。 | 2
国械注进20193171569 |  | 牙胶尖 |  |  | 韩国 |  | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |  | 2023-06-30 |  |  | 2019-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2029-01-14 |  |  |  | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |  | SURE DENT CORPORATION |  |  |  | 古塔胶( 反-1,4-聚异戊二烯 ）：25% 氧化锆：35% 氧化锌：29.5% 硫酸钡：10% 着色剂：0.5% (FD&C 红#40:0.18%和FD&C 黄#4:0.32%)。 |  | 本产品适用于根管治疗中的根管充填。 | 3
国械注准20183130548 |  | 股骨头 | [6 empty] | 2023-04-27 |  |  | 2018-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 2028-12-11 | [12 empty] | 3
渝械注准20202200270 |  | 艾灸装置 | [9 empty] | 2021-10-10 |  | 2025-10-09 | [13 empty] | 2
渝械注准20232200163 |  | 火针装置 |  | 国产 |  | 重庆百笑医疗设备有限公司 |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-15 |  | 2028-05-14 |  |  |  | 重庆百笑医疗设备有限公司 | [5 empty] | 火针装置主要由主机、电源适配器、针具和软件组成。其中主机由进针机构、深度调节机构、加热机构、散热机构、电路模块、显示屏、壳体和透明罩(型号:BX-TMZ)组成。针具由针体和针柄组成，针体由不锈钢材料 (牌号: 06Crl9Nil0)或钨钢材料(牌号: W1)制成，一次性使用。本产品组成中的软件为内嵌型软件组件。 |  | 供中医专业医师火针疗法使用。 |  | 2
豫械注准20192140029 |  | 一次性使用胃管 | [9 empty] | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
国械注准20193130001 |  | 多孔钽骨填充材料 | [5 empty] | 2019-01-07 | 2023-03-28 |  |  | 2019-01-07 | 2024-01-07 | 2024-01-06 | 2029-01-06 |  |  | 重庆润泽医药有限公司 | [5 empty] | 该产品由符合ISO13782标准要求的纯钽材料烧结制成，多孔结构，由棒、块、颗粒组成。非灭菌包装。 | 该产品由符合ISO13782标准要求的纯钽材料烧结制成，多孔结构，由棒、块、颗粒组成。灭菌包装，无菌有效期3年。 | 棒单独使用，适用于I期或II期股骨头坏死保髋手术中的松质骨缺损填充：块和颗粒与字体骨共用，匹配坚强固定器械，适用于四肢非承重部位的腔隙性松质骨缺损填充。 |  | 3
豫械注准20182140664 |  | 医用纱布块 | [9 empty] | 2018-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | [12 empty] | 2
国械注进20193141752 |  | 输尿管支架 |  |  | 美国 |  | 波科国际贸易（上海）有限公司 |  | 2021-12-24 |  |  | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 |  |  |  | 波科国际贸易（上海）有限公司 |  | Boston Scientific Corporation |  |  |  | 4.8Fr、6Fr和7Fr的输尿管支架包装内包括输尿管支架和定位器。8Fr的输尿管支架包装内包括输尿管支架、定位器、柔韧硬性套管和猪尾管直管器。本产品不带亲水涂层，经环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用。货架有效期三年。 |  | 输尿管支架用于由经过培训的医生在内窥镜或 X 射线透视下从肾脏引流到膀胱。 | 3
豫械注准20182140655 |  | 一次性使用中单 | [9 empty] | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [12 empty] | 2
国械注准20193020203 |  | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2029-03-25 |  |  |  | 强生（苏州）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 产品由吻合器和钉仓组成，主要由钉仓、关闭杆、击发杆、旋转钮、关节翘片、手动刀倒转开关、行程计数指示器、刀向指示器、钉砧释放钮、手柄和钉砧等部件组成。吻合器主要材质为医用不锈钢，吻合钉材质为钦合金（Titanium 3A12. 5V ）。本产品经辐射灭菌，为无菌的一次性使用产品。 |  | 适用于吻合术中的横切、离断、切除和／或重建。可用于多种开放式或微创普通外科、妇科、泌尿科、胸外科和小儿外科操作。可与缝钉线或组织支撑材料配合使用。还可用于横切和切除肝实质组织（肝脏血管系统和胆道结构）、膜腺、肾脏和脾脏。 | 3
国械注准20193020209 |  | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | [6 empty] | 2023-07-17 |  |  | 2019-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2029-03-25 |  |  |  | 强生（苏州）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 产品由吻合器和钉仓组成，主要由钉仓、关闭杆、击发杆、旋转钮、关节翘片、手动刀倒转开关、行程计数指示器、刀向指示器、钉砧释放钮、手柄和钉砧等部件组成。吻合器主要材质为医用不锈钢，吻合钉材质为钦合金（Titanium 3A12. 5V ）。本产品经辐射灭菌，为无菌的一次性使用产品。 |  | 适用于吻合术中的横切、离断、切除和／或重建。可用于多种开放式或微创普通外科、妇科、泌尿科、胸外科和小儿外科操作。可与缝钉线或组织支撑材料配合使用。还可用于横切和切除肝实质组织（肝脏血管系统和胆道结构）、膜腺、肾脏和脾脏。 | 3
国械注准20183130554 |  | 胸腰椎后路固定系统 | [6 empty] | 2022-01-20 |  |  | 2018-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 2028-12-11 |  |  |  | 强生（苏州）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 该产品由矫形用钉、矫形用棒和横向连接器组成，其中矫形用钉包含单向螺钉、万向螺钉、内锁紧螺钉，矫形用棒包含钛棒。所有组件均采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V合金材料制成。非灭菌包装。 |  | 适用于骨骼成熟型患者由于胸腰骶椎不稳定或畸形需进行融合治疗时，作为融合辅助器械，为脊柱节段提供固定性与稳定性。具体适应症包括：椎间盘退行性疾病、脊柱滑脱、脊柱创伤、椎管狭窄、脊柱畸形、肿瘤、假关节、先前的融合失败。 | 3
国械注准20183130553 |  | 椎间融合器 | [6 empty] | 2022-01-21 |  |  | 2018-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 2028-12-11 |  |  |  | 强生（苏州）医疗器材有限公司 | [5 empty] | 该产品为腰椎椎间融合器，主体由符合YY/T0660标准规定的PEEK（级别为OPTIMA-LT1）制成，显影丝由符合ISO13782标准规定的钽金属制成。非灭菌包装。 |  | 适用于患有腰椎间盘退行性疾病的骨骼成熟患者需进行椎体间融合时，在一个或两个相邻腰椎节段 (L2~S1)上进行的椎体间融合，需与脊柱内固定系统配合使用。 | 3
国械注准20193131660 |  | 大转子截骨记忆固定器 | [9 empty] | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2029-03-04 | [12 empty] | 3
国械注准20193030116 |  | 可调弯导引鞘组 | [6 empty] | 2023-11-02 |  |  | 2019-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2029-02-27 | [9 empty] | 该产品由可调弯鞘、扩张器和导丝组成。其中可调弯鞘由可弯段、主体段、手把、鞘座、侧支、止血阀和三通阀组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 |  | 适用于射频消融治疗快速心律失常时经股静脉入路建立血管内通路，将消融导管或标测导管导引至各个心腔，包括通过房间隔穿刺术导引导管进入左侧心房。 | 3
国械注准20173463260 | 国械注准20173133260 | 金属解剖型接骨板 | 金属解剖型接骨板 | [5 empty] | 2023-05-06 |  |  | 2017-07-19 | 2023-05-06 | 2022-07-18 | 2028-05-05 |  | 国械注准20173133260 | [7 empty] | 该产品采用符合GB/T 13810标准规定的TA3钛合金材料制造，孔槽型式为非锁定结构。产品表面无着色。非灭菌包装。 |  | 适用于四肢干骺端骨折内固定。 | 3 | 3
粤械注准20192080242 |  | 一次性使用吸痰管 | [9 empty] | 2019-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-24 | 2029-03-24 | [12 empty] | 2
鲁械注准20222061008 |  | 一次性使用内窥镜套管 | [5 empty] | 2022-08-11 |  | 2023-05-12 |  | 2022-08-11 |  | 2027-08-10 |  |  |  | 青岛普瑞希森医疗科技有限公司 |  | 青岛普瑞希森医疗科技有限公司 |  |  |  | 一次性使用内窥镜套管是由镜头、软管、头套三部分组成。 | 一次性使用内窥镜套管是由镜头、软管、头套组成，其中TG-VS、TG-VL、TG-XS、TG-XL型号增配卡扣，TG-VGS、TG-VGL、TG-XGS、TG-XGL型号增配了镜片和卡扣 | 在上呼吸道、声带及鼻咽部位进行柔性内窥镜检查的过程中，该产品为使用的内窥镜提供了一个无菌的一次性防护层。 |  | 2
国械注准20193130051 |  | 人工髋关节假体-陶瓷球头和内衬 | [6 empty] | 2023-05-16 |  |  | 2019-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-22 | 2029-01-22 | [12 empty] | 3
国械注准20183141868 |  | 一次性使用输注泵 | [6 empty] | 2023-01-06 |  |  | 2018-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2028-11-06 | [12 empty] | 3
国械注准20193131512 |  | EH复合型骨水泥 | [9 empty] | 2019-01-15 |  | 2024-01-14 | 2029-01-14 | [12 empty] | 3
粤顺械备20150008号 |  | 医用超声耦合剂 | [9 empty] | 2016-05-20 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
京械注准20192040109 |  | 一次性使用铣刀 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2019-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2029-03-28 |  | 京械注准20192040109 |  | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 | [5 empty] | 产品分为头部、连接杆、尾部一体组成。 |  | 与气动或电动手术设备配合使用，用于切削组织和骨质。 | 2
国械注准20143141857 |  | 吸收性可溶止血材料 | [9 empty] | 2018-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 2028-12-06 | [12 empty] | 3
豫械注准20182140656 |  | 一次性使用无菌巾 | [6 empty] | 2023-05-08 |  |  | 2018-10-15 | 2023-10-15 | 2023-10-14 | 2028-10-14 | [12 empty] | 2
粤械注准20182080051 |  | 一次性使用加强型呼吸道气管插管 | [5 empty] | 2018-12-29 |  |  |  | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 |  |  | 普霖医疗科技（广州）有限公司 | [5 empty] | 由管体、球囊、弹簧丝、充气管、指示囊、单向阀和接头组成。 |  | 供医疗部门临床急救时气管插管和麻醉时一次性使用。 |  | 2
青械注准20182640005 | 青械注准20182140005 | 酵母重组胶原蛋白创伤凝胶 | 重组胶原蛋白痔疮凝胶敷料 | [8 empty] | 2018-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-23 | 2028-08-23 |  | 青械注准20182140005 | [7 empty] | 重组胶原蛋白痔疮凝胶敷料由重组III型人源化胶原蛋白、甘油、卡波姆、三乙醇胺、苯甲醇、依地酸二钠、纯化水和给药器组成。 |  | 适用于肛周感染及痔疮术后创面的修复，以及内痔、外痔、混合痔引起的痔疮出血、肛门坠胀、肛周瘙痒、痔黏膜充血水肿的症状及缩小痔核的辅助治疗。 | 2
国械注进20192171568 |  | 亲水加聚型硅橡胶印模材料 | 亲水加聚型硅橡胶印模材料 VPS Impression Material |  | 德国/意大利 |  |  |  | 2022-06-15 |  |  | 2019-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2029-01-14 |  |  |  | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 |  | 3M Deutschland GmbH |  |  |  | 弹性回复率不小于96.5%,线性尺寸变化不大于1.5%,0和1类材料的压应变为0.8%-20%,2和3类材料的压应变为2.0%-20%。产品由本剂和催化剂组成。 |  | 精确印模的制取。 | 2
国械注准20153140289 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [6 empty] | 2023-06-30 |  |  | 2019-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-28 | 2029-01-28 | [12 empty] | 3
豫械注准20192020041 |  | 一次性使用闭合夹 | [6 empty] | 2023-06-07 |  |  | 2019-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20192080141 |  | 一次性使用气管切开插管 | [9 empty] | 2019-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | 2029-02-17 | [12 empty] | 2
浙械注准20192170023 |  | 游离牵引钩 | [9 empty] | 2019-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2029-01-17 | [12 empty] | 2
川械注准20182630036 | 川械注准20182170036 | 定制式活动义齿 | [9 empty] | 2018-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-22 | 2028-01-22 | [12 empty] | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20162070815 | 一次性使用心电电极 Kendall Disposable E | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20153031969 | 主动脉球囊 | J1670 | 北京康美伊医药科技有限公司 | J3601 | 上药康德乐（上海）医药有限公司
20153132560 | 人工血管 | J1670 | 北京康美伊医药科技有限公司 | J3601 | 上药康德乐（上海）医药有限公司
国械注进2O173772043 | 导丝 | J1670 | 北京康美伊医药科技有限公司 | J3601 | 上药康德乐（上海）医药有限公司
国械注进20173131858 | 腔内覆膜支架 | J1670 | 北京康美伊医药科技有限公司 | J3601 | 上药康德乐（上海）医药有限公司
国械注进20152090405 | 抗血栓压力带 Anti-Embolism Stockings | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20192141720 | 压力腿套及连接管Kendall SCD Sleeves an | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20162094847 | 压力腿套 Kendall SCD Sequential Co | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20162070820 | 一次性使用心电电极 Disposable ECG Elect | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20162072294 | 一次性使用心电电极 Disposable ECG Elect | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20162070814 | 一次性使用心电电极 Disposable ECG Elect | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20162070818 | 一次性使用心电电极 Disposable ECG Elect | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20153140937 | 聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）纱型敷料 Antimicro | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20152072156 | 一次性使用心电电极 Disposable ECG Elect | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20173646636 | 国械注进20173146636 | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20192141716 | 贴皮胃造瘘管套装及附件 Kangaroo Skin Leve | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20192141548 | 鼻饲管 Nasogastric Feeding Tubes | J1365 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | J11162 | 嘉德诺（上海）医疗器械有限公司
国械注进20163102219 | 富血小板血浆制备装置PRP Kit | J9051 | 亚美讯（上海）医疗器械有限公司 | J11204 | 上海乐博迈医疗器械有限公司
国械注许20172140301 | 引流导管及附件 贝斯美德导入/引流导管及其附件（灭菌）） | J2208 | 上海川怡医疗科技有限公司 | J11221 | 宁波贝斯美德医用器械有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
湘械注准20232140395 | 冲洗雾化液体敷料 | HCS07432 | 湖南省巨械科技发展有限公司 | HCS08157 | 湖南易天然医疗科技有限公司
湘械注准20232140618 | 褐藻多糖雾化液体敷料 | HCS07432 | 湖南省巨械科技发展有限公司 | HCS08157 | 湖南易天然医疗科技有限公司
湘械注准20232140850 | 生物玻璃软膏创口敷料 | HCS07432 | 湖南省巨械科技发展有限公司 | HCS08157 | 湖南易天然医疗科技有限公司
湘械注准20232140662 | 医用等渗生物胶液 | HCS07432 | 湖南省巨械科技发展有限公司 | HCS08157 | 湖南易天然医疗科技有限公司
豫械注准20192080136 | 一次性密闭式吸痰导管 | HCS00819 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | HCS05918 | 河南驼人医疗用品有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
HCS03642 | 雅伦生物科技（北京）有限公司 | 北京信立泰医疗器械有限公司