## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00111984 | N末端脑钠肽前体测定试剂盒（荧光免疫层析法） | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 武汉生之源 |  | 10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 |  | 10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 |  | 检测卡 |  | 鄂械注准20192402835 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 每单人份为混合包装，内含以下组分：（1）检测卡：由塑料卡和试纸条组成。试纸条由硝酸纤维素膜 （检测区包被有NT-proBNP单克隆抗体1，质控区包被有羊抗鼠IgG），荧光垫（喷有荧光标记的NT-proBNP单克隆抗体2），样品垫，吸水纸，PVC板构成。（2）干燥剂：二氧化硅。2.缓冲液：与包装规格配套，每人份1支200μL含有磷酸钠盐的缓冲溶液（pH6.5-8.0）。3.ID卡：一个，内集成本批次产品标准曲线数据。 |  | 本品与武汉生之源生物科技股份有限公司生产的SZY-1100干式荧光免疫分析仪配合使用，用于体外定量测定人血清、血浆、全血中N末端脑钠肽前体(NT-proBNP）的含量。 | 本品与武汉生之源生物科技股份有限公司生产的SZY-1100干式荧光免疫分析仪、SZY-F2000干式荧光免疫分析仪配合使用，用于体外定量测定人血清、血浆、全血中N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）的含量 | 荧光免疫层析法
00050135 | 球囊加压装置 |  | 业聚 | YEAPRO | 7ID-T120-2-1 长：26.5CM,宽：9.5CM,高：4.5CM,容积：20ML |  | 7ID-T120-2-1 |  | 聚碳酸酯 |  | 粤械注准20182660415 |  | 24个月 |  | 特卫强 |  | 球囊加压装置由泵体组件和手柄组件组成，泵体组件由泵体、压力表、耐压管、O型圈和鲁尔锁定接头组成，手柄组件由手柄、齿条拉杆、螺纹端盖、衬套、弹簧和活塞组成。 |  | 用于PTCA手术中，对球囊进行充盈及收缩。 |  | 1.将三向阀与耐压管连接，用一只手握住针筒，另一只手握住手柄并用手指往后拉齿条拉杆直至齿条拉杆和针筒.上的螺纹端盖脱开，拉出手柄芯杆; 2.关闭三向阀阀门，并施加压力，检查压力表指针是否偏转、装置是否漏气; 3.打开三向阀阀门，缓慢回拉手柄以抽吸药液，而后将管路内空气排尽; 4.通过三向阀的标准鲁尔接头与球囊导管连接，并将球囊导管内的空气排尽; 5.利用齿条拉杆与螺纹端盖的螺纹啮合，旋转手柄，可向球囊导管中注入药液，使球囊加压膨胀; 6.压力达到所需值时，由于齿条拉杆与螺纹端盖的螺纹相互啮合，维持球囊压力; 7.手术完成后，后撤齿条拉杆，使齿条拉杆与螺纹端盖的啮合螺纹分离，释放压力;同时后撤手柄，抽负压使得球囊收缩，便于取出球囊导管。
00116796 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  | 100人份/盒 | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 | / |  | 液体 |  | 粤械注准20202400223 |  | 12个月 | 18个月 | 塑胶管及纸盒 | 纸盒 | 1.抗TSH抗体磁珠包被物（R1）：1瓶，5.6mL/瓶，含包被抗TSH抗体（鼠单抗）的磁珠包被物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白，鼠IgG）、Proclin300。 2.抗TSH抗体吖啶酯标记物（R2）：1瓶，6.0mL/瓶，含吖啶酯标记的抗TSH抗体（鼠单抗）结合物PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白）、Proclin300。 3.TSH反应缓冲液（R3）：1瓶，6.0mL/瓶，PBS缓冲液、蛋白（牛白蛋白)、Proclin300。 | 试剂盒由 R1、R2、R3、试剂盒信息卡；校准品、复溶液、校准品信息卡、校准品一维码；质控品、质控品靶值表、质控品信息卡、质控品一维码组成。 | 用于体外定量检测人血清或血浆中的促甲状腺激素（TSH）的含量，临床上主要用于辅助评价垂体--甲状腺功能 |  | 化学发光免疫分析法 | 磁微粒化学发光法
00182777 | 抗SSB抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗SSB抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  | 100人份/盒 | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 | / |  | 液体 |  | 粤械注准20212400909 |  | 18 个月 |  | 纸盒 |  | SSB 磁珠包被物（R1）：含包被 SSB（重组抗原）的磁珠包被物的 PBS 缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋 白）、Proclin300。 ； 抗人 IgG 抗体吖啶酯标记物（R2）：含吖啶酯标记的抗人 IgG 抗体（羊多抗）结合物的 PBS 缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白 蛋白）、Proclin300。 ； SSB 反应缓冲液（R3）：PBS 缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白）、Proclin300。 ； SSB 校准品 C1：抗 SSB 抗体（人源）的冻干粉，牛血清白蛋白(BSA)，Proclin300 。 SSB 校准品 C2：抗 SSB 抗体（人源）的冻干粉，牛血清白蛋白(BSA)，Proclin300。 校准品复融液：含活性剂，Proclin300。 | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2、R3和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。其中SSB磁珠包被物（R1）含包被SSB（重组抗原）的磁珠包被物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白）、Proclin300。SSB吖啶酯标记物（R2）含吖啶酯标记的抗人IgG抗体（羊多抗）结合物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白）、Proclin300。SSB反应缓冲液（R3）PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白）、Proclin300。试剂盒信息卡含配套校准品信息，如校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。SSB校准品C1-C2含不同浓度抗SSB抗体（人源）的冻干粉，牛血清白蛋白(BSA)，Proclin300。复溶液含活性剂， Proclin300。校准品信息卡含校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。校准品一维码含校准品批号、检测项目、水平的信息。SSB质控品QC1-QC2含不同浓度抗SSB抗体（人源）的冻干粉，牛血清白蛋白(BSA)，Proclin300。质控品信息卡含质控品批号、检测项目的信息。质控品一维码含质控品批号、检测项目、水平的信息。 | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗 SSB 抗体 IgG 的含量。临床上主要用于干燥综合征(SS)、系统性红斑狼疮（SLE）、多克隆高丙种球蛋白血病与冷球蛋白血症等疾病的辅助诊断。 |  | 化学发光免疫分析法 | 磁微粒化学发光法
00129798 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）720T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:12×60测试/盒R2:12×60测试/盒 |  | R1:12×60测试/盒R2:12×60测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00129789 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）180T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:1×180测试/盒R2:1×180测试/盒 |  | R1:1×180测试/盒R2:1×180测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00109935 | 细菌性阴道病检测试剂盒(唾液酸酶法) |  |  |  | 50人份/盒 |  | 无 |  | 其他 |  | 粤械注准20182400544 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1.反应管（含反应液0.5mL）：50支，主要成分是0.25M乙酸盐缓冲液，含酶催化底物（甲酚蓝-α-D-N-乙酰神经氨酸钠盐）。 2.显色剂：7mLx1瓶，主要成分是1M NaOH。 |  | 用于体外定性检测女性阴道分泌物中的唾液酸酶的活性。 临床上主要用于细菌性阴道病的辅助诊断。 |  | 1. 产品2℃-8℃度取出，放置室温平衡至少30分钟。（室温：10℃~30℃） 2. 取反应管一人份备用，打开反应液瓶盖。 3. 加20μL生理盐水处理后的样本液到反应液中。 4. 37℃放置10分钟后，加2滴(100μL)显色液至反应管中轻摇混匀，于3分钟内观察颜色判定结果。 5. 质控：检测前建议使用已上市的唾液酸酶质控品进行阳性质控。
00050418 | 一次性使用导引导管 |  | 业聚 | Golden Shark 金鲨 | UBS3.0,UBS3.5,UBS4.0,UBS3.5SH,JL3.5,JL4.0,JL4.5,JL3.5ST,JL4.0ST,JL4.0SH,JR3.5,JR4.0,JR4.5,JR4.0ST,JR4.0SH,JR3.5AT,JR4.0AT,JR4.5AT,JR4.0STAT,JR4.0SHAT,AL1.0,AL1.5,AL2.0,AL1.0ST,AL1.0SH,AR1.0,AR2.0,AR1.0SH,IM,HS,LCB,RCB. |  | 5F：75UB-3000-7-3,75UB-3500-7-3,75UB-4000-7-3,75UB-350H-7-3,75JL-3500-7-3,75JL-4000-7-3,75JL-4500-7-3,75JL-350T-7-3,75JL-400T-7-3,75JL-400H-7-3,75JR-3500-7-3,75JR-4000-7-3,75JR-4500-7-3,75JR-400T-7-3,75JR-400H-7-3,75JR-35A0-7-3,75JR-40A0-7-3,75JR-45A0-7-3,75JR-40AT-7-3,75JR-40AH-7-3,75AL-1000-7-3,75AL-1500-7-3,75AL-2000-7-3,75AL-100T-7-3,75AL-100H-7-3,75AR-1000-7-3,75AR-2000-7-3,75AR-100H-7-3,75IM-1000-7-3,75HS-0000-7-3,75LC-0000-7-3,75RC-0000-7-3。 6F： 76UB-3000-7-3,76UB-3500-7-3,76UB-4000-7-3,76UB-350H-7-3,76JL-3500-7-3,76JL-4000-7-3,76JL-4500-7-3,76JL-350T-7-3,76JL-400T-7-3,76JL-400H-7-3,76JR-3500-7-3,76JR-4000-7-3,76JR-4500-7-3,76JR-400T-7-3,76JR-400H-7-3,76JR-35A0-7-3,76JR-40A0-7-3,76JR-45A0-7-3,76JR-40AT-7-3,76JR-40AH-7-3,76AL-1000-7-3,76AL-1500-7-3,76AL-2000-7-3,76AL-100T-7-3,76AL-100H-7-3,76AR-1000-7-3,76AR-2000-7-3,76AR-100H-7-3,76IM-1000-7-3,76HS-0000-7-3。 7F: 77UB-3000-7-3,77UB-3500-7-3,77UB-4000-7-3,77UB-350H-7-3,77JL-3500-7-3,77JL-4000-7-3,77JL-4500-7-3,77JL-350T-7-3,77JL-400T-7-3,77JL-400H-7-3,77JR-3500-7-3,77JR-4000-7-3,77JR-4500-7-3,77JR-400T-7-3,77JR-400H-7-3,77JR-35A0-7-3,77JR-40A0-7-3,77JR-45A0-7-3,77JR-40AT-7-3,77JR-40AH-7-3,77AL-1000-7-3,77AL-1500-7-3,77AL-2000-7-3,77AL-100T-7-3,77AL-100H-7-3,77AR-1000-7-3,77AR-2000-7-3,77AR-100H-7-3,77IM-1000-7-3,77HS-0000-7-3,77LC-0000-7-3,77RC-0000-7-3，77UB-3000-7-4,77UB-3500-7-4,77UB-4000-7-4,77UB-350H-7-4,77JL-3500-7-4,77JL-4000-7-4,77JL-4500-7-4,77JL-350T-7-4,77JL-400T-7-4,77JL-400H-7-4,77JR-3500-7-4,77JR-4000-7-4,77JR-4500-7-4,77JR-400T-7-4,77JR-400H-7-4,77JR-35A0-7-4,77JR-40A0-7-4,77JR-45A0-7-4,77JR-40AT-7-4,77JR-40AH-7-4,77AL-1000-7-4,77AL-1500-7-4,77AL-2000-7-4,77AL-100T-7-4,77AL-100H-7-4,77AR-1000-7-4,77AR-2000-7-4,77AR-100H-7-4,77IM-1000-7-4,77HS-0000-7-4,77LC-0000-7-4,77RC-0000-7-4。 8F: 78UB-3000-7-3,78UB-3500-7-3,78UB-4000-7-3,78UB-350H-7-3,78JL-3500-7-3,78JL-4000-7-3,78JL-4500-7-3,78JL-350T-7-3,78JL-400T-7-3,78JL-400H-7-3,78JR-3500-7-3,78JR-4000-7-3,78JR-4500-7-3,78JR-400T-7-3,78JR-400H-7-3,78JR-35A0-7-3,78JR-40A0-7-3,78JR-45A0-7-3,78JR-40AT-7-3,78JR-40AH-7-3,78AL-1000-7-3,78AL-1500-7-3,78AL-2000-7-3,78AL-100T-7-3,78AL-100H-7-3,78AR-1000-7-3,78AR-2000-7-3,78AR-100H-7-3,78IM-1000-7-3,78HS-0000-7-3,78LC-0000-7-3,78RC-0000-7-3。 |  | 尼龙、304不锈钢、聚四氟乙烯、聚氨酯 |  | 国械注准20183770276 |  | 24个月 |  | 特卫强 |  | 由软头尖端、远端小段、近端小段、主体管身和针座组成，无涂层，全段显影。软头尖端由含氧化铋的聚氨酯制成；管身外层主要材料为含氧化铋的尼龙，管身内层材料为聚四氟乙烯，中间层编织材料为304不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为2年。 |  | 适用于一般血管及冠状动脉血管疾病。为球囊扩张导管、导丝或其他治疗器械的导入提供通道，但此类器械不适用于脑血管疾病。 |  | 1.取出导引导管 2.进行检查，确认其是否完好无损。 警告:请勿使用破损导引导管。如发现有破损，请更换。 3.使用前将止血阀连接在导引导管上，与导引导管一同冲洗。 4.通过导管鞘将导引导管导入血管系统，并用经皮进入技术置于导丝上。 5.建立通过止血阀侧臂的肝素生理盐水连续冲洗通路。注意:建议在导引导管和任一通过导管的腔内装置之间保持肝素生理盐水的连续冲洗。 6.在透视观察下，在导丝上插入导引导管，直至到达预定位置。 7.在导入其他血管内装置或灌入造影剂之前取下导丝。 8.此程序完成后，小心取下导引导管。
00050477 | 连通板 |  | 业聚 | YEAPRO | 73M-MLL30-2-1 |  | 73M-MLL30-2-1 |  | 聚碳酸酯 |  | 国械注准20183660180 |  | 24个月 |  | 特卫强 |  | 连通板由基座、O型圈、旋阀、6%（鲁尔）圆锥锁定接头组成。 |  | 在血管介入手术操作中作为连接通路，建立多通道，提供药液或造影剂注射使用。 |  | 1.取出连通板，将其与相应的接头进行连接，旋紧即可。 2.按连通板.上旋钮的指示对接口进行开通或关闭。 3.将环柄注射器通过连通板与相关配件连通，利用环柄注射器注入造影剂，进行血管造影。 4.同时，输液延长管与连通板连接，进行压力测试。
00129663 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）225ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00007313 | 一次性冲洗吸引器（冲洗引流管） |  | 康基 |  | 小号280、小号330、小号450、中号280、中号330、中号450、大号280、大号330、大号450 |  | Ⅰ型、Ⅱ型 |  | 高分子+PVC |  | YZB/浙 3147-2012 |  | 24个月 |  | 纸塑 |  | Ⅰ型冲洗吸引器由不锈钢管、滑件座组成，Ⅱ型冲洗吸引器由不锈钢管、滑件座、导管、三通管、管夹、针头及针头保护套组成。其中不锈钢管为SUS304不锈钢，导管为PVC材料，滑件座、三通管和针头保护套为PC材料，针头为ABS材料。 |  | 用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液 |  | 1、 打开包装，取出产品打开包装，取出产品打开包装，取出产品打开包装，取出产品； 2、 I型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套型产品，请将医院自备的经灭菌冲洗吸引管路连接头上。参照所使用内窥镜配套吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。引负压源吸泵说明书，将冲液管路通过气转换针连接在生理盐水瓶（袋）上。 引负压源3、 II型产品型产品先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开先将两个管夹闭，针头插入冲洗液瓶后打开；将吸引管接头插将吸引管接头插将吸引管接头插将吸引管接头插入负压吸引源入负压吸引源入负压吸引源入负压吸引源； 4、 检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔检查所有连接正确且牢固后，将不锈钢管通过穿刺器套插入患者腹腔； 5、 需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位需要冲洗时，按下阀钮液将会通过管路进入的部位； 6、 需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外需要吸引废液时，按下阀钮将会通过管路出体外； 7、 使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。使用完毕后，请按照医疗器械废弃物的相关要求将产品销毁。
00132003 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）1840T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） |  |  | R1:4×460测试/盒 R2:4×460测试/盒 |  | R1:4×460测试/盒 R2:4×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00129725 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）225ml-2 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×3 R2:15mL×3 |  | R1:60mL×3 R2:15mL×3 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131995 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）460T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒 |  | R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00346502 | 运送培养基 | [7 empty] | 其它 |  |  |  |  | 贮存：2℃～30℃储存，有效期5个月； 运输：2℃～40℃条件下运输，可运输10天； | [8 empty] | 密封储存，避免阳光直射。 常温（10℃～30℃）条件下可稳定保存1个月； 在冷藏（2℃～8℃）条件下，有效期为6个月。
00099252 | 冠状动脉球囊扩张导管 |  | 业聚 | OMNIPASS NC | 1.75×5，1.75×10，1.75×15，1.75×20，2.0×5，2.0×10，2.0×15，2.0×20， 2.25×5，2.25×10，2.25×15，2.25×20，2.5×5，2.5×10，2.5×15，2.5×20， 2.75×5，2.75×10，2.75×15，2.75×20，3.0×5，3.0×10，3.0×15，3.0×20， 3.25×5，3.25×10，3.25×15，3.25×20，3.5×5，3.5×10，3.5×15，3.5×20， 3.75×5，3.75×10，3.75×15，3.75×20，4.0×5，4.0×10，4.0×15，4.0×20， 4.5×5，4.5×10，4.5×15，4.5×20，5.0×5，5.0×10，5.0×15，5.0×20，5.5×5，5.5×10，5.5×15，5.5×20，1.75x8，1.75x12，1.75x18，2.0x8，2.0x12，2.0x18，2.25x8，2.25x12，2.25x18，2.5x8，2.5x12，2.5x18，2.75x8，2.75x12，2.75x18，3.0x8，3.0x12，3.0x18，3.25x8，3.25x12，3.25x18，3.5x8，3.5x12，3.5x18，3.75x8，3.75x12，3.75x18，4.0x8，4.0x12，4.0x18，4.5x8，4.5x12，4.5x18，5.0x8，5.0x12，5.0x18，5.5x8，5.5x12，5.5x18， |  | 217-05-6-1，217-10-6-1，217-15-6-1，217-20-6-1，220-05-6-1，220-10-6-1，220-15-6-1，220-20-6-1，222-05-6-1，222-10-6-1，222-15-6-1，222-20-6-1，225-05-6-1，225-10-6-1，225-15-6-1，225-20-6-1，227-05-6-1，227-10-6-1，227-15-6-1，227-20-6-1，230-05-6-1，230-10-6-1，230-15-6-1，230-20-6-1，232-05-6-1，232-10-6-1，232-15-6-1，232-20-6-1，235-05-6-1，235-10-6-1，235-15-6-1，235-20-6-1，237-05-6-1，237-10-6-1，237-15-6-1，237-20-6-1，240-05-6-1，240-10-6-1，240-15-6-1，240-20-6-1，245-05-6-1，245-10-6-1，245-15-6-1，245-20-6-1，250-05-6-1，250-10-6-1，250-15-6-1，250-20-6-1，255-05-6-1，255-10-6-1，255-15-6-1，255-20-6-1，217-08-6-1，217-12-6-1，217-18-6-1，220-08-6-1，220-12-6-1，220-18-6-1，222-08-6-1，222-12-6-1，222-18-6-1，225-08-6-1，225-12-6-1，225-18-6-1，227-08-6-1，227-12-6-1，227-18-6-1，230-08-6-1，230-12-6-1，230-18-6-1，232-08-6-1，232-12-6-1，232-18-6-1，235-08-6-1，235-12-6-1，235-18-6-1，237-08-6-1，237-12-6-1，237-18-6-1，240-08-6-1，240-12-6-1，240-18-6-1，245-08-6-1，245-12-6-1，245-18-6-1，250-08-6-1，250-12-6-1，250-18-6-1，255-08-6-1，255-12-6-1，255-18-6-1， |  | 尼龙12 |  | 国械注准20193030599 |  | 19个月 |  | 特卫强 |  | 该产品为快速交换型球囊扩张导管；由球囊扩张导管及配件组成。球囊扩张导管由导管座、去应力管、近端管体、远端管体、球囊和尖端组成。球囊制造材料为尼龙12；球囊内肩部有两个不透射线的定位标记。球囊扩张导管远端涂有亲水涂层。配件为再折叠工具。产品经环氧乙烷灭菌；一次性使用；货架有效期19个月。 |  | 适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张；以改善心肌灌注。 |  | 1. 根据制造商的操作说明，通过止血阀插入导丝。 2. 小心地将导丝向前送入穿过导管。如果使用了导丝引导器，将其退出。 3. 如需要，将导丝与导丝控制器连接。在透视监视下，使用经认可的冠脉成形技术将导丝送至并穿过病变部位。 4. 将扩张导管末端的尖端反向装载到导丝上，确保导丝在球囊近端约25cm处伸出。 5. 将扩张导管沿着导丝推送，直至接近止血阀。 6. 打开止血阀。保持导丝的位置的同时，插入扩张导管，并旋紧止血阀。为了便于导管插入，球囊必须完全卸压至负压。 7. 旋紧止血阀，使球囊周围产生密封，但不会限制导管移动。这样就可以持续测量近端冠状动脉的压力。 8. 向前推送扩张导管，直至其适用的近端标记 与止血阀对齐，这显示扩张导管头端已经到达了导引导管的头端。 9. 沿着导丝将扩张导管推送至狭窄部位，在透视观察下，利用不透射线的标记环将球囊工作（扩张）区域定位于狭窄部位。 10. 使用经认可的冠脉成形技术进行扩张狭窄部位的手术。 11. 把已卸压的PTCA导管和导丝退回导引导管，将PTCA导管、导丝和导引导管一起退出脉管系统。弃置PTCA导管、导引导丝和导引导管。 12. 可使用包装中提供的再折叠工具（附于顺应性卡片右上角）将球囊进行再折叠（扩张后）。在放置或取下再折叠工具时，应使用芯轴对导丝腔进行支撑，并小心操作不要损伤球囊。
00129701 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）100ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:40mL×2 R2:20mL×1 |  | R1:40mL×2 R2:20mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00127337 | 一次性使用无菌注射针 |  | 新叶 |  | 0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.1、1.2 |  | 0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.1、1.2 |  | 聚丙烯、不锈钢 |  | 国械注准20163150109 |  | 3年 |  | 吸塑 |  | 一次性使用无菌注射针由注射针座、针管和保护套组成。产品主要由聚丙烯和不锈钢材料制成。 |  | 本产品与一次性无菌注射器配套使用，用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射或抽取药液。 |  | 拆开小包装袋，取出注射针，装牢于配套6 : 1 0 0锥头上，拔下注射针保护套，将注射针插入药液瓶，抽吸定量药液，排尽空气即可注入人体。
00088595 | 增菌培养基 |  | 阳光生物 |  | 20人份/盒 | 20支/盒 | 20人份/盒 | 20支/盒 | 液体 | 其它 | 粤惠械备20190012号 |  | 9个月 | 储存条件：在2℃～8℃环境中保存，有效期9个月； 运输条件：2℃-28℃运输，可运输10天； 培养基 | 纸盒 |  | 培养基主要成份为蛋白胨、血清、淀粉、琼脂、粘菌素等。 |  | 用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境。 |  | 1.取培养基置室温平衡； 2.打开盖，将标本拭子插入培养瓶，在瓶壁挤压旋转数次，使样本洗脱； 3.盖紧盖，直立放置35°C〜37°C恒温培养，48小时内观察结果。 | 1、取培养基置室温平衡； 2、打开盖，将标本拭子插入培养基； 3、盖紧盖，直立放置 35℃~37℃恒温培养，48小时内观察结果。
00129707 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）300ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×4 R2:60mL×1 |  | R1:60mL×4 R2:60mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00162059 | 眼科手术刀 |  | Stylus |  | VITRECTOMY KNF 19GA VITRECTOMY KNF 20GA STILETTO KNIFE FH ANG-20 GAUGE PARACENTESIS KNF ST 1.3MM CCK W/MARKS 1.3MM CCK W/MARKS 15DEG MICROSURGCL KNF 15DEG MICROSURGCL KNF B&T 15DEG MICROS BLADE & TIP-1.5MM 15DEG MICROSURGCL KNF 3MM 15DEG MICROSURGCL KNF B&T 3MM 15DEG MICROSURGCL KNF 5MM 15DEG MICROSURGCL KNF B&T 5MM 15DEG MICROSURGCL FULL HDL-ANG 1.6MM CCK W/MARKS 1.7MM CCK W/MARKS 1.7MM CCK W/MARKS 22.5DEG MICROSURGCL KNF 22.5DEG MICROSURGCL KNF B&T SLIT FULL HDL-2.2MM ANG C-CUT 22.5DEG MICROKNIFE-4MM DEPTH SLIT FULL HDL-2.4MM ANG C-CUT DB SLIT KNF 2.5MM ANG SLIT KNIFE FULL HDL-2.5MM ANG SLIT BLADE & TIP-2.5MM ANG DB SLIT KNF 2.65MM ANG DB SLIT KNF B&T 2.65MM ANG 2.65MM CCK PARALLEL SIDES ST 2.65MM CCK PARALLEL SIDE ANG SLIT KNIFE FULL HDL-2.65MM ANG SLIT BLADE & TIP-2.65MM ANG CLEAR CORNEAL KNIFE 2.65MM ANG 2.75MM CCK PARALLEL SIDES ANG SLIT KNIFE FULL HDL-2.75MM ANG SLIT BLADE & TIP-2.75MM ANG CLEAR CORNEAL KNIFE 2.75MM ANG SLIT KNIFE FULL HDL-2.85MM ST DB SLIT KNF 2.8MM ANG DB SLIT KNF B&T 2.8MM ANG 2.85MM CCK PARALLEL SIDES ANG SLIT KNIFE FULL HDL-2.85MM ANG SLIT BLADE & TIP-2.85MM ANG CLEAR CORNEAL KNIFE 2.85MM ANG SLIT KNIFE FULL HDL-3.0MM ST SLIT KNIFE PARALLEL-3.0MM ST SLIT PRLL FH 3.0MM ANG BEV UP SLIT PRLL BL&TP 3.0MM ANG BV UP DB SLIT KNF 3.0MM ANG SLIT KNIFE FULL HDL-3.0MM ANG SLIT BLADE & TIP-3.0MM ANG 30DEG MICROSURGCL KNF 30DEG MICROSURGCL KNF B&T 3.0MM CCK PARALLEL SIDES ANG 30DEG MICROKNIFE-3.5MM CLEAR CORNEAL KNIFE 3.0MM ANG SLIT KNIFE FULL HDL-3.2MM ST SLIT PRLL FH 3.2MM ANG BEV UP DB SLIT KNF 3.2MM ANG 3.2MM CCK PARALLEL SIDES ANG SLIT KNIFE FULL HDL-3.2MM ANG SLIT BLADE & TIP-3.2MM ANG CLEAR CORNEAL KNIFE 3.2MM ANG PRECISION DEPTH KNIFE 350MICRON SLIT KNIFE FULL HDL-3.5MM ANG 45DEG MICROSURGCL-KNF 45DEGREE MICROSURGCL KNF B&T PRECISION DEPTH KNIFE 550MICRON PRECISION DEPTH KNIFE 600MICRON CRESCENT KNF ST CRESCENT KNF ANG BEVEL UP CRESCENT KNF ANG BEVEL DOWN CRESCENT KNF ANG DOUBLE BEVEL SPOON BLD 2.2MM ANG SPOON BLD 3.0MM ANG CRESCENT KNF B&T ST CRESCENT KNF ANG BEVEL UP B&T MINI-CRESCENT KNIFE 1.25MMM ANG 1.2MM* 1.4MM CLEARTRAP 1.2MM* 1.4MM CLEARTRAP 1.5MM* 1.7MM CLEARTRAP-ANG 1.5MM* 2.0MM CLEARTRAP 1.5MM* 2.0MM CLEARTRAP 1.7MM* 2.0MM CLEARTRAP-ANG 1.7MM* 2.0MM W/MARKS 2.75MM* 3.2MM CLEARTRAP-ANG 2.75MM* 3.5MM CLEARTRAP-ANG 2.85MM* 3.2MM CLEARTRAP-ANG 2.85MM* 3.5MM CLEARTRAP-ANG 2.85MM* 3.75MM CLEARTRAP-ANG 3.0MM* 3.75MM CLEARTRAP-ANG 3.2MM* 3.75MM CLEARTRAP-ANG ROUND TIP IMPLANT FH 3.5MM ANG IMPLANT FULL HDL-4.0MM ST IMPLANT KNF 4.0MM ANG ROUND TIP IMPLANT FH 5.2MM ANG IMPLANT KNF 5.2MM ST IMPLANT KNF 5.2MM ANG ROUND TIP IMPLANT FH 3.2MM ANG ROUND TIP IMPLANT FH 5.5MM ANG ROUND TIP IMPLANT FH 6.0MM ANG 1.1MM CLEARPORT PARA KNIFE 1.4MM PARA W/MARK SCLEARAL KNF B&T LAMELLAR 6600 BLD ANG BEVEL UP MICRO-BLADE B&T ST |  | 51-1901 51-2001 51-2061 52-1001 52-1361 52-1361W 52-1501 52-1502 52-1512 52-1531 52-1532 52-1551 52-1552 52-1591 52-1661 52-1761 52-1761W 52-2201 52-2202 52-2231 52-2241 52-2431 52-2531 52-2561 52-2562 52-2631 52-2632 52-2634 52-2635 52-2661 52-2662 52-2663 52-2735 52-2761 52-2762 52-2763 52-2801 52-2831 52-2832 52-2835 52-2861 52-2862 52-2863 52-2901 52-2911 52-2912 52-2913 52-2931 52-2961 52-2962 52-3001 52-3002 52-3035 52-3036 52-3061 52-3201 52-3212 52-3231 52-3235 52-3261 52-3262 52-3263 52-3503 52-3561 52-4501 52-4502 52-5503 52-6003 54-1000 54-1010 54-1020 54-1031 54-2261 54-3061 54-5000 54-5062 54-6910 55-1214 55-1214W 55-1517 55-1520 55-1520W 55-1720 55-1720W 55-2724 55-2725 55-2824 55-2825 55-2826 55-2926 55-3226 56-3461 56-4001 56-4061 56-5161 56-5201 56-5261 56-5361 56-5561 56-6061 58-2010W 58-2019W 58-5700 58-6600 58-6900 |  | 该产品由塑柄手术刀、刀片组成。刀片的材质为3Cr13。 |  | 国械注进20152163299 |  | 60个月 |  | 纸塑、纸盒 |  | 该产品由塑柄手术刀、刀片组成。刀片的材质为3Cr13，产品经射线灭菌，灭菌有效期为5年，一次性使用。 |  | 该产品主要用于显微手术中组织的切割 |  | 该产品主要用于显微手术中组织的切割
00067881 | 一次性使用导引导丝 |  | 业聚实业 | YEAPRO | 0.035in×3750px； 长度：150CM 直径：0.035英寸 0.035in×6500px； 长度：260CM 直径：0.035英寸 |  | 735-15GA-1-1; 735-26GA-1-1 |  | 内芯：镍钛合金 外层：聚氨酯 |  | 国械注准20193030006 |  | 24个月 |  | 特卫强 |  | 由内芯、外层包覆层组成，外面有亲水涂层。内芯为一根由远端导头端直径逐渐变细的镍钛合金丝，外层主要材料为聚氨酯，外表面涂层为聚乙烯吡咯烷酮。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期2年。 |  | 用于帮助介入性经皮腔内冠脉成形术（PTCA),经皮腔内血管成形术（PTA）导管以及其它介入器械（包括血管内支架、血管内超声器械和血管内药物洗脱支架）在体内的放置。神经血管除外。 |  | 1.将本品从每个包装中取出。 2.将注射器连接到套管上，向内注满肝素盐水。 3.将本品从套管中拔出，确认表面光滑之后再使用。如果拔出时感觉到有阻抗，不要强行拔下，要再次向内注入肝素盐水。 4.将所使用的导管事先注满肝素盐水。 5.本产品在导管内易滑，使用时要从导管后端拉出至少5CM左右，并保持住进行操作。
00050468 | 环柄注射器 |  | 业聚 | YEAPRO | 7ID-T120-2-1 容积：10ML |  | 7ID-T120-2-1 |  | 聚碳酸酯 |  | 国械注准20183150147 |  | 24个月 |  | 特卫强 |  | 环柄注射器由注射筒、芯杆、限位盖、鲁尔锁定接头、活塞、O型圈和手环组成。其中注射筒的前段嵌着鲁尔锁定接头，两者之间安装有O型圈起到密封作用，注射筒后端两侧设计有两个环形孔的结构，称该部分为注射筒组件。芯杆的杆身为直径不同的两段设计，前端直径较小，头部镶嵌有活塞，后端直径较大，限位盖穿过该段并可轴向移动，其末端抹适量硅油后，从注射筒组件尾部推入至注射筒中，并将芯杆组件的限位盖扣到注射筒尾部的对应台阶上后，成为一个整体，称之为环柄注射器。 |  | 适用于微创伤介入治疗或诊断手术中手动推注造影液及药液。 |  | 1.打开包装,取出环柄注射器 2.在抽取液体前,请推拉环柄注射器数次,以确定活塞移动顺畅 3.环柄注射器吸入造影剂,排除空气,然后与三通阀或其他装置连接,并锁紧 4.根据需要以及产品的实际量程抽取造影剂,进行血管造影 5.若手术过程中通过三通阀抽取造影剂时,应注意调整三通阀按钮,保证连通外部造影剂溶液后再进行抽取造影剂.
00128357 | 光子冷凝胶 | 导光凝胶 |  |  | 产品型号/规格分为10g、20g、30g、40g和50g。注：特殊规格可按需求生产不同的规格。 | 10g、20g、30g、40g、50g | 产品型号/规格分为10g、20g、30g、40g和50g。注：特殊规格可按需求生产不同的规格。 | 10g、20g、30g、40g、50g | 卡波姆、甘油、薄荷脑、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水 | 卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯和水 | 鄂汉械备20200259号 |  | 2年 |  | 塑瓶 |  | 光子冷凝胶由卡波姆、甘油、薄荷脑、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成。所含成分不具有药理、免疫学或代谢学作用。 | 由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯和水组成，产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品，微生物限度要求菌落总数≤1000cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤100cfu/g，不得检出金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。 | 该产品与光子治疗设备配合使用，起隔热和导光的作用，防止皮肤烫伤，缓解病人的疼痛。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合试用。 | 取适量敷于皮肤局部，缓慢涂匀即可。如皮肤日晒前阻隔强光，日晒后皮肤灼热的冷敷。 | 取适量敷于皮肤局部，缓慢涂匀即可。用于光子治疗过程中隔热和导光。
00048728 | 宫腔球囊导管 | 子宫输卵管造影球囊导管 |  |  | 5Fr 1.5ml、7Fr 1.5ml |  | 5Fr 1.5ml、7Fr 1.5ml |  | 硅胶和聚碳酸酯 |  | 鄂械注准20182182573 |  | 24个月 |  | 纸塑袋 |  | 宫腔球囊导管由导头、球囊、管身、注药腔、罗伯特夹、螺纹接头、导丝、堵头、旋塞和充起腔组成；管身靠近导头端设有出药孔，管身内置两腔，分别为注药腔和充起腔。 | 子宫输卵管造影球囊导管由导头、球囊、管身、注药腔、罗伯特夹、螺纹接头、导丝、堵头、旋塞和充起腔组成；管身靠近导头端设有出药孔，管身内置两腔，分别为注药腔和充起腔。 | 用于将造影剂注射到子宫和输卵管，进行子宫输卵管造影。 |  | 1、撕开单包装取出导管，将导管经患者阴道插入子宫腔内，并确保球囊完全进入子宫腔。 2、打开旋塞，用不带针头的螺口注射器抽取1.5ml无菌水或生理盐水，经充起腔注入球囊，使球囊充起后，关闭旋塞。 3、取出导丝，经注药腔注入造影剂后，进行子宫及输卵管造影检查。 | 1、撕开单包装取出导管，将导管经患者阴道插入子宫腔内，并确保球囊完全进入子宫腔。 2、打开旋塞，用不带针头的螺口注射器抽取1.5ml无菌水或生理盐水，经充起腔注入球囊，使球囊充起后，关闭旋塞。 3、取出导丝，经注药腔注入造影剂后，进行子宫及输卵管造影检查。 4、检查完毕，排净球囊内液体后方可拔出导管。
00087608 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1； R1:60mL×1 R2:15mL×1；R1:20mL×1 R2:5mL×1； R1:90mL×2 R2:45mL×1；R1:40mL×1 R2:10mL×1； R1:80mL×1 R2:20mL×1；R1:40mL×2 R2:20mL×1； R1:40mL×4 R2:40mL×1；R1:60mL×4 R2:60mL×1； R1:60mL×4 R2:15mL×4；R1:60mL×3 R2:15mL×3； R1:60mL×8 R2:60mL×2；R1:60mL×8 R2:15mL×8； R1:40mL×4 R2:10mL×4；R1:60mL×2 R2:15mL×2； R1:1×400测试/盒 R2:1×400测试/盒；R1:2×400测试/盒 R2:2×400测试/盒； R1:1×200测试/盒 R2:1×200测试/盒；R1:1×180测试/盒 R2:1×180测试/盒； R1:1×265测试/盒 R2:1×265测试/盒；R1:12×60测试/盒 R2:12×60测试/盒； R1:6×60测试/盒 R2:6×60测试/盒；R1:2×460测试/盒 R2:2×460测试/盒； R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒；R1:8×460测试/盒 R2:8×460测试/盒； R1:4×460测试/盒 R2:4×460测试/盒 |  | R1:60mL×3 R2:45mL×1； R1:60mL×1 R2:15mL×1；R1:20mL×1 R2:5mL×1； R1:90mL×2 R2:45mL×1；R1:40mL×1 R2:10mL×1； R1:80mL×1 R2:20mL×1；R1:40mL×2 R2:20mL×1； R1:40mL×4 R2:40mL×1；R1:60mL×4 R2:60mL×1； R1:60mL×4 R2:15mL×4；R1:60mL×3 R2:15mL×3； R1:60mL×8 R2:60mL×2；R1:60mL×8 R2:15mL×8； R1:40mL×4 R2:10mL×4；R1:60mL×2 R2:15mL×2； R1:1×400测试/盒 R2:1×400测试/盒；R1:2×400测试/盒 R2:2×400测试/盒； R1:1×200测试/盒 R2:1×200测试/盒；R1:1×180测试/盒 R2:1×180测试/盒； R1:1×265测试/盒 R2:1×265测试/盒；R1:12×60测试/盒 R2:12×60测试/盒； R1:6×60测试/盒 R2:6×60测试/盒；R1:2×460测试/盒 R2:2×460测试/盒； R1:1×460测试/盒 R2:1×460测试/盒；R1:8×460测试/盒 R2:8×460测试/盒； R1:4×460测试/盒 R2:4×460测试/盒 |  | 聚乙烯瓶 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1Tris 12.1g/L，TOOS 0.2g/L，ASO 15KU/L，乳酸氧化酶 0.8KU/L；R2：检测试剂2Tris 12.1g/L，4-氨基安替比林 0.5g/L，POD 2KU/L；校准品组成：Tris 12.1g/L，氯化钠 0.9g/L，L-乳酸锂。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131989 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）360T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:6×60测试/盒 R2:6×60测试/盒 |  | R1:6×60测试/盒 R2:6×60测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131983 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）265T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:1×265测试/盒 R2:1×265测试/盒 |  | R1:1×265测试/盒 R2:1×265测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00129755 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）150ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×2 R2:15mL×2 |  | R1:60mL×2 R2:15mL×2 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00092010 | 医用降温贴 | 医用退热贴 |  |  | 3.0cm*3.0.cm；5.0cm*7.0.cm；5.0cm*12.0cm；7.0cm*10.0cm、8.0cm*11.0cm；10.5cm*13.5cm；10.0cm*14.0cm |  | 3.0cm*3.0.cm；5.0cm*7.0.cm；5.0cm*12.0cm；7.0cm*10.0cm、8.0cm*11.0cm；10.5cm*13.5cm；10.0cm*14.0cm |  | 聚乙烯 |  | 鲁宁械备20150022号 |  | 4年 |  | 聚乙烯 |  | 由无纺布被衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |  | 用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 |  | 打开包装使用
00296766 | 超敏抗缪勒氏管激素（HS-AMH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 超敏抗缪勒氏管激素（HS-AMH）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒； 500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 |  | / | 液体＋固体 |  |  | 湘械注准20222400870 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2、R3和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。具体内容详见附表。 |  | 用于体外定量检测人血清或血浆中的抗缪勒氏管激素(AMH)的含量。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00296756 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法） | 胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP3)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 |  | / | 液体＋固体 |  |  | 湘械注准20222400085 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡、质控品一维码和质控品靶值表。具体内容详见附表。 |  | 本试剂用于体外定量检测人血清中胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP3),临床上主要用于生长紊乱和胎膜早破的辅助诊断。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00058880 | 一次性使用无菌注射器 带针 |  | 新叶 |  | 0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.1、1.2 |  | 1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml | 1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml 、0.5ml、3ml、6ml | 聚丙烯、橡胶、不锈钢 |  | 国械注准20163150107 |  | 36个月 |  | 纸塑 |  | 本产品一次性使用无菌注射器 带针由外套、芯杆、橡胶活塞和注射针组成。 |  | 产品用于人体皮下、肌肉，静脉等注射药液、抽取血液、配制药液 |  | 拆开小包装袋，取出注射器，装牢注射针，拔下注射针保护套，将注射针插入药液瓶，抽吸定量药液，排尽空气后即可进行注入人体。
00129681 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）50毫升 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:40mL×1 R2:10mL×1 |  | R1:40mL×1 R2:10mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131963 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）200ml-2 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:40mL×4 R2:10mL×4 |  | R1:40mL×4 R2:10mL×4 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131968 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）400T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1: 1×400测试/盒 R2: 1×400测试/盒 |  | R1: 1×400测试/盒 R2: 1×400测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00129807 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）3680T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:8×460测试/盒R2:8×460测试/盒 |  | R1:8×460测试/盒R2:8×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00110793 | 药物涂层冠脉球囊导管 |  |  |  | DP0120010；DP0120015；DP0120020；DP0120025；DP0120030；DP0122510；DP0122515；DP0122520；DP0122525；DP0122530；DP0125010；DP0125015；DP0125020；DP0125025；DP0125030；DP0127510；DP0127515；DP0127520；DP0127525；DP0127530；DP0130010；DP0130015；DP0130020；DP0130025；DP0130030；DP0135010；DP0135015；DP0135020；DP0135025；DP0135030；DP0140010；DP0140015；DP0140020；DP0140025；DP0140030 | 直径2.0(mm)*长度10(mm)、直径2.0(mm)*长度15(mm)、直径2.0(mm)*长度20(mm)、直径2.0(mm)*长度25(mm)、直径2.0(mm)*长度30(mm)、直径2.0(mm)*长度35(mm)、直径2.0(mm)*长度40(mm)、 直径2.25(mm)*长度10(mm)、直径2.25(mm)*长度15(mm)、直径2.25(mm)*长度20(mm)、直径2.25(mm)*长度25(mm)、直径2.25(mm)*长度30(mm)、直径2.25(mm)*长度35(mm)、直径2.25(mm)*长度40(mm)、 直径2.5(mm)*长度10(mm)、直径2.5(mm)*长度15(mm)、直径2.5(mm)*长度20(mm)、直径2.5(mm)*长度25(mm)、直径2.5(mm)*长度30(mm)、直径2.5(mm)*长度35(mm)、直径2.5(mm)*长度40(mm)、 直径2.75(mm)*长度10(mm)、直径2.75(mm)*长度15(mm)、直径2.75(mm)*长度20(mm)、直径2.75(mm)*长度25(mm)、直径2.75(mm)*长度30(mm)、直径2.75(mm)*长度35(mm)、直径2.75(mm)*长度40(mm)、 直径3.0(mm)*长度10(mm)、直径3.0(mm)*长度15(mm)、直径3.0(mm)*长度20(mm)、直径3.0(mm)*长度25(mm)、直径3.0(mm)*长度30(mm)、直径3.0(mm)*长度35(mm)、直径3.0(mm)*长度40(mm)、 直径3.5(mm)*长度10(mm)、直径3.5(mm)*长度15(mm)、直径3.5(mm)*长度20(mm)、直径3.5(mm)*长度25(mm)、直径3.5(mm)*长度30(mm)、直径3.5(mm)*长度35(mm)、直径3.5(mm)*长度40(mm)、 直径4.0(mm)*长度10(mm)、直径4.0(mm)*长度15(mm)、直径4.0(mm)*长度20(mm)、直径4.0(mm)*长度25(mm)、直径4.0(mm)*长度30(mm)、直径4.0(mm)*长度35(mm)、直径4.0(mm)*长度40(mm) | DP0120010；DP0120015；DP0120020；DP0120025；DP0120030；DP0122510；DP0122515；DP0122520；DP0122525；DP0122530；DP0125010；DP0125015；DP0125020；DP0125025；DP0125030；DP0127510；DP0127515；DP0127520；DP0127525；DP0127530；DP0130010；DP0130015；DP0130020；DP0130025；DP0130030；DP0135010；DP0135015；DP0135020；DP0135025；DP0135030；DP0140010；DP0140015；DP0140020；DP0140025；DP0140030 | DP0120010、DP0120015、DP0120020、DP0120025、DP0120030、DP0120035、DP0120040、 DP0122510、DP0122515、DP0122520、DP0122525、DP0122530、DP0122535、DP0122540、 DP0125010、DP0125015、DP0125020、DP0125025、DP0125030、DP0125035、DP0125040、 DP0127510、DP0127515、DP0127520、DP0127525、DP0127530、DP0127535、DP0127540、 DP0130010、DP0130015、DP0130020、DP0130025、DP0130030、DP0130035、DP0130040、 DP0135010、DP0135015、DP0135020、DP0135025、DP0135030、DP0135035、DP0135040、 DP0140010、DP0140015、DP0140020、DP0140025、DP0140030、DP0140035、DP0140040 | 尼龙 |  | 国械注准20193031052 |  | 24个月 |  | 一面是PA/PE材质，透明的；一面是特卫强材质 |  | 该产品由药物涂层和球囊导管组成。球囊导管中球囊由尼龙12制成；药物涂层由紫杉醇和载药基质组成，紫杉醇药物剂量为3ug/mm²，载药基质为碘普罗胺。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期两年。 |  | 适用于冠状动脉支架内再狭窄的治疗。 |  | 使用导入装置和导丝时，经皮导入术和动脉切开术均适用。 使用标准技术插入装有止血接口的导引导管。 若有必要，用生理盐水灌洗导丝管腔 小心插入导丝，并将导丝远端置于狭窄处。 小心地将药物涂层冠脉球囊导管置于导丝近端上方然后插入导引导管的止血接口内。 向前移动药物涂层冠脉球囊导管，并将导管置于造影剂注射液下和X射线检查范围内。 当导管越过狭窄后，立刻给球囊充压，使动脉扩张。根据患者病情和血管形态，一般来说球囊至少应膨胀30秒。 动脉扩张后，球囊泄压，并置于X射线检查范围内。将球囊导管重新拉入导引导管内，并通过血管造影术检查扩张结果。 若有必要，通过留在血管内的导丝换上另外一个球囊导管。 如果初步结果不符合要求，重复扩张外径较大的球囊。为避免局部用药过量，不建议进一步使用本产品。
00094146 | 孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 孕酮（PROG）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  | 100人份/盒 | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 | 100人份/盒 | / | 液体 |  | 粤械注准20192400847 |  | 12个月 | 18个月 | 纸盒 |  | 由抗PROG抗体磁珠包被物(R1)、吖啶酯标记物的PROG结合物(R2)和反应缓冲液(R3)组成。其中，抗PROG抗体磁珠包被物(R1)含包被抗PROG抗体(羊单抗)的磁珠包被物的 PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白(牛IgG)、0.5% Proclin300。吖啶酯标记物的PROG结合物(R2)含吖啶酯标记的抗PROG结合物的PBS缓冲液、表面活性剂、0.5%Proclin300。反应缓冲液(R3)含PBS缓冲液、0.5%Proclin300。 | 试剂盒由R1、R2、R3、试剂盒信息卡；校准品、复溶液、校准品信息卡、校准品一维码；质控品、质控品靶值表、质控品信息卡、质控品一维码组成。试剂盒PROG磁珠包被物（R1）含包被抗PROG抗体的磁珠包被物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛IgG）、0.5% Proclin300。PROG吖啶酯标记物（R2）含吖啶酯标记的PROG结合物的PBS缓冲液、表面活性剂、0.5% Proclin300。PROG反应缓冲液（R3）含PBS缓冲液、0.5% Proclin300。试剂盒信息卡含配套校准品信息，如校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。校准品（选配）中PROG校准品C0-C5含不同浓度PROG（重组抗原）的冻干粉，牛血清白蛋白，Proclin300。复溶液含活性剂，Proclin300。校准品信息卡含校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。校准品一维码含校准品批号、检测项目、水平相关信息。质控品（选配）中PROG质控品QC1-QC2含高纯度的生物提取物（PROG抗原），Proclin 300的冻干粉。质控品靶值表：本质控品的靶值范围为批特异，质控品靶值详见靶值表。质控品信息卡含质控品批号、检测项目相关信息。质控品一维码含质控品批号、检测项目、水平相关信息。 | 用于体外定量检测人血清中孕酮（PROG）的含量 |  | 化学发光免疫分析法 | 磁微粒化学发光法
00131959 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）600ml-2 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×8 R2:60mL×2 |  | R1:60mL×8 R2:60mL×2 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00296723 | 生长激素(GH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 生长激素(GH)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 |  | / | 液体＋固体 |  |  | 湘械注准20222400086 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡、质控品一维码和质控品靶值表。具体内容详见附表。 |  | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中生长激素(GH)的含量，临床上主要用于辅助评价垂体功能和非垂体疾病所致的生长激素水平异常。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00112403 | 冠状动脉球囊扩张导管 |  | 业聚 | OMNIPASS | 1.0x 5；1.0x 8；1.0x10；1.0x12；1.0x15；1.25x 5；1.25x 8；1.25x10；1.25x12；1.25x15；1.5x8；1.5x10；1.5x12；1.5x15；1.5x20；1.75x8；1.75x10；1.75x12；1.75x15；1.75x20；2.0x8；2.0x10；2.0x12；2.0x15；2.0x20；2.25x8；2.25x10；2.25x12；2.25x15；2.25x20；2.5x8；2.5x10；2.5x12；2.5x15；2.5x20；2.5x30；2.75x8；2.75x10；2.75x12；2.75x15；2.75x20；2.75x30；3.0x8；3.0x10；3.0x12；3.0x15；3.0x20；3.0x30；3.25x8；3.25x10；3.25x12；3.25x15；3.25x20；3.25x30；3.5x8；3.5x10；3.5x12；3.5x15；3.5x20；3.5x30；4.0x8；4.0x10；4.0x12；4.0x15；4.0x20；4.0x30； |  | 210-05-9-1；210-08-9-1；210-10-9-1；210-12-9-1；210-15-9-1；212-05-9-1；212-08-9-1；212-10-9-1；212-12-9-1；212-15-9-1；215-08-9-1；215-10-9-1；215-12-9-1；215-15-9-1；215-20-9-1；217-08-9-1；217-10-9-1；217-12-9-1；217-15-9-1；217-20-9-1；220-08-9-1；220-10-9-1；220-12-9-1；220-15-9-1；220-20-9-1；222-08-9-1；222-10-9-1；222-12-9-1；222-15-9-1；222-20-9-1；225-08-9-1；225-10-9-1；225-12-9-1；225-15-9-1；225-20-9-1；225-30-9-1；227-08-9-1；227-10-9-1；227-12-9-1；227-15-9-1；227-20-9-1；227-30-9-1；230-08-9-1；230-10-9-1；230-12-9-1；230-15-9-1；230-20-9-1；230-30-9-1；232-08-9-1；232-10-9-1；232-12-9-1；232-15-9-1；232-20-9-1；232-30-9-1；235-08-9-1；235-10-9-1；235-12-9-1；235-15-9-1；235-20-9-1；235-30-9-1；240-08-9-1；240-10-9-1；240-12-9-1；240-15-9-1；240-20-9-1；240-30-9-1； |  | 聚醚嵌段聚酰胺（Pebax） |  | 国械注准20203030319 |  | 2年 |  | 特卫强 |  | 该产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊扩张导管及配件组成。球囊扩张导管由导管座、去应力管、近端管体、远端管体、球囊和尖端组成。球囊内肩部有一个或两个不透射线的定位标记。球囊扩张导管远端涂有亲水涂层。配件为再折叠工具。产品经环氧乙烷灭菌；一次性使用。货架有效期2年。 |  | 适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。 |  | 1. 根据制造商的操作说明，通过止血阀插入导丝。 2. 小心地将导丝向前送入穿过导管。如果使用了导丝引导器，将其退出。 3. 如需要，将导丝与导丝控制器连接。在透视监视下，使用经认可的冠脉成形技术将导丝送至并穿过病变部位。 4. 将球囊扩张导管末端的尖端反向装载到导丝上，确保导丝在球囊近端约 25cm 处侧孔伸出。 5. 将球囊扩张导管沿着导丝推送，直至接近止血阀。 6. 打开止血阀。保持导丝的位置的同时，插入球囊扩张导管，并旋紧止血阀。为了便于导管插入，球囊必须完全卸压至负压。 7. 旋紧止血阀，使球囊周围产生密封，但不会限制导管移动。这样就可以持续测量近端冠状动脉的压力。 8. 向前推送球囊扩张导管，直至其适用的近端标记 与止血阀对齐，这显示球囊扩张导管头端已经到达了导引导管的头端。 9. 沿着导丝将球囊扩张导管推送至狭窄部位，在透视观察下，利用不透射线的标记环将球囊工作(扩张)区域定位于狭窄部位。10. 使用经认可的冠脉成形技术进行扩张狭窄部 位的手术。 11. 把已卸压的球囊扩张导管和导丝退回导引导管，将球囊扩张导管、导丝和导引导管一起退出脉管系统。弃置球囊扩张导管、导引导丝和导引导管。 12. 可使用包装中提供的再折叠工具（附于顺应性卡片右上角）将球囊进行再折叠（扩张后）。在放置或取下再折叠工具时，应使用芯轴对导丝腔进行支撑，并小心操作不要损伤球囊。
00265003 | 粪便样本稀释液 |  |  |  | 2000mL/瓶 |  | BDFJ-D | DBFJ-D | 液体 |  | / |  | 12 |  | 塑料 |  | 氯化钠（0.9%）、Krovin500（0.05%）、纯化水。 | 0.009g/ml氯化钠、0.0005m1/m1PC-300、0.019g/ml无水硫酸铜、0.22g/m1二水合柠檬酸三钠、0.11g/ml无水碳酸钠、纯化水1ml/ml | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于仪器对待测物（粪便样本）进行检测。其本身并不直接参与检测。 |  | 打开稀释液瓶盖，将配套的稀释液管路插入稀释液瓶内，拧紧瓶盖。
00296763 | 17α-羟孕酮（17α-OHP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 17α-羟孕酮（17α-OHP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 |  | / | 液体＋固体 |  |  | 湘械注准20222400379 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。具体内容详见附表。 |  | 本试剂用于体外定量检测人血清中17α-羟孕酮(17α-0HP)的含量。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00125267 | 阴道微生物荧光染色液 |  |  |  | 5ml*6瓶/盒、10ml*6瓶/盒、20ml*6瓶/盒 | 50测试、100测试、200测试 | 5ml*6瓶/盒、10ml*6瓶/盒、20ml*6瓶/盒 | / | 液体 |  | 粤惠械备20200039号 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 主要由吖啶橙、去离子水、氯化钠组成。 | 主要由吖啶橙、sybr green Ⅰ和去离子水组成。 | 用于女性阴道分泌物中上皮细胞、细菌及真菌涂片的染色。 |  | 1、将标本无效涂布于洁净玻片上，自然干燥，火焰或乙醇固定；2、待冷却后滴加染液，静置2分钟后，以流水清洗待干；3、荧光显微镜下镜检。
00129670 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）25ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:20mL×1 R2:5mL×1 |  | R1:20mL×1 R2:5mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131978 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）200T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1: 1×200测试/盒 R2: 1×200测试/盒 |  | R1: 1×200测试/盒 R2: 1×200测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00291405 | 抗β2糖蛋白1抗体(β2-GP1)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗β2糖蛋白1抗体（β2—GP1）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 |  | / | 液体+固体 |  |  | 粤械注准20222400497 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。 β2-GP1磁珠包被物（R1）含包被β2-GP1（人源）的磁珠包被物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白）、Proclin300。β2-GP1吖啶酯标记物（R2）含吖啶酯标记的抗人IgA/M/G抗体（羊多抗）结合物的PBS缓冲液、表面活性剂、蛋白（牛白蛋白）、Proclin300。 试剂盒信息卡1份。含配套校准品信息，如校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。β2-GP1校准品C1-C2含不同浓度β2-GP1抗体（人源）的冻干粉，牛血清白蛋白，Proclin300。 复溶液含活性剂，Proclin300。校准品信息卡1份。含校准品批号、有效期和校准品各浓度水平的信息。校准品一维码1份。含校准品批号、检测项目、水平相关信息。 β2-GP1质控品QC1-QC2含不同浓度β2-GP1抗体（人源）的冻干粉，牛血清白蛋白，Proclin300。质控品信息卡1份。含质控品批号、检测项目相关信息。质控品一维码1份。含质控品批号、检测项目、水平相关信息。 |  | 用于体外定量检测人血清中抗β2糖蛋白1抗体（β2-GP1）含量，临床上主要用于抗磷脂综合征(APS)、系统性红斑狼疮（SLE）的辅助诊断。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00296724 | 胰岛素样生长因子1（IGF-1）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 胰岛素样生长因子1（IGF-1）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒；500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 |  | / | 液体+固体 |  |  | 湘械注准20212401620 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2、R3和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡和质控品一维码。具体内容详见附表。 |  | 用于体外定量检测人血清或血浆中的胰岛素样生长因子1（IGF-1）的含量。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2-8℃避光保存，有效期18个月。
00129821 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）920T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:2×460测试/盒R2:2×460测试/盒 |  | R1:2×460测试/盒R2:2×460测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00346504 | 运送培养基 | [7 empty] | 其它 |  |  |  |  | 贮存：2℃～30℃储存，有效期5个月； 运输：2℃～40℃条件下运输，可运输10天； | [8 empty] | 密封储存，避免阳光直射。 常温（10℃～30℃）条件下可稳定保存1个月； 在冷藏（2℃～8℃）条件下，有效期为6个月。
00131934 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）300ml-2 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×4 R2:15mL×4 |  | R1:60mL×4 R2:15mL×4 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00296929 | 25-羟基维生素D（25-OH-VD）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 25-羟基维生素D（25-OH-VD）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  | 50人份/盒；2×50人份/盒；100人份/盒；2×100人份/盒；200人份/盒； 500人份/盒；校准品（选配）；质控品（选配）。 |  | / | 液体＋固体 |  |  | 湘械注准20222400935 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒由试剂组分、校准组分和质控组分组成。其中试剂组分包括R1、R2、R3、R4和试剂盒信息卡；校准组分包括校准品、复溶液、校准品信息卡和校准品一维码；质控组分包括质控品、质控品信息卡、质控品一维码和质控品靶值表。具体内容详见附表。 |  | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中25-羟基维生素D(25-OH-VD)的含量,临床上主要用于维生素D缺乏相关疾病的辅助诊断。 |  | 磁微粒化学发光法 | 2～8℃避光保存，有效期18个月。
00130556 | 旋压式Y型连接阀套件 |  | 业聚 | YEAPRO | 7YH-MLL8FR-2-2、7YH-MLL8FR-2-3 |  | 7YH-MLL8FR-2-2、7YH-MLL8FR-2-3 |  | 聚碳酸酯 |  | 国械注准20203030727 |  | 24个月 |  | 特卫强 |  | 本产品主要由旋压式Y型连接阀，塑型器，扭转器，延长管组件（可选）组成。旋压式Y型连接阀由Y型阀体、通用O型圈、通用鲁尔锁定接头、硅胶阀、垫片、螺纹连接盖、硅胶垫、密封盖和按钮组成；塑型器由塑型器针座、塑型器钢针和保护管组成；扭转器由扭转器手柄、扭转器端盖和扭转器夹头组成；延长管组件由鲁尔接头、鲁尔锁定接头和延长管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。 |  | 用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液渗漏。 |  | 1.取出包装，将旋压式Y型连接阀通过延长管与连通板连接。 2.为了从旋压式Y型连接阀中完全排除空气，打开硅胶垫和硅胶阀，堵住鲁尔锁定接头，从侧支用生理盐水进行冲洗。 3.将空气从旋压式Y型连接阀中排除后，避免混入空气，一边进行冲洗一边缓慢关闭硅胶垫，并在旋压式Y型连接阀内注满生理盐水。 通过鲁尔锁定接头，将旋压式Y型连接阀和导引导管连接。 4.使用塑型器将导丝塑型至合适的形状，将导丝插入到塑型器内，按下按钮，打开硅胶垫将塑型器插入至旋压式Y型连接阀内。 5.移除塑型器，之后，放开按钮，关闭硅胶垫。 6.将扭转器安装在导丝上，使用扭转器将导丝推送到合适位置，移除扭转器。 7.按下按钮，打开硅胶垫，将导管插入后，放开按钮，关闭硅胶垫，推送导管至合适位置。扭动旋转控制器，将硅胶阀关闭，固定导管等器械。 8.打开硅胶阀，将导管拔出至导管末端在脉管中留有10-20cm的位置。打开硅胶垫，完全拔出导管。断开旋压式Y型连接阀与导引导丝/导引导管的连接。
00182290 | 导引延伸导管 |  | 业聚 | CathCorridor | 6F-3500、5F-3500、4.3F-3505、4.3F-3510 |  | 260-3500-12-1、250-3500-12-1、243-3505-12-1、243-3510-12-1 |  | 聚四氟乙烯、聚醚嵌段聚酰胺 |  | 国械注准20213030648 |  | 2年 |  | 特卫强 |  | 该产品由引导导管段、推送轴、去应力管和手柄组成，其中引导导管段由头端、引导导管段管身和Collar组成；引导导管段管身有3层结构，包括内层聚四氟乙烯、中间层编织层和外层高分子层。产品引导导管段设有两个或三个标记环，产品引导导管段的远端外表面有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 |  | 该导引延伸导管与导引导管一起使用，用于进入冠状动脉，加强导引导管的支撑力，并提供通路辅助其他介入器械的放置。 |  | 使用前准备: 1.使用前，认真检查器械的包装和组件有无损坏。 2.拆包后器械应采用无菌方式传递、且应在无菌区域使用。 3.小心地从保护管中取出导引延伸导管。取出器械时，不要弯曲或扭结。 4.将远端引导导管段浸入肝素化生理盐水溶液中。 递送程序：按照下面的步骤推送器械。 1.固定已插入的导丝，将导丝尾端从导引延伸导管的远端插入、然后沿导丝推进器械，使其靠近止血阀（Y型连接器）。 2.打开止血阀，推进导引延伸导管，使其通过止血阀进入导引导管内。 3.在X射线透视下，将导引延伸导管的引导导管段推过导引导管远侧末端，导引延伸导管的引导导管段超出导引导管最多25cm。使引导导管段的远端进入血管中所需位置。 4.使用X射线透视确认导引延伸导管位于血管中的所需位置。 5.如果执行介入手术，将介入器械（支架等）从引导导丝的尾部通入，然后推进介入器械，使其通过导引导管，同时沿导引延伸导管进入所需的血管位置。 6.将Y阀（止血阀）牢牢固定在导引延伸导管的近端轴上，以防止血液回漏。 7.执行导管插入术。完成此手术后，先退出导引延伸导管，然后再从血管中取出导引导管。
00129741 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）600ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×8 R2:15mL×8 |  | R1:60mL×8 R2:15mL×8 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131928 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）200ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:40mL×4 R2:40mL×1 |  | R1:40mL×4 R2:40mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00067581 | Y型连接器套件 |  | 业聚实业 | YEAPRO | 7YH-MLL8FR-2-1 最大贯穿直径2.88MM |  | 7YH-MLL8FR-2-1 |  | Y型阀体、端盖、鲁尔圆锥锁定接头：聚碳酸酯。O型圈、硅胶阀：硅胶。 垫片：尼龙。 |  | 国械注准20193030004 |  | 24个月 |  | 特卫强 |  | 由Y型连接器（Y型阀体、鲁尔接头、O型圈、端盖）、扭转器、导丝塑型针组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年。 |  | 该产品用于在体外辅助导引导丝进入人体。 |  | 1. 取出包装，将Y型连接器与连通板连接，用生理盐水冲洗和灌注组件。 2. 将Y型连接器与导管接头连接，对Y型连接器进行抽吸以排出所有气泡，用生理盐水彻底冲洗。打开阀门排空血液，同时继续冲洗组件。 3. 血液排尽后，关闭阀门，确保无气泡存在。 4. 逆时针旋转，打开Y型连接器，插入导丝或导管。将导丝或导管推到适当位置；顺时针旋转，关闭导丝、导管或导引器械通过的阀门。 5. 将导引导丝插入导丝塑型针，再穿过扭转器；将通过导丝塑型针塑型的导引导丝插入Y型连接器；推动扭转器，在体外帮助导引导丝缓缓进入人体。 6. 将导管拔出至导管末端在脉管中留有10-20cm的位置。打开阀门，完全拔出导管。断开Y型连接器与导引导丝/导引导管的连接。
00129845 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）75ml | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:60mL×1 R2:15mL×1 |  | R1:60mL×1 R2:15mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00129784 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）800T | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:2×400测试/盒 R2:2×400测试/盒 |  | R1:2×400测试/盒 R2:2×400测试/盒 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131920 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）100ml-2 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:80mL×1 R2:20mL×1 |  | R1:80mL×1 R2:20mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00131912 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法）225ml-3 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 武汉生之源 |  | R1:90mL×2 R2:45mL×1 |  | R1:90mL×2 R2:45mL×1 |  | 液体试剂 |  | 鄂械注准20192402685 |  | 18个月 |  | 聚乙烯瓶 |  | R1：检测试剂1 Tris、TOOS、ASO、乳酸氧化酶；R2：检测试剂2 Tris、4-氨基安替比林、POD；校准品组成：Tris、氯化钠、L-乳酸锂。校准品可选配。 |  | 本品用于定量测定人体血清或血浆中L-乳酸盐（LAC）的含量。 |  | 乳酸氧化酶法
00057377 | 骨水泥注入器 |  | 富沃思 |  | 骨水泥注入器 I型φ3.0×195、φ3.4×195 |  | 骨水泥注入器 I型φ3.0×195、φ3.4×195 |  | 不锈钢 |  | 渝械注准20182040172 |  | 24个月 |  | 内包：PE膜+透析纸（即医用灭菌透析袋），外包：纸 |  | 该产品由穿刺套件、扩张套件、工作套管、椎体钻套件、骨水泥套件组成。 |  | 该产品用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 |  | 1、C臂机下，选择合适的手术入路，用带锁穿刺针或者旋转穿刺针刺入塌陷椎体； 2、移除穿刺针针芯，穿刺针套管留在体内，如需活检，使用空芯椎体钻取样本 3、调配骨水泥，在X射线监视下，使用骨水泥注入器或骨水泥注射器想压缩椎体注射骨水泥，骨水泥注射两一般控制在3-6ml 4、如进行球囊扩张椎体后凸成形术，穿刺完成后移除穿刺针针芯，从穿刺针套管中置入导引针，再移除穿刺针套管 5、在导引针的引导下，插入扩张管，可旋转进入，以减小阻力 6、取出导引针及扩张管，工作套管留体内作为工作通道 7、实芯椎体钻通过工作套管进入骨质通道进行疏通，可反复进出钻头以移除骨头碎屑，如需活检，使用空芯椎体钻钻取样本 8，调配骨水泥，在稀粥状时将其注入到骨水泥注入器套管中，当骨水泥呈牙膏状时，将含有骨水泥的骨水泥注入器放置于扩张套管盒骨质工作通道，在X射线监视下，用骨水泥注入器推杆将骨水泥向椎体内的空瓶填充好。骨水泥的用量一般比扩张球囊造影剂的量多0.5-1ml。同样的方法进行对侧操作。完成后拔出操作器械，局部包扎，手术完毕。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
粤械注准20172400569 |  | 胎儿纤维连接蛋白检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2017-04-10 | 2021-11-11 | 2022-04-09 | 2027-04-09 | [9 empty] | 由胶体金试纸条、塑料吸管和标本处理管组成。其中胶体金试纸由：PVC板、硝酸纤维素膜、人胎儿纤维连接蛋白单抗3A6、人胎儿纤维连接蛋白单抗9B8和羊抗鼠IgG多克隆抗体组成；标本处理管内含稀释液，稀释液由BSA、叠氮钠、Tris、吐温-20、曲拉通X-100、纯化水组成 |  | 用于体外定性检测孕妇阴道分泌物中的胎儿纤维连接蛋白 | 2
粤械注准20182400972 |  | 降钙素原测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
国械注准20153030121 |  | 一次性使用三通旋塞 | [9 empty] | 2019-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |  |  |  | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 | [8 empty] | 3
浙械注准20192400399 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒 （胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-12 |  | 2024-07-11 | [13 empty] | 2
浙械注准20192400396 |  | D-二聚体测定试剂盒 （胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400398 |  | 糖化血清蛋白测定试剂盒（四氮唑盐还原法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400393 |  | α1-微球蛋白测定试剂盒 （胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400959 |  | 脑钠肽测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-11 | 2028-11-11 | [12 empty] | 2
国械注准20193130663 |  | 不可吸收带线锚钉 | [9 empty] | 2019-09-03 |  | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [12 empty] | 3
苏械注准20142020230 |  | 一次性使用切口保护套 | [9 empty] | 2019-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2029-08-11 | [9 empty] | 一次性使用切口保护套由内、外卡环及管道组成。产品分为定高型和变高型两种，按尺寸不同分为若干规格，定高型按材料不同分为两种规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
鄂械注准20192402835 |  | N末端脑钠肽前体测定试剂盒（荧光免疫层析法） | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2019-11-07 |  | 2024-11-06 | [13 empty] | 2
鲁宁械备20150022号 |  | 医用降温贴 | 医用退热贴 | [8 empty] | 2015-03-20 | 2022-03-29 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20153030122 |  | 一次性使用压力延长管 | [9 empty] | 2019-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 2029-05-20 |  |  |  | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 | [8 empty] | 3
鄂械注准20222084091 |  | 一次性使用雾化器及套件 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2024-04-07 |  |  | 2022-12-02 |  | 2027-12-01 |  |  |  | 鑫晨千凡（武汉）工贸有限公司 | [5 empty] | 产品由雾化吸入组件，冲洗组件，供气软管及手柄底座组成。雾化吸入组件由面罩、咬嘴、雾化杯组成；冲洗组件由冲洗头（含废液槽）、冲洗杯、内芯组成。面罩、供气软管由软聚氯乙烯塑料材料制成；内芯由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材料制成；手柄底座由聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）和聚碳酸酯树脂（PC）制成；咬嘴、冲洗头、冲洗杯、雾化杯由聚丙烯材料制成。 |  | 与外部气源连接，用于对患者进行雾化吸入治疗时一次性使用。 |  | 2
豫郑械备20220294号 |  | CD28检测试剂（流式细胞仪法） | [5 empty] | 2022-02-23 |  |  |  | 2023-10-18 | 2024-04-23 | 2099-12-31 |  |  |  | 河南凯普瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 荧光FITC标记的CD28单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Procline 300。 | 荧光标记的CD28单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1‰Procline 300。 | 用于检测人体生物标本中CD28的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
国械注准20193131513 |  | 脊柱后路固定器 | [9 empty] | 2019-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2029-01-14 | [12 empty] | 3
鄂械注准20142402051 |  | 唾液酸测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-03-27 | 2024-11-14 | 2029-03-26 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402682 |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-05-17 | 2023-12-26 | 2024-05-16 | 2028-12-25 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140701 |  | 医用酒精棉签 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由医用棉签和酒精消毒液制成。 |  | 供医疗单位用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。 | 2
豫械注准20192140699 |  | 医用石蜡棉球 | [9 empty] | 2019-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品是由医用棉球在液体石蜡中浸泡而成。 |  | 临床用于润华医用管体类。 | 2
豫械注准20192140700 |  | 碘伏棉签 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由碘伏消毒液、医用棉签制成。 |  | 用于对完整皮肤进行消毒。 | 2
冀械注准20192400237 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（循环酶法） | [9 empty] | 2024-08-09 |  | 2028-08-08 | 2029-08-08 | [12 empty] | 2
京械注准20152400526 |  | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 |  | 2025-03-01 | [13 empty] | 2
鄂械注准20192402768 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-08-16 | 2024-03-07 | 2024-08-15 | 2029-03-06 | [12 empty] | 2
鄂械注准20222403731 |  | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | [5 empty] | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2027-03-31 |  | 鄂械注准20222403731 |  | 武汉生之源生物科技股份有限公司 |  | 武汉生之源生物科技股份有限公司 |  |  |  | 试剂M：磁微粒包被鼠抗人降钙素原单克隆抗体、三羟甲基氨基甲烷、牛血清白蛋白、液体防腐剂（ProClin300）；试剂R：碱性磷酸酶标记鼠抗人降钙素原单克隆抗体、十二水合磷酸氢二钠、二水合磷酸二氢钠、牛血清白蛋白、液体防腐剂（ProClin300）。校准品：基因重组降钙素原抗原、三羟甲基氨基甲烷、液体防腐剂（ProClin300）。质控品：基因重组降钙素原抗原、三羟甲基氨基甲烷、液体防腐剂（ProClin300）。耗材：自封袋。（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中降钙素原的含量。 |  | 2
国械注进20193032041 |  | 导引导丝 | 导引导丝 Guide Wire with Hydrophilic Coating | [5 empty] | 2023-09-08 |  |  | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 | [9 empty] | 该产品由芯丝和远端绕丝组成。芯丝的材料为304V不锈钢，近段芯丝涂有聚四氟乙烯涂层；远端绕丝的远段材料为90/10铂镍合金，远端绕丝的近段材料为304V不锈钢；导丝远端被含钨的聚氨基甲酸酯包被；导丝远段涂有Turbocoat亲水涂层。电子束灭菌,一次性使用。货架有效期两年。 |  | 该产品用于在进行经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)和经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中帮助球囊扩张导管的置入。 | 3
国械注进20193132043 |  | 自膨式外周支架系统Absolute Pro LL Peripheral Self-Expanding Stent System | [6 empty] | 2023-10-16 |  |  | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 | [9 empty] | 该产品由预装的自膨式镍钛合金支架和OTW型输送系统组成，支架两端共有12个（每端6个）镍钛铂合金制成的不透射线标记。导管包括一个在输送过程中覆盖支架可伸缩鞘、一个头端、一个带导丝腔的在展开的过程中支撑支架的工字梁、一个可拆卸的外层护套以及一个具有安全锁和回收特征的手柄组件。电子束辐照灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 |  | 该产品为腔内血管成形术（PTA）的辅助外周动脉支架，并能减轻胆道系统中的恶性狭窄。 | 3
粤械注准20192080192 |  | 一次性使用呼吸回路套装 | [9 empty] | 2019-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | 2029-03-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20182560723 | 粤械注准20182080723 | 一次性使用鼻氧管 | [9 empty] | 2018-07-16 | 2023-11-23 | 2023-07-15 | 2028-11-22 | [12 empty] | 2
粤械注准20182080131 |  | 一次性使用呼吸回路和接头 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
闽械注准20192400001 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2024-01-03 |  | 2029-01-02 | [13 empty] | 2
国械注进20193141870 |  | 液体敷料 Wound Care | [9 empty] | 2019-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2029-03-19 | [5 empty] | 索诺玛制药有限公司 Sonoma Pharmaceuticals,Inc. | [6 empty] | 3
闽械注准20192400056 |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 | [13 empty] | 2
闽械注准20192400059 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 | [13 empty] | 2
鄂械注准20192402685 |  | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | [8 empty] | 2019-05-17 |  | 2024-05-16 | [13 empty] | 2
鄂汉械备20200259号 |  | 光子冷凝胶 | 导光凝胶 | [8 empty] | 2020-04-23 | 2023-10-24 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂械注准20192402840 |  | 降钙素原测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-04-02 | 2024-11-14 | 2029-04-01 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402839 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2019-11-07 | 2024-03-07 | 2024-11-06 | 2029-03-06 | [12 empty] | 2
国械注准20143402130 |  | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | [6 empty] | 2023-09-28 |  |  | 2019-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2029-04-29 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400989 |  | 心肌肌钙蛋白I/脑钠肽/D-二聚体联合测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400607 |  | 胰岛素样生长因子结合蛋白1检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2017-04-21 | 2021-11-11 | 2022-04-20 | 2027-04-20 | [9 empty] | 由胶体金试纸、标本处理管（含标本稀释液）、说明书组成，其中，胶体金试纸由PVC板、硝酸纤维素膜、胰岛素样生长因子结合蛋白1单克隆抗体1和胰岛素样生长因子结合蛋白1单克隆抗体2组成 |  | 用于体外定性检测孕妇阴道分泌物中胰岛素样生长因子结合蛋白1 | 2
苏械注准20192020684 |  | 一次性使用肛肠吻合器及附件 | [9 empty] | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 2029-06-30 | [9 empty] | 一次性使用肛肠吻合器及附件根据外形不同分为KHGCA型和KHGCB型，根据使用部位管腔外径的不同分为32、34、36三种规格。一次性使用肛肠吻合器（A型）由抵钉座、吻切组件、保险块、活动手柄、调节螺母、吻合钉、环形刀、推钉片组成。一次性使用肛肠吻合器（B型）由抵钉座、吻切组件、套管、保险块、活动手柄、手柄、调节螺母、钉仓、环形刀、垫刀圈、吻合钉组成。一次性使用肛肠吻合器附件（M型）由无孔扩张器、导入器、缝扎器和钩线棒组成。一次性使用肛肠吻合器附件（L型）由单孔扩张器、双孔扩张器、三孔扩张器、导入器和压线棒组成。产品采用环氧乙烷灭菌，产品应无菌，为一次性使用。 |  | 供齿状线上黏膜选择性切除用 | 2
鄂汉械备20200033号 |  | 脱脂棉 | [5 empty] | 2020-01-16 |  |  |  | 2020-01-16 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 湖北卓亚医疗器械有限公司 | [5 empty] | 脱脂棉包含吸水材料，不含消毒剂，非无菌提供，一次性使用。 |  | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |  | 1
粤械注准20172400608 |  | 转铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2017-04-21 | 2021-11-12 | 2022-04-20 | 2027-04-20 |  |  |  | 珠海市医友生物科技有限公司 | [5 empty] | 由胶体金试纸、标本处理管（含标本稀释液）、竹签、样品杯、稀释液和说明书组成，其中，胶体金试纸由PVC板、硝酸纤维素膜、转铁蛋白单克隆抗体1和转铁蛋白单克隆抗体2组成 |  | 用于体外定性检测人粪便中的转铁蛋白 | 2
国械注进20153031031 |  | 导引导管 ADROIT Guiding Catheter | [9 empty] | 2019-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-26 | 2029-05-26 | [12 empty] | 3
国械注进20152020994 | 国械注进20152060994 | 内镜用外套管 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
川械注准20192400078 |  | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
国械注准20153400050 | 豫械注准20232401507 | 糖类抗原CA50检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 糖类抗原CA50检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-06-28 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20153400052 | 豫械注准20232402005 | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3 | 2
渝械注准20192220134 |  | 真空采血管 | [5 empty] | 2019-07-03 |  | 2020-12-25 |  | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2029-07-02 | 渝械备20210198号 |  | 重庆三丰医疗器械有限公司 | [5 empty] | 真空采血管由试管、胶塞、塑料盖以及采血管内的添加剂和/或附加物组成。试管有玻璃试管和塑料试管；添加剂根据采血管的用途不同或添加或不添加；添加的添加剂有不同种类，包括：EDTA.K2、EDTA.K3、枸橼酸钠、氟化钠、肝素钠、肝素锂、促凝剂；附加物为分离胶。采血管经Co60辐射灭菌，灭菌有效期12个月。 | 该产品由试管、胶塞、塑料盖以及采血管内的添加剂和/或附加物组成。试管有玻璃试管和塑料试管;添加剂根据采血管的用途不同或添加或不添加;添加的添加剂有不同种类,包括:EDTA.K2、EDTA.K3、枸橼酸钠、氟化钠、肝素钠、肝素锂、促凝剂;附加物为分离胶。采血管经Co60辐射灭菌。 | 采血管与真空采血管配套采血针配合使用，用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 |  | 2
鄂械注准20192022842 |  | 一次性使用带状牵开器 | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-05-07 | 2024-11-14 | 2029-05-06 | [12 empty] | 2
鄂械注准20232144513 |  | 海水鼻腔清洗液 | [5 empty] | 2023-08-25 | 2024-04-03 | 2023-11-02 |  | 2023-08-25 |  | 2028-08-24 |  |  |  | 武汉康塔医疗科技有限公司 | 武汉小松生物医药有限公司 |  |  |  |  | 海水鼻腔清洗液由清洗瓶和清洗液组成，清洗瓶由盖帽（材质为聚乙烯), 滴嘴（材质为聚乙烯）和瓶体（材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯）组成。清洗液由海盐和纯化水按一定比例配制而成。根据清洗液NaC1 的浓度不同，分为等渗型和高渗型两种，等渗型（D 型）清洗液NaC1 含量为0.9% （0.9g/l) ,高渗型（G 型）清洗液NaC1 含量为2.3% （2.3g/l) , 产品经钴-60 辐照灭菌，无菌提供。 |  | 用于急慢性鼻炎，过敏性鼻炎，鼻息肉，鼻窦炎鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 |  | 2
豫郑械备20210200号 |  | CD81检测试剂（流式细胞仪法） | [5 empty] | 2021-12-08 |  |  |  | 2023-10-18 | 2024-04-23 | 2099-12-31 |  |  |  | 河南凯普瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 荧光APC-Cy7标记的CD81单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1%Proclin 300。 | 荧光标记的CD81单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1%Proclin 300。 | 用于检测人体生物标本中CD81的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
国械注进20142405457 |  | 钙测定试剂盒（甲烷基二甲苯酚蓝法）Ca E-HA | [9 empty] | 2019-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-06 | 2029-03-06 | [12 empty] | 2
国械注进20163021066 |  | 一次性使用无菌施夹钳及钛夹 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注进20163021067 |  | 内窥镜用施夹钳及钛夹 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注进20193020246 |  | 一次性使用无菌施夹钳及钛夹Premium Surgiclip III Auto Suture Clip Applier | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注进20153131128 |  | 外科补片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | [9 empty] | 2019-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2029-04-15 | [12 empty] | 3
国械注进20153130477 |  | 聚丙烯和聚乳酸复合补片ProGrip? Self-Gripping Polypropylene Mesh | [9 empty] | 2019-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2029-04-14 | [12 empty] | 3
鄂械注准20142021644 |  | 软硬质输尿管肾镜鞘（导管） | [9 empty] | 2019-07-29 | 2024-04-07 | 2024-07-28 | 2029-04-06 | [12 empty] | 2
国械注准20193401865 |  | 甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2019-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-19 | 2029-05-19 |  |  |  | 武汉康珠生物技术有限公司 | [8 empty] | 3
国械注进20193132042 |  | 自膨式外周支架系统Absolute Pro Peripheral Self-Expanding Stent System | [6 empty] | 2024-01-26 |  |  | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 | [9 empty] | 该产品由预装的自膨式镍钛合金支架和OTW型输送系统组成，支架两端共有12个(每端6个)镍钛铂合金制成的不透射线标记。导管包括一个在输送过程中覆盖支架可伸缩鞘、一个头端、一个带导丝腔的在展开的过程中支撑支架的工字梁、一个可拆卸的外层护套以及一个具有安全锁和回收特征的手柄组件。电子束辐照灭菌,一次性使用。货架有效期3年。 |  | 该产品为腔内血管成形术(PTA)的辅助外周动脉支架,并能减轻胆道系统中的恶性狭窄。 | 3
粤械注准20182080224 |  | 一次性使用气管插管 | [9 empty] | 2018-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2028-12-28 | [12 empty] | 2
国械注进20193030255 |  | 压力导丝Pressure Guidewire | [6 empty] | 2023-06-02 |  |  | 2019-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 2029-05-14 | [9 empty] | 该产品由导丝、扭矩装置和发射器组成。该产品采用灭菌包装，一次性使用。 |  | 该产品经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状动脉和外周血管中的压力、温度（用于压力代偿）。 | 3
粤械注准20192170588 |  | 定制式活动义齿 | [9 empty] | 2019-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-19 | 2029-05-19 | [9 empty] | 全口义齿一般由人工牙和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基托组成 |  |  | 2
粤械注准20192170587 |  | 定制式固定义齿 | [9 empty] | 2019-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-19 | 2029-05-19 | [9 empty] | 1）金属烤瓷固定义齿：采用普通金属、烤瓷粉经烧结、成型、工艺雕刻而成； 2）金属光固化复合树脂固定义齿：采用普通金属、树脂经光固化加工而成； 3）聚醚醚酮光固化复合树脂固定义齿：采用聚醚醚酮、树脂经光固化加工而成； 4）金属固定义齿：采用普通金属经铸造、成型、工艺雕刻而成； 5）光固化复合树脂固定义齿：采用复合树脂经光固化加工而成； 6）全锆固定义齿：采用全瓷瓷块经烧结、成型、工艺雕刻而成； 7）全瓷固定义齿：采用全瓷瓷块、瓷粉经烧结、成型、工艺雕刻而成； 8）铸瓷固定义齿：采用玻璃陶瓷瓷块经铸造、成型、工艺雕刻而成； 9）种植体上部产品不含牙种植体、基台及种植体附件；桩核为定制式非预成根管桩核 |  |  | 2
粤惠械备20190012号 |  | 增菌培养基 | [9 empty] | 2019-06-05 |  | 2099-12-31 | [10 empty] | 培养基主要成份为蛋白胨、血清、淀粉、琼脂、粘菌素等。 |  | 用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境 | 1
国械注准20153401236 | 豫械注准20232402011 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2019-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2029-10-08 | [9 empty] | 磁微粒混悬液、酶结合物、校准品、样品稀释液。（具体内容详见说明书） |  | 本产品用于定量检测人血清中神经元特异性烯醇化酶（NSE）的含量。 | 3
粤械注准20182400544 |  | 细菌性阴道病检测试剂盒(唾液酸酶法) | [9 empty] | 2023-05-07 |  | 2028-05-06 | [9 empty] | 1.反应管（含反应液0.5mL）：50支，主要成分是0.25M乙酸盐缓冲液，含酶催化底物（甲酚蓝-α-D-N-乙酰神经氨酸钠盐）。 2.显色剂：7mLx1瓶，主要成分是1M NaOH。 |  | 用于体外定性检测女性阴道分泌物中的唾液酸酶的活性。 |  | 2
川械注准20192400068 |  | 乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒（化学抑制法） | [9 empty] | 2019-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | [12 empty] | 2
国械注准20183161942 |  | 医用透明质酸钠凝胶（眼科粘弹剂专用） | [9 empty] | 2018-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2028-12-20 | [12 empty] | 3
浙械注准20192400402 |  | 二氧化碳测定试剂盒 （酶法） | [9 empty] | 2019-07-12 |  | 2024-07-11 | [13 empty] | 2
浙械注准20192400400 |  | 脂肪酶测定试剂盒（色原底物法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
国械注进20152400757 |  | 肌钙蛋白I测试卡（时间分辨免疫荧光法）AQT90 FLEX TnI Test Kit | [9 empty] | 2019-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2029-05-12 | [12 empty] | 2
沪松械备20200037号 |  | 抗酸染色液 | [9 empty] | 2020-06-03 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
沪松械备20200039号 |  | 免疫显色试剂（V） | [9 empty] | 2020-06-10 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注进20153131374 |  | 腔静脉滤器套件 TrapEase Permanent Vena Cava Filter and Introduction Kit | [9 empty] | 2019-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-26 | 2029-05-26 | [12 empty] | 3
浙械注准20142080311 |  | 一次性使用气管插管 | [6 empty] | 2024-01-06 |  |  | 2019-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-21 | 2029-07-21 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400759 |  | 胃肠疾病抗体谱检测试剂盒(免疫印迹法) | [9 empty] | 2019-07-03 |  | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
豫郑械备20210199号 |  | CD27检测试剂（流式细胞仪法） | [5 empty] | 2021-12-08 |  |  |  | 2023-10-18 | 2024-04-23 | 2099-12-31 |  |  |  | 河南凯普瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 荧光PE-Cy7标记的CD27单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1%Proclin 300。 | 荧光标记的CD27单克隆抗体，磷酸盐缓冲液，含0.2%BSA及1%Proclin 300。 | 用于检测人体生物标本中CD27的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |  | 1
国械注准20143402381 |  | 凝聚胺试剂盒 | [6 empty] | 2023-09-28 |  |  | 2019-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2029-04-29 | [12 empty] | 3
国械注准20143402380 |  | ABO、RhD抗原检测卡（微柱凝胶法） | [6 empty] | 2023-09-22 |  |  | 2019-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2029-04-29 | [12 empty] | 3
苏械注准20192020137 | 苏械注准 20242020378 | 一次性使用管型吻合器 | [9 empty] | 2019-02-12 | 2024-03-18 | 2024-02-11 | 2029-03-17 | [9 empty] | 一次性使用管型吻合器要由抵钉座、钉仓、弯管、 击发保险、活动手柄、调节旋钮、吻合钉、环形刀和垫刀圈组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2
国械注准20193141856 |  | 一次性使用延长管 | [9 empty] | 2019-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 2029-05-15 | [8 empty] | 本产品由内接头、外接头、螺帽、保护帽、延长管、并接接头（如有）、止流夹（如有）和过滤器（如有）组成。延长管由聚氯乙烯（PVC)制成，螺帽、保护帽、内接头、外接头、并联接头、过滤器外壳由丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物（ABS树脂）制成，过滤器膜由聚醚砜树脂（PES)制成，止流夹由聚甲醛（POM)制成。一次性使用，经环氧乙烷灭菌。 |  |  |  | 3
国械注进20193010191 |  | 一次性使用钝头闭合切割手术器械 | [9 empty] | 2019-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2029-04-15 | [12 empty] | 3
粤惠械备20210043号 |  | 运送培养基 | [9 empty] | 2021-09-15 |  | 2099-12-31 | [9 empty] | 主要组成成分:蛋白胨、牛肉浸膏、乳糖、胆盐、磷酸氢二钠、枸橼酸铁、枸橼酸钠、琼脂、苯酚红。 |  | 用于临床采集样本的转运保存。 |  | 1
豫械注准20192140692 |  | 一次性使用无菌灌肠包 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [8 empty] | 产品由基本配置灌肠器和选用配置一次性使用薄膜手套、治疗巾、纸巾、石蜡棉球、检查手套（橡胶）、一次性使用包布、一次性医用垫、医用纱布块、医用棉球、一次性使用敷料镊、托盘、医用非织造布敷料块、体腔器械导入润滑剂组成。 |  |  | 供直肠、乙状结肠检查前清洗肠道用。 | 2
闽械注准20192020064 |  | 一次性使用无菌泌尿道用导丝 | [9 empty] | 2019-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2029-05-06 | [12 empty] | 2
国械注准20153400817 | 豫械注准20232401505 | 癌胚抗原检测试剂盒（化学发光法） | 癌胚抗原检测试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-05-13 | 2024-05-13 | 2023-05-12 | 2029-05-12 | [9 empty] | 包被板（包被有癌胚抗原单克隆抗体）、酶结合物（含酶标记癌胚抗原单克隆抗体）、发光底物A（含氧化剂）、发光底物B（含发光剂和增强剂）、标准品（含有癌胚抗原）、洗液、封膜。（具体内容详见产品说明书） |  | 本试剂盒用于定量检测人血清中癌胚抗原(CEA)的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 3
苏械注准20192400331 |  | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-04-22 | 2024-05-07 | 2024-04-21 | 2029-05-06 | [12 empty] | 2
川械注准20192400069 |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | [9 empty] | 2019-04-09 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | [12 empty] | 2
国械注进20183400417 |  | 人类免疫缺陷病毒p24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法） | [9 empty] | 2018-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | [12 empty] | 3
国械注进20152401084 |  | 洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） | [9 empty] | 2019-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 2029-05-15 | [12 empty] | 2
国械注进20152401083 |  | 洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） | [9 empty] | 2019-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 2029-05-15 | [12 empty] | 2
国械注进20193130202 |  | 药物洗脱冠脉支架系统 Everolimus Eluting Coronary Stent System | [6 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2019-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-27 | 2029-04-27 | [9 empty] | 产品由预装的药物支架和快速交换型输送系统组成。金属支架由L-605钴铬合金制成，支架的底涂层材料为聚甲基丙烯酸丁酯（PBMA），药物涂层由依维莫司和偏二氟乙烯-六氟丙烯（PVDF-HEP）共聚物组成，依维莫司剂量为100μg/cm2。输送系统由头端、球囊、显影标记、远端推送管、股动脉标注、上臂动脉标志、鼻突组件、连接座组成，球囊的外层材料为Pebax72D，球囊的内层材料为Pebax63D，导管远端涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。 |  | 适用于改善因散在的原发性自体冠状动脉病变所致的症状性缺血性心脏病患者的冠脉管腔直径，所治疗的病变长度应小于标称支架长度48mm，参考血管直径≥2.50mm 且≤3.75 mm。 | 3
国械注准20153400932 | 豫械注准20232401501 | 癌胚抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 癌胚抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | [8 empty] | 2024-05-13 |  | 2029-05-12 | [9 empty] | 包被板（包被有癌胚抗原单克隆抗体）、酶结合物（含酶标记癌胚抗原单克隆抗体）、底物液、显色剂、终止液、洗涤液、标准品、板贴、子母袋。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于定量检测人血清中癌胚抗原的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |  | 2
鄂械注准20242024726 |  | 一次性使用冲洗吸引引流导管 | [5 empty] | 2024-01-05 | 2024-04-22 |  |  | 2024-01-05 |  | 2029-01-04 |  |  |  | 武汉康塔医疗科技有限公司 | [5 empty] | 一次性使用冲洗吸引引流导管由冲吸管（带侧孔，带螺旋接头）、吸引管、冲洗管、枪体(手柄)、输插针保护套、冲吸管保护套组成。Q型产品手柄上含有按键，T型产品手柄上含有控制开关。吸引管、冲洗管采用软聚氯乙烯塑料制成，枪体(手柄)、按键采用ABS制成，冲吸管为不锈钢材质（牌号06Cr19Ni10），冲吸管保护套为PU材质，输插针保护套为PE材质。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 与负压吸引设备配套使用，供临床术中对创面的冲洗、吸引引流废液用。产品不用于腔镜手术。 | 与负压吸引设备配套使用，供临床术中对创面的冲洗、吸引引流废液用。 | 2
闽械注准20192400016 |  | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2024-01-12 |  | 2029-01-11 | [13 empty] | 2
闽械注准20212400009 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
鄂械注准20192402678 | 鄂械注准20242404850 | 甘胆酸测定试剂盒（均相酶免疫法） | [9 empty] | 2019-05-14 | 2024-03-25 | 2024-05-13 | 2029-03-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400962 |  | 氨基末端脑肽前体测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20192010515 |  | 一次性射频等离子手术电极 | [9 empty] | 2019-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-02 | 2029-06-02 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080667 |  | 双腔支气管插管 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080670 |  | 气管导管 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
沪松械备20190114号 |  | 免疫显色试剂（III） | [9 empty] | 2019-12-04 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
京顺械备20230033 |  | 清洗液 | [5 empty] | 2023-11-24 | 2024-04-19 |  |  | 2023-11-24 | 2024-04-19 | 2099-12-31 |  |  |  | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | [5 empty] | 次氯酸钠溶液、氯化钠、纯化水、试剂信息确认卡 | 产品结构：60mL×10、50mL×10、60mL×2、 50mL×2、60mL×1、50mL×1、6.5mL×10、6mL×10、6.5mL×2、 6mL×2、60mL×12、 60mL×14、60mL×20、 50mL×12、 50mL×14、50mL×20主要组成成分: 次氯酸钠溶液、氯化钠、纯化水、试剂信息确认卡 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液 |  | 1
闽械注准20192400061 |  | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心肌肌钙蛋白I (cTnI )测定试剂盒(干式荧光免疫层析法) | [8 empty] | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 | [13 empty] | 2
闽械注准20192400062 |  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 | [13 empty] | 2
鄂械注准20142402047 |  | 脂肪酶测定试剂盒（酶显色法） | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-03-27 | 2024-11-14 | 2029-03-26 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402686 |  | 降钙素原测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-05-17 | 2023-12-26 | 2024-05-16 | 2028-12-25 | [12 empty] | 2
鄂械注准20142402049 |  | 血清铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-04-17 | 2024-11-14 | 2029-04-16 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402683 |  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-05-17 | 2023-12-26 | 2024-05-16 | 2028-12-25 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140698 |  | 医用棉球 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由医用脱脂棉制成。 |  | 蘸取消毒液后，对完整皮肤消毒使用。 | 2
豫械注准20192140702 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由医用脱脂棉和竹（木、塑料）棒捻合而成。 |  | 临床用于蘸取消毒液后，对完整皮肤消毒使用。 | 2
豫械注准20192140695 |  | 一次性使用治疗巾 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品以纺粘法非织造布为原材料制作而成。 |  | 临床供医疗单位作医疗检查时防交叉污染使用 | 2
粤械注准20182400958 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-12 | 2023-11-12 | 2023-11-11 | 2028-11-11 | [12 empty] | 2
国械注进20162161656 |  | 眼科手术刀 | [9 empty] | 2021-01-12 |  | 2026-01-11 | [13 empty] | 2
豫械注准20192140690 |  | 一次性医用垫 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [8 empty] | I型由薄型非织造布与软聚氯乙烯薄膜热合制成；Ⅱ型由薄型非织造布、卫生纸与软聚氯乙烯薄膜热合制成 ；Ⅲ型由薄型非织造布、木棉与软聚氯乙烯薄膜热合制成；IV型由薄型非织造布、纸夹棉与软聚氯乙烯薄膜热合制成。 |  |  | 临床防交叉感染时，做铺垫使用。 | 2
粤械注准20192400760 |  | 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒(免疫印迹法) | [9 empty] | 2019-07-03 |  | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080669 |  | 气管切开插管 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080671 |  | 一次性使用麻醉呼吸管路 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20192080668 |  | 一次性使用气管插管套件 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
豫械注准20182140784 |  | 一次性使用中单 | [9 empty] | 2018-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 2028-11-22 | [12 empty] | 2
国械注准20193130653 |  | 带袢钛板 | [5 empty] | 2002-06-22 |  |  |  | 2019-09-03 |  | 2024-09-02 | 2029-09-02 | [8 empty] | 产品由线圈式带袢钛板、扁平缝线、标准缝线、单独钛板组成。钛板由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成，表面无着色处理；标准缝线、扁平缝线和线圈的材质为超高分子量聚乙烯（UHMWPE)，表面无涂层。标准缝线颜色分为白色、蓝白色，扁平缝线和线圈颜色为白色，标准缝线中染色缝线含有蓝色填料钴铬蓝，表面无涂层。产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为5年。 |  | 适用于骨科重建术中韧带与肌腱或骨的固定。 |  | 3
国械注准20193030305 |  | 外周球囊扩张导管 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注准20193030309 |  | 血管内异物取出装置 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注准20193030303 | 浙械注准20232031277 | 导管鞘 | [9 empty] | 2019-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
国械注准20163141151 |  | 一次性使用输液器 | 一次性使用营养液用输液器 带针 | [8 empty] | 2020-01-25 |  | 2026-01-24 | [13 empty] | 3
闽械注准20192400060 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白（hFABP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 心脏型脂肪酸结合蛋白（hFABP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2024-04-28 |  | 2029-04-27 | [13 empty] | 2
闽械注准20212400006 |  | 中枢神经特异蛋白S100β测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 中枢神经特异蛋白S100β测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2021-01-08 |  | 2026-01-07 | [13 empty] | 2
国械注准20193141752 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2019-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | [12 empty] | 3
粤械注准20172400609 |  | 血红蛋白/转铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2017-04-21 | 2021-11-12 | 2022-04-20 | 2027-04-20 | [9 empty] | 由胶体金试纸条、标本处理管、竹签、样品杯、稀释液和说明书组成，其中，胶体金试纸条由PVC板、硝酸纤维素膜、血红蛋白转铁蛋白单克隆抗体1和血红蛋白转铁蛋白单克隆抗体2组成 |  | 用于体外定性检测人粪便中的人血红蛋白、转铁蛋白 | 2
粤械注准20182400971 |  | D-二聚体测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400511 |  | 需/厌氧培养瓶（荧光/比色法） | [9 empty] | 2019-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
粤械注准20172400571 |  | 钙卫蛋白/乳铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2017-04-10 | 2021-11-02 | 2022-04-09 | 2027-04-09 | [9 empty] | 由胶体金试纸条、样品杯、竹签、标本处理管、稀释液组成。其中胶体金试纸由：PVC板、硝酸纤维素膜、鼠抗人钙卫蛋白单克隆抗体11F10、鼠抗人乳铁蛋白单克隆抗体13H1、鼠抗人钙卫蛋白单克隆抗体2D1、鼠抗人乳铁蛋白单克隆抗体5A4和羊抗鼠IgG多克隆抗体组成；标本处理管内含稀释液、稀释液由：BSA、叠氮钠、Tris、吐温-20、曲拉通X-100、纯化水组成 |  | 用于体外定性检测人粪便中的钙卫蛋白、乳铁蛋白 | 2
国械注准20163140107 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | [9 empty] | 2021-02-20 |  | 2026-02-19 | [13 empty] | 3
苏泰械备20200692号 |  | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | [9 empty] | 2020-08-28 | 2021-12-29 | 2099-12-31 | [10 empty] | 本品由连接插头(导电材料)、电极控制芯片和外壳组成。通过本品配合电疗设备(电疗设备非本备案品种)接触皮肤表面，将电刺激信号传导到皮肤。 |  | 在电子生物反馈、局部电按摩、静电治疗中，将电疗设备(我公司止吐仪)输出的电刺激信号传导到到人体皮肤。 | 1
鄂械注准20212143251 |  | 一次性使用手术衣 | [9 empty] | 2021-04-14 |  | 2026-04-13 | [13 empty] | 2
鄂械注准20202142862 |  | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2020-01-28 |  | 2025-01-27 | [13 empty] | 2
鄂汉械备20190066号 |  | 医用橡胶检查手套 | [9 empty] | 2019-01-28 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
苏械注准20192400419 |  | 肌酸激酶同工酶／心肌肌钙蛋白I／肌红蛋白三合一检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2024-04-30 |  | 2029-04-29 | [13 empty] | 2
川械注准20192400072 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 2029-04-18 | [12 empty] | 2
国械注进20153131090 |  | 钴合金脑动脉瘤夹 | 钛合金脑动脉瘤夹 | [8 empty] | 2019-12-13 |  | 2024-12-12 | [13 empty] | 3
国械注准20183140470 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2018-11-07 | 2024-04-15 | 2023-11-06 | 2029-04-14 | [12 empty] | 3
鄂械注准20142402045 |  | 血管紧张素转化酶测定试剂盒（连续监测法） | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-04-24 | 2024-11-14 | 2029-04-23 | [12 empty] | 2
鄂械注准20142402048 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-04-03 | 2024-11-14 | 2029-04-02 | [12 empty] | 2
鄂械注准20192402684 |  | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2019-05-17 | 2023-12-26 | 2024-05-16 | 2028-12-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20192020471 |  | 一次性使用肛肠套扎器及附件 | [9 empty] | 2019-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2029-05-22 | [9 empty] | 一次性使用肛肠套扎器及附件根据套扎器的外观不同分为A、B两种型号，根据套圈放置数量分为2、3、4、5四种规格，又根据附件不同分为A、B两种规格，共16种型号规格。附件根据外型不同分为A、B两种型号。一次性使用肛肠套扎器及附件A型由吸附仓、套扎胶圈、拉线、拨轮、手柄、负压气管、吸附开关组成。B型由套扎胶圈、吸附仓、吸气管、手柄、击发手柄、控制钮、负压气管接头、复位、推套组成。A型附件由扩肛器和肛门镜组成。B型附件由扩肛器和肛门镜组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。 | 2
粤械注准20192080195 | 粤械注准20242080348 | 气管切开插管 | [9 empty] | 2019-03-08 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2029-03-05 | [12 empty] | 2
鄂械注准20212143250 |  | 一次性使用无菌帽 | [9 empty] | 2021-04-14 |  | 2026-04-13 | [13 empty] | 2
国械注准20193161632 |  | 医用透明质酸钠凝胶（眼科粘弹剂专用） | [9 empty] | 2019-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | [12 empty] | 3
国械注进20152402490 |  | 定标液 ABL80 Solution Pack | [9 empty] | 2019-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2029-07-23 | [12 empty] | 2
国械注进20152400546 |  | 质控液 QUALICHECK5+ Level 1,2,3,4 AutoCheck5+ Level 1,2,3,4 | [9 empty] | 2019-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2029-05-12 | [12 empty] | 2
沪松械备20190112号 |  | 免疫显色试剂（I） | [9 empty] | 2019-12-04 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂汉械备20160231号 |  | 脱脂棉球 | [9 empty] | 2016-11-08 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂汉械备20160229号 |  | 检查手套 | [9 empty] | 2016-11-08 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫械注准20192140696 |  | 一次性使用输液贴 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由胶带、吸收芯垫、离型纸组成。 |  | 临床用于输液时固定针头使用。 | 2
鄂械注准20222143685 |  | 一次性使用无菌医用橡胶检查手套 | [5 empty] | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-03-08 |  | 2027-03-07 |  |  |  | 湖北卓亚医疗器械有限公司 | [5 empty] | 采用天然橡胶胶乳为原材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，以无菌提供，一次性使用 |  | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检，防止医生与患者之间的交叉感染。 |  | 2
国械注进20153030716 |  | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | [9 empty] | 2019-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-19 | 2029-05-19 | [12 empty] | 3
国械注进20153130706 |  | 可回收腔静脉滤器 OptEase Retrievable Vena Cava Filter | [9 empty] | 2019-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-26 | 2029-05-26 | [12 empty] | 3
国械注进20193070209 |  | 磁电定位环形标测导管 |  |  | 美国 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2023-04-18 |  |  | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 产品包括标测导管和连接电缆，导管由头端电极、电极环、导管主体、手柄、电气连接头和磁场传感器组成。 |  | 产品在医疗机构内使用，用于在心脏电生理检查中记录心房区域的电信号和进行电刺激。与本公司Ensite Precision? 电生理标测系统配合时，可用于显示导管位置。 | 3
国械注准20153400059 | 豫械注准20232401508 | 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [8 empty] | 2019-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2029-06-20 | [12 empty] | 3 | 2
国械注准20153400780 | 豫械注准20232401503 | 糖类抗原CA125检测试剂盒（化学发光法） | 糖类抗原CA125检测试剂盒（化学发光法） | [8 empty] | 2019-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2029-05-12 | [12 empty] | 3 | 2
浙械注准20192140294 |  | 一次性使用硅胶导尿管 | [6 empty] | 2023-11-29 |  |  | 2019-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-09 | 2029-06-09 | [12 empty] | 2
国械注准20193130376 |  | 膝关节假体 | [9 empty] | 2019-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2029-06-05 | [12 empty] | 3
粤械注准20182170763 |  | 定制式矫治器 | [9 empty] | 2018-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-12 | 2028-08-12 | [12 empty] | 2
沪松械备20190115号 |  | 免疫显色试剂（IV） | [9 empty] | 2019-12-04 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川械注准20192070079 |  | 一次性使用无创脑电传感器 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400758 |  | 抗核抗体谱(ANA)检测试剂盒(免疫印迹法) | [9 empty] | 2019-07-03 |  | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
国械注准20193130205 |  | 锁定型金属接骨板系统 | [6 empty] | 2024-05-06 |  |  | 2019-03-26 | 2024-05-06 | 2024-03-25 | 2029-05-05 | [9 empty] | 该产品由锁定接骨板和锁定接骨螺钉组成。锁定接骨板由符合GB/T13810标准要求的TA3G纯钛材料制成，锁定接骨螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成。产品表面可经微弧阳极氧化处理。非灭菌包装。 |  | 适用于四肢、骨盆、锁骨骨折内固定。 | 3
鄂械注准20172142480 |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 |  | 中国 |  | 湖北卓亚医疗器械有限公司 |  | 2022-03-11 |  |  |  | 2022-12-05 |  | 2027-12-04 |  |  |  | 湖北卓亚医疗器械有限公司 | [5 empty] | 手套由天然橡胶胶乳制成，产品经环氧乙烷灭菌，以无菌提供，一次性使用。 |  | 供临床外科操作时防护使用。 |  | 2
国械注进20193060208 |  | 心腔内超声导管 |  |  | 美国 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2023-06-19 |  |  | 2019-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2029-05-05 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 爱尔湾生物医学公司 |  |  |  | 本产品由操作手柄，导管轴， 换能器，线缆和连接头组成。心内超声导管为一次性使用产品，采用环氧乙烷灭菌，有效期12个月。 |  | 与飞利浦生产的便携式彩色超声诊断系统（型号CX50,软件版本3或4）配合使用，用于成年人心脏内结构，心脏内血流和其他器械的超声显像。 | 3
鄂械注准20142402053 |  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-04-17 | 2024-11-14 | 2029-04-16 | [12 empty] | 2
国械注进20142405084 |  | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2029-04-17 | [11 empty] | 该产品用于定量检测新鲜毛细血管全血样本，静脉全血样本和新生儿全血样本中葡萄糖的含量。 | 2
国械注准20193130290 |  | 不可吸收带线锚钉 | [9 empty] | 2019-05-08 |  | 2024-05-07 | 2029-05-07 | [12 empty] | 3
浙械注准20192400395 |  | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400397 |  | 胰淀粉酶测定试剂盒 （免疫抑制/连续监测法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140689 |  | 碘伏棉球 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由医用干棉球和碘伏消毒液制成。 |  | 用于对完整皮肤进行消毒。 | 2
豫械注准20192080666 |  | 气管切开插管 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
国械注进20153032097 | 国械注进20152032097 | 导管鞘系统 Brite Tip Catheter Sheath Introducer System | [9 empty] | 2019-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-26 | 2029-05-26 | [12 empty] | 3 | 2
京顺械备20230031 |  | 清洗液 | [5 empty] | 2023-08-24 | 2024-04-19 |  |  | 2023-08-24 | 2024-04-19 | 2099-12-31 |  |  |  | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | [5 empty] | 吐温20、酸性蓝FG、纯化水、试剂信息确认卡 | 产品结构：5L×3、4L×3、40L×1、20L×1、 10L×1、5L×1、4L×1、1L×1、600mL×18、500mL×18、500mL×1、 600mL×1、5L×2、 5L×4、 5L×6、 5L×8、4L×2、 4L×4、 4L×6、4L×8、12L×1、15L×1、16L×1 主要组成成分: 吐温20、酸性蓝FG、纯化水、试剂信息确认卡 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液 |  | 1
粤械注准20192400168 |  | 总β人绒毛膜促性腺激素（Total β HCG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2019-02-22 | 2023-05-12 | 2024-02-21 | 2029-02-21 | [12 empty] | 2
国械注准20153140507 |  | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2019-11-05 |  | 2024-11-04 | 2029-11-04 | [12 empty] | 3
豫械注准20192140691 |  | 一次性体外引流袋 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由引流袋袋体、导管、挂圈、接头、保护套、排液开关、流量调节装置组成 |  | 临床用于向外引出并收集体内液体 | 2
豫械注准20192140697 |  | 一次性医用中单 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由薄型粘合法非织造布切割、折叠而成。 |  | 临床为了防交叉污染作铺垫使用 | 2
鄂汉械备20160222号 |  | 压舌板 | [9 empty] | 2016-11-08 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
川械注准20192400077 |  | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）2019-05-09 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | [8 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [12 empty] | 2
川械注准20192400057 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2029-04-01 | [12 empty] | 2
川械注准20192400067 |  | 唾液酸测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2019-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08 | 2029-04-08 | [12 empty] | 2
浙械注准20192400401 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒 （连续监测法） | [9 empty] | 2019-07-12 |  | 2024-07-11 | [13 empty] | 2
浙械注准20192400392 |  | 5'-核苷酸酶测定试剂盒 （酶法） | [9 empty] | 2019-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2029-07-11 | [12 empty] | 2
国械注进20192140196 |  | 胰引流管 |  |  | 日本 |  | 东西贸易（上海浦东新区）有限公司 |  | 2023-08-23 |  |  | 2019-06-10 | 2024-04-22 | 2024-04-21 | 2029-04-21 |  |  |  | 东西贸易（上海浦东新区）有限公司 |  | SB-KAWASUMILABORATORIES.INC. | [6 empty] | 2
国械注准20192160075 | 津械注准20192160075 | 一次性使用折叠式人工晶状体推注器 | [9 empty] | 2019-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2029-05-30 | [12 empty] | 2
国械注准20193030239 |  | PTCA球囊扩张导管 | [9 empty] | 2019-04-16 | 2024-04-29 | 2024-04-15 | 2029-04-28 |  |  |  | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 | [8 empty] | 3
国械注准20183140473 |  | 一次性使用避光输液器 带针 | [9 empty] | 2018-11-07 | 2024-03-28 | 2023-11-06 | 2029-03-27 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400973 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ/心脏型脂肪酸结合蛋白/肌酸激酶同工酶联合测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20182400988 |  | 心肌肌钙蛋白Ⅰ/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶联合测定试剂盒（荧光免疫层析法） | [6 empty] | 2022-12-01 |  |  | 2018-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 2028-11-18 | [12 empty] | 2
沪松械备20190113号 |  | 免疫显色试剂（II） | [9 empty] | 2019-12-04 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鄂械注准20172142482 |  | 医用棉签 |  | 中国 |  | 湖北卓亚医疗器械有限公司 |  | 2022-04-02 |  |  |  | 2022-12-05 |  | 2027-12-04 |  |  |  | 湖北卓亚医疗器械有限公司 | [5 empty] | 由竹棒及医用脱脂棉为主要材料制成，产品经环氧乙烷灭菌，以无菌提供，一次性使用。 |  | 用于对皮肤、创面进行清洁处理 |  | 2
鄂械注准20202142864 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2020-01-30 |  | 2025-01-29 | [13 empty] | 2
豫械注准20192140683 |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | [9 empty] | 2019-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2029-05-08 | [9 empty] | 本产品采用天然橡胶胶乳制成。 |  | 适用于外科操作中以保护病人和使用者,避免交叉感染。 | 2
豫械注准20192140694 |  | 一次性使用聚乙烯检查手套 | [9 empty] | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 | [9 empty] | 本产品由PE膜制成。 |  | 用于防止医生与患者之间的交叉感染 | 2
粤械注准20172400566 |  | 钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2017-04-10 | 2021-11-02 | 2022-04-09 | 2027-04-09 | [9 empty] | 由胶体金试纸条、样品杯、标本处理管、稀释液、竹签组成、其中胶体金试纸由：PVC板、硝酸纤维素膜、鼠抗人钙卫蛋白单克隆抗体2D1和鼠抗人钙卫蛋白单克隆抗体11F10组成；标本处理管内含稀释液，稀释液由BSA、叠氮化钠、Tris、吐温-20、曲拉通X-100、纯化水组成 |  | 用于体外定性检测人粪便中的钙卫蛋白 | 2
粤械注准20172400570 |  | 乳铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2017-04-10 | 2021-11-01 | 2022-04-09 | 2026-10-31 | [9 empty] | 由胶体金试纸条、样品杯、标本处理管、稀释液、竹签组成、其中胶体金试纸由：PVC板、硝酸纤维素膜、鼠抗人乳铁蛋白单克隆抗体13H1和鼠抗人乳铁蛋白单克隆抗体5A4组成；标本处理管内含稀释液，稀释液由：BSA、叠氮化钠、Tris、吐温-20、曲拉通X-100、纯化水组成 |  | 用于定性检测人粪便中的乳铁蛋白 | 2
粤械注准20192400761 |  | 自身免疫性血管炎抗体谱检测试剂盒(免疫印迹法) | [9 empty] | 2019-07-03 |  | 2024-07-02 | 2029-07-02 | [12 empty] | 2
川械注准20192400056 |  | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2019-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2029-04-01 | [12 empty] | 2
国械注准20173403041 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | [9 empty] | 2022-01-16 |  | 2027-01-15 | [13 empty] | 3

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20143165001 | 中心孔后房屈光型人工晶状体COLLAMER IMPLANTA | J3361 | 兰胜供应链管理（上海）有限公司 | J11080 | 达视眼科器材（上海）有限责任公司
国械注进20173162086 | 肝素表面处理亲水性丙烯酸非球面人工晶状体Heparin Su | J9123 | 新爱锐医疗器械(河南)有限公司 | J11594 | 上海建华精细生物制品有限公司

## 国产产品变更生产企业
注册证编号 | 注册证名称 | 原生产企业账号 | 原生产企业名称 | 新生产企业账号 | 新生产企业名称
国械注准20193170929 | 个性化匹配式基台及螺钉 | HCS03670 | 江阴高峰医疗科技有限公司 | HCS08591 | 高峰医疗器械（无锡）有限公司
渝械注准20202140235 | 一次性使用无菌药液转移器 | HCS04984 | 重庆康佳森医疗电子科技有限公司 | HCS05533 | 山西新华美医疗器械有限公司

## 耗材企业更名
企业编号 | 原企业名称 | 变更后的企业名称
J0618 | 湖北福君医药有限公司（原湖北康盛源医药有限公司） | 湖北九州通福君医药有限公司