## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00051752 | 一次性使用胃镜检查辅助包 | 一次性使用胃镜检查辅助套件 |  |  | 检查型 |  | 检查型 |  | 其他 |  | 豫械注准20182140389 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本产品由基本配置：托盘、一次性使用包布、咬口和选用配置：纸巾纸、一次性使用PE检查手套组成。 |  | 临床用于胃镜检查时使用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00050326 | 一次性使用产包 | 一次性使用妇产套件 |  |  | 常规 | I型 | 常规 | I型 | 其他 |  | 豫械注准20182140395 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本产品由基本配置小产垫、产垫、布巾、腿套、纱布块、脐带卷、手术衣、一次性使用口罩、一次性使用帽子、橡胶外科手套和选用配置脐带帽、脐带绳（带乳胶管）、包布组成。 |  | 供医疗机构妇产科使用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00050342 | 一次性使用导尿包 | 一次性使用导尿组件 |  |  | 常规 | I型、II型 | 常规 | I型、II型 | 其他 |  | 豫械注准20182140396 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本产品由一次性使用无菌导尿管、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用引流袋、医用镊子、医用棉球、脱脂纱布块、洞巾、包布、球囊充起器、物品盒、尿样管组成。 |  | 供医疗机构临床导尿时使用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00050334 | 一次性使用备皮包 | 一次性使用备皮组件 |  |  | 备皮型 |  | 备皮型 |  | 其他 |  | 豫械注准20182020382 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本产品由备皮刀、PE检查手套、海绵刷、滑石粉、纸巾纸、包布和托盘制成。 |  | 临床需备皮时使用。 |  | 打开包装，按操作常规使用。
00080089 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法)C4 |  |  |  | 试剂1(R1):4×10mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 试剂1（R1）：4×10mL，试剂2（R2）：4×8mL。（测试数：4×320测试） | 试剂1(R1):4×10mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 试剂1（R1）：4×10mL，试剂2（R2）：4×8mL。（测试数：4×320测试） | 液体 |  | 国械注进20142405088 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | "三羟甲基氨基甲烷缓冲液(Tris缓冲液)、聚乙二醇6000、山羊抗-C4抗体和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） 聚乙二醇6000、 山羊抗-C4抗体和 防腐剂." |  | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的补体C4的浓度。 |  | "关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特 AU分析仪使用指南/使用说明(IFU)。儿童应用适用于小体积血清/血浆样本。 试剂准备 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 校准 Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No. ODR3021。 校准品的值可溯源到IFCC（国际临床化学联合会）标准品CRM 470。 每90天或发生以下情况时重新校准检测： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 校准后，应在 Beckman Coulter 分析仪上通过访问定标监视器的软件选项，检查结果曲线的 可接受性。根据良好试验室作业规程，定标后应马上执行质量控制程序。 质量控制 在 Beckman Coulter 系统上测定ITA Control Sera ODC0014、ODC0015和ODC0016 或其它质 控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者 样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多 次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受 范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的 C4 浓度。 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 校准 Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No. ODR3021。 校准品的值可溯源到IFCC（国际临床化学联合会）标准品CRM 470。 每90天或发生以下情况时重新校准检测： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 校准后，应在 Beckman Coulter 分析仪上通过访问定标监视器的软件选项，检查结果曲线 的可接受性。根据良好试验室作业规程，定标后应马上执行质量控制程序。 质量控制 在 Beckman Coulter 系统上测定ITA Control Sera ODC0014、ODC0015和ODC0016 或 其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者 样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多 次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受 范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的 C4 浓度。 "
00079779 | 脂肪酶测定试剂盒(色原底物法)LIPASE |  |  |  | 试剂1缓冲液(R1Buffer):4x10mL,试剂1冻干粉(R1Lyo):4瓶,试剂2(R2):4x3.3mL,校准品冻干粉:2瓶；试剂1缓冲液(R1Buffer):4x30mL,试剂1冻干粉(R1Lyo):4瓶,试剂2(R2):4x10mL,校准品冻干粉:2瓶。 | 试剂1缓冲液（R1 Buffer）：4 x 10 mL，试剂1冻干粉（R1 Lyo）：4瓶，试剂2（R2）：4 x 3.3 mL，校准品冻干粉：2瓶；（测试数：4×70测试）。 试剂1缓冲液（R1 Buffer）：4 x 30 mL，试剂1冻干粉（R1 Lyo）：4瓶，试剂2（R2）：4 x 10 mL，校准品冻干粉：2瓶。（测试数：4×230测试）。 | 试剂1缓冲液(R1Buffer):4x10mL,试剂1冻干粉(R1Lyo):4瓶,试剂2(R2):4x3.3mL,校准品冻干粉:2瓶；试剂1缓冲液(R1Buffer):4x30mL,试剂1冻干粉(R1Lyo):4瓶,试剂2(R2):4x10mL,校准品冻干粉:2瓶。 | 试剂1缓冲液（R1 Buffer）：4 x 10 mL，试剂1冻干粉（R1 Lyo）：4瓶，试剂2（R2）：4 x 3.3 mL，校准品冻干粉：2瓶；（测试数：4×70测试）。 试剂1缓冲液（R1 Buffer）：4 x 30 mL，试剂1冻干粉（R1 Lyo）：4瓶，试剂2（R2）：4 x 10 mL，校准品冻干粉：2瓶。（测试数：4×230测试）。 | 液体 |  | 国械注进20182402667 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 2-吗啉乙磺酸/N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸(MES/BES)缓冲液、1,2-甘油二酯底物、甘油一酯脂肪酶、甘油激酶、过氧化物酶、4-氨基比林、三羟甲基甲胺基丙磺酸(TAPS)、N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺钠盐(TOOS)、辅脂肪酶、甘油-3-磷酸氧化酶(GPO)、三磷酸腺苷(ATP)、防腐剂及表面活性剂和校准品。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的脂肪酶活性。 |  | "有关分析仪具体的分析说明，请参阅相应的用户指南和随附的仪器设定说明 书。 试剂准备 试剂1（R1）：使用一小瓶试剂1 缓冲液的内容物，完全溶解一小瓶试剂1冻干 粉（ R1 Lyo） 内容物。轻轻颠倒混合均匀，放到仪器上。 试剂2（R2） 是即用型产品，可以直接放在仪器上。 校准品准备 1. 小心地从瓶子上取下瓶帽和橡胶塞，避免冻干材料丢失。 2. 在 15～25℃下，使用校准过的容量移液管精确地移液 3.0 mL，将 3.0 mL 无 菌去离子水加入冻干材料中。 3. 将橡胶塞塞回原处，轻轻混合 30 分钟，完全溶解内容物。避免产生泡沫。 4. 继续混合直至溶液均匀，且所有冻干材料均已复溶。 5. 在瓶子标签上，记录校准品复溶的日期。 校准 试剂盒中提供的校准品：对于赋予试剂盒中提供的校准品的值，请参阅瓶标 签。 校准品值可溯源到企业校准品（Beckman Coulter Master Calibrator）。每 7 天，或发生下列情况时，重新定标分析一次： 试剂瓶编号改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 注：还可使用生化多项校准品（System Calibrator），货号：66300。有关详 情，请参阅生化多项校准品（System Calibrator）使用说明书。 质量控制 用此 Beckman Coulter 系统测定生化多项校准品，货号： ODC0003 和 ODC0004 ，或其它质控材料的值。 每个实验室应当建立自己的质控频率。 优良实验室规范 (GLP) 建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行定标 时，均应检验质控品。质控获得的数值应当落在用户定义的规定极限 的范围内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情 况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的脂肪酶活性。 校准品准备 1. 小心地从瓶子上取下瓶帽和橡胶塞，避免冻干材料丢失。 2. 在 15~25℃下，使用校准过的容量移液管精确地移液 3.0 mL，将 3.0 mL 无菌去离子水加入冻干材料 中。 3. 将橡胶塞塞回原处，轻轻混合 30 分钟，完全溶解内容物。避免产生泡沫。 4. 继续混合直至溶液均匀，且所有冻干材料均已复溶。 5. 在瓶子标签上，记录校准品复溶的日期。 校准 试剂盒中提供的校准品：对于赋予试剂盒中提供的校准品的值，请参阅瓶标签。 校准品值可溯源到企业校准品（Beckman Coulter Master Calibrator）。每 7 天，或发生下列情况时， 重新定标分析一次： 试剂瓶编号改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 注：还可使用生化多项校准品（System Calibrator），货号：66300。有关详情，请参阅生化多项校准品 （System Calibrator）使用说明书。 质量控制 用此 Beckman Coulter 系统测定生化多项校准品，货号： ODC0003 和 ODC0004 ，或其它质控材料的 值。 每个实验室应当建立自己的质控频率。 优良实验室规范 (GLP) 建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行定标时，均应检验质控品。质控 获得的数值应当落在用户定义的规定极限 的范围内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的脂肪酶活性。 "
00079393 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)HbA1c(HemoglobinA1c) |  |  |  | 糖化血红蛋白试剂1(R1):2×37.5mL;糖化血红蛋白试剂2(R2):2×7.5mL;总血红蛋白试剂(R1):2×34.5mL;糖化血红蛋白校准品(水平2-6):水平2:1×2mL;水平3:1×2mL;水平4:1×2mL;水平5:1×2mL;水平6:1×2mL. | 糖化血红蛋白试剂1(R1):2×37.5mL;糖化血红蛋白试剂2(R2):2×7.5mL;总血红蛋白试剂(R1):2×34.5mL;糖化血红蛋白校准品(水平2-6):水平2:1×2mL;水平3:1×2mL;水平4:1×2mL;水平5:1×2mL;水平6:1×2mL。（测试数：2×215 测试） | 糖化血红蛋白试剂1(R1):2×37.5mL;糖化血红蛋白试剂2(R2):2×7.5mL;总血红蛋白试剂(R1):2×34.5mL;糖化血红蛋白校准品(水平2-6):水平2:1×2mL;水平3:1×2mL;水平4:1×2mL;水平5:1×2mL;水平6:1×2mL. | 糖化血红蛋白试剂1(R1):2×37.5mL;糖化血红蛋白试剂2(R2):2×7.5mL;总血红蛋白试剂(R1):2×34.5mL;糖化血红蛋白校准品(水平2-6):水平2:1×2mL;水平3:1×2mL;水平4:1×2mL;水平5:1×2mL;水平6:1×2mL。（测试数：2×215 测试） | 液体 |  | 国械注进20162403205 |  | 21个月 |  | PVC+纸盒 |  | 糖化血红蛋白试剂1(R1),糖化血红蛋白试剂2(R2),总血红蛋白试剂(R1),糖化血红蛋白校准品(水平1-5).(具体内容详见说明书) |  | 本产品用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白浓度. |  | "必须对各预处理过的样本和质控品，进行 Total Hemoglobin 和 HbA1c 试验。有关分 析仪具体的分析说明，请参阅相应的用户指南和随附的仪器设定说明书。 校准品准备 1. 小心地从各瓶子上取下瓶盖和瓶塞，避免冻干材料丢失。 2. 在 15～25°C 下，使用定标过的容量移液管，将 2.0 mL 无菌去离子水加入到冻 干材料中。 3. 重新将瓶盖和瓶塞放到各瓶子上。必须小心操作，以确保瓶盖和瓶塞与正确的瓶 子匹配。 4. 轻轻混合 30 分钟，完全溶解内容物。以中等速度涡旋振荡各瓶子 5 秒。避免产 生泡沫。确保将全部冻干材料复溶。 5. 在各瓶子标签上，记录校准品复溶的日期。 这些校准品仅可配合此处描述的试剂系统在 Beckman Coulter AU Systems 上使用。 定标稳定性 每 14 天，或发生下列情况时，请重新定标分析一次： 1. 试剂批次变化或质控值有重大变化； 2. 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在定标后，应当在 Beckman Coulter AU 分析仪上使用软件选项访问 Calibration Monitor，目视检查获得的曲线，以确定是否可接受。 在按照优良实验室规范(GLP) 进行定标之后，应立即执行质量控制程序。 校正信息 试剂盒包含校准品。 校准品的指定值请参阅试剂盒中随附的赋值表。 注：校准品是特定于批次的，不可互换使用。分析前，校准品不需要使用溶血试剂预 处理。 总血红蛋白定标：两点定标 0.9% 的生理盐水和 HbA1c Calibrator Level 3，用于 Total Hemoglobin 分析的定 标。 糖化血红蛋白定标：多点定标。 糖化血红蛋白校准品水平 2 至水平 6，用于 HbA1c 分析的定标。 溯源性 11-17 糖化血红蛋白校准品的值可溯源到使用 IFCC HbA1c 参考材料的 IFCC HbA1c 参考方 法。已对 NGSP 网络（DCCT 校准）和 IFCC 网络结果之间的关系进行评价；为了在 IFCC (mmol/mol) 单位结果和 NGSP (%) 单位结果之间相互换算，已经建立了主方 程。 主方程 NGSP = (0.0915 x IFCC (mmol/mol)) + 2.15 两个网络之间关系的定义将 IFCC 可溯源的结果与 DCCT 和英国前瞻性糖尿病研究 (UKPDS) 的临床有意义的 HbA1c 结果联系到一起。主方程还提供了可溯源到更高阶参 考方法的 DCCT 结果。 结果 要以 NGSP 为单位报告%HbA1c，必须在 INTER TEST 或 CALCULATED TEST 菜单中，将 其定义为 CALCULATED TEST。输入公式(A/B)*a + b，其中，A = HbA1c，B = THb，a = 91.5，b = 2.15。 要以 IFCC 为单位(mmol/mol) 报告 HbA1c，必须在 INTER TEST 或 CALCULATED TEST 菜单中，将其定义为 CALCULATED TEST。输入公式(A/B)*a，其中，A = HbA1c，B = THb，a = 1000。 注意：HbA1c 和 THb 必须选择相同的单位。 质量控制 应当至少对 2 个水平的质控材料进行分析。每个实验室应当建立自己的质控频率， 然而，按照优良实验室规范的建议，在每天检验患者样品以及在每次进行定标时，均 应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求 运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供 的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 "
00080147 | 微量总蛋白测定试剂盒(焦酚红法)Urinary/CSFProtein |  |  |  | 试剂:4x19mL，校准品:1x3mL。 | 试剂：4×19 mL，校准品：1×3 mL。测试数：4×165测试 | 试剂:4x19mL，校准品:1x3mL。 | 试剂：4×19 mL，校准品：1×3 mL。测试数：4×165测试 | 液体 |  | 国械注进20172400917 |  | 13个月 |  | PVC+纸盒 |  | 试剂:连苯三酚红、钼酸钠、琥珀酸、苯甲酸钠、草酸钠、甲醇;校准品:人血清白蛋白、防腐剂.(具体内容详见产品说明书) |  | 本产品用于体外定量检测人尿液和脑脊液(CSF)中的总蛋白的浓度. |  | "试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。试剂需避免阳光直射。校准品是即用型产品。 有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南和设定说明书。 定标 使用试剂盒中提供的校准品。对于赋予校准品的值，请参阅瓶标签。校准品可溯源到使用试剂级人血清白 蛋白称重配制的一级标准品。 当发生下列情况时，应重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 质量控制 在此 系统上测定质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本，以及在每 次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特 定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的总蛋白浓度。 "
00053057 | 一次性使用气管插管包 | 一次性使用全麻组件 |  |  | I型（普通型）II型（加强型） | 2.0#、2.5#、3.0#、3.5#、4.0#、4.5#、5.0#、5.5#、6.0#、6.5#、7.0#、7.5#、8.0#、8.5#、9.0#、9.5#、10.0#、10.5#、11.0#； | I型（普通型）II型（加强型） | 普通型、加强型 | 其他 |  | 豫械注准20172660221 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本品由基本配置气管插管和选配配置牙垫、导芯、吸引导管、吸引连接管、口垫、口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、麻醉喉镜片、麻醉喉镜套、注射器、医用胶带、脱脂纱布块组成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。一次性使用。 |  | 主要用于临床手术、急救时气管插管用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00050374 | 一次性使用妇科检查包 | 一次性使用妇科检查套件 |  |  | 常规 | I型 | 常规 | I型 | 其他 |  | 豫械注准20182180411 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本产品由阴道扩张器、检查手套、医用棉签、一次性医用垫、冲洗器组成。 |  | 供医疗机构妇科检查使用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00073750 | 一次性超声耦合贴片 | 医用超声耦合贴片 |  |  | 2片/袋。特殊规格可按客户要求生产 | 2片/袋 | A1∽AX型、B型 | A1型、A2型、A3型、A4型、A5型、A6型、A7型、A8型、A9型、A10型、A11型、A12型、A13型、A14型、A15型、A16型、A17型、A18型、A19型、A20型、A21型、A22型、B型 | 无纺布 |  | 桂桂械备20180116号 |  | 36个月 |  | 铝箔袋 |  | A1∽AX型：由起固定作用的耦合粘胶贴合含保湿剂的无纺布垫片组成。B型：由起固定作用的耦合粘胶贴合无纺布垫片组成。产品以非无菌形式提供。 | 由含保湿剂（保湿剂由甘油、水和丙二醇组成）的无纺布垫片及其外包装组成。产品以非无菌形式提供，一次性使用。 | 用于完好皮肤上。改善治疗（探）头与患者之间的超声耦合效果。 |  | 外用
00080268 | 铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)FERRITIN |  |  |  | 试剂1(R1):4×24mL，试剂2(R2):4×12mL | 试剂1（R1）：4 × 24mL，试剂2（R2）：4 × 12mL。（测试数：4×250测试） | 试剂1(R1):4×24mL，试剂2(R2):4×12mL | 试剂1（R1）：4 × 24mL，试剂2（R2）：4 × 12mL。（测试数：4×250测试） | 液体 |  | 国械注进20192402065 |  | 18个月 |  | PVC+纸盒 |  | 甘氨酸缓冲液、包被有兔抗-人铁蛋白抗体的乳胶颗粒和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的铁蛋白浓度. |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南和设定说明书。 需要检查数据参数。参见具体仪器的数据参数设定表。 试剂准备 试剂1是即用型产品，可以直接放在仪器上。在将试剂2放到分析仪上之前，应颠倒混合5～10 次。 定标 血清蛋白多项校准品（Serum Protein Multi-Calibrator），货号：ODR3021。 赋予定标品的定标品铁蛋白值可溯源到铁蛋白的第 3 国际标准品，重组NIBSC 代码： 94/572。 每 30 天，或发生下列情况时，请重新定标分析一次： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在定标后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项-Routine（常规），Calibration Monitor（定标监测），Calibration Curve（定标曲线），目视审查获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行定标之后，应立即进行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定血清蛋白质控品（ITA Control Serum 1 & ITA Control Serum 2 & ITA Control Serum 3），货号 ODC0014 、ODC0015 和ODC0016 ， 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 请注意，由于在质控品中使用非人材料，非 Beckman Coulter 质控品的回收率可能随着免疫测定产品的试剂批次而变化。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的铁蛋白浓度。"
00080047 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法)C3C3 |  |  |  | 试剂1(R1):4×10mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 试剂1（R1）：4×10mL，试剂2（R2）：4×8mL。（测试数：4×320测试） | 试剂1(R1):4×10mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 试剂1（R1）：4×10mL，试剂2（R2）：4×8mL。（测试数：4×320测试） | 液体 |  | 国械注进20142405351 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | "三羟甲基氨基甲烷缓冲液(Tris缓冲液)、聚乙二醇6000、山羊抗-C3抗体和防腐剂。（具体内容详见说明书） 聚乙二醇6000、 山羊抗-C3抗体和 防腐剂." |  | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的补体C3的浓度。 |  | "关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特 AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。儿童应用适用于小体积血清/血浆样本。 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 校准：Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No. ODR3021。 校准品的值可溯源到IFCC（国际临床化学联合会）标准品CRM 470。 每90天或发生以下情况时重新校准检测： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 定标后，应在 Beckman Coulter 分析仪上通过访问定标监视器的软件选项，检查结果曲线的 可接受性。根据良好试验室作业规程，定标后应马上执行质量控制程序。 质量控制：在 Beckman Coulter 系统上测定ITA Control Sera ODC0014、ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算：Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的 C3 浓度。"
00281016 | 一次性使用电子输尿管内窥镜导管 | 一次性使用电子膀胱输尿管肾盂内窥镜导管 |  |  | ZN-YRS-A |  | ZN-YRS-A |  | 聚碳酸酯（PC）、CMOS摄像头、LED灯、304不锈钢、聚氨酯(TPU)、嵌段聚醚酰胺树脂（PEBAX）镶嵌304不锈钢网、聚四氟乙烯（PTFE） |  | 湘械注准20212062401 |  | 24 |  | 吸塑盒、透析纸 |  | 2. 性能指标 2.1外观 产品表面应光滑洁净、无异物、无引起安全伤害的粗糙表面、尖锐边缘或突出物，插入部主软管无折痕。 2.2尺寸 插入管外径D的标称值允差：﹢5%；下限不计； 头端部外径OD的标称值允差：﹢5%；下限不计； 钳道（工作通道）内径ID的标称值允差：±10%； 最大插入部外径：≤3.3mm； 工作长度标称值允差：±3%； 各型号产品尺寸标称值见表1。 2.3机械性能 2.3.1弯角操作性能 2.3.1.1操纵杆在操作时，应轻便灵活，无时紧时松或卡住现象。 2.3.1.2当弯曲部弯曲成最大角度时，活检钳等手术器械能顺利地进出头端部的钳道口。 2.3.1.3产品的弯曲角度向上2750，向下2750，允差-10%（上限不计）。 2.3.2密封性能 2.3.2.1产品整体放入水中，其内腔能承受22kPa压强3min而不漏气。 2.3.2.2产品在10℃-40℃温度范围内使用。光学零件表面不应出现受温度变化而产生影响观察的雾层。 2.3.3配合性 产品与相应附件接口等连接时，应配合良好，装卸自如，无过松过紧现象。 2.3.4连接牢固度 产品各连接处应能承受15N径向拉力，15s不松动、不断裂、不脱落。 2.4光学性能 2.4.1光学系统基本要求 光学系统应能保证观察清晰，不得有脱胶、脱膜和粘接剂的裂纹现象，光学零件不应有影响观察的麻点、划痕、气泡和油斑、霉点、灰尘等附着物。 2.4.2视场角 2W 以任何可能形式明示内窥镜视场角，电子内窥镜视场角设计值为1200，视场角设计值允差：±15%。 2.4.3中心角分辨力及边缘角分辨力 在工作距离5mm处，视场中心角分辨力标称值为3.51lp/mm，允差-10%（上限不计）；在最大视场高度70%的位置上的任选四个正交方位测量，平均角分辨力应不低于视场中心角分辨力的90%。 2.4.4有效景深范围 该产品有效景深范围为2mm-50mm。 2.4.5照明镜体光效 该产品在最大入瞳视场角（WP）的90%视场处的照明镜体光效ILeR≥0.52。 2.4.6亮度响应特性 产品输出信号按该电光特性所计算所得亮度与实际被测标板各灰阶亮度应保持良好的线性度，输出亮度电光转换函数：Y=X2.2(Y为画面亮度、X为输入信号），线性拟合系数R2应不小于0.98。 2.4.7信噪比 一次性使用电子输尿管内窥镜导管的随机噪声信噪比的标称值为40dB，允差为：-20%，上限不计。 2.4.8空间频率响应 产品空间频率响应SFR值为50%所对应的物方空间角频率标称值为1.0C/°，空间频率响应SFR值为30%所对应的物方空间角频率标称值为1.2C/°，允差为：-20%，上限不计。 2.4.9静态图像宽容度 产品在摄像模式为标准默认模式下，静态图像宽容度标称值为40，允差为-20%，上限不计。 2.5照明光源 2.5.1照度 采用白光LED灯发光，在距离20mm处，其最低照度不低于500Lux。 2.5.2光谱性能 2.5.2.1显色指数 LED光源显色指数≥90。 2.5.2.2相关色温 照明光源相关色温应在3000K～7000K范围内。 2.5.2.3红绿蓝光的辐通量比 以515nm～545nm波长范围的绿光辐通量Φeg为基准，630nm～660nm波长范围的红光辐通量Φer与Φeg比值为0.67，允差±20%；435nm～465nm波长范围的蓝光辐通量Φeb与Φeg比值为1.56，允差±20%。 2.5.2.4红外截止性能 300nm～1700nm波长范围内的辐通量和光通量比值应不大于6mW/1m。 2.5.3辐射性能（输出总光通量） 照明光源输出总光通量为3.42 lm，允差-10%，上限不计。 2.6化学性能 产品插入部、弯曲部、头端部的表面聚合物材料的溶解析出物应符合以下重金属、酸碱度、高锰酸钾还原性物质、蒸发残渣的要求。 2.6.1重金属 可溶出的重金属总含量：溶出液中可溶出的重金属总含量不超过5.0μg/mL。 2.6.2酸碱度 检验液与同批空白液作对照，pH值差不大于2.0。 2.6.3高锰酸钾还原性物质 10ml检验液与等体积的同批空白对照液相比，所消耗的高锰酸钾溶液[c(KMnO4)=0.002mol/L]的体积之差应不大于2.0mL。 2.6.4蒸发残渣 50mL检验液中蒸发残渣的量小于2.0mg。 2.7环氧乙烷残留量 若采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 2.8无菌 产品应无菌。 2.9电气安全要求 产品安全应符合GB 9706.1-2007、GB 9706.19-2000的要求。 2.10电磁兼容 产品应符合YY 0505-2012 规定的要求。 2.11环境试验要求 产品环境试验要求应按GB/T 14710-2009中气候环境试验Ⅱ组和机械环境试验Ⅱ组，试验要求及检测项目按附录B中的表4执行。 |  | 该产品与本公司电子内窥镜图像处理器（ZN-ECP-100A）配合使用，用于输尿管、肾盂检查、诊断或治疗中观察成像。不可与高频配件配合使用。 | 该产品与本公司电子内窥镜图像处理器(ZN-ECP-100A)配合使用，用于膀胱、输尿管、肾盂检查、诊断或治疗中观察成像。不可与高频配件配合使用。 | 产品拆包、检查、连接（把电子内窥镜的视频信号线插头完全插入电子内窥镜图像处理器插口里），用大拇指控制手柄上的角度调节拨杆来弯曲头端，将冲洗/造影管一端连接在电子内窥镜T型阀的一个入口上，另一端连接与注射器或重力给料包或泵的冲洗/造影接口等配合器械上。插入、观察和治疗（把电子内窥镜轻推到需要治疗区域，从病人体内取出电子内窥镜。注意：系统具有自动白平衡功能，可通过白平衡按键调节。
00050436 | 一次性使用口腔包 | 一次性使用口腔套件 |  |  | 检查护理型 |  | 检查护理型 |  | 其他 |  | 豫械注准20182170413 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本产品由口镜、牙探针、牙用镊、围巾、棉球、包布组成。 |  | 用于口腔检查或护理时使用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00079913 | 载脂蛋白-A1测定试剂盒(免疫比浊法)APO-A1 |  |  |  | 试剂1(R1):4×13mL，试剂2(R2):4×13mL。 | 试剂1（R1）: 4×13mL，试剂2（R2）: 4×13mL。 （测试数：4×330测试） | 试剂1(R1):4×13mL，试剂2(R2):4×13mL。 | 试剂1（R1）: 4×13mL，试剂2（R2）: 4×13mL。 （测试数：4×330测试） | 液体 |  | 国械注进20152400308 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 三羟甲基氨基甲烷（Tris）缓冲液、氯化钠、聚乙二醇6000、山羊抗载脂蛋白A1抗体、防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清中载脂蛋白A1的浓度。 |  | 有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南 和设定说明书。儿科的应用方法适用于少量的血清或血浆标本。 校正 APOA1和 B校准物 Cat No.ODR3005用于 3点定标。 APOA1和 B校准物 Cat No.ODR3022用于 5点定标。 定标品 Apo A1 的值可溯源到 WHO 国际参考材料 SP1-01。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 定标后可对结果曲线进行回顾，可通过软件对常规、校准检测、校准曲线、质控 程序等进行选择。 质量控制 质控物，Cat No. ODC0003和 ODC0004或其它的质控品。 每个实验室应建立自己的质控频率。GLP（Good Laboratory Practice）规范要求在 有病人样本检测的每天或每次校正后进行质控分析。 单个实验室得到的结果可能和给出的值有所不同。因此建议每个实验室对分析物 按要求进行多次检测，根据所得的结果建立相应的质控靶值及质控时间间隔。所 建立的靶值应落在相应产品文献给出的可接受范围之内。 如果发现数据有任何的倾向性或突然的漂移，检查所有操作参数。 每个实验室应建立正确应对质控失控的指导方针。 计算 分析仪自动计算每个样品的 Apo A1的浓度。
00080281 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)RFLatex |  |  |  | 试剂1(R1):4×24mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 试剂1（R1）: 4×24mL，试剂2（R2）: 4×8mL。 （测试数：4×240测试） | 试剂1(R1):4×24mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 试剂1（R1）: 4×24mL，试剂2（R2）: 4×8mL。 （测试数：4×240测试） | 液体 |  | 国械注进20172400279 |  | 18个月 |  | PVC+纸盒 |  | 甘氨酸缓冲液(PH8.0)、包被有人IgG的乳胶、防腐剂.(具体详见说明书) |  | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的类风湿因子抗体. |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南和设定说明书。 需要数据检查参数。有关具体仪器的详细说明，请参见设定说明书。 试剂准备 R1 是即用型产品，可以直接放在仪器上。在将 R2 放到分析仪上之前，应颠倒混合 5-10 次， 此后每周混合 1 次。 校准 RF Latex Calibrator Cat.No.：ODC0028。 校准品 RF 值可溯源到 WHO 国际参考材料 NIBSC 64/2。4 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在校准后，应当在 Beckman Coulter 分析以上，使用软件选项 – Routine （常规），Calibration Monitor（校准监测），Calibration Curve （校准曲线），目视审查获得的曲线，以确定是否 可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行定标之后，应立即进行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定 ITA Control Sera ODC0014、ODC0015 和 ODC0016 或其它 质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样 本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次 后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围 之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 全自动生化分析仪自动计算各样本 RF 浓度。 "
00118785 | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） | 富利凯 | flexicare | 粉变紫型、白变紫型 |  | 粉变紫型、白变紫型 |  | 石灰颗粒 |  | 国械备20171089号 |  | 5年 |  | 塑料包 |  | 多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色。 |  | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 |  | 使用时注意检查使用的安全性能，吸收物必须保证被正确的填充，并且应该在使用之前更换新鲜的钙石灰。小心的打开容器，轻轻的并且稳定的倒出大约三分之一的吸收剂颗粒。轻轻敲打使这些颗粒堆到一侧再重复对下个三分之一的颗粒进行操作，然后继续填充直至将此密封罐填满。完全的填充吸收剂但是注意不要过量添加。依照设备生产商指示，在填充满颗粒之前，请将残余的颗粒和灰尘从密封罐内清除掉。在运输过程中，要正确的放置产品，不要猛烈的敲打容器，或者将容器反转或滚动。钙石灰在长时间使用后可以腐蚀玻璃和某些塑料， 但是不会腐蚀钢。器具应该按照规范要求进行清洁以保证玻璃表面能够形成永久的钙石灰防护薄膜。
00129552 | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20202400438 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：胃蛋白酶原Ⅰ生物传感器（表面包被20μg/mL的荧光素化鼠抗人PGⅠ抗体1（Anti-PGⅠ 1）的石英针） 试剂孔1：胃蛋白酶原Ⅰ干燥液（干粉，含200μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：R4（干粉，含2μg/mL生物素化鼠抗人PGⅠ抗体2（B-anti-PGⅠ2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含3μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔：第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5），装量为220μL； 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH 7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品 ： 胃蛋白酶原Ⅰ高值校准品：含浓度为(28～52)ng/mL PGI抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品。 胃蛋白酶原Ⅰ低值校准品：含浓度为(2.1~3.9)ng/mL PGI抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品。 3、质控品： 胃蛋白酶原Ⅰ高值质控品：含浓度为(21~39)ng/mL PGI抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品。 胃蛋白酶原Ⅰ低值质控品：含浓度为(3.5~6.5)ng/mL PGI抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品。 |  | 预期用途：本产品用于体外定量检测人血浆、血清或全血中胃蛋白酶原Ⅰ的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00080042 | β2微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)β-2Microglobulin |  |  |  | 试剂1:4×10mL，试剂2:4×8mL。 | 试剂1: 4×10mL，试剂2: 4×8mL。（测试数：4×150测试） | 试剂1:4×10mL，试剂2:4×8mL。 | 试剂1: 4×10mL，试剂2: 4×8mL。（测试数：4×150测试） | 液体 |  | 国械注进20172400741 |  | 9个月 |  | PVC+纸盒 |  | 磷酸盐缓冲液、包被有抗人β2微球蛋白抗体的乳胶颗粒、防腐剂。(具体内容详见产品说明书) |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的β2微球蛋白的浓度。 |  | "关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝 克曼库尔特 AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。 试剂准备 试剂 1 是即用型产品，可以直接放在仪器上。在将试剂 2 放到分析仪上之前， 应颠倒混合 5～10 次，此后每周混合 1 次。 校准 Serum Protein Multi-Calibrator 2 Cat. No. ODR3023。 校准品包装说明书中提供的校准品 β2 微球蛋白值可以溯源到 WHO 第 1 国际标 准品 1985 。 每 90 天或发生以下情况时重新校准检测： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在校准后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine （常 规），Calibration Monitor （校准监测） ，Calibration Curve（校准曲线），目视审 查获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行校准之 后，应立即进行质量控制程序。 质量控制 在 Beckman Coulter 系统上测定 ITA Control Sera ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每 天检验患者样本、以及在每次进行校准/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根 据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关 产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情 况 计算 Beckman Coulter 全自动生化分析仪自动计算各样本的 β2 微球蛋白浓度。 "
00080316 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法)IgM |  |  |  | 试剂(R1):4×14mL，试剂(R2):4×11mL。 | 试剂1(R1)：4 × 14mL，试剂2(R2)：4 × 11mL。（测试数：4×320 测试） | 试剂(R1):4×14mL，试剂(R2):4×11mL。 | 试剂1(R1)：4 × 14mL，试剂2(R2)：4 × 11mL。（测试数：4×320 测试） | 液体 |  | 国械注进20182402663 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris)缓冲液、聚乙二醇6000、山羊抗-IgM抗体和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的免疫球蛋白M浓度。 |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南 和设定说明书。儿科适于使用少量血清/血浆样本。 需要数据检查参数。有关具体仪器的详细说明，请参见设定说明书。 试剂准备 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 校准 Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No. ODR3021。 校准品 IgM 的值可溯源到 IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。 当发生下列情况时，请重新校准本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在校准品后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常 规），Calibration Monitor（校准监测），Calibration Curve（校准曲线），目视审查获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行校准之后， 应立即进行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定ITA Control Sera ODC0014, ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每 天检验患者样本、以及在每次进行校准/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据 要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品 文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情 况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的免疫球蛋白 M 浓度。 "
00073481 | 一次性使用静脉血样采集容器 |  | 鑫乐 |  | 普通管（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 分离胶+促凝剂（3ml、3.5ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、8.5ml）； 促凝剂（2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 柠檬酸钠4NC（1.6ml、1.8 ml、2ml、2.5ml、3ml、4ml）； 柠檬酸钠9NC（2.ml、3ml、4ml、4.5ml、5 ml）； K2EDTA（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml）； K3EDTA(1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml)； 肝素锂（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 肝素钠（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 氟化钠/草酸钾（2ml、3ml、4ml、5ml）； 血糖保护剂（2ml、3ml、4ml、5ml）； 氟化钠/肝素锂（2ml、3ml、4ml、5ml）； 氟化钠/K2EDTA（2ml、3ml、4ml、5ml）； 分离胶+肝素锂（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、8.5ml） | 普通管（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 分离胶+促凝剂（3ml、3.5ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、8.5ml）； 促凝剂（2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 枸橼酸钠4NC（1.6ml、1.8 ml、2ml、2.5ml、3ml、4ml）； 枸橼酸钠9NC（2.ml、3ml、4ml、4.5ml、5 ml）； K2EDTA（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml）； K3EDTA(1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml)； 肝素锂（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 肝素钠（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml）； 氟化钠/草酸钾（2ml、3ml、4ml、5ml）； 血糖保护剂（2ml、3ml、4ml、5ml）； 氟化钠/肝素锂（2ml、3ml、4ml、5ml）； 氟化钠/K2EDTA（2ml、3ml、4ml、5ml）； 分离胶+肝素锂（1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、8.5ml） | 普通管 分离胶+促凝剂 促凝剂 柠檬酸钠4NC 柠檬酸钠9NC K2EDTA K3EDTA 肝素锂 肝素钠 氟化钠/草酸钾 血糖保护剂 氟化钠/肝素锂 氟化钠/K2EDTA 分离胶+肝素锂 | 普通管 分离胶+促凝剂 促凝剂 枸橼酸钠4NC 枸橼酸钠9NC K2EDTA K3EDTA 肝素锂 肝素钠 氟化钠/草酸钾 血糖保护剂 氟化钠/肝素锂 氟化钠/K2EDTA 分离胶+肝素锂 | 塑料 |  | 冀械注准20192220084 |  | 12个月 |  | 纸箱 |  | 由试管、塞子、添加剂和附加剂（如有）组成，为非无菌产品。试管材质分为塑料和玻璃两种，在设计上利用负压原理，与防逆流装置的采血针配套使用，可将血液自动定量吸入管内，并通过添加不同的添加剂来满足检验项目的需要，并用外部管帽的颜色和标签进行区别。 |  | 与有防逆流装置的采血针配套使用，适用于静脉血样体外诊断的采集、运输、储存。 |  | 1）使用前请明确包装内合格证、说明书及标示。检查试管有无破损，污染，泄漏。2）检查采血管类别与检验项目是否一致，若在高原使用请确认与产品所适用的海拔高度是否相符。3）为患者系好压脉带，并对穿刺部位进行消毒，消毒后不要再次触摸。4）使患者手臂向下伸直。5）使用时将采血针的静脉穿刺针扎入人体静脉，将胶塞穿刺针垂直插入胶塞头并穿透胶塞。6）血液开始流入采血管时，立即松开压脉带。7）当血液呈滴状流入采血管内时，立即将采血管从采血针中拔出再将采血针从静脉中拔出，用已消毒的棉签压住穿刺部位保持10分钟以上，直至血液停止流出。8）将采血后的试管立即颠倒混匀5~8次，以保证添加剂与血样混合均匀，避免剧烈摇晃血样造成溶血。9）多管采血时，建议的采血顺序：普通管→PT管→促凝管（或分离胶+促凝剂）→抗凝管（肝素管、EDTA管、血糖管）→其他管
00129527 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20202400408 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：SAA生物传感器（表面包被有20 μg/mL鼠抗人 SAA 抗体1（Anti-SAA）的石英针） 试剂孔1：样品干燥液（干粉，含200 μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐吐温缓冲液，pH 7.2~7.5） 试剂孔2：SAA-R4（干粉，含3 μg/mL生物素化的鼠抗人SAA抗体2（B-anti SAA）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含6 μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5（Cy5-SA）） 洗涤孔：第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐吐温缓冲液，pH 7.2~7.5），装量为220μL 检测孔：洗涤液（50mM磷酸盐吐温缓冲液，pH 7.2~7.5） ，装量为260μL 2、校准品：血清淀粉样蛋白A低值校准品：含浓度为(0.7～1.3)mg/L SAA抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品；血清淀粉样蛋白A高值校准品：含浓度为(28～52)mg/L SAA抗原，5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品 2、质控品：血清淀粉样蛋白A低值质控品：含浓度为(1.4～2.6) mg/L SAA抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品；血清淀粉样蛋白A高值质控品：含浓度为(14～26) mg/L SAA抗原，5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清、全血或末梢血中血清淀粉样蛋白A的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00129581 | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20202400439 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：胃蛋白酶原Ⅱ生物传感器（表面包被20μg/mL的荧光素化鼠抗人PGⅡ抗体1（Anti-PGⅡ 1）的石英针） 试剂孔1：胃蛋白酶原Ⅱ干燥液（干粉，含200μg/mL鼠IgG的50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：R4（干粉，含6μg/mL生物素化鼠抗人PGⅡ抗体2（B-anti-PGⅡ 2）） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含12μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔：第1-8孔为洗涤液（50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, PH7.2~7.5），装量为220μL； 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, PH 7.2~7.5) ，装量为260μL 2、校准品：胃蛋白酶原Ⅱ高值校准品：含浓度为(28～52)ng/mL PGII抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品 ； 胃蛋白酶原Ⅱ低值校准品：含浓度为(2.1～3.9)ng/mL PGII抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品 3、质控品：胃蛋白酶原Ⅱ高值质控品：含浓度为(21～39)ng/mL PGII抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品 ；胃蛋白酶原Ⅱ低值质控品：含浓度为(3.5～6.5)ng/mL PGII抗原， 5%蔗糖及6%BSA的磷酸盐缓冲液，干燥品 |  | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清或全血中胃蛋白酶原II的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00079444 | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)URINE/CSF ALBUMIN |  |  |  | 试剂1（R1）：4 × 32.6 mL，试剂2（R2）：4 × 4.4 mL；校准品：水平1：1 × 2 mL，水平2：1 × 2 mL，水平3：1 × 2 mL，水平4：1 × 2 mL，水平5：1 × 2 mL。 | 试剂1(R1）：4 × 32.6 mL，试剂2(R2）：4 × 4.4 mL。校准品：水平1：1 × 2 mL，水平2：1 × 2 mL，水平3：1 × 2 mL，水平4：1 × 2 mL，水平5：1 × 2 mL。（测试数：4×203 测试） | 试剂1（R1）：4 × 32.6 mL，试剂2（R2）：4 × 4.4 mL；校准品：水平1：1 × 2 mL，水平2：1 × 2 mL，水平3：1 × 2 mL，水平4：1 × 2 mL，水平5：1 × 2 mL。 | 试剂1(R1）：4 × 32.6 mL，试剂2(R2）：4 × 4.4 mL。校准品：水平1：1 × 2 mL，水平2：1 × 2 mL，水平3：1 × 2 mL，水平4：1 × 2 mL，水平5：1 × 2 mL。（测试数：4×203 测试） | 液体 |  | 国械注进20182400191 |  | 18个月 |  | PVC+纸盒 |  | "试剂组成成分： 磷酸盐缓冲液：18 mmol/L； 山羊抗人白蛋白抗体：不定量； 聚乙二醇 8000：3.6%； 叠氮化钠（作为防腐剂） ：&lt; 0.1 % (w/w)。 校准品组成成分： 不同浓度人白蛋白； 叠氮化钠（作为防腐剂） ：&lt; 0.1 % (w/w)。 " |  | 本产品用于体外定量检测人尿液中的微量白蛋白浓度。 |  | "有关分析仪具体的分析说明，请参阅相应的用户指南和随附的仪器设定说明书。 定标 校准品货号 B38859是即用型产品。无需配制。 建议的程序 1. 等待瓶中内含物升温至室温。 2. 轻轻倒转几次小瓶，使内容物混合，以获得均的混合物。 3. 将足量的校准品转移到样品杯中。如同处理患者样品一样小心处理该校准品。 4. 对未使用的校准品立即重新盖好盖子并储存于 2～8℃下。请勿在校准品组中的各种瓶之 间混用盖子。 5. 有关详细的校准说明，请参阅 AU 仪器的用户指南。 6. 应遵守良好的质量控制规范，以确保系统正常运行。 此程序的校准频率为每 60 天一次。 在以下情况下需要重新校准此测试： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在定标后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项– Routine（常规） ， Calibration Monitor（定标监测） ，Calibration Curve（定标曲线），目视审查获得的曲 线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范(GLP) 进行定标之后，应立即进行质量控 制程序。 可追踪性 微量白蛋白校准品值可追溯到国际临床化学联合会有证参考物质 CRM470。 赋值 请参考试剂盒中提供的赋值表。 定标值已在 Beckman Coulter 分析仪上使用标准化程序和 Beckman Coulter System 试剂 测得。请确保校准品小瓶上的批号与包装说明书中赋值表所列的批号相同。 质量控制 使用贝克曼库尔特 AU 分析仪期间，每天必须至少对两个水平的适当质量控制材料进行一 次分析。 只能使用经此贝克曼库尔特系统确定数值的人源性质控材料。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范(GLP) 建议，在每天检验患者 样本，以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 应根据适用的当地指南采取质量控制。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行 多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可 接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 请注意，由于在质控品中使用非人源材料，某些质控品的回收率可能随着试剂批次而变 化。 计算 贝克曼库尔特 AU 分析仪以相同的时间间隔自动计算每项测定。 【参考区间】 美国糖尿病协会的微量白蛋白中度增高定义 1 尿液： 24-h 采集(mg/24h) 定时采集(μg/min) 定点采集（μg/mg 肌酸酐） 正常 &lt;30 &lt;20 &lt;30 中度增高 30 - 299 20 - 199 30 - 299 临床性白蛋白尿 ≥ 300 ≥ 200 ≥ 300 上述参考区间摘自文献。 期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应 验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范(GLP)，测定自己的参考 范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现来评估结果。 "
00080243 | 乳酸测定试剂盒(酶法)LACTATE |  |  |  | 试剂1缓冲液(R1Buffer):4×10mL,试剂1冻干粉(R1Lyo):4瓶。 | 试剂1缓冲液（R1 Buffer）：4×10mL，试剂1冻干粉（R1 Lyo）：4 瓶。（测试数：4×75 测试） | 试剂1缓冲液(R1Buffer):4×10mL,试剂1冻干粉(R1Lyo):4瓶。 | 试剂1缓冲液（R1 Buffer）：4×10mL，试剂1冻干粉（R1 Lyo）：4 瓶。（测试数：4×75 测试） | 液体 |  | 国械注进20182402674 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 乳酸氧化酶、过氧化物酶、两性离子缓冲液(Good缓冲液)、4-氨酰安替比林、N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血浆和脑脊液(CSF)中的L-乳酸盐浓度。 |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指 南和设定说明书。 试剂准备R1：使用一小瓶 R1 缓冲液的内容物，完全溶解一小瓶 R1 Lyo 内容物。轻轻颠 倒混合均，放到仪器上。 变成淡粉色的工作试剂不会影响性能。如果试剂空白仍在技术规范的范围之 内，可继续使用该试剂。 校准 System Calibrator Cat. No. 66300。 校准品可溯源到使用试剂级 L-乳酸盐称重配制的一级标准品。每 30 天，或发 生下列情况时，应重新校准分析一次： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定Controls Cat. No. ODC0003 和 ODC0004 或其 它质控材料的值。 每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在 每天检验患者样本、以及在每次进行定标时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根 据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关 产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应 检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢 复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的乳酸盐浓度。 "
00055343 | 永磁愈合贴 |  | 绿之盾 |  | 自粘型3cm×3cm、自粘型4cm×4cm、自粘型12cm×5cm、自粘型18cm×5cm、自粘型22cm×5cm、自粘型28cm×5cm、自粘型35cm×5cm、腰带型6cm×5cm | 自粘型2.5cm×2.5cm、自粘型3cm×3cm、自粘型3.5cm×3.5cm、自粘型4cm×4cm、自粘型4.5cm×4.5cm、自粘型5cm×5cm、自粘型7cm×5cm、自粘型8cm×5cm、自粘型12cm×5cm、自粘型13cm×5cm、自粘型15cm×5cm、自粘型18cm×5cm、自粘型19cm×5cm、自粘型20cm×5cm、自粘型22cm×5cm、自粘型23cm×5cm、自粘型25cm×5cm、自粘型28cm×5cm、自粘型29cm×5cm、自粘型30cm×5cm、自粘型35cm×5cm、腰带型6cm×5cm、腰带型6.5cm×5cm、腰带型7cm×5cm、腰带型7.5cm×5cm | 自粘型3cm×3cm、自粘型4cm×4cm、自粘型12cm×5cm、自粘型18cm×5cm、自粘型22cm×5cm、自粘型28cm×5cm、自粘型35cm×5cm、腰带型6cm×5cm | 自粘型2.5cm×2.5cm、自粘型3cm×3cm、自粘型3.5cm×3.5cm、自粘型4cm×4cm、自粘型4.5cm×4.5cm、自粘型5cm×5cm、自粘型7cm×5cm、自粘型8cm×5cm、自粘型12cm×5cm、自粘型13cm×5cm、自粘型15cm×5cm、自粘型18cm×5cm、自粘型19cm×5cm、自粘型20cm×5cm、自粘型22cm×5cm、自粘型23cm×5cm、自粘型25cm×5cm、自粘型28cm×5cm、自粘型29cm×5cm、自粘型30cm×5cm、自粘型35cm×5cm、腰带型6cm×5cm、腰带型6.5cm×5cm、腰带型7cm×5cm、腰带型7.5cm×5cm | 壳聚糖、钕铁硼、医用脱脂棉 |  | 鄂械注准20172092424 |  | 24个月 |  | 铝箔袋 |  | 本产品由医用脱脂棉、永磁片（材质为钕铁硼）、壳聚糖复合布（壳聚糖、涤纶和粘胶混纺的无纺布）、透气自粘性胶布（由水刺无纺布、医用丙烯酸酯胶以及克拉辛离型纸制成）或腰带（100%棉）组成。 |  | 本产品对真皮浅层及其以上的浅表性创面和伤口有止痛、消肿和促进愈合的辅助治疗作用，适用于非慢性创面。 |  | 选择合适规格，剪开密封口，取出贴于缝合后伤口上及患处；根据不同的部位由医生指导使用。
00363140 | 核酸提取或纯化试剂 | 核酸提取试剂 | [6 empty] | 液体 | [13 empty] | 蛋门酶K和磁珠GM 2~8℃保存:其他组分10~30℃保存。试剂盒有效期为12个月。
00054813 | 检查手套 | 医用手套 | 奥美 |  | 1.2.分类：详见表1。 分类：A型 产品名称： 橡胶检查手套 材料： 类别：1：主要由天然橡胶乳胶制造 类别2：主要由丁腈橡胶乳胶、氯丁橡胶胶乳、丁苯橡胶溶液、丁苯橡胶乳液或热塑性弹性体溶液制造 级别 ：普通级 表面: 麻面 光面 是否有粉: 有粉 无粉 产品形态:直型手套、非直型手套（手指向掌面弯曲的手套） 颜色:无色透明、乳白色、米黄色、浅粉色、、浅蓝色、黑色、红色、黄色、紫色、浅绿色、其他颜色等 分类：B型 产品名称：聚氯乙烯检查手套 材料：聚氯乙烯等材料制作而成。 级别 ：普通级 表面: 麻面 光面 是否有粉: 有粉 无粉 产品形态:直型手套、非直型手套（手指向掌面弯曲的手套） 颜色:无色透明、乳白色、米黄色、浅粉色、、浅蓝色、黑色、红色、黄色、紫色、浅绿色、其他颜色等 C型：聚乙烯检查手套 材料：聚乙烯等材料制作而成 级别 ：普通级 表面: 麻面 光面 是否有粉: 有粉 无粉 产品形态:直型手套、非直型手套（手指向掌面弯曲的手套） 颜色:无色透明、乳白色、米黄色、浅粉色、、浅蓝色、黑色、红色、黄色、紫色、浅绿色、其他颜色等 |  | 1.2.分类：详见表1。 分类：A型 产品名称： 橡胶检查手套 材料： 类别：1：主要由天然橡胶乳胶制造 类别2：主要由丁腈橡胶乳胶、氯丁橡胶胶乳、丁苯橡胶溶液、丁苯橡胶乳液或热塑性弹性体溶液制造 级别 ：普通级 表面: 麻面 光面 是否有粉: 有粉 无粉 产品形态:直型手套、非直型手套（手指向掌面弯曲的手套） 颜色:无色透明、乳白色、米黄色、浅粉色、、浅蓝色、黑色、红色、黄色、紫色、浅绿色、其他颜色等 分类：B型 产品名称：聚氯乙烯检查手套 材料：聚氯乙烯等材料制作而成。 级别 ：普通级 表面: 麻面 光面 是否有粉: 有粉 无粉 产品形态:直型手套、非直型手套（手指向掌面弯曲的手套） 颜色:无色透明、乳白色、米黄色、浅粉色、、浅蓝色、黑色、红色、黄色、紫色、浅绿色、其他颜色等 C型：聚乙烯检查手套 材料：聚乙烯等材料制作而成 级别 ：普通级 表面: 麻面 光面 是否有粉: 有粉 无粉 产品形态:直型手套、非直型手套（手指向掌面弯曲的手套） 颜色:无色透明、乳白色、米黄色、浅粉色、、浅蓝色、黑色、红色、黄色、紫色、浅绿色、其他颜色等 |  | PE、橡胶 |  | 鄂宜械备20150010号 |  | 36个月 |  | 塑料 |  | 检查手套由（天然橡胶乳胶或合成橡胶乳胶或聚氯乙烯或聚乙烯）制作而成。 |  | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 |  | 撕去包装袋，直接使用。
00050377 | 一次性使用缝合换药包 | 一次性使用缝合换药套件 |  |  | I型、II型 |  | I型、II型 |  | 其他 |  | 豫械注准20182140400 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | I型由基本配置缝合针、缝合线、橡胶检查手套、棉球、镊子、纱布块和选用配置洞巾、PE手套组成；II型由PE手套、棉球、镊子、包布、纱布块组成。 |  | 供临床进行缝合手术或换药时使用。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00080044 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)TRANSFERRIN |  |  |  | 试剂(R1):4x7mL，试剂(R2):4x8mL。 | 试剂1（R1）：4 x 7 mL，试剂2（R2）：4 x 8mL。（测试数：4×330 测试） | 试剂(R1):4x7mL，试剂(R2):4x8mL。 | 试剂1（R1）：4 x 7 mL，试剂2（R2）：4 x 8mL。（测试数：4×330 测试） | 液体 |  | 国械注进20182402665 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris)缓冲液、聚乙二醇6000、山羊抗-转铁蛋白抗体和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的转铁蛋白浓度。 |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南 和设定说明书。儿科适于使用少量血清/血浆样本。 试剂准备 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 定标 血清蛋白多项校准品（Serum Protein Multi-Calibrator），货号：ODR3021。多 项校准品（MC Cal A），货号：ODR30037 ，仅用于支持主曲线的系统。有关 详细说明，请参照用户指南。定标品值可溯源到 ERM® – DA470。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 定标后，应在 Beckman Coulter 分析仪上通过访问定标监视器的软件选项，检 查结果曲线的可接受性。根据良好试验室作业规程，定标后应马上执行质量控制 程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定血清蛋白质控品（ITA Control Serum 1 & ITA Control Serum 2 & ITA Control Serum 3），货号 ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 ， 或其它质控材料的值。 OSR6152 REV 2.0 3/6 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在 每天检验患者样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据 要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品 文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情 况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的转铁蛋白浓度。 定标 血清蛋白多项校准品（Serum Protein Multi-Calibrator），货号：ODR3021。多项校准品（MC Cal A），货号：ODR30037 ， 仅用于支持主曲线的系统。有关详细说明，请参照用户指南。定标品值可溯源到 ERM® – DA470。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 定标后，应在 Beckman Coulter 分析仪上通过访问定标监视器的软件选项，检查结果曲线的可接受性。根据良好试验 室作业规程，定标后应马上执行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定血清蛋白质控品（ITA Control Serum 1 & ITA Control Serum 2 & ITA Control Serum 3），货号 ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 ， 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行定标 /空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物 的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的转铁蛋白浓度。 "
00080240 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)ASO |  |  |  | 试剂1:4×51mL，试剂2:4×7mL。 | 试剂1： 4×51mL, 试剂2：4×7mL。（测试数：4×430测试） | 试剂1:4×51mL，试剂2:4×7mL。 | 试剂1： 4×51mL, 试剂2：4×7mL。（测试数：4×430测试） | 液体 |  | 国械注进20172400915 |  | 20个月 |  | PVC+纸盒 |  | "磷酸盐缓冲液(pH7.0)、 包被有链球菌素O的乳胶和 防腐剂." |  | 本产品用于体外定量检测人血清样本中的抗链球菌溶血素O浓度. |  | "关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔 特 AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。 试剂准备 试剂 1 是即用型产品，可以直接放在仪器上。在将试剂 2 放到分析仪上之前，应颠倒混合 5～10 次，此后每周混合 1 次。 定标 可使用多点定标或单点定标分析，对本分析方法进行定标。对于多点定标，使用 Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No.: ODR3021 。 对于单点定标 Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No.: ODR3021 ，可使用 Calibrator 4。 有关详细说明，请参照用户指南。 定标品的 ASO 值可溯源到抗链球菌素 O 的 WHO NIBSC 第 1 国际标准品 AST4,5。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 定标后，应在 Beckman Coulter 分析仪上通过访问定标监视器的软件选项，检查结果曲线 的可接受性。根据良好试验室作业规程，定标后应马上执行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定 ITA Control Sera ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材料的值。 每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患 者样本、以及在每次进行定标时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行 多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可 接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本 ASO 浓度"
00080315 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法)IgG |  |  |  | 试剂1(R1):4×22mL，试剂2(R2):4×20mL。 | 试剂1（R1）：4×22 mL，试剂2（R2）：4×20 mL。（测试数：4×370测试） | 试剂1(R1):4×22mL，试剂2(R2):4×20mL。 | 试剂1（R1）：4×22 mL，试剂2（R2）：4×20 mL。（测试数：4×370测试） | 液体 |  | 国械注进20182402664 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris)缓冲液、聚乙二醇6000、山羊抗-IgG抗体和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和脑脊液中的免疫球蛋白G浓度。 |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南 和设定说明书。儿科适于使用少量血清/血浆样本。 需要数据检查参数。有关具体仪器的详细说明，请参见设定说明书。 试剂准备 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 校准 Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No. ODR3021。 校准品 IgG 的值可溯源到 IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。 当发生下列情况时，请重新校准本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在校准品后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常 规），Calibration Monitor（校准监测），Calibration Curve（校准曲线），目视审查 获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行校准之后， 应立即进行质量控制程序。 对于脑脊液，每2天重新校准一次。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定ITA Control Sera ODC0014, ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材料的值。 脑脊液：使用此 Beckman Coulter 方法测定质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每 天检验患者样本、以及在每次进行校准/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据 要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品 文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情 况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的免疫球蛋白 G 浓度。 "
00080270 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)Creatinine (Enzymatic) |  |  |  | 试剂1(R1):4×45mL,试剂2(R2):4×15mL. | 试剂1（R1）：4×45mL，试剂2（R2）：4×15mL。测试数：4×450测试 | 试剂1(R1):4×45mL,试剂2(R2):4×15mL. | 试剂1（R1）：4×45mL，试剂2（R2）：4×15mL。测试数：4×450测试 | 液体 |  | 国械注进20142405799 |  | 18个月 |  | PVC+纸盒 |  | 两性离子缓冲液（Good’s缓冲液）、肌酸酶、肌氨酸氧化酶、N-(3-磺丙基)-3-甲氧基-5-甲基苯胺(HMMPS)、肌酸酐酶、过氧化物酶、4-氨基安替吡啉、防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和尿液中的肌酐浓度。 |  | "有关用途说明中列出的不同样本类型的具体分析，请参考相应的用户指南和设定单。 定标 对于血清和血浆，使用 System Calibrator Cat. No. 66300；对于尿液，使用 Urine Calibrator Cat. No. ODC0025。 通过国家标准与技术协会 (NIST) 标准参考物质 (SRM) 967 ，血清定标品肌酐值可溯源到同位素稀释质谱 分析法 (IDMS)。 尿液定标品肌酐值可溯源到 IDMS 方法。 使用血清和血浆样本应每 14 天进行再校准，使用尿液样本应每 30 天再校准，或出现下列情况时进行再 校准； 试剂批次变化或质控值有重大变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 质量控制 Controls Cat. No. ODC0003 和 ODC0004 或其他由 Beckman Coulter 系统定值的质控材料可用于血清 或血浆样本。 Biorad Liquichek Urine Chemistry Controls Cat. No. 397 和 398 或其他由 Beckman Coulter 系统定值的 质控材料可用于尿液样本。 各实验室应建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，每天检测患者样本以及每次进行定 标或空白试验时，均应进行质控。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值和区间值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 "
00080144 | 触珠蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)HAPTOGLOBIN |  |  |  | 试剂1(R1):4×16.5mL，试剂2(R2):4×4.5mL。 | 试剂1(R1)：4 ×16.5mL，试剂2(R2)：4 × 4.5 mL。（测试数：4×170 测试） | 试剂1(R1):4×16.5mL，试剂2(R2):4×4.5mL。 | 试剂1(R1)：4 ×16.5mL，试剂2(R2)：4 × 4.5 mL。（测试数：4×170 测试） | 液体 |  | 国械注进20182402670 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | "三羟甲基氨基甲烷(Tris)缓冲液(pH7.6)/ 山羊抗人结合珠蛋白抗体和 防腐剂。（具体内容详见产品说明书）" |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的触珠蛋白浓度。 |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南 和设定说明书。 试剂准备 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 定标 血清蛋白多项校准品（Serum Protein Multi-Calibrator 2），货号：ODR3023。 校准品触珠蛋白的值可溯源到IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在校准后，应在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常规）， Calibration Monitor（校准监测），Calibration Curve（校准曲线），查看获得的曲 线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行定标之后，应立即 进行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定血清蛋白质控品（ITA Control Serum 1 & ITA Control Serum 2 & ITA Control Serum 3），货号 ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 ， 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每 天检验患者样本、以及在每次进行校准/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据 要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品 文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情 况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的触珠蛋白浓度。 定标 血清蛋白多项校准品（Serum Protein Multi-Calibrator 2），货号：ODR3023。 校准品触珠蛋白的值可溯源到IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在校准后，应在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常规），Calibration Monitor（校准监测）， Calibration Curve（校准曲线），查看获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行定标之后， 应立即进行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定血清蛋白质控品（ITA Control Serum 1 & ITA Control Serum 2 & ITA Control Serum 3），货号 ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 ， 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行校准 /空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物 的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的触珠蛋白浓度。 "
00080238 | 二氧化碳结合力测定试剂盒(酶法)Bicarbonate |  |  |  | 4×25mL；4×50mL。 | 4 × 25 mL（测试数：4×740 测试）。 4 × 50 mL（测试数：4×1440 测试）。 | 4×25mL；4×50mL。 | 4 × 25 mL（测试数：4×740 测试）。 4 × 50 mL（测试数：4×1440 测试）。 | 液体 |  | 国械注进20152402673 |  | 13个月 |  | PVC+纸盒 |  | "苹果酸脱氢酶(MD)、 磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)、 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酸(PEPC)、 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)、 镁，防腐剂." |  | 本产品用于体外定量检测人体血清及血浆中的二氧化碳结合力. |  | "查阅相应的分析仪使用手册以及与本说明书同时提供的参数设置说明书中与所用分析仪相对 应的分析指导。儿科的应用方法适用于少量的血清／血浆标本。 校正 二氧化碳结合力校准物，Cat No.: ODC0019 校准物中二氧化碳结合力的值可溯源至 NIST（National Institue of Standards and Technology）标准 SRM(Standard Reference Material)351。 每天或发生以下情况时要求重新校正检验： - 更换了一瓶新试剂或质控值发生显著漂移。 - 对分析仪进行了较大的预防性维护或更换了关键部件。 试剂仓中的试剂会吸收空气中的二氧化碳从而削弱定标的稳定性。这种影响会因用户对试剂 的使用率而有所不同。每个用户应根据自己的情况设定定标频率。 质量控制 通过本系统定值的质控物均可用于质控分析。 每个实验室应建立自己的质控频率。GLP（Good Laboratory Practice）规范要求在有病人样 本检测的每天或每次校正后进行质控分析。 单个实验室得到的结果可能和给出的值有所不同。因此建议每个实验室对分析物按要求进行 多次检测，根据所得的结果建立相应的质控靶值及质控时间间隔。所建立的靶值应落在相应 产品文献给出的可接受范围之内。 如果发现数据有任何的倾向性或突然的漂移，检查所有操作参数。 每个实验室应建立正确应对质控失控的指导方针。 计算 分析仪自动计算每个样品的二氧化碳结合力的浓度。 "
00080161 | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)Prealbumin |  |  |  | 试剂1:4×15mL，试剂2:4×6.5mL。 | 试剂1: 4 × 15 mL, 试剂2: 4 × 6.5 mL。（测试数：4×170 测试） | 试剂1:4×15mL，试剂2:4×6.5mL。 | 试剂1: 4 × 15 mL, 试剂2: 4 × 6.5 mL。（测试数：4×170 测试） | 液体 |  | 国械注进20172400922 |  | 18个月 |  | PVC+纸盒 |  | 磷酸盐缓冲盐水中的多聚体溶液、兔抗人前白蛋白抗体、防腐剂.(具体内容详见产品说明书) |  | 本产品用于体外定量检测人血清中的前白蛋白的浓度. |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南和设定说明书。 试剂准备 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 定标 Prealbumin Calibrator Cat. No. ODR3029。 定标品的前白蛋白值可溯源到 IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在定标后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常规），Calibration Monitor （定标监测），Calibration Curve（定标曲线），目视审查获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实 验室规范 (GLP) 进行定标之后，应立即进行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定 ITA Control Sera ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材 料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在 每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特 定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 请注意，由于在质控品中使用非人材料，非 Beckman Coulter 质控品的回收率可能随着免疫测定产品的试 剂批次而变化。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的前白蛋白浓度"
00129473 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） |  |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 40人份/盒、100人份/盒、200人份/盒 |  | 液体 |  | 苏械注准20202400407 |  | 12个月 |  | 纸盒 |  | 1、测试条： 生物传感器孔：hs-TnT生物传感器（表面包被有鼠抗人20μg/mLhs-TnT抗体1（Anti – hs-TnT-1）的石英针） 试剂孔1：hs-TnT干燥液（干粉，含200μg/mL鼠IgG、100μg/mL羊IgG的20mM Tris-盐酸吐温 缓冲液，pH7.2~7.5） 试剂孔2：hs-TnT-R4（干粉，含10μg/mL生物素化的鼠抗人hs-TnT抗体2（B-anti hs-TnT-2） 试剂孔3：R5（蓝色干粉，含10μg/mL链霉亲和素偶联的花青染料5(Cy5-SA)） 洗涤孔：1-8为洗涤液（50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5） 检测孔：洗涤液(50mM磷酸盐0.05%吐温缓冲液, pH7.2~7.5) 2、校准品：hs-TnT高值校准品：含浓度为（560-1240）pg/mL TnT抗原、5%海藻糖，5mM的氯化钙的Tris- 盐酸吐温缓冲液，干燥品；hs-TnT低值校准品：含浓度为（70-130）pg/mL TnT抗原、5%海藻糖，5mM的氯化钙的Tris-盐酸吐温缓冲液，干燥品 3、质控品：hs-TnT高值质控品：含浓度为(140-260)pg/mL TnT抗原、5%海藻糖，5mM的氯化钙的Tris-盐酸吐温缓冲液，干燥品；hs-TnT低值质控品：含浓度为(35-65)pg/mL TnT抗原、5%海藻糖，5mM的氯化钙的Tris-盐酸吐温缓冲液，干燥品 |  | 本产品用于体外定量检测人全血、血浆、血清和末梢血中高敏肌钙蛋白T的含量。 |  | 准备工作、开孔、加样、反应、出结果报告、校准和质控。
00080257 | C-反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)CRP Latex |  |  |  | 试剂1(R1):4×30mL，试剂2(R2):4×30mL. | 试剂1（R1）：4 × 30 mL，试剂2（R2）：4 × 30 mL。（测试数：标准应用4×300 测试，或高灵敏度应用4×440 测试） | 试剂1(R1):4×30mL，试剂2(R2):4×30mL. | 试剂1（R1）：4 × 30 mL，试剂2（R2）：4 × 30 mL。（测试数：标准应用4×300 测试，或高灵敏度应用4×440 测试） | 液体 |  | 国械注进20152402211 |  | 18个月 |  | PVC+纸盒 |  | "甘氨酸缓冲液、 包被有抗-C-反应蛋白抗体的乳胶， 防腐剂." |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的C-反应蛋白的浓度. |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南和设定说明书。 在 AU2700/AU5400 上进行高灵敏度应用时，必须应用数据校验参数。有关具体仪器说明，请参阅设定说明书。 试剂准备 R1 是即用型产品，可以直接放在仪器上。在将 R2 放到分析仪上之前，应颠倒混合 5-10 次，此后每周混合 1 次。 校准 应用 校准品 校准品货号 正常 CRP Latex Calibrator Normal Set ODC0026 高灵敏度 CRP Latex Calibrator Highly Sensitive Set ODC0027 定标品 CRP 的值可溯源到 IFCC（国际临床化学联合会）标准 CRM 470。 当发生下列情况时，请重新定标： 试剂瓶改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在定标后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项–Routine（常规）， Calibration Monitor（定标 监测），Calibration Curve（定标曲线），目视审查获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行定标之后，应立即进行质量控制程序。 质量控制 ITA Control Sera ODC0014, ODC0015 和 ODC0016 应用于正常和高灵敏度应用，CRP (Latex) Control Sera ODC0013 （两水平）仅应用于高灵敏度应用。还可采用在此 Beckman Coulter 系统上测定的其它质控材料的值。 每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进 行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被 分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。 请注意，由于在质控品中使用非人材料，非 Beckman Coulter 质控品的回收率可能随着免疫测定产品试剂批次的 不同而变化。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的 CRP 浓度。 "
00050375 | 一次性使用护脐包 | 一次性使用护脐套件 |  |  | 常规 | I型 | 常规 | I型 | 其他 |  | 豫械注准20182140394 |  | 24个月 |  | 塑料袋 |  | 本产品由带体、医用胶带、防粘纸、医用脱脂纱布块、医用棉签、脐带绳、橡皮圈组成。 |  | 适用于新生儿脐带保护。 |  | 打开包装，按医疗操作常规使用。
00080021 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)ApoB |  |  |  | 试剂1(R1):4×13mL，试剂2(R2):4×7mL。 | 试剂1（R1）：4 × 13mL，试剂2（R2）：4 × 7 mL。（测试数：4×340 测试） | 试剂1(R1):4×13mL，试剂2(R2):4×7mL。 | 试剂1（R1）：4 × 13mL，试剂2（R2）：4 × 7 mL。（测试数：4×340 测试） | 液体 |  | 国械注进20152400306 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris)缓冲液、氯化钠、聚乙二醇6000、山羊抗脂蛋白B抗体、防腐剂。(具体内容详见产品说明书) |  | 本产品用于体外定量检测人血清中载脂蛋白B的浓度。 |  | "关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝 克曼库尔特 AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。 校正 APOA1和B校准物 Cat No.ODR3005用于 3点定标。 APOA1和B校准物 Cat No.ODR3022用于 5点定标。 定标品 Apo B的值可溯源到 WHO 国际参考材料 SP3-07。 当发生下列情况时，请重新定标本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 定标后可对结果曲线进行回顾，可通过软件对常规、校准检测、校准曲线、质控 程序等进行选择。 质量控制 质控物，Cat No. ODC0003和ODC0004或其它的质控品。 每个实验室应建立自己的质控频率。GLP（Good Laboratory Practice）规范要求在 有病人样本检测的每天或每次校正后进行质控分析。 单个实验室得到的结果可能和给出的值有所不同。因此建议每个实验室对分析物 按要求进行多次检测，根据所得的结果建立相应的质控靶值及质控时间间隔。所 建立的靶值应落在相应产品文献给出的可接受范围之内。 如果发现数据有任何的倾向性或突然的漂移，检查所有操作参数。 每个实验室应建立正确应对质控失控的指导方针。 计算 分析仪自动计算每个样品的 Apo B的浓度。 "
00080314 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法)IgA |  |  |  | 试剂1(R1):4×14mL，试剂2(R2):4×11mL。 | 试剂1（R1）：4×14mL，试剂2（R2）：4×11mL。（测试数：4×320测试） | 试剂1(R1):4×14mL，试剂2(R2):4×11mL。 | 试剂1（R1）：4×14mL，试剂2（R2）：4×11mL。（测试数：4×320测试） | 液体 |  | 国械注进20182402671 |  | 24个月 |  | PVC+纸盒 |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris)缓冲液、聚乙二醇6000、山羊抗-IgA抗体和防腐剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的免疫球蛋白A浓度。 |  | "有关用途声明中列出的样本类型的分析仪具体分析说明，请参考相应的用户指南 和设定说明书。儿科适于使用少量血清/血浆样本。 需要数据检查参数。有关具体仪器的详细说明，请参见设定说明书。 试剂准备 本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。 校准 Serum Protein Multi-Calibrator Cat. No. ODR3021。 校准品 IgA 的值可溯源到 IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。 当发生下列情况时，请重新校准本分析： 试剂批次改变或质控值显著变化； 对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。 在校准品后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常 规），Calibration Monitor（校准监测），Calibration Curve（校准曲线），目视审查 OSR61171 REV 2.0 3/6 获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行校准之后， 应立即进行质量控制程序。 质量控制 在此 Beckman Coulter 系统上测定ITA Control Sera ODC0014, ODC0015 和 ODC0016 或其它质控材料的值。 每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每 天检验患者样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。 单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据 要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品 文献提供的相应可接受范围之内。 如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。 每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情 况。 计算 Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的免疫球蛋白 A 浓度。"
00288634 | 肌酐测定试剂盒(苦味酸法) |  |  |  | 试剂1(R1):4×51mL,试剂2(R2):4×51mL; | 试剂1(R1):4×51mL,试剂2(R2):4×51mL。测试数：4×1215 测试 | 试剂1(R1):4×51mL,试剂2(R2):4×51mL; | 试剂1(R1):4×51mL,试剂2(R2):4×51mL。测试数：4×1215 测试 | 液体 |  | 国械注进20162400950 |  | 24 |  | 纸质+PVC |  | 氢氧化钠，苦味酸.(具体内容详见说明书) |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和尿液中的肌酐浓度. |  | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和尿液中的肌酐浓度.

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
京械注准20202400191 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2030-05-19 | [9 empty] | "1、包被抗原：包被着链霉亲和素及结合生物素化甲状腺过氧化物酶的磁珠；20mM/L磷酸缓冲液； 2、标记抗体：碱性磷酸酶（AP）标记的羊抗人IgG抗体；50mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 3、样本稀释液：0.9%氯化钠溶液； 4、校准品l(CAL-l)：1%牛血清蛋白，50mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液，目标浓度：50IU/mL； 5、校准品2(CAL-2)：1%牛血清蛋白，50mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液，目标 浓度：500IU/mL。； 6、清洗液：20mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 7、底物液：100mg/L 3-（2-螺旋金刚烷）-4-甲氧基-4-（3-磷氧酰）-苯基-1，2二氧环乙烷二钠盐溶液； 8、一次性反应槽：聚内乙烯； 9、校准曲线卡：条码,内含校准曲线及校准品靶值信息." |  | 用于体外定量测定人血清、血浆样本中抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）的含量。 | 2
粤械注准20152400322 |  | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400329 |  | 葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | [9 empty] | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20152140186 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [6 empty] | 2024-11-26 |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [9 empty] | 一次性使用医用橡胶检查手套采用天然橡胶胶乳制成。按表面型式不同分为：a麻面、b光面、c有粉表面、d无粉表面四种，按型式不同分为6和6以下、6.5、7、7.5、8、8.5、9和9以上。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20153401614 |  | α—L—岩藻糖氨酶（AFU）测定试剂盒（CNPE法） | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 | [12 empty] | 3
粤械注准20152400535 |  | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | [9 empty] | 2019-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 2029-10-24 | [12 empty] | 2
津械备20200392号 |  | 真菌荧光染色液 | 钙荧光白染色液(CFW) | [8 empty] | 2021-01-22 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁械注准20152220415 |  | 一次性使用真空采血管 | [6 empty] | 2022-01-20 |  |  | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 2030-06-09 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品主要由试管、保护帽、密封胶塞以及血液抗凝剂或血液促凝剂或/和血清分离胶组成。 |  | 适用于临床检验采集血液标本。该采血管通过与采血针等采血器械连接配合使用，采集和贮存静脉血并供医疗单位作生化学检测、免疫学检测、一般血液检测等临床检测所用。 | 2
湘械注准20152400113 |  | 血糖测试条 | [9 empty] | 2020-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 2030-04-27 | [12 empty] | 2
皖械注准20202400296 |  | 结合珠蛋白/尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒（干式法） | [9 empty] | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2030-05-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20152400405 |  | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒(干式免疫荧光法) | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
苏械注准20152400404 |  | 降钙素原/C反应蛋白二合一检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
国械注准20203400234 | 苏械注准20242401946 | 神经元特异性稀醇化酶检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3 | 2
苏械注准20192401428 |  | 胃泌素17检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2029-12-03 | [12 empty] | 2
粤械注准20202400481 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 2030-04-25 | [12 empty] | 2
鲁械注准20152140520 |  | 一次性使用溶药注射器 | [6 empty] | 2022-03-24 |  |  | 2020-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2030-02-27 |  |  |  | 山东新华安得医疗用品有限公司 | [5 empty] | 本产品由外套、芯杆、活塞、针座、侧孔针管（直孔针管）、护套零件构成。 |  | 仅供临床配制药液、溶药、加药及抽取药液时用。 | 2
鲁械注准20152140516 |  | 一次性使用胃肠营养输注管路 | [6 empty] | 2022-02-08 |  |  | 2020-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-09 | 2030-03-09 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由袋体、止流夹、管路、三通、滴斗盖、硅橡胶管、硅胶管限位件、两通、流量调节器、加药口、滴斗、穿刺器、连接件及护帽组成，其中连接件可以是梯形接头也可为符合YY/T 0916.3(IS0 80369-3)的胃肠道专用接头。本产品管路及滴斗材料为TOTM增塑的聚氯乙烯，不含DEHP。 |  | 本产品用于人体的胃肠营养输注，与鼻饲管或胃管配合使用，也可配合营养泵向患者胃肠内输送营养物质。 | 2
粤深械备20140105号 |  | 苯胺蓝染色液 | 苯胺蓝（霍夫曼蓝）染色液 | [5 empty] | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | 2014-11-26 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
豫械注准20182140772 |  | 一次性使用聚乙烯检查手套 | [9 empty] | 2018-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 2028-11-22 | [12 empty] | 2
鲁械注准20152090308 |  | 穴位贴敷治疗贴 | [9 empty] | 2019-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2029-08-26 | [9 empty] | 本品由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶、水刺无纺布、不锈钢珠及离型纸制成。 |  | 本品针对人体特定穴位，对中医穴位起刺激作用。 | 2
苏械注准20152021414 |  | 一次性管形吻合器 | [6 empty] | 2024-07-09 |  |  | 2020-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-13 | 2030-04-13 | 苏械注准20152021414 |  | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | [5 empty] | 一次性管形吻合器主要有抵钉座、手柄、钉仓套、环形刀、吻合钉、荷包接杆组成，抵钉座采用Y12Cr18Ni9制成，固定手柄采用PC+20%GF制成，钉仓套采用PA66+60%GF制成，环形刀采用06Cr19Ni10制成，吻合钉采用TA1G/Ti-6A1-4V制成，荷包接杆采用聚碳酸酯制成，按形状分为弯管形（Ｗ）和直管形（Ｚ）两种，每种又按外径尺寸不同分为11种规格。经吻合后的吻合口能承受不小于3.6KPa压力，不得有漏水和撕裂现象。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 一次性管形吻合器主要由抵钉座、保护盖、固定手柄、调节螺母、保险块、活动手柄、环形刀、钉仓套、吻合钉、推钉片、荷包接杆组成，按形状分为弯管形（Ｗ）和直管形（Ｚ）两种，W型和Z型根据调节螺母的形状分为YH型和ZYYH型两种类型，每种又按外径尺寸不同分为11种规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 主要用于食道、胃、肠等消化道重建手术消化道的端端和端侧吻合。 | 用于食道、胃、肠消化道重建手术中消化道的端端和端侧吻合。 | 2
冀械注准20202400231 |  | 醛固酮测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2030-04-08 | [9 empty] | "A型：碱性磷酸酶（ALP）标记抗原（碱性磷酸酶(ALP)标记的醛固酮抗原，50mM/L EMS缓冲液，2%BSA）、生物素标记抗体（生物素标记的抗醛固酮抗体50mM/L MES缓冲液）、链霉亲和素磁性微球（亲和素与磁性微球连攘物；20mM/L PB缓冲液）、清洗液（20mM/L Tris缓冲液）、底物液（3-（2-螺旋金刚烷）-4-甲氧基-4-（3-磷氧酰）–苯基-1，2-二氧环乙烷二钠盐溶液）、校准品1（CAL-1）（去激素血清中添加ALD抗原，目标浓度：（50±10)pg/mL）、校准品2（CAL-2）（去激素血清中添加ALD抗原，目标浓度：（450±90)pg/mL）、ALD质控品1（选配）（去激素血清中添加ALD抗原，浓度详见质控品靶值单。）、ALD质控品2（选配）（去激素血清中添加ALD抗原，浓度详见质控品靶值单。） B型：碱性磷酸酶（ALP）标记抗原（碱性磷酸酶(ALP)标记的醛固酮抗原，50mM/L EMS缓冲液，2%BSA）、生物素标记抗体（生物素标记的抗醛固酮抗体50mM/L MES缓冲液）、链霉亲和素磁性微球（亲和素与磁性微球连攘物；20mM/L PB缓冲液）、校准品1（CAL-1）（去激素血清中添加ALD抗原，目标浓度：（50±10)pg/mL）、校准品2（CAL-2）（去激素血清中添加ALD抗原，目标浓度：（450±90)pg/mL）、ALD质控品1（选配）（去激素血清中添加ALD抗原，浓度详见质控品靶值单。）、ALD质控品2（选配）（去激素血清中添加ALD抗原，浓度详见质控品靶值单。） D型：碱性磷酸酶（ALP）标记抗原（碱性磷酸酶(ALP)标记的醛固酮抗原，50mM/L EMS缓冲液，2%BSA）、生物素标记抗体（生物素标记的抗醛固酮抗体50mM/L MES缓冲液）、链霉亲和素磁性微球（亲和素与磁性微球连攘物；20mM/L PB缓冲液）、清洗液 |  | 用于体外定量测定人体血清或血浆样本中醛固酮（ALD）的含量。 | 2
国械注准20153130354 |  | 金属接骨板 | [9 empty] | 2020-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 2030-02-12 | [12 empty] | 3
国械注准20143132003 |  | 金属接骨板 | [9 empty] | 2019-09-16 | 2023-05-17 | 2024-09-15 | 2029-09-15 | [12 empty] | 3
黔械注准20202090004 |  | 远红外骨质增生贴 |  | 中国 |  |  |  | 2020-03-26 | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [8 empty] | 由纳米远红外粉、磁粉、医用热熔胶基质和载体材料组成。远红外波长：8μm～14μm；最大点磁感应强度应不低于0.6Gs。 |  | 适用于缓解骨质增生引起的关节疼痛。 |  | 2
黔械注准20202090003 |  | 远红外风湿贴 | [6 empty] | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 2
黔械注准20202090005 |  | 远红外行气通便贴 | [6 empty] | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 2
黔械注准20202090011 |  | 远红外腰痛贴 | [6 empty] | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 2
国械注准20203400238 | 苏械注准20242401735 | 癌抗原15-3检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2030-03-10 | [12 empty] | 2
粤械注准20202400680 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-05-25 |  | 2025-05-24 | [13 empty] | 2
国械注进20153101688 |  | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 3
鲁械注准20142140140 |  | 藻酸盐伤口敷料 | [9 empty] | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2029-12-03 | [12 empty] | 2
湘械注准20152400112 |  | 尿酸测试条 | [9 empty] | 2020-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 2030-04-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400233 |  | 促甲状腺激素检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
湘械注准20152400109 |  | 尿微量白蛋白检测试条(胶体金法） | [9 empty] | 2020-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 2030-03-12 | [12 empty] | 2
国械注准20153140018 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [9 empty] | 2019-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-16 | 2029-12-23 | [12 empty] | 3
国械注进20143186234 |  | 囊胚玻璃化复苏液 | [9 empty] | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [9 empty] | 该产品为无菌液体，包装内含有三种应用于卵裂胚玻璃化冷冻液的培养液：vitri 1 ? cleave、vitri 2 ? cleave、vitri 3 ? cleave，需一起配合使用。产品组成成分：丙氨酸，庆大霉素，4-吗啉丙磺酸，磷酸二氢钠，丙氨酰谷氨酰胺，葡萄糖，脯氨酸，天冬酰胺，谷氨酸，丙二醇（仅vitri 3? cleave 含有此成分），乳酸钠，天门冬氨酸，甘氨酸，氯化钾，丙酮酸钠，氯化钙，人血清白蛋白，丝氨酸，蔗糖（仅vitri 3? cleave 含有此成分），乙二醇（vitri 1? cleave 无此成分），透明质酸，碳酸氢钠，牛磺酸，多聚蔗糖400（仅vitri 3? cleave 含有此成分），硫酸镁，氯化钠，注射用水。 |  | 本产品适用于卵裂胚玻璃化冷冻。 | 3
国械注进20143186235 |  | 囊胚玻璃化冷冻液 |  |  |  |  | 瑞利芙（北京）医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 |  |  |  | 瑞利芙（北京）医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品为无菌液体，包装内含有三种应用于囊胚期胚胎玻璃化冷冻的培养液：vitri 1? Blast、vitri 2? Blast、vitri 3? Blast，需一起配合使用。产品组成成分：丙氨酸，庆大霉素，4-吗啉丙磺酸，磷酸二氢钠，丙氨酰谷氨酰胺，葡萄糖，脯氨酸，天冬酰胺，谷氨酸，丙二醇（vitri 1? Blast 无此成分），乳酸钠，天门冬氨酸，甘氨酸，氯化钾，丙酮酸钠，氯化钙，人血清白蛋白，丝氨酸，乙二醇（vitri 1? Blast 无此成分），透明质酸，碳酸氢钠，牛磺酸，多聚蔗糖400（仅vitri 3? Blast 含有此成分），硫酸镁，氯化钠，注射用水。 |  | 本产品适用于囊胚玻璃化冷冻。 | 3
鲁械注准20202400244 |  | 总甲状腺素(TT4)测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 2030-03-04 | [12 empty] | 2
鲁械注准20202400180 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2020-02-19 | 2025-03-05 | 2025-02-18 | 2030-03-04 | [12 empty] | 2
鲁械注准20202400346 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2030-04-02 | [12 empty] | 2
鄂械注准20202142883 | 鄂械注准20252145388 | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2022-02-17 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | 2030-01-25 | [9 empty] | 医用外科口罩由面罩、鼻夹和口罩带组成，面罩分为面层、中间层和底层。耳挂式口罩带由尼龙针织制成，绑带式口罩带由聚丙烯无纺布制成;鼻夹由可塑性材料制成，材质为金属包芯丝;面罩的面层、底层材质为聚丙烯无纺布，中间层材质为聚丙烯熔喷无纺布。灭菌级产品经环氧乙烷灭菌后，应无菌。 |  | 用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。一次性使用。普通(非灭菌)级产品如需用于有无菌要求的医疗过程或环境应经灭菌处理后使用。 | 2
鲁济械备20240192 |  | 骨科外固定夹板 |  | -- |  | -- |  | 2024-05-14 |  | 2024-09-18 |  | 2024-05-14 |  | 2024-09-18 | 2099-12-31 |  |  | -- | [5 empty] | 采用铝合金、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接 |  | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 |  | 1
国械注进20153010988 | 国械注进20152010988 | 弹簧圈分离控制盒 | [9 empty] | 2020-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-18 | 2030-03-18 | [12 empty] | 3
苏械注准20202140036 |  | 一次性使用无菌冲洗器 | [5 empty] | 2020-01-10 |  | 2023-05-12 |  | 2020-01-10 |  | 2025-01-09 | [9 empty] | 一次性使用无菌冲洗器按型式分为A型(按手式冲洗器)、B型(拉环式冲洗器)两种型号;按容量分为30mL、60mL、80mL、100mL、150mL、200mL、250mL七种规格。主要由外套、芯杆、活塞、护帽(选配)、变径两通(选配)等组成，其中外套、芯杆、变径两通(选配)采用符合YY/T0242-2007规定的聚丙烯制成，活塞采用符合YY/T0243-2016规定的天然橡胶制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |  | 供患者自然腔道(不包括阴道专用)、手术创面或体内组织进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 |  | 2
豫械注准20202140021 |  | 一次性使用医用口罩 | [9 empty] | 2020-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-10 | 2030-02-10 | [12 empty] | 2
鲁械注准20152020305 |  | 泌尿外科专用导丝 | [9 empty] | 2020-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-23 | 2030-03-23 | [8 empty] | 产品主要结构组成由“泌尿外科专用导丝根据材质不同划分型号。普通不锈钢型导丝，材质为不锈钢，无涂层；螺旋弹簧型导丝，基质为不锈钢采用螺旋编制法制作，分为有TEFLON涂层和无涂层两种；高分子包覆型导丝，基质为镍钛合金，外面涂覆高分子涂层。”变更为“A型普通不锈钢导丝，材质为304不锈钢，无涂层，简称A型。B型螺旋弹簧导丝无涂层，简称B型；C1型螺旋弹簧导丝带涂层，简称C1型；C2型螺旋弹簧导丝弯头带涂层，简称C2型；B型、C1型和C2型基质均为不锈钢，采用螺旋编制法制作。其中B型无涂层，C1型、C2型有TEFLON涂层。D1型亲水涂层导丝，简称D1型，D2型黑白斑马纹导丝，简称D2型，D3型蓝白斑马纹导丝，简称D3型，D4型黑白斑马纹混合导丝，简称D4型，D5型蓝白斑马纹混合导丝，简称D5型。D1型、D2型、D3型、D4型和D5型均为高分子包覆型导丝，基质为镍钛合金，外面涂覆高分子涂层，其中D1型的涂层为亲水涂层、D2型的涂层为黑白斑马纹、D3型的涂层为蓝白斑马纹、D4型的涂层为黑白斑马纹和亲水涂层、D5型的涂层为蓝马斑马纹和亲水涂层。” | A型普通不锈钢导丝，材质为304不锈钢，无涂层，简称A型。B型螺旋弹簧导丝无涂层，简称B型;C1型螺旋弹簧导丝带涂层，简称c1型;C2型螺旋弹簧导丝弯头带涂层，简称C2型;B型、c1型和C2型基质均为不锈钢，采用螺旋编制法制作。其中B型无涂层，c1型、C2型有TEFLON涂层。D1型亲水涂层导丝，简称D1型，D2型黑白斑马纹导丝，简称D2型,D3型蓝白斑马纹导丝，简称D3型，D4型黑白斑马纹混合导丝，简称D4型，D5型蓝白斑马纹混合导丝，简称D5型。D1型、D2型、D3型、D4型和D5型均为高分子包覆型导丝，基质为镍钛合金，外面涂覆高分子涂层，其中 D1型的涂层为亲水涂层、D2型的涂层为黑白斑马纹、D3型的涂层为蓝白斑马纹、D4型的涂层为黑白斑马纹和亲水涂层、D5型的涂层为蓝白斑马纹和亲水涂层。 |  |  | 2
豫械注准20202140022 |  | 医用外科口罩 | [9 empty] | 2020-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-10 | 2030-02-10 | [12 empty] | 2
京械注准20162400003 |  | 腺苷脱氨酶校准品 | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400503 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400504 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 |  |  | 中生北控生物科技股份有限公司 | [5 empty] | "试剂（R）（液体） 溴甲酚绿 0.15mmol/L" |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中白蛋白的浓度。 |  | 2
京械注准20162400516 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS 底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20202400184 |  | 载脂蛋白E 测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2030-05-13 |  |  | 中生北控生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 1.试剂1（R1）（液体） 磷酸盐缓冲液10mmol/L 2.试剂2（R2）（液体） 抗人载脂蛋白E（ApoE）抗体浓度随效价而定 3.校准品（冻干粉） ApoE，目标浓度：12.0mg/dL。(每批定值，值有批特异性，详见值单） 4.质控品（冻干粉） 牛血清基质、ApoE，浓度范围：水平1：2.4mg/dL～5.4mg/dL；水平2： 5.5 mg/dL～10.0mg/dL 。(每批定值，值有批特异性，详见值单） |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中载脂蛋白E 的含量。 |  | 2
京械注准20162400691 |  | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400707 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400512 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400518 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注准20203140477 |  | 一次性使用输液延长管 | [6 empty] | 2024-10-24 |  |  | 2020-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2030-05-08 | [12 empty] | 3
国械注准20203400233 | 苏械注准20242401433 | 癌抗原125检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3
国械注准20203400231 | 苏械注准20242402266 | 糖类抗原19-9检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3
皖械注准20202020050 | 皖械注准20202020259 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [6 empty] | 2024-09-10 |  |  | 2020-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2030-02-27 | [9 empty] | 该产品由椎头保护套,穿刺椎、穿刺套管和可拆卸鞘帽(5. 5mm规格不含)组成,产品应无菌。 |  | 与内窥镜配套使用,在内窥镜手术中对人体组织进行穿刺并建立腹腔通道用。 | 2
浙械注准20152020190 |  | 一次性使用取石网篮 | [9 empty] | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | [12 empty] | 2
浙械注准20152020191 |  | 一次性使用内镜抓钳 | [9 empty] | 2020-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 2030-03-04 | [12 empty] | 2
鄂械注准20202403121 |  | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | [9 empty] | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | [13 empty] | 2
国械注准20153140566 |  | 一次性使用输液延长管 | [9 empty] | 2020-05-11 | 2024-11-28 | 2025-05-10 | 2030-05-10 | [12 empty] | 3
鲁械注准20152140115 |  | 一次性使用负压引流装置 | [9 empty] | 2020-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-05 | 2023-01-05 | [9 empty] | 一次性使用负压引流装置由贮液罐、橡胶阀、胶管、活塞、挂带、负压指示器、灌盖、推杆、接头、疏水过滤器、疏水过滤器底座、保护帽、塞子、止液夹、连接管、引导针、引流管、护套组成。 |  | 适用于临床负压引流 | 2
国械注准20153400623 |  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 3
京械注准20202400199 |  | C-反应蛋白测定试剂盒（上转发光法） | [9 empty] | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | [9 empty] | CRP检测卡：硝酸纤维素膜(T线包被鼠抗人CRP单克隆抗体1，C线包被羊抗鼠多克隆抗体)，玻璃纤维(附着有上转换发光材料标记的鼠抗人CRP单克隆抗体2)，样品垫(玻纤维)，吸水垫，塑料卡亮，RFID卡。样本稀释液：0.03M磷酸盐缓冲液、0.5%吐温-20、300mM氯化钠 |  | 用于体外定量测定人血浆和全血样本中C-反应蛋白(CRP)的含量。 | 2
京械注准20202400201 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | [9 empty] | "1、碱性磷酸酶标记抗体：碱性磷酸酶（ALP）标记的三碘甲状腺原氨酸（T3）单克隆抗体：50mM/L 2-（N-吗啉代）乙横酸缓冲液； 2、生物素标记抗原：生物素标记的三碘甲状腺原氨酸（T3）抗原：50mM/L 2-（N-吗啉代）乙磺酸緩冲液； 3、链酶亲和素磁性微球：链霉亲和素与磁性微球连接物：20mM/L磷酸缓冲液； 4、校准品l(CAL-l)：去激素牛血清中添加三碘甲状腺原氨酸（T3）抗原，目标浓度：5pg/mL；5、校准品2(CAL-2)：去激素牛血清中添加三碘状腺原気酸（T3）抗原，目标 浓度：20pg/mL。；6、清洗液：20mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 7、底物液：100mg/L3- （2-螺旋金刚烷） -4-甲氧基-4- （3-磷氧酰）-苯基-1，2二氧环乙烷二钠盐溶液； 8、一次性反应槽：聚内乙烯； 9、校准曲线卡：条码,内含校准曲线及校准品靶值信息." |  | 用于体外定量测定人血清、血浆样本中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的 含量。 | 2
皖械注准20202400031 |  | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
京械注准20162400519 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-02 | [12 empty] | 2
皖械注准20202400032 |  | 尿肌酐测定试剂盒（酶法） | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
皖械注准20202400036 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-17 | 2030-02-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400559 |  | 精浆复合质控品 | [6 empty] | 2023-11-08 |  | 2023-11-08 | 2019-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2029-05-12 | [12 empty] | 2
皖合械备20210508号 | 皖合械备20210508 | 激发液 | [5 empty] | 2021-12-28 | 2024-12-30 |  |  | 2021-12-28 | 2024-12-30 | 2099-12-31 |  |  |  | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 氢氧化钠、表面活性剂。 | 氢氧化钠、吐温-20。 | 产品用于提供碱性环境，激发化学发光反应。 | 与吖啶酯化学发光免疫分析仪配合使用，用于提供化学发光免疫分析反应中所需的反应环境，以启动化学发光反应。 | 1
国械注准20203030224 |  | 血管内通路导管 | [6 empty] | 2024-09-23 |  |  | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3
粤械注准20182400795 |  | 心肌五项检测试剂盒（磁敏免疫法） | [9 empty] | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2028-09-03 | 2028-09-03 | [12 empty] | 2
国械注准20153400296 |  | 二亚甲基双氧安非他明检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2020-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2030-02-20 | [12 empty] | 3
国械注进20193162441 |  | 眼用透明质酸钠Z-Hyalin Plus Viscoelastic solution for use in intraocular surgery | [5 empty] | 2019-11-08 | 2022-08-29 |  |  | 2019-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 2029-11-07 |  |  | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 |  |  | Hyaltech Ltd. |  |  | 该产品是以透明质酸钠溶于磷酸盐生理缓冲溶液中形成的粘弹性溶液，经过滤除菌后无菌灌装于带保护帽的无菌预灌封注射器内，并配有一个已经射线灭菌的不锈钢平口弯针，密封于无菌医用纸塑袋中。其中透明质酸钠为微生物发酵法制备，浓度为1.5%。货架有效期三年。 |  | 该产品用于人工晶状体置换手术时形成和维持前房深度和空间，减少手术对眼部结构造成的机械损伤。 |  | 3
苏通械备20170027号 | 苏通械备20170027 | 钙石灰 | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） |  |  |  |  | 2019-05-28 | 2024-07-16 |  |  | 2019-05-28 | 2024-07-16 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | [12 empty] | 1
苏械注准20192401224 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ联合检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | [9 empty] | 2019-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 2029-10-16 | [12 empty] | 2
京械注准20152400540 |  | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注准20153141514 |  | 一次性使用流量设定微调式输液器 | [6 empty] | 2023-09-28 |  |  | 2020-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 2030-02-04 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗盖、滴斗、流量调节器、流量设定微调装置、软管、药液过滤器和一次性使用静脉输液针（亦可不带针）构成。其中滴斗盖、流量调节器、静脉针柄所用材料为ABS；保护套所用材料为聚乙烯；空气过滤器盖、滴斗、软管所用材料为聚氯乙烯；流量设定微调装置所用材料为ABS和硅橡胶；静脉针针管所用材料为0Cr18Ni9。 |  | 本产品适用于临床上需要控制和调节流速的静脉输液。 | 3
鲁械注准20152140564 |  | 一次性使用冲洗器 | [6 empty] | 2022-04-01 |  |  | 2020-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-09 | 2030-03-09 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 产品由外套、芯杆、活塞、保护套组成。 |  | 本产品用于进行外科创伤伤口的冲洗处理使用。 | 2
国械注进20143186237 |  | 卵裂胚玻璃化冷冻液 |  |  |  |  | 瑞利芙（北京）医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 |  |  |  | 瑞利芙（北京）医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品为无菌液体，包装内含有三种应用于卵裂胚玻璃化冷冻液的培养液：vitri 1 ? cleave、vitri 2 ? cleave、vitri 3 ? cleave，需一起配合使用。产品组成成分：丙氨酸，庆大霉素，4-吗啉丙磺酸，磷酸二氢钠，丙氨酰谷氨酰胺，葡萄糖，脯氨酸，天冬酰胺，谷氨酸，丙二醇（仅vitri 3? cleave 含有此成分），乳酸钠，天门冬氨酸，甘氨酸，氯化钾，丙酮酸钠，氯化钙，人血清白蛋白，丝氨酸，蔗糖（仅vitri 3? cleave 含有此成分），乙二醇（vitri 1? cleave 无此成分），透明质酸，碳酸氢钠，牛磺酸，多聚蔗糖400（仅vitri 3? cleave 含有此成分），硫酸镁，氯化钠，注射用水。 |  | 本产品适用于卵裂胚玻璃化冷冻。 | 3
国械注准20173404596 |  | 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2017-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-13 | 2027-11-13 | [12 empty] | 3
国械注进20153100448 |  | 透析液过滤器 | [9 empty] | 2019-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2029-11-25 | [12 empty] | 3
京械注准20152400610 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | [9 empty] | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2030-05-19 | [9 empty] | 1、Anti-CCP检测卡：硝酸纤维素膜（CCP抗原为T线，羊抗鼠抗体为C线），玻璃纤维（附着有抗Anti-CC单克隆抗体标记的金颗粒），吸水垫，塑料卡壳。2、样本稀释液：0.02M磷酸盐缓冲溶液、0.2%吐温-20.3、比色卡 |  | 本试剂盒用于体外半定量检测人血清或血浆样本中抗环瓜氨酸肽抗体(Anti-CCP) | 2
京械注准20152400525 |  | N末端B型钠尿肽前体检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | [9 empty] | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2030-05-19 | [9 empty] | 1） NT-proBNP检测卡：硝酸纤维素膜（抗 NT-proBNP单克隆抗体为T线，羊抗鼠抗体为C线），玻璃纤维（附着有抗 NT-proBNP单克隆抗体标记的金颗粒），吸水垫，塑料卡壳 2）样品稀释液：0.02M磷酸盐缓冲液、0.2%吐温-20； 3）比色卡 |  | 用于体外半定量检测人血清、血浆及全血样本中的N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）。 | 2
国械注准20193130329 |  | 手足带锁金属接骨板钉系统 | 金属接骨板系统 | [8 empty] | 2019-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2029-05-22 | [12 empty] | 3
国械注准20203400230 |  | CD3/CD16+CD56/CD45/CD19检测试剂盒（流式细胞仪法） | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3
沪闵械备20140006号 |  | 检查手套 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | [8 empty] | 2014-07-29 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20143132036 |  | 颈椎前路钢板系统 | [9 empty] | 2019-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 2029-09-19 | [12 empty] | 3
国械注准20153130353 |  | 金属接骨板 | [9 empty] | 2020-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 2030-02-12 | [12 empty] | 3
苏械注准20202400438 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2020-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-26 | 2030-04-26 | [12 empty] | 2
京械注准20152400526 |  | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注进2O173772043 | 国械注进20173032043 | 导丝 | [6 empty] | 2023-03-24 |  |  | 2017-06-26 | 2023-03-24 | 2022-06-25 | 2028-03-23 |  |  |  | 克莱立夫（北京）医疗器械有限公司 |  | Jotec GmbH |  |  |  | 该产品为0.035英寸导引钢丝，头端主要材料是纯钨，外镀黄金层，主段材料为301不锈钢，外涂聚四氟乙烯亲水涂层。产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期2年。 |  | 作为血管内导管的导引器械。 | 3
京械注准20152400529 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400533 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400534 |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注准20203400067 |  | 生殖道感染病原体核酸检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | [9 empty] | 2020-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 2030-01-21 | [9 empty] | PCR试剂盒：PCR 混合液、DNA 聚合酶、阳性对照1、阳性对照2、阳性对照3、空白对照、细胞保存液、细胞裂解液；杂交试剂盒：杂交液、洗脱液1、封阻液、酶标液、溶液A、杂交膜、显色液（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于定性检测男性尿道分泌物、女性宫颈细胞样本中淋球菌(Neisseria gonorrhoeae) 、沙眼衣原体(Chlamydia trachomatis) 、解脲脲原体(Ureaplasma urealyticum) （Uuu,Uup1,Uup3,Uup6,Uup14）、人型支原体（Mycoplasma hominis, Mh）、生殖支原体（Mycoplasma genitalium, Mg）、单纯疱疹病毒Ⅱ型（Herpes Simple Virus Type Ⅱ，HSVⅡ）DNA的存在，并对解脲脲原体进行部分分型检测。 | 3
粤械注准20152011390 |  | 消融电极 | [9 empty] | 2020-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2030-01-29 | [8 empty] | WP200-P10S、WP200-P10SC、HCP-01、WP200-T330、WP200-T330、WP200-D010、WP200-D011、WP200-D011、WP200-Y091、WP200-T350、Q100R、WP200-P11SC电极、绝缘套管、塑料柄部、线路板、按钮开关、电缆线及插头组成；WP200-Y070、WP200-Y071、WP200-Y330、WP200-Y350、WP200-Y072、WP200-Y073由电极、绝缘套管、塑料柄部、吸引功能管、线路板、按钮开关、电缆线及插头组成。FCP-21由电极、绝缘套管、塑料柄部、线路板、电缆线及插头组成；电极为刀形、球形、环形、方形、针形、平刀形、尖刀形、锥形、钩形、电凝钩、针形 | WP200-P10S、WP200-P10SC、HCP-01、WP200-T330、WP200-D010、WP200-D011、WP200-Y090、WP200-Y091、WP200-T350、Q100R、WP200-P11SC电极、绝缘套管、塑料柄部、线路板、按钮开关、电缆线及插头组成；WP200-Y070、WP200-Y071、WP200-Y330、WP200-Y350、WP200-Y072、WP200-Y073由电极、绝缘套管、塑料柄部、吸引功能管、线路板、按钮开关、电缆线及插头组成。FCP-21由电极、绝缘套管、塑料柄部、线路板、电缆线及插头组成；电极为刀形、球形、环形、方形、针形、平刀形、尖刀形、锥形、钩形、电凝钩、针形。 |  |  | 2
京械注准20152400551 |  | C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
豫械注准20192400529 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2019-12-10 | 2023-11-14 |  |  | 2019-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2029-12-09 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | R1由磷酸盐缓冲液、氯化钠、防腐剂、稳定剂组成；R2由磷酸盐缓冲液、包被有环瓜氨酸肽抗原的胶乳颗粒悬液、防腐剂、稳定剂组成。 |  | 用于体外定量测定人血清中抗环瓜氨酸肽抗体（Anti-CCP)的含量。 |  | 2
豫械注准20192400315 |  | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2019-06-28 | 2023-11-21 |  |  | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由磷酸盐缓冲液、氯化钠、包被有羊抗人α1-MG抗体的胶乳颗粒悬液组成。 |  | 用于体外定量测定人血清中α1-微球蛋白（α1-MG）的含量。 |  | 2
鲁械注准20152080123 |  | 一次性使用雾化器 | [9 empty] | 2024-12-02 |  | 2029-12-01 | [10 empty] | SJI型:必配件:A型雾化杯、S-1型面罩、送气管、松紧带;选配件:L-1型面罩、直咬嘴、A型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJII型:必配件:A型雾化杯、L-1型面罩、送气管、松紧带;选配件:直咬嘴、A型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJIII型:必配件:A型雾化杯、直咬嘴、送气管;选配件:A型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJIV型:必配件:A型雾化杯、L-4型面罩、送气管、松紧带;选配件:S-1面罩、直咬嘴、A型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJI-B型:必配件:B型雾化杯、S-1型面罩、送气管、松紧带;选配件:L-1型面罩、直咬嘴、B型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJII-B型:必配件:B型雾化杯、L-1型面罩、送气管、松紧带;选配件:直咬嘴、B型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJIII-B型:必配件:B型雾化杯、直咬嘴、送气管:选配件:B型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJIV-B型:必配件:B型雾化杯、L-4型面罩、送气管、松紧带;选配件:S-1面罩、直咬嘴、B型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJI-H型:必配件:H型雾化杯、S-1型面罩、送气管、松紧带;选配件:L-1型面罩、直咬嘴、H型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJII-H型:必配件:H型雾化杯、L-1型面罩、送气管、松紧带;选配件:直咬嘴、H型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJIII-H型:必配件:H型雾化杯、直咬嘴、送气管;选配件:H型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJIV-H型:必配件:H型雾化杯、L-4型面罩、送气管、松紧带;选配件:S-1面罩、直咬嘴、H型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJI-I型:必配件:I型雾化杯、L-2型面罩、送气管、松紧带，选配件:S-2型面罩、弯咬嘴。SJII-I型:必配件:I型雾化杯、S-2型面 |  |  | 2
鄂械注准20232404170 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [5 empty] | 2023-01-17 |  |  |  | 2023-01-17 |  | 2028-01-16 |  |  |  | 武汉百德瑞康生物技术有限公司 | [5 empty] | 1.外观：试剂 1 为无色至淡黄色透明液体，无絮状物及沉淀；试剂 2 为无色至淡黄色透明 液体，无絮状物及沉淀。 2.装量：不少于标示量。 3.试剂空白吸光度和空白吸光度变化率：空白吸光度应≥1.00；试剂空白吸光度变化率 ≤0.0015。 4.分析灵敏度：测试被测物时，单位浓度吸光度变化率应≥0.0001。 5.准确度：相对偏差(B)应≤10.0%。 6.线性范围：试剂盒线性在[3，900]U/L 区间内：a) 线性相关系数 r 应≥0.995；b) [3，200]U/L 区间内，线性绝对偏差应≤30U/L；(200，900]U/L 区间内，线性相对偏差应≤15.0%。 7.精密度：试剂盒重复性：变异系数(CV)应≤5.0%；试剂盒批间差：批间相对极差(R)应 ≤10.0%。 8.临床评价:本产品按照国家药监局关于发布《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术 指导原则》的通告（2021 年第 74 号）进行了临床评价。 组成 成 分 浓 度 试剂1 三（羟甲基）氨基甲烷 6.06g/L L-天门冬氨酸 26.62g/L Proclin300 1mL/L 苹果酸脱氢酶（MDH） 4KU |  | 本产品用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶（AST）的活性。 |  | 2
国械注准20153140311 |  | 肌腱防粘连膜 | [9 empty] | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [11 empty] | 用于手部和足部肌腱损伤后修复，辅助减少术后粘连。 | 3
苏械注准20202400408 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2020-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-13 | 2030-04-13 | [12 empty] | 2
黔械注准20202090008 |  | 远红外平喘止咳贴 | [6 empty] | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 2
黔械注准20202090006 |  | 远红外活络止痛贴 | [6 empty] | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 2
鲁械注准20152140652 |  | 一次性使用手术引流装置 | [9 empty] | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | [13 empty] | 2
浙械注准20232021787 |  | 一次性使用经支气管镜穿刺扩张导管 | 一次性使用经支气管镜扩张导管 | 中国杭州 |  |  |  | 2023-09-21 | 2024-11-26 | 2023-12-01 |  | 2023-09-21 | 2024-11-26 | 2028-09-20 | 2028-09-20 |  |  | 杭州堃博生物科技有限公司 | [5 empty] | 产品由穿刺针芯、扩张器、鞘管、鞘管应力扩散管、鞘管鲁尔头、下固定扣、手柄主体、固定杆、上固定扣、公鲁尔组成。 |  | 产品与本公司导航系统、支气管镜配合使用，进行穿刺、扩张和建立操作通道，导引其他内镜工具到达肺内目标病灶。其中，导航系统型号包括“LungPoint VBN 版本4”、“LungPoint Planning 版本4”。 |  | 2
豫械注准20192400314 |  | 脑脊液与尿总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | [5 empty] | 2019-06-28 | 2023-11-21 |  |  | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由甘氨酸-磷酸盐缓冲液、NaCl、邻苯三酚红、钼酸铵组成。 |  | 用于体外定量检测脑脊液/尿液中总蛋白的含量。 |  | 2
豫械注准20192400291 |  | 血管紧张素转化酶测定试剂盒（FAPGG底物法） | [5 empty] | 2019-06-17 | 2023-11-14 |  |  | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 氯化钠 0.9%，FAPGG 2.5mmol/L，磷酸盐缓冲液50mmol/L，防腐剂。 |  | 用于体外定量测定人血清中血管紧张素转化酶（ACE）的活性。 |  | 2
鄂械注准20212403348 |  | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-07-19 |  | 2026-07-18 | [13 empty] | 2
鄂械注准20152402133 |  | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2020-05-25 |  | 2025-05-24 | [13 empty] | 2
粤械注准20182400794 |  | 心肌标志物质控液 | [9 empty] | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2028-09-03 | 2028-09-03 | [12 empty] | 2
国械注进20152020999 |  | 内视镜手术用结扎器械 |  |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 2030-01-02 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 柯惠有限责任公司Covidien llc |  |  |  | 该产品主要由缝线圈、尼龙承载杆、输送装置构成。SURGIDAC*缝线由聚对苯二甲酸乙二醇酯构成，带有聚己二酸亚丁酯涂层。一次性使用。 |  | 该产品适用于在各种内窥镜手术中，用于血管和其他小的管腔结构的结扎。 | 2
国械注进20152013773 |  | 电外科手术器械 |  |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2029-11-11 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 柯惠有限责任公司Covidien llc |  |  |  | 本产品由电外科电刀笔、电极、负极板、连接线、转换接头、双极镊子组成。 |  | 高频电外科设备配件，用于外科手术中切割、凝血、分散电流。 | 2
国械注进20153131684 |  | 聚丙烯外科补片 |  |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2030-02-05 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 索弗拉狄姆产品公司Sofradim Production |  |  |  | 该产品由单股不可吸收聚丙烯缝线编制而成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期5年。 |  | 该产品适用于腹膜前或肌肉前的腹股沟疝和切口疝。 | 3
国械注准20153030919 |  | 一次性使用造影剂推注器 | [9 empty] | 2020-03-23 | 2025-03-23 | 2025-03-22 | 2030-03-22 | [12 empty] | 3
国械注进20143175603 |  | 复合树脂修复材料 |  | 澳大利亚 |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  |  | 2023-05-11 |  |  | 2019-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2029-06-25 |  |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  | 南方牙科工业有限公司 SDI Limited |  |  |  | "该产品的型号为Luna，附件为Super Etch disposable tips （Super Etch用一次性输送头） 、SDI complet applicator（SDI树脂胶囊充填枪）和Points（小刷）。 Luna 组成成分：22.5%重量比（39%体积比）多官能团的甲基丙烯酸酯； 77.5%重量比（61%体积比）无机填料（40nm-1.5μm）。”" |  | "本产品用于前牙/后牙直接修复体和饰面，根管桩的核制作， 间接嵌体、高嵌体和饰面，牙齿固位，复合物和陶瓷修复，与玻璃离子结合用于夹层修复。" |  | 3
渝械注准20202400089 |  | 尿液分析试纸条 | [9 empty] | 2020-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-30 | 2030-03-30 | [9 empty] | 主要由聚酯薄膜胶片、双面胶带和试剂区构成； |  | 可定性及半定量橙測人体尿液中的白細胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白貭、酸碱度(pH)、血、比重、酮体(乙酰乙酸)、胆紅素、葡萄糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、钙高子. | 2
国械注准20143012238 |  | 等离子体手术系统 | [9 empty] | 2019-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-03 | 2029-11-03 | [12 empty] | 3
京械注准20152400527 |  | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒（L-亮氨酰-P-硝基苯胺底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400536 |  | 唾液酸测定试剂盒（神经氨酸苷酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400541 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400542 |  | 乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒（化学抑制法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400539 |  | 血管紧张素转化酶测定试剂盒（FAPGG底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400532 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400293 |  | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | [9 empty] | 2025-02-13 |  | 2023-02-12 | 2030-02-12 | [12 empty] | 2
国械注进20162400438 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒(凝固法）PlateletMapping Assay,ADP |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-10-23 |  |  | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2030-06-29 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 普通杯、高岭土激活剂、激活剂F(A-P1)、ADP试剂（ADP-P2）、蒸馏水。（具体内容详见产品说明书） |  | 与Thrombelastograph？(TEG？)5000血栓弹力图仪配套使用，评估服用了血小板抑制物如阿斯匹林（aspirin）、氯比格雷（clopidogrel）、阿昔单抗（abciximab）、替若非班（tirofibin）、或依替非巴肽（eptifibatide）的病人的血小板功能。 | 2
苏械注准20152020078 |  | 一次性使用管型消化道吻合器 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020079 |  | 一次性使用肛肠吻合器 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20152140035 |  | 一次性使用导尿包 | [5 empty] | 2022-12-16 | 2024-08-27 |  |  | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [8 empty] | 一次性使用导尿包按配置不同分为三种型号，A型由一次性使用无菌导尿管（橡胶有球囊2.7-7.3mm（Fr8-22））（可带夹子和导丝）、一次性使用引流袋组成，选配为一次性使用薄膜手套、一次性使用橡胶检查手套/外科手套、一次性使用液体推注器、塑料镊子（尖/圆头）、一次性使用试管、洞巾、纱布叠片、棉球、硅油棉球、棉球（碘伏）、一次性使用钳子、包布、腰盘、方盘、托盘和海绵刷。B型由一次性使用无菌导尿管（PVC无球囊）、一次性使用引流袋组成，选配为一次性使用薄膜手套、一次性使用橡胶检查手套/外科手套、塑料镊子（尖/圆头）、一次性使用试管、洞巾、纱布叠片、棉球、硅油棉球、棉球（碘伏）、包布和托盘。C型由一次性使用无菌导尿管（硅橡胶有球囊）（可带夹子和导丝）、一次性使用引流袋组成，选配为一次性使用薄膜手套、一次性使用橡胶检查手套/外科手套、一次性使用液体推注器、塑料镊子（尖/圆头）、一次性使用试管、洞巾、纱布叠片、棉球、棉球（碘伏）、包布、腰盘、方盘、托盘、海绵刷和石蜡棉球。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |  | 2
苏械注准20152060226 |  | 一次性使用取物袋 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20152140030 |  | 一次性使用肠道冲洗袋 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
沪械注准20242030313 |  | Y型连接器 | [9 empty] | 2020-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-13 | 2030-01-13 | [12 empty] | 2
鄂械注准20202142881 |  | 一次性医用防护服 | [9 empty] | 2020-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-14 | 2030-02-14 | [12 empty] | 2
国械注进20203130130 |  | 初次及翻修膝关节组件ATTUNE Stemmable Tibial Components | 初次及翻修膝关节组件ATTUNE Stemmable Tibial Components |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2024-04-22 |  |  | 2020-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2030-03-19 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | DePuy (Ireland) |  |  |  | 初次及翻修膝关节组件由带远端栓塞的胫骨平台、延长杆组成。胫骨平台材料为铸造钴铬钼合金，符合YY 0117.3的要求；胫骨平台远端栓塞和延长杆材料为锻造Ti6Al4V ELI合金，符合ASTM F136的要求。产品采用辐照灭菌，灭菌有效期十年。 |  | 本产品与该企业同系列膝关节假体组件配合使用，适用于膝关节初次置换或翻修，包括由于骨关节炎、创伤后关节炎或类风湿性关节炎引起的严重关节疼痛和/或严重残疾、中度膝关节外翻、内翻或屈曲畸形、股骨髁缺血性坏死、先前经历过失败的膝关节置换、截骨术或其他需进行膝关节置换术的患者，采用骨水泥固定。 | 3
粤械注准20142400185 | 粤械注准20252400146 | 细菌性阴道病检测试剂盒（唾液酸酶法） | [6 empty] | 2025-01-23 |  |  | 2019-10-21 | 2025-01-23 | 2024-10-20 | 2030-01-22 | [9 empty] | 试剂盒由反应管（50支，含液体）和显色剂组成。其中反应管（含液体）：含酶底物X-Neu5Ac的乙酸钠缓冲液、含酶促进剂4-AAP磷酸盐缓冲液。显色剂：含磷酸盐缓冲液。 |  | 用于定性检测阴道分泌物样本中唾液酸酶活性，临床上主要用于细菌性阴道病的辅助诊断。 | 2
国械注进20203030126 |  | 纵裂式内导管 Slittable Inner Catheter |  |  | 美国 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2024-08-05 |  |  | 2020-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2030-03-19 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 |  |  |  | 该产品由纵裂式内导管、阀门旁路工具和纵向切裂器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 |  | 纵裂式内导管用于在心内进入冠状窦和和心脏静脉系统的辅助选择，作为植入St. Jude Medical器件（例如导引导丝和植入式左心电极导管）的管道。此外，该纵裂式内导管还可与纵裂式外导引导管配套使用。 | 3
川蓉械备20180033号 |  | 核酸提取或纯化试剂 | 核酸提取试剂 |  |  |  |  | 2018-04-03 |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2099-12-31 |  |  |  | 成都纳海高科生物科技有限公司 | [5 empty] | 蛋白酶K、裂解液、结合液、洗涤液1、洗涤液2、洗脱液和磁珠。 | 由蛋白酶K、裂解液（异硫氰酸胍、十二烷基硫酸钠、乙二胺四乙酸溶液、Tris 盐酸盐溶液、辛基酚聚氧乙烯醚）、结合液（异硫氰酸胍、十二烷基硫酸钠、乙二胺四乙酸溶液、Tris 盐酸盐溶液、辛基酚聚氧乙烯醚、氯化钠溶液）、洗涤液1（异硫氰酸胍、十二烷基硫酸钠、乙二胺四乙酸溶液、Tris 盐酸盐溶液、辛基酚聚氧乙烯醚、氯化钠溶液）、洗涤液2（乙二胺四乙酸溶液、Tris 盐酸盐溶液、氯化钠溶液）、洗脱液（乙二胺四乙酸溶液、Tris 盐酸盐溶液）、磁珠（硅羟基磁珠）组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | 1
湘械注准20192180395 |  | 医用几丁糖妇科凝胶 | [9 empty] | 2019-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-04 | 2029-12-04 | [9 empty] | 本产品由几丁聚糖、甘油、聚乙二醇 400、卡波姆、三乙醇胺、依地酸二钠、羟苯甲酯钠、羟苯丙酯钠、 纯化水、阴道用给药管(外购有证)组成。 |  | 通过在阴道壁形成一层保护性凝胶膜。将阴道壁与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。适用于妇科阴道炎、宫颈炎的辅助治疗。 | 2
湘械注准20192140390 |  | 医用生物凝胶 | [9 empty] | 2019-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-02 | 2029-12-02 | [9 empty] | 本产品由几丁聚糖、甘油、聚乙二醇 400、卡波姆、三乙醇胺、依地酸二钠、羟苯甲酯钠、羟苯丙酯钠、纯化水组成。产品经辐射灭菌，无菌供应。 |  | 该产品通过在创面表面形成保护膜，起物理屏障作用，为创面愈合提供微环境，促进创面愈合。用于工度或浅 II 度的烧烫伤创面、手术后缝合创面、微整形术后等非慢性创面的护理。 | 2
豫械注准20192400305 |  | 降钙素原测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2019-06-28 | 2023-11-21 |  |  | 2019-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2029-06-27 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由磷酸盐缓冲液、氯化钠、包被有鼠抗人降钙素原单克隆抗体胶乳颗粒悬液组成。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中降钙素原的含量。 |  | 2
京械注准20162400664 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 |  |  | 中生北控生物科技股份有限公司 | [5 empty] | "试剂（R）（液体） 氢氧化钠 0.6mol/L 酒石酸钾钠 32mmol/L 碘化钾 20mmol/L 硫酸铜 12mmol/L" |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中总蛋白的浓度。 |  | 2
皖械注准20202400037 |  | 转铁蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-17 | 2030-02-18 | [12 empty] | 2
京械注准20152400611 |  | 胎儿纤维连接蛋白检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | [9 empty] | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2030-05-19 | [9 empty] | 1.fFN检测卡：硝酸纤维素膜（抗fFN单克隆抗体为T线，羊抗鼠抗体为C线），玻璃纤维（附着有抗fFN单克隆抗体标记的金颗粒），吸水垫，塑料卡壳。 2.样本稀释液：0.02M磷酸盐缓冲液、0.2%吐温-20。 |  | 本试剂盒用于体外定性检测孕妇阴道分泌物中的胎儿纤维连接蛋白(Ffn)。 | 2
粤械注准20152400328 |  | 5'—核苷酸酶（5'—NT）测定试剂盒（酶比色法） | [9 empty] | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 | [12 empty] | 2
粤械注准20242400882 |  | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | [5 empty] | 2020-02-19 |  |  |  | 2020-02-19 | 2024-07-03 | 2025-02-18 | 2029-07-02 |  |  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | [5 empty] | 由试剂1(R1)，试剂2(R2)和校准品组成。试剂1(R1):磷酸盐缓冲液、抗坏血酸氧化酶、过氧化物酶、N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺:试剂 2(R2):磷酸盐缓冲液、过氧化物酶、尿酸酶、4-氨基安替比林;校准品:尿酸溶液 |  | 全自动生化分析仪 |  | 2
粤械注准20152401383 |  | 血管紧张素转换酶质控品 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20152011426 |  | 消融电极 | [9 empty] | 2020-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2030-03-19 | [12 empty] | 2
粤械注准20152011427 |  | 消融电极 | [9 empty] | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2030-04-02 | [12 empty] | 2
苏通械备20170040号 | 苏通械备20170040 | 肢体压力套 | [9 empty] | 2018-06-19 | 2025-01-17 | 2099-12-31 | [10 empty] | 肢体压力套由尼龙纤维布料、魔术贴、气囊和连接头组成，配合深部静脉血栓防治仪使用。通过仪器给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群。 |  | 用于促进血液和淋巴液回流。 | 1
京械注准20152400528 |  | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（GPDA底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400537 |  | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注准20153140673 |  | 一次性使用精密过滤袋式输液器 | [9 empty] | 2019-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2029-12-25 | [12 empty] | 3
国械注准20193401829 | 沪械注准20232400299 | 肿瘤相关抗原CA125定量测定试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2019-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2029-04-29 | [12 empty] | 3
国械注准20193140957 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | [5 empty] | 2019-12-04 |  | 2024-07-03 |  | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2029-12-03 |  |  | 河南曙光健士实业发展有限公司 | [5 empty] | 由外套、芯杆、活塞和注射针组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射或抽取药液 |  | 3
黔械注准20182270011 | 黔械注准20202200002 | 一次性使用无菌针灸针 | 一次性使用无菌针灸针 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2025-01-13 | 2023-04-15 | 2030-01-12 | [12 empty] | 2 | 2
苏械注准20152020367 |  | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 一次性使用腹腔镜穿刺器及套装 | [8 empty] | 2020-04-14 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2030-04-13 | [12 empty] | 2
豫械注准20192140343 |  | 无菌保护套 | [5 empty] | 2015-10-19 | 2024-02-07 |  |  | 2019-10-15 | 2024-07-15 | 2024-10-14 | 2029-07-14 |  |  | 新乡市康贝尔医疗科技有限公司 | [5 empty] | Ⅰ型由非织造布制成，Ⅱ型由聚乙烯薄膜热压而成。 |  | 用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  | 2
苏械注准20202020116 |  | 活动拉钩 | [9 empty] | 2020-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 2030-01-22 | [9 empty] | 活动拉钩根据结构和外形分为VTLGA、VTLGB和VTLGC三种型号。VTLGA、VTLGB和VTLGC三种型号的活动拉钩按套管长度，各分为三种规格。活动拉钩（VTLGA、VTLGB型）由推柄、卡销、手柄、弹簧、套管、拉钩组成；活动拉钩（VTLGC型）由推柄、弹簧、手柄、套管、拉钩组成。产品以无菌状态提供，经钴-60辐照灭菌。一次性使用。 |  | 适用于手术时牵拉组织、皮肤用。 | 2
苏械注准20202400354 |  | 总胆红素检测试剂盒（钒酸盐氧化法） | [8 empty] | 2025-01-24 | 2020-04-10 |  | 2025-04-09 | 2030-04-09 | [11 empty] | 用于体外定量检测人血清中总胆红素的浓度。 | 2
津械注准20152400053 |  | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（显色法） | [6 empty] | 2025-02-05 |  |  | 2020-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 2030-04-21 | [12 empty] | 2
国械注进20203030125 |  | 纵裂式外导引导管 Slittable Outer Catheter |  |  | 美国 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2024-07-26 |  |  | 2020-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2030-03-19 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 圣犹达心脏医学节律管理有限公司 |  |  |  | 该产品由纵裂式外导引导管、扩张器、阀门旁路工具和纵向切裂器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，型号规格DS3A001的货架有效期为2年，其他型号货架有效期三年。 |  | 纵裂式外导引导管用于插入心内的心脏静脉系统，作为植入St. Jude Medical器件（包括植入式左心电极导线和递送工具）的管道。此外，纵裂式外导引导管还可与内导管配套使用。 | 3
苏械注准20202020101 |  | 一次性使用无菌冲洗针 |  | 中国 |  |  |  | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-01-23 |  | 2025-01-22 |  |  |  | 江苏长城医疗器械有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌冲洗针由针管、针座、护套组成，针管采用符合GB/T18457-2015制造医疗器械用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成，针座、护套采用符合YY/T0242-2007输血器具用聚丙烯料制成。按针管型式分为直型和弯型两种型号。按针管的外径尺分为0.3mm、0.33mm、0.36m、0.4mm、0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.1mm、1.2mm十三种格。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 |  | 与注射器配套使用，供显外科、眼科、口腔科、整形外科手术中冲洗创口用。 |  | 2
国械注准20203400436 |  | ApoE和SLCO1B1基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2030-04-23 | [9 empty] | 本产品由AS 6联PCR反应条和AS阳性对照组成。(具体内容详见产品说明书) |  | 本产品用于体外定性检测人外周血提取的基因组 DNA 中载脂蛋白 E（ApoE）T388C、C526T 等位基因型和有机阴离子转运多肽 1B1 编码基因（SLCO1B1）T521C 等位基因型。 | 3
浙械注准20152020134 |  | 一次性使用细胞刷 | [9 empty] | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | [12 empty] | 2
川械注准20152400088 |  | 复合生化校准品 | [9 empty] | 2020-05-25 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2030-04-23 | [12 empty] | 2
浙械注准20232081032 |  | 一次性使用热湿交换过滤器(人工鼻) | 一次性使用热湿交换过滤器 |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | 2023-03-31 |  | 2023-01-20 |  | 2028-01-19 |  |  |  | 宁波新跃医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 产品由外壳(包括上盖和下盖)、加湿材料、过滤膜、螺帽或闷盖组成。 |  | 本产品适用于建立人工气道的患者，对其呼吸的气体进行热湿交换和过滤0.5um以上的微粒。 |  | 2
闽械注准20152400082 |  | 抗核抗体（ANA)检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2030-02-03 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020449 | 苏械注准20202140449 | 一次性使用球囊扩张导管 | [9 empty] | 2020-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-26 | 2030-04-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020532 |  | 一次性使用三级球囊扩张导管 | [9 empty] | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-11 | 2030-05-11 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020660 |  | 一次性使用活体取样钳 | [9 empty] | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2030-05-27 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020288 |  | 皮肤缝合器 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400767 |  | 尿微量白蛋白检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-08-29 |  |  | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [9 empty] | 本产品由试纸条、校准曲线组成。其中，试纸条的组成成分：1.硝酸纤维素膜：人血清白蛋白（2mg/mL）和羊抗链霉亲和素多克隆抗体（0.02mg/mL）；2.荧光耦合物垫片（材质为玻璃纤维）：荧光素-链霉亲和素-鼠抗人血清白蛋白单克隆抗体耦合物（0.1mg/mL）；3.样本垫片（材质为玻璃纤维）； 4.吸水垫片（材质为玻璃纤维和棉绒混合）；5.支撑垫片（材质为聚氯乙烯）。校准曲线储存器：记录有该批次校准曲线信息的储存器，将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。不同批号各组分不可互换使用。校准曲线溯源至中国食品药品检定研究院（280023）。 |  | 用于体外定量测定人尿液中微量白蛋白的浓度。 | 2
苏械注准20202400774 |  | 髓过氧化物酶检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-08-29 |  |  | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [9 empty] | 1.硝酸纤维素膜（材质为硝酸纤维素）：鼠抗人髓过氧化物酶单克隆抗体（0.3mg/mL）；羊抗链霉亲和素多克隆抗体(0.005mg/mL)；2.荧光偶合物垫片（材质为玻璃纤维）：荧光素-亲和素-鼠抗人髓过氧化物酶单克隆抗体偶合物（0.3mg/mL）；阻断剂（含有特异性结合位点的鼠源免疫球蛋白3mg/mL）；3.样本垫片（材质为玻璃纤维）；4.吸水垫片（材质为玻璃纤维和棉绒混合）；5.支撑垫片（材质为聚氯乙烯）。校准曲线溯源至宁波美康髓过氧化物酶检测试剂盒免疫测量程序。注：校准曲线存储介质将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置1个。 |  | 适用于体外定量检测人血浆和全血中髓过氧化物酶的含量。 | 2
苏械注准20192401156 |  | D-二聚体、心肌肌钙蛋白I联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | [9 empty] | 2019-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 2029-09-29 | [12 empty] | 2
苏通械备20170028号 | 苏通械备20170028 | 钠石灰 | 二氧化碳吸收剂（钠石灰） |  |  |  |  | 2019-05-28 | 2024-07-16 |  |  | 2019-05-28 | 2024-07-16 | 2099-12-31 | 2099-12-31 |  |  | 龙智江苏医疗器械有限公司 | [5 empty] | 多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉色变成淡黄色或白色变成紫色。 |  | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 |  | 1
国械注准20193130733 |  | 交锁髓内钉 | [6 empty] | 2024-10-16 |  |  | 2019-09-29 | 2024-10-16 | 2024-09-28 | 2029-10-15 | [12 empty] | 3
国械注准20153400424 |  | 不过则抗体检测试剂盒（人红细胞） | 不规则抗体检测试剂盒（人红细胞） | [8 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 | [12 empty] | 3
国械注准20153400422 |  | ABO血型反定型试剂盒（人红细胞） | [9 empty] | 2020-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 2030-02-16 | [12 empty] | 3
川械注准20202400048 |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2030-04-09 | [12 empty] | 2
川械注准20202400047 |  | C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A联卡测定试剂盒（免疫荧光层析法） | [9 empty] | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2030-04-09 | [12 empty] | 2
鄂械注准20222403595 |  | 载脂蛋白E（ApoE）测定试剂盒（免疫比浊法） | [5 empty] | 2022-01-13 |  |  |  | 2022-01-13 |  | 2027-01-12 |  |  |  | 武汉百德瑞康生物技术有限公司 | [5 empty] | 1.外观：试剂1为无色透明液体，无絮状物及沉淀；试剂2为无色至淡黄色透明液体，无絮状物及沉淀；校准品和质控品为淡黄色冻干品。 2.试剂空白吸光度≤0.40。 3.分析灵敏度：测试100.0mg/L的样品时，吸光度差值≥0.10。 4.准确度：回收率应该在（100±20%）范围内； 5.校准品正确度：¦En¦≤1。 6.质控品预期结果：测定值均在标示值范围内。 7.线性范围：试剂线性在[10.0，100.0]mg/L区间内，线性相关系数（r）应≥0.990；在[10.0，20.0]mg/L区间内，绝对偏差≤±5.0mg/L；在（20.0，100.0]mg/L区间内，相对偏差≤±10%。 8.精密度：试剂盒重复性CV≤6%；批间差（R）≤10%；校准品瓶内均匀性CV≤6%；校准品瓶间均匀性CV≤6%；质控品瓶内均匀性CV≤6%；质控品瓶间均匀性CV≤6% 9.水分含量：校准品、高值质控品和低值质控品的水分含量应≤10%。 组成 成 分 浓 度 试剂1 三（羟甲基）氨基甲烷 12.11g/L 氯化钠 9.00g/L 聚乙二醇6000 10.00g/L 曲拉通X-100 0.2m |  | 本产品用于体外定量测定人血清中载脂蛋白E（ApoE）的含量。 |  | 2
粤械注准20152400815 |  | 1,5-脱水葡糖醇（1,5-AG）测定试剂盒 (酶法） | [9 empty] | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 | [12 empty] | 2
京械注准20162400502 |  | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP 法) | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400511 |  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20202400809 |  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2030-06-11 | [12 empty] | 2
川械注准20152010027 |  | 一次性射频等离子体手术电极 | [9 empty] | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 2030-02-08 | [12 empty] | 2
鄂械注准20202142861 |  | 一次性使用医用外科口罩 | [9 empty] | 2020-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2030-01-27 | [12 empty] | 2
国械注准20153140876 |  | 一次性使用静脉留置针 | [9 empty] | 2020-01-15 | 2025-01-26 | 2025-01-14 | 2030-01-25 | [12 empty] | 3
鲁械注准20192090040 |  | 远红外理疗贴 | [9 empty] | 2019-02-01 | 2025-02-01 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | [9 empty] | 远红外理疗贴由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶和无纺布及硅 油纸制成。 |  | HX-A 适用于颈椎病、肩周炎、肌肉劳损、腰椎间盘突出、风 湿性关节炎、软组织损伤、慢性胃炎、慢性肠炎、腱鞘、滑 囊炎、神经炎、落枕的辅助治疗;HX-I适用于颈椎病的辅助 治疗;HX-II 适用于肩周炎的辅助治疗;HX-III适用于肌 肉劳损的辅助治疗;HX-IV适用于腰椎间盘突出的辅助治疗; HX-V 适用于风湿性关节炎的辅助治疗;HX-VI适用于软组织 损伤的辅助治疗;HX-VII适用于慢性胃炎的辅助治疗; HX-VIII 适用于慢性肠炎的辅助治疗;HX-IX适用于腱鞘的 辅助治疗;HX-X适用于滑囊炎的辅助治疗;HX-XI适用于神 经炎的辅助治疗;HX-XII适用于落枕的辅助治疗。 | 2
苏械注准20202400773 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-08-30 |  |  | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [9 empty] | 本产品由试纸条、校准曲线组成。其中，检测试纸条的成分为：1.硝酸纤维素膜（材质为硝酸纤维素）：鼠抗人SAA单克隆抗体B（0.75mg/mL）；羊抗链霉亲和素多克隆抗体(0.005mg/mL)；2.荧光偶合物垫片（材质为玻璃纤维）：荧光素-亲和素-鼠抗人SAA单克隆抗体A偶合物（0.1mg/mL）；阻断剂（含有具特异性结合位点的鼠源免疫球蛋白，12mg/mL）；3.样本垫片（材质为玻璃纤维）；4.吸水垫片（材质为玻璃纤维和棉绒混合）；5.支撑垫片（材质为聚氯乙烯）。校准曲线：批号，产品名称，校准信息存储于存储介质中，存储介质将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。不同批号试剂盒中各组分不可互换。血清淀粉样蛋白A校准曲线溯源至NIBSC（92/680）。稀释液：10mM磷酸缓冲液（此为产品中不包含，试验必须的试剂组分）。 |  | 适用于体外定量检测人血清、血浆和全血中的血清淀粉样蛋白A的含量。 | 2
国械注准20213020550 |  | 一次性使用闭合夹 | [9 empty] | 2021-07-20 |  | 2026-07-19 | [13 empty] | 3
鲁械注准20152140131 |  | 一次性水凝胶护眼敷贴 | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [9 empty] | 一次性水凝胶护眼敷贴是以医用聚乙烯醇和水为主要原料，进行射线交联后形成的水凝胶敷贴。 |  | 用于贴敷全麻手术病人或深度昏迷病人的眼外部，给病人提供相对密闭的潮湿环境，预防暴露性角膜炎。 | 2
国械注准20193130928 |  | 空心接骨螺钉 | [9 empty] | 2019-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2029-11-18 | [12 empty] | 3
闽械注准20202400185 |  | 睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-抗睾酮特异性鼠单抗包被的磁微粒，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记的睾酮抗原，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含抗睾酮特异性鼠单抗的蛋白缓冲液，防腐剂：ProClin300 校准品1：1mL×1瓶，含有去类固醇基质血清的冻干品，浓度＜0.1ng/mL。 校准品2：1mL×1瓶，含有睾酮抗原的冻干品，浓度范围：0.8ng/mL～1.5ng/mL。 校准品3：1mL×1瓶，含有睾酮抗原的冻干品，浓度范围：8ng/mL～13ng/mL。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的睾酮。 |  | 2
国械注准20203400194 |  | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-02 | 2030-03-02 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗-HBe抗体包被的磁微粒，含防腐剂ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：5mL；100人份：10mL；200人份：20mL），吖啶酯标记的抗-HBe抗体标记的吖啶，含防腐剂ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL； 200人份：10mL），含HBeAb的溶液，含防腐剂ProClin300。 校准品1：1mL×1瓶，含Anti-HBe，浓度0.25PEIU/ml，含防腐剂ProClin300。 校准品2：1mL×1瓶，含Anti-HBe，浓度2.5PEIU/ml，含防腐剂ProClin300。 |  | 该产品用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）。 |  | 3
苏械注准20152021365 |  | 非吸收性外科缝线 | [6 empty] | 2025-01-06 |  |  | 2020-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2030-08-25 | [9 empty] | 非吸收性外科缝线按是否带针分为带针（针径0.1mm~2.0mm，针长3mm~90mm）和不带针两种，缝针由牌号为12Cr17Ni7、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10的不锈钢材料制成，缝线按材料不同分为聚丙烯缝线、聚酯缝线、聚酰胺缝线、真丝缝线四 种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注准20153400378 |  | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2030-02-20 | [12 empty] | 3
苏械注准20152140184 |  | 一次性使用引流袋 | [6 empty] | 2024-10-29 |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [9 empty] | 一次性使用引流袋的A型引流袋由储液袋、引流管、调节器(选用)、吊耳、引流管接头和排液装置组成。B型引流袋由储液袋、引流管、调节器(选用)、吊耳、引流管接头、排液装置和尿套组成。C型引流袋由储液袋、引流管、调节器(选用)、尿套（选用）吊耳、引流管接头、排液装置和防逆流片组成。按照适用人群及功能不同可分为A型、B型、C型三种，A型为普通引流袋，B型为男用引流袋，C型为防逆流引流袋。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
粤械注准20152401377 |  | 尿微量白蛋白质控品 | [9 empty] | 2020-02-18 |  | 2025-02-17 | [13 empty] | 2
苏械注准20152140136 |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | [6 empty] | 2024-11-27 |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [9 empty] | 一次性使用灭菌橡胶外科手套采用天然橡胶胶乳制成。按表面型式不同分为：a麻面、b光面、c有粉表面、d无粉表面四种，按型式不同分为5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5十种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
苏械注准20192401025 |  | 肌酸激酶同工酶、心肌肌钙蛋白I、肌红蛋白联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
国械注进20203130091 |  | 疝修补补片 Versatex? Monofilament Mesh |  | 法国 |  | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |  | 2020-02-19 | 2024-02-20 |  |  | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 |  |  | Sofradim Production索弗拉狄姆产品公司 | [5 empty] | 该产品是由聚对苯二甲酸乙二醇酯单股纤维编织而成的补片，较大尺寸规格包含一个染色（D&C 绿色 6 号）的单股聚酯纤维标记， 位于织物的中心， 以便使补片居中和调整其方向。 产品经伽马射线辐照灭菌， 一次性使用， 产品有效期45个月。 |  | 该产品适用于腹壁疝和腹股沟疝的腹腔外修补。 |  | 3
国械注进20152020996 |  | 皮肤缝合器及取钉器 |  |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2029-12-22 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 柯惠有限责任公司Covidien llc |  |  |  | 皮肤缝合器由握把、钳口和缝钉组成，取钉器由握把、钳口组成。缝钉材质为316L不锈钢，钳口材质为302不锈钢，握把材质为ABS。产品包含两种灭菌方式（8886803512和8886803912为射线灭菌，8886803712、054887和150462为环氧乙烷灭菌）。一次性使用。 |  | 一次性皮肤缝合器可用于外科手术中皮肤的关闭。其他应用包括：静脉剥脱术、甲状腺切除术和乳房切除术中的切口关闭，头皮切口的关闭及头皮瓣的止血，皮肤移植，外科整形与重建手术。取钉器用于已闭合缝钉的拔除。 | 2
京械注准20152400546 |  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400558 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注准20153141506 |  | 输液用肝素帽 | [9 empty] | 2020-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2030-04-23 | [12 empty] | 3
国械注准20153141539 |  | 一次性使用静脉留置针 | [6 empty] | 2023-01-16 |  |  | 2020-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2030-03-26 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [8 empty] | 3
国械注准20153140695 |  | 一次性使用精密过滤避光输液器 | [6 empty] | 2022-11-24 |  |  | 2020-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 2030-02-04 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、 滴管、软管、流量调节器、注射件、外圆锥接头、止动夹、精密药液过滤器和一次性使用静脉输液针亦可不带针组成。精密药液过滤器过滤介质标称孔径为5.0μm、3.0μm、2.0μm、1.2μm、0.2μm。其中瓶塞穿刺器、静脉针针柄、滴管、外圆锥接头、止动夹所用材料为ABS,保护套、流量调节器、空气过滤器上下壳所用材料为聚乙烯，滴斗及管路内层材质为聚丙烯热塑性弹性体。 |  | 本产品避光范围290nm-450nm，适用于输注硫酸长春新碱、维生素K1、呋塞米、氯美噻唑、硝酸甘油、胰岛素、紫杉醇药物。 | 3
黔械注准20202090009 |  | 远红外乳腺增生贴 | [6 empty] | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 2
黔械注准20202090010 |  | 远红外小儿保脐贴 |  | 中国 |  |  |  | 2020-03-26 | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [8 empty] | 由纳米远红外粉、生物胶、聚丙烯酸钠基质和载体材料组成。远红外波波长：8μm～14μm。 |  | 适用于缓解小儿消化不良引起的腹泻、腹痛。 |  | 2
闽械注准20202400184 |  | 雌二醇测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：1.25mL；100人份：2.5mL；200人份：5mL），雌二醇抗原包被的磁微粒，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记的抗雌二醇特异性鼠单抗，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：1.25mL；100人份：2.5mL；200人份：5mL），含蛋白的HEPES缓冲液，防腐剂：ProClin300。 校准品1：1mL×1瓶，含有去类固醇基质血清的冻干品，浓度范围：&lt;15pg/mL。 校准品2：1mL×1瓶，含有雌二醇抗原的冻干品，浓度范围：80pg/mL-200pg/mL。 校准品3：1mL×1瓶，含有雌二醇抗原的冻干品，浓度范围：1500pg/mL-2500pg/mL |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的雌二醇（E2）。 |  | 2
国械注进20153120981 |  | 植入式心脏起搏电极导线 |  |  | 美国 |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2024-08-06 |  |  | 2020-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2030-03-05 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 由带有缝合套筒的起搏电极导线、静脉拉钩、夹持工具、电极头保护套、直型和J型起搏导线塑形钢丝组成。 |  | 该导线与相兼容的脉冲发生器联合使用，在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。该导线与起搏器或除颤器构成的心脏起搏或除颤系统属于磁共振环境条件安全医疗器械，在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | 3
鄂械注准20152142085 |  | 医用纱布敷料 | [9 empty] | 2020-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 2030-01-21 | [12 empty] | 2
国械注进20153041157 |  | 骨科外固定支架 | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 |  |  |  | 上海中智恒康医疗器械有限公司 | [8 empty] | 3
苏械注准20192081476 |  | 一次性使用麻醉面罩 |  | -- |  | -- |  | 2019-12-13 |  | 2024-07-03 |  | 2019-12-13 |  | 2024-12-12 |  |  |  | -- | [5 empty] | 一次性使用麻醉面罩由面罩、充气墊、单向阀、定位卡和接口组成，按照面罩尺寸分为大、中、小三种型号。面罩采用符合GB15593-1995规定的医用软聚氯乙烯制成，输氧管接口应采用符合YY/T0114-2008规定的医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，定位卡应采用符合YY/T0242-2007规定的医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用材料制成。本产品经环氧乙烷灭菌，应无菌. |  | 用于连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体。 |  | 2
国械注进20162400433 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒（凝固法）PlateletMapping AA and ADP kit,Multipak |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-10-02 |  |  | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2030-06-28 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 激活剂F(A-P1)、AA试剂（AA-P3）、ADP试剂（ADP-P2）、蒸馏水。（具体内容详见产品说明书） |  | 与Thrombelastograph？(TEG？)5000血栓弹力图仪配套使用，评估服用了血小板抑制物如阿斯匹林（aspirin）、氯比格雷（clopidogrel）、阿昔单抗（abciximab）、替若非班（tirofibin）、或依替非巴肽（eptifibatide）的病人的血小板功能。 | 2
国械注进20153132898 |  | 庆大霉素骨水泥 | 庆大霉素骨水泥Gentamicin Bone Cement |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2022-10-31 |  |  | 2019-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2029-01-24 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | DePuy Ireland UC |  |  |  | 庆大霉素骨水泥分为SmartSet庆大霉素高粘度骨水泥,SmartSet庆大霉素中粘度Endurance骨水泥及预装SmartSet高粘度庆大霉素骨水泥(含SmartMixCemvac骨水泥粉-液混合辅助工具)。其中高粘度骨水泥粉末由庆大霉素硫酸盐,甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸甲酯共聚物,过氧化苯甲酰和二氧化锆组成;中粘度骨水泥粉末由庆大霉素硫酸盐,聚甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸甲酯/苯乙烯共聚物,过氧化苯甲酰和硫酸钡组成。骨水泥液体由甲基丙烯酸甲酯,N,N 二甲基-P-甲苯胺和对苯二酚组成。 |  | 该产品适用于所有可能存在庆大霉素敏感菌感染的关节置换术中假体与活体骨之间的固定。只有在其他治疗方法无法成功保肢的情況下,才能对儿童使用骨水泥。骨水泥应配合适当的假体使用。 | 3
黔械注准20202090007 |  | 远红外颈椎康贴 |  | 中国 |  |  |  | 2020-03-26 | 2024-12-26 |  |  | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [8 empty] | 由纳米远红外粉、磁粉、医用热熔胶基质和载体材料组成。远红外波长：8μm～14μm；最大点磁感应强度应不低于0.6Gs。 |  | 适用于颈椎病引起的颈部及肩背疼痛。 |  | 2
黔贵械备20180004号 | 黔南械备20180004 | 医用退热贴 | [6 empty] | 2024-01-09 |  |  | 2018-03-07 | 2024-01-09 | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
国械注准20193060987 |  | 磁控胶囊式内窥镜系统 | [9 empty] | 2019-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2029-12-11 | [12 empty] | 3
国械注进20203100205 |  | 血液滤过管路 Haemofiltration line | [9 empty] | 2020-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2030-04-16 | [12 empty] | 3
国械注准20153140119 |  | 一次性使用输液器 带针 | [7 empty] | 2024-02-04 |  | 2020-02-14 |  | 2025-02-13 | [13 empty] | 3
赣械注准20192180332 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | [9 empty] | 2019-12-10 |  | 2024-12-09 | [13 empty] | 2
鄂械注准20172092424 |  | 永磁愈合贴 | [9 empty] | 2021-06-07 |  | 2026-08-02 | [13 empty] | 2
苏械注准20202140100 |  | 一次性使用吸引连接管 | [5 empty] | 2020-01-23 |  |  |  | 2020-01-23 |  | 2025-01-22 |  |  |  | 江苏长城医疗器械有限公司 | [5 empty] | 一次性使用吸引连接管由吸引管和连接管组成，其中连接管是选配件。吸引管由外管、内管和接头组成，连接管由导管和接头组成。吸引连接管主要采用符合GB15593-1995的软聚氯乙烯制成。产品按组成分A型和B型，其中A型为吸引管和连接管，B型为吸引管。产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 |  | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 |  | 2
国械注进20162400288 |  | 血栓弹力图仪质控品TEG Hemostasin System LevelIILContrlo |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-10-16 |  |  | 2020-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 2030-03-24 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 质控品、蒸馏水和氯化钙。 （具体内容详见产品说明书） |  | 用于TEG5000血栓弹力图仪的质量控制。 | 2
苏械注准20202140100 |  | 一次性使用吸引连接管 | 一次性使用吸引管 |  |  |  |  | 2020-01-23 | 2024-12-24 |  |  | 2020-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 2030-01-22 |  |  | 江苏长城医疗器械有限公司 | 江苏长城润致医疗科技有限公司 |  |  |  |  | 一次性使用吸引连接管由吸引管和连接管组成，其中连接管是选配件。吸引管由外管、内管和接头组成，连接管由导管和接头组成。吸引连接管主要采用符合GB15593-1995的软聚氯乙烯制成。产品按组成分A型和B型，其中A型为吸引管和连接管，B型为吸引管。产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 | 一次性使用吸引由吸引管和连接管组成，其中连接管是选配件。吸引管由外管、内管和接头组成，连接管由导管和接头组成。吸引连接管主要采用符合GB15593-1995的软聚氯乙烯制成。产品按组成分A型和B型，其中A型为吸引管和连接管，B型为吸引管。产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 |  | 2
湘械注准20192180394 |  | 医用几丁糖妇科洗液 | [9 empty] | 2019-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-04 | 2029-12-04 | [12 empty] | 2
湘械注准20202140437 |  | 自风干型祛疤硅凝胶 | [9 empty] | 2020-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 2030-01-20 | [12 empty] | 2
湘械注准20192140389 |  | 医用修护液 | [9 empty] | 2019-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-02 | 2029-12-02 | [12 empty] | 2
国械注进20152403855 |  | 肝素酶包被试剂杯 |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-09-25 |  |  | 2020-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-01 | 2030-06-01 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 由一次性使用的圆柱形杯和针组成，每只肝素酶试杯含2.0国际单位冻干粉肝素酶I。（具体内容详见产品说明书） |  | 与血栓弹力图仪TEG5000配套使用，用于人体凝血功能的检测。 | 2
国械注进20162400434 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒（凝固法） |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-11-20 |  |  | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2030-06-28 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 激活剂F（A-P1）、AA试剂（AA-P3）、蒸馏水。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品与Thrombelastograph？(TEG？)5000血栓弹力图仪配套使用，评估服用了血小板抑制物如阿斯匹林（aspirin）、氯比格雷（clopidogrel）、阿昔单抗（abciximab）、替若非班（tirofibin）、或依替非巴肽（eptifibatide）的病人的血小板功能。 | 2
国械注进20152403854 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒(凝固法）PlateletMapping Assay,AA |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-10-27 |  |  | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2030-06-28 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 普通杯、高岭土激活剂、激活剂F(A-P1)、AA试剂 (AA-P3)、蒸馏水。(具体内容详见产品说明书） |  | 与Thrombelastograph？(TEG？)5000血栓弹力图仪配套使用，评估服用了血小板抑制物如阿斯匹林（aspirin）、氯比格雷（clopidogrel）、阿昔单抗（abciximab）,替若非班（tirofibin）,或依替非巴肽（eptifibatide）的病人的血小板功能。 | 2
国械注进20162400439 |  | 凝血激活检测试剂盒（凝固法） |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-11-28 |  |  | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2030-06-29 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 含有冻干的组织因子、高岭土、磷脂、缓冲液、稳定剂。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外检测人全血中血凝块形成的时间、速率以及强度。 | 2
苏械注准20152400401 |  | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/心型脂肪酸结合蛋白三合一检测试剂盒(干式免疫荧光法) | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
苏械注准20152400402 |  | 降钙素原/C反应蛋白二合一检测试剂盒(干式免疫荧光法) | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400234 |  | 促甲状腺激素检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
国械注准20203400232 | 苏械注准20242401815 | 糖类抗原50检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3
国械注准20203400226 | 苏械注准20242402265 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3 | 2
冀械注准20212080378 |  | 一次性使用一体式鼻氧管 | [5 empty] | 2023-03-28 |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2026-06-01 | [10 empty] | 由湿化瓶(瓶体、瓶盖、过滤棒、湿化液)、使用记录标签、鼻氧管或面罩组成。湿化瓶采用医用聚丙烯制成，湿化液为纯化水，鼻氧管或面罩采用医用聚氣乙烯材料。 |  |  | 2
湘械注准20212062401 |  | 一次性使用电子输尿管内窥镜导管 | 一次性使用电子膀胱输尿管肾盂内窥镜导管 | [8 empty] | 2021-12-31 |  | 2026-12-30 |  |  | 详见产品技术要求变更对比表 | [9 empty] | 该产品与本公司电子内窥镜图像处理器(ZN-ECP-100A)配合使用，用于膀胱、输尿管、肾盂检查、诊断或治疗中观察成像。不可与高频配件配合使用。 | 2
苏械注准20202020300 |  | 一次性使用泌尿亲水性导丝 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400807 |  | 免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒 (免疫比浊法) | [9 empty] | 2020-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | [12 empty] | 2
鄂械注准20152402143 |  | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法） | [9 empty] | 2020-05-18 |  | 2025-05-17 | [13 empty] | 2
鄂械注准20212403420 |  | 超氧化物歧化酶（SOD）测定试剂盒（邻苯三酚底物法） | [9 empty] | 2021-09-02 |  | 2026-09-01 | [13 empty] | 2
粤械注准20152400806 |  | 免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒 （免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-02-25 | 2030-02-25 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | [12 empty] | 2
鄂械注准20202403080 |  | γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒(GPNA底物法) | [9 empty] | 2020-09-27 |  | 2025-09-26 | [13 empty] | 2
鄂械注准20202403055 |  | 直接胆红素（DBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | [13 empty] | 2
京械注准20162400695 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400696 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2020-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400001 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400686 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400006 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400509 |  | 钙测定试剂盒（邻甲酚酞络合酮法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400713 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC 酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400811 |  | 电解质内标液 （电极法） | [9 empty] | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 | [12 empty] | 2
京械注准20162400524 |  | D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400712 |  | 糖化血清蛋白测定试剂盒（NBT法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400674 |  | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400808 |  | β-N -乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）测定试剂盒 (速率法) | [9 empty] | 2020-03-23 | 2025-03-23 | 2025-03-22 | 2030-03-22 | [12 empty] | 2
京械注准20162400672 |  | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400809 |  | 电解质参比液（电极法） | [9 empty] | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 | [12 empty] | 2
京械注准20162400004 |  | 脂蛋白（a）校准品 | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400710 |  | 肌红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400708 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400522 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20202400033 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
京械注准20202400280 |  | 抗缪勒氏管激素（AMH）测定试剂盒（光激化学发光法） | [9 empty] | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2030-07-20 | [12 empty] | 2
国械注准20203400434 |  | 人类HLA-B*5801基因检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2030-04-23 | [12 empty] | 3
国械注准20153400365 |  | 淋球菌（NG）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2030-02-20 | [12 empty] | 3
国械注准20153400366 |  | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 | [12 empty] | 3
国械注准20153402133 |  | 单纯疱疹病毒（HSV）Ⅱ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 2030-07-21 | [12 empty] | 3
国械注进20153401375 |  | 抗人球蛋白检测卡（微柱凝胶法）Cellbind Screen | [9 empty] | 2020-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2030-04-16 | [12 empty] | 3
粤械注准20152401056 |  | 肌钙蛋白I/N末端脑钠肽前体（cTnI/NT-proBNP）检测试剂盒（磁敏免疫法） | [9 empty] | 2020-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2030-03-19 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400991 |  | 脂蛋白(a)[Lp(a)]质控品 | [9 empty] | 2019-09-18 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2029-09-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20192401087 |  | 脂蛋白（a）[Lp（a）]校准品 | [9 empty] | 2019-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | [12 empty] | 2
粤械注准20202400929 |  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2030-06-29 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400147 |  | 钠（Na）检测试剂盒(化学法) | [9 empty] | 2017-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-03 | 2027-08-03 | [9 empty] | 该产品为液体单试剂，主要由KSb(OH)6（50.0mmol/L）、捕获剂、促进剂、抗干扰剂组成。 |  | 适用于体外定量测定人血清（或血浆）钠的含量。 | 2
国械注准20143171855 |  | 人工牙种植体 | [9 empty] | 2020-01-17 | 2025-02-07 | 2025-01-16 | 2030-02-06 | [12 empty] | 1
国械注准20213401102 |  | 人MTHFR基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [5 empty] | 2021-12-23 |  |  |  | 2021-12-23 |  | 2026-12-22 |  |  |  | 苏州康吉诊断试剂有限公司 | [5 empty] | C677T反应预混液、阴性对照品、阳性对照品（具体内容详见说明书） |  | 本试剂盒用于定性检测人全血中MTHFR基因C677T位点的基因多态性 |  | 3
浙械注准20152080442 |  | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | [9 empty] | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-11 | 2030-05-11 | [12 empty] | 2
国械注准20203170389 |  | 根管充填糊剂 |  | 中国辽宁省沈阳市 |  | 沈阳爱邦科技有限公司 |  | 2020-04-17 | 2024-03-14 | 2022-10-12 |  | 2020-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2030-04-16 | 国械注准20203170389 |  | 沈阳爱邦科技有限公司 | [5 empty] | 该产品由氧化锆，硅酸三钙，硅酸二钙，聚乙二醇，磷酸二氢钙，氢氧化钙和羟丙基甲基纤维素组成。 |  | 用于根管的密封和充填。 |  | 3
国械注准20153400237 |  | 甲基安非他明检测试剂（胶体金法） | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 | [12 empty] | 3
沪闵械备20140005号 |  | 检查手套 | 医用薄膜手套 | [8 empty] | 2014-07-29 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 1
鲁械注准20202140327 |  | 一次性使用颅脑外引流器 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
闽械注准20202400183 |  | 孕酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），抗—抗孕酮特异性鼠单抗包被的磁微粒，防腐剂：ProClin300。 试剂2：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），吖啶酯标记的孕酮抗原，防腐剂：ProClin300。 试剂3：1瓶（50人份：2.5mL；100人份：5mL；200人份：10mL），含抗孕酮特异性鼠单抗的蛋白缓冲液，防腐剂：ProClin300 校准品1：1mL×1瓶，含有去类固醇基质血清的冻干品，浓度＜0.1ng/mL。 校准品2：1mL×1瓶，含有孕酮抗原的冻干品，浓度0.8～2.2ng/mL。 校准品3：1mL×1瓶，含有孕酮抗原的冻干品，浓度25～45ng/mL。 |  | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的孕酮。 |  | 2
鲁械注准20202400245 |  | 人抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 2030-03-04 | [12 empty] | 2
鲁械注准20202400281 |  | 促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400836 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 |  | 2024-07-29 | [13 empty] | 2
粤械注准20192400837 |  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 |  | 2024-07-29 | [13 empty] | 2
粤械注准20192400838 |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 |  | 2024-07-29 | [13 empty] | 2
粤械注准20192400840 |  | 肌钙蛋白I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 |  | 2024-07-29 | [13 empty] | 2
苏械注准20152401210 |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-07-09 |  |  | 2020-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2030-04-29 | [8 empty] | 本产品主要由试纸条、校准曲线组成。其中，试纸条的主要成分为： 1. 硝酸纤维素膜：鼠单抗（肌酸激酶同工酶）（1mg/ml）和多抗亲和素（0.01mg/ml）； 2. 荧光偶合物垫片：荧光素-亲和素-鼠单抗（肌酸激酶同工酶）偶合物（0.1mg/ml）； 3. 样本垫片； 4. 吸水垫片； 5. 支撑垫片；校准曲线：校准信息存储于存储介质中，存储介质将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。不同批号试剂盒中各组分不可互换。 |  |  | 适用于体外定量检测人的血清/血浆/全血中的肌酸激酶同工酶（CK-MB)的含量。 | 2
苏械注准20202400267 |  | 降钙素原/全量程C反应蛋白检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20152401211 |  | 肌红蛋白检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-07-09 |  |  | 2020-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2030-04-29 | [8 empty] | 本产品由试纸条、校准曲线组成。其中，试纸条的主要成分：1. 硝酸纤维素膜：包被鼠单抗-肌红蛋白（0.6mg/ml）、鼠单抗-肌红蛋白（0.05mg/ml）、和多抗-亲和素(0.01mg/ml)；2. 荧光偶合物垫片：包被荧光素-亲和素-鼠单抗肌红蛋白偶合物（0.05mg/ml）；3. 样本垫片；4. 吸水垫片；5. 支撑垫片。校准曲线：批号，产品名称，校准信息存储于存储介质（化验表储存器）中，存储介质（化验表储存器）将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。不同批号试剂盒中各组分不可互换。 |  |  | 适用于体外定量检测人的血清/血浆/全血中的肌红蛋白（Myoglobin）的含量。 | 2
苏械注准20202400526 |  | C反应蛋白检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [8 empty] | 2021-04-01 | 2025-05-12 | 2025-05-11 | 2030-05-11 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400524 |  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白三合一检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-07-09 |  |  | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-11 | 2030-05-11 | [8 empty] | 本产品由试纸条、校准曲线组成。其中，试纸条的主要成分：1．硝酸纤维素膜（材质为硝酸纤维素）：鼠抗人心肌肌钙蛋白I单克隆抗体（抗体B、抗体C、抗体D联用，2mg/mL）；鼠抗人肌酸激酶同工酶单克隆抗体（抗体B，0.5mg/mL）；鼠抗人肌红蛋白单克隆抗体（抗体B、抗体C联用，0.65mg/mL）；羊抗链霉亲和素多克隆抗体(0.015mg/mL)；2．荧光偶合物垫片（材质为玻璃纤维）：荧光素-亲和素-鼠抗人心肌肌钙蛋白I单克隆抗体偶合物（抗体A，0.07mg/mL）；荧光素-亲和素-鼠抗人肌酸激酶同工酶单克隆抗体偶合物（抗体A，0.12mg/mL）；荧光素-亲和素-鼠抗人肌红蛋白单克隆抗体偶合物（抗体A，0.1mg/mL）；3．样本垫片（材质为玻璃纤维）；4．吸水垫片（材质为玻璃纤维和棉绒混合）；5．支撑垫片（材质为聚氯乙烯）。校准曲线：批号，产品名称，校准信息存储于存储介质（化验表储存器）中，存储介质（化验表储存器）将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。不同批号试剂盒中各组分不可互换。 |  |  | 适用于体外定量检测人血清、血浆和全血中的心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶和肌红蛋白的含量。 | 2
苏械注准20202400587 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂（胶体金法） | [6 empty] | 2024-07-30 |  |  | 2020-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-17 | 2030-05-17 | [9 empty] | 本产品由试纸条、稀释液、校准曲线组成。其中，试纸条的组成成分：1.硝酸纤维素膜（材质为硝酸纤维素）：鼠抗人血清淀粉样蛋白A单克隆抗体B（1.5mg/mL）和兔抗二硝基苯酚单克隆抗体（1.8mg/mL）；2.胶体金偶合物垫片（材质为玻璃纤维）：胶体金-鼠抗人血清淀粉样蛋白A单克隆抗体A偶合物（0.048mg/mL）和胶体金-牛血清白蛋白-二硝基苯酚偶合物（0.0192mg/mL）；3.样本垫片（材质为玻璃纤维）；4.吸水垫片（材质为玻璃纤维和棉绒混合）；5.支撑垫片（材质为聚氯乙烯）。稀释液：0.1%牛血清白蛋白，0.1%叠氮钠，10mM磷酸缓冲液，PH7.2。校准曲线存储介质（U盘）：记录有该批次校准曲线信息的存储介质，将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。血清淀粉样蛋白A校准曲线溯源至英国国家生物标准与检定所（92/680）。 |  | 用于体外定量检测人全血、血清及血浆中的SAA含量。 | 2
苏械注准20202400652 |  | 血清淀粉样蛋白A/C-反应蛋白联合检测试剂（胶体金法） | [6 empty] | 2024-12-05 |  |  | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2030-05-27 | [9 empty] | 本产品由试纸条和稀释液组成。其中，试纸条的组成成分：1．硝酸纤维素膜：包被鼠抗人C-反应蛋白单克隆抗体（1.0mg/mL）、鼠抗人血清淀粉样蛋白A单克隆抗体（1.5mg/mL）、和兔抗二硝基苯酚单克隆抗体(1.8mg/mL)；2．胶体金耦合物垫片：包被胶体金-鼠抗人血清淀粉样蛋白A单克隆抗体耦合物（0.0432mg/mL）和胶体金-鼠抗人C-反应蛋白单克隆抗体耦合物（0.036mg/mL）；胶体金-牛血清白蛋白-二硝基苯酚耦合物(0.02mg/mL)；3．样本垫片（材质为玻璃纤维）；4．吸水垫片（材质为玻璃纤维和棉绒混合）；5．支撑垫片（材质为聚氯乙烯）；稀释液的组成成分：10mM磷酸盐缓冲液（磷酸氢二钠，磷酸二氢钾），pH=7.4。注：记录有该批次校准曲线信息的存储介质（U盘），将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。不同批号试剂盒中各组分不可以互换。 |  | 用于体外定量检测人血清、血浆和全血中的C-反应蛋白和血清淀粉样蛋白A的含量。 | 2
鄂械注准20142140975 |  | 一次性使用溶药注射器带针 | [9 empty] | 2019-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2029-11-14 | [12 empty] | 2
国械注进20193130496 |  | 髋关节股骨柄 | 髋关节股骨柄Corail AMT Hip System |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-06-01 |  |  | 2019-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-28 | 2029-09-28 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | DePuy (Ireland) |  |  |  | 该产品基体部分由符合ASTMF 136标准规定的Ti6Al4V ELI钛合金材料制成，表面喷涂了符合ISO13779-2标准规定的羟基磷灰石涂层。辐照灭菌包装，灭菌有效期5年。 |  | 与同一系统组件配合，作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。 | 3
国械注进20143186236 |  | 卵裂胚玻璃化复苏液 |  |  |  |  | 瑞利芙（北京）医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 |  |  |  | 瑞利芙（北京）医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品为无菌液体，包装内含有四种应用于卵裂期胚胎玻璃化冷冻后复苏的培养液：warm1?Cleave、warm2?Cleave、warm3?Cleave、warm4?Cleave，需一起配合使用。产品组成成分：丙氨酸，谷氨酸，丙酮酸钠，氯化钾，丙氨酰谷氨酰胺，甘氨酸，丝氨酸，蔗糖（warm4?Cleave无此成分），天冬酰胺，人血清白蛋白，碳酸氢钠，牛磺酸，天门冬氨酸，透明质酸，氯化钠，注射用水，氯化钙，硫酸镁，磷酸二氢钠，庆大霉毒，4-吗啉丙磺酸，乳酸钠，葡萄糖，脯氨酸。 |  | 本产品适用于卵裂期胚胎玻璃化冷冻后胚胎复苏。 | 3
国械注进20162400430 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒（凝固法）PlateletMapping Assay,ADP&AA |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-10-26 |  |  | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2030-06-28 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 普通杯、高岭土激活剂、激活剂F(A-P1)、ADP试剂（ADP-P2）、AA试剂（AA-P3）、蒸馏水。（具体内容详见产品说明书） |  | 与Thrombelastograph？(TEG？)5000血栓弹力图仪配套使用，评估服用了血小板抑制物如阿斯匹林（aspirin）、氯比格雷（clopidogrel）、阿昔单抗（abciximab）、替若非班（tirofibin）、或依替非巴肽（eptifibatide）的病人的血小板功能。 | 2
津械注准20202160095 |  | 一次性使用眼科手术用刀 | [9 empty] | 2020-04-29 |  | 2025-04-28 | 2030-04-28 | [12 empty] | 2
国械注准20153141515 |  | 一次性使用无菌注射器 | [6 empty] | 2022-10-26 |  |  | 2020-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2030-03-26 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 一次性使用无菌注射器由外套、芯杆、活塞、注射针组成，也可不带注射针。产品原材料为聚丙烯、天然橡胶、不锈钢SUS304。 |  | 本产品为抽吸液体或在注入液体后立即注射用的手动注射器。 | 3
国械注准20203220130 |  | 一次性使用人体动脉血样采集器 | [6 empty] | 2023-02-22 |  |  | 2020-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2030-02-05 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 产品由贮样器（包括外套、芯杆、添加剂（离子平衡化的肝素锂）、排气塞和活塞）、采血针（包括针管、针座和护套）、针头保护套（可选）、密封件（可选橡胶块、鲁尔帽中一种或两种）组成。产品经辐射灭菌，产品应无菌。 |  | 本产品适用于动脉血样的采集和贮存，所采集血样供血气分析。 | 3
京械注准20162400711 |  | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400678 |  | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400676 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400662 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法，液体Ⅰ型） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
皖械注准20202400034 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS-底物法） | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
皖合械备20220315号 | 皖合械备20220315 | 清洗液 | 待测物清洗液 |  |  |  |  | 2022-08-16 | 2024-12-27 |  |  | 2022-08-16 | 2024-12-27 | 2099-12-31 |  |  |  | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | [5 empty] | 三羟甲基氨基甲烷、氯化钠、吐温-20、Proclin300。 |  | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包括单独用于仪器清洗的清洗液。 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 1
皖合械备20200297号 | 皖合械备20200297 | 清洗液 | 待测物清洗液 | [8 empty] | 2021-12-10 | 2024-09-02 | 2099-12-31 | [10 empty] | EPNK-SH-酸性清洗液/EPNK-TDZ-清洗液:草酸、EDTA-2Na、 OP-10;；EPNK-SH-碱性清洗液/EPNK-TD-碱性清洗液:氢氧化钠、Tris、EDTA-2Na、AEO-9；EPNK-SH-抗菌无磷清洗液/EPNK-NS-清洗液:氢氧化钠、Tris、OP-10。 |  | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后 续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用 具及环境的清洗。 | 1
苏械注准20202400668 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（干式荧光免疫层析法) | [9 empty] | 2021-04-14 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2030-06-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400768 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400586 |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-07-31 |  |  | 2020-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-17 | 2030-05-17 | [9 empty] | 试剂盒由试纸条、校准曲线组成。其中试纸条组成成分如下：1.硝酸纤维素膜（材质为硝酸纤维素）：鼠抗人脂蛋白相关磷脂酶A2单克隆抗体A（0.5mg/mL）和羊抗链霉亲和素多克隆抗体(0.005mg/mL)；2.荧光偶合物垫片（材质为玻璃纤维）：荧光素-亲和素-鼠抗人脂蛋白相关磷脂酶A2单克隆抗体B偶合物（0.1mg/mL）；3.样本垫片（材质为玻璃纤维）；4.吸水垫片（材质为玻璃纤维和棉绒混合）；5.支撑垫片（材质为聚氯乙烯）。校准曲线储存器：记录有该批次校准曲线信息的储存器，将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。校准曲线溯源至康尔克脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）测定试剂盒（酶联免疫法）免疫测量程序。 |  | 本检测试剂适用于体外定量检测人的血清/血浆/全血中的脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）的含量。 | 2
苏械注准20202400651 |  | 白细胞介素-6检测试剂盒（免疫荧光法） | [6 empty] | 2024-08-01 |  |  | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2030-05-27 | [8 empty] | 本产品由试纸条、校准曲线组成。其中，试纸条的主要成分：（1）硝酸纤维素膜：鼠抗人白细胞介素-6单克隆抗体B（1mg/mL）和羊抗链霉亲和素多克隆抗体（0.01mg/mL）；（2）荧光偶合物垫片：荧光素-亲和素-鼠抗人白细胞介素-6单克隆抗体A-生物素偶合物（0.1mg/mL）；（3）样本垫片；（4）吸水垫片；（5）支撑垫片。校准曲线：批号，产品名称，校准信息存储于存储介质（化验表储存器）中，存储介质（化验表储存器）将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。校准曲线溯源至NIBSC（89/548）。不同批号试剂盒中各组分不可互换。 |  |  | 适用于体外定量检测人的血清/血浆/全血中白细胞介素-6的含量。 | 2
国械注进20153031974 |  | 血管造影导管Impulse and Expo Angiographic Catheter | [9 empty] | 2020-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-23 | 2030-03-23 | [12 empty] | 3
国械注准20153060887 |  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | [9 empty] | 2020-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2030-02-27 | [12 empty] | 3
国械注准20153140111 |  | 一次性使用三通旋塞 | [9 empty] | 2020-03-23 | 2025-03-23 | 2025-03-22 | 2030-03-22 | [12 empty] | 3
苏械注准20152400406 |  | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒(胶体金法) | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
国械注进20152403856 |  | 血栓弹力图仪质控品 |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-10-16 |  |  | 2020-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2030-08-18 |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 质控品、蒸馏水、氯化钙。（具体内容详见产品说明书） |  | 用于辅助血栓弹力图仪TEG5000的检测。 |  | 2
国械注进20162400436 |  | 血小板聚集功能检测试剂盒ADP（凝固法） |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-11-15 |  |  | 2020-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-19 | 2030-04-19 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 激活剂F(A-P1)、ADP试剂（ADP-P2）、蒸馏水。（具体内容详见产品说明书） |  | 与Thrombelastograph？(TEG？)5000血栓弹力图仪配套使用，评估服用了血小板抑制物如阿斯匹林（aspirin）、氯比格雷（clopidogrel）、阿昔单抗（abciximab）、替若非班（tirofibin）、或依替非巴肽（eptifibatide）的病人的血小板功能。 | 2
国械注进20152403857 |  | 活化凝血检测试剂盒（凝固法） |  |  | 美国 |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | 2023-09-25 |  |  | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2030-06-07 |  |  |  | 唯美（上海）管理有限公司 |  | Haemonetics Corporation |  |  |  | 由高岭土、缓冲稳定剂和混合磷脂组成。（具体内容详见产品说明书） |  | 与血栓弹力图仪TEG5000配套使用，用于人体凝血功能的检测。 | 2
浙械注准20202400118 |  | 抗缪勒管激素测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2020-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2030-03-05 | [12 empty] | 2
京械注准20162400914 |  | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒（白蛋白-钴结合法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400517 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400507 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400686 |  | 诱发精子顶体反应检测试剂盒（钙离子载体诱发荧光染色法） | [6 empty] | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 | [12 empty] | 2
皖械注准20202400035 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
京械注准20162400521 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400140 |  | 血清淀粉样蛋白A/全量程C反应蛋白检测试剂盒（干式荧光免疫层析法) | [9 empty] | 2021-04-01 | 2025-02-14 | 2025-02-05 | 2030-02-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400525 |  | 降钙素原检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-04-01 | 2025-05-12 | 2025-05-11 | 2030-05-11 | [12 empty] | 2
苏连械备20210014 | 苏连械备20210014号 | 一次性使用集尿袋（测压连接用） | [9 empty] | 2021-03-19 |  | 2099-12-31 | [13 empty] | 2 | 1
国械注进20152020049 |  | 非吸收缝合线带针/不带针 | [9 empty] | 2019-11-27 |  | 2024-11-26 | [13 empty] | 2
浙械注准20152080200 |  | 一次性使用气管插管套件 | [9 empty] | 2020-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2030-03-13 | [12 empty] | 2
国械注准20193400673 |  | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | [9 empty] | 2019-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2029-09-03 | [12 empty] | 3
粤械注准20142070223 |  | 血氧探头 | [6 empty] | 2024-02-26 |  |  | 2019-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2029-09-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020298 |  | 一次性使用泌尿斑马导丝 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020299 |  | 一次性使用取石球囊导管 | [5 empty] | 2023-05-09 |  |  |  | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [8 empty] | 一次性使用取石球囊导管由球囊、显影环、三腔管、应力分散管、连接件、单腔连接管、鲁尔接头、二通阀组成，配件为充盈装置。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 手术中在内窥镜下操作，用于从胆管取出结石，包括沙样结石、机械碎石后残留在胆管中的残余手术中在内窥镜下操作，用于从胆管取出结石，包括沙样结石、机械碎石后残留在胆管中的残余。 |  | 2
粤械注准20202070925 |  | 一次性无创脑电传感器 | [6 empty] | 2024-05-23 |  |  | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2030-06-29 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401055 |  | 肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶（cTnI/Myo/CK-MB）检测试剂盒（磁敏免疫法） | [9 empty] | 2020-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2030-03-19 | [12 empty] | 2
国械注进20143405783 |  | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(免疫斑点法) T-SPOT.TB | [5 empty] | 2020-04-13 | 2024-09-10 | 2024-05-24 |  | 2020-04-13 | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 2030-04-12 |  |  | 瑞孚迪生物医学（上海）有限公司 |  | Oxford Immunotec Ltd . |  |  |  |  | 微孔培养板、结核杆菌特异混合多肽A、结核杆菌特异混合多肽B、阳性质控、浓缩标记抗体、显色底物溶液。（具体内容详见产品说明书） |  | 本产品用于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应。 | 3
国械注进20152020050 |  | 非吸收缝合线带针/不带针 | [9 empty] | 2019-11-27 |  | 2024-11-26 | [13 empty] | 2
国械注进20152020052 |  | 非吸收缝合线带针/不带针 | [9 empty] | 2019-11-20 |  | 2024-11-26 | [13 empty] | 2
国械注准20203130157 |  | 部分可吸收疝修补网 | [6 empty] | 2024-05-07 |  |  | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 | [12 empty] | 3
国械注准20153401099 |  | 凝聚胺检测试剂盒 | [9 empty] | 2020-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 2030-02-16 | [12 empty] | 3
国械注准20153400423 |  | 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法） | [9 empty] | 2020-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2030-02-20 | [12 empty] | 3
鲁械注准20202400280 |  | 游离甲状腺素（FT4)测定试剂盒（直接化学发光法） | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
粤械注准20192400839 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2019-07-30 |  | 2024-07-29 | [13 empty] | 2
粤械注准20202400928 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-06-30 |  | 2025-06-29 | [13 empty] | 2
京械注准20162400513 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注准20203030159 |  | 血管造影导管 | [9 empty] | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 | [9 empty] | 该产品由导管主体、远端、头端、抗折管、导管座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 |  | 适用于注射或输入对照介质和/或体液。神经血管应用除外。 | 3
苏械注准20152140031 |  | 一次性使用灌肠冲洗包 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
京械注准20152400544 |  | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒（白蛋白钴结合试验法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400530 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400550 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400545 |  | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注准20153141492 |  | 一次性使用流量设定微调式输液器 | [6 empty] | 2024-05-07 |  |  | 2020-01-19 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2030-01-18 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品主要由瓶塞穿刺器、瓶塞穿刺器保护套、空气过滤器、滴管、滴斗盖、滴斗、流量调节器、流量设定微调器、管路、Y型三通（选配）、注射件（选配）、止流夹、外圆锥接头、精密药液过滤器（过滤介质标称孔径为5μm、3μm、2μm）和一次性使用静脉输液针（亦可不带针）构成。各部件原材料见产品技术要求。 |  | 本产品适用于临床上需要控制和调节流速的静脉输液。 | 3
国械注准20153140974 |  | 一次性使用无菌注射针 |  | 中国山东淄博 |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 |  | 2020-02-14 | 2022-02-28 | 2023-08-22 |  | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 由针管，针座，护套零件组成。 |  | 与一次性使用无菌注射器配套使用。 |  | 3
沪械注准20202140154 |  | 一次性鼻胆引流管 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
沪械注准20202020146 |  | 输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2020-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2030-03-25 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020450 |  | 一次性使用输尿管导引鞘 | [9 empty] | 2020-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-26 | 2030-04-26 | [12 empty] | 2
苏械注准20202140297 |  | 一次性使用鼻胆引流管 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
鄂械注准20202403017 |  | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | [9 empty] | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | [13 empty] | 2
鄂械注准20202403018 |  | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | [9 empty] | 2020-06-30 |  | 2025-06-29 | [13 empty] | 2
鄂械注准20142401979 |  | 前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | [9 empty] | 2019-07-05 |  | 2024-07-04 | [13 empty] | 2
鄂械注准20222403607 |  | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2022-01-20 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 2027-01-19 | [9 empty] | 1.外观：试剂1为无色透明液体，无絮状物及沉淀；试剂2为乳白色混悬液，无絮状物及沉淀；校准品为无色至淡黄色透明液体，无絮状物及沉淀。 2.试剂空白吸光度≤1.5。 3.检出限：2.5mg/L 4.分析灵敏度： 测试40.0mg/L的样品时，吸光度差值应在0.05～0.50范围内。 5.准确度：相对偏差≤±10%； 6.校准品正确度：¦En¦≤1。 7.线性：试剂线性在[3.0，150.0]mg/L区间内，线性相关系数（r）应≥0.990；在[3.0，40.0]mg/L区间内，绝对偏差不超过±3.0mg/L；在(40.0，150.0]mg/L区间内，相对偏差不超过±10%。 8.精密度：试剂盒重复性CV≤6%；批间差（R）≤10%；校准品瓶内均匀性CV≤6%；校准品瓶间均匀性CV≤6%。 组成 成分 浓 度 试剂1 三（羟甲基）氨基甲烷 12.11g/L 氯化钠 9.00g/L 聚乙二醇6000 15.00g/L 防腐剂 Proclin 300 0.5mL/L 试剂2 鼠抗人CRP抗体乳胶颗粒 120mL/L 三（羟甲基）氨基甲烷 12.11g/L Tween-20 0. |  | 本产品用于体外定量测定人血清中C-反应蛋白（CRP）的含量。 |  | 2
鄂械注准20212403399 |  | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（PEPC酶法） | [9 empty] | 2021-08-17 |  | 2026-08-16 | [13 empty] | 2
京昌械备20230010号 |  | 牙科种植扫描体 | [5 empty] | 2023-03-27 |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-27 |  | 2023-06-15 | 2099-12-31 |  |  | 北京大清西格科技有限公司 | [5 empty] | 本产品分为DDIS牙科种植扫描体和DDHA牙科种植扫描体，DDIS牙科种植扫描体由扫描杆、中央螺栓、保护帽、印模帽、夹持器组成，DDHA牙科种植扫描体由扫描体和中央螺栓组成。采用纯钛TA4G或钛合金TC4和高分子材料POM制成。在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |  | 用于牙科种植过程。 |  | 1
苏械注准20202400186 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401382 |  | 视黄醇结合蛋白质控品 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
国械注进20152020048 |  | 非吸收缝合线带针/不带针 | [9 empty] | 2019-11-27 |  | 2024-11-26 | [13 empty] | 2
冀械注准20202400232 |  | 皮质醇测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2030-04-08 | [9 empty] | 碱性磷酸酶（ALP）标记抗原、生物素标记抗体、链霉亲和素磁性微球、清洗液、底物液、校准品1（CAL-1）、校准品2（CAL-2）等。 |  | 用于体外定量测定人体血清、血浆、尿液样本中皮质醇的含量。 | 2
国械注进20153163171 |  | 眼科手术用硅油 | [6 empty] | 2024-10-24 |  |  | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 |  |  |  | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 |  | Carl Zeiss Meditec AG |  |  |  | 本产品主要成分是聚二甲基硅氧烷，由玻璃注射筒包装。采用高温蒸汽方式灭菌，一次性使用。 |  | 适用于严重的视网膜脱离的眼内填充。如增生性玻璃体视网膜病变导致的视网膜严重脱离、外伤性视网膜脱离、巨形裂孔性视网膜脱离及其他视网膜脱离等无法采取其他治疗。 | 3
国械注准20193130922 |  | 手腕锁定接骨板系统 | [9 empty] | 2019-11-19 | 2025-02-07 | 2024-11-18 | 2030-02-06 | [12 empty] | 3
国械注进20192140567 |  | 超声活检针及附件SharkCore Fine Needle Biopsy System |  | 美国 |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 2019-11-28 |  |  |  | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2029-11-27 |  |  | 柯惠有限责任公司Covidien llc | [5 empty] | 本产品包括单包装型号和套装型号：单包装型号内包括5根活检针；套装型号包含活检针、抽吸输送部分、注射器和旋塞，各一个。产品经环氧乙烷灭菌。 |  | 与超声内窥镜配合，用于消化道内或附近的粘膜下层病变，纵隔肿块、淋巴结和腹膜内肿块的细针活检。 |  | 2
国械注准20153400322 |  | 肠道病毒71型（EV71）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 2030-01-02 | [12 empty] | 3
国械注准20143402366 |  | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2030-02-20 | [12 empty] | 3
皖械注准20172020138 |  | 微创筋膜闭合器 | 微创筋膜缝合（闭合）器 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2024-11-12 |  |  | 2022-09-12 |  | 2027-09-11 |  |  |  | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | [5 empty] | 该产品由闭合固件和缝线穿引器两个部件共同组成（本品不含缝线，但需要与0或0-2缝线配合使用）；其中，闭合固件由器身、传动杆、近端活动翼板、手环、窗口膜片组成，缝线穿引器由穿引针和手柄组成。AF-BHQ-Ⅰ型手环、器身、近端活动翼板采用聚碳酸酯（PC）制成，传动杆采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成，窗口膜片采用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）制成，穿引针采用302不锈钢（奥氏体）材料制成；AF-BHQ-Ⅱ型器身采用聚碳酸酯（PC）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成，传动杆采用聚碳酸酯（PC）制成，近端活动翼板采用聚丙烯（PP）制成，手环采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成，窗口膜片采用热塑性聚氨酯弹性体（TPU），穿引针采用420不锈钢材料制成。产品应无菌。 | 该产品由闭合固件和缝线穿引器两个部件共同组成（本品不含缝线，但需要与0或2-0缝线配合使用）；其中，闭合固件由器身、传动杆、近端活动翼板、手环、窗口膜片组成，缝线穿引器由穿引针和手柄组成。AF-BHQ-Ⅰ型手环、器身、近端活动翼板采用聚碳酸酯（PC）制成，传动杆采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成，窗口膜片采用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）制成，穿引针采用302不锈钢（奥氏体）材料制成；AF-BHQ-Ⅱ型器身、近端活动翼板和手环采用聚碳酸酯（PC）制成，传动杆采用不锈钢（316）制成，窗口膜片采用硅橡胶制成，穿引针采用不锈钢（302）材料制成，手柄采用丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS）材料制成。产品应无菌。 | 用于在腹腔镜手术中收拢组织、经皮缝合，以便闭合手术切口。 |  | 2
湘械注准20202080072 |  | 一次性使用鼻氧管 | [9 empty] | 2020-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | [12 empty] | 2
浙械注准20152020192 |  | 一次性使用活体取样钳 | [9 empty] | 2019-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | 2
川械注准20152400090 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | [9 empty] | 2020-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2030-04-23 | [12 empty] | 2
川械注准20152400089 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2020-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-24 | 2030-05-24 | [12 empty] | 2
闽械注准20152400083 |  | 抗可溶性抗原（ENA)抗体检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2020-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2030-02-03 | [12 empty] | 2
国械注进20153100504 |  | 中空纤维透析滤过器 Polyflux H | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 | [12 empty] | 3
国械注准20153400768 |  | 血小板抗体检测用指示红细胞（固相凝集法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 3
豫械注准20192400296 |  | 单胺氧化酶测定试剂盒（连续监测法） | [5 empty] | 2019-06-24 | 2023-11-21 |  |  | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由Tris缓冲液、聚乙二醇6000、NADH、α-酮戊二酸、苄胺、谷氨酸脱氢酶组成。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中单胺氧化酶的活性。 |  | 2
豫械注准20192400295 |  | 髓过氧化物酶测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | [5 empty] | 2019-06-24 | 2023-11-14 |  |  | 2019-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2029-06-23 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由磷酸盐缓冲液、氯化钠、包被有鼠抗人MPO抗体的胶乳颗粒悬液组成。 |  | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中髓过氧化物酶的含量。 |  | 2
豫械注准20192400290 |  | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（速率法） | [5 empty] | 2019-06-17 | 2023-11-21 |  |  | 2019-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-16 | 2029-06-16 |  |  | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 | [5 empty] | R1：Tris缓冲液100mmol/L，双甘肽50mmol/L，防腐剂； R2：甘氨酰脯氨酰对硝基苯胺对甲苯磺酸盐 1.59g/L ，防腐剂。 |  | 用于体外定量测定人血清中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA)的活性。 |  | 2
国械注准20203130220 |  | 硬脑（脊）膜补片 | [9 empty] | 2020-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2030-03-10 | [12 empty] | 3
京械注准20162400009 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400818 |  | 红细胞脆性（EFT）测定试剂盒（直接比色法） | [9 empty] | 2020-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 2030-02-24 | [12 empty] | 2
京械注准20162400699 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400698 |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
国械注进20153071625 |  | 可调弯标测导管 Deflectable Tip Catheter | 可调弯标测导管Deflectable Tip Catheter |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-04-13 |  |  | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Biosense Webster, Inc. |  |  |  | 可调弯标测导管由连接器、手柄、管身和电极组成。产品为一次性使用灭菌产品，环氧乙烷灭菌。产品规格型号见附件。 |  | 该产品用于进行心脏结构的多电极电生理定位，即刺激和定位。 | 3
京械注准20162400680 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC 酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20162400679 |  | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC 酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400613 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
苏械注准20152401209 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（免疫荧光法） | [8 empty] | 2024-07-09 | 2020-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2030-04-29 | [8 empty] | 本产品主要由试纸条、校准曲线组成。其中试纸条的主要成分为：1.硝酸纤维素膜：包被鼠单抗-中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（约0.8mg/ml）和多抗-亲和素(约0.01mg/ml)；2.荧光偶合物垫片：包被荧光素-亲和素-鼠单抗中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白偶合物（约0.05mg/ml）；3.样本垫片；4.吸水垫片；5.支撑垫片；校准曲线：校准信息存储于存储介质中，存储介质将会按照客户要求配置，但至少一个运输包装配置一个。不同批号试剂盒中各组分不可互换。 |  | 本检测试剂适用于体外定量检测人血清、血浆、全血或尿液中的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白的含量。 |  | 2
国械注准20163400163 |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | [9 empty] | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2030-06-09 | [12 empty] | 3
鲁械注准20142140167 |  | 护脐贴（带） | [9 empty] | 2019-09-14 | 2024-09-14 | 2024-09-13 | 2029-09-13 | [12 empty] | 2
国械注准20153400367 |  | 解脲支原体（UU）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-02-19 | 2025-03-19 | 2025-02-18 | 2030-03-18 | [12 empty] | 3
国械注准20153400379 |  | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 2030-02-16 | [12 empty] | 3
国械注准20153402135 |  | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | [9 empty] | 2020-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 2030-07-21 | [12 empty] | 3
国械注准20153402138 |  | 人巨细胞病毒(HCMV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | [9 empty] | 2020-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-13 | 2030-09-13 | [12 empty] | 3
国械注准20153402139 |  | 柯萨奇病毒A6/A10 RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2030-08-20 | [12 empty] | 3
国械注准20163400301 |  | 肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型/通用型肠道病毒RNA检测试 剂盒(荧光PCR法) | [9 empty] | 2020-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-13 | 2030-09-13 | [12 empty] | 3
国械注准20193140904 |  | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | [5 empty] | 2019-11-19 | 2024-05-15 |  |  | 2019-11-19 | 2024-11-01 | 2024-11-18 | 2029-10-31 |  |  | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | [5 empty] | 穿刺器（瓶塞穿刺器保护套为聚乙烯；塑料瓶塞穿刺器及塑钢瓶塞穿刺器塑料部分为ABS；金属瓶塞穿刺器为奥氏体不锈钢）、进气器件【空气过滤器壳（聚乙烯）；空气过滤器塞（聚录乙烯）；空气过滤膜（聚丙烯）】、流量调节器（ABS）、管路为热塑性弹性体（TPE）料、注射件（天然橡胶）、滴管为ABS、滴斗为热塑性弹性体（TPE）料、夹子为ABS、外圆锥接头为ABS、药液过滤器【药液过滤器壳为ABS；药液过滤膜（标称孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）为PA尼龙】、静脉输液针【连接座（ABS）；软管为热塑性弹性体（TPE）料；针柄（ABS、色母）；针管（奥氏体不锈钢）、保护套（聚乙烯）】。静脉输液针针柄含有添加剂色母，针尖润滑剂采用聚二甲基硅氧烷，塑钢瓶塞穿刺器和金属瓶塞穿刺器的针管粘接、针管与针柄的粘接所用粘合剂为环氧树脂。产品经环氧乙烷灭菌。 |  | 与输液容器配合，适用于对人体静脉输入药液用，仅用于重力式输液，不得配压力设备。 |  | 3
国械注准20193140801 |  | 一次性使用输液器 带针 | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [12 empty] | 3
苏械注准20202400407 |  | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2020-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-13 | 2030-04-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400409 |  | 心肌标志物复合质控品 | [9 empty] | 2021-05-27 | 2025-04-14 | 2025-04-13 | 2030-04-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400410 |  | 心衰标志物复合质控品 | [9 empty] | 2021-05-27 | 2025-04-14 | 2025-04-13 | 2030-04-13 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400370 |  | 炎症标志物复合质控品 | [9 empty] | 2021-05-28 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2030-04-09 | [12 empty] | 2
粤械注准20202070235 |  | 一次性血氧探头 | [6 empty] | 2024-05-31 |  |  | 2020-03-06 | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 2030-03-04 | [12 empty] | 2
国械注准20193131022 |  | 钛合金锁定钉板系统 | [9 empty] | 2019-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2029-12-11 | [12 empty] | 3
京械注准20202400200 |  | 血清淀粉样蛋白测定试剂盒（上转发光法） | [9 empty] | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | [9 empty] | 1、SAA检测卡：硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人SAA单克隆抗体1，C线包被羊抗鼠多克隆抗体），玻璃纤维（附着有上转换发光材料标记的鼠抗人SAA单克隆抗体2），样品垫（玻璃纤维），吸水垫，塑料卡壳；2、样本稀释液：0.03M硝酸盐缓冲液、0.5%吐温-20、300mM氯化钠；3、参数卡：RFID卡 |  | 用于体外定量测定人血清、血浆和全血样本中血清淀粉样蛋白（SAA）的含量 | 2
京械注准20202400202 |  | 游离甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | [9 empty] | "1、碱性磷酸酶标记抗体：碱性磷酸酶（ALP）标记的甲状腺素（T4）单克隆抗体：50mM/L 2-（N-吗啉代）乙横酸缓冲液； 2、生物素标记抗原：生物素标记的甲状腺素（T4）抗原：50mM/L 2-（N-吗啉代）乙磺酸緩冲液； 3、链酶亲和素磁性微球：链霉亲和素与磁性微球连接物：20mM/L磷酸缓冲液； 4、校准品l(CAL-l)：去激素牛血清中添加甲状腺素（T4）抗原，目标浓度：5pg/mL； 5、校准品2(CAL-2)：去激素牛血清中添加甲状腺素（T4）抗原，目标 浓度：55pg/mL。； 6、清洗液：20mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 7、底物液：100mg/L 3-（2-螺旋金刚烷）-4-甲氧基-4-（3-磷氧酰）-苯基-1，2二氧环乙烷二钠盐溶液； 8、一次性反应槽：聚内乙烯； 9、校准曲线卡：条码,内含校准曲线及校准品靶值信息." |  | 用于体外定量测定人血清、血浆样本中游离甲状腺素（FT4）的含量 | 2
京械注准20202400203 |  | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2030-05-20 | [9 empty] | "1、包被抗原：包被着链霉亲和素及结合生物素化甲状腺球蛋白的磁珠；20mM/L磷酸缓冲液； 2、标记抗体：碱性磷酸酶（AP）标记的羊抗人IgG抗体；50mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 3、样本稀释液：0.9%氯化钠溶液； 4、校准品l(CAL-l)：1%牛血清蛋白，50mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液，目标浓度：50IU/mL； 5、校准品2(CAL-2)：1%牛血清蛋白，50mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液，目标 浓度：2000IU/mL。； 6、清洗液：20mM/L三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 7、底物液：100mg/L 3-（2-螺旋金刚烷）-4-甲氧基-4-（3-磷氧酰）-苯基-1，2二氧环乙烷二钠盐溶液； 8、一次性反应槽：聚内乙烯； 9、校准曲线卡：条码,内含校准曲线及校准品靶值信息." |  | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中甲状腺球蛋白抗体（Anti-TG）的含量。 | 2
粤械注准20152400323 |  | 超敏C—反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20152140183 |  | 一次性使用采血输液消毒护理包 | [6 empty] | 2025-01-06 |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [9 empty] | 一次性使用采血输液消毒护理包的基本配置由止血带、消毒碘伏棉签组成；选用配置由纱布叠片、一次性使用医用橡胶检查手套或薄膜手套、输液贴、胶贴、棉签、消毒酒精棉签、治疗巾、包布、托盘组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
粤械注准20152401097 |  | 生化复合定值质控品 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
粤械注准20152401380 |  | β-羟丁酸质控品 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020185 |  | 一次性使用肛门镜 | [6 empty] | 2024-10-24 |  |  | 2020-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2030-02-25 | [9 empty] | 一次性使用肛门镜由镜管、镜芯、圆头组成。按照肛门镜锥形平口的大小可分为小号、中号、大号三种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  | 2
粤械注准20152400532 |  | 糖化血红蛋白校准品 | [9 empty] | 2019-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 2029-10-24 | [12 empty] | 2
粤械注准20152400531 |  | 糖化血红蛋白质控品 | [9 empty] | 2019-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 2029-10-24 | [12 empty] | 2
京械注准20152141015 |  | 柱状水（气）囊前列腺扩裂导管 | [9 empty] | 2020-03-05 |  | 2025-03-04 | [13 empty] | 2
苏械注准20192401024 |  | 血清淀粉样蛋白A、C反应蛋白联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | [9 empty] | 2019-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2029-09-01 | [12 empty] | 2
粤械注准20202400479 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | [9 empty] | 2020-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 2030-04-25 | [12 empty] | 2
闽械注准20172400146 |  | 钾（K）检测试剂盒（化学法） | [9 empty] | 2017-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-03 | 2027-08-03 | [9 empty] | 该产品为液体单试剂，主要由NaBPh4（150.0mmol/L）、NaOH（1.0mmol/L）、分散剂、稳定剂、抗干扰剂组成。 |  | 适用于体外定量测定人血清（或血浆）中钾的含量。 | 2
国械注准20193030800 |  | 非顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | [9 empty] | 2019-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | [9 empty] | 产品由导管座、减压管、海波管、外管、内管、球囊、显影环、末端管、球囊护套和衬丝组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架有效期为3年。 |  | 用于冠状动脉血管狭窄部位扩张治疗，以改善心肌灌注；或血管内支架扩张治疗。 | 3
国械注准20203030019 | 粤械注准20242030895 | 造影导丝 | [9 empty] | 2020-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2030-01-07 | [9 empty] | 造影导丝由芯丝、安全丝、绕丝、导丝护套组成，导丝护套由护套管、N型接头、固定接头组成。芯丝、安全丝、绕丝由304不锈钢制成，涂成材料为聚四氟乙烯（PTFE）。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 用于血管造影，建立穿刺部位到病变部位或通过病变部位到达远端的通道，辅助其他器械进行定位操作。 | 3
国械注准20203030126 |  | 导引导管 | [9 empty] | 2020-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2030-02-05 | [9 empty] | 导引导管由导管座、抗折管、近端段、中间段、远端段、头端组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 该产品用于将介入器械引入预期血管系统。神经血管应用除外。 | 3
国械注进20203130090 |  | 疝修补补片 |  |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2030-02-18 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |  | Sofradim Production索弗拉狄姆产品公司 |  |  |  | 该产品由聚丙烯单股纤维编织而成，分为平片和预切补片两种形式。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用， 产品有效期45个月。 |  | 该产品适用于腹腔外疝修补或其他需要使用材料进行腹腔外额外加强的腹壁缺损的修补。 | 3
国械注进20153071928 |  | 环形标测导管LASSO Deflectable Circular Mapping Catheter | 环形标测导管LASSO Deflectable Circular Mapping Catheter |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-05-26 |  |  | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 |  |  |  | Biosense Webster, Inc. | [5 empty] | 环形标测导管由连接器、手柄、导管和电极组成。一次性灭菌产品，环氧乙烷灭菌。不同型号的导管其电极数量、电极环直径、电极间隙不同。 |  | 该导管用于通过电极记录心脏电生理活动，以描述心脏的结构（记录和刺激）、采集靶点信号。 | 3
国械注进20153071432 |  | 诊断用电生理导管Webster with Auto ID Catheters | 诊断用电生理导管Webster with Auto ID Catheters | 美国、墨西哥 |  | 强生(上海)医疗器材有限公司 |  | 2022-03-23 | 2023-09-20 | 2022-02-18 |  | 2022-03-23 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2030-02-27 | 国械注进20153071432 |  | 强生(上海)医疗器材有限公司 |  | Biosense Webster, Inc. |  |  |  | 该诊断用电生理导管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌； 由连接器、手柄、收缩套管、管身、电极以及头电极组成。 | 该诊断用电生理导管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌； 由连接器、手柄、收缩套管、管身、电极以及头电极组成。 | 该导管适用于心脏结构多电极电生理标测，即仅用于刺激和记录目的。 | 该导管适用于心脏结构多电极电生理标测，即仅用于刺激和记录目的。 | 3
国械注进20153071447 |  | 环形标测导管LASSO NAV eco Catheter | 环形标测导管LASSO NAV eco Catheter |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | 2023-05-12 |  |  | 2020-03-09 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2030-03-08 |  |  |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 |  | Biosense Webster，Inc. |  |  |  | 该环形标测导管为一次性使用环氧乙烷灭菌产品，依据导管直径、电极数量、电极环直径、电极间隙等的不同分为D134901、D134902、D134903、D134904、D134905、D134906。 |  | 该导管适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测，即仅进行记录或刺激。该导管设计用于获得心脏的心房区域的心电图。在与兼容的CARTO3 电生理导航系统配套使用时，该导管可提供定位信息。 | 3
苏械注准20152080063 |  | 一次性使用双腔支气管插管 | [9 empty] | 2020-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 2030-01-22 | [9 empty] | 一次性使用双腔支气管插管由管体、双旋体接头、吸痰管、通丝组成。按用途分为左侧和右侧两种，按管径不同分为F28-F41共六种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用， |  |  | 2
囯械注进20153171370 |  | 玻璃离子修复材料 |  | 澳大利亚 |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  |  | 2024-09-09 |  |  | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 |  |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  | 南方牙科工业有限公司 SDI Limited |  |  |  | 该产品分为粉液装和胶囊装，其中胶囊装分为常规型和快速型。产品主要由粉：氟化铝硅酸盐95%、聚丙烯酸5.0%、无机染料＜0.1%；液体：聚丙烯酸40%、酒石酸＜10%、水50%、稳定剂＜0.1%。产品附属品包括：酸蚀剂（Riva Conditioner）、封闭剂（Riva Coat）、Riva材料输送枪（Riva Applicator）和Riva材料输送枪2（Riva Applicator 2）。 |  | 该产品用于小型的Ⅰ和Ⅱ类窝洞封修复，乳齿修复，作为复合树脂的基底材料，桩核构建，根管表面与Ⅴ类窝洞的封闭，临时充填。 |  | 3
国械注准20153140909 |  | 一次性使用无菌注射针 | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 | [12 empty] | 3
津械注准20202020028 |  | 一次性血管夹 | [9 empty] | 2020-02-21 |  | 2025-02-20 | 2030-02-20 | [12 empty] | 2
苏械注准20202140301 |  | 一次性使用J型导管 | [9 empty] | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2030-03-29 | [12 empty] | 2
沪械注准20202140238 |  | 一次性使用无菌低阻力溶药器 | [9 empty] | 2020-05-19 | 2024-12-24 | 2025-05-18 | 2030-05-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20202400439 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | [8 empty] | 2020-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-26 | 2030-04-26 | [12 empty] | 2
京昌械备20230012号 |  | 替代体 | [5 empty] | 2023-03-22 |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-22 |  | 2023-06-15 | 2099-12-31 |  |  | 北京大清西格科技有限公司 | [5 empty] | 本产品分为DDIS数字化替代体和DDHA数字化替代体，DDHA数字化替代体由替代主体和螺丝组成。由纯钛TA4G或钛合金TC4或不锈钢S31603或铝材质A1制成，不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |  | 用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 |  | 1
浙械注准20212080375 |  | 一次性使用无菌气管插管包 | [5 empty] | 2021-08-26 |  |  |  | 2021-08-26 |  | 2026-08-25 |  | 浙械注准20212080375 | [7 empty] | 产品由一次性使用气管插管、一次性使用喉镜片、咬嘴、透气胶带、注气筒、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引导管连接管、包布组成。 | 产品由基本配置组件和选配配置组件组成。基本配置组件包括普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片和导丝；选配配置组件包括咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道和润滑棉球。 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用。 |  | 2
国械注进20152021000 |  | 一次性切割吻合器及钉匣 |  |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2029-12-25 |  |  |  | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  | 柯惠有限责任公司Covidien llc |  |  |  | 该产品包括一次性切割吻合器和一次性无刀型吻合器。由钉匣、刀片、钉砧和缝钉构成。钉砧材质为301不锈钢，刀片材质为420不锈钢，缝钉材质为符合ASTM F67Grade1 的钛。环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期5年。 |  | 该产品用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科手术中组织的切除、横断和吻合。 | 2
苏械注准20152020077 |  | 一次性使用直线型吻合器 | [9 empty] | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2030-02-17 | [12 empty] | 2
国械注准20153140114 |  | 一次性使用胸穿包 | [9 empty] | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2030-02-13 | [12 empty] | 3
川械注准20152010021 |  | 高频手术治疗仪 | [9 empty] | 2020-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 2030-02-08 | [12 empty] | 2
京械注准20152400535 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400543 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400564 |  | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400538 |  | 糖化血清蛋白测定试剂盒（氨基酮氧化酶法） | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 |  |  | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 | [5 empty] | 试剂1： 哌嗪-1,4-二乙磺酸缓冲液 60mmol/L 蛋白酶K 700U/mL 过氧化物酶 60U/L 氯化钙 5mmol/L 硫酸铜 30μmol/L 亚铁氰化钾 90μmol/L 胆汁酸 18mg/mL 2-羟基-3-间甲苯胺丙磺酸钠 2.8 mmol/L 聚乙二醇单辛基苯基醚 2.5mg/mL 酒石酸钾钠 114μmol/L 试剂2： 氨基酮氧化酶 9U/ |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中糖化血清蛋白（GSP）的含量。 |  | 2
京械注准20152400548 |  | 钾测定试剂盒（丙酮酸激酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400549 |  | 钠测定试剂盒（半乳糖苷酶法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400553 |  | 超氧化物歧化酶测定试剂盒（SOD底物法） | [9 empty] | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 | [12 empty] | 2
京械注准20152400557 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 |  |  | 品峰（北京）医疗器械有限公司 | [5 empty] | 试剂： 三羟基氨基甲烷 100 mmol/L 尿素酶 9 KU/L α-酮戊二酸 7.5 mmol/L 二磷酸腺苷 0.6 mmol/L 谷氨酸脱氢酶 8000 U/L 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 0.76 mmol/L 乙二胺四乙酸二钠盐 适量 校准品（选配，单水平）： 尿素目标浓度为： 8.34mmol/L Proclin-300 0.5‰ Tris缓冲液 100 mmol/L 尿素 校准品值具有批特异性，每批定值，具体定值见瓶签。 |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中尿素（Urea）的含量。 |  | 2
粤械注准20152010979 |  | 中性电极 | [9 empty] | 2020-01-19 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2030-01-18 | [12 empty] | 2
京械注准20152400559 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | [5 empty] | 2020-03-02 |  |  |  | 2020-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-01 | 2030-03-01 |  |  | 品峰（北京）医疗器械有限公司 | [5 empty] | 试剂： 抗坏血酸氧化酶 1 KU/L 4-氨基安替比林 0.6 mol/L 过氧化物酶 ≥1000 U/L 尿酸酶 ≥2000 U/L 牛血清白蛋白 适量 校准品（选配，单水平）： 尿酸目标浓度为： 357mol/L Proclin-300 0.5‰ Tris缓冲液 100 mmol/L 尿酸 |  | 本试剂用于体外定量测定人血清中尿酸（UA）的含量。 |  | 2
国械注准20153142348 |  | 一次性使用精密过滤输液器 | [6 empty] | 2023-04-07 |  |  | 2020-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2030-04-23 |  |  |  | 山东安得医疗用品股份有限公司 | [5 empty] | 本产品由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴斗盖、排气装置、三通、输液管路、Y型加药口、流量调节器、外圆锥接头、保护帽、止水夹、精密药液过滤器（过滤介质标称孔径为5.0μm、3.0μm、2.0μm）和一次性使用静脉输液针亦可不带针构成。不带针时可配带排气保护帽。本产品管路原材料为DEHP増塑的PVC。 |  | 本产品适用于临床患者的静脉输液。 | 3
国械注准20243400072 |  | 人SLCO1B1、APOE基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [5 empty] | 2024-01-09 |  |  |  | 2024-01-09 |  | 2029-01-08 |  |  |  | 苏州康吉诊断试剂有限公司 | [5 empty] | SLCO1B1 T521C反应预混液①、APOET388C反应预混液②、APOEC526T反应预混液③、阳性质控品④、阴性质控品⑤。（具体内容详见产品说明书） |  | 本试剂盒用于体外定性检测人静脉全血样本中SLC1B1基因的521T＞C以及APOE基因的388T＞C和526C＞T位点的基因多态性 |  | 3
国械注准20243400149 |  | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | [5 empty] | 2024-01-18 |  |  |  | 2024-01-18 |  | 2029-01-17 |  |  |  | 苏州康吉诊断试剂有限公司 | [5 empty] | 试剂盒包含CYP2C19*2反应预混液①、CYP2C19*3反应预混液②、CYP2C19*17反应预混液③、阳性质控品④、阴性质控品⑤。（具体内容详见产品说明书） |  | 本试剂盒用于体外定性检测人静脉全血中CYP2C19基因的CYP2C19*2、*3和CYP2C19*17位点的基因多态性 |  | 3

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20182142475 | 尿动力学导管 | J6565 | 北京莱博瑞医疗技术有限公司 | J12462 | 贝迪诺恩（北京）医药科技有限公司
国械注进20162143120 | 尿动力学导管 | J6565 | 北京莱博瑞医疗技术有限公司 | J12462 | 贝迪诺恩（北京）医药科技有限公司
国械注进20192142387 | 胃肠营养管 | J8096 | 广东省中科进出口有限公司 | J12302 | 医诺安（海南）医疗科技有限公司
国械注进20183102125 | 膜式氧合器Medos hilite LT Oxygenato | J2432 | 北京米道斯医疗器械有限公司 | J1663 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司
国械注许20173130009 | 颅颌面金属接骨螺钉 | HCS03982 | 杭州欣如医疗器材有限公司 | J12464 | 杭州皓亚科技有限公司